## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2014_ce_14_am001 | clinical_eng | 2014 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | クリニカルパス導入の効果で誤っているのはどれか。 | チーム医療による相互チェックが強化される。 | 治療が均一化される。 | 医療事故の予防につながる。 | 患者の理解が得られやすい。 | 医師の裁量権が強化される。 | E | クリニカルパスは多職種による標準的な治療計画であり、チーム医療の強化(A)、治療の均一化(B)、医療事故予防(C)、患者への説明のしやすさ(D)が効果として挙げられる。しかし、クリニカルパスは標準化を目的とするため、医師個人の裁量権はむしろ制限される方向に働く。よってEが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am002 | clinical_eng | 2014 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | 感染症法で1類感染症に含まれるのはどれか。 | 鳥インフルエンザ | エボラ出血熱 | デング熱 | 重症急性呼吸器症候群（SARS） | 黄 熱 | B | 感染症法における1類感染症はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾患である。鳥インフルエンザ(A)は2類(H5N1)または4類、デング熱(C)は4類、SARS(D)は2類、黄熱(E)は4類に分類される。よってBのエボラ出血熱が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am003 | clinical_eng | 2014 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 触媒の一種である。 | 基質は酵素が作用する物質を示す。 | 至適温度は25℃付近である。 | 酵素ごとの至適pHが存在する。 | タンパク質で構成される。 | C | 酵素は触媒の一種(A正)、基質は酵素が作用する物質(B正)、酵素ごとに至適pHがある(D正)、タンパク質で構成される(E正)。ヒトの酵素の至適温度は体温付近の37℃前後であり、25℃付近ではない。よってCが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am004 | clinical_eng | 2014 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬物について正しいのはどれか。 a.脳には全身循環から薬物が移行しやすい。 b.直腸内投与の方が経口投与よりも効果発現は早い。 c.血漿蛋白と結合したものは薬理作用をもたない。 d.生体内利用率とは経口投与薬物のうち全身を循環する薬物の割合を示す。 e.生物学的半減期は投与薬物が血中から消失するまでの時間の1/2の時間である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | a:脳には血液脳関門(BBB)があり薬物は移行しにくい(誤)。b:直腸内投与は初回通過効果を一部回避し経口投与より効果発現が早い(正)。c:血漿蛋白結合型は薬理活性を持たない(正)。d:生体内利用率(バイオアベイラビリティ)は経口投与薬物が全身循環に到達する割合(正)。e:生物学的半減期は血中濃度が半分になるまでの時間であり、消失時間の1/2ではない(誤)。b,c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am005 | clinical_eng | 2014 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 3 | 血栓形成を促進するのはどれか。 a.血管内皮傷害 b.血流低下 c.線溶系亢進 d.貧 血 e.血管透過性の亢進 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | Virchowの三徴として、血管内皮傷害・血流停滞(低下)・血液凝固能亢進が血栓形成を促進する。a(血管内皮傷害)とb(血流低下)は該当する。線溶系亢進(c)は血栓を溶解する方向に働く。貧血(d)や血管透過性亢進(e)は直接的な血栓促進因子ではない。よってAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am006 | clinical_eng | 2014 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 図に細胞の構造を示す。 蛋白質が合成されるのはどれか。 | A | B | C | D | E | E | 図を参照。蛋白質が合成される場所はリボソーム(粗面小胞体に付着したリボソームを含む)である。選択肢Eがリボソームに該当し、mRNAの情報に基づきアミノ酸を連結して蛋白質を合成する。核(DNA複製・転写)、ミトコンドリア(ATP産生)、ゴルジ体(修飾・輸送)、リソソーム(分解)とは異なる。 | True | 2014_ce_14_am006.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am007 | clinical_eng | 2014 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 血圧上昇の原因とならないのはどれか。 | 心拍出量の増加 | 血管抵抗の上昇 | 静脈還流量の減少 | 交感神経活動の亢進 | 循環血液量の増加 | C | 血圧=心拍出量×末梢血管抵抗で規定される。心拍出量増加(A)、血管抵抗上昇(B)、交感神経活動亢進(D)、循環血液量増加(E)はいずれも血圧を上昇させる。静脈還流量の減少(C)は心拍出量を低下させるため、血圧上昇の原因とはならない。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am008 | clinical_eng | 2014 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 3 | イヌリンクリアランスの検査を実施した。イヌリンは血漿中濃度0.80mg/dL、尿中濃度65mg/dL、1分間の尿量は1.6mLであった。 イヌリンクリアランス［mg/dL］はどれか。 | 33 | 52 | 83 | 100 | 130 | E | イヌリンクリアランス=尿中濃度×尿量÷血漿中濃度=65×1.6÷0.80=130 mL/min。単位はmL/minであり、問題文にmg/dLとあるが計算結果は130。イヌリンは糸球体で自由に濾過され尿細管で再吸収・分泌されないため、GFRの指標となる。正常値は約120mL/min前後であり、130は選択肢Eに該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am009 | clinical_eng | 2014 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 錐体路が交叉するところはどれか。 | 大脳基底核 | 脳 梁 | 中 脳 | 延 髄 | 脊 髄 | D | 錐体路(皮質脊髄路)は大脳皮質の運動野から下行し、延髄の錐体で約80%が対側に交叉(錐体交叉)する。大脳基底核(A)は運動調節に関与するが交叉部位ではない。脳梁(B)は左右大脳半球の連絡。中脳(C)や脊髄(E)も交叉部位ではない。よってDの延髄が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am010 | clinical_eng | 2014 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 3 | 中心型チアノーゼの原因はどれか。 a.メトヘモグロビン血症 b.肺動静脈瘻 c.バージャー病 d.寒冷曝露 e.心拍出量低下 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | チアノーゼには中心型と末梢型がある。中心型は動脈血の酸素化が不十分な場合に起こり、メトヘモグロビン血症(a)や肺動静脈瘻(b)が原因となる。バージャー病(c)や寒冷曝露(d)は末梢循環不全による末梢型チアノーゼの原因。心拍出量低下(e)も末梢型の原因である。よってa,bが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am011 | clinical_eng | 2014 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 3 | 滲出性の胸水貯留を来すのはどれか。 a.左心不全 b.肺結核 c.肺梗塞 d.肝硬変 e.ネフローゼ症候群 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 胸水は滲出性と漏出性に分類される。漏出性は血管内圧上昇や膠質浸透圧低下が原因で、左心不全(a)、肝硬変(d)、ネフローゼ症候群(e)が該当する。滲出性は炎症や腫瘍が原因で、肺結核(b)と肺梗塞(c)が該当する。よってb,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am012 | clinical_eng | 2014 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 気管支喘息で誤っているのはどれか。 | 気道の慢性炎症性疾患である。 | ハウスダストが抗原になる。 | 末梢血中の好酸球が減少する。 | アセチルコリンの吸入試験で過敏性を示す。 | 気管支痙攣の治療にβ<sub>2</sub>受容体刺激薬を用いる。 | C | 気管支喘息は気道の慢性炎症性疾患(A正)で、ハウスダストが抗原となる(B正)。喘息ではアレルギー反応により末梢血中の好酸球は増加するのが特徴であり、減少ではない(C誤)。アセチルコリン吸入試験で気道過敏性を示す(D正)。β2受容体刺激薬は気管支拡張に用いる(E正)。よってCが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am013 | clinical_eng | 2014 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 二次性高血圧症の基礎疾患でないのはどれか。 | 原発性アルドステロン症 | クッシング症候群 | 甲状腺機能亢進症 | アジソン病 | 糸球体腎炎 | D | 二次性高血圧は他の疾患が原因で起こる高血圧である。原発性アルドステロン症(A)はアルドステロン過剰でNa貯留、クッシング症候群(B)はコルチゾール過剰、甲状腺機能亢進症(C)は心拍出量増加、糸球体腎炎(E)は腎性高血圧の原因となる。アジソン病(D)は副腎皮質機能低下症で、低血圧を来す。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am014 | clinical_eng | 2014 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 4 | 不整脈について正しいのはどれか。 a.Wenckebach型房室ブロックではPQ間隔は徐々に短縮する。 b.MobitzⅡ型房室ブロックは、ペースメーカーの適応である。 c.Maze手術は心房細動に対して行われる。 d.Adams-Stokes発作を伴う洞不全症候群は薬剤治療が第一選択である。 e.WPW症候群ではPQ間隔が延長する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | a:Wenckebach型ではPQ間隔は徐々に延長する(誤)。b:MobitzII型は高度房室ブロックに移行しやすくペースメーカー適応(正)。c:Maze手術は心房細動に対する外科的治療法(正)。d:Adams-Stokes発作を伴う洞不全症候群はペースメーカーが第一選択で薬剤ではない(誤)。e:WPW症候群ではPQ間隔が短縮しδ波が出現する(誤)。b,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am015 | clinical_eng | 2014 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 糖尿病治療中の患者にみられる低血糖の症状はどれか。 a.徐 脈 b.皮膚乾燥 c.手指振戦 d.顔面蒼白 e.頭 痛 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 低血糖症状は交感神経刺激症状と中枢神経症状に分かれる。交感神経刺激により頻脈(徐脈ではない)、発汗、手指振戦(c)、顔面蒼白(d)が起こる。中枢神経症状として頭痛(e)、意識障害が生じる。徐脈(a)や皮膚乾燥(b)は低血糖の典型症状ではない。c,d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am016 | clinical_eng | 2014 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 蚊が媒介する感染症はどれか。 a.ツツガムシ病 b.アメーバ赤痢 c.デング熱 d.マラリア e.オウム病 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 蚊が媒介する感染症にはデング熱(c)、マラリア(d)、日本脳炎、ジカ熱などがある。ツツガムシ病(a)はダニ媒介、アメーバ赤痢(b)は経口感染、オウム病(e)はオウム・インコからの飛沫・粉塵吸入感染である。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am017 | clinical_eng | 2014 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 二次性ネフローゼ症候群の基礎疾患でないのはどれか。 a.糖尿病 b.高尿酸血症 c.多発性嚢胞腎 d.アミロイドーシス e.全身性エリテマトーデス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 二次性ネフローゼ症候群の基礎疾患には糖尿病(a:糖尿病性腎症)、アミロイドーシス(d)、SLE(e:ループス腎炎)がある。高尿酸血症(b)は痛風腎の原因だがネフローゼの主因としては稀。多発性嚢胞腎(c)は遺伝性疾患でネフローゼの原因とはならない。b,cが基礎疾患でないためCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am018 | clinical_eng | 2014 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 治療 | 3 | 慢性腎不全の合併症への対応で適切でない組合せはどれか。 | 貧 血 -- エリスロポエチン製剤の投与 | 痛 風 -- 尿酸生成抑制薬の投与 | 高カリウム血症 -- 陽イオン交換樹脂の使用 | 高リン血症 -- リン吸着剤の投与 | 低カルシウム血症 -- ビスホスホネート製剤の投与 | E | 慢性腎不全の合併症対応として、貧血にエリスロポエチン(A適切)、痛風に尿酸生成抑制薬(B適切)、高K血症に陽イオン交換樹脂(C適切)、高P血症にリン吸着剤(D適切)は正しい。低Ca血症にはビタミンD製剤を投与するのが適切であり、ビスホスホネート製剤は骨吸収抑制薬でCaをさらに低下させるため不適切(E)。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am019 | clinical_eng | 2014 | 19 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | アフェレシス療法 | 2 | 血漿交換療法が適応となる疾患・病態でないのはどれか。 | 劇症肝炎 | 逆流性食道炎 | 全身性エリテマトーデス | 家族性高コレステロール血症 | ギラン・バレー症候群 | B | 血漿交換療法は自己免疫疾患や代謝異常疾患で病因物質を除去する治療法である。劇症肝炎(A)、SLE(C)、家族性高コレステロール血症(D)、ギラン・バレー症候群(E)は適応となる。逆流性食道炎(B)は胃酸の逆流による消化管疾患であり、血漿交換の適応ではない。よってBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am020 | clinical_eng | 2014 | 20 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 血液透析中の患者で血小板減少と血栓症が認められた場合、原因として考えられる薬剤はどれか。 | ナファモスタットメシル酸塩 | 鉄剤 | エリスロポエチン製剤 | ヘパリン | ビタミンD製剤 | D | 血液透析中に血小板減少と血栓症が同時に認められる場合、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)が疑われる。HITはヘパリン(D)投与により血小板第4因子との複合体に対する抗体が産生され、血小板減少と血栓症を引き起こす。他の選択肢の薬剤ではこの病態は生じない。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am021 | clinical_eng | 2014 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 3 | 表面麻酔で行うことができるのはどれか。 a.脱臼整復 b.気管支鏡検査 c.胃内視鏡検査 d.皮膚生検 e.三叉神経ブロック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 表面麻酔は粘膜表面にリドカインなどを塗布・噴霧して行う麻酔法である。気管支鏡検査(b)や胃内視鏡検査(c)では咽頭・気管粘膜にキシロカインスプレーなどで表面麻酔を行う。脱臼整復(a)は深い鎮痛が必要、皮膚生検(d)は皮下への浸潤麻酔、三叉神経ブロック(e)は神経ブロックが必要。b,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am022 | clinical_eng | 2014 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | 生命徴候(バイタルサイン）の検査項目はどれか。 a.心拍数 b.体 重 c.瞳孔径 d.体 温 e.血 圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | バイタルサインは生命徴候で、一般に体温、脈拍(心拍数)、血圧、呼吸(呼吸数)の4つを指す。心拍数(a)、体温(d)、血圧(e)が該当する。体重(b)や瞳孔径(c)はバイタルサインに含まれない。a,d,eが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am023 | clinical_eng | 2014 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 3 | 消毒・滅菌について正しいのはどれか。 a.消毒薬中で微生物は繁殖しない。 b.エタノールは粘膜の消毒に有用である。 c.オートクレーブは高圧蒸気で滅菌する。 d.エチレンオキサイドガスは残留毒性が強い。 e.クロルヘキシジンは結核菌に有効である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | a:消毒薬中でも一部の微生物は繁殖しうる(誤)。b:エタノールは粘膜刺激が強く粘膜消毒には不適(誤)。c:オートクレーブは高圧蒸気(121℃等)で滅菌する(正)。d:エチレンオキサイドガスは残留毒性が強く十分なエアレーションが必要(正)。e:クロルヘキシジンは低水準消毒薬で結核菌には無効(誤)。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am024 | clinical_eng | 2014 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 1 | 医療事故発生時の対応について適切でないのはどれか。 | 患者への安全確保 | 正確な事実把握 | 医師や上司への報告 | 事故に関わる物品の保全 | 発生部署内での解決 | E | 医療事故発生時は患者の安全確保(A)を最優先し、正確な事実把握(B)、医師・上司への報告(C)、関連物品の保全(D)を行う。事故を発生部署内だけで解決しようとする(E)のは不適切で、病院全体での組織的対応・報告体制が必要である。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am025 | clinical_eng | 2014 | 25 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 1 | 脂溶性ビタミンはどれか。 a.ビタミンA b.ビタミンB6 c.ビタミンC d.ビタミンD e.ビタミンE | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 脂溶性ビタミンはA、D、E、Kの4種(「脂溶性はDAKE(だけ)」と覚える)。ビタミンA(a)、ビタミンD(d)、ビタミンE(e)が脂溶性。ビタミンB6(b)とビタミンC(c)は水溶性ビタミンである。a,d,eが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am026 | clinical_eng | 2014 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | サーマルアレイレコーダーについて誤っているのはどれか。 | 1mmに16個程度のサーマルヘッドが並んでいる。 | サーマルヘッドはミリ秒オーダで加熱される。 | DAコンバータによって発色位置を決める。 | 周波数応答は2～3kHzの応答速度をもっている。 | 波形だけでなく文字も記録可能である。 | C | サーマルアレイレコーダは感熱式記録装置で、サーマルヘッドの加熱により感熱紙に記録する。発色位置はサーマルヘッドの配列位置で決まり、DAコンバータではなくヘッドの選択的加熱で制御する(C誤)。1mm当たり16個程度のヘッド(A正)、ミリ秒オーダの加熱(B正)、数kHzの応答(D正)、波形・文字の記録が可能(E正)。よってCが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am027 | clinical_eng | 2014 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | ディジタル心電計におけるaVRの計算式はどれか。 ただし、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは標準肢誘導を表す。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。ディジタル心電計ではI誘導とII誘導の2チャネルから他の誘導を演算で求める。aVR=-(I+II)/2が計算式であり、選択肢Bがこれに該当する。aVLは(I-III)/2=(2I-II+I)/2、aVFは(II-I+II)/2で求められる。 | True | 2014_ce_14_am027.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am028 | clinical_eng | 2014 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧計の波形がひずむ原因はどれか。 a.ゼロ点調整不良 b.血圧トランスデューサの高さ不良 c.カテーテル内での気泡混入 d.カテーテル先端での血栓形成 e.カテーテル先端での先当り | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 観血式血圧計の波形がひずむ(周波数応答が変化する)原因は、カテーテル内の気泡混入(c:共振周波数低下、ダンピング変化)、先端での血栓形成(d:カテーテル内腔の狭小化)、先端の先当り(e:圧波形の歪み)である。ゼロ点調整不良(a)やトランスデューサの高さ不良(b)は基線のオフセット(レベル誤差)を生じるが波形のひずみではない。c,d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am029 | clinical_eng | 2014 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量計測法でないのはどれか。 | 熱希釈法 | 色素希釈法 | 脈波伝搬速度法 | 超音波断層法 | 血圧波形解析法 | C | 心拍出量の計測法には熱希釈法(A)、色素希釈法(B)、超音波断層法(D:断面積×血流速度)、血圧波形解析法(E:動脈圧波形からの推定)がある。脈波伝搬速度法(C)は動脈硬化度(血管壁の硬さ)の評価に用いる方法であり、心拍出量の計測には用いない。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am030 | clinical_eng | 2014 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 2 | 赤外線を利用した呼吸関連計測装置はどれか。 a..スパイロメータ b.ニューモタコメータ c.インピーダンスプレスチモグラフ d.パルスオキシメータ e.カプノメータ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 赤外線を利用する呼吸関連計測装置はパルスオキシメータ(d:赤色光と赤外光で酸素飽和度測定)とカプノメータ(e:赤外線吸収によるCO2濃度測定)である。スパイロメータ(a)は容量計、ニューモタコメータ(b)は差圧式流量計、インピーダンスプレスチモグラフ(c)は電気インピーダンス変化を利用する。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am031 | clinical_eng | 2014 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 体温計測に用いるのはどれか。 a.ホール効果 b.マイスナー効果 c.ジョセフソン素子 d.サーモパイル e.サーミスタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 体温計測に用いるセンサはサーモパイル(d:熱電対を多数直列接続し赤外線放射を検出する鼓膜体温計等に使用)とサーミスタ(e:温度変化で抵抗値が変化する半導体素子で電子体温計に使用)である。ホール効果(a)は磁場計測、マイスナー効果(b)は超伝導現象、ジョセフソン素子(c)は超伝導デバイスでSQUID等に使用。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am032 | clinical_eng | 2014 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 | 生体軟部組織での音速は10km/sである。 | 軟組織よりも硬組織の方が音速は速い | 動きのある臓器の撮影には不適である。 | 約25kHzの音波を使用する。 | ドプラ法で臓器の形状が得られる。 | B | 生体軟部組織での音速は約1,530m/s(約1.5km/s)であり10km/sではない(A誤)。硬い組織ほど音速は速い(B正)。超音波はリアルタイム性に優れ動きのある臓器の撮影に適する(C誤)。診断用超音波は2~20MHz程度を使用し25kHzは超音波ではない(D誤)。ドプラ法は血流速度の測定に用いる(E誤)。よってBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am033 | clinical_eng | 2014 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | 単純エックス線撮影について正しいのはどれか。 | 臓器から反射したエックス線を撮影する。 | 造影剤はエックス線に対する透過性が高い。 | 動きがある臓器には使用しない。 | 高密度の期間はエックス線を吸収して陰影を作る。 | 体動の影響は少ない。 | D | エックス線撮影は体を透過したX線の減弱量の差で画像を得る方法で、反射ではない(A誤)。造影剤はX線吸収率が高い(透過性が低い)(B誤)。動きのある臓器にも短時間撮影で使用可能(C誤)。高密度の組織はX線を吸収して白い陰影を形成する(D正)。呼吸・心拍等の体動の影響は受ける(E誤)。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am034 | clinical_eng | 2014 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 3 | 治療機器のエネルギー作用について正しいのはどれか。 a.エネルギー密度に対する主作用はエネルギーの種類によらない。 b.主作用は治療余裕度を超えるエネルギー密度で現れる。 c.治療閾値を超えるエネルギー密度で治療効果が現れる。 d.副作用はエネルギー密度が大きくなると増大する。 e.不可逆的な障害は0.1mW/cm2を超えるエネルギー密度で現れる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 治療機器のエネルギー作用に関して、エネルギー密度と主作用の関係はエネルギーの種類により異なる(a誤)。主作用は治療閾値を超えると現れ、治療余裕度を超えると副作用が出る(b誤、c正)。副作用はエネルギー密度が大きくなると増大する(d正)。不可逆的障害の閾値は0.1mW/cm2のような一律の値ではない(e誤)。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am035 | clinical_eng | 2014 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 4 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a.植込み型にはヨウ素リチウム電池は使用されない。 b.出力パルス幅は約100msである。 c.電極装着後、刺激閾値は経時的に低下する。 d.NBG(ICHD）コードの第一文字は刺激部位を表す。 e.体外式ペースメーカの出力点検時には500Ωの付加抵抗を接続する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | a:植込み型ペースメーカーにはヨウ素リチウム電池が標準的に使用される(誤)。b:出力パルス幅は0.5~1.0ms程度で100msではない(誤)。c:電極装着直後は刺激閾値が上昇し数週間後に低下・安定する(誤:直後は一時的に低くても数日で上昇する)。d:NBGコードの第1文字は刺激(ペーシング)部位を表す(正)。e:体外式の出力点検時には500Ωの負荷抵抗を接続する(正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am036 | clinical_eng | 2014 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | シリンジポンプには閉塞アラームがない。 | シリンジポンプには気泡アラームがある。 | 滴数制御方式は薬液の表面張力の影響を受ける。 | 低流量の場合にはフィンガ式が良い。 | 滴下センサには紫外線を用いる。 | C | シリンジポンプには閉塞アラームがある(A誤)。シリンジポンプには通常気泡アラームはない(B誤)。滴数制御方式は滴下量が薬液の表面張力や粘度の影響を受ける(C正)。低流量の場合はシリンジポンプが適しており、フィンガ式(蠕動式)は低流量では精度が下がる(D誤)。滴下センサには赤外線を用いる(E誤)。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am037 | clinical_eng | 2014 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 冠動脈のインターベンション(PCI）について正しいのはどれか。 a.エックス線装置は不要である。 b.鎖骨下静脈を穿刺する。 c.100気圧でバルーンを拡張する。 d.再狭窄防止にステントを挿入する。 e.ロータブレータ使用で一時的な冠動脈血流減少が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | PCI(経皮的冠動脈インターベンション)ではX線透視下で行うためX線装置は必要(a誤)。大腿動脈や橈骨動脈を穿刺し動脈側からアプローチする(b誤:鎖骨下静脈ではない)。バルーン拡張圧は6~20気圧程度で100気圧ではない(c誤)。再狭窄防止にステントを留置する(d正)。ロータブレータ使用時は一時的に冠動脈血流が減少する(e正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am038 | clinical_eng | 2014 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 4 | 正しい組合せはどれか。 a.Arレーザ -- 網膜凝固 b.Nd：YAGレーザ -- 光線力学療法 c.CO2レーザ -- 疼痛治療 d.Dyeレーザ -- 凝固止血 e.ArFエキシマレーザ -- 角膜切除 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | Arレーザは可視光の青緑色で網膜光凝固に使用(a正)。Nd:YAGレーザは近赤外線で凝固・切開に使用し光線力学療法には用いない(b誤)。CO2レーザは遠赤外線で切開・蒸散に使用し疼痛治療にはHe-Neレーザ等を用いる(c誤)。Dyeレーザは可変波長で皮膚色素病変等に使用し凝固止血ではない(d誤)。ArFエキシマレーザは紫外線でLASIK等の角膜切除に使用(e正)。a,eが正しくBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am039 | clinical_eng | 2014 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 | 気腹に空気を使用する。 | 気腹圧は100mmHg程度に設定する。 | 腹腔鏡手術では硬性鏡を使用する。 | 電気メスは使用できない。 | 自然気胸は適応外である。 | C | 内視鏡外科手術の気腹にはCO2を使用し空気は用いない(A誤)。気腹圧は8~12mmHg程度で100mmHgでは危険(B誤)。腹腔鏡手術では硬性鏡(トロッカーを介して挿入する硬性内視鏡)を使用する(C正)。電気メスは腹腔鏡手術で広く使用される(D誤)。自然気胸に対する胸腔鏡手術は適応(E誤)。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am040 | clinical_eng | 2014 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 事故とその原因との組合せで考えにくいのはどれか。 a.火 災 -- 電源導線の絶縁被覆の劣化 b.感 染 -- 手術室内の空調の故障 c.感 電 -- 医用電気機器内への薬液の浸入 d.停 電 -- 医用3Pプラグの保護設置刃の折損 e.被 曝 -- MRI装置の超伝導磁石の故障 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | d:保護接地刃の折損は感電の原因となるが停電の直接的原因ではない(考えにくい)。e:MRI装置の超伝導磁石の故障(クエンチ等)は被曝とは関係ない(考えにくい)。MRIは放射線を使用しないため被曝は生じない。火災-絶縁劣化(a正)、感染-空調故障(b正)、感電-薬液浸入(c正)はいずれも妥当な組合せ。d,eが考えにくくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am041 | clinical_eng | 2014 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 機器の分類について正しいのはどれか。 a.患者装着部のF(floating）は患者への外部電圧の印加に対する防護手段である。 b.クラスIのME機器を内蔵バッテリーで駆動すると内部電源ME機器となる。 c.BF形装着部はミクロショック対策がされている。 d.クラスⅡのME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 e.内部電源ME機器は保護接地が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | a:F形装着部のFloatingは患者と大地間を絶縁し外部電圧の印加から患者を守る防護手段(正)。b:クラスIのME機器をバッテリー駆動すると内部電源ME機器となる(正)。c:BF形は接地からフローティングされているがミクロショック対策はCF形(誤)。d:クラスIIの追加保護手段は補強絶縁であり基礎絶縁ではない(誤)。e:内部電源ME機器は保護接地不要(誤)。a,bが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am042 | clinical_eng | 2014 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIST1022でカテゴリーBの透析室に設けなければならない電気設備はどれか。 a.一般または特別非常電源 b.瞬時特別非常電源 c.等電位接地 d.非接地配線方式 e.保護接地 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | JIS T 1022でカテゴリーBの透析室には、一般非常電源または特別非常電源(a)、非接地配線方式(d)、保護接地(e)が必要とされる。瞬時特別非常電源(b)はカテゴリーCの手術室等に必要であり、等電位接地(c)もカテゴリーBでは規定されていない。よってa,d,eの組み合わせである選択肢C(a、d、e)が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am043 | clinical_eng | 2014 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 単一故障状態(保護接地線断線）での接触電流(外装漏れ電流）を測定するとき、測定用器具(MD）を入れる間(位置）として正しいのはどれか。 A：壁面接地端子 B：3P - 2P変換アダプタの接地線 C：機器の保護接地端子 D：患者誘導コード E：機器外装 | A -- B間 | B -- C間 | C -- D間 | D -- E間 | E -- A間 | E | 図を参照。単一故障状態(保護接地線断線)での接触電流(外装漏れ電流)の測定では、機器外装(E)と壁面接地端子(A)の間に測定器(MD)を接続する。保護接地線が断線した状態で機器外装から大地に流れる電流を測定するため、E-A間が正しい。よってEが正答。 | True | 2014_ce_14_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am044 | clinical_eng | 2014 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIST7101「医療ガス配管設備」において、ピン方式の壁取付式配管端末機をアダプタプラグ装着方向から見たとき、吸引を示すのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。JIS T 7101に基づくピン方式の医療ガス配管端末機において、吸引はアダプタプラグ装着方向から見た場合に特定のピン配置で区別される。選択肢Bが吸引に該当する。各ガス(酸素、笑気、空気、吸引等)はピン位置が異なり誤接続を防止している。 | True | 2014_ce_14_am044.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am045 | clinical_eng | 2014 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | ある機器を信頼度0.70のAさんが点検した後に、ダブルチェックのため別のBさんが確認した。点検作業の総合的な信頼度が0.97であった。 Bさんの信頼度はどれか。 | 0.49 | 0.68 | 0.72 | 0.9 | 0.99 | D | ダブルチェックの信頼度計算。Aさんの不信頼度=1-0.70=0.30、Bさんの不信頼度=1-Rb。総合不信頼度=0.30×(1-Rb)=1-0.97=0.03。(1-Rb)=0.03/0.30=0.10。よってRb=1-0.10=0.90。Bさんの信頼度は0.9でDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am046 | clinical_eng | 2014 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | ISM(Industrial, Scientific and Medical）周波数帯のエネルギーを使用しているのはどれか。 | 超音波吸引装置 | 除細動器 | レーザ治療装置 | マイクロ波手術器 | 心電図テレメータ | D | ISM周波数帯は産業・科学・医療用に割り当てられた周波数帯で、代表的には2,450MHz(マイクロ波)や13.56MHzなどがある。マイクロ波手術器(D)は2,450MHzのISM帯を使用する。超音波吸引装置(A)は超音波、除細動器(B)は直流パルス、レーザ治療装置(C)は光、心電図テレメータ(E)は通信用周波数帯を使用する。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am047 | clinical_eng | 2014 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | x軸方向に電界が存在する平面上で、2点ab間の電界分布図が図のようになっているとき、ab間の電位差［V］はどれか。 | -2 |  | 1 | 2 | 4 | B | 図を参照。電界分布図から電位差を求めるには、電界Eをx方向に積分する(V=-∫E dx)。図の電界分布の面積から電位差を計算する。選択肢Bが正答となる。 | True | 2014_ce_14_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am048 | clinical_eng | 2014 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 無限に長いソレノイドに電流を流すとき正しいのはどれか。 a.外部磁界と内部磁界の強さは等しい。 b.外部.磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と平行である。 c.内部磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と直交する。 d.内部磁界の強さは電流に比例する。 e.内部磁界の強さは単位長さ当たりの巻数に比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 無限に長いソレノイドでは、内部磁界の強さH=nI(nは単位長さ当たりの巻数、Iは電流)であり、外部磁界はほぼゼロとなる。内部磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と平行である。a:外部と内部の磁界は等しくない(誤)。b:外部磁界はほぼゼロ(誤)。c:内部磁界は中心軸方向と平行(誤:直交ではない)。d:電流に比例(正)。e:単位長さ当たり巻数に比例(正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am049 | clinical_eng | 2014 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でab間の電圧［V］に最も近いのはどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | C | 図を参照。回路のab間電圧を求める問題。回路の構成に基づき、キルヒホッフの法則や重ね合わせの理を用いて計算すると、ab間電圧は約2Vとなる。よってCが正答。 | True | 2014_ce_14_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am050 | clinical_eng | 2014 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でRを調整して検流計Gの振れがゼロになったとき、ab間の電圧［V］はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | C | 図を参照。ブリッジ回路でRを調整して検流計Gの振れがゼロ(平衡状態)のとき、ab間の電圧を求める。平衡条件と回路の分圧から計算すると、ab間電圧は3Vとなる。よってCが正答。 | True | 2014_ce_14_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am051 | clinical_eng | 2014 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流電圧波形について正しいのはどれか。 a.周波数は50Hzである。 b.角周波数は50πrad/sである。 c.周期は10msである。 d.電圧の平均値は110Vである。 e.電圧の実効値は100Vである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。正弦波交流の波形から読み取る問題。周期20msなら周波数50Hz(a正)、角周波数ω=2πf=100πrad/sで50πではない(b誤)。周期は20msで10msではない(c誤)。正弦波の平均値は0(全波整流平均値は最大値×2/π)(d誤)。ピーク値が約141Vなら実効値=141/√2≒100V(e正)。a,eが正しくBが正答。 | True | 2014_ce_14_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am052 | clinical_eng | 2014 | 52 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | a+jbの偏角がπ/6 ｒadとなるa、bの組合せはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | a=1、b=1 | a=√2、b=1 | a=√3、b=1 | a=2、b=√2 | a=2、b=√3 | C | 複素数a+jbの偏角θ=arctan(b/a)。π/6 rad=30°のとき、tan30°=1/√3。よってb/a=1/√3を満たす組合せはa=√3、b=1(C)である。a=1,b=1ではtan=1→45°、a=√2,b=1ではtan≒0.707→約35°、a=2,b=√2ではtan≒0.707→約35°、a=2,b=√3ではtan≒0.866→約41°。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am053 | clinical_eng | 2014 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 a.CMOS回路は消費電力が少ない。 b.LEDはpn接合の構造をもつ。 c.FETではゲート電圧でドレイン電流を制御する。 d.接合型FETは金属―酸化膜―半導体の構造をもつ。 e.バイポーラトランジスタは電圧制御素子である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | a:CMOS回路はスイッチング時のみ電流が流れ消費電力が少ない(正)。b:LEDはpn接合に順方向電圧を印加し発光する(正)。c:FETはゲート電圧でドレイン電流を制御する電圧制御素子(正)。d:金属-酸化膜-半導体構造はMOSFETであり接合型FETではない(誤)。e:バイポーラトランジスタは電流制御素子(誤)。a,b,cが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am054 | clinical_eng | 2014 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 1 | 一次電池はどれか。 a.リチウムイオン電池 b.太陽電池 c.酸化銀電池 d.マンガン電池 e.ニッケル水素電池 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 一次電池は充電不可能な使い切り電池。酸化銀電池(c)とマンガン電池(d)が一次電池である。リチウムイオン電池(a)とニッケル水素電池(e)は充電可能な二次電池。太陽電池(b)は光エネルギーを電気に変換するもので一次・二次電池とは分類が異なる。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am055 | clinical_eng | 2014 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器である。 a.スカインピーダンスは無限大である。 b.電圧増幅度は0dBである。 c.入力電圧ｖiと出力電圧ｖoは逆位相である。 d.正帰還が用いられている。 e.インピーダンス変換の働きをする。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。ボルテージフォロワ(バッファ)回路と考えられる。理想演算増幅器の入力インピーダンスは無限大(a正)。電圧増幅度は1倍=0dB(b正)。入力と出力は同位相(c誤)。負帰還が用いられている(d誤)。高入力インピーダンス・低出力インピーダンスのインピーダンス変換機能を持つ(e正)。a,b,eが正しくBが正答。 | True | 2014_ce_14_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am056 | clinical_eng | 2014 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の電圧ｖiを図2の回路に入力したときの出力電力ｖoの波形はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、ｖoの初期値は0V、CR=1sとする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。反転積分回路(CR=1s)にステップ入力を加えた場合の出力波形を求める問題。積分回路はvo=-(1/CR)∫vi dtで計算される。入力波形を積分した結果、選択肢Aの波形(ランプ状に変化する波形)が得られる。よってAが正答。 | True | 2014_ce_14_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am057 | clinical_eng | 2014 | 57 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a.ASK -- 振幅偏移変調 b.PSK -- パルス偏移変調 c.TDM -- 波長分割多重 d.CDMA -- パルス符号変調 e.FDM -- 周波数分割多重 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ASK(Amplitude Shift Keying)は振幅偏移変調(a正)。PSK(Phase Shift Keying)は位相偏移変調でパルスではない(b誤)。TDM(Time Division Multiplexing)は時分割多重で波長分割ではない(c誤)。CDMA(Code Division Multiple Access)は符号分割多元接続でパルス符号変調ではない(d誤)。FDM(Frequency Division Multiplexing)は周波数分割多重(e正)。a,eが正しくBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am058 | clinical_eng | 2014 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータの入出力インターフェースはどれか。 | BASIC | CPU | JPEG | UNIX | USB | E | BASIC(A)はプログラミング言語、CPU(B)は中央処理装置、JPEG(C)は画像圧縮形式、UNIX(D)はオペレーティングシステム。USB(E:Universal Serial Bus)はコンピュータと周辺機器を接続する入出力インターフェースの規格である。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am059 | clinical_eng | 2014 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートに基づいて作成されたプログラムを実行した時のCNTとSUMの組合せはどれか。 | CNT=2 SUM=4 | CNT=2 SUM=6 | CNT=3 SUM=4 | CNT=3 SUM=6 | CNT=4 SUM=8 | D | 図を参照。フローチャートに従ってプログラムをトレースする。初期値と条件分岐・ループの処理を順に追跡すると、最終的にCNT=3、SUM=6となる。よってDが正答。 | True | 2014_ce_14_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am060 | clinical_eng | 2014 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 1画面100kbitで構成されるディジタル画像を伝送したい。通信回線の伝送速度が9Mbpsであるとき、1秒間に伝送できる画像の最大数はどれか。 ただし、伝送時に圧縮符号化等の処理は行わず、画像構成データ以外のデータは無視する。 | 1 | 9 | 10 | 90 | 100 | D | 伝送速度9Mbps=9,000kbps。1画面100kbitのデータを1秒間に伝送できる最大数=9,000÷100=90枚。圧縮やオーバーヘッドは考慮しないため、単純に伝送速度をデータ量で割る。よって90枚のDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am061 | clinical_eng | 2014 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの2進数10.01と111.11との和を10進数で表したのはどれか。 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | C | 2進数10.01は10進数で2.25、111.11は7.75である。10.01: 1×2+0×1+0×0.5+1×0.25=2.25。111.11: 4+2+1+0.5+0.25=7.75。和は2.25+7.75=10.00。よって正答はC（10）。他の選択肢は計算結果と合致しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am062 | clinical_eng | 2014 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 集合A、Bの論理演算で図の網掛け部分を表すのはどれか。 | AND | OR | NOT | XOR | NOR | D | 図を参照。集合A、Bのベン図で、AとBの重なり部分を除いた両方の領域（AのみまたはBのみ）が網掛けされている場合、これは排他的論理和（XOR）を表す。ANDは共通部分、ORは全体、NOTは補集合、NORはA∪Bの補集合であり、いずれも該当しない。 | True | 2014_ce_14_am062.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am063 | clinical_eng | 2014 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | -1Vから1Vの電圧を10bitの量子化ビット数でAD変換した時の分解能に最も近い電圧［mV］はどれか。 | 1 | 2 | 10 | 100 | 200 | B | 入力電圧範囲は-1Vから1Vで全幅2V。10bitの量子化では2^10=1024段階に分割する。分解能=2V÷1024≒0.00195V≒約2mV。よって正答はB。1mVは分割数が2倍必要で不正確、10mV以上は分割数が少なすぎる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am064 | clinical_eng | 2014 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸着型酸素濃縮装置で誤っているのはどれか。 a.酸素供給量は最大で15L/分程度である。 b.100%の濃度の酸素を供給できる。 c.アルミケイ酸塩で窒素を吸着する。 d.サージタンクに貯蔵してから供給する。 e.加圧空気を流して吸着剤に窒素を吸着させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 吸着型酸素濃縮装置はゼオライト（アルミケイ酸塩）で窒素を吸着し酸素を濃縮する。a:酸素供給量は最大5L/分程度であり15L/分は誤り。b:濃度は約90%程度で100%にはならないため誤り。c:正しい。d:サージタンクに一時貯蔵して安定供給するのは正しい。e:加圧空気で窒素吸着は正しい。誤りはa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am065 | clinical_eng | 2014 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 加温加湿器と比較して人工鼻がすぐれているのはどれか。 a.死腔がない。 b.気道出血時に適する。 c.過剰加湿にならない。 d.細菌汚染が少ない。 e.ネブライザとの併用に適する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻は加温加湿器と比較して、過剰加湿になりにくい（c正）、構造上細菌汚染が少ない（d正）という利点がある。a:人工鼻自体が死腔となるため誤り。b:気道出血時は人工鼻が目詰まりするため不適。e:ネブライザと併用すると目詰まりするため不適。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am066 | clinical_eng | 2014 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | パルスオキシメータによる計測に影響を与えないのはどれか。 | 高体温 | 緑色のマニキュア | 一酸化炭素ヘモグロビン | メトヘモグロビン | メチレンブルー静注 | A | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の吸光度比で動脈血酸素飽和度を測定する。高体温は吸光特性に直接影響しないため計測に影響を与えない（A正答）。緑色マニキュアは光の透過を妨げ、COHb・MetHb・メチレンブルーは吸光特性を変化させるため、いずれも測定に影響する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am067 | clinical_eng | 2014 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | NPPVの適応になるのはどれか。 | 喀痰排出困難を伴うCOPD急性増悪 | ショックを呈する心源性肺水腫 | 呼吸停止を来した喘息発作 | 免疫不全を伴った軽度のARDS | 呼吸筋麻痺を来した筋萎縮性側索硬化症 | D | NPPV（非侵襲的陽圧換気）は気管挿管なしで使用でき、免疫不全患者の軽度ARDSでは感染リスク回避のため適応となる（D正答）。A:喀痰排出困難があるCOPDでは気道確保が必要。B:ショック状態は侵襲的換気が必要。C:呼吸停止は気管挿管が必要。E:呼吸筋麻痺の進行例は侵襲的換気が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am068 | clinical_eng | 2014 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 高気圧酸素治療装置内に持ち込めるのはどれか。 | カイロ | 電気アンカ | 木綿のハンカチ | 合成繊維の衣類 | セルロイド製品 | C | 高気圧酸素治療装置内は高濃度酸素環境であり、発火・静電気のリスクがある。木綿のハンカチは静電気が発生しにくく安全なため持ち込み可能（C正答）。カイロ・電気アンカは発熱源、合成繊維は静電気発生、セルロイドは引火性が高く、いずれも持ち込み禁止。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am069 | clinical_eng | 2014 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | 送入ガス流量を増やすとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | 送入ガス酸素濃度を上げるとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | ポリプロピレン中空糸膜は親水性である。 | 中空糸膜型の内部灌流型では中空糸内部を送入ガスが流れる。 | 中空糸膜型では外部灌流型の方が内部灌流型よりも圧力損失が高い。 | A | 膜型人工肺では送入ガス流量を増やすとCO2除去効率が上がりPaCO2が低下する（A正答）。B:酸素濃度を上げるとPaO2は上昇するがPaCO2には直接影響しない。C:ポリプロピレンは疎水性である。D:内部灌流型では中空糸内部を血液が流れる。E:外部灌流型の方が圧力損失は低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am070 | clinical_eng | 2014 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺装置について誤っている組合せはどれか。 a.ベント回路 -- 心内圧減圧 b.冠灌流回路 -- 心筋保護液注入 c.遠心ポンプ -- 心腔内出血回収 d.血液濃縮器 -- 余剰赤血球除去 e.動脈フィルタ -- 微小気泡・栓子除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | a:ベント回路は心内圧を減圧する（正）。b:冠灌流回路は心筋保護液を注入する（正）。c:遠心ポンプは送血用であり心腔内出血回収には吸引ポンプを使用する（誤）。d:血液濃縮器は余剰水分を除去するもので余剰赤血球除去ではない（誤）。e:動脈フィルタは微小気泡・栓子を除去する（正）。誤りはc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am071 | clinical_eng | 2014 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | ヘモグロビンの酸素解離曲線について正しいのはどれか。 | 酸素含量と酸素分圧の関係を表した曲線である。 | アシドーシスにより右方移動する。 | 低体温により右方移動する。 | 低二酸化炭素血症により右方移動する。 | 2，3-DPGの低下により右方移動する。 | B | 酸素解離曲線はアシドーシス（pH低下）で右方移動し、組織への酸素供給が促進される（B正答）。A:酸素含量ではなく酸素飽和度と酸素分圧の関係。C:低体温では左方移動する。D:低CO2血症（アルカローシス）では左方移動。E:2,3-DPG低下では左方移動する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am072 | clinical_eng | 2014 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 遠心ポンプの操作で正しいのはどれか。 a.離脱前の低流量時には、回転数による流量制御が困難である。 b.誤って空気を体内に送り込むことはない。 c.人工心肺運転中の送血回路の遮断は禁忌である。 d.冷却時に流量を維持するには回転数をあげる必要がある。 e.人工心肺停止時には送血回路を鉗子で遮断し血液逆流を防ぐ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | a:遠心ポンプは低流量時に回転数と流量の関係が不安定で制御困難（正）。d:冷却で血液粘度が上昇し後負荷が増えるため回転数を上げる必要がある（正）。e:停止時は逆流防止のため送血回路を鉗子で遮断する（正）。b:遠心ポンプでも空気混入リスクはある（誤）。c:送血回路遮断は低流量時等に行うことがあり絶対禁忌ではない（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am073 | clinical_eng | 2014 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | PCPSについて正しいのはどれか。 a.全身麻酔を必要とする。 b.左心系の後負荷を軽減する。 c.肺塞栓症によるショック時に用いられる。 d.心停止に対する心肺蘇生に用いられる。 e.V-Aバイパス方式とV-Vバイパス方式がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSは経皮的心肺補助装置である。c:肺塞栓症によるショック時に右心補助として適応がある（正）。d:心停止に対する心肺蘇生の補助手段として用いられる（正）。a:局所麻酔下で経皮的に挿入可能であり全身麻酔は不要（誤）。b:V-Aバイパスであり左心後負荷はむしろ増加する（誤）。e:PCPSはV-A方式のみ（誤）。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am074 | clinical_eng | 2014 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環中の溶血の直接的原因とならないのはどれか。 | 大量吸引の持続 | 脱血不良 | 異型輸血 | 血液希釈 | 過度の加温 | D | 血液希釈は溶血の直接的原因にはならず、むしろ血液粘度を下げ溶血を軽減する傾向がある（D正答）。大量吸引は空気との接触や陰圧で溶血を起こす。脱血不良は陰圧上昇で溶血する。異型輸血は免疫学的溶血を起こす。過度の加温は熱変性による溶血を起こす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am075 | clinical_eng | 2014 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析を行うことによって是正されるのはどれか。 a.高カリウム血症 b.代謝性アシドーシス c.エリスロポエチン欠乏 d.ビタミンD欠乏 e.低リン血症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析は半透膜を介した拡散・限外濾過により溶質・水分を除去する。a:高K血症はKの透析除去で是正可能（正）。b:代謝性アシドーシスは透析液の重炭酸による補充で是正可能（正）。c:エリスロポエチンは腎臓で産生されるホルモンで透析では補えない（誤）。d:活性型ビタミンDは腎臓で産生され透析では補えない（誤）。e:透析ではリンが除去され低リン血症にはならない（誤）。よってa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am076 | clinical_eng | 2014 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 血球成分除去療法の適応で正しいのはどれか。 | エンドトキシン血症 | 透析アミロイド症 | 閉塞性動脈硬化症 | 重症筋無力症 | 潰瘍性大腸炎 | E | 血球成分除去療法（GCAP/LCAP）は白血球や顆粒球などの活性化した血球成分を体外で除去する治療法で、潰瘍性大腸炎が主な適応である（E正答）。エンドトキシン血症にはエンドトキシン吸着、透析アミロイド症にはβ2-MG吸着、閉塞性動脈硬化症にはLDL吸着、重症筋無力症には血漿交換が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am077 | clinical_eng | 2014 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | アルブミンとグロブリン分画の分離に利用される血液浄化器はどれか。 | 血液濾過器 | 血液透析濾過器 | 血漿分離器 | 血漿成分分画器 | 血液吸着器 | D | 血漿成分分画器は血漿中のタンパク質を分子量の違いにより分離する装置であり、アルブミンとグロブリン分画の分離に用いられる（D正答）。血液濾過器・血液透析濾過器は小分子溶質の除去、血漿分離器は血球と血漿の分離、血液吸着器は特定物質の吸着除去が目的である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am078 | clinical_eng | 2014 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 一般に市販されている血液透析用透析液の組成［mEq/L］で誤っているのはどれか。 | Na<sup>+</sup>：140 | K<sup>+</sup>：6.0 | Ca<sup>2+</sup>：3.0 | HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：30 | Mg<sup>2+</sup>：1.0 | B | 市販の血液透析液の標準的な組成でK+は2.0mEq/L程度である。6.0mEq/Lは高カリウム血症の患者の血清値に近く、透析液としては高すぎるため誤り（B正答）。Na+:140、Ca2+:2.5-3.0、HCO3-:25-35、Mg2+:1.0はいずれも標準的な範囲内である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am079 | clinical_eng | 2014 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析装置(コンソール）に組込まれていないのはどれか。 | 電導度計 | 気泡検出器 | 透析液温計 | 除水制御装置 | 透析液浸透圧計 | E | 透析装置（コンソール）には電導度計（透析液濃度監視）、気泡検出器（空気混入検知）、透析液温計（温度管理）、除水制御装置（限外濾過量制御）が組み込まれている。透析液浸透圧計は通常組み込まれておらず、浸透圧管理は電導度計による間接的な監視で代用される（E正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am080 | clinical_eng | 2014 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 図は肘関節を90°屈曲した状態で手掌に重量Pの物体を保持した状態を示している。肘関節まわりの力のモーメントの釣り合いを表す式はどれか。 ただし、Jは肘関節の反力の大きさ、Wは前腕および手にかかる重力の大きさ、Mは前腕にかかる筋力の大きさである。 | M-J-W-P=0 | Ｐl<sub>3</sub>+Wl<sub>2</sub>-Ml<sub>1</sub>=0 | P<sup>2</sup>l<sub>3</sub>+W<sup>2</sup>l<sub>2</sub>-M<sup>2</sup>l<sub>1</sub>=0 | Ｐl<sub>3</sub><sup>2</sup>+Wl<sub>2</sub><sup>2</sup>-Ml<sub>1</sub><sup>2</sup>＝0 | P（l<sub>3</sub>-l<sub>2</sub>）+M（l<sub>2</sub>-l<sub>1</sub>）-Ｊl<sub>2</sub>＝0 | B | 図を参照。肘関節まわりの力のモーメントの釣り合いでは、関節点を支点として、各力×その作用点までの距離の合計がゼロとなる。筋力Mは距離l1で屈曲方向（負）、重力Wは距離l2で伸展方向（正）、荷重Pは距離l3で伸展方向（正）に働く。よってPl3+Wl2-Ml1=0（B正答）。関節反力Jは支点に作用するためモーメントはゼロ。 | True | 2014_ce_14_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am081 | clinical_eng | 2014 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 応力とひずみについて正しいのはどれか。 a.応力は作用する荷重と断面積の積である。 b.ひずみは変形の度合いを比で表したものである。 c.荷重と同一の方向に現れるひずみを縦ひずみという。 d.せん断応力によって生じるひずみを横ひずみという。 e.弾性係数は応力とひずみの積である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | b:ひずみは変形量を元の長さで割った比であり正しい。c:荷重と同一方向に現れるひずみを縦ひずみという、正しい。a:応力は荷重÷断面積であり積ではない（誤）。d:せん断応力によるひずみはせん断ひずみであり横ひずみではない（誤）。e:弾性係数は応力÷ひずみであり積ではない（誤）。よってb、cでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am082 | clinical_eng | 2014 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 内部の直径20mmのまっすぐな血管内を粘性係数0.004Pa・sの血液が平均流速0.2m/sで流れている。この流れのレイノルズ数はどれか。 ただし、血液の密度は1×103kg/m3とする。 | 1 | 20 | 500 | 1,000 | 5,000 | D | レイノルズ数Re=ρvd/μ。ρ=1×10^3 kg/m^3、v=0.2 m/s、d=20mm=0.02m、μ=0.004 Pa・s。Re=(1000×0.2×0.02)/0.004=4/0.004=1000。よって正答はD（1,000）。レイノルズ数が2000以下であり層流域にある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am083 | clinical_eng | 2014 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す波形の音波を水中に発射した。その音波の波長［cm］はどれか。 | 0.1 | 3.3 | 7.5 | 15 | 30 | D | 図を参照。波形から周波数（または周期）を読み取り、水中の音速（約1500m/s）を用いて波長を求める。波長=音速/周波数。図の波形から周波数が10kHz程度と読み取れる場合、波長=1500/10000=0.15m=15cm。よって正答はD（15cm）。 | True | 2014_ce_14_am083.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am084 | clinical_eng | 2014 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 25℃の水3Lを500Wのヒータで加熱して37℃にするのに必要なおよその時間［s］はどれか。 ただし、ヒータの出力の80％が加温に使われ、水の比熱は4.2kJ/（kg・K）とする。 | 300 | 380 | 630 | 930 | 1,200 | B | 必要な熱量Q=mcΔT=3kg×4.2kJ/(kg・K)×(37-25)K=3×4.2×12=151.2kJ。ヒータの有効出力=500W×0.8=400W=0.4kJ/s。必要時間t=151.2/0.4=378s≒380s。よって正答はB（380）。効率を考慮しないと約302sとなるが、80%の効率で約380sが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am085 | clinical_eng | 2014 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について正しいのはどれか。 a.α分散は水分子の分極に起因する。 b.β分散は組織の構造に起因する。 c.脂肪の導電率は筋肉よりも低い。 d.骨格筋の異方性は弱い。 e.有髄神経の髄鞘は高い導電性を示す。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | b:β分散は細胞膜などの構造に起因する（正）。c:脂肪は水分含量が少なく導電率が筋肉より低い（正）。a:α分散はイオンの拡散や細胞膜の界面分極に起因し、水分子の分極はγ分散である（誤）。d:骨格筋は線維方向により導電率が異なり異方性が強い（誤）。e:髄鞘は絶縁体であり高い導電性は示さない（誤）。よってb、cでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am086 | clinical_eng | 2014 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | 放射線が同じ線量で生体に吸収されたとき、影響が最も大きいのはどれか。 | X線 | α線 | γ線 | 電子線 | 陽子線 | B | 放射線の生体への影響は放射線荷重係数で評価される。α線の荷重係数は20と最も大きく、同じ吸収線量でも生体への影響が最大である（B正答）。X線・γ線・電子線の荷重係数は1、陽子線は2であり、α線に比べて影響は小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am087 | clinical_eng | 2014 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 比熱が最も小さいのはどれか。 | 脂 肪 | 肝 臓 | 筋 肉 | 血 漿 | 脳 | A | 生体組織の比熱は含水量に大きく依存する。脂肪は含水量が少ないため比熱が最も小さい（約2.3kJ/(kg・K)）（A正答）。肝臓・筋肉・血漿・脳はいずれも含水量が多く、比熱は3.5〜4.2kJ/(kg・K)程度と脂肪より大きい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am088 | clinical_eng | 2014 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 表面接触機器の生物学的安全性試験で正しいのはどれか。 a.血液適合性試験 b.埋植試験 c.細胞毒性試験 d.感作性試験 e.発がん性試験 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 表面接触機器（皮膚や粘膜と接触する機器）の生物学的安全性試験として、細胞毒性試験（c正）と感作性試験（d正）が該当する。血液適合性試験は血液と接触する機器に適用、埋植試験は体内埋め込み機器に適用、発がん性試験は長期埋め込み機器に適用されるため、表面接触機器では通常不要。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am089 | clinical_eng | 2014 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | カテーテル本体の材料でないのはどれか。 | ポリ塩化ビニル | ポリテトラフルオロエチレン | ポリカーボネート | ポリウレタン | ポリジメチルシロキサン | C | カテーテル本体の材料としてポリ塩化ビニル（A）、ポリテトラフルオロエチレン（B:PTFE）、ポリウレタン（D）、ポリジメチルシロキサン（E:シリコーン）が広く使用される。ポリカーボネート（C）は硬質プラスチックであり、三方活栓やコネクタなどに使用されるがカテーテル本体には用いられない。よってC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am090 | clinical_eng | 2014 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 3 | ポリメタクリル酸メチル（アクリル樹脂）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。ポリメタクリル酸メチル（PMMA、アクリル樹脂）はメタクリル酸メチルの付加重合体であり、その構造式は主鎖にメチル基とエステル基（-COOCH3）を持つ。選択肢の化学構造式から、この特徴を持つのは2番である（B正答）。 | True | 2014_ce_14_am090.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm001 | clinical_eng | 2014 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 一次予防で正しい組合せはどれか。 | 腎不全 -- 透析療法 | 高血圧 -- 降圧剤投与 | 脳卒中 -- 過労の防止 | 心筋梗塞 -- 心電図検査 | 骨折 -- リハビリテーション | C | 一次予防は疾病の発生を未然に防ぐことを目的とする。脳卒中に対する過労の防止は危険因子の除去であり一次予防に該当する（C正答）。透析療法は三次予防（リハビリ・再発防止）、降圧剤投与は二次予防（早期治療）、心電図検査は二次予防（早期発見）、リハビリテーションは三次予防に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm002 | clinical_eng | 2014 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | DNAを構成する塩基でないのはどれか。 | アデニン | チミン | グアニン | シトシン | キサンチン | E | DNAを構成する塩基はアデニン（A）、チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）の4種類である。キサンチンはプリン体の代謝中間産物であり、DNAの構成塩基ではない（E正答）。なおRNAではチミンの代わりにウラシルが含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm003 | clinical_eng | 2014 | 3 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 内因性の神経伝達物質でないのはどれか。 | アセチルコリン | ドパミン | L-グルタミン酸 | ノルアドレナリン | アンフェタミン | E | 内因性神経伝達物質はアセチルコリン、ドパミン、L-グルタミン酸、ノルアドレナリンなど体内で合成される。アンフェタミンは合成覚醒剤であり、内因性の神経伝達物質ではなく外因性の薬物である（E正答）。アンフェタミンはカテコールアミンの放出を促進する作用を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm004 | clinical_eng | 2014 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 3 | 物理的原因による障害のうちDNA損傷を伴うことが多いのはどれか。 a.放射線 b.紫外線 c.高 温 d.気圧変動 e.電 気 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 放射線（a）は直接的にDNA二重鎖切断を引き起こし、紫外線（b）はチミンダイマーなどのDNA損傷を引き起こす。いずれもDNA損傷を伴うことが多い。高温（c）は主にタンパク質変性、気圧変動（d）は物理的圧損傷、電気（e）は熱傷・電撃傷が主で、DNA損傷は直接的原因ではない。よってa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm005 | clinical_eng | 2014 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 3 | 血清の測定値の基準値で正しいのはどれか。 | Na<sup>+</sup>：128mEq/L | K<sup>+</sup>：3.0mEq/L | Ca：5.0mg/dL | P：5.0mg/dL | HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：24mEq/L | E | 血清の基準値として、HCO3-は22-26mEq/Lであり24mEq/Lは基準範囲内（E正答）。Na+基準値は136-145mEq/Lで128は低値、K+基準値は3.5-5.0mEq/Lで3.0は低値、Ca基準値は8.5-10.5mg/dLで5.0は低値、P基準値は2.5-4.5mg/dLで5.0は高値である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm006 | clinical_eng | 2014 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 横隔膜は吸気時に収縮する。 | 上腕三頭筋は伸筋である。 | 胸鎖乳突筋は身体の長軸に対し斜走する。 | 僧帽筋は菱形をしている。 | 三角筋は殿部にある。 | E | 三角筋は肩関節を覆う筋肉であり、殿部にはない（E誤り、正答）。横隔膜は吸気時に収縮して下降する（正）。上腕三頭筋は肘関節を伸展させる伸筋（正）。胸鎖乳突筋は斜走する（正）。僧帽筋は菱形をしている（正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm007 | clinical_eng | 2014 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 抗トロンビン作用による凝固阻止剤はどれか。 | EDTA | ヘパリン | ワルファリン | シュウ酸ナトリウム | クエン酸ナトリウム | B | ヘパリンはアンチトロンビンIIIと結合してその抗トロンビン活性を約1000倍に増強し、凝固を阻止する（B正答）。EDTAとシュウ酸ナトリウムはCaキレートにより凝固阻止、クエン酸ナトリウムもCa結合により凝固阻止する。ワルファリンはビタミンK拮抗により凝固因子合成を阻害するが抗トロンビン作用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm008 | clinical_eng | 2014 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓について誤っているのはどれか。 | 右腎は左腎よりも下方にある。 | 腎動脈は腎門から入る。 | 腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる。 | 腎小体は髄質に存在する。 | 腎小体とそれに続く尿細管を合わせてネフロンという。 | D | 腎小体（糸球体とボーマン嚢）は腎臓の皮質に存在し、髄質には存在しない（D誤り、正答）。右腎は肝臓のため左腎より低位にある（正）。腎動脈は腎門から入る（正）。腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる（正）。ネフロンは腎小体と尿細管の総称（正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm009 | clinical_eng | 2014 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 3 | 正しいのはどれか。 | 肝臓の栄養血管は門脈である。 | 肝静脈は胃腸からの血液を肝臓に運ぶ。 | 胆管は胆汁を空腸に運ぶ。 | 肝小葉の中で肝細胞は放射状に配列している。 | 肝細胞はブドウ糖からアルブミンを作る。 | D | 肝小葉の中で肝細胞は中心静脈を中心に放射状（索状）に配列している（D正答）。肝臓の栄養血管は肝動脈であり門脈ではない（A誤）。肝静脈は肝臓から下大静脈へ血液を送る（B誤）。胆管は胆汁を十二指腸に運ぶ（C誤）。アルブミンはアミノ酸から合成される（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm010 | clinical_eng | 2014 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について正しいのはどれか。 | 手術で縫合された創の治癒形式は二次治療と呼ぶ。 | 壊死した皮膚はできるだけ温存する。 | 抗がん剤投与は創傷治癒を促進させる。 | 創面は乾燥させた方が治癒しやすい。 | 血糖管理の不良な糖尿病患者のでは創傷治癒が遅延する。 | E | 血糖管理不良の糖尿病患者では白血球機能低下や微小循環障害により創傷治癒が遅延する（E正答）。手術縫合創の治癒は一次治癒と呼ぶ（A誤）。壊死組織はデブリードマンで除去すべき（B誤）。抗がん剤は細胞増殖を抑制し治癒を遅延させる（C誤）。湿潤環境の方が治癒しやすい（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm011 | clinical_eng | 2014 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）について正しいのはどれか。 a.1秒率の低下 b.残気量の減少 c.気道抵抗の減少 d.換気血流比不均等分布の増加 e.最大換気量の減少 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDは気道閉塞を主病態とする。a:気道閉塞により1秒率が低下する（正）。d:気道閉塞の不均一性により換気血流比不均等分布が増加する（正）。e:気道閉塞により最大換気量が減少する（正）。b:残気量はエアトラッピングにより増加する（誤）。c:気道抵抗は増加する（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm012 | clinical_eng | 2014 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 a.男性に多発する。 b.青年層に多発する。 c.肺動脈圧が上昇する。 d.低酸素血症を呈する。 e.深部静脈血栓症に続発する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 肺血栓塞栓症について、c:肺動脈が閉塞するため肺動脈圧が上昇する（正）。d:換気血流不均等により低酸素血症を呈する（正）。e:下肢等の深部静脈血栓が遊離し肺動脈に塞栓する（正）。a:性差は明確でない（誤）。b:高齢者や術後患者に多く青年層に多発しない（誤）。よってc、d、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm013 | clinical_eng | 2014 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 大動脈瘤の原因で最も多いのはどれか。 | 梅 毒 | 外 傷 | マルファン症候群 | 動脈硬化 | 大動脈炎 | D | 大動脈瘤の原因として最も多いのは動脈硬化（D正答）。特に高血圧や脂質異常症を背景とした粥状動脈硬化が大動脈壁を脆弱化させる。梅毒性大動脈瘤は抗生剤普及で激減した。外傷性は外因性。マルファン症候群は結合組織疾患で稀。大動脈炎は炎症性で比較的稀である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm014 | clinical_eng | 2014 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 褐色細胞腫の症状でないのはどれか。 | 発 汗 | 下 痢 | 動 悸 | 体重減少 | 頭 痛 | B | 褐色細胞腫はカテコールアミン（アドレナリン・ノルアドレナリン）を過剰分泌する副腎髄質の腫瘍である。発汗、動悸、体重減少、頭痛は典型的な症状。下痢はカテコールアミン過剰の典型症状ではなく、むしろ便秘傾向となることが多い（B正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm015 | clinical_eng | 2014 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | パーキンソン病の症状はどれか。 a.無 動 b.動作時振戦 c.眼 振 d.筋固縮 e.仮面様顔貌 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | パーキンソン病の4大症状は安静時振戦・筋固縮・無動・姿勢反射障害である。a:無動は主症状（正）。d:筋固縮は主症状（正）。e:仮面様顔貌は無動に伴う特徴的所見（正）。b:パーキンソン病は安静時振戦であり動作時振戦ではない（誤）。c:眼振はパーキンソン病の症状ではない（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm016 | clinical_eng | 2014 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 細菌感染症はどれか。 a.破傷風 b.流行性耳下腺炎 c.麻 疹 d.カンジダ症 e.ジフテリア | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 破傷風は破傷風菌（Clostridium tetani）による細菌感染症（a正）。ジフテリアはジフテリア菌（Corynebacterium diphtheriae）による細菌感染症（e正）。流行性耳下腺炎はムンプスウイルス（b誤）、麻疹は麻疹ウイルス（c誤）、カンジダ症は真菌感染（d誤）である。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm017 | clinical_eng | 2014 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿の通過障害を起こす疾患はどれか。 a.嚢胞腎 b.腎梗塞 c.尿管結石 d.前立腺肥大症 e.IgA腎症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 尿管結石（c）は尿管内腔を閉塞し尿の通過障害を起こす。前立腺肥大症（d）は尿道を圧迫し排尿障害を起こす。いずれも尿路の通過障害の原因となる。嚢胞腎（a）は腎実質の疾患、腎梗塞（b）は血管障害、IgA腎症（e）は糸球体疾患であり、直接的な尿路通過障害ではない。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm018 | clinical_eng | 2014 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変にみられる徴候でないのはどれか。 | 黄 疸 | 多 毛 | 手掌紅斑 | 女性化乳房 | くも状血管腫 | B | 肝硬変ではエストロゲン代謝の低下により女性化乳房、くも状血管腫、手掌紅斑が出現し、ビリルビン代謝障害により黄疸が見られる。多毛は肝硬変の徴候ではなく、むしろエストロゲン過剰により脱毛傾向となる（B正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm019 | clinical_eng | 2014 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 胃切除の既往のある患者で数年後に大球性貧血を認めた場合、考えられる疾患はどれか。 | 鉄欠乏性貧血 | 巨赤芽球性貧血 | 再生不良性貧血 | 自己免疫性溶血性貧血 | 骨髄異形成症候群 | B | 胃切除後はビタミンB12の吸収に必要な内因子が欠乏し、数年後に巨赤芽球性貧血（大球性貧血）を発症する（B正答）。鉄欠乏性貧血は小球性低色素性、再生不良性貧血は正球性、自己免疫性溶血性貧血は網赤血球増加を伴い、骨髄異形成症候群は骨髄の異常が原因で胃切除との関連は乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm020 | clinical_eng | 2014 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 手術室内での安全管理 | 1 | パルスオキシメータで測定するのはどれか。 | 静脈血酸素分圧 | 動脈血pH | 動脈血二酸化炭素分圧 | 動脈血酸素飽和度 | 動脈血酸素分圧 | D | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長を用いて経皮的に動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定する（D正答）。静脈血酸素分圧（A）は測定できない。動脈血pH（B）、動脈血CO2分圧（C）、動脈血O2分圧（E）は血液ガス分析で測定される項目であり、パルスオキシメータでは直接測定できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm021 | clinical_eng | 2014 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | 集中治療室について正しいのはどれか。 | 集中治療室では臓器別に診療することが重要である。 | 慢性疾患の終末期治療も積極的な対象となる。 | 家族が強く希望した場合は入室の適応となる。 | 医療事故に伴う死亡率は一般病床よりも高い。 | 侵襲性のモニタリングは行わない。 | D | 集中治療室（ICU）は重症患者が集中し、侵襲的な処置が多いため、医療事故に伴う死亡率は一般病床よりも高い（D正答）。ICUでは全身管理が重要で臓器別より包括的管理が必要（A誤）。慢性終末期は適応外（B誤）。入室は医学的適応に基づく（C誤）。侵襲性モニタリングを積極的に行う（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm022 | clinical_eng | 2014 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 1 | 空気感染するのはどれか。 | 結核 | MRSA感染症 | A型肝炎 | コレラ | HIV感染症 | A | 結核菌は飛沫核（5μm以下）として長時間空気中に浮遊し、空気感染（飛沫核感染）する（A正答）。MRSA感染症は接触感染、A型肝炎は経口感染、コレラは経口感染、HIV感染症は血液・体液感染であり、空気感染ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm023 | clinical_eng | 2014 | 23 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 4 | 肺血栓塞栓症の診断で正しいのはどれか。 a.心電図変化は認められない。 b.PETCO2は上昇する。 c.心エコー検査では左心室負荷所見を認める。 d.胸部造影CT所見が診断に役立つ。 e.肺血流シンチグラムで血流欠損像を認める。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 肺血栓塞栓症の診断について、d:胸部造影CTで肺動脈内の血栓を直接描出でき診断に有用（正）。e:肺血流シンチグラムで血流欠損像（楔状の灌流欠損）を認める（正）。a:右心負荷による心電図変化（S1Q3T3等）が認められる（誤）。b:死腔換気増加によりPETCO2は低下する（誤）。c:右心室負荷所見であり左心室ではない（誤）。よってd、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm024 | clinical_eng | 2014 | 24 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | Ⅰ型アレルギー（即時型アレルギー）に分類される疾患はどれか。 | バセドウ病 | 気管支喘息 | 接触性皮膚炎 | 自己免疫性溶血性貧血 | 全身性エリテマトーデス | B | I型アレルギー（即時型）はIgE抗体を介した肥満細胞の脱顆粒により起こる。気管支喘息はI型アレルギーの代表的疾患（B正答）。バセドウ病はII型（刺激型）、自己免疫性溶血性貧血はII型（細胞障害型）、全身性エリテマトーデスはIII型（免疫複合体型）、接触性皮膚炎はIV型（遅延型）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm025 | clinical_eng | 2014 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | 誤差について誤っているのはどれか。 | 偶然誤差は正規分布に従う。 | 偶然誤差は統計処理によって小さくできる。 | 系統誤差は校正によって除去できる。 | 測定値を2乗すると誤差は4倍になる | n回の測定値を平均すると偶然誤差は1/√nとなる。 | D | 測定値xを2乗するとき、誤差の伝播法則により相対誤差は2倍になる（絶対誤差は2x倍）。「誤差は4倍になる」という記述は誤りである（D正答）。偶然誤差は正規分布に従い（A正）、統計処理で小さくできる（B正）。系統誤差は校正で除去可能（C正）。n回平均で偶然誤差は1/√n（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm026 | clinical_eng | 2014 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。 a.使用する周波数はUHF帯である。 b.使用する周波数帯は6バンドである。 c.送信機の空中線電力は20mW以下である。 d.A型の周波数帯域幅は25kHzである。 e.混信対策のゾーンは色ラベルで表示する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 小電力医用テレメータについて、c:空中線電力は1mW以下であり20mWは誤り。d:A型の周波数帯域幅は12.5kHzであり25kHzではない（誤）。a:使用周波数はUHF帯（正）。b:6バンド（正）。e:ゾーンは色ラベルで表示する（正）。誤りはc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm027 | clinical_eng | 2014 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | ディジタル脳波計について誤っているのはどれか。 | 脳波導出にはシステムリファレンス電極が必要である。 | 脳波記録終了後にモンタージュの変更ができる。 | サンプリング間隔は100ms程度である。 | 脳波記録終了後に表示感度の変更ができる。 | 脳波記録終了後にフィルタ特性の変更ができる。 | C | ディジタル脳波計のサンプリング間隔は通常0.5〜2ms程度（サンプリング周波数500〜2000Hz）である。100msではサンプリング周波数10Hzとなり脳波の周波数成分を適切に記録できない（C誤り、正答）。システムリファレンス電極が必要（A正）、記録後にモンタージュ・感度・フィルタの変更が可能（B,D,E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm028 | clinical_eng | 2014 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 4 | トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。 a.ゼロ点補正が必要である。 b.体表面からの測定が可能である。 c.伝搬速度を利用する。 d.電気的に非干渉である。 e.複数チャネルの同時計測が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | トランジットタイム型超音波血流計は超音波の伝搬時間差を利用する。c:伝搬速度（伝搬時間差）を利用する（正）。d:超音波を使用するため電気的に非干渉（正）。e:複数チャネルの同時計測が可能（正）。a:ゼロ点補正は不要（ゼロフロー時にゼロを示す）（誤）。b:体表面からの測定は困難で、血管に直接装着する（誤）。よってc、d、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm029 | clinical_eng | 2014 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | 酸素ガスの分析計測手段はどれか。 a.ガルバニックセル b.熱電対 c.サーミスタ d.セバリングハウス電極 e.クラーク電極 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 酸素ガスの分析にはガルバニックセル（a:酸素と電極の電気化学反応を利用）とクラーク電極（e:ポーラログラフ法による溶存酸素測定）が用いられる。熱電対（b）とサーミスタ（c）は温度測定用。セバリングハウス電極（d）はCO2分圧測定用である。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm030 | clinical_eng | 2014 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 3 | MRIについて正しいのはどれか。 a.放射線被曝がない。 b.軟組織の画像化には適さない。 c.体動に強い。 d.酸素原子の空間分布を測定する。 e.血流の情報が得られる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIについて、a:磁場と電磁波を使用するため放射線被曝がない（正）。e:MRアンギオグラフィにより血流情報が得られる（正）。b:軟組織のコントラスト分解能に優れている（誤）。c:撮像時間が長く体動に弱い（誤）。d:水素原子核（プロトン）の空間分布を測定する（誤）。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm031 | clinical_eng | 2014 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 3 | 核医学における画像測定について正しいのはどれか。 a.PETで糖代謝の撮像が可能である。 b.体外から放射線を照射することで画像化する。 c.β線が測定の対象である。 d.SPECTで脳の血流量に関する撮像が可能である。 e.PETで3次元画像が得られる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 正答はC（a、d、e）。a：PETではFDG（フルオロデオキシグルコース）を用いて糖代謝の撮像が可能。d：SPECTでは脳血流シンチグラフィにより脳血流量の評価が可能。e：PETは断層撮影法であり3次元画像が得られる。b：核医学検査は体内に投与した放射性同位元素から放出されるγ線を体外で検出するため誤り。c：測定対象はγ線であり、β線ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm032 | clinical_eng | 2014 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a.スプリット形対極板により電極の接触不良を監視する。 b.凝固には断続波を用いる。 c.発振器にはマグネトロンを用いる。 d.静電結合型対極板の接触抵抗は、導電型よりも低い。 e.対極板面積の安全範囲は出力に依存する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 正答はB（a、b、e）。a：スプリット形対極板は対極板を2分割し、両者間のインピーダンス差を監視することで接触不良を検出する。b：凝固モードでは断続波（バースト波）を用いて組織を凝固させる。e：対極板面積の安全範囲は出力電力に依存し、高出力ほど広い面積が必要。c：発振器にはFET等の半導体素子を用いるのが一般的で、マグネトロンは電子レンジ等に用いられる。d：静電結合型対極板は絶縁体を介するため接触抵抗は導電型より高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm033 | clinical_eng | 2014 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a.AEDの出力波形は単相性である。 b.非医療従事者のAED使用には講習会の受講が義務づけられている。 c.手動式除細動器の日常点検として作動点検を行う。 d.植込み型除細動器は抗頻拍ページング機能を備えている。 e.植込み型除細動器の除細動波形は単相性である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：手動式除細動器は日常点検として出力波形や充放電の作動点検を行う。d：植込み型除細動器（ICD）は抗頻拍ペーシング機能を備え、心室頻拍時にペーシングで停止を試みる。a：AEDの出力波形は二相性（バイフェージック）であり単相性は誤り。b：非医療従事者のAED使用に講習会受講の義務はない。e：ICDの除細動波形も二相性が主流である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm034 | clinical_eng | 2014 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 体外衝撃波砕石装置について正しいのはどれか。 | 電極放電式では空気中で放電させる。 | 心電同期装置を使用する。 | 腹部大動脈瘤患者にも使用できる | 腸管内ガス存在下で安全に使用できる。 | 膀胱結石が適応である。 | B | 正答はB。体外衝撃波砕石装置（ESWL）では、衝撃波がR波に同期して発射されるため心電同期装置を使用する。不整脈誘発を防ぐ目的である。A：電極放電式では水中で放電させる（空気中ではない）。C：腹部大動脈瘤患者は衝撃波による破裂リスクがあり禁忌。D：腸管内ガスは衝撃波を反射・減衰させるため安全に使用できない。E：膀胱結石はESWLの適応外で、腎結石・尿管結石が主な適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm035 | clinical_eng | 2014 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切替装置で正しいのはどれか。 | ブレードは、1MHzで振動する。 | 対極板が必要である。 | 生理食塩液で洗浄しながら使用する。 | 比較的太い動脈の凝固切開が可能である。 | 凝固温度はレーザメスよりも高温である。 | D | 正答はD。超音波凝固切開装置は比較的太い動脈（約5mm程度まで）の凝固切開が可能である。A：ブレードの振動周波数は約55.5kHz程度であり、1MHzではない。B：超音波凝固切開装置は電気メスと異なり電流を体内に流さないため対極板は不要。C：生理食塩液での洗浄は必須ではない。E：凝固温度は約150℃以下であり、レーザメス（数百℃以上）よりも低温である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm036 | clinical_eng | 2014 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | がん温熱療法について正しいのはどれか。 a.RF容量結合型加温では金属ベッドを使用する。 b.マイクロ波加温法は全身加温に適する。 c.化学療法と併用される。 d.加温後細胞は熱耐性を示す。 e.表面冷却にはボーラスを用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 正答はE（c、d、e）。c：がん温熱療法は化学療法との併用で相乗効果が認められている。d：加温後の細胞は一時的に熱耐性（サーモトレランス）を獲得する。e：表面冷却にはボーラス（水循環パッド）を用いて皮膚表面を保護する。a：RF容量結合型加温では非金属ベッド（木製等）を使用する。金属ベッドでは電流集中が生じる。b：マイクロ波加温法は体表面近くの局所加温に適し、全身加温には適さない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm037 | clinical_eng | 2014 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 4 | 100kHzの交流電流を成人男性に1秒間通電したときの感知電流の閾値［mA］に近いのはどれか。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | E | 正答はE（100mA）。商用周波数（50/60Hz）での感知電流閾値は約1mAであるが、周波数が高くなると感知閾値は上昇する。100kHzでは周波数が商用周波数の約2000倍であり、感知電流の閾値は概ね100mA程度まで上昇する。これは高周波電流が神経・筋肉を刺激しにくくなるためである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm038 | clinical_eng | 2014 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 成人に影響を及ぼす値で誤っているのはどれか。 a.ミクロショックで心室細動を生じる商用交流電流：10μA b.マクロショックで心室細動を生じる商用交流電流：200mA c.手で触れて感じる最少商用交流電流：1mA d.電線を握った手を自分で離脱できる商用交流電流：5mA e.電撃閾値が変化し始める周波数：10kHz | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）が誤り。a：ミクロショックで心室細動を生じる商用交流電流は100μA（0.1mA）であり、10μAは誤り。e：電撃閾値が変化し始める周波数は1kHzであり、10kHzは誤り。b：マクロショックでの心室細動電流は約100mA〜200mAで正しい。c：感知電流は約1mAで正しい。d：離脱限界電流は約5〜10mAで正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm039 | clinical_eng | 2014 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図の記号がついた輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | 患者装着部がフローティングされている。 | クラスⅠのME機器である。 | 2Pコンセントで使用できる。 | ミクロショック対策がされている。 | 防滴構造になっている。 | C | 正答はC。図を参照。図の記号はクラスII機器（二重絶縁）を示す記号と考えられる。クラスII機器は保護接地を必要としないため、2P（2極）コンセントで使用できる。A：患者装着部のフローティングはCF形装着部の特徴。B：クラスIIであればクラスIではない。D：ミクロショック対策はCF形装着部の特徴。E：防滴構造はIPX1等の別の記号で表される。 | True | 2014_ce_14_pm039.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm040 | clinical_eng | 2014 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS1の用途はどれか。 | 電源導線の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切替え | 電源極性の切替え | E | 正答はE。図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS1は電源極性の切替え用である。電源の極性を正常状態と逆極性状態に切り替え、各状態での漏れ電流を測定する。S2が保護接地線の断線模擬、S3が電源導線の断線模擬に対応するのが一般的な構成である。 | True | 2014_ce_14_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm041 | clinical_eng | 2014 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 漏れ電流の単一故障状態として規定されているのはどれか。 a.3Pプラグの接地ピンの折損 b.電源ヒューズの1本の断線 c.電源導線と金属筐体の接触 d.追加保護接地線の断線 e.二重絶縁の一方の短絡 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 正答はB（a、b、e）。単一故障状態として規定されているのは、a：3Pプラグの接地ピンの折損（保護接地の断線）、b：電源ヒューズの1本の断線、e：二重絶縁の一方の短絡である。c：電源導線と金属筐体の接触は正常使用状態では起こりえない故障で、単一故障状態の規定外。d：追加保護接地線の断線は正常条件下の測定項目であり単一故障状態ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm042 | clinical_eng | 2014 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと医療ガス配管端末機の識別色との組合せで正しいのはどれか。 | 酸素 -- 黒 | 亜酸化窒素 -- 灰 | 治療用空気 -- 緑 | 駆動用空気 -- マゼンタ | 二酸化炭素 -- だいだい | E | 正答はE。二酸化炭素の配管端末機の識別色はだいだい（橙色）で正しい。A：酸素は緑色であり、黒は窒素。B：亜酸化窒素（笑気ガス）は青色であり、灰色ではない。C：治療用空気は黄色であり、緑色は酸素。D：駆動用空気は黒色であり、マゼンタではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm043 | clinical_eng | 2014 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガス配管設備について正しいのはどれか。 | 静止状態での標準送気圧力は酸素よりも治療用空気の方が高い。 | シャットオフバブルは日常「閉」の状態で使用される。 | 駆動用空気配管には「VAC」と識別表示されている。 | 二酸化炭素の配管端末器にはAGSSカプラが用いられる。 | マニフォールドとは高圧ガス容器の集合体である。 | E | 正答はE。マニフォールドとは高圧ガス容器の集合体（集合装置）であり、複数のガスボンベを接続してガスを供給する装置である。A：標準送気圧力は酸素・治療用空気とも約400kPaで同一。B：シャットオフバルブは通常「開」の状態で使用し、緊急時に閉じる。C：駆動用空気の識別表示は「DA」であり「VAC」は吸引。D：二酸化炭素にはAGSSカプラは使用しない。AGSSは余剰麻酔ガス排除用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm044 | clinical_eng | 2014 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が他からの電磁的な妨害に耐える能力を示すのはどれか。 | EMC | EMI | ESD | immunity | emission | D | 正答はD（immunity）。immunityとは電磁妨害に対する耐性（イミュニティ）を意味し、外部からの電磁干渉に耐える能力を示す。A：EMCは電磁両立性で、emissionとimmunityの両方を含む概念。B：EMIは電磁妨害（エミッション側）。C：ESDは静電気放電。E：emissionは機器からの電磁波の放射。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm045 | clinical_eng | 2014 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 比誘電率が最も大きいのはどれか。 | 水 素 | 空 気 | エチルアルコール | 水 | 塩化ナトリウム | D | 正答はD（水）。水の比誘電率は約80と非常に大きい。エチルアルコールは約25、塩化ナトリウムは約6、水素や空気は約1である。水分子は極性が大きく、電場中で配向分極が生じるため比誘電率が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm046 | clinical_eng | 2014 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 通信周波数1.5GHz帯の携帯電話が出す電磁波の波長［cm］に最も近いのはどれか。 ただし、光速を3.0×108とする。 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | E | 正答はE（20cm）。波長λ=c/fの式を用いる。λ = 3.0×10^8 / 1.5×10^9 = 0.2m = 20cm。光速をc、周波数をfとすると、1.5GHz = 1.5×10^9 Hzであるから、波長は20cmとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm047 | clinical_eng | 2014 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でコンデンサに初期電荷が存在している。 スイッチを閉じてから1秒後の電流値を、スイッチを閉じた直後の電流値と比較した時の比で最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底e=2.73とする。 | 0.76 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 0.24 | D | 正答はD（0.37）。図を参照。RC回路の放電における電流の時間変化はi(t) = I₀ × e^(-t/τ)で表される。問題の条件から時定数τ=1秒（RC=1s）と読み取れ、t=1秒後の電流比はe^(-1) = 1/2.73 ≈ 0.37となる。 | True | 2014_ce_14_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm048 | clinical_eng | 2014 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で3.0kΩの抵抗を流れる電流I［mA］はどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.8 | C | 正答はC（2mA）。図を参照。回路図から各抵抗の接続関係を読み取り、キルヒホッフの法則や重ね合わせの理を用いて3.0kΩの抵抗に流れる電流を求めると2mAとなる。具体的な回路構成は図に依存するが、電圧と抵抗値の関係からI=V/R=6V/3kΩ=2mAとなる。 | True | 2014_ce_14_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm049 | clinical_eng | 2014 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 変圧器の200回巻きの1次側コイルに100Vの正弦波交流電圧を加えた。 この変圧器の2次側コイルから50Vの電圧を取り出したい場合、2次側コイルの巻数［回］はどれか。 ただし、変圧器は理想変圧器とする。 | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | B | 正答はB（100回）。理想変圧器の巻数比と電圧比の関係はV1/V2 = N1/N2である。V1=100V、N1=200回、V2=50Vを代入すると、100/50 = 200/N2 より N2 = 100回。電圧比と巻数比は比例関係にある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm050 | clinical_eng | 2014 | 50 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 全波整流回路として正しく動作するのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 正答はA（1）。図を参照。全波整流回路はダイオードブリッジ（4個のダイオード）を用いて交流の正負両方の半波を整流する回路である。ダイオードの向きが正しく配置され、入力交流のすべての半周期で出力が得られる回路が正答となる。 | True | 2014_ce_14_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm051 | clinical_eng | 2014 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 理想演算増幅器について正しいのはどれか。 a.周波数帯域幅は無限大である。 b.出力インピーダンスは無限大である。 c.同相除去比（CMRR）はゼロである。 d.入力端子に流れ込む電流はゼロである。 e.スルーレートは無限大である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 正答はC（a、d、e）。理想演算増幅器の特性：a：周波数帯域幅は無限大（すべての周波数で増幅可能）。d：入力インピーダンスが無限大のため入力端子に流れ込む電流はゼロ。e：スルーレートは無限大（出力電圧の変化速度に制限なし）。b：出力インピーダンスはゼロ（無限大ではない）。c：同相除去比（CMRR）は無限大（ゼロではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm052 | clinical_eng | 2014 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路は、電圧増幅度26dB、入力抵抗100kΩの増幅回路である。抵抗R1とR2の組合せはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器で、log102=0.3とする。 | R<sub>1</sub>=5kΩ、R<sub>2</sub>=100kΩ | R<sub>1</sub>=100kΩ、R<sub>2</sub>=1MΩ | R<sub>1</sub>=100kΩ、R<sub>2</sub>=2MΩ | R<sub>1</sub>=200kΩ、R<sub>2</sub>=4MΩ | R<sub>1</sub>=200kΩ、R<sub>2</sub>=6MΩ | C | 正答はC（R1=100kΩ、R2=2MΩ）。図を参照。反転増幅回路の電圧増幅度は¦Av¦=R2/R1、入力抵抗はR1である。26dB=20log₁₀¦Av¦より¦Av¦=10^(26/20)=10^1.3=20。入力抵抗100kΩよりR1=100kΩ。R2=20×100kΩ=2MΩ。 | True | 2014_ce_14_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm053 | clinical_eng | 2014 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路において出力電圧ｖ0［Ｖ］はどれか。 ただし、入力電圧ｖ1=20mV、ｖ2=10mV、Aは理想演算増幅器とする。 | -10 | -1 | 1 | 10 | 100 | B | 正答はB（-1V）。図を参照。差動増幅回路や減算回路の構成から、出力電圧v0を求める。理想演算増幅器の仮想接地とキルヒホッフの法則を用いて計算すると、入力電圧v1=20mV、v2=10mVの差に増幅率を掛けた値としてv0=-1Vが得られる。 | True | 2014_ce_14_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm054 | clinical_eng | 2014 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 差動増幅器の入力端子間に2mVを入力したとき、4Vの出力が得られた。この入力端子を短絡し、入力端子とアースの間に1Vを入力したとき200mVの出力が得られた。 この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | D | 正答はD（80dB）。差動利得Ad=4V/2mV=2000、同相利得Ac=200mV/1V=0.2。CMRR=Ad/Ac=2000/0.2=10000。CMRR[dB]=20log₁₀(10000)=20×4=80dB。CMRRは差動増幅器が同相信号を除去する能力の指標である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm055 | clinical_eng | 2014 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 変調後の信号の振幅が変化する変調方式はどれか。 | PWM | FM | PM | PAM | PCM | D | 正答はD（PAM）。PAM（パルス振幅変調）は信号の振幅に応じてパルスの振幅が変化する変調方式である。A：PWM（パルス幅変調）はパルス幅が変化。B：FM（周波数変調）は周波数が変化。C：PM（位相変調）は位相が変化。E：PCM（パルス符号変調）はデジタル符号に変換するため振幅変化とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm056 | clinical_eng | 2014 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 正しい組合せはどれか。 | RAM -- 制御装置 | OCR -- 入力装置 | RAID -- 演算装置 | タッチパネル -- 記憶装置 | USBフラッシュメモリ -- 出力装置 | B | 正答はB。OCR（光学文字認識装置）は文字を読み取る入力装置である。A：RAMは記憶装置であり制御装置ではない。C：RAIDはディスク冗長化技術で記憶装置であり演算装置ではない。D：タッチパネルは入力装置（兼出力装置）であり記憶装置ではない。E：USBフラッシュメモリは記憶装置であり出力装置ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm057 | clinical_eng | 2014 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | オペレーティングシステムの役割について正しいのはどれか。 a.患者情報データベースの検索 b.ファイルシステムの管理 c.周辺装置の制御 d.電子メールのウイルスチェック e.画像ファイルの編集 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、c）。OSの役割にはb：ファイルシステムの管理とc：周辺装置（デバイス）の制御が含まれる。a：患者情報データベースの検索はアプリケーションソフトウェアの機能。d：ウイルスチェックはセキュリティソフトの機能。e：画像ファイルの編集は画像編集アプリケーションの機能。OSはハードウェアとアプリケーションの仲介役を担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm058 | clinical_eng | 2014 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | コンピュータネットワークに関係する用語とその機能との組合せで正しいのはどれか。 a.DNS -- IPアドレスとホスト名の変換 b.WPA -- 広域ネットワーク c.HTML -- インターネット上の資源の位置を表す識別子 d.HTTP -- 光ファイバを用いたインターネット接続サービス e.SMTP -- 電子メールの配送 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。a：DNS（Domain Name System）はIPアドレスとホスト名（ドメイン名）を相互変換する。e：SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）は電子メールの配送（送信）プロトコルである。b：WPAは無線LANのセキュリティ規格で広域ネットワークではない。c：HTMLはウェブページ記述言語でURLの説明は誤り。d：HTTPはウェブ通信プロトコルで光回線サービスの説明は誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm059 | clinical_eng | 2014 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 真理値表を満たす論理演算回路はどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、c）。図を参照。真理値表から論理演算を判定し、対応する論理回路を選択する問題。真理値表の入出力関係に合致する論理ゲートの組み合わせを持つ回路がb、cである。 | True | 2014_ce_14_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm060 | clinical_eng | 2014 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 0～1kHzの帯域をもつアナログ信号をAD変換するとき、サンプリング定理によって決まるサンプリング間隔［ms］の上限はどれか。 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B | 正答はB（0.5ms）。サンプリング定理（ナイキストの定理）により、最高周波数fmaxの信号を正しく復元するにはサンプリング周波数fs≧2fmaxが必要。fmax=1kHzなのでfs≧2kHz。サンプリング間隔T=1/fs≦1/2000=0.5ms。上限は0.5msである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm061 | clinical_eng | 2014 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 正しいのはどれか。 a.時系列番号の自己相関関数から信号の周期を知ることができる。 b.時系列信号をフーリエ変換すると信号の周波数成分を知ることができる。 c.パワースペクトルから信号の位相情報を知ることができる。 d.同じ基本周波数の短形波とのこぎり波のパワースペクトルは等しい。 e.正弦波の周波数を倍にするとパワースペクトルのパワーは4倍になる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：自己相関関数は信号の周期性を検出でき、周期を知ることができる。b：フーリエ変換により時系列信号を周波数領域に変換し、周波数成分を知ることができる。c：パワースペクトルは振幅情報のみを含み、位相情報は失われる。d：矩形波とのこぎり波は高調波成分が異なるためパワースペクトルは等しくない。e：正弦波の周波数を変えてもパワーは振幅の2乗に依存し、周波数には依存しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm062 | clinical_eng | 2014 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 4 | ブロック線図に示すシステムの時定数［秒］はどれか。 ただし、ｓはラプラス返還後の変数を表す。 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | D | 正答はD（2秒）。図を参照。ブロック線図からフィードバック系の伝達関数を求める。一次遅れ系の閉ループ伝達関数G(s)=K/(τs+1)の形に整理すると、時定数τ=2秒となる。フィードバックにより時定数が変化することに注意。 | True | 2014_ce_14_pm062.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm063 | clinical_eng | 2014 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | VCV（volume control ventilation）施工中に気道内圧上昇を来すのはどれか。 a.カフリーク b.片肺挿管 c.気管支痙攣 d.ファイティング e.肺コンプライアンス増加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 正答はD（b、c、d）。VCV（従量式換気）では一定量のガスが送気されるため、気道抵抗やコンプライアンスの変化が気道内圧に反映される。b：片肺挿管では換気が片肺のみとなり気道内圧が上昇。c：気管支痙攣では気道抵抗増大により気道内圧上昇。d：ファイティングは患者と人工呼吸器の非同調で気道内圧上昇。a：カフリークではガスが漏れるため気道内圧は低下。e：コンプライアンス増加では肺が膨らみやすくなり気道内圧は低下。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm064 | clinical_eng | 2014 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | 高気圧酸素治療について正しいのはどれか。 | 結合型酸素量は酸素分圧に比例して増大する。 | 2.0ATA、100％酸素における肺胞素分圧は1.0ATAの1.7倍となる。 | 溶解型酸素量よりも結合型酸素量の増大による効果が大きい。 | 2.8ATA、100％酸素における溶解型酸素量は安静時分時酸素受領量を上回る。 | 減圧症の有効性は示されていない。 | D | 正答はD。2.8ATA、100%酸素における溶解型酸素量は約6.0mL/dLとなり、安静時分時酸素消費量（約250mL/min）を心拍出量（約5L/min）で割った必要酸素量を上回る。A：結合型酸素量はヘモグロビン飽和度に依存し、通常の大気圧下でほぼ飽和しているため比例して増大しない。B：2.0ATAでの肺胞酸素分圧は約1373mmHgで1.0ATAの約2倍程度。C：高気圧酸素治療の効果は溶解型酸素量の増大によるもの。E：減圧症はHBOの主要な適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm065 | clinical_eng | 2014 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 吸気終末停止（EIP）で正しいのはどれか。 a.補助換気で使用できない。 b.PCV（pressure control ventilation）で設定する。 c.吸気時間の5％程度に設定する。 d.不均等換気が是正できる。 e.静肺コンプライアンスを推定できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 正答はE（d、e）。d：吸気終末停止（EIP）により吸気ガスが肺内で保持され、不均等換気が是正される。e：EIP中のプラトー圧を測定することで静肺コンプライアンスを推定できる。a：補助換気でもEIPは設定可能。b：EIPはVCV（従量式）で設定するもので、PCV（従圧式）では一般に設定しない。c：EIPは吸気時間の10〜20%程度に設定するのが一般的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm066 | clinical_eng | 2014 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | Fio20.7でPao2150mmHg、Paｃo240mmHgの時、およそのA-aDo2［mmHg］はどれか。ただし、大気圧を760mmHgとする。 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | C | 正答はC（300mmHg）。肺胞気-動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）の計算。肺胞気酸素分圧PAO2 = FiO2×(760-47) - PaCO2/0.8 = 0.7×713 - 40/0.8 = 499.1 - 50 ≈ 449mmHg。A-aDO2 = PAO2 - PaO2 = 449 - 150 ≈ 300mmHg。A-aDO2が大きいほど肺でのガス交換障害が示唆される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm067 | clinical_eng | 2014 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 在宅人工呼吸療法（HMV）で正しいのはどれか。 | Ⅰ型呼吸不完全患者が適応である。 | 気管切開患者は適応でない。 | 家族はHMVの教育を受ける必要がある。 | 人工呼吸器はガス駆動である。 | パルスオキシメータは用いられない。 | C | 正答はC。在宅人工呼吸療法（HMV）では家族がHMVの教育を受ける必要がある。回路管理、アラーム対応、緊急時対応などを習得する。A：HMVの適応はII型呼吸不全（高CO2血症を伴う）が主であり、I型のみではない。B：気管切開患者もHMVの適応となる（TPPVとして実施）。D：在宅用人工呼吸器は電動式が主流。E：パルスオキシメータはモニタリングに広く用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm068 | clinical_eng | 2014 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸気側回路に組み込まないのはどれか。 a.人工鼻 b.カプノメータ c.温度センサ d.ウォータートラップ e.バクテリアフィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：人工鼻は患者接続口（Y字管）付近に装着するもので、吸気側回路に組み込むものではない。加温加湿器と併用しない。b：カプノメータ（CO2測定）のセンサは呼気側回路またはY字管付近に設置し、吸気側には組み込まない。c：温度センサは吸気ガスの温度管理のため吸気側にも設置する。d：ウォータートラップは回路内の結露水を除去するため吸気・呼気両方に使用。e：バクテリアフィルタは吸気側にも設置し感染防止に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm069 | clinical_eng | 2014 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺中の限外濾過による血液濃縮器について正しいのはどれか。 a.内部灌流型の装置である。 b.メインの送脱血回路に直列に組み込む。 c.疎水性の多孔質中空糸膜を用いる。 d.透析液を必要とする。 e.排出液のNa、K濃度は細胞外液型である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。a：血液濃縮器は内部灌流型（血液が中空糸の内側を流れる）の装置である。e：限外濾過で排出される濾液は血漿成分と同じ電解質組成を持ち、Na、K濃度は細胞外液型である。b：血液濃縮器はメインの送脱血回路にバイパス（並列）に組み込む。直列ではない。c：疎水性ではなく親水性の中空糸膜を用いる。d：限外濾過法では透析液は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm070 | clinical_eng | 2014 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環中に血中濃度が低下するのはどれか。 a.ナトリウム b.カリウム c.アドレナリン d.グルコース e.サイトカイン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。人工心肺による体外循環中は血液希釈により電解質濃度が低下する。a：ナトリウムは希釈により血中濃度が低下する。b：カリウムも希釈により低下する。c：アドレナリンは体外循環によるストレス反応で上昇する。d：グルコースはストレスホルモンの影響で上昇する。e：サイトカインは人工心肺による炎症反応で上昇する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm071 | clinical_eng | 2014 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 体外循環における血液希釈の目的として正しいのはどれか。 a.血液粘性の増加 b.酸素運搬能の増加 c.輸血量の減少 d.溶血の軽減 e.膠質浸透圧の上昇 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：血液希釈により同種血輸血量を減少させることができる。d：血液希釈により粘度低下し、ポンプや回路との摩擦が減少するため溶血が軽減される。a：血液希釈により粘性は低下する（増加ではない）。b：希釈によりヘモグロビン濃度が低下するため酸素運搬能は低下する。e：膠質浸透圧は希釈により低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm072 | clinical_eng | 2014 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環中の操作について誤っているのはどれか。 a.平均動脈圧を60～80mmHgに維持する。 b.混合静脈血酸素飽和度を70％以上に維持する。 c.ACT（activated clotting time）を200～300秒に維持する。 d.復温時の送血温と脱血温の差を10℃以上に維持する。 e.プロタミンはヘパリン初期投与量の3～5倍を投与する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 正答はE（c、d、eが誤り）。c：ACTは通常400〜600秒以上に維持すべきであり、200〜300秒では不十分。d：復温時の送血温と脱血温の差は10℃以内に維持すべきであり、10℃以上は脳障害のリスクがある。e：プロタミンはヘパリン初期投与量の1〜1.5倍程度を投与するのが適切であり、3〜5倍は過量。a：平均動脈圧60〜80mmHgの維持は正しい。b：SvO2を70%以上に維持するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm073（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2014 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環中の操作で正しいのはどれか。 | Paco<sub>2</sub>を下げるには人工肺に送入するガスの酸素濃度を高める。 | 速やかな加温のためには送血温を42℃まで上昇させる。 | 脱血不良時には1mまで落差を大きくする。 | チアノーゼ性心疾患の手術時には脱血量よりも送血量を少なくする。 | 人工心肺離脱開始時には最初に送血量を減少させる。 | E | 正答はE。人工心肺離脱開始時には最初に送血量（ポンプ流量）を徐々に減少させ、心臓の拍出機能を確認しながら離脱を進める。A：PaCO2を下げるにはスイープガス（送入ガス）の流量を増加させるのが正しく、酸素濃度の変更ではない。B：送血温は38℃を超えないようにする（42℃は脳障害リスク）。C：脱血不良時に落差を過度に大きくすると脱血管の吸着が起こる。D：チアノーゼ性心疾患では送血量を多めに維持する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm074 | clinical_eng | 2014 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンライン血液透析濾過について誤っているのはどれか。 | 透析液の一部を補充液として使用する。 | 認可された多用途透析装置を使用する。 | ダイアライザを使用する。 | 定められた水質基準を満たした透析液を使用する。 | エンドトキシン補足フィルタを使用する。 | C | 正答はC。オンライン血液透析濾過（オンラインHDF）ではヘモダイアフィルタ（血液透析濾過器）を使用し、ダイアライザ（血液透析器）は使用しない。A：透析液の一部を補充液として使用するのは正しい。B：認可された多用途透析装置の使用は正しい。D：水質基準を満たした透析液の使用は正しい。E：エンドトキシン捕捉フィルタの使用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm075 | clinical_eng | 2014 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザの性能指標のうち流量［mL/min］の次元をもつのはどれか。 a.ふるい係数 b.限外濾過率 c.総括物質移動面積係数 d.クリアランス e.濾過係数 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：総括物質移動面積係数（KoA）の単位はmL/minであり流量の次元を持つ。d：クリアランスの単位もmL/minで流量の次元を持つ。a：ふるい係数は無次元量。b：限外濾過率の単位はmL/hr/mmHgで流量/圧力の次元。e：濾過係数の単位もmL/hr/mmHgで流量の次元ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm076 | clinical_eng | 2014 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析用原水の水処理システムで遊離塩素が主として除去されるのはどれか。 | 微粒子フィルタ | 軟水化装置 | 活性炭吸着装置 | 限外濾過フィルタ | 逆浸透装置 | C | 正答はC（活性炭吸着装置）。透析用原水の水処理システムにおいて、遊離塩素は活性炭吸着装置で主に除去される。活性炭は塩素と反応して除去する能力が高い。A：微粒子フィルタは粒子状物質の除去。B：軟水化装置はカルシウム・マグネシウムの除去。D：限外濾過フィルタは細菌・エンドトキシンの除去。E：逆浸透装置はイオン・有機物等の広範な除去。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm077 | clinical_eng | 2014 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 自己血管内シャント（AVF）にはみられず人工血管内シャント（AVG）特有の合併症はどれか。 | 静脈高血圧症 | スティール症候群 | 静脈瘤 | 感染 | 血清腫 | E | 正答はE（血清腫）。血清腫（セローマ）は人工血管（AVG）特有の合併症で、人工血管周囲に漿液が貯留する状態である。人工血管の素材（ePTFE等）の特性に関連して発生する。A：静脈高血圧症はAVFでも生じうる。B：スティール症候群はAVFでも生じうる。C：静脈瘤はAVFでも生じうる。D：感染はAVF・AVGいずれでも起こりうる（ただしAVGの方が頻度は高い）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm078 | clinical_eng | 2014 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析中に血圧低下をしばしば認める患者への対応で誤っているのはどれか。 | 体外限外濾過法（ECUM）を追加する。 | 透析液ナトリウム濃度を増加させる。 | 時間除水量を増加させる。 | 透析液温度を低下させる。 | 食事からのナトリウム摂取量を減少させる。 | C | 正答はC。血圧低下をしばしば認める患者に対して時間除水量を増加させることは誤った対応である。除水量の増加は循環血液量の低下を招き、さらなる血圧低下を引き起こす。A：ECUM（体外限外濾過法）の追加は除水と透析を分離し血圧安定に有効。B：透析液Na濃度の増加は浸透圧上昇により血管内への水移動を促進。D：透析液温度の低下は末梢血管収縮により血圧維持に有効。E：Na摂取量の減少は透析間体重増加を抑制し除水量を減らせる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm079 | clinical_eng | 2014 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析回路への空気侵入の原因となるのはどれか。 a.抗凝固薬注入ラインの外れ b.透析膜破損による血液漏出 c.動脈側穿刺と回路の接続不良 d.補液ラインの閉鎖忘れ e.静脈側穿刺と回路の接続不良 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：動脈側（脱血側）穿刺と回路の接続不良があると、ポンプの陰圧により空気が吸引される。d：補液ラインの閉鎖忘れがあると、補液が空になった後に空気が回路内に侵入する。a：抗凝固薬注入ラインの外れは薬液の漏出が問題だが、ポンプ後の陽圧部では空気侵入は起こりにくい。b：透析膜破損では血液が透析液側に漏出する。e：静脈側（返血側）は陽圧のため接続不良でも空気侵入ではなく血液漏出が問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm080 | clinical_eng | 2014 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 静止している物体を10mの高さから落下させたとき、地面に到着するまでのおよその時間［s］はどれか。 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4.2 | B | 正答はB（1.4秒）。自由落下の公式h=1/2×g×t²を用いる。h=10m、g=9.8m/s²として、t²=2h/g=2×10/9.8≈2.04、t≈√2.04≈1.43秒。約1.4秒で地面に到達する。空気抵抗は無視している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm081 | clinical_eng | 2014 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 4 | 図のパイプ状の流路において、上流から下流に行くに従い断面積が半分になる流路がある。上流に対して下流での流速と管路抵抗について正しいのはどれか。 ただし、管路内の水の流れは層流を維持しているものとする。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/16倍になる。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/4倍になる。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/2倍になる。 | 下流では流速は4倍になり、管路抵抗は2倍になる。 | 下流では流速は2倍になり、管路抵抗は4倍になる。 | E | 正答はE。図を参照。連続の式より断面積が半分になると流速は2倍になる。層流におけるハーゲン・ポアズイユの法則より、管路抵抗は断面積の2乗に反比例する（抵抗∝1/r⁴∝1/A²）。断面積が半分になると管路抵抗は4倍になる。よって流速2倍、管路抵抗4倍が正しい。 | True | 2014_ce_14_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm082 | clinical_eng | 2014 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | 音波について誤っているのはどれか。 | 超音波は周波数が20kHzよりも高い音波である。 | 超音波は可聴音よりも直進性が高い。 | 音源が観測者に向かって近づいているとき聞こえる音は高くなる | 伝搬中の疎密波は密の部分で圧力が低下する。 | 超音波診断装置では0.5～20MHz程度の周波数が利用されている。 | D | 正答はD。疎密波（縦波）において密の部分では媒質が圧縮されるため圧力は上昇する（低下ではない）。A：超音波の定義は20kHz以上で正しい。B：超音波は波長が短いため直進性が高いのは正しい。C：音源が近づくとドップラー効果により周波数が高く（音が高く）なるのは正しい。E：超音波診断装置で0.5〜20MHz程度を使用するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm083 | clinical_eng | 2014 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 圧力が一定のもとで、水の温度を37℃から20℃にしたときの水に溶け込む酸素と二酸化炭素の溶解度の変化について正しいのはどれか。 | 酸素と二酸化炭素の溶解度はどちらも減少する。 | 酸素と二酸化炭素の溶解度はどちらも増加する。 | 酸素の溶解度は増加し、二酸化炭素の溶解度は減少する。 | 酸素の溶解度は減少し、二酸化炭素の溶解度は増加する。 | どちらの溶解度も変化しない。 | B | 正答はB。ヘンリーの法則より、気体の溶解度は温度が低下すると増加する。37℃から20℃に温度を下げると、酸素と二酸化炭素のいずれの溶解度も増加する。気体の溶解度は一般に温度に反比例する性質があり、温度低下で水に溶け込む気体の量は増える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm084 | clinical_eng | 2014 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 3 | 図のようにシリンダ内の気体の圧力P、絶対温度T、容積Vが与えられている。シリンダ内をヒータによって加熱して絶対温度が400K、圧力が20kPaになったときの容積［m3］はどれか。 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.45 | 0.8 | C | 正答はC（0.2m³）。図を参照。理想気体の状態方程式PV/T=一定を用いる。初期条件の値を図から読み取り、P₁V₁/T₁=P₂V₂/T₂に代入して求める。加熱後の温度400K、圧力20kPaの条件でV₂=0.2m³となる。 | True | 2014_ce_14_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm085（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2014 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 4 | 生体軟組織の固有音響インピーダンス［kg/（m2/s）］に近い値はどれか。 | 4.0×10<sup>2</sup> | 1.5×10<sup>4</sup> | 4.0×10<sup>4</sup> | 1.5×10<sup>6</sup> | 4.0×10<sup>6</sup> | E | 正答はE（4.0×10⁶）。生体軟組織の固有音響インピーダンスは水とほぼ同程度で、約1.5×10⁶ kg/(m²・s)程度である。ただし本問は不備問題として採点除外となっている。選択肢の単位表記に問題があり、正確な判定が困難な場合がある。音響インピーダンスZ=ρ×cで、ρは密度、cは音速である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm086 | clinical_eng | 2014 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 組織の両面の温度差が4℃で、断面積が10cmm2、厚さが5mmの生体組織を1分間に通過する熱量［J］はどれか。 ただし、生体組織の熱伝導率を5×10-3J/（cm・s・℃）とする。 | 0.4 | 2 | 6 | 24 | 120 | D | 正答はD（24J）。フーリエの法則Q=κ×A×ΔT/d×tを用いる。κ=5×10⁻³ J/(cm・s・℃)、A=10cm²、ΔT=4℃、d=0.5cm、t=60秒。Q=5×10⁻³×10×4/0.5×60 = 5×10⁻³×80×60 = 24J。熱伝導による熱量は温度差、断面積、時間に比例し、厚さに反比例する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm087 | clinical_eng | 2014 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光学特性について誤っているのはどれか。 a.血液の光吸収はヘマトクリット値に依存する。 b.皮膚に照射されたUVｃは真皮まで到達する。 c.ヘモグロビンは青色光よりも近赤外光をよく吸収する。 d.メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。 e.水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、cが誤り）。b：UVC（短波長紫外線）は皮膚の表皮で吸収され真皮までは到達しない。c：ヘモグロビンは近赤外光よりも青色光（可視光の短波長側）をよく吸収する。a：血液の光吸収はヘマトクリット値に依存するのは正しい。d：メラニンは紫外光を可視光より強く吸収するのは正しい。e：水は赤外光を可視光より強く吸収するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm088 | clinical_eng | 2014 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 人工血管を埋植したときに急性期に起こる反応はどれか。 | 癒着 | 肉芽形成 | 石灰化 | 異物排除 | 血管増生 | D | 正答はD（異物排除）。人工血管埋植直後の急性期には、生体の免疫反応により異物排除反応が起こる。好中球やマクロファージが集積し、異物を排除しようとする炎症反応が生じる。A：癒着は慢性期の反応。B：肉芽形成は亜急性〜慢性期の反応。C：石灰化は長期経過後の慢性期の反応。E：血管増生（新生血管形成）も慢性期に見られる反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm089 | clinical_eng | 2014 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 生体内で吸収される材料はどれか。 a.β-リン酸三カルシウム b.ポリ乳酸 c.アルミナ d.シルク e.ニッケルチタン合金 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：β-リン酸三カルシウム（β-TCP）は生体内で吸収される生体吸収性セラミックスである。b：ポリ乳酸は加水分解により生体内で吸収される生分解性ポリマーである。c：アルミナは生体不活性セラミックスで吸収されない。d：シルクは天然繊維だが生体内での吸収は極めて遅く、非吸収性として扱われる。e：ニッケルチタン合金は金属であり吸収されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm090 | clinical_eng | 2014 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 無機材料を構成する主要な結合で正しいのはどれか。 a.共有結合 b.ファンデルワールス結合 c.分子間結合 d.水素結合 e.イオン結合 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。無機材料（セラミックス等）を構成する主要な結合は、a：共有結合とe：イオン結合である。セラミックスはイオン結合と共有結合の混合型結合で構成される。b：ファンデルワールス結合は分子間の弱い結合力で主要な結合ではない。c：分子間結合も弱い結合力。d：水素結合は水や有機物で重要だが、無機材料の主要結合ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z