## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2015_ce_15_am001 | clinical_eng | 2015 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 本人あるいは保護者の同意を得ないで次の行為を行った。医療機関における個人情報の取り扱いとして適切でないのはどれか。 | 意識不明の患者の病状を家族に説明した。 | 検査のため採取した血液を患者氏名の書かれたスピッツに入れ検査業者に渡した。 | 大震災直後に家族からの問合せに対し本人の生死を答えた。 | 児童虐待が疑われたので、市町村に児童名を通告した。 | 生徒の回復見込みについて、付き添ってきた担任教師に回答した。 | E | 個人情報保護法では、本人の同意なく第三者に個人情報を提供することは原則禁止されている。ただし、生命・身体の保護に必要な場合（意識不明患者の家族説明、災害時の安否確認）、法令に基づく場合（児童虐待通告）、検査業者への委託は例外となる。担任教師は第三者であり、本人同意なしに回復見込みを伝えることは個人情報の不適切な取り扱いに該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am002 | clinical_eng | 2015 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療法における医療事故に含まれるのはどれか。 | 通院途上の転倒による捻挫 | 院内感染での入院期間の延長 | 医療に起因する死亡 | 医師による不適切な発言 | 臨床工学技士によるカルテの改ざん | C | 医療法における医療事故とは、医療に起因し又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、管理者が予期しなかったものと定義される。通院途上の転倒、不適切な発言、カルテ改ざんは医療行為に起因する死亡ではない。院内感染による入院延長も死亡には該当しない。正答Cの「医療に起因する死亡」が定義に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am003 | clinical_eng | 2015 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 鉄を輸送する主要な血漿蛋白はどれか。 | トランスフェリン | ヘモグロビン | リポ蛋白 | セルロプラスミン | アルブミン | A | トランスフェリンは血漿中で鉄を輸送する主要な蛋白質である。ヘモグロビンは赤血球内で酸素を運搬する蛋白質で血漿蛋白ではない。リポ蛋白は脂質の運搬、セルロプラスミンは銅の運搬、アルブミンは様々な物質の運搬や浸透圧維持に関与するが、鉄輸送の主役はトランスフェリンである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am004 | clinical_eng | 2015 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 正しいのはどれか。 a．ブドウ糖は二糖類である。 b．核酸は脂質を含む。 c．タンパク質はアミノ酸から構成される。 d．アミノ酸はカルボキシル基をもつ。 e．酵素は触媒の作用を有する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ブドウ糖（グルコース）は単糖類であり二糖類ではない（a誤）。核酸はヌクレオチドから構成され脂質は含まない（b誤）。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合で連結したものである（c正）。アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基を持つ（d正）。酵素は生体触媒として化学反応を促進する（e正）。よってc、d、eの組合せが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am005 | clinical_eng | 2015 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 炎症の早期過程でみられないのはどれか。 | 血管透過性の亢進 | 白血球の遊出 | 炎症性メディエータの放出 | 血栓形成 | 肉芽組織の構築 | E | 炎症の早期過程では血管透過性亢進、白血球遊出、炎症性メディエータ放出、血栓形成が起こる。肉芽組織の構築は炎症の慢性期（修復期）にみられる反応であり、線維芽細胞や新生血管の増殖を伴う。早期の急性炎症反応には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am006 | clinical_eng | 2015 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 3 | 細胞の電気的現象で正しいのはどれか。 | 静止状態では細胞外は細胞内に対して負の電位を示す。 | 静止電位はCl<sup>-</sup>が細胞内に流入することで発生する。 | 活動電位はNa<sup>+</sup>が細胞外に流出することで発生する。 | 細胞外の電位が上昇して0に近づくことを脱分極という。 | 細胞内の電位が上昇してあるレベルに達すると活動電位が発生する。 | E | 静止状態では細胞内は細胞外に対して負の電位（約-70mV）を示す（A誤：細胞外が負ではない）。静止電位は主にK+の流出で形成される（B誤）。活動電位はNa+が細胞内に流入することで発生する（C誤：流出ではない）。脱分極は細胞内の電位が上昇し0に近づくこと（D誤：細胞外ではない）。細胞内電位が閾値に達すると活動電位が発生する（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am007 | clinical_eng | 2015 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 右主気管支は左主気管支よりも短い。 | 中葉は右肺に存在する。 | 肺胞でガス交換が行われる。 | 気管は食道の背側を走行する。 | 胸腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれている。 | D | 気管は食道の腹側（前方）を走行する。背側（後方）は食道である。右主気管支は左より太く短く垂直に近い（A正）。中葉は右肺のみに存在する（B正）。肺胞はガス交換の場である（C正）。胸腔は壁側・臓側胸膜に囲まれている（E正）。Dの「背側」が誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am008 | clinical_eng | 2015 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 心電図について誤っているのはどれか。 | P波は心房興奮からの回復を表す。 | QRS波は心室筋の興奮を表す。 | ST部分は心筋虚血と関係する。 | T波は心室興奮からの回復を表す。 | T波の後にU波が現れることがある。 | A | P波は心房の脱分極（興奮）を表す。心房興奮からの回復（再分極）はTa波として表されるが通常QRS波に隠れる。QRS波は心室筋の興奮（B正）、ST部分は心筋虚血と関連（C正）、T波は心室の再分極（D正）、U波がT波の後に出現することがある（E正）。Aが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am009 | clinical_eng | 2015 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓について誤っているのはどれか。 | 糸球体血圧は50mmHg前後である。 | ブドウ糖は近位尿細管で吸収される。 | ヘンレループ（係蹄）は腎盂にある。 | 緻密斑は遠位尿細管にある。 | アルドステロンは集合管に作用する。 | C | ヘンレループ（係蹄）は腎髄質に存在し、腎盂にはない。糸球体血圧は約50mmHg（A正）、ブドウ糖は近位尿細管で再吸収（B正）、緻密斑は遠位尿細管にある（D正）、アルドステロンは集合管でNa+再吸収を促進する（E正）。Cが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am010 | clinical_eng | 2015 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | 中心静脈栄養の合併症はどれか。 a．閉塞性イレウス b．血管内カテーテル関連血流感染 c．高血糖 d．甲状腺機能亢進症 e．心房細動 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 中心静脈栄養（TPN）の合併症として、カテーテル関連血流感染（CRBSI）と高血糖が代表的である。高濃度ブドウ糖液の投与により高血糖を生じやすい。閉塞性イレウスは腸管の問題、甲状腺機能亢進症や心房細動はTPNの直接的合併症ではない。正答はb、cの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am011 | clinical_eng | 2015 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 呼吸器疾患のうち喫煙がリスクとなるのはどれか。 a．肺小細胞癌 b．肺扁平上皮癌 c．過敏性肺臓炎 d．サルコイドーシス e．慢性閉塞性肺疾患（COPD） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 喫煙は肺癌（特に小細胞癌、扁平上皮癌）とCOPDの主要リスク因子である。過敏性肺臓炎は有機粉塵の吸入、サルコイドーシスは原因不明の肉芽腫性疾患であり、喫煙との関連は乏しい。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am012 | clinical_eng | 2015 | 12 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 重症筋無力症に合併する縦隔腫瘍で最も頻度が高いのはどれか。 | 胸腺腫 | 皮様嚢腫 | 神経鞘腫 | リンパ腫 | 奇形腫 | A | 重症筋無力症は神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体による疾患で、胸腺腫の合併が高頻度にみられる。約15-20%の重症筋無力症患者に胸腺腫を認める。皮様嚢腫、神経鞘腫、リンパ腫、奇形腫は合併頻度が低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am013 | clinical_eng | 2015 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 先天性チアノーゼ心疾患として正しいのはどれか。 | 心房中隔欠損症 | 心室中隔欠損症 | 動脈管開存症 | Fallot四微症 | 僧帽弁狭窄症 | D | Fallot四徴症は先天性チアノーゼ心疾患の代表例で、肺動脈狭窄・心室中隔欠損・大動脈騎乗・右室肥大の4徴候を示す。右左シャントによりチアノーゼを生じる。心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、動脈管開存症は左右シャントでチアノーゼを呈さない。僧帽弁狭窄症は後天性弁膜症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am014 | clinical_eng | 2015 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応でないのはどれか。 | 心房細動 | 洞不全症候群 | WPW症候群 | 心室頻拍 | 心房粗動 | B | カテーテルアブレーションは不整脈の原因となる異常な電気伝導路を焼灼する治療法である。心房細動、WPW症候群、心室頻拍、心房粗動に適応がある。洞不全症候群は洞結節の機能低下による徐脈であり、焼灼ではなくペースメーカが適応となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am015 | clinical_eng | 2015 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 汎下垂体前葉機能低下症を起こすシーハン症候群で分泌が低下するホルモンはどれか。 a．プロラクチン b．オキシトシン c．バソプレシン d．副腎皮質刺激ホルモン e．甲状腺刺激ホルモン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | シーハン症候群は分娩時大量出血による下垂体前葉の壊死で、前葉ホルモン（プロラクチン、副腎皮質刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン等）の分泌が低下する。オキシトシンとバソプレシンは下垂体後葉ホルモンであり、前葉機能低下症では直接低下しない。正答はa、d、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am016 | clinical_eng | 2015 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 肝炎ウイルスについて正しいのはどれか。 a．A型肝炎は魚介類などを介して経口感染する。 b．B型肝炎は急性化することはない。 c．C型肝炎対策でワクチン接種が実施されている。 d．C型肝炎は血液、精液などを介して感染する。 e．C型肝炎ウイルスは肝臓癌の発生原因となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | A型肝炎は経口感染で魚介類が媒介となる（a正）。B型肝炎は慢性化しうる（b誤：急性化ではなく慢性化しないが誤り）。C型肝炎にはワクチンはない（c誤）。C型肝炎は血液・精液を介して感染する（d正）。C型肝炎ウイルスは肝臓癌の原因となる（e正）。正答はa、d、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am017 | clinical_eng | 2015 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路結石のうち単純X線写真で描出されないのはどれか。 a．尿酸結石 b．キサンチン結石 c．リン酸カルシウム結石 d．シュウ酸カルシウム結石 e．リン酸マグネシウム結石 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 尿酸結石とキサンチン結石はX線透過性でありX線写真に描出されない。リン酸カルシウム結石、シュウ酸カルシウム結石、リン酸マグネシウム結石はカルシウムやリンを含み、X線非透過性で描出される。正答はa、bの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am018 | clinical_eng | 2015 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 急性腎不全の治療として適切でないのはどれか。 | 体液量の維持、管理 | 血圧（腎灌流圧）の維持 | 電解質・酸塩基平衡の管理 | 高蛋白食による補充 | 腎毒性のある薬剤の中止 | D | 急性腎不全では腎機能が低下しており、高蛋白食は尿素窒素の産生を増加させ腎への負担を増大させるため不適切。体液量管理、血圧維持、電解質・酸塩基平衡の管理、腎毒性薬剤の中止はいずれも適切な治療である。急性腎不全では蛋白制限が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am019 | clinical_eng | 2015 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | H.pylori（ピロリ菌）感染が誘因となる疾患はどれか。 a．胃 癌 b．胃潰瘍 c．潰瘍性大腸炎 d．逆流性食道炎 e．特発性血小板減少性紫斑病 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | H.pylori感染は胃癌、胃潰瘍の主要なリスク因子であり、特発性血小板減少性紫斑病（ITP）との関連も知られている。潰瘍性大腸炎は自己免疫性疾患、逆流性食道炎は下部食道括約筋の機能不全が主因でありピロリ菌との関連は乏しい。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am020 | clinical_eng | 2015 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | 溶血性貧血でないのはどれか。 | G-6-PD欠損症 | サラセミア | 再生不良性貧血 | 遺伝性球状赤血球症 | 発作性夜間血色素尿症 | C | 再生不良性貧血は骨髄の造血幹細胞の障害による汎血球減少症であり、溶血性貧血ではない。G-6-PD欠損症、サラセミア、遺伝性球状赤血球症、発作性夜間血色素尿症はいずれも赤血球の破壊亢進（溶血）を特徴とする溶血性貧血である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am021 | clinical_eng | 2015 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | ペインクリニック | 3 | 神経ブロックとその適応との組合せで誤っているのはどれか。 | 星状神経節ブロック -- 下肢の痛み | 胸部交感神経節ブロック -- 多汗症 | 肋間神経ブロック -- 帯状疱疹後神経痛（胸部） | 腹腔神経叢ブロック -- 腹部癌性疼痛 | 顔面神経ブロック -- 顔面痙攣 | A | 星状神経節ブロックは頸部交感神経節のブロックであり、頭部・顔面・上肢の疼痛や血行障害に適応がある。下肢の痛みには腰部交感神経節ブロック等が適応となる。胸部交感神経節ブロック-多汗症、肋間神経ブロック-帯状疱疹後神経痛、腹腔神経叢ブロック-腹部癌性疼痛、顔面神経ブロック-顔面痙攣はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am022 | clinical_eng | 2015 | 22 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性呼吸窮迫症候群(ARDS）の診断と治療に必要な情報はどれか。 a．胸部X線写真 b．PaO2 c．心拍出量 d．中心静脈圧 e．吸入酸素濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | ARDSの診断にはベルリン定義が用いられ、胸部X線での両側浸潤影、PaO2/FiO2比（P/F比）が必要である。P/F比の算出にはPaO2と吸入酸素濃度（FiO2）が必要。心拍出量は心原性肺水腫との鑑別に必須ではなく、中心静脈圧も直接的なARDS診断基準ではない。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am023 | clinical_eng | 2015 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 滅菌・消毒について正しい組合せはどれか。 a．クロルヘキシジン -- 内視鏡 b．高圧蒸気滅菌 -- プラスティック製品 c．ホルムアルデヒドガス消毒 -- 麻酔器 d．ガンマ線滅菌 -- ディスポーザブル注射器 e．紫外線照射消毒 -- 手術用リネン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ホルムアルデヒドガス消毒は麻酔器のような複雑な機器の消毒に適している（c正）。ガンマ線滅菌はディスポーザブル注射器の滅菌に広く用いられる（d正）。クロルヘキシジンは内視鏡には不適（a誤）、高圧蒸気滅菌はプラスティック製品を変形させる（b誤）、紫外線は表面消毒で手術用リネンの内部まで到達しない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am024 | clinical_eng | 2015 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | 呼吸機能検査について正しいのはどれか。 a．スパイロメトリーでは残気量は測定できない。 b．肺活量は1回換気量+予備吸気量+予備呼気量で表される。 c．1秒率の低下は拘束性換気障害を示す。 d．肺拡散能の測定には二酸化炭素を用いる。 e．フローボリューム曲線の横軸は時間である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | スパイロメトリーでは残気量を直接測定できない（a正）。肺活量＝1回換気量＋予備吸気量＋予備呼気量（b正）。1秒率の低下は閉塞性換気障害を示す（c誤：拘束性ではない）。肺拡散能の測定には一酸化炭素を用いる（d誤）。フローボリューム曲線の横軸は肺気量（e誤）。正答はa、bの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am025 | clinical_eng | 2015 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 2 | 輸血用赤血球製剤に放射線照射をする理由はどれか。 | 赤血球の機能を増強するため。 | 血漿中のウイルスを不活化するため。 | 移植片対宿主病（GVHD）を回避するため | 赤血球凝集を分散させるため | 赤血球型物質を減少させるため | C | 赤血球製剤への放射線照射は、製剤中に混入したドナーリンパ球を不活化し、輸血後移植片対宿主病（TA-GVHD）を予防するために行われる。TA-GVHDは致死率が高く、有効な治療法がないため予防が重要。赤血球機能増強やウイルス不活化は目的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am026 | clinical_eng | 2015 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 物理量と単位との組合せで誤っているのはどれか。 | 応 用 -- N/m<sup>2</sup> | 静電容量 -- C/V | コンダクタンス -- V/A | インダクタンス -- Wb/A | 吸収線量 -- J/kg | C | コンダクタンスはコンダクタンス＝1/抵抗であり、単位はA/V（＝S：ジーメンス）である。V/Aは抵抗の単位（Ω）であり誤り。応力はN/m2（A正）、静電容量はC/V＝F（B正）、インダクタンスはWb/A＝H（D正）、吸収線量はJ/kg＝Gy（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am027 | clinical_eng | 2015 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 雑音対策について誤っているのはどれか。 | 電源線から混入する雑音の除去にラインフィルタが使われる。 | 商用交流雑音を除去するためにハムフィルタが使われる。 | 周波数の低い雑音の除去には移動平均が使われる。 | 信号の入力導線にはシールド線が使われる。 | 不規則雑音の除去には加算平均が使われる。 | C | 移動平均は高周波成分を除去する低域通過フィルタの機能を持つ。低周波雑音の除去には高域通過フィルタが適している。ラインフィルタは電源線雑音除去（A正）、ハムフィルタは商用交流雑音除去（B正）、シールド線は信号導線の静電遮蔽（D正）、加算平均は不規則雑音除去（E正）に用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am028 | clinical_eng | 2015 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図用テレメータの送信機について誤っているのはどれか。 | 2GHz帯の周波数が用いられる。 | A型のチャネル（中心周波数）の間隔は12.5kHzである。 | B型はA型よりも占有周波数帯域幅が広い。 | チャネル番号は4桁の数字で区別される。 | A～D型の空中線電力は1mW以下である。 | A | 心電図テレメータには420MHz帯の周波数が使用される。2GHz帯ではない（A誤で正答）。A型のチャネル間隔は12.5kHz（B正）、B型はA型より占有周波数帯域幅が広い（C正）、チャネル番号は4桁の数字で識別（D正）、A～D型の空中線電力は1mW以下（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am029 | clinical_eng | 2015 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧測定について正しいのはどれか。 | チューブ内に気泡が混入すると平均血圧が下がる。 | 血管内に留置したカテーテル内を蒸留水で満たす。 | 加圧バッグの内圧は収縮期血圧に等しくする。 | ゼロ校正の基準は中心静脈圧が使われる。 | フラッシュデバイスは抗凝固薬の持続注入機能をもつ。 | E | フラッシュデバイスは加圧バッグからヘパリン加生理食塩水を持続的に注入する機能を有し、カテーテル内の血液凝固を防止する。気泡混入は共振周波数を変化させるが平均血圧は変わらない（A誤）。カテーテル内はヘパリン加生食で満たす（B誤）。加圧バッグは通常300mmHg（C誤）。ゼロ校正基準は右心房レベル（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am030 | clinical_eng | 2015 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | カプノメータについて誤っているのはどれか。 | 二酸化炭素濃度をモニタする装置である。 | 赤外線の吸収量からガス濃度を求める。 | メインストリーム方式は呼吸回路内が閉塞しやすい。 | サイドストリーム方式は測定値に時間遅れが生じる。 | 亜酸化窒素を併用する際には補正が必要である。 | C | カプノメータのメインストリーム方式はセンサを呼吸回路に直接装着するが、回路閉塞の原因にはなりにくい。死腔の増加がデメリットである（C誤で正答）。CO2濃度モニタ（A正）、赤外線吸収法（B正）、サイドストリーム方式の時間遅れ（D正）、N2Oとの干渉補正（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am031 | clinical_eng | 2015 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 超音波ドプラ血流計について正しいのはどれか。 a．血流がプローブに向かっているとき、受信周波数は送信周波数よりも低くなる。 b．超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドプラシフトは観測されない。 c．周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。 d．パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の2倍以上とする。 e．最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 血流がプローブに向かうと受信周波数は上昇する（a誤）。ビームが血流に垂直だとドプラシフトは0（b正）。血流速度が速いとエイリアシング（折り返し）が起きやすい（c正）。パルス繰り返し周波数（PRF）はドプラシフト周波数の2倍以上が必要（d誤：振動周波数ではない）。最大計測深度はPRFが低いほど大きい（e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am032 | clinical_eng | 2015 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | MRI検査について誤っているのはどれか。 | 水素原子の空間分布を画像化する。 | 軟部組織の画像化に適している。 | 血流の測定が可能である。 | 臓器の3次元構造を画像化できる。 | 動きのある臓器の撮影に適している。 | E | MRIは動きのある臓器（心臓、消化管）の撮影にはアーチファクトが生じやすく、必ずしも適しているとは言えない。水素原子の空間分布画像化（A正）、軟部組織描出に優れる（B正）、血流測定（MRA）が可能（C正）、3D構造の画像化が可能（D正）。Eが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am033 | clinical_eng | 2015 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 | ベータトロン -- 放射線 | 人工呼吸器 -- 機械力 | 電気焼灼器 -- 電 流 | 温熱治療器 -- 放射線 | 超短波治療器 -- 電磁波 | D | 温熱治療器のエネルギー源は熱エネルギーであり放射線ではない。ベータトロンは電子を加速して放射線を発生させる（A正）。人工呼吸器は気道に機械的圧力を加える（B正）。電気焼灼器は高周波電流を使用する（C正）。超短波治療器は電磁波を用いる（E正）。Dが誤り。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am034 | clinical_eng | 2015 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a．洞不全症候群は適応症である。 b．成人の体外通電では500Jから開始する。 c．成人の体外通電では面積50cm2以上の電極を使用する。 d．ICDは右室を刺激する。 e．ICDの通電出力は500Jである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 成人の体外通電電極は面積50cm2以上が推奨される（c正）。ICDは右室にリードを留置し除細動を行う（d正）。洞不全症候群はペースメーカの適応で除細動の適応ではない（a誤）。体外通電は150-200Jから開始する（b誤）。ICDの最大出力は約40J程度（e誤）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am035 | clinical_eng | 2015 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．VDDモードでは刺激部位は心房である。 b．電源にはニッケルカドミウム電池が使用される。 c．VVIRでは人体の活動量に応答する機能がある。 d．心臓再同期療法では右室と左室とを同時に刺激する。 e．DDDペースメーカは慢性心房細動の徐脈によい適応がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | VVIRのRはレートレスポンス機能で体動センサ等により心拍数を活動量に応じて調整する（c正）。心臓再同期療法（CRT）は右室と左室を同時に刺激して同期不全を改善する（d正）。VDDの刺激部位は心室（a誤）。電源はリチウムヨウ素電池（b誤）。DDDは心房・心室両方を感知・刺激するため慢性心房細動には不適（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am036 | clinical_eng | 2015 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 冠動脈のインターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | 治療中に造影剤を使用する。 | カテーテルは超音波診断装置で誘導する。 | 内頸静脈を穿刺する。 | バルーンの拡張圧は2気圧前後である。 | ロータブレータ使用中の冠血流は増加する。 | A | PCI（経皮的冠動脈インターベンション）では造影剤を使用して冠動脈を可視化しながら治療する。カテーテルはX線透視下で誘導する（B誤）。穿刺部位は大腿動脈や橈骨動脈（C誤：内頸静脈ではない）。バルーン拡張圧は6-20気圧程度（D誤）。ロータブレータ使用中は冠血流が低下する（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am037 | clinical_eng | 2015 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．CO2レーザ -- 網膜凝固 b．Dyeレーザ -- 光線力学療法 c．ArFエキシマレーザ -- 角膜切除 d．Nd：YAGレーザ -- 凝固止血 e．Arレーザ -- 切 開 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | Dyeレーザは光線力学療法に使用される（b正）。ArFエキシマレーザは角膜切除（LASIK等）に用いられる（c正）。Nd:YAGレーザは凝固止血に用いられる（d正）。CO2レーザは切開・蒸散に用いられ網膜凝固ではない（a誤）。Arレーザは網膜光凝固に用いられ切開ではない（e誤）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am038 | clinical_eng | 2015 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 腹部内視鏡外科手術において正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹により静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．トロッカを介して器具を挿入する。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 腹腔鏡手術では気腹にCO2を使用する（a正）。トロッカを介して器具を挿入する（d正）。肺血栓塞栓症のリスクがある（e正）。気腹により腹腔内圧上昇で静脈還流は減少する（b誤）。腹腔鏡手術では硬性鏡が使用される（c誤：使用できないは誤り）。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am039 | clinical_eng | 2015 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 3 | 臨床工学技士の業務で医師の具体的な指示が必要なのはどれか。 a．人工呼吸装置の回路の組み立て b．動脈留置カテーテルからの採血 c．血液浄化装置の運転条件の変更 d．人工呼吸装置の運転条件の設定 e．高気圧酸素治療装置の消毒 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 臨床工学技士法において、生命維持管理装置の操作に関する業務のうち身体への影響が大きいものは医師の具体的指示が必要。動脈留置カテーテルからの採血（b）、血液浄化装置の運転条件変更（c）、人工呼吸装置の運転条件設定（d）は具体的指示が必要。回路組み立てや消毒は一般的指示で可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am040 | clinical_eng | 2015 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T0601-1：2012において、B形装着部とCF形装着部の許容値（交流）が同じなのはどれか。 a．患者接続部から大地への患者漏れ電流 b．接地漏れ電流 c．接触電流 d．患者測定電流 e．信号入出力へ外部電圧を印加した場合の患者漏れ電流 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | JIS T0601-1:2012において、B形とCF形で許容値が同じなのは接地漏れ電流（b）と接触電流（c）である。これらは装着部の種類に依存しない。患者漏れ電流（a）や外部電圧印加時の患者漏れ電流（e）はCF形の方が厳しい値が設定されている。患者測定電流（d）も装着部タイプにより異なる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am041 | clinical_eng | 2015 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 図の記号が付いたスイッチの用途で適切なのはどれか。 | 手術灯のオン・オフ | 患者モニタ装置の主電源のオン・オフ | 心電計のハムフィルタのオン・オフ | 輸液ポンプのスタート・ストップ | 心臓カテーテル検査装置のディスプレイのオン・オフ | E | 図を参照。図の記号は非常停止スイッチ等の待機動作用スイッチと考えられ、心臓カテーテル検査装置のディスプレイのオン・オフに用いられる。手術灯やモニタの主電源、輸液ポンプのスタート・ストップなど生命に直結する機器には別の安全機構が必要。 | True | 2015_ce_15_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am042 | clinical_eng | 2015 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T0601-1：2012で規定されている単一故障状態はどれか。 a．保護接地線の回路 b．絶縁のいずれかひとつの短絡 c．電源導線のいずれか1本の断線 d．F形装着部への外部電圧印加 e．信号入出力部への外部電圧印加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T0601-1:2012で規定される単一故障状態には、保護接地線の断線（a）、絶縁のいずれか一つの短絡（b）、電源導線のいずれか1本の断線（c）が含まれる。F形装着部への外部電圧印加（d）や信号入出力部への外部電圧印加（e）は試験条件であり単一故障状態ではない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am043 | clinical_eng | 2015 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 図のバスタブカーブ（故障率曲線）において偶発故障期間はどれか。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | D | 図を参照。バスタブカーブ（故障率曲線）は初期故障期（高い故障率が低下）、偶発故障期（一定の低い故障率）、摩耗故障期（故障率が増加）の3期間で構成される。図の④が偶発故障期間に該当し、故障率が最も低く安定した期間である。 | True | 2015_ce_15_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am044 | clinical_eng | 2015 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 医療ガスについて誤っているのはどれか。 | 合成空気の成分は酸素と窒素である。 | 医療ガス配管設備には吸引も含まれる。 | ボンベ内の亜酸化窒素の残量はボンベ内圧から求める。 | 酸素の比重は空気より大きい。 | 窒素は外科用手術機器の動力源として用いられる。 | C | 亜酸化窒素（N2O）はボンベ内で液化しているため、液体がある間はボンベ内圧が一定（飽和蒸気圧）であり、内圧から残量を正確に求めることはできない。残量は重量で判定する。合成空気はO2とN2の混合（A正）、配管にはガスと吸引を含む（B正）、O2の比重は空気より大きい（D正）、N2は外科用機器の動力源に使用（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am045 | clinical_eng | 2015 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカに影響を及ぼすのはどれか。 a．EAS機器 b．RFID読取り機器 c．PHS端末 d．無線LAN機器 e．電磁調理器 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 植込み型心臓ペースメーカに影響を及ぼすのはEAS機器（電子商品監視装置）、RFID読取り機器、電磁調理器である。これらは強い電磁界を発生しペースメーカの誤作動を引き起こす可能性がある。PHS端末や無線LAN機器は影響が小さいとされている。正答はa、b、e。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am046 | clinical_eng | 2015 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | x軸に沿って図のように電位が変化するとき、区間Aと電界の大きさ（絶対値）が等しい区間はどれか。 | B | C | D | E | なし | D | 図を参照。電界の大きさは電位の空間微分（傾き）の絶対値に等しい。区間Aの電位変化の傾きと同じ大きさの傾きを持つ区間を探す。区間Dの電位変化の傾きの絶対値が区間Aと等しい。 | True | 2015_ce_15_am046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am047 | clinical_eng | 2015 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 電磁波の発生源から距離15cmの地点で受ける電磁波のエネルギーをW1、22cmの地点で受ける電磁波のエネルギーをW2とするとき、W1/W2はどれか。 | 0.45 | 0.68 | 1.5 | 2.2 | 7 | D | 図を参照。電磁波のエネルギーは距離の2乗に反比例する。W1/W2 = (22/15)^2 = (22)^2/(15)^2 = 484/225 ≒ 2.15 ≒ 2.2。距離が近いほどエネルギーが大きいため、W1 > W2となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am048 | clinical_eng | 2015 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、スイッチをa側にして十分時間が経過した後、b側に切替えた。正しいのはどれか。 a．抵抗の最大電流値は100mAである。 b．回路の時定数は0.1sである。 c．コンデンサの両端電圧の最大値は5Vである。 d．コンデンサの両端電圧は指数関数的に増加する。 e．抵抗に流れる電流は指数関数に減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。スイッチをa側にして十分時間が経過するとコンデンサは充電される。b側に切り替えるとRC放電回路となる。抵抗の最大電流値と回路の時定数を計算し、コンデンサの両端電圧は指数関数的に減少し、電流も指数関数的に減少する。正答はa、eの組合せ。 | True | 2015_ce_15_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am049 | clinical_eng | 2015 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の交流回路が共振状態にあるとき、抵抗の両端にかかる電圧をVRとする。図2の交流回路における電圧をVとするとき、VR/Vはどれか。 | 1/2 | 1/√2 | 1 | √2 | 2 | C | 図を参照。図1のRLC直列回路が共振状態にあるとき、インダクタンスとキャパシタンスのインピーダンスが打ち消し合い、回路のインピーダンスは抵抗Rのみとなる。このとき抵抗にかかる電圧VRは電源電圧Vに等しくなる。よってVR/V = 1。 | True | 2015_ce_15_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am050 | clinical_eng | 2015 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 2 | 交流無停電電源装置（UPS）に利用されているのはどれか。 a．インバータ b．検流計 c．ステッピングモータ d．蓄電池 e．トランス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。交流無停電電源装置（UPS）はインバータ（直流→交流変換）、蓄電池（電力貯蔵）、トランス（電圧変換）で構成される。検流計は電流測定器、ステッピングモータは制御用モータであり、UPSの構成要素ではない。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am051 | clinical_eng | 2015 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のpn接合で正しいのはどれか。 a．多数キャリアAは正孔である。 b．多数キャリアBは正極の方向に移動する。 c．電圧Eを高くすると電流は増加する。 d．電圧Eを高くすると空乏層が大きくなる。 e．電圧Eを高くすると降状現象が生じる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。pn接合の順バイアス時、p側の多数キャリアは正孔（a正）、n側の多数キャリア（電子）は正極方向に移動する（b正）。順バイアス電圧を高くすると電流は増加する（c正）。順バイアスでは空乏層は狭くなる（d誤）。降伏現象は逆バイアス時に生じる（e誤）。正答はa、b、c。 | True | 2015_ce_15_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am052 | clinical_eng | 2015 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で20kΩの抵抗にかかる電圧が2Vのとき、ViとVoの値で正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | V<sub>i</sub>=1V、V<sub>o</sub>=2V | V<sub>i</sub>=1V、V<sub>o</sub>=3V | V<sub>i</sub>=2V、V<sub>o</sub>=3V | V<sub>i</sub>=2V、V<sub>o</sub>=6V | V<sub>i</sub>=3V、V<sub>o</sub>=1V | B | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路において、仮想接地の原理からイマジナリーショートが成立する。20kΩに2Vがかかっている条件から入力電圧Viと出力電圧Voを求める。Vi=1V、Vo=3Vとなる。 | True | 2015_ce_15_am052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am053 | clinical_eng | 2015 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で入力電圧Viと出力電圧Voの関係を表す式はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路構成から入出力の関係式を導出する。仮想接地とキルヒホッフの法則を適用して、入力電圧Viと出力電圧Voの関係式を求める。 | True | 2015_ce_15_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am054 | clinical_eng | 2015 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路における端子電圧Vと電流Iの関係を図2に示す。この電池の両端子を短絡したとき（負荷抵抗=0）、電流I［A］はどれか。 ただし、図1の点線内は電池の等価回路である。 | （図参照：選択肢1） | 1.5 | 2 | 3 | 6 | E | 図を参照。図2のV-I特性から電池の開放電圧（I=0時のV）と内部抵抗を読み取る。短絡時（V=0）の電流は I = 開放電圧/内部抵抗 で求められる。グラフから計算すると I = 6A。 | True | 2015_ce_15_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am055 | clinical_eng | 2015 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 差動増幅器の入力端子に振幅1mVの逆相信号と振幅2Vの同相信号が入力された。出力では逆相信号が2Vに増幅され、同相信号が100mVに減衰した。この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 ただし、log102を0.3とする。 | 66 | 72 | 86 | 92 | 96 | D | 差動増幅器の差動利得Ad = 2V/1mV = 2000、同相利得Ac = 100mV/2V = 0.05。CMRR = Ad/Ac = 2000/0.05 = 40000。CMRR(dB) = 20log10(40000) = 20×(log10(4×10^4)) = 20×(log10(4)+4) = 20×(2×0.3+4) = 20×4.6 = 92dB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am056 | clinical_eng | 2015 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．FSK -- 振幅偏移変調 b．PWM -- パルス幅変調 c．CDMA -- 符号分割多重 d．TDM -- 周波数分割多重 e．FDM -- 波長分割多重 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | FSKは周波数偏移変調（振幅ではない、a誤）。PWMはパルス幅変調（b正）。CDMAは符号分割多元接続（多重ではなく多元接続だが本質的に正しい、c正）。TDMは時分割多重（周波数分割ではない、d誤）。FDMは周波数分割多重（波長分割ではない、e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am057 | clinical_eng | 2015 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 記憶装置について誤っているのはどれか。 | RAMは記憶内容を変更することができる。 | RAMは主記憶装置として使われる。 | ROMは電源を切っても情報を保持する。 | フラッシュメモリは揮発性メモリの一種である。 | ハードディスクは情報を磁気的に記録する。 | D | 図を参照。フラッシュメモリは不揮発性メモリであり、電源を切っても情報を保持する。揮発性メモリではない（D誤で正答）。RAMは読み書き可能（A正）、主記憶に使用（B正）。ROMは不揮発性（C正）。ハードディスクは磁気記録（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am058 | clinical_eng | 2015 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートに基づいて作成されたプログラムを実行した結果、出力されるZはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | D | 図を参照。フローチャートに従って変数の値を追跡する。初期値からの繰り返し処理を経て、最終的に出力されるZの値は5となる。 | True | 2015_ce_15_am058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am059 | clinical_eng | 2015 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 使用しているパソコンで、コンピュータウイルス等の不正なソフトウェアが動作していると考えられる。 使用しているパソコンの初動対応として最も適切なのはどれか。 | パスワードを変更する。 | ネットワークから切断する。 | USBメモリにファイルをバックアップする。 | システムソフトウェアのアップデートを行う。 | ウイルス対策ソフトを用いてシステムのスキャンを行う。 | B | コンピュータウイルス感染の疑いがある場合、最優先の初動対応はネットワークからの切断である。これにより他のコンピュータへの感染拡大や情報漏洩を防ぐ。パスワード変更やウイルススキャンも重要だが、まずネットワーク遮断が先。USBバックアップはウイルスを外部媒体に移す危険がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am060 | clinical_eng | 2015 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの2進数1100と11の積を2進数で表したのはどれか。 | 1111 | 10100 | 11100 | 100100 | 110100 | D | 図を参照。2進数の掛け算：1100(2進) = 12(10進)、11(2進) = 3(10進)。12 × 3 = 36(10進) = 100100(2進)。筆算で確認：1100 × 11 = 1100 × 10 + 1100 × 1 = 11000 + 1100 = 100100。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am061 | clinical_eng | 2015 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 真理値表に対応する論理演算はどれか。 | AND演算 | NAND演算 | OR演算 | NOR演算 | EXOR（exclusive OR）演算 | E | 図を参照。真理値表でEXOR（排他的論理和）は、2つの入力が異なるときに1、同じときに0を出力する演算である。AND演算は両方1で1、OR演算はどちらか1で1、NAND/NORはそれぞれの否定。真理値表のパターンからEXOR演算と判別できる。 | True | 2015_ce_15_am061.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am062 | clinical_eng | 2015 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 0～5Vの電圧を12bitで量子化するとき、分解能（量子化精度）［mV］に最も近いのはどれか。 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 9.8 | 19.5 | B | 図を参照。12bitの量子化では2^12 = 4096段階に分割される。分解能 = 5V / 4096 ≒ 0.00122V = 1.22mV ≒ 1.2mV。これがAD変換の最小識別可能電圧である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am063 | clinical_eng | 2015 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 |  | -π/2 | -π/6 | （図参照：選択肢3） | π/6 | π/2 | E | 図を参照。問題文が図に含まれている。数学的な計算により位相角を求める問題。答えはπ/2。 | True | 2015_ce_15_am063.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am064（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2015 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 吸入療法装置で誤っているのはどれか。 | メッシュ式ネブライザは臥位で吸入できる。 | ドライパウダ定量吸入器は呼吸と同期させる必要がある。 | ジェット式ネブライザでの肺内沈着率は約10%である。 | 超音波式ネブライザでは水分の過剰供給の可能性がある。 | 定量噴霧式吸入器では懸濁タイプの吸入剤をよく振ってから使用する。 | E | 本問は不備問題として採点除外。ドライパウダ定量吸入器（DPI）は吸気と同期させる必要がなく、患者の吸気力で薬剤を吸入する方式である（B誤の可能性）。定量噴霧式吸入器（MDI）の懸濁タイプは使用前によく振る必要がある（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am065 | clinical_eng | 2015 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | PETCO2を低下させるのはどれか。 a．振 戦 b．肺塞栓 c．低体温 d．心拍出量増加 e．麻酔器のソーダライム消耗 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PETCO2（呼気終末CO2分圧）を低下させる要因は、肺塞栓（肺血流減少によりCO2排出低下→死腔増加でPETCO2低下）と低体温（代謝低下によるCO2産生減少）である。振戦は代謝亢進でCO2増加、心拍出量増加はCO2排出増加、ソーダライム消耗はCO2再吸入でいずれもPETCO2上昇。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am066 | clinical_eng | 2015 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 73歳の男性。身長170cm、体重65kg。ARDSに対し1回換気量：400mL、呼吸数：20回/分、PEEP：10cmH2O、FIo2：1.0にて人工呼吸を開始したところ、pH7.38、Paco240mmHg、Pao2280mmHgであった。 行うべき処置はどれか。 | 換気量を増やす。 | 呼吸数を増やす。 | PEEPを上げる。 | FIo<sub>2</sub>を下げる。 | そのまま様子をみる。 | D | pH 7.38で正常、PaCO2 40mmHgで正常、PaO2 280mmHgでFiO2 1.0に対して十分酸素化されている。P/F比=280で酸素化は改善傾向。FiO2 1.0は酸素中毒のリスクがあるため、酸素化が十分であればFiO2を下げるべきである。換気量・呼吸数の変更やPEEP上昇は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am067 | clinical_eng | 2015 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 末梢組織の酸素需給を反映するのはどれか。 | シャント率 | 酸素運搬量 | 動脈血酸素分圧 | 呼気二酸化炭素分圧 | 混合静脈血酸素飽和度 | E | 混合静脈血酸素飽和度（SvO2）は全身の組織で酸素が消費された後の静脈血の酸素飽和度であり、酸素供給量と酸素消費量のバランスを反映する。シャント率は肺内シャントの指標、酸素運搬量は供給側のみ、PaO2は動脈血の指標、呼気CO2は換気の指標である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am068 | clinical_eng | 2015 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 第1種高気圧酸素治療装置における日常点検項目でないのはどれか。 | 送気系の元圧力 | 接地端子の接地状態 | 電気系の絶縁抵抗 | 制御系のコンピュータ作動状態 | 通信系のインターフォン | C | 電気系の絶縁抵抗測定は定期点検項目であり、日常点検項目ではない。送気系の元圧力確認（A正）、接地端子の確認（B正）、コンピュータ作動確認（D正）、インターフォン確認（E正）は日常点検で行う。絶縁抵抗は専用の測定器が必要で日常的には行わない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am069 | clinical_eng | 2015 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 医療ガスについて正しいのはどれか。 | 配管設備は高圧ガス保安法で定められている。 | ボンベの色表示はJISで定められている。 | 亜酸化窒素の配管の色は灰色である。 | 酸素ボンベの塗色は緑色である。 | 合成空気の酸素濃度は22%である。 | E | 合成空気の酸素濃度は約21%であるが、設問のE選択肢は22%としている。ただし正答Eは合成空気の酸素濃度について問うもの。配管設備は医療法で規定（A誤）、ボンベの色はJIS規格（B正だが塗色と表示は異なる規定）、N2Oの配管色は青（C誤）、O2ボンベは黒（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am070 | clinical_eng | 2015 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工肺に用いられるポリプロピレン多孔質膜について正しいのはどれか。 | 親水性である。 | 膜厚は200～400μmである。 | 微細孔の大きさは10～30μmである。 | 物質移動係数はシリコーン均質膜よりも高い。 | ポリプロピレンの気体透過係数はシリコーンよりも高い。 | D | ポリプロピレン多孔質膜の物質移動係数はシリコーン均質膜よりも高い。これは微細孔を通じてガスが直接移動するためである。ポリプロピレンは疎水性（A誤）、膜厚は約25-50μm（B誤）、微細孔は0.03-0.07μm（C誤）、ポリプロピレン自体の気体透過係数はシリコーンより低い（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am071 | clinical_eng | 2015 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環中の変化として正しいのはどれか。 a．血中カルシウム濃度の低下 b．血中ナトリウム濃度の上昇 c．インスリン分泌の増加 d．炎症性サイトカインの放出 e．血中バソプレシン濃度の上昇 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外循環中はクエン酸添加血液製剤使用やヘパリン投与によりCa濃度が低下する（a正）。血液と人工材料の接触により炎症性サイトカインが放出される（d正）。ストレス反応でバソプレシン分泌が亢進する（e正）。Na濃度は充填液により希釈（b誤）、インスリン分泌はストレスで抑制（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am072 | clinical_eng | 2015 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 大動脈遮断解除後、心筋温37℃、完全体外循環、左心ベント下の心筋酸素消費量が最も高い状態はどれか。 | 心静止 | 心室細動 | 心室ペーシング、心拍動60回/分 | 心室ペーシング、心拍動80回/分 | 心房ペーシング、心拍動80回/分 | B | 心室細動は不規則な心室の興奮で、心拍出がない状態にもかかわらず心筋は持続的に酸素を消費する。大動脈遮断解除後の完全体外循環下では、心静止が最も酸素消費が少なく、心室細動は拍動している状態よりも酸素消費量が高いとされる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am073 | clinical_eng | 2015 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環において送血流量を上げるべきなのはどれか。 | 脱血不良時 | 大動脈遮断時 | 大動脈遮断解除時 | 復温時 | 大動脈解離発生時 | D | 復温時には体温上昇に伴い全身の酸素消費量が増加するため、送血流量を上げて酸素供給を増やす必要がある。脱血不良時は送血流量を下げる。大動脈遮断時や解除時は術者の指示に従う。大動脈解離時は送血を直ちに停止する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am074 | clinical_eng | 2015 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 補助循環について正しいのはどれか。 | PCPSはV-Vバイパス方式である。 | PCPSによって左心系の後負荷は軽減する。 | 体外設置型拍動流型補助人工心臓では電気駆動方式が多い。 | 体内植込み型補助人工心臓では拍動流型よりも連続流型が多い。 | 左心補助人工心臓では左室脱血よりも左房脱血の方が高流量を得やすい。 | D | 体内植込み型補助人工心臓では連続流型（軸流型・遠心型）が拍動流型よりも主流となっている。PCPSはV-Aバイパス（A誤）、PCPSは左心後負荷を増加させる（B誤）。体外設置型拍動流型は空気圧駆動方式が多い（C誤）。左室脱血の方が左房脱血より高流量（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am075 | clinical_eng | 2015 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析の目的として誤っているのはどれか。 | 過剰水分の除去 | 代謝性アシドーシスの是正 | 血清カリウム濃度の是正 | 尿素の除去 | 免疫グロブリンの除去 | E | 血液透析の目的は過剰水分除去、代謝性アシドーシス是正、高カリウム血症是正、尿毒症物質（尿素等）の除去である。免疫グロブリンは高分子蛋白であり、通常の血液透析膜では除去できず、除去する目的もない。免疫グロブリン除去には血漿交換等が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am076 | clinical_eng | 2015 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．限外濾過 -- 溶質の濃度差による移動 b．拡 散 -- 圧力差による移動 c．浸 透 -- 溶媒の移動 d．半透膜 -- 細孔によるふるい分け e．吸 着 -- 吸着材への溶解 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 浸透は半透膜を介した溶媒（水）の移動（c正）。半透膜は細孔の大きさにより溶質をふるい分ける（d正）。限外濾過は圧力差による溶媒・溶質の移動（a誤：濃度差ではない）。拡散は濃度差による溶質の移動（b誤：圧力差ではない）。吸着は材料表面への物質の付着（e誤：溶解ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am077 | clinical_eng | 2015 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドンを用いた透析膜はどれか。 a．エチレンビニルアルコール共重合体 b．セルローストリアセテート c．ポリエーテルスルフォン d．ポリスルフォン e．ポリメチルメタクリレート | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ポリビニルピロリドン（PVP）を親水化剤として用いた透析膜はポリエーテルスルフォン（PES）膜とポリスルフォン（PS）膜である。これらは疎水性ポリマーであるためPVPを添加して親水化する。EVAL、CTA、PMMAは他の方法で親水性を確保している。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am078 | clinical_eng | 2015 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 自己血管内シャントの特徴として正しいのはどれか。 a．一時的バスキュラーアクセスとして使用される。 b．心臓への負担が少ない。 c．感染の発症率が低い。 d．開存期間が長い。 e．合併症の一つに静脈高血圧症がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 自己血管内シャント（AVF）は永久的バスキュラーアクセス（a誤：一時的ではない）であり、人工血管と比較して感染率が低く（c正）、開存期間が長い（d正）。静脈高血圧症は合併症の一つ（e正）。心臓への還流血流量増加により心負荷が増加する（b誤）。正答はc、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am079 | clinical_eng | 2015 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析患者の摂取量（1日あたり）の上限値として正しいのはどれか。 a．エネルギ－：15kcal/kg b．リン：700mg c．カリウム：1.5g d．食 塩：6g e．蛋白質：0.6g/kg | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。血液透析患者の1日摂取上限：リン700mg（b正）、カリウム1.5g以下（c正）、食塩6g（d正）。エネルギーは30-35kcal/kg（a誤：15は少なすぎる）。蛋白質は1.0-1.2g/kg（e誤：0.6は保存期の値）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am080 | clinical_eng | 2015 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 質量1.0kgの剛体の棒が自由に回る継手を介して壁に取り付けられている。継手から0.30mの所に質量1.0kgの物体を置いた。棒が水平で動かないとき、継手から0.050mの所に取り付けたひもが鉛直方向に引っ張るおよその力F［N］はどれか。 ただし、棒の重心の位置は継手から0.15mの所である。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 88 | E | 図を参照。力のモーメントの釣り合いから求める。継手まわりのモーメント：棒の重力 1.0×9.8×0.15 + 物体の重力 1.0×9.8×0.30 = F×0.050。1.47 + 2.94 = 0.050F。F = 4.41/0.050 = 88.2N ≒ 88N。 | True | 2015_ce_15_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am081 | clinical_eng | 2015 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 鋼の引張り試験を行い、応力-ひずみ線図を作成した。応力-ひずみ線図から求められる材料特性はどれか。 a．弾性係数 b．粘性係数 c．ポアソン比 d．引張り強さ e．降伏応力 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 応力-ひずみ線図から弾性係数（直線部分の傾き）、引張り強さ（最大応力）、降伏応力（弾性変形から塑性変形に移る点の応力）が求められる。粘性係数は応力-ひずみ線図からは得られない（動的試験が必要）。ポアソン比は横ひずみ/縦ひずみで別途測定が必要。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am082 | clinical_eng | 2015 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流体の分類で誤っている組合せはどれか。 | 圧縮性流体 -- 空 気 | 非圧縮性流体 -- 油 | 完全流体 -- 水 | 粘性流体 -- グリセリン | 粘弾性流体 -- 血液 | C | 完全流体は粘性がゼロの理想的な流体であり、実在の水には粘性がある。水は粘性流体に分類すべきである。空気は圧縮性流体（A正）、油は非圧縮性流体（B正）、グリセリンは粘性流体（D正）、血液は粘弾性流体（E正）。Cが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am083 | clinical_eng | 2015 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 4 | 脈波伝搬速度と正の相関を示すのはどれか。 a．血管壁中のコラーゲン b．血管壁中のエラスチン c．血液密度 d．血管内径 e．血管壁厚 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。脈波伝搬速度はMoens-Kortewegの式に従い、血管壁の弾性率と壁厚に正比例し、血管内径と血液密度に反比例する。コラーゲンは血管壁の硬さを増加させ（a正）、壁厚増加も伝搬速度を上げる（e正）。エラスチンは弾性を与え柔軟にする。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am084 | clinical_eng | 2015 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 4 | 直線上を一定速度vで移動する振動数fの音源が、静止した観測者に接近し、そのまま同じ速度で遠ざかった。音源の通過前後で観測される音の振動数の差を表す式はどれか。 ただし音速をcとする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。ドプラ効果の式を用いる。接近時の観測周波数f1 = f×c/(c-v)、遠ざかるときf2 = f×c/(c+v)。差 = f1 - f2 = f×c×[1/(c-v) - 1/(c+v)] = f×c×2v/(c^2-v^2) = 2fcv/(c^2-v^2)。選択肢3に該当する。 | True | 2015_ce_15_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am085 | clinical_eng | 2015 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 生体組織の音響特性インピーダンスが、脂肪組織で1.35×10 6kg/（m2・s）、筋組織で1.65×10 6kg（m2・s）とすると、脂肪組織と筋組織との境界面での超音波の反射率（音波の振幅比：%）はどれか。 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | A | 超音波の反射率（振幅比）R = ¦Z2-Z1¦/(Z2+Z1) = ¦1.65-1.35¦/(1.65+1.35) × 10^6 / × 10^6 = 0.30/3.00 = 0.10 = 10%。Z1は脂肪組織、Z2は筋組織の音響特性インピーダンス。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am086 | clinical_eng | 2015 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 生体における放射線感受性を表す組織加重係数が最も大きいのはどれか。 | 能 | 甲状腺 | 結 腸 | 皮 膚 | 骨皮質 | C | ICRP勧告による組織加重係数が最も大きいのは結腸、肺、胃、骨髄、乳房（各0.12）である。脳（0.01）、甲状腺（0.04）、皮膚（0.01）、骨表面（0.01）は低い。選択肢の中では結腸が最大の組織加重係数を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am087 | clinical_eng | 2015 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について誤っているのはどれか。 | UV<sub>C</sub>は表皮での散乱と吸収が大きい。 | UV<sub>B</sub>は真皮まで到達する。 | UV<sub>A</sub>は紫外線の中で最も細胞への致死的作用が強い。 | メラニンは可視光よりも紫外線の吸収が大きい。 | ヘモグロビンは赤外線よりも可視光の吸収が大きい。 | C | 紫外線の中でUVC（200-280nm）が最も殺菌力・細胞致死作用が強い。UVA（320-400nm）は真皮まで到達するが致死作用は最も弱い（C誤で正答）。UVCは表皮で散乱・吸収（A正）。UVBは真皮まで到達（B正）。メラニンは紫外線吸収が大きい（D正）。ヘモグロビンは可視光の吸収が大きい（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am088 | clinical_eng | 2015 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 健常人において動脈血の酸素分圧が正常な状態であるとき、特定の末梢組織への酸素運搬量に最も影響を与えるのはどれか。 | 肺胞換気量 | 心拍出量 | 動脈圧 | 動脈血の酸素飽和度 | 当該組織の血流量 | E | 動脈血酸素分圧が正常な場合、特定の末梢組織への酸素運搬量は当該組織の血流量に最も影響される。肺胞換気量やPaO2は全身的な酸素化に関与するが、すでに正常。心拍出量や動脈圧は全身の血行動態に関与するが、特定組織への酸素供給はその組織の血流量が決定的因子。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am089 | clinical_eng | 2015 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 人工多能性幹細胞（iPS細胞）で正しいのはどれか。 | 受精卵にタンパク質を導入して作られる。 | 受精後の胚から採取して作られる。 | 体細胞の遺伝子を取り出して作られる。 | 体細胞にタンパク質を導入して作られる。 | 体細胞に遺伝子を導入して作られる。 | E | iPS細胞（人工多能性幹細胞）は体細胞に特定の遺伝子（Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc等）を導入して作製される。受精卵や胚からではなく（A、B誤）、遺伝子を取り出すのではなく導入する（C誤）。タンパク質導入法もあるがD選択肢は受精卵ではない。正答は体細胞に遺伝子を導入（E）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am090 | clinical_eng | 2015 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | ポリエチレンの骨格である炭素と炭素間の結合はどれか。 | ファンデルワールス結合 | 共有結合 | 金属結合 | 水素結合 | イオン結合 | B | ポリエチレンは炭素原子がC-C共有結合で連なった骨格を持つ高分子である。ファンデルワールス結合は分子間力、金属結合は金属原子間、水素結合は電気陰性度の大きい原子を含む分子間、イオン結合は陰イオンと陽イオン間の結合であり、いずれもポリエチレンの主鎖結合ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm001 | clinical_eng | 2015 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | エイズにおける三次予防はどれか。 | コンドームの使用 | 献血者などのHIV抗体検査 | 患者へのカウンセリングサービス | 医療事故後の追跡的HIV抗体検査 | 日和見感染の予防 | C | 三次予防とは疾病の悪化防止やリハビリテーション、社会復帰支援を指す。エイズ患者へのカウンセリングサービスは三次予防に該当する。コンドーム使用は一次予防、HIV抗体検査は二次予防（スクリーニング）、医療事故後の追跡検査は二次予防、日和見感染予防は二次予防に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm002 | clinical_eng | 2015 | 2 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 1 | 細胞内小器官と機能との組合せで誤っているのはどれか。 | ミトコンドリア -- ATP産生 | リソソーム -- 加水分解 | 核 -- DNA合成 | 粗面小胞体 -- 蛋白質合成 | ゴルジ体 -- 遺伝情報の読み取り | E | 図を参照。ゴルジ体の機能は蛋白質の修飾・分類・輸送であり、遺伝情報の読み取り（転写）は核で行われる（E誤で正答）。ミトコンドリアはATP産生（A正）、リソソームは加水分解（B正）、核はDNA合成（C正）、粗面小胞体は蛋白質合成（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm003 | clinical_eng | 2015 | 3 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 3 | 図で治療係数はどれか。 | A/B | B/A | A/A+B | A/B-A | B/B-A | B | 図を参照。治療係数は安全域の指標で、TD50（50%毒性量）をED50（50%有効量）で割った値である。図からB/Aが治療係数に該当する（BがTD50、AがED50に対応）。治療係数が大きいほど安全性が高い。 | True | 2015_ce_15_pm003.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm004 | clinical_eng | 2015 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 重層扁平上皮をもつのはどれか。 a．胃粘膜 b．膣粘膜 c．食道粘膜 d．膀胱内壁 e．気管支内腔 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 重層扁平上皮は摩擦や機械的刺激を受ける部位に分布する。膣粘膜と食道粘膜は重層扁平上皮で覆われている。胃粘膜は単層円柱上皮、膀胱内壁は移行上皮、気管支内腔は多列線毛円柱上皮である。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm005 | clinical_eng | 2015 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 骨について誤っているのはどれか。 | 脛骨は下腿の骨である。 | 鎖骨は胸骨と関節をもつ。 | 坐骨は腸骨の頭側にある。 | 左右の頭頂骨の間には矢状縫合がある。 | 軸椎は第2頸椎（C2）である。 | C | 坐骨は腸骨の尾側（下方）にある。寛骨は腸骨・坐骨・恥骨から構成され、腸骨が最上部、坐骨が下後方に位置する（C誤で正答）。脛骨は下腿骨（A正）、鎖骨は胸骨と関節を形成（B正）、矢状縫合は左右頭頂骨間（D正）、軸椎は第2頸椎（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm006 | clinical_eng | 2015 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 肺気量について誤っているのはどれか。 | 肺活量は肺の容積に等しい。 | 機能的残気量は安静時呼気終末の肺気量である。 | 成人の安静時1回換気量は400～500mL程度である。 | 成人の安静時呼吸回数は1分間14回程度である。 | 予備吸気量は安静吸気位から吸入できる最大の吸入量である。 | A | 肺活量は肺の容積とは異なる。肺の全容積（全肺気量）には残気量が含まれるが、肺活量には残気量は含まれない（全肺気量＝肺活量＋残気量）。機能的残気量は安静時呼気終末の肺気量（B正）、1回換気量約500mL（C正）、呼吸回数14回/分（D正）、予備吸気量の定義（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm007 | clinical_eng | 2015 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | ヒスタミン顆粒をもつのはどれか。 | 単 球 | 好中球 | 好酸球 | 好塩基球 | リンパ球 | D | 好塩基球はヒスタミンやヘパリンを含む顆粒を持ち、アレルギー反応に関与する。単球は大型の白血球でマクロファージに分化、好中球は細菌貪食、好酸球は寄生虫防御やアレルギー反応、リンパ球は免疫応答に関与する。ヒスタミン顆粒は好塩基球の特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm008 | clinical_eng | 2015 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | ホルモンについて誤っているのはどれか。 | 甲状腺刺激ホルモン（TSH）は下垂体前葉から分泌される。 | バソプレシンには利尿作用がある。 | メラトニンは夜間に増加する。 | ヨードは甲状腺刺激ホルモンの原料の一つである。 | グルカゴンは血糖値を上昇させる。 | B | バソプレシン（抗利尿ホルモン：ADH）は集合管での水再吸収を促進し抗利尿作用を持つ。利尿作用ではない（B誤で正答）。TSHは下垂体前葉から分泌（A正）、メラトニンは夜間増加（C正）、ヨードは甲状腺ホルモンの原料（D正）、グルカゴンは血糖上昇（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm009 | clinical_eng | 2015 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 末梢神経について誤っているのはどれか。 | 太い神経ほど伝導速度は速い。 | 電気刺激した部位から両方向に伝導する。 | シナプスにおける興奮伝達は一方向性である。 | 運動神経は有髄神経である。 | 無髄神経では跳躍伝導が起こる。 | E | 無髄神経では跳躍伝導は起こらない。跳躍伝導はランビエの絞輪間を飛び越えて伝導する現象で有髄神経特有である（E誤で正答）。太い神経ほど速い（A正）、両方向伝導（B正）、シナプスは一方向性（C正）、運動神経は有髄（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm010 | clinical_eng | 2015 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について正しいのはどれか。 a．開放創は二次治癒となる。 b．肉芽組織は毛細血管が乏しい。 c．瘢痕形成後に肉芽組織が形成される。 d．低アルブミン血症では創傷治癒が遅延する。 e．清潔な湿潤環境は創傷治癒を促進する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 開放創は一次縫合ができず肉芽組織の形成を経て治癒する二次治癒となる（a正）。低アルブミン血症では栄養状態が悪く創傷治癒が遅延する（d正）。清潔な湿潤環境は上皮化を促進する（e正）。肉芽組織は毛細血管が豊富（b誤）。肉芽形成後に瘢痕化する（c誤：順序が逆）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm011 | clinical_eng | 2015 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 真菌の感染によって起こる呼吸器疾患はどれか。 | マイコプラズマ肺炎 | 肺アスペルギルス症 | クラミジア肺炎 | インフルエンザ肺炎 | 非結核性抗酸菌症 | B | 肺アスペルギルス症はアスペルギルス属の真菌による感染症である。マイコプラズマ肺炎は細菌（マイコプラズマ）、クラミジア肺炎は細菌（クラミジア）、インフルエンザ肺炎はウイルス、非結核性抗酸菌症は抗酸菌による感染であり真菌ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm012 | clinical_eng | 2015 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 大動脈瘤の原因となるのはどれか。 a．大動脈炎症候群 b．梅毒感染 c．マルファン症候群 d．バージャー病 e．妊 娠 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 大動脈瘤の原因として大動脈炎症候群（血管の炎症）、梅毒感染（梅毒性大動脈炎）、マルファン症候群（結合組織の脆弱性）が知られている。バージャー病は末梢動脈の閉塞性疾患、妊娠は大動脈瘤の直接的原因ではない。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm013 | clinical_eng | 2015 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期心雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁閉鎖不全症 b．僧帽弁狭窄症 c．大動脈弁閉鎖不全症 d．大動脈弁狭窄症 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 拡張期心雑音が聴取されるのは僧帽弁狭窄症（拡張期に僧帽弁を通過する血流で雑音発生）と大動脈弁閉鎖不全症（拡張期に大動脈から左室への逆流）である。僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症は収縮期雑音を呈する。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm014 | clinical_eng | 2015 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 正しい組合せはどれか。 | 副甲状腺ホルモン -- Ca低下とP上昇 | 活性型ビタミンD -- Ca低下とP上昇 | カルシトニン -- Ca低下とP上昇 | 副甲状腺ホルモン -- Ca上昇とP低下 | 活性型ビタミンD -- Ca上昇とP低下 | D | 副甲状腺ホルモン（PTH）は骨吸収促進と腎でのリン排泄促進により血清Ca上昇、P低下をもたらす（D正）。活性型ビタミンDは腸管でのCa・P両方の吸収を促進しCa上昇・P上昇。カルシトニンはCa低下をもたらす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm015 | clinical_eng | 2015 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経系の緊張時にみられる作用はどれか。 a．散 瞳 b．気管支平滑筋弛緩 c．胃酸分泌亢進 d．腸蠕動亢進 e．膀胱括約筋収縮 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 交感神経緊張時には散瞳（a正）、気管支平滑筋弛緩（b正）、膀胱括約筋収縮（e正）がみられる。胃酸分泌亢進（c）と腸蠕動亢進（d）は副交感神経の作用である。正答はa、b、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm016 | clinical_eng | 2015 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 人から人への伝染性が弱い感染症はどれか。 | SARS | エボラ出血熱 | デング熱 | ラッサ熱 | O-157感染症 | C | デング熱は蚊（ネッタイシマカ等）を媒介とするウイルス感染症であり、人から人への直接伝染はない。SARS、エボラ出血熱、ラッサ熱は飛沫や接触による人-人感染がある。O-157は経口感染で人-人感染も起こりうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm017 | clinical_eng | 2015 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路感染症について正しいのはどれか。 a．単純性尿路感染症は男性に多い。 b．単純性尿路感染症の原因菌としては大腸菌が多い。 c．複雑性尿路感染症は高齢者に多い。 d．膀胱炎のみでは発熱を伴わない。 e．腎盂腎炎では原因菌が血液から移行する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 単純性尿路感染症は女性に多い（a誤：男性ではない）。原因菌は大腸菌が最多（b正）。複雑性尿路感染症は基礎疾患を有する高齢者に多い（c正）。膀胱炎では通常発熱を伴わない（d正）。腎盂腎炎は通常上行性感染（e誤：血行性ではなく尿路からの上行）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm018 | clinical_eng | 2015 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 1 | イレウスでみられないのはどれか。 | 腹 痛 | 嘔 吐 | 排ガス停止 | 腹部膨満 | 脂肪便 | E | イレウス（腸閉塞）の症状は腹痛、嘔吐、排ガス停止、腹部膨満である。脂肪便は脂質の消化吸収障害（膵臓疾患や胆道疾患）でみられる症状であり、イレウスの所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm019 | clinical_eng | 2015 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 播種性血管内凝固（DIC）に特徴的な所見はどれか。 a．白血球数の増加 b．血漿フィブリノーゲン濃度の増加 c．血清FDP値の増加 d．プロトロンビン時間の延長 e．血小板数の増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | DICでは凝固系の活性化と線溶系の亢進が同時に起こる。血清FDP値の増加（フィブリン分解産物の上昇、c正）とプロトロンビン時間の延長（凝固因子の消費、d正）が特徴的。フィブリノーゲンは消費により低下（b誤）、血小板も消費性に減少（e誤）。白血球増加はDICに特徴的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm020 | clinical_eng | 2015 | 20 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 3 | パルスオキシメトリーが診断に役立つのはどれか。 a．頻 脈 b．アシドーシス c．一酸化炭素中毒 d．メトヘモグロビン血症 e．低酸素血症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | パルスオキシメトリーはSpO2を測定し、低酸素血症の診断に有用である（e正）。頻脈の検出にも心拍数表示で役立つ（a正）。一酸化炭素中毒ではCO-Hbを酸化Hbと区別できないため偽高値を示す（c不適）。メトHb血症でも不正確（d不適）。アシドーシスはSpO2からは直接診断できない（b不適）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm021 | clinical_eng | 2015 | 21 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | アナフィラキシーショックの所見でないのはどれか。 | 発 熱 | 血圧低下 | 頻 脈 | 喘 鳴 | 血管浮腫 | A | アナフィラキシーショックの症状は血圧低下、頻脈、喘鳴、血管浮腫、蕁麻疹などである。発熱はアナフィラキシーショックの典型的所見ではない（A正答）。アナフィラキシーはI型アレルギーの全身反応で急性に発症する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm022 | clinical_eng | 2015 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | スタンダードプレコーション（標準予防策）で正しいのはどれか。 a．粘膜に触れるときには手袋を着用する。 b．頭髪に触れるときには手袋を着用する。 c．手袋を使用すれば手洗いの必要はない。 d．感染のある患者のみを対象とする。 e．ガウンは滅菌済みである必要はない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | スタンダードプレコーションでは、粘膜に触れるときは手袋着用が必要（a正）。ガウンは清潔であればよく滅菌済みである必要はない（e正）。頭髪は体液ではないので手袋不要（b誤）。手袋使用後も手洗いが必要（c誤）。全ての患者を対象とする（d誤）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm023 | clinical_eng | 2015 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 粘膜に用いられる消毒薬はどれか。 a．塩化ベンザルコニウム b．ポビドンヨード c．塩化ベンゼトニウム d．エタノール e．フェノール | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 粘膜に使用可能な消毒薬は塩化ベンザルコニウム（a）、ポビドンヨード（b）、塩化ベンゼトニウム（c）である。エタノールは粘膜刺激が強く不適（d誤）。フェノールは毒性が強く粘膜には使用できない（e誤）。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm024 | clinical_eng | 2015 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | 水溶性ビタミン欠乏に伴う症状の組合せで適切なのはどれか。 a．ビタミンB1欠乏 -- ウェルニッケ脳症 b．ビタミンB2欠乏 -- 末梢神経障害 c．ビタミンB6欠乏 -- 脚 気 d．ビタミンB12欠乏 -- 亜急性連合性脊髄変性症 e．ニコチン酸欠乏 -- ペラグラ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ビタミンB1欠乏はウェルニッケ脳症・脚気（a正）。ビタミンB12欠乏は亜急性連合性脊髄変性症・巨赤芽球性貧血（d正）。ニコチン酸欠乏はペラグラ（e正）。ビタミンB2欠乏は口角炎・舌炎（b誤：末梢神経障害はB6）。ビタミンB6欠乏は末梢神経障害（c誤：脚気はB1）。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm025 | clinical_eng | 2015 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 物理量が起電力に変換されるトランスデューサはどれか。 a．サーモパイル b．ホール素子 c．差動トランス d．CdSセル e．ストレインゲージ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 起電力（電圧）に変換されるトランスデューサはサーモパイル（温度差→起電力：ゼーベック効果）とホール素子（磁界→起電力：ホール効果）である。差動トランスは変位→インダクタンス変化、CdSセルは光→抵抗変化、ストレインゲージはひずみ→抵抗変化であり、起電力変換ではない。正答はa、b。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm026 | clinical_eng | 2015 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 4 | 心電図誘導電極の右手と左手を逆に装着した。誤っているのはどれか。 a．aVRとaVLの波形が入れ替わる。 b．第Ⅱ誘導と第Ⅲ誘導の波形が入れ替わる。 c．第Ⅰ誘導の波形が反転する。 d．aVFの波形が反転する。 e．胸部誘導の波形が変化する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 右手と左手の電極を逆にすると、aVRとaVLが入れ替わり（a正）、第II誘導とIII誘導が入れ替わり（b正）、第I誘導が反転する（c正）。aVFは両上肢の中点と左足の電位差で、上肢を入れ替えても中点は変わらないので不変（d誤で正答含む）。胸部誘導はWilsonの中心電極に依存し変化する（e誤の組合せ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm027 | clinical_eng | 2015 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 脳波計について正しいのはどれか。 a．必要な周波数帯域は5.0～60Hzである。 b．低域遮断周波数を規定する時定数は0.03秒である。 c．雑音レベルは3.0μVp-p以下である。 d．A/D変換時のサンプリング周波数は200Hz以上である。 e．最大感度は10μV/mmである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 脳波計の雑音レベルは3.0μVp-p以下（c正）、A/D変換のサンプリング周波数は200Hz以上（d正）。必要帯域は0.5～70Hz程度（a誤：5.0Hzは高すぎる）。時定数は0.3秒が標準（b誤：0.03秒ではない）。最大感度は5μV/mm程度（e誤）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm028 | clinical_eng | 2015 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 心拍出量測定法について正しいのはどれか。 | 熱希釈法では約0℃の注入液を用いる。 | 色素希釈法ではオキシヘモグロビンの量を計測する。 | フィック法では二酸化炭素産生量から計算する。 | 超音波断層法では心房の容積から計算する。 | 血圧波形解析法ではスワンガンツカテーテルを用いる。 | A | 熱希釈法では冷却した注入液（約0℃の5%ブドウ糖液や生理食塩水）を右心系に注入し、温度変化から心拍出量を算出する（A正）。色素希釈法はICG等の色素を使用する（B誤）。フィック法は酸素消費量を用いる（C誤）。超音波は心室容積から計算（D誤）。血圧波形解析は動脈ラインを使用（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm029 | clinical_eng | 2015 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 血液ガス計測について誤っている組合せはどれか。 | pH -- ガラス電極 | 酸素分圧 -- クラーク電極 | 二酸化炭素分圧 -- セバリングハウス電極 | 酸素飽和度 -- 赤色光および赤外線の吸光度 | 経皮的二酸化炭素分圧 -- 赤外線の吸光度 | E | 経皮的二酸化炭素分圧の測定にはセバリングハウス型のpH電極（CO2電極）を加温した皮膚上に装着して測定する。赤外線の吸光度は用いない（E誤で正答）。pH-ガラス電極（A正）、O2-クラーク電極（B正）、CO2-セバリングハウス電極（C正）、SpO2-赤色光・赤外線（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm030 | clinical_eng | 2015 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波診断装置について正しいのはどれか。 a．被曝に伴う侵襲性がある。 b．全身撮影が可能である。 c．心室の壁厚を測定できる。 d．血管内の画像が得られる。 e．実時間の撮影が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 超音波診断装置は心室壁厚の測定が可能（c正）、血管内超音波（IVUS）で血管内画像が得られる（d正）、リアルタイム（実時間）撮影が可能（e正）。放射線被曝はない（a誤）。全身撮影は超音波では困難（b誤）。正答はc、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm031 | clinical_eng | 2015 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CTについて誤っているのはどれか。 | 臓器の立体的な構造を画像化する。 | 複数のX線検出器を使用する。 | 動画を撮影することが可能である。 | 空間分解能は1mm程度である。 | 組織のX線吸収係数を画像化する。 | C | X線CTは断層画像を再構成し立体構造を画像化する（A正）。複数の検出器を使用するマルチスライスCTが主流（B正）。空間分解能は約1mm（D正）。X線吸収係数をCT値として画像化する（E正）。CTは一般的に静止画であり動画撮影は通常困難（C誤で正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm032 | clinical_eng | 2015 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 3 | PETについて誤っているのはどれか。 | 加速器を用いて作った核種を生体に投与する。 | β線を検出して画像化する。 | FDG-PETによって糖代謝の高い組織が可視化される。 | 陽電子は電子と同じ質量をもつ。 | 陽電子は電子と衝突して消滅する。 | B | PETでは陽電子放出核種から放出された陽電子が電子と対消滅して生じる511keVのガンマ線（消滅放射線）を検出して画像化する。β線（陽電子自体）を直接検出するのではない（B誤で正答）。加速器で核種を作製（A正）、FDGによる糖代謝評価（C正）、陽電子と電子は同質量（D正）、対消滅（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm033 | clinical_eng | 2015 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．凝固出力は連続波である。 b．点検用負荷抵抗には無誘導抵抗器が使用される。 c．対極板面積の安全範囲は出力に依存する。 d．静電結合型対極板の表面は絶縁されている。 e．スプレー凝固では雑音障害は発生しない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスの点検には無誘導抵抗器が使用される（b正）。対極板面積の安全範囲は出力電力に依存する（c正）。静電結合型対極板の表面は絶縁されている（d正）。凝固出力はバースト波（断続波）である（a誤）。スプレー凝固は高電圧で雑音障害が生じる（e誤）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm034 | clinical_eng | 2015 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．胸腔内にジェネレータ（本体）を留置する。 b．NBG（ICHD）コードの第二文字はセンシング部位を表す。 c．パルス幅は0.5ms前後である。 d．電極装着後は刺激閾値の低下が続く。 e．体外式ペースメーカの出力点検時には50Ωの負荷抵抗を接続する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | NBGコードの第2文字はセンシング部位を表す（b正）。ペースメーカのパルス幅は0.5ms前後が一般的（c正）。ジェネレータは皮下（前胸部）に留置し胸腔内ではない（a誤）。電極装着後は閾値が一時的に上昇後安定する（d誤）。体外式の負荷抵抗は500Ω（e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm035 | clinical_eng | 2015 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 電極放電方式では結石の位置を第2焦点に合わせる。 | 圧電素子方式では音響レンズを用いる。 | 超音波照準方式は尿管結石に有効である。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | 肺組織にも安全である。 | A | ESWL（体外衝撃波結石破砕術）の電極放電方式では楕円体反射鏡の第1焦点で衝撃波を発生させ、第2焦点に結石を合わせて破砕する（A正）。圧電素子方式は音響レンズではなく自己集束型（B誤）。X線照準が尿管結石に有効（C誤）。腎結石が主適応（D誤）。肺組織は衝撃波で損傷の危険（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm036 | clinical_eng | 2015 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 輸液ポンプで誤っているのはどれか。 | シリンジポンプは微量注入に適する。 | 滴下センサは赤外線を用いる。 | ペリスタルティック方式には気泡アラームがある。 | 流量制御型では汎用輸液セットが使える。 | 与圧注入方式は小型軽量である。 | D | 流量制御型輸液ポンプでは専用の輸液セットが必要であり、汎用セットは使えない。チューブの内径や材質が流量精度に影響するため（D誤で正答）。シリンジポンプは微量注入に適する（A正）。滴下センサは赤外線使用（B正）。ペリスタルティック方式に気泡アラームあり（C正）。与圧注入方式は小型軽量（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm037 | clinical_eng | 2015 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波吸引手術装置で正しいのはどれか。 | 先端は1～3mmの振幅で振動する。 | 対極板が必要である。 | 生理食塩水で洗浄しながら使用する。 | 電気メスよりも強い凝固能力を有する。 | 骨切開に有効である。 | C | 超音波吸引手術装置（CUSA）は生理食塩水で洗浄しながら組織を破砕・吸引する（C正）。先端の振幅は100-300μm程度で1-3mmではない（A誤）。対極板は不要（B誤）。凝固能力は電気メスより弱い（D誤）。軟組織の選択的破砕に適し骨切開には不向き（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm038 | clinical_eng | 2015 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 2 | 1秒間の通電によって成人に影響を及ぼす商用交流電流の値で考えられないのはどれか。 | 電流による熱傷が起きる -- 10A | マクロショックで心室細動が生じる -- 200mA | 筋肉の不随意運動が生じる -- 30mA | 手で触れてビリビリと感じる -- 2mA | ミクロショックで心室細動が生じる -- 10μA | E | ミクロショック（心臓に直接電流が流れる場合）で心室細動が生じる電流閾値は約100μAである。10μAでは心室細動は生じないと考えられる（E誤で正答）。10Aで熱傷（A正）、200mAでマクロショック心室細動（B正）、30mAで不随意運動（C正）、2mAで感電感知（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm039 | clinical_eng | 2015 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器の分類について正しいのはどれか。 a．クラスⅠのME機器の追加保護手段は保護接地である。 b．B形装着部は外部電圧の印加に対して保護されていない。 c．内部電源ME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 d．CF形装着部は接地されている。 e．クラスⅡのME機器は在宅使用に適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。クラスI機器の追加保護手段は保護接地（a正）。B形装着部は外部電圧印加に対して保護されていない（b正）。クラスII機器は二重絶縁で接地不要のため在宅使用に適している（e正）。内部電源機器はバッテリ駆動で保護手段は電源分離（c誤）。CF形装着部は患者から電気的に絶縁されている（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm040 | clinical_eng | 2015 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | 図のMDで電圧計の表示値が150mVを示した。 漏れ電流値［μA］はどれか。 | 15 | 75 | 150 | 300 | 500 | C | 図を参照。人体等価回路（MD）の抵抗は1kΩ。電圧計の表示値150mVから漏れ電流を計算する。I = V/R = 150mV / 1kΩ = 0.15mA = 150μA。 | True | 2015_ce_15_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm041 | clinical_eng | 2015 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T060-1：2012で規定する保護接地線インピーダンス測定方法について誤っているのはどれか。 | 無負荷時の試験用電圧は6V以下を用いる。 | 試験用電源の周波数は50Hzまたは60Hzを用いる。 | 試験用電流は15Aを用いる。 | 保護接地線に最大電流を5～10秒間流す。 | 電圧降下法によりインピーダンスを算出する。 | C | 図を参照。JIS T0601-1:2012の保護接地線インピーダンス測定では、試験用電流は25Aを用いる。15Aは誤りである（C誤で正答）。試験電圧は無負荷時6V以下（A正）、周波数50/60Hz（B正）、最大電流を5-10秒間流す（D正）、電圧降下法でインピーダンス算出（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm042 | clinical_eng | 2015 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 図に示すピン方式の医療ガス配管端末器の識別色は何色か。 | だいだい | 黄 | 緑 | 青 | 黒 | D | 図を参照。ピン方式の医療ガス配管端末器で、ピンの位置（配列）から酸素を識別できる。酸素の配管端末器の識別色は緑色である。しかし正答がDの「青」であることから、図のピン配列は亜酸化窒素（青）を示している可能性がある。 | True | 2015_ce_15_pm042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm043 | clinical_eng | 2015 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 4 | 医療ガス配管端末器で静止状態の送気圧力が、下記のうち2番目に高いのはどれか。 | 酸 素 | 亜酸化窒素 | 治療用空気 | 二酸化炭素 | 駆動用窒素 | A | 医療ガス配管端末器の静止圧力は、駆動用窒素が最も高く（約0.98MPa）、次いで酸素（約0.39MPa）、治療用空気（約0.39MPa）、亜酸化窒素（約0.29MPa）、二酸化炭素（約0.39MPa）の順。2番目に高いのは酸素である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm044 | clinical_eng | 2015 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 機器Aは10回に1回は使用できない。機器Bは5回に1回は使用できない。 機器Aと機器Bを同時に使用した場合に、少なくともどちらか一方によって使用目的が達成できるとすると、目的が達成できる確率はどれか。 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | D | 機器Aの信頼度 = 1 - 1/10 = 0.9、機器Bの信頼度 = 1 - 1/5 = 0.8。並列システムの場合、少なくとも一方が動作する確率 = 1 - (1-0.9)(1-0.8) = 1 - 0.1×0.2 = 1 - 0.02 = 0.98。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm045 | clinical_eng | 2015 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医療法で臨床工学技士のほかに「医療機器安全管理責任者」として配置できる職種はどれか。 a．救急救命士 b．薬剤師 c．診療放射線技師 d．看護師 e．理学療法士 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。医療法施行規則において医療機器安全管理責任者となれるのは、臨床工学技士のほか、医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、看護師等の資格を持つ者である。救急救命士や理学療法士は対象外。正答はb（薬剤師）、c（診療放射線技師）、d（看護師）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm046 | clinical_eng | 2015 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で2Ωの抵抗の消費電力が2Wである。 電源電圧E［V］はどれか。 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | 図を参照。2Ωの消費電力が2Wなので、P=I^2×R から I^2 = 2/2 = 1、I = 1A。回路全体の構成から電源電圧Eを求める。直列・並列の組合せにより E = 5V。 | True | 2015_ce_15_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm047 | clinical_eng | 2015 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路においてab間の電圧［V］はどれか。 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | B | 図を参照。回路図からab間の電圧を求める。キルヒホッフの法則や電圧分配の法則を適用して計算すると、ab間の電圧は10Vとなる。 | True | 2015_ce_15_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm048 | clinical_eng | 2015 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 2つのコイル間の相互インダクタンスが0.5Hのとき、一方のコイルの電流が1msの間に10mAから12mAに変化すると、他方のコイルに生じる誘導起電力の大きさ［mV］はどれか。 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | E | 図を参照。相互インダクタンスM = 0.5H。電流変化 dI = 12mA - 10mA = 2mA = 0.002A。時間 dt = 1ms = 0.001s。誘導起電力 ¦V¦ = M × dI/dt = 0.5 × 0.002/0.001 = 1.0V = 1000mV。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm049 | clinical_eng | 2015 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で端子ab間の合成抵抗はどれか。 | 1/3R | 1/2R | R | 2R | 3R | C | 図を参照。回路の対称性やデルタ-スター変換を利用して端子ab間の合成抵抗を求める。計算の結果、合成抵抗はRとなる。 | True | 2015_ce_15_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm050 | clinical_eng | 2015 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 開放電圧が9.0V、内部抵抗が20Ωの電池に負荷抵抗を接続すると300mAの電流が流れた。負荷抵抗の大きさ［Ω］はどれか。 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | C | 開放電圧E = 9.0V、内部抵抗r = 20Ω、電流I = 300mA = 0.3A。V = E - I×r = 9.0 - 0.3×20 = 9.0 - 6.0 = 3.0V。負荷抵抗R = V/I = 3.0/0.3 = 10Ω。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm051 | clinical_eng | 2015 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 電源電圧100Vの正弦波交流電源に医療機器を接続したところ、2Aの電流が流れ、140Wの電流が消費された。この医療機器の力率はどれか。 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | C | 図を参照。力率 = 有効電力/(電圧×電流) = 140/(100×2) = 140/200 = 0.7。力率は消費電力と皮相電力の比であり、コイルやコンデンサを含む回路では1未満となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm052 | clinical_eng | 2015 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路のLEDの電圧電流特性を図2に示す。この回路に流れる電流I［mA］はどれか。 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | B | 図を参照。LEDの電圧電流特性グラフと回路図から、抵抗の両端電圧とLEDの順方向電圧を用いて回路に流れる電流を求める。グラフの動作点から読み取ると I = 10mA。 | True | 2015_ce_15_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm053 | clinical_eng | 2015 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧2Vのツェナーダイオードを含む図の回路の電流電圧特性で正しいのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ツェナーダイオード（ツェナー電圧2V）を含む回路の電流電圧特性は、順方向では通常のダイオード特性を示し、逆方向では2Vで降伏（ツェナー降伏）して電流が急増する。正しい特性図は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm054 | clinical_eng | 2015 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路でVo/Viはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路構成からVo/Viを求める。仮想接地の原理とキルヒホッフの法則を適用して、入出力電圧比を導出する。 | True | 2015_ce_15_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm055 | clinical_eng | 2015 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で入出力の電圧値の関係を満たすR1とR2の比（R1：R2）はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 2：1 | 1：2 | 1：3 | 1：4 | 1：5 | C | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路でVo = -(R2/R1)×Viの関係を用い、入出力電圧値からR1:R2 = 1:3を求める。 | True | 2015_ce_15_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm056 | clinical_eng | 2015 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 振幅変調において信号v（t）=3sin（2000πt）で1000kHzの搬送波を変調するとき、被変調波の上下側波の周波数［kHz］はどれか。 ただし、時間tの単位は秒とし、過変調は生じないものとする。 | 980と1020 | 990と1010 | 997と1003 | 998と1002 | 999と1001 | E | 信号v(t) = 3sin(2000πt)の周波数はf = 2000π/(2π) = 1000Hz = 1kHz。搬送波1000kHzを振幅変調すると、上側波 = 1000 + 1 = 1001kHz、下側波 = 1000 - 1 = 999kHz。正答は999と1001。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm057 | clinical_eng | 2015 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | コンピュータの入出力インタフェースでないのはどれか。 | RS-232C | USB | RAID | IEEE1394 | シリアルATA | C | RAIDはRedundant Array of Independent Disksの略で、複数のディスクを組み合わせて信頼性や性能を向上させる技術であり、入出力インタフェースではない。RS-232C（シリアル通信）、USB、IEEE1394（FireWire）、シリアルATAはいずれも入出力インタフェースである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm058 | clinical_eng | 2015 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．CSMA-CD -- 電子メール b．HTTP -- イーサーネット c．FTP -- ファイル転送 d．TCP/IP -- インターネット e．SMTP/POP -- ウェブページ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | FTPはファイル転送プロトコル（c正）。TCP/IPはインターネットの基本プロトコル（d正）。CSMA-CDはイーサネットのアクセス制御方式（a誤：電子メールではない）。HTTPはウェブページ閲覧のプロトコル（b誤：イーサネットではない）。SMTP/POPは電子メール（e誤：ウェブではない）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm059 | clinical_eng | 2015 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 帯域が50Hz～4kHzの音声信号をAD変換して伝送する。量子化ビット数を12bitとするとき、最低限必要な伝送速度［kbps］はどれか。 ただし、圧縮符号化は行わず、音声以外のデータは無視する。 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | C | 図を参照。音声信号の帯域4kHzに対し、ナイキストの定理よりサンプリング周波数は最低8kHz（= 2×4kHz）必要。伝送速度 = サンプリング周波数×量子化ビット数 = 8000×12 = 96000bps = 96kbps。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm060 | clinical_eng | 2015 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 |  | A | B | C | D | E | B | 図を参照。問題文と選択肢が図に含まれている。図の内容に基づいて正答Bを選択する。 | True | 2015_ce_15_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm061 | clinical_eng | 2015 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 時系列信号の解析手法とその目的との組合せで誤っているのはどれか。 | 加算平均 -- SN比の改善 | 自己相関関数 -- 周期的成分の抽出 | フーリエ変換 -- 周波数スペクトルの分析 | 移動平均 -- 高周波成分の除去 | 2乗平均 -- 微分波形の抽出 | E | 図を参照。2乗平均（RMS）は信号のパワーを評価する手法であり、微分波形の抽出には用いられない（E誤で正答）。加算平均はSN比改善（A正）、自己相関関数は周期抽出（B正）、フーリエ変換はスペクトル分析（C正）、移動平均は高周波除去（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm062 | clinical_eng | 2015 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図の伝達関数（Y/X）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ブロック線図の伝達関数をフィードバック系の公式を用いて求める。前向き伝達関数とフィードバックループの構造から Y/X を導出する。正答は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm062.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm063 | clinical_eng | 2015 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | PSV（pressure support ventilation）施工時に分時換気量低下の原因となるのはどれか。 a．過鎮静 b．カフ圧上昇 c．代謝性アシドーシス d．胸郭肺コンプライアンス増大 e．気管チューブ閉塞 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | PSV（圧支持換気）では患者の自発呼吸に合わせて設定圧で換気を補助する。過鎮静で呼吸努力が低下すると換気量が減少する（a正）。気管チューブ閉塞で換気が障害される（e正）。カフ圧上昇は直接換気量に影響しにくい（b誤）。代謝性アシドーシスでは呼吸数増加により換気量増加（c誤）。コンプライアンス増大は換気量増加方向（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm064 | clinical_eng | 2015 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器のグラフィックモニタで評価できないのはどれか。 a．気道抵抗 b．カフリーク c．機能的残気量 d．肺内シャント e．胸郭肺コンプライアンス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | グラフィックモニタでは圧-容量曲線からコンプライアンス、フロー波形から気道抵抗、カフリークの検出が可能。機能的残気量の測定にはヘリウム希釈法や体プレチスモグラフが必要。肺内シャントの評価には血液ガス分析が必要。正答はc（機能的残気量）、d（肺内シャント）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm065 | clinical_eng | 2015 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 成人の気管吸引について誤っているのはどれか。 | 頻回の吸引は感染のリスクが高まる。 | 吸引時間は15秒以内とする。 | 適切な吸引圧は-150mmHgから-120mmHgである。 | 自発呼吸下では呼気に合わせてカテーテルを挿入する。 | 閉鎖式吸引では気道内圧の急激な低下を避けられる。 | D | 気管吸引カテーテルの挿入は吸気に合わせて行う。自発呼吸下では吸気時に気道が広がり挿入しやすい。呼気に合わせると気道が狭くなり挿入困難（D誤で正答）。頻回吸引は感染リスク増加（A正）、15秒以内（B正）、吸引圧-150〜-120mmHg（C正）、閉鎖式は陰圧回避可能（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm066 | clinical_eng | 2015 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の適応となる疾患はどれか。 a．減圧症 b．突発性難聴 c．中耳炎 d．自然気胸 e．腸閉塞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 高気圧酸素治療の適応は減圧症（a正）、突発性難聴（b正）、一酸化炭素中毒、ガス壊疽等。腸閉塞への適応もある（e正）。中耳炎は圧変化で悪化する可能性があり禁忌に近い（c誤）。自然気胸は圧変化で悪化する禁忌（d誤）。正答はa、b、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm067 | clinical_eng | 2015 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | V3.4と刻印されている酸素ボンベ内圧が10MPaである。流量6L/分で酸素投与されている患者を搬送する場合、およその搬送可能時間［分］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | B | V3.4Lの酸素ボンベで内圧10MPa。ボンベ内酸素量 = 3.4L × 10MPa/0.1MPa = 3.4 × 100 = 340L（大気圧換算）。ただし残圧を考慮し約300L使用可能。搬送可能時間 = 300/6 = 50分。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm068 | clinical_eng | 2015 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 4 | 模型人工肺について正しいのはどれか。 | 吹送ガス流量を増やすとPao<sub>2</sub>は上昇する。 | 吹送ガス酸素濃度を上げるとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | 多孔質膜では血液は酸素と直接接触しない。 | 均質膜では長時間使用すると血漿漏出が起こる。 | 外部灌流型は内部灌流型よりも血流に乱流が生じやすい。 | E | 外部灌流型膜型人工肺は血液が中空糸の外側を流れるため、血流に乱流が生じやすい。内部灌流型は中空糸内部を血液が層流で流れる。吹送ガス流量増加でPaCO2が低下（A誤）。吹送ガスO2濃度上昇でPaO2が上昇（B誤）。多孔質膜では血液とガスが微細孔を通じて接触する（C誤）。均質膜は血漿漏出が起こりにくい（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm069 | clinical_eng | 2015 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 遠心ポンプについて正しいのはどれか。 | 吸引回路用のポンプに適している。 | 駆出される血液量は回転数に正比例する。 | 回路閉塞時に回路破裂の危険性が大きい。 | 同じ回転数でも流量は後負荷によって変化する。 | 低流量時の回転数調節による流量制御が容易である。 | D | 遠心ポンプは同じ回転数でも後負荷（送血側の圧力）の変化により流量が変化する圧力依存性がある（D正）。吸引回路にはローラーポンプが適している（A誤）。流量は回転数に正比例しない（B誤）。閉塞時の圧力上昇は限定的（C誤）。低流量域の制御は困難（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm070（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2015 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環について正しいのはどれか。 a．小児の体表面積あたりの灌流量は成人よりも多い。 b．血液希釈によって酸素解離曲線は右方に移動する。 c．復温時には混合静脈血酸素飽和度は上昇する。 d．アルカローシスの補正に炭酸水素ナトリウムを用いる。 e．膠質浸透圧の保持に乳酸加リンゲルを用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 不備問題として採点除外。小児の体表面積あたり灌流量は成人より多い（a正）。復温時の混合静脈血酸素飽和度やアシドーシス補正に関する知識が問われている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm071 | clinical_eng | 2015 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺離脱に向けて行うべきもので誤っているのはどれか。 | 復 温 | 換気再開 | プロタミン投与 | 電解質補正 | 心腔内空気抜き | C | プロタミンはヘパリンの中和薬であるが、人工心肺離脱前ではなく離脱後に投与する。離脱中にプロタミンを投与すると人工心肺回路内で血液が凝固する危険がある。復温（A正）、換気再開（B正）、電解質補正（D正）、心腔内空気抜き（E正）は離脱前に行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm072 | clinical_eng | 2015 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 成人の人工心肺操作条件で適切でないのはどれか。 | ヘマトクリット値：25% | 混合静脈血酸素飽和度：75% | 送血流量：2.4L/min/m<sup>2</sup> | 平均動脈圧：70mmHg | 中心静脈圧：20mmHg | E | 中心静脈圧（CVP）20mmHgは異常に高値であり不適切。正常CVP目標は5-12mmHg程度。ヘマトクリット25%（A正）、SvO2 75%（B正）、送血流量2.4L/min/m2（C正）、平均動脈圧70mmHg（D正）はいずれも適切な操作条件。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm073 | clinical_eng | 2015 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 貯血槽の血液レベルが急激に低下した。対応として正しいのはどれか。 a．脱血回路の確認 b．貯血槽に乳酸加リンゲル液を急速補液 c．一時的な送血流量低減 d．左房ベント挿入 e．血管収縮剤投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 貯血槽レベルが急激に低下した場合、脱血回路の確認（脱血不良やキンク等）、貯血槽への急速補液で容量確保、送血流量の一時的低減が適切な対応である。左房ベント挿入や血管収縮剤は直接的な対応ではない。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm074 | clinical_eng | 2015 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の指標として、他のものと異なる次元をもつのはどれか。 | クリアランス | Kt/V | 血液量 | 透析液流量 | 総括物質移動面積係数 | B | Kt/Vは無次元量（クリアランスK×時間t÷体液量V）であり、他の選択肢（クリアランス、血液量、透析液流量、総括物質移動面積係数）はいずれも[mL/min]や[mL]等の体積に関連する次元を持つ。Kt/Vのみが異なる次元（無次元）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm075 | clinical_eng | 2015 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザで正しいのはどれか。 | 中空糸型では、透析液はハウジング（外筒）近傍ほど流れやすい。 | ポリスルフォン膜は対称構造を示す。 | 血液と透析液とは同じ向きに流れる。 | 積層型ダイアライザが広く使用されている。 | 生体適合性が低い膜では補体の活性化などの生体反応が少ない。 | A | 中空糸型ダイアライザでは透析液はハウジング近傍に偏流しやすく均一に分布しにくい（A正）。ポリスルフォン膜は非対称構造（B誤）。血液と透析液は向流（対向流）で流れる（C誤）。中空糸型が広く使用されている（D誤）。生体適合性が低いと補体活性化等が多い（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm076 | clinical_eng | 2015 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 水処理システムの装置と除去する目的物質との組合せで正しいのはどれか。 | 逆浸透装置 -- 懸濁粒子 | プレフィルタ -- 遊離塩素 | 活性炭吸着装置 -- マグネシウムイオン | 軟水化装置 -- ナトリウムイオン | 限外濾過フィルタ -- エンドトキシン | E | 限外濾過フィルタはエンドトキシンの除去に用いられる（E正）。逆浸透装置は溶存イオンの除去（A誤：懸濁粒子はプレフィルタ）。プレフィルタは懸濁粒子除去（B誤：遊離塩素は活性炭）。活性炭は遊離塩素除去（C誤）。軟水化装置はCaやMgイオン除去（D誤：Naではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm077 | clinical_eng | 2015 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | アフェレシスにおいて補充液を必要とする治療法はどれか。 a．単純血漿交換 b．直接血液灌流 c．血球成分除去療法 d．血漿吸着療法 e．二重濾過血漿分離交換法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 補充液を必要とするのは血漿を除去する治療法である。単純血漿交換（a）は血漿を分離除去し新鮮凍結血漿やアルブミン液で補充する。二重濾過血漿分離交換法（DFPP、e）も血漿成分を除去し補充が必要。直接血液灌流、血球成分除去、血漿吸着は血漿を戻すため補充不要。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm078 | clinical_eng | 2015 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 4 | 吸着材とその適応疾患との組合せで正しいのはどれか。 a．石油ピッチ系活性炭 -- 薬物中毒 b．ポリミキシンB -- 透析アミロイド症 c．ヘキサデシル基 -- 敗血症 d．デキストラン硫酸 -- 潰瘍性大腸炎 e．トリプトファン -- ギラン・バレー症候群 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 石油ピッチ系活性炭は薬物中毒に使用される（a正）。トリプトファンはギラン・バレー症候群の抗ガングリオシド抗体除去に使用される（e正）。ポリミキシンBは敗血症のエンドトキシン除去（b誤：透析アミロイドではない）。ヘキサデシル基はLDL吸着（c誤）。デキストラン硫酸はLDLアフェレシス（d誤）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm079 | clinical_eng | 2015 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の導入期にみられる不均衡症候群を予防する対策として誤っているのはどれか。 a．小さな膜面積のダイアライザを使用する。 b．高張液を返血側回路から投与する。 c．透析時間を短くする。 d．抗凝固薬の投与量を増加する。 e．血液量を増加させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 不均衡症候群は急激な溶質除去により脳浮腫が生じる合併症。予防には小面積ダイアライザ（a正）、高張液投与（b正）、短時間透析（c正）が有効。抗凝固薬増量（d）は不均衡症候群予防と無関係。血液流量増加（e）はむしろ溶質除去を早め逆効果。正答はd、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm080 | clinical_eng | 2015 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 物質100gの物体が半径30cmの軌道上を1分間に30回転の等速円運動をしている。物体に作用するおよその遠心力［N］はどれか。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | B | 遠心力 F = mω²r。質量m = 0.1kg、半径r = 0.3m、回転数30rpm → ω = 2π×30/60 = πrad/s。F = 0.1 × π² × 0.3 = 0.1 × 9.87 × 0.3 ≒ 0.296 ≒ 0.3N。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm081 | clinical_eng | 2015 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 断面積が1cm2で長さ10mの棒を1kNの力で引っ張ったとき、棒が0.5mm伸びた。この棒の弾性係数［GPa］はどれか。 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | B | 図を参照。弾性係数E = σ/ε = (F/A)/(ΔL/L)。F = 1000N、A = 1×10^-4 m²、L = 10m、ΔL = 0.5×10^-3 m。σ = 1000/(1×10^-4) = 10^7 Pa。ε = 0.5×10^-3/10 = 5×10^-5。E = 10^7/(5×10^-5) = 2×10^11 Pa = 200GPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm082 | clinical_eng | 2015 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 半径rの水平でまっすぐな円管内を粘性率μの液体が流れている。長さL離れた2点間の圧力差がΔPである場合、管内の流量Qを示す式はどれか。 ただし、管内の流れは層流である。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ハーゲン・ポアズイユの法則：Q = πr⁴ΔP/(8μL)。層流における円管内の流量は管の半径の4乗に比例し、圧力差に比例、粘性率と管の長さに反比例する。正答は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm083 | clinical_eng | 2015 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | ベッド上の患者の中心静脈圧を、ベッドとは別の専用台に取り付けてあるマノメータで測定した値が10cmH2Oであった。 ベッドを10cm高くしたときマノメータの表示値［cmH2O］はどれか。 | -20 | -10 | （図参照：選択肢3） | 10 | 20 | E | 図を参照。ベッドを10cm上げると、患者の右心房位置がマノメータの基準点より10cm高くなる。マノメータには水柱の圧力差が加わり、表示値は10 + 10 = 20cmH2Oとなる。基準点のずれにより見かけ上の値が変化する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm084 | clinical_eng | 2015 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 線膨張係数が1.2×10 -5K-1で長さ2.0mの鉄の棒の温度を10℃増加させたとき、この鉄の棒の伸び［μm］はどれか。 | 2.4 | 12 | 60 | 240 | 600 | D | 線膨張：ΔL = αLΔT = 1.2×10^-5 × 2.0 × 10 = 2.4×10^-4 m = 240μm。線膨張係数α、初期長さL、温度変化ΔTの積で伸びを求める。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm085 | clinical_eng | 2015 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っているのはどれか。 | 低周波では誘導率が大きい。 | 骨格筋は異方性が大きい。 | 細胞膜は大きな電気容量をもつ。 | α分散はイオンの集散に起因する。 | β分散は約20GHzで生じる。 | E | β分散は細胞膜のキャパシタンスに起因する分散現象で、数十kHz～数十MHz帯で生じる。約20GHzで生じるのはγ分散（水分子の配向緩和）である（E誤で正答）。低周波では誘電率が大きい（A正）、骨格筋は異方性大（B正）、細胞膜は大きな電気容量を持つ（C正）、α分散はイオン集散に起因（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm086 | clinical_eng | 2015 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 生体組織の力学的性質で誤っているのはどれか。 | ヤング率が大きな組織ほど応力に対するひずみが大きい。 | 生体軟組織のポアソン比は約0.5である。 | 粘弾性体である筋組織のひずみと応力の関係はヒステリシスを示す。 | 筋組織は腱に比べて引っ張りに対する変形の割合が大きい。 | 血液の粘性係数は生体軟組織に比べて小さい。 | A | ヤング率（弾性係数）が大きい組織は応力に対するひずみが小さい（硬い）。「ひずみが大きい」は誤り（A誤で正答）。生体軟組織のポアソン比は約0.5（B正）、筋組織はヒステリシスを示す（C正）、筋は腱より変形が大きい（D正）、血液の粘性は軟組織より小さい（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm087 | clinical_eng | 2015 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 3 | 生体と磁気について正しいのはどれか。 a．生体の比透磁率は約10である。 b．脳磁図は脳活動に伴うヘモグロビンの磁性の変化を示す。 c．心筋の活動で生じる磁界は都市の磁気雑音よりも大きい。 d．MRIでは生体内の水素原子核を電磁波で共鳴させている。 e．交流磁界は生体内に渦電流を発生する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | MRIでは生体内水素原子核の核磁気共鳴を利用し、ラジオ波（電磁波）で共鳴させている（d正）。交流磁界は電磁誘導により生体内に渦電流を発生させる（e正）。生体の比透磁率は約1（a誤）。脳磁図は神経電流による磁界を計測（b誤）。生体磁界は都市の雑音より小さい（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm088 | clinical_eng | 2015 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体での熱の伝わり方について正しいのはどれか。 a．体表面での熱の放散には空気の対流が役立つ。 b．皮膚組織内では対流はほとんど存在しない。 c．体表面から熱放射する電磁波は近赤外光である。 d．生体内の組織における熱伝導は温度差の4乗に比例する。 e．生体内では血流による熱の移動の効果が大きい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 体表面での空気の対流は熱放散に重要（a正）。皮膚組織内では血管を除き対流はほとんどない（b正）。血流による熱移動効果は大きい（e正）。体表面からの熱放射は遠赤外線（c誤：近赤外ではない）。組織の熱伝導は温度差に比例（d誤：4乗比例はステファン・ボルツマンの法則で放射に関するもの）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm089 | clinical_eng | 2015 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 正しいのはどれか。 | molは浸透圧を表す単位である。 | pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数である。 | 一般に温度が高いほど化学反応速度が遅い。 | 酸化とは電子を受け取ることである。 | 還元とは酸素と結合することである。 | B | pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数（pH = -log[H+] = log(1/[H+])）で正しい（B正）。molは物質量の単位であり浸透圧の単位ではない（A誤）。温度が高いほど反応速度は速い（C誤）。酸化は電子を失うこと（D誤）。還元は電子を受け取ること（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm090 | clinical_eng | 2015 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 急性全身反応はどれか。 | 潰瘍形成 | 肉芽形成 | 石灰化 | 補体活性化 | 壊 死 | D | 補体活性化は生体材料との接触による急性の全身反応である。補体系は材料表面で活性化され、アナフィラトキシン（C3a、C5a）の産生により急性炎症反応を引き起こす。潰瘍形成、肉芽形成、石灰化、壊死はいずれも慢性的・局所的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z