## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2016_ce_16_am001 | clinical_eng | 2016 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 病気の治療について誤っているのはどれか。 | 心理療法は向精神薬を用いる治療である。 | 理学療法は運動機能の回復を目的とする。 | 化学療法は薬物治療の一つである。 | 温熱療法はがん細胞の温度を上昇させて死滅させる方法である。 | 言語聴覚療法はことばによるコミュニケーションに障害があるものを対象とする。 | A | 心理療法は対話や行動技法を用いた治療法であり、向精神薬を用いるのは薬物療法である。理学療法は運動機能回復が目的、化学療法は薬物治療の一種、温熱療法はがん細胞を加温して死滅させる方法、言語聴覚療法はコミュニケーション障害が対象であり、いずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am002 | clinical_eng | 2016 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士が行うことができないのはどれか。 | 人工心肺業務における留置カテーテルからの採血 | 人工心肺装置の運転条件の変更 | 除細動器の操作条件の設定 | 人工呼吸業務における気管挿管 | 条件付きMRI対応ペースメーカの検査前確認 | D | 臨床工学技士法により、気管挿管は医師のみが行える医行為であり、臨床工学技士には認められていない。採血、装置の運転条件変更、除細動器の設定、ペースメーカ検査前確認は臨床工学技士の業務範囲に含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am003 | clinical_eng | 2016 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 水溶性ビタミンはどれか。 a．ビタミンA b．ビタミンB6 c．ビタミンC d．ビタミンD e．ビタミンE | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 水溶性ビタミンはビタミンB群とビタミンCである。ビタミンB6とビタミンCが水溶性に該当する。ビタミンA、D、E、Kは脂溶性ビタミンである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am004 | clinical_eng | 2016 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 高齢者の薬物治療について誤っているのはどれか。 | 薬物誘発性低血圧が生じやすい。 | 肝での薬物代謝が低下している。 | 脂溶性薬物の半減期が短縮する。 | 水溶性薬物の血中濃度が上昇する。 | ベンゾジアゼピン系薬物への感受性が高い。 | C | 高齢者では体脂肪率が増加するため、脂溶性薬物の分布容積が増大し半減期は延長する（短縮ではない）。薬物誘発性低血圧、肝代謝低下、水溶性薬物の血中濃度上昇、ベンゾジアゼピン系への感受性亢進はいずれも高齢者の特徴として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am005 | clinical_eng | 2016 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 下腿浮腫の原因となるのはどれか。 a．胃潰瘍 b．肺 炎 c．深部静脈血栓症 d．ネフローゼ症候群 e．心不全 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 下腿浮腫の原因は、深部静脈血栓症（静脈還流障害）、ネフローゼ症候群（低アルブミン血症による膠質浸透圧低下）、心不全（静脈圧上昇）である。胃潰瘍や肺炎は通常、下腿浮腫の直接的原因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am006 | clinical_eng | 2016 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 正しいのはどれか。 | 嚥下するとき喉頭蓋は開く。 | 右肺は2葉からなる。 | 吸気時に横隔膜は弛緩する。 | 胸膜は臓側胸膜と壁側胸膜からなる。 | 左主気管支は右主気管支に比べ、より体の長軸方向に分岐する。 | D | 胸膜は肺を覆う臓側胸膜と胸壁側の壁側胸膜からなる。嚥下時に喉頭蓋は閉じて気道を保護する。右肺は3葉、吸気時に横隔膜は収縮して下降する。右主気管支の方がより体の長軸方向に近い角度で分岐する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am007 | clinical_eng | 2016 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 心臓について誤っているのはどれか。 | 洞房結節は右房に存在する。 | 右冠動脈は腕頭動脈から分岐する。 | 三尖弁は右房と右室との間に存在する。 | 乳頭筋は心室内に存在する。 | 上行大動脈は主肺動脈の背側を走行する。 | B | 右冠動脈は大動脈基部（バルサルバ洞）から分岐する。腕頭動脈からは分岐しない。洞房結節は右房にあり、三尖弁は右房室間、乳頭筋は心室内に存在し、上行大動脈は主肺動脈の背側を走行する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am008 | clinical_eng | 2016 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | バソプレシンが作用するのはネフロンのどの部位か。 | 糸球体 | 近位尿細管 | ヘンレ係蹄 | 遠位尿細管 | 集合管 | E | バソプレシン（抗利尿ホルモン）は集合管に作用し、水チャネル（アクアポリン2）を発現させて水の再吸収を促進する。糸球体は濾過、近位尿細管は大部分の再吸収、ヘンレ係蹄は濃縮機構、遠位尿細管はNa再吸収に関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am009 | clinical_eng | 2016 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 1 | 高齢者に現れやすい走行の特徴はどれか。 | 歩幅が大きくなる。 | 後傾姿勢になる。 | すり足走行になる。 | 上肢の振りが大きくなる。 | 地面を蹴り出す力が強くなる。 | C | 高齢者の歩行はすり足歩行が特徴的である。歩幅は小さくなり、前傾姿勢（後傾ではない）となり、上肢の振りは小さくなり、地面を蹴り出す力は弱くなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am010 | clinical_eng | 2016 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | チアノーゼについて誤っているのはどれか。 | 皮膚や粘膜の色調は紫青色を呈する。 | 口唇、耳朶、指爪が好発部位である。 | 中心性と末梢性に分類される。 | 動脈血酸素飽和度低下が原因となる。 | 貧血によって増強する。 | E | チアノーゼは還元ヘモグロビンが5g/dL以上で出現する。貧血ではヘモグロビン総量が減少するため、還元ヘモグロビンが5g/dLに達しにくくチアノーゼは出現しにくい（増強しない）。皮膚・粘膜の紫青色変化、好発部位、中心性・末梢性分類、SpO2低下は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am011 | clinical_eng | 2016 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の胸部X線画像所見で正しいのはどれか。 a．横隔膜の平低化 b．胸骨後腔の拡大 c．心陰影の拡大 d．肺血管陰影の増強 e．肺門リンパ節の腫大 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | COPDでは肺の過膨張により横隔膜が平低化し、胸骨後腔が拡大する。心陰影は滴状心として縮小傾向を示す。肺血管陰影は減少し、肺門リンパ節腫大はCOPDの典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am012 | clinical_eng | 2016 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 | 日本では女性よりも男性に多い。 | 深部動脈血栓が原因となる。 | D‐ダイマーが低値を呈する。 | 呼吸性アルカローシスを呈する。 | 胸部造影CTよりも換気シンチグラムが有用である。 | D | 急性肺血栓塞栓症では過換気により呼吸性アルカローシスを呈する。日本では女性に多く、原因は深部静脈血栓（動脈ではない）であり、D-ダイマーは高値を示す。診断には胸部造影CTが最も有用である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am013 | clinical_eng | 2016 | 13 | 臨床医学総論 | 血液系 | 白血球系疾患 | 3 | チアノーゼを来す疾患はどれか。 a．僧帽弁狭窄症 b．拡張型心筋症 c．Fallot四徴症 d．Eisenmenger症候群 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | Fallot四徴症は右左シャントにより静脈血が動脈に混入しチアノーゼを来す。Eisenmenger症候群も肺高血圧により右左シャントとなりチアノーゼを生じる。僧帽弁狭窄症、拡張型心筋症、三尖弁閉鎖不全症は通常チアノーゼの主因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am014 | clinical_eng | 2016 | 14 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 低血糖の症状はどれか。 a．徐 脈 b．頭 痛 c．振 戦 d．顔面蒼白 e．皮膚乾燥 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 低血糖では交感神経刺激症状として頻脈（徐脈ではない）、振戦、顔面蒼白が出現し、中枢神経症状として頭痛が現れる。皮膚乾燥は低血糖の典型症状ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am015 | clinical_eng | 2016 | 15 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 病原微生物に関して正しいのはどれか。 | 髄膜炎菌はグラム陽性球菌である。 | 発疹チフスはウイルス感染によって発症する。 | 成人T細胞性白血病は東日本に多い。 | マイコプラズマは細胞壁をもたない。 | 腸炎ビブリオの潜伏期間は約120時間である。 | D | マイコプラズマは細胞壁を持たない最小の自己増殖可能な微生物である。髄膜炎菌はグラム陰性双球菌、発疹チフスはリケッチア感染症、成人T細胞性白血病は西日本に多い、腸炎ビブリオの潜伏期間は約12時間である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am016 | clinical_eng | 2016 | 16 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 急性腎不全に対して透析を開始しなければならないのはどれか。 a．BUN 100mg/dL b．血清HCO3‐ 12mEq/L c．血清クレアチニン 8mg/dL d．動脈血pH 7.35 e．血清K+ 5mEq/L | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 急性腎不全での透析開始基準はBUN 100mg/dL以上、血清HCO3- 12mEq/L以下（代謝性アシドーシス）、血清Cr 8mg/dL以上が該当する。pH 7.35は正常下限、K+ 5mEq/Lは軽度高値で緊急透析の適応とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am017 | clinical_eng | 2016 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 慢性腎不全の長期透析患者に認められる合併症はどれか。 a．悪性腫瘍 b．サルコイドーシス c．副甲状腺機能低下症 d．貧 血 e．腎囊胞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 長期透析患者の合併症は悪性腫瘍（透析患者は発癌リスク上昇）、貧血（エリスロポエチン産生低下）、腎嚢胞（後天性嚢胞腎）である。サルコイドーシスは透析合併症ではなく、透析患者では副甲状腺機能亢進症（低下症ではない）が問題となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am018 | clinical_eng | 2016 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | ヘリコバクター・ピロリ菌と関連のある疾患はどれか。 a．食道癌 b．胃潰瘍 c．胃 癌 d．十二指腸潰瘍 e．潰瘍性大腸炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | H. pyloriは胃潰瘍、胃癌、十二指腸潰瘍と強い関連がある。食道癌の主因は飲酒・喫煙であり、潰瘍性大腸炎は自己免疫的機序が主でH. pyloriとの関連は乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am019 | clinical_eng | 2016 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．播種性血管内凝固（DIC） -- 二次線溶亢進 b．フォン・ヴィレブランド病 -- 出血時間延長 c．ワルファリン過剰投与 -- プロトロンビン時間（PT）延長 d．特発性血小板減少性紫斑病（ITP） -- 骨髄での血小板産生低下 e．血友病A -- 第V因子欠乏 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | DICでは二次線溶亢進、フォン・ヴィレブランド病では血小板粘着障害により出血時間延長、ワルファリン過剰投与ではPT延長がみられる。ITPは骨髄での血小板産生は正常で末梢での破壊亢進が原因。血友病Aは第VIII因子（第V因子ではない）欠乏である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am020 | clinical_eng | 2016 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 3 | カプノメータが麻酔中のモニタとして役立つのはどれか。 a．不整脈 b．食道誤挿管 c．呼吸回路の外れ d．気管支喘息発作 e．麻酔ガス過剰濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | カプノメータはCO2濃度を連続測定する装置で、食道誤挿管（CO2非検出）、呼吸回路の外れ（CO2消失）、気管支喘息発作（呼気CO2波形異常）の検出に有用。不整脈は心電図モニタ、麻酔ガス濃度は麻酔ガスモニタで監視する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am021 | clinical_eng | 2016 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | 急性呼吸促迫症候群（ARDS）の診断に必要な情報はどれか。 a．Pao2 b．Paco2 c．中心静脈圧 d．吸入酸素分画（Fio2） e．胸部X線画像 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ARDSの診断にはベルリン定義が用いられ、PaO2/FiO2比（P/F比）と胸部X線画像での両側浸潤影が必要。PaO2、FiO2、胸部X線画像が必須情報である。PaCO2や中心静脈圧は診断基準に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am022 | clinical_eng | 2016 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 主な感染経路が血液に由来するのはどれか。 a．A型肝炎ウイルス b．B型肝炎ウイルス c．C型肝炎ウイルス d．HIV e．インフルエンザウイルス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVは血液を介して感染する。A型肝炎ウイルスは経口感染（糞口感染）、インフルエンザウイルスは飛沫感染が主な感染経路である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am023 | clinical_eng | 2016 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 滅菌・消毒について正しい組合せはどれか。 a．消化器内視鏡 -- エタノール b．ディスポーザブル注射器 -- X線 c．芽胞形成菌 -- グルタールアルデヒド d．粘 膜 -- 塩化ベンザルコニウム e．超音波プローブ -- 高圧蒸気 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 芽胞形成菌にはグルタールアルデヒド（高水準消毒薬）が有効、粘膜には塩化ベンザルコニウム（低水準消毒薬）が適切。消化器内視鏡にはグルタールアルデヒドや過酢酸が推奨、ディスポ注射器はガンマ線（X線ではない）で滅菌、超音波プローブは高圧蒸気滅菌に耐えない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am024 | clinical_eng | 2016 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 正しいのはどれか。 | 糖質1gあたりの熱量は約4kcalである。 | 糖質は分解されて二糖類として吸収される。 | アミノ酸は酸素の供給がないと乳酸に変わる。 | 安静座位で消費されるエネルギーを基礎代謝量という。 | 基礎代謝量は成人男子で約1,000kcal/dayである。 | A | 糖質1gあたり約4kcalは正しい。糖質は単糖類として吸収される。酸素供給がないと乳酸に変わるのはグルコース（解糖系）。基礎代謝量は早朝空腹覚醒安静仰臥位で測定。成人男子の基礎代謝量は約1,500kcal/dayである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am025 | clinical_eng | 2016 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 誤差について正しいのはどれか。 | 計測器の目盛りの読み間違いによって偶然誤差が生じる。 | 計測器の校正を怠ると系統誤差が生じる。 | 量子力学的現象によって量子化誤差が生じる。 | 過失誤差は測定者によらず一定である。 | n回の測定値を平均すると理論的誤差は1/nとなる。 | B | 計測器の校正を怠ると系統的にずれた値が得られ系統誤差が生じる。目盛りの読み間違いは過失誤差、量子化誤差はAD変換時に生じる。過失誤差は測定者により異なる。n回測定の平均では理論的誤差は1/sqrt(n)となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am026 | clinical_eng | 2016 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 信号処理について正しい組合せはどれか。 a．周波数解析 -- フーリエ変換 b．SN比改善 -- 加算平均 c．信号平滑化 -- 微分演算 d．輪郭強調 -- 積分演算 e．面積計算 -- 移動平均 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 周波数解析にはフーリエ変換、SN比改善には加算平均が用いられる。信号平滑化は積分演算（移動平均）、輪郭強調は微分演算、面積計算は積分演算で行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am027 | clinical_eng | 2016 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図誘導で右手、左手、左足の電位が、それぞれ-6mV、1mV、5mVであるとき、aVLの電位［mV］はどれか。 | -9 | -5 | 1.5 | 5 | 7.5 | C | aVL = VL - (VR+VF)/2 = 1 - (-6+5)/2 = 1 - (-0.5) = 1.5mV。増大単極肢誘導の計算公式に各電位を代入して求める。VRは右手、VLは左手、VFは左足の電位である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am028 | clinical_eng | 2016 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図テレメータについて誤っているのはどれか。 a．送信機のアンテナが長いほど送信効率がよい。 b．使用する専用周波数帯は各メーカ共通である。 c．混信対策としてゾーン配置が用いられる。 d．受信感度不足にはブースタが用いられる。 e．空中線電力は15mW以下である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 心電図テレメータの送信機アンテナは短い方が装着に適しているが送信効率は低下する（長い方が効率は良い）。空中線電力は10mW以下であり15mWは誤り。また専用周波数帯はメーカ共通ではない。ゾーン配置やブースタの使用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am029 | clinical_eng | 2016 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。 a．ドプラ効果を利用する。 b．ゼロ点補正が不要である。 c．体表面からの計測ができない。 d．順・逆方向の伝播時間差を利用している。 e．赤血球からの散乱波を利用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | トランジットタイム型超音波血流計は順方向と逆方向の超音波伝播時間差を利用し、ゼロ点補正が不要で体表面からは計測できない（開胸時に使用）。ドプラ効果や赤血球散乱波は超音波ドプラ血流計の原理であり異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am030 | clinical_eng | 2016 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 1 | スパイロメータで計測できないのはどれか。 | 最大吸気量 | 予備吸気量 | 1回換気量 | 肺活量 | 残気量 | E | スパイロメータは肺活量、最大吸気量、予備吸気量、1回換気量などを計測できるが、残気量は呼出できない気体量であるため直接計測できない。残気量の測定にはヘリウム希釈法や体プレチスモグラフが必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am031 | clinical_eng | 2016 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | X線CT検査と比較して超音波検査の利点で正しいのはどれか。 a．画質がよい。 b．視野が広い。 c．肺内病変の評価に向いている。 d．実時間画像が得られる。 e．携帯性に優れている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 超音波検査はX線CTと比較して実時間画像（リアルタイム表示）が得られ、携帯性に優れる。画質や視野はCTが優れ、肺内は空気による超音波の減衰が大きく評価困難である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am032 | clinical_eng | 2016 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 臨床用MRIについて正しいのはどれか。 a．軟部組織の画像化に適している。 b．炭素原子の空間分布を画像化する。 c．水分の少ない組織の撮影に適している。 d．撮像法としてT1強調がある。 e．血管造影が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | MRIは軟部組織の画像化に適し、T1強調画像があり、MRAによる血管造影が可能。水素原子核（プロトン）の空間分布を画像化するもので炭素原子ではない。水分の多い組織の撮影に適している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am033 | clinical_eng | 2016 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．ジェネレータ（本体）は心囊内に留置する。 b．心内膜電極は左室に留置する。 c．ICHD（NBG）コードの3文字目のIは抑制を意味する。 d．電極留置直後は刺激閾値が上昇する。 e．500ms前後の刺激パルスが効率的である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ペースメーカのICHDコード3文字目のIは抑制（Inhibited）を意味し、電極留置直後は組織反応により刺激閾値が上昇する。ジェネレータは前胸部皮下に留置し心嚢内ではない。心内膜電極は通常右室に留置。刺激パルス幅は0.5ms前後。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am034 | clinical_eng | 2016 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 平面コイル型電磁誘導方式ではパラボラ型反射体を用いる。 | 電極放電方式では結石の位置を第一焦点に合わせる。 | 超音波による照準は常時観察が可能である。 | 尿道結石治療の第一選択である。 | 腸管組織にも安全である。 | C | ESWLでは超音波による照準は常時リアルタイム観察が可能である。平面コイル型は楕円体反射体を使用、電極放電方式では結石を第二焦点に合わせる。腎・尿管結石治療の第一選択であり尿道結石ではない。腸管に対する安全性には注意が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am035 | clinical_eng | 2016 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Ho：YAGレーザ -- 液体レーザ b．Arレーザ -- 気体レーザ c．Ga-Al-Asレーザ -- 半導体レーザ d．Nd：YAGレーザ -- 気体レーザ e．ArFエキシマレーザ -- 固体レーザ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | Arレーザは気体レーザ、Ga-Al-Asレーザは半導体レーザであり正しい組合せ。Ho:YAGレーザは固体レーザ（液体ではない）、Nd:YAGレーザも固体レーザ（気体ではない）、ArFエキシマレーザは気体レーザ（固体ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am036 | clinical_eng | 2016 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開手術装置について正しいのはどれか。 a．先端は1～3mmの振幅で振動する。 b．50kHz前後の周波数を用いる。 c．凝固温度は電気メスよりも低温である。 d．内視鏡外科手術で頻用される。 e．骨切開に有効である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 超音波凝固切開手術装置は50kHz前後の周波数を用い、電気メスより低温（約80℃）で凝固し、内視鏡外科手術で頻用される。先端の振幅は50〜100μm程度（1〜3mmではない）。骨切開には超音波骨切り装置が別途ある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am037 | clinical_eng | 2016 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．容量結合型加温には数kHz～数十kHzの周波数を使用する。 b．超音波加温は空気層を通して組織を加温する。 c．皮膚表面の冷却にボーラス（水バッグ）を用いる。 d．マイクロ波加温では周波数の増加に対して加温できる深さが現象する。 e．組織内加温では針電極を刺入する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイパーサーミアにおいてマイクロ波は周波数増加で加温深度が減少し、組織内加温では針電極を刺入する。ボーラスは皮膚冷却に用いる。容量結合型加温は数MHz〜数十MHz（kHzではない）、超音波は空気層を通過できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am038 | clinical_eng | 2016 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 4 | 300kHzの交流電流を1秒間通電したときの感知電流の閾値［mA］に近いのはどれか。 | 30 | 100 | 150 | 300 | 500 | D | 高周波（100kHz以上）では電流の感知閾値が周波数に比例して上昇する。商用周波数(50/60Hz)の感知電流閾値は約1mAであり、300kHzでは周波数比から約300mAとなる。高周波では電解質効果が減少し感知しにくくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am039 | clinical_eng | 2016 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JISで規定されていないのはどれか。 | 輸液ポンプ | 電気メス | 植込み型心臓ペースメーカ | 心電計 | 観血式血圧計 | C | 図を参照。植込み型心臓ペースメーカはISO規格で国際的に規定されており、JISでは個別規格として規定されていない。輸液ポンプ、電気メス、心電計、観血式血圧計にはJIS個別規格がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am040 | clinical_eng | 2016 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の記号がついた心電計について正しいのはどれか。 a．マクロショック対策がされている。 b．除細動器を使用する場合は誘導コードの接続を外す。 c．追加保護接地を行えば心内心電図を測定することができる。 d．補強絶縁がされている。 e．患者装着部は非接地になっている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。BF型装着部の記号がついた心電計はマクロショック対策がされており、患者装着部は非接地（フローティング）である。除細動器使用時は誘導コードを外す必要がある。心内心電図測定にはCF型が必要で、補強絶縁は二重絶縁構造の要素。 | True | 2016_ce_16_am040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am041 | clinical_eng | 2016 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | 保守点検に含まれないのはどれか。 | 体外式除細動器の外装の清掃 | 人工呼吸器のバクテリアフィルタの交換 | 人工透析装置の劣化した医用3Pプラグの交換 | 輸液ポンプの送液流量精度の測定 | 心電計の記録器の校正 | C | 図を参照。医用3Pプラグの交換は修理に該当し、保守点検には含まれない。外装の清掃、フィルタ交換、流量精度測定、記録器の校正は保守点検の範囲内である。修理と保守点検の区別は医療機器安全管理の重要概念。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am042 | clinical_eng | 2016 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | JIS T 7101：2014で規定されている図の医療ガス配管端末器（ピン方式）の識別色はどれか。 | 緑 | 黄 | 黒 | だいだい | マゼンダ | A | 図を参照。JIS T 7101では医療ガス配管端末器のピン方式の識別色が規定されている。図の形状から酸素用と判断でき、酸素の識別色は緑である。窒素は黒、笑気はだいだい、空気は黄、吸引はマゼンダである。 | True | 2016_ce_16_am042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am043 | clinical_eng | 2016 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 図のように使用と修理を繰り返しているME機器のアベイラビリティはどれか。 | 0.2 | 0.4 | 0.68 | 0.8 | 0.84 | D | 図を参照。アベイラビリティ＝MTBF/(MTBF+MTTR)で計算する。図から使用時間と修理時間を読み取り、MTBFとMTTRを算出して0.8を得る。アベイラビリティは装置の稼働率を表す信頼性指標である。 | True | 2016_ce_16_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am044 | clinical_eng | 2016 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 正しいのはどれか。 a．2.4GHzの電磁波は非電離放射線である。 b．携帯電話で使用される周波数は約500kHzである。 c．小電力医用テレメータは出力が規定値以内であれば任意の周波数を用いてよい。 d．心電計に電磁障害が起きると患者測定電流が増加する。 e．電気メス使用時は心臓ペースメーカを固定レートにする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。2.4GHzは非電離放射線であり正しい。電気メス使用時はペースメーカを固定レート（非同期モード）に切り替える。携帯電話は約800MHz〜2GHz帯、テレメータは専用周波数帯が指定されている。心電計の電磁障害と患者測定電流は無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am045 | clinical_eng | 2016 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のような一様電界E=5.0×10 3V/m中の点Aに+1Cの電荷がある。 この電荷を点A→点B→点Cの経路で移動させたときの仕事［J］はどれか。 | -1000 | -500 | （図参照：選択肢3） | 500 | 1000 | D | 図を参照。一様電界中での電荷の移動による仕事はW=qEdで、電界方向の変位成分のみが寄与する。経路によらず電位差で決まるため、A→B→Cの経路でも電界方向成分の距離から500Jと計算される。 | True | 2016_ce_16_am045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am046 | clinical_eng | 2016 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 10Hのインダクタンスをもつコイルに1Aの電流が流れているとき、磁界内に蓄えられているエネルギー［J］はどれか。 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | C | 図を参照。コイルに蓄えられるエネルギーはW=1/2×L×I^2=1/2×10×1^2=5Jである。インダクタンスLのコイルに電流Iが流れるとき、磁気エネルギーはこの公式で求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am047 | clinical_eng | 2016 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 使用電力が時間軸によって図のように変化したとき、1日の使用電力量［kWh］はどれか。 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | D | 図を参照。使用電力量は電力と時間の積の総和で求める。図の波形から各時間帯の電力を読み取り面積を計算すると合計18kWhとなる。電力量の単位はkWh（キロワット時）である。 | True | 2016_ce_16_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am048 | clinical_eng | 2016 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でab間の電圧［V］はどれか。 ただし、抵抗Rはすべて同じ値とする。 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | C | 図を参照。回路のab間電圧を求めるには、キルヒホッフの法則や重ね合わせの原理を用いる。全抵抗Rが同じ値の回路で電源電圧から分圧計算を行い、ab間電圧3Vを得る。 | True | 2016_ce_16_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am049 | clinical_eng | 2016 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図の回路でコンデンサが1000Vで充電された状態でスイッチを閉じる。スイッチを閉じてから1秒後の電流値［mA］に最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底eは2.7とする。 | 10 | 6.3 | 5 | 3.7 | 1 | D | 図を参照。RC直列回路の過渡応答で、i(t)=(V/R)×e^(-t/RC)。時定数RC=1秒のとき、1秒後の電流はi=(1000/R)×e^(-1)≒(1000/R)×0.37。回路定数から約3.7mAと計算される。 | True | 2016_ce_16_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am050 | clinical_eng | 2016 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 正弦波交流i1=141sin（100πt+π/3）［A］、i2=282sin（100πt-π/6）［A］において、i1とi2の位相差［rad］について正しいのはどれか。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/6進んでいる。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/2進んでいる。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>より2π/3遅れている。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/6遅れている。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/2遅れている。 | B | i1の位相はπ/3、i2の位相は-π/6であるため、位相差はπ/3-(-π/6)=π/3+π/6=π/2。i1がi2よりπ/2進んでいる。振幅の違い（141と282）は位相差に影響しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am051 | clinical_eng | 2016 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 正しいのはどれか。 a．理想ダイオードの順方向抵抗は無限大である。 b．バイポーラトランジスタは電圧制御素子である。 c．ピエゾ効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 d．FETのn形チャネルの多数キャリアは電子である。 e．CMOS回路はバイポーラトランジスタ回路よりも消費電力が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。FETのn形チャネルの多数キャリアは電子であり、CMOS回路はバイポーラより消費電力が少ない。理想ダイオードの順方向抵抗はゼロ（無限大ではない）。バイポーラトランジスタは電流制御素子。ピエゾ効果はセンサに利用されるがホール効果が磁気センサ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am052 | clinical_eng | 2016 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路に図2に示す電圧Eを入力したとき、ダイオードD1に電流が流れる区間はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。ダイオードD1の向きと入力電圧波形から、D1に順方向バイアスがかかる区間を判定する。理想ダイオードでは順方向バイアス時のみ電流が流れる。波形の区間Cが該当する。 | True | 2016_ce_16_am052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am053 | clinical_eng | 2016 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 出力電圧Voにおいてリプル率の最も小さい回路はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | 図を参照。リプル率が最も小さい（平滑度が高い）のは、全波整流にコンデンサフィルタとさらに安定化回路を組み合わせた回路である。整流回路では半波より全波、フィルタなしよりフィルタありの方がリプルが小さい。 | True | 2016_ce_16_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am054 | clinical_eng | 2016 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について、正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．反転増幅回路である。 b．入力抵抗はRsである。 c．二つの抵抗に流れる電流は等しい。 d．VsはViに等しい。 e．Rsを無限大にすると│Vi│=│Vo│になる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。理想演算増幅器の回路で、仮想短絡（イマジナリショート）とキルヒホッフの法則から各特性を求める。VsはViに等しく（仮想接地）、2つの抵抗に流れる電流は等しく、Rsを無限大にすると¦Vi¦=¦Vo¦（ボルテージフォロワ）となる。 | True | 2016_ce_16_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am055 | clinical_eng | 2016 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 同相除去比（CMRR）が80dBの差動増幅器の入力に、振幅1mVの逆相信号を入力したところ、出力において逆相信号の振幅は1Vに増幅された。このとき、この増幅器の同相信号に対する利得［dB］はどれか。 | -40 | -20 | （図参照：選択肢3） | 20 | 40 | B | 図を参照。逆相利得は1V/1mV=1000倍=60dB。CMRR=80dB=逆相利得-同相利得（dB）より、同相利得=60-80=-20dB。CMRR（同相除去比）は差動増幅器の性能指標で、大きいほど雑音除去能力が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am056 | clinical_eng | 2016 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 図の変調方式はどれか。 | ASK | FSK | PSK | PWM | PPM | A | 図を参照。ASK（振幅偏移変調）は搬送波の振幅をデジタル信号に応じて変化させる変調方式。FSKは周波数、PSKは位相を変化させる。PWMはパルス幅、PPMはパルス位置を変調する方式。 | True | 2016_ce_16_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am057 | clinical_eng | 2016 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図の伝達関数（Y/X）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。ブロック線図の伝達関数はフィードバック系の公式を用いて求める。直列結合、並列結合、フィードバック結合の基本法則に従い、Y/Xを導出する。 | True | 2016_ce_16_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am058 | clinical_eng | 2016 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | コンピュータの補助記憶装置について誤っているのはどれか。 | USBメモリはフラッシュメモリである。 | 1層あたりの容量は、BD（Blu-ray Disk）はDVDの5倍以上である。 | RAIDはデータ圧縮技術を基本としている。 | NASはネットワークに直接接続して使用する。 | 磁気テープは大量データの長期保存に使われる。 | C | 図を参照。RAID（Redundant Array of Independent Disks）は複数ディスクの冗長化技術であり、データ圧縮技術ではない。USBメモリはフラッシュメモリ、BD容量はDVDの5倍以上、NASはネットワーク接続、磁気テープは長期保存に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am059 | clinical_eng | 2016 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで1から10までの自然数の和sを求める。①、②、③のそれぞれに入る式の正しい組合せはどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。1から10までの自然数の和を求めるフローチャートで、初期化、条件判定、加算・インクリメントの各処理を正しく配置する。s=s+i、i=i+1、i>10の組合せが正答となる。 | True | 2016_ce_16_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am060 | clinical_eng | 2016 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | インターネットからの不正アクセスを防ぐため、インターネットとローカルネットワーク間に設置する仕組みはどれか。 | スイッチングハブ | リピータ | ウィルスチェッカ | ファイアウォール | 電子認証システム | D | ファイアウォールはインターネットとローカルネットワーク間に設置し、不正アクセスを防ぐ。スイッチングハブやリピータはネットワーク機器、ウィルスチェッカは端末保護、電子認証システムは本人確認が目的で不正アクセス防止の仕組みとは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am061 | clinical_eng | 2016 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数B8と9Cの和を16進数で表したのはどれか。 | DC | 144 | 154 | 22F | 340 | C | 16進数のB8=11×16+8=184、9C=9×16+12=156。184+156=340。340を16進数に変換すると340÷16=21余り4、21÷16=1余り5。よって154（16進数）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am062 | clinical_eng | 2016 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 画素数が800×1000のモノクロ画像を128段階の濃度で表示するために必要な最小データ量［Mbyte］に最も近いのはどれか。 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 12.8 | A | 128段階=2^7なので1画素あたり7ビット必要。800×1000×7=5,600,000ビット=700,000バイト≒0.7Mbyte。画像データ量はピクセル数×1画素あたりのビット数で計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am063（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2016 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸着型酸素濃縮器の酸素濃縮回路の構成要素でないのはどれか。 | 吸着筒 | 冷却装置 | 防塵フィルタ | 真空ポンプ | サージタンク | E | 吸着型酸素濃縮器はPSA方式で、吸着筒（ゼオライト）、防塵フィルタ、コンプレッサ（真空ポンプ方式もあり）、サージタンク等で構成される。冷却装置は必須構成要素ではない。不備問題として採点除外されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am064 | clinical_eng | 2016 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 加温加湿器と比較して、人工鼻で起こりやすい有害事象はどれか。 | うつ熱 | 死腔増加 | 過剰加湿 | 換気中断 | 回路誤接続 | B | 人工鼻は解剖学的死腔に加え機械的死腔を増加させる。加温加湿器と比較して死腔増加が問題となる。うつ熱、過剰加湿は加温加湿器のリスク。換気中断や回路誤接続は人工鼻固有の問題ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am065 | clinical_eng | 2016 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 4 | 高気圧酸素治療で2気圧に加圧した場合の装置内の分圧について、正しいのはどれか。 a．空気加圧の第1種治療装置では、酸素分圧は520mmHg b．酸素加圧の第1種治療装置では、酸素分圧は1,520mmHg c．空気加圧の第2種治療装置では、酸素分圧は319mmHg d．酸素加圧の第1種治療装置では、窒素分圧は0mmHg e．空気加圧の第2種治療装置では、窒素分圧は912mmHg | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。2気圧で酸素加圧の第1種装置では酸素分圧=2×760=1520mmHg、窒素分圧=0mmHg。空気加圧の第2種装置では酸素分圧=2×760×0.21≒319mmHg。空気加圧第1種では酸素マスク使用時の分圧が異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am066 | clinical_eng | 2016 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸中に図のような波形が観察されるとき、肺胸郭静的コンプライアンス値［mL/cmH2O］はどれか。 | 12 | 20 | 25 | 33 | 100 | D | 図を参照。肺胸郭静的コンプライアンス=一回換気量/(プラトー圧-PEEP)。波形から一回換気量、プラトー圧、PEEPを読み取り計算する。例：500mL/(25-10)cmH2O≒33mL/cmH2O。 | True | 2016_ce_16_am066.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am067 | clinical_eng | 2016 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 図は人工呼吸器および呼吸回路の略図である。カプノメータプローブを取り付ける正しい部位は図のA～Eのどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。カプノメータプローブはYピース（患者接続部）付近に取り付け、呼気CO2を正確に測定する。人工呼吸器の吸気側や回路途中では正確なETCO2が得られない。 | True | 2016_ce_16_am067.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am068 | clinical_eng | 2016 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | 均質膜では血液は酸素ガスと直接接触することはない。 | 気泡型人工肺よりもタンパク変性が生じやすい。 | 均質膜は多数の微細な孔の開いている構造からなる。 | 膜の形態はフィルム型とシート型とに大別される。 | 均質膜では長時間使用すると血漿漏出が起こる。 | A | 均質膜（シリコーン膜など）では血液とガスが直接接触しない真の膜型である。気泡型よりタンパク変性は少ない。微細孔があるのは多孔質膜。膜の形態は中空糸型とシート型。血漿漏出が起こるのは多孔質膜の長時間使用時。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am069 | clinical_eng | 2016 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPについて正しいのはどれか。 a．拡張期に下行大動脈でバルーンを拡張させる。 b．冠動脈血流量を増加させる。 c．左室の後負荷を軽減する。 d．大動脈弁狭窄症には禁忌である。 e．収縮期血圧を上昇させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | IABPは拡張期にバルーンを拡張させて冠動脈血流を増加させ、収縮直前にバルーンを収縮させて左室後負荷を軽減する。大動脈弁狭窄症は禁忌ではない（大動脈弁閉鎖不全症が禁忌）。収縮期血圧は低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am070 | clinical_eng | 2016 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 低体温体外循環の影響で正しいのはどれか。 a．末梢血管抵抗低下 b．酸素消費量低下 c．カテコラミン活性低下 d．血液凝固能亢進 e．血液粘稠度低下 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 低体温では酸素消費量が低下し、カテコラミン活性も低下する。末梢血管抵抗は上昇（低下ではない）、血液凝固能は低下（亢進ではない）、血液粘稠度は上昇（低下ではない）する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am071 | clinical_eng | 2016 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 2 | ヘモグロビン酸素解離曲線で誤っているのはどれか。 | 低体温では解離曲線は左方偏位する。 | 高体温では同じ酸素分圧でも酸素飽和度が低下する。 | 2,3-DPGの増加は解離曲線を右方偏位させる。 | 二酸化炭素分圧が増加すると解離曲線は左方偏位する。 | アシドーシスでは解離曲線は右方偏位する。 | D | CO2分圧が増加するとBohr効果によりヘモグロビン酸素解離曲線は右方偏位する（左方ではない）。低体温で左方偏位、高体温で酸素飽和度低下、2,3-DPG増加で右方偏位、アシドーシスで右方偏位はすべて正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am072 | clinical_eng | 2016 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | 呼吸補助ができるのはどれか。 a．IABP b．左心バイパス c．PCPS d．ECMO e．補助人工心臓 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSとECMOは人工肺を含むため呼吸補助が可能。IABPは心補助のみで呼吸補助はできない。左心バイパスは人工肺を含まない。補助人工心臓も心補助が目的で呼吸補助はできない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am073 | clinical_eng | 2016 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | PCPS施工時に左手の酸素飽和度が低下した。 原因として考えられないのはどれか。 | 脱血不良による流量減少 | ACTが400秒以上 | 生体肺の機能不全 | 吹送酸素濃度の低下 | 人工肺の血漿漏出 | B | PCPS施行時にACT 400秒以上は抗凝固が十分であることを示し、左手の酸素飽和度低下の原因とはならない。脱血不良、生体肺機能不全、吹送酸素濃度低下、人工肺の血漿漏出はいずれも酸素化不良の原因となりうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am074 | clinical_eng | 2016 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって体内に補給されるのはどれか。 | 尿 素 | カリウム | ビタミンD | 重炭素 | レニン | D | 血液透析では透析液中の重炭酸イオン（HCO3-）が拡散により体内に補給され、代謝性アシドーシスを是正する。尿素やカリウムは除去対象、ビタミンDは透析液に含まれない、レニンは腎臓で産生されるホルモンで透析液からは補給されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am075 | clinical_eng | 2016 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 前希釈血液透析濾過（HDF）の特徴で正しいのはどれか。 a．後希釈HDFに比べて大量液置換が可能である。 b．後希釈HDFに比べてアルブミン喪失量が多い。 c．後希釈HDFに比べてフィルタ出口部での血液濃縮が起きやすい。 d．血液透析に比べて大分子溶質の除去に劣る。 e．同じ血液量の血液透析に比べて小分子溶質の除去に劣る。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 前希釈HDFは補充液を血液フィルタ前に注入するため大量液置換が可能で、同量の血液量ではフィルタ入口の溶質濃度が希釈され小分子溶質の除去に劣る。後希釈HDFの方がアルブミン喪失量は多く、フィルタ出口での血液濃縮が起きやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am076 | clinical_eng | 2016 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドン（PVP）を使用した透析膜はどれか。 a．エチレンビニルアルコール共重合体（EVAL） b．ポリエステル系ポリマーアロイ（PEPA） c．ポリエーテルスルフォン（PES） d．ポリスルフォン（PS） e．ポリメチルメタクリレート（PMMA） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PVP（ポリビニルピロリドン）を親水化剤として使用する透析膜はPEPA、PES、PSである。EVALは親水性ポリマーで親水化剤不要、PMMAも親水化剤としてPVPは使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am077 | clinical_eng | 2016 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析監視項目の異常とその原因との組合せで誤っているのはどれか。 | 漏 血 -- 透析装置ヒータの故障 | 空気誤入 -- 補液ラインの閉鎖忘れ | 血液側回路内圧上昇 -- 血液凝固 | 血液側回路内圧低下 -- 脱血不良 | 透析液濃度異常 -- 電気伝導度計の故障 | A | 漏血の原因は透析膜の破損であり、透析装置ヒータの故障とは関係ない。空気誤入は補液ラインの閉鎖忘れ、回路内圧上昇は血液凝固、回路内圧低下は脱血不良、濃度異常は伝導度計故障が原因として正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am078 | clinical_eng | 2016 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 作用発現にアンチトロンビンⅢの存在を必要とする抗凝固薬はどれか。 a．非分画ヘパリン b．低分子量ヘパリン c．メシル酸ナファモスタット d．アルガトロバン e．クエン酸ナトリウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 非分画ヘパリンと低分子量ヘパリンはアンチトロンビンIII（AT-III）と結合して抗凝固作用を発揮する。ナファモスタットとアルガトロバンは直接的な抗凝固薬でAT-IIIを必要としない。クエン酸ナトリウムはカルシウムキレートにより作用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am079 | clinical_eng | 2016 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 持続的血液濾過（CHF）もしくは持続的血液透析濾過（CHDF）の適応とならないのはどれか。 | 急性腎障害 | うっ血性心不全 | 重症急性膵炎 | ギラン・バレー症候群 | 敗血症 | D | 図を参照。ギラン・バレー症候群は血漿交換療法の適応であり、CHF/CHDFの適応ではない。急性腎障害、うっ血性心不全、重症急性膵炎、敗血症はCHF/CHDFの適応となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am080 | clinical_eng | 2016 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 図のように0.5kgの輸液ボトルAが点滴スタンドにつり下げられている。これにさらに1kgの輸液ボトルBをつり下げるとX点で支持する力のモーメントは、もとの何倍になるか。 ただし、点滴スタンドの棒の重さは無視する。 | 1 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3 | C | 図を参照。力のモーメント＝力×腕の長さ。ボトルA(0.5kg)とB(1kg)のモーメントを計算し、B追加後の合計モーメントが元のモーメントの何倍かを求める。条件から2倍となる。 | True | 2016_ce_16_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am081 | clinical_eng | 2016 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 断面積4mm2、長さ2m、ヤング率100GPaの銅線の下端に質量100kgの物体をぶら下げた。 銅線のおよその伸び［mm］はどれか。 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5 | 20 | D | フックの法則よりΔL=FL/(EA)。F=100×9.8=980N、L=2m、E=100×10^9Pa、A=4×10^-6m^2。ΔL=980×2/(100×10^9×4×10^-6)=1960/400000=4.9×10^-3m≒5mm。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am082 | clinical_eng | 2016 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 100mmHgの圧力が1.00cm2の面に加えられたとき、この面に加わるおよその荷重［N］はどれか。 | 1.33 | 2.72 | 7.6 | 13.6 | 133 | A | 100mmHg=100×133.322Pa=13332.2Pa。面積1.00cm^2=1.00×10^-4m^2。荷重F=P×A=13332.2×10^-4≒1.33N。圧力を国際単位系に変換して計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am083 | clinical_eng | 2016 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 誤っているのはどれか。 a．血管壁中のエラスチンの割合が増加すると脈波伝搬速度が速くなる。 b．安静立位状態では平均動脈圧は測定部位に関わらず同じである。 c．ヘマトクリット値が上昇すると血液の粘性が増加する。 d．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 e．末梢血管抵抗が同じであれば心拍出量が増加すると平均血圧は上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 図を参照。エラスチンは弾性繊維で血管壁の弾性を高めるが、脈波伝搬速度は血管壁の硬さ（コラーゲン増加）で速くなる。安静立位では重力の影響で測定部位により平均動脈圧は異なる。他の選択肢は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am084 | clinical_eng | 2016 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す音波の空気中（25℃）におけるおよその波長［cm］はどれか。 | 8.5 | 17 | 34 | 68 | 140 | C | 図を参照。図から周波数を読み取り、音速(25℃で約346m/s)と波長の関係λ=v/fから波長を計算する。f≒1kHzの場合、λ=346/1000≒0.346m=34.6cm≒34cm。 | True | 2016_ce_16_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am085 | clinical_eng | 2016 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 4 | 生体組織の電気特性で正しい組合せはどれか。 a．α分散 -- 数十kHz b．β分散 -- 電解質イオン c．β分散 -- 数MHz d．γ分散 -- 水分子 e．γ分散 -- 数十MHz | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | β分散は数MHz帯で細胞膜の容量性成分に起因し、γ分散は数GHz帯で水分子の配向分極に起因する。α分散は数十kHzでイオン拡散やMaxwell-Wagner効果、β分散の主因は細胞膜（電解質イオンではない）。γ分散は数十MHzではなく数GHz。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am086 | clinical_eng | 2016 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 正しいのはどれか。 | 筋組織は骨よりもヤング率が大きい。 | 筋組織のヤング率は直交方向よりも走行方向の方が大きい。 | 生体軟組織のポアソン比はおよそ0.5である。 | 生体軟組織の体積弾性率はヤング率よりも小さい。 | 動脈血管の円周方向の最大変形は10%程度である。 | C | 生体軟組織のポアソン比はほぼ0.5（非圧縮性）で正しい。筋組織のヤング率は骨より小さい。筋組織のヤング率は走行方向で大きいのは正しい。軟組織の体積弾性率はヤング率より大きい。動脈血管の円周方向変形は10%以上ある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am087 | clinical_eng | 2016 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体組織の熱に対する性質で誤っているのはどれか。 | 免疫に関係する細胞は体温が下がると機能が低下する。 | 組織の温度が43℃を超えると細胞生存率が低下する。 | 温溶血現象は60℃を超えた付近で現れる。 | がん組織は正常組織に比べて温度感受性が高い。 | 熱による組織の凝固は水分の沸騰に伴う細胞質の飛散で生じる。 | E | 熱による組織の凝固は60〜100℃でタンパク質の変性・凝固により生じる。水分の沸騰（100℃以上）による飛散は蒸散であり凝固とは異なる現象。免疫細胞の低温機能低下、43℃超での生存率低下、60℃超の温溶血、がん組織の温度感受性の高さは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am088 | clinical_eng | 2016 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 生体内における物質の移動に関わる現象で誤っている組合せはどれか。 | 腎糸球体での物質移動 -- 拡 散 | 腎における水分の再吸収 -- 浸 透 | 毛細血管壁から血管外への水分移動 -- 濾 過 | 興奮性膜の脱分極 -- イオン流 | 細胞内から細胞外へのNa<sup>+</sup>の移動 -- 能動輸送 | A | 腎糸球体での物質移動は濾過（圧力差による）であり、拡散ではない。腎での水再吸収は浸透圧差による浸透、毛細血管壁からの水分移動は血圧による濾過、脱分極はイオン流、細胞外へのNa+移動はNa-Kポンプによる能動輸送で正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am089 | clinical_eng | 2016 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生物学的安全試験で誤っているのはどれか。 | 表面接触機器 -- 細胞毒性試験 | 表面接触機器 -- 血液適合性試験 | 体内と体外を連結する機器 -- 感作性試験 | 体内植込み機器 -- 刺激性試験 | 体内植込み機器 -- 細胞毒性試験 | B | 表面接触機器では細胞毒性試験は必要だが、血液適合性試験は不要（血液と直接接触しないため）。体内外連結機器の感作性試験、体内植込み機器の刺激性試験と細胞毒性試験はいずれも必要な安全性試験である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am090 | clinical_eng | 2016 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | ポリ塩化ビニルが使われていないのはどれか。 a．血液回路 b．カテーテル c．注射筒 d．コンタクトレンズ e．輸液チューブ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ポリ塩化ビニル（PVC）は血液回路、カテーテル、輸液チューブに広く使用されている。注射筒はポリプロピレン、コンタクトレンズはPMMAやシリコーンハイドロゲルなどが用いられ、PVCは使用されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm001 | clinical_eng | 2016 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 平成27年における高齢者（65歳以上）人口の構成比率（高齢化率：%）はどれか。 | 13.8 | 20.2 | 26.7 | 33.4 | 60.6 | C | 平成27年（2015年）の高齢化率は26.7%である。日本の高齢化率は世界最高水準で推移しており、この時点で4人に1人以上が65歳以上。他の選択肢の数値は実際の統計と合致しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm002 | clinical_eng | 2016 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 3 | 診断した医師が、法律に基づき直ちに届け出なければならない感染症（1類～4類）はどれか。 a．結 核 b．痘そう c．破傷風 d．C型肝炎 e．重症急性呼吸器症候群（SARS） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 感染症法で直ちに届出が必要な1〜4類感染症のうち、痘そう（1類）とSARS（2類）は直ちに届出が必要。結核は2類だが直ちに届出が必要。破傷風は5類、C型肝炎は5類で直ちにではなく7日以内の届出。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm003 | clinical_eng | 2016 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 必須アミノ酸でないのはどれか。 | バリン | ロイシン | アルギニン | メチオニン | イソロイシン | C | 必須アミノ酸は体内で合成できない9種（バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、リジン、ヒスチジン）。アルギニンは準必須アミノ酸で成人では体内合成可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm004 | clinical_eng | 2016 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | ある投与薬物の生物学的半減期の3倍の時間が経過したとき、その薬物の血中濃度は投与後ピーク値の何倍になるか。 | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/8 | 1/9 | D | 半減期の3倍の時間が経過すると、血中濃度はピーク値の(1/2)^3=1/8になる。薬物動態の基本で、半減期ごとに濃度は半分になるため、n回の半減期後は(1/2)^nとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm005 | clinical_eng | 2016 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 血液・血清の測定値でパニック値（生命に危険が及ぶ値）はどれか。 | K<sup>+</sup> 7.5mEq/L | Na<sup>+</sup> 138mEq/L | ヘモグロビン 10g/dL | 血小板 180,000/μL | 血 糖 150mg/dL | A | K+ 7.5mEq/Lは重度の高カリウム血症で致死性不整脈を引き起こす危険があるパニック値。Na+ 138は正常範囲、Hb 10g/dLは軽度貧血、血小板18万は正常、血糖150mg/dLは軽度高値で緊急性は低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm006 | clinical_eng | 2016 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 2 | 骨について誤っているのはどれか。 | 頭頂骨は1個の骨からなる。 | 頸椎は7個の椎体からなる。 | 右前腕には2本の長管骨がある。 | 肋骨は12対ある。 | 右大腿には1本の長管骨がある。 | A | 頭頂骨は左右1対（2個）の骨からなり、1個ではない。頸椎7個、前腕に橈骨・尺骨の2本、肋骨12対、大腿に大腿骨1本はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm007 | clinical_eng | 2016 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 脳血流は内頸動脈と椎骨動脈によって供給される。 | 頸動脈に圧受容体が存在する。 | 心臓迷走神経は心拍数を低下させる。 | カテコラミンは血圧を上昇させる。 | 冠動脈血流量は拡張期より収縮期の方が多い。 | E | 冠動脈血流量は収縮期よりも拡張期の方が多い。収縮期には心筋の収縮により冠動脈が圧迫されるため血流が減少する。脳血流の供給源、頸動脈圧受容体、迷走神経の心拍数低下作用、カテコラミンの昇圧作用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm008 | clinical_eng | 2016 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 1 | 血液中で最も多い白血球はどれか。 | 単 球 | 好中球 | 好酸球 | 好塩基球 | リンパ球 | B | 血液中で最も多い白血球は好中球で、全白血球の50〜70%を占める。リンパ球は20〜40%、単球は3〜8%、好酸球は1〜5%、好塩基球は0〜1%である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm009 | clinical_eng | 2016 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | インスリンについて正しいのはどれか。 a．1型糖尿病では分泌が低下する。 b．膵島α細胞から分泌される。 c．肝臓で脂肪分解を促進する。 d．筋細胞で糖の取り込みを促進する。 e．肥満ではインスリン感受性が低下する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 1型糖尿病ではβ細胞破壊によりインスリン分泌が低下し、筋細胞で糖取込みを促進し、肥満ではインスリン抵抗性が増す（感受性低下）。インスリンはβ細胞（α細胞ではない）から分泌され、肝臓では脂肪合成促進（分解促進ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm010 | clinical_eng | 2016 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 周術期の感染管理について正しいのはどれか。 | 手術部位は周辺部から中心部に向かって消毒する。 | 手術部位の皮膚消毒には0.1%ポビドンヨードを用いる。 | 手術部位はカミソリで剃毛する。 | 大腸の手術後には経口抗生物質を併用する。 | MRSAの消毒薬感受性は高い。 | E | MRSAは消毒薬感受性が高く一般的な消毒薬で死滅する（抗菌薬耐性と消毒薬感受性は異なる）。手術部位消毒は中心から周辺へ、ポビドンヨードは10%製剤を使用、クリッパーで除毛（カミソリ剃毛は感染リスク増加）、術前抗菌薬は静注が基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm011 | clinical_eng | 2016 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | サルコイドーシスに特徴的なのはどれか。 a．乾酪性類上皮細胞肉芽腫 b．ぶどう膜炎 c．両側肺門リンパ節腫脹 d．高カルシウム血症 e．アンギオテンシン変換酵素の低下 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | サルコイドーシスではぶどう膜炎、両側肺門リンパ節腫脹（BHL）、高カルシウム血症が特徴的。肉芽腫は非乾酪性（乾酪性は結核）。ACEは上昇（低下ではない）する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm012 | clinical_eng | 2016 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 肺癌の発症リスク因子となるのはどれか。 a．喫 煙 b．飲 酒 c．肥 満 d．放射線 e．石 綿 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺癌のリスク因子は喫煙（最大リスク）、放射線被曝、石綿（アスベスト）曝露。飲酒は食道癌や肝癌のリスク因子だが肺癌との直接的関連は弱い。肥満も肺癌の主要リスク因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm013 | clinical_eng | 2016 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 二次性高血圧症の原因となるのはどれか。 a．慢性糸球体腎炎 b．閉塞性睡眠時無呼吸症候群 c．高安動脈炎 d．アジソン病 e．シーハン症候群 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 二次性高血圧の原因は腎性（慢性糸球体腎炎）、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、血管性（高安動脈炎）がある。アジソン病は副腎不全で低血圧を来し、シーハン症候群は下垂体機能低下症で高血圧の原因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm014 | clinical_eng | 2016 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | ペースメーカー植込みの適応となるのはどれか。 a．Wenckebach型房室ブロック b．WPW（Wolf-Parkinson-White）症候群 c．心室細動 d．洞機能不全症候群 e．徐脈性心房細動 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 洞機能不全症候群と徐脈性心房細動はペースメーカ適応の代表的徐脈性不整脈。Wenckebach型（Mobitz I型）房室ブロックは通常ペースメーカ不要。WPW症候群はカテーテルアブレーション、心室細動はICDが適応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm015 | clinical_eng | 2016 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 低Na血症を来す病態はどれか。 a．アジソン病 b．クッシング症候群 c．原発性アルドステロン症 d．バソプレシン分泌過剰症 e．下 痢 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | アジソン病はアルドステロン低下によりNa喪失、バソプレシン分泌過剰症はSIADHで水貯留による希釈性低Na、下痢はNa喪失をきたす。クッシング症候群はコルチゾール過剰でNa貯留、原発性アルドステロン症もNa貯留で高Na傾向。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm016 | clinical_eng | 2016 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 末梢性顔面神経麻痺の症状はどれか。 a．健側に眼瞼下垂が出現する。 b．麻痺側の瞳孔が散大する。 c．麻痺側の額のしわ寄せができない。 d．麻痺側の鼻唇溝が浅くなる。 e．口笛がうまく吹けない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 末梢性顔面神経麻痺では麻痺側の額のしわ寄せ不能、鼻唇溝の消失（浅くなる）、口笛が吹けないなどが出現する。眼瞼下垂は動眼神経麻痺、瞳孔散大も動眼神経障害の所見で顔面神経とは無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm017 | clinical_eng | 2016 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 肺結核症について正しいのはどれか。 a．死亡率は年々低下している。 b．肺の下部に好発する。 c．診断にはインターフェロン‐γ産生応答をみる検査が有用である。 d．イソニアジド（INH）の代表的な副作用は末梢神経障害である。 e．初回治療の基本は抗結核薬単剤による治療である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺結核の診断にはIGRA（インターフェロンγ遊離試験）が有用で、INHの代表的副作用は末梢神経障害（ビタミンB6欠乏による）。結核は肺上葉に好発、初回治療は多剤併用が基本（4剤併用療法）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm018 | clinical_eng | 2016 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 上部尿路結石の成分として多いのはどれか。 a．シュウ酸カルシウム b．シスチン c．リン酸マグネシウムアンモニウム d．尿 酸 e．リン酸カルシウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 上部尿路結石で最も多いのはシュウ酸カルシウム結石（約80%）、次いでリン酸カルシウム結石。シスチン結石、リン酸マグネシウムアンモニウム結石、尿酸結石は比較的少ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm019 | clinical_eng | 2016 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変の非代償期にみられる所見はどれか。 a．黄 疸 b．腹 水 c．血圧上昇 d．血 尿 e．女性化乳房 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 肝硬変の非代償期には黄疸、腹水、女性化乳房（エストロゲン代謝低下）がみられる。血圧は門脈圧亢進があっても全身血圧は上昇せず、むしろ低下傾向。血尿は肝硬変の典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm020 | clinical_eng | 2016 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | 鉄欠乏性貧血に特徴的な症状はどれか。 a．亜急性連合性脊髄変性症 b．異食症 c．スプーン爪 d．チアノーゼ e．Hunter舌炎 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 鉄欠乏性貧血に特徴的なのは異食症（氷食症など）とスプーン爪（匙状爪）。亜急性連合性脊髄変性症とHunter舌炎はビタミンB12欠乏（巨赤芽球性貧血）の症状。チアノーゼは貧血では出にくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm021 | clinical_eng | 2016 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 1 | 全身麻酔の要素でないのはどれか。 | 鎮 静 | 鎮 痛 | 筋弛緩 | 消化管機能の抑制 | 有害反射の抑制 | D | 全身麻酔の三要素は鎮静（意識消失）、鎮痛、筋弛緩であり、有害反射の抑制も含まれる。消化管機能の抑制は全身麻酔の要素ではなく、副作用として術後腸管麻痺が起こることがある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm022 | clinical_eng | 2016 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に含まれないのはどれか。 | 深昏睡 | 平坦脳波 | 瞳孔固定 | 腱反射消失 | 自発呼吸消失 | D | 脳死判定基準は深昏睡、瞳孔固定（散大）、脳幹反射消失、平坦脳波、自発呼吸消失の5項目。腱反射は脊髄反射であり、脳死状態でも残存しうるため判定基準に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm023 | clinical_eng | 2016 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | スタンダードプリコーションについて誤っているのはどれか。 | 患者の汗は感染性があるものとして扱う。 | 損傷した皮膚に触れる場合はグローブを着用する。 | 採血を行う場合はグローブを着用する。 | 血液や体液が飛散する恐れがある場合はマスクとゴーグルを装着する。 | 排泄物を取り扱う場合はビニールエプロンを着用する。 | A | スタンダードプリコーション（標準予防策）では汗を除く全ての体液を感染性があるものとして扱う。汗は感染経路として重要でないため除外されている。損傷皮膚・採血時のグローブ着用、飛散時のマスク・ゴーグル、排泄物取扱い時のエプロンは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm024 | clinical_eng | 2016 | 24 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 肺活量の予測値を求めるのに必要な項目はどれか。 a．身 長 b．体 重 c．BMI d．年 齢 e．性 別 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺活量の予測式は身長、年齢、性別から算出される（Baldwin式など）。体重やBMIは肺活量の予測には用いられない。予測肺活量に対する実測値の割合（%VC）が拘束性換気障害の指標となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm025 | clinical_eng | 2016 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 3 | 輸血製剤について正しいのはどれか。 | 血小板製剤は2～6℃で保存する。 | 洗浄赤血球製剤は血漿分画製剤である。 | 赤血球液の有効期間は21日間である。 | 輸血製剤1単位は全血400mL由来である。 | 血漿分画製剤は献血者1人から分離・製造される。 | C | 赤血球液（RBC-LR）の有効期間は採血後21日間である。血小板製剤は20〜24℃で振盪保存、洗浄赤血球は全血製剤、1単位は全血200mL由来、血漿分画製剤はプール血漿から製造される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm026 | clinical_eng | 2016 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | ディジタル式カラーモニタについて誤っているのはどれか。 | 波形を時間軸上で静止して見ることができる。 | 波形と文字を同時に表示できる。 | 複数の入力信号はシュミット回路で切り替える。 | 赤、緑、青の3色分のメモリが必要である。 | 水平・垂直それぞれに同期信号発生器が必要である。 | C | ディジタル式モニタで複数入力信号の切替にはマルチプレクサ（MPX）が使用され、シュミット回路（ヒステリシス比較器）は信号切替には用いない。波形静止表示、文字同時表示、RGB3色メモリ、同期信号発生器は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm027 | clinical_eng | 2016 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 同相入力雑音電圧が100mVの環境下で1mVの心電図を入力したとき、同相雑音出力は1mV、心電図信号出力は100mVになった。同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | D | 差動利得=100mV/1mV=100倍=40dB。同相利得=1mV/100mV=0.01倍=-40dB。CMRR=差動利得-同相利得=40-(-40)=80dB。CMRRは差動増幅器の雑音除去能力を表す重要な指標。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm028 | clinical_eng | 2016 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧計測において測定ラインへの血液の逆流が発生した。 可能性のある原因はどれか。 a．カテーテルの先当たり b．血栓形成 c．血圧測定ライン接続部分の緩み d．三方活栓の操作ミス e．加圧バッグの圧力不足 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 観血式血圧計測ラインへの血液逆流の原因は、三方活栓の操作ミス（血液側が開放）、加圧バッグの圧力不足（フラッシュ圧<動脈圧）、接続部の緩みが考えられる。先当たりや血栓形成は波形の変化や閉塞の原因で逆流とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm029 | clinical_eng | 2016 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量計測法で用いないのはどれか。 | フィック法 | 色素希釈法 | 熱希釈法 | オシロメトリック法 | 血圧波形解析法 | D | 心拍出量計測にはフィック法（酸素消費量利用）、色素希釈法（ICG等）、熱希釈法（Swan-Ganzカテーテル）、血圧波形解析法がある。オシロメトリック法は非観血的血圧測定法であり心拍出量計測には用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm030 | clinical_eng | 2016 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 体温計測について正しいのはどれか。 | 電子体温計ではサーモパイルが使われる。 | 耳用赤外線体温計は鼓膜からの熱伝導を利用している。 | 耳用赤外線体温計には量子型検出器が使われる。 | 深部体温計は熱流補償法を利用している。 | 深部体温計の温度プローブにはCdSが使われる。 | D | 深部体温計は熱流補償法（ゼロヒートフロー法）を利用し、体表面から深部温度を非侵襲的に測定する。電子体温計にはサーミスタが使用、耳用赤外線体温計は熱放射を利用しサーモパイル（熱型検出器）を使用。CdSは光センサ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm031 | clinical_eng | 2016 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CT画像について正しいのはどれか。 a．臓器の3次元構造が得られる。 b．画像再構成法として逆投影法がある。 c．血管の撮像が可能である。 d．X線を双方向に照射する。 e．空間分解能は1cm程度である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | X線CTでは臓器の3次元構造が得られ、逆投影法（フィルタ補正逆投影法）で画像再構成し、造影剤使用で血管撮像も可能。X線はX線管から多方向に照射（双方向ではない）し、空間分解能は0.5mm程度（1cmではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm032 | clinical_eng | 2016 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡について正しいのはどれか。 a．血管内視鏡にはファイバスコープが使用される。 b．電子スコープの受光素子にはCdSeが使用される。 c．高速撮影のためにフォトトランジスタが使用される。 d．深部血管の撮影には赤色狭帯域光は使用される。 e．キセノンランプが光源に使用される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血管内視鏡にはファイバスコープが使用され、光源にはキセノンランプが使用される。受光素子にはCCD（CdSeではない）、高速撮影にはCMOSセンサ（フォトトランジスタではない）。深部血管撮影には赤色でなく緑色狭帯域光が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm033 | clinical_eng | 2016 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 1 | 治療機器について正しい組合せはどれか。 | 心臓ペースメーカ -- マイクロ波 | 電気メス -- 高周波電流 | レーザメス -- 電子線 | ESWL -- 赤外線 | IABP -- 音 波 | B | 電気メスは高周波電流（300kHz〜5MHz）を利用して組織の切開・凝固を行う。ペースメーカは電気パルス（マイクロ波ではない）、レーザメスは光、ESWLは衝撃波、IABPはバルーンの機械的動作を利用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm034 | clinical_eng | 2016 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a．通電時間は2～5秒である。 b．交流除細動方式が一般的である。 c．5000J前後で体外通電する。 d．成人の体外通電では50cm2程度の電極を使用する。 e．体内通電時は体外通電よりも低い出力に設定する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 除細動器は50〜100cm^2程度の電極を使用し（成人体外）、体内通電時は体外よりも低い出力（10〜50J程度）に設定する。通電時間は数ms、直流除細動が一般的、成人体外通電は150〜360J程度。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm035 | clinical_eng | 2016 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 電気メスのディスポーザブル対極板の装着について正しいのはどれか。 a．対極板の一点に荷重がかからないようにする。 b．対極板の装着部には絶縁性のある消毒薬を使用する。 c．対極板コードをコイル状に巻く。 d．身体が小さい場合は対極板を切って小さくする。 e．対極板と皮膚との間に空気が入らないようにする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 対極板装着では一点に荷重が集中しないようにし、対極板と皮膚の間に空気が入らないようにする。絶縁性消毒薬は接触不良の原因、コードのコイル巻きは高周波誘導加熱の危険、対極板の切断は熱傷リスク増加。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm036 | clinical_eng | 2016 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 冠状動脈のカテーテルインターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 a．開胸して実施する。 b．X線透視下に実施する。 c．狭窄部拡張中は冠血流が減少する。 d．バルーン拡張圧は50気圧前後である。 e．ステント留置後の再狭窄はない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PCIはX線透視下に経皮的に行い（開胸不要）、バルーン拡張中は冠血流が一時的に減少する。バルーン拡張圧は6〜20気圧程度（50気圧ではない）。ステント留置後も再狭窄は起こりうる（特にBMS）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm037 | clinical_eng | 2016 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 網膜光凝固 b．ArFエキシマレーザ -- 近視手術 c．CO2レーザ -- 鎮痛治療 d．He-Neレーザ -- 凝固止血 e．Nd：YAGレーザ -- 内視鏡的がん治療 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | Arレーザは網膜光凝固、ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（LASIK）、Nd:YAGレーザは内視鏡的がん治療に使用。CO2レーザは切開・蒸散（鎮痛ではない）、He-Neレーザは低出力で創傷治癒促進（凝固止血ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm038 | clinical_eng | 2016 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡的外科手術において正しいのはどれか。 | 気腹に亜酸化窒素を用いる。 | 気腹により静脈還流は増加する。 | 肺血栓塞栓症の合併症はない。 | 電気メスは使用できない。 | 自然気胸は適応である。 | E | 内視鏡的外科手術では自然気胸の治療（ブラ切除等）が適応である。気腹にはCO2（亜酸化窒素ではない）を使用し、気腹により静脈還流は減少、肺血栓塞栓症は合併症としてあり得る。電気メスは使用可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm039 | clinical_eng | 2016 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | ヒヤリハット（インシデントレベル2以下）に該当するのはどれか。 a．感染症患者に使用した注射針で医療従事者が負傷して感染症を発症した。 b．人工呼吸器の加温加湿器の電源を入れ忘れて患者が気道閉塞を起こした。 c．輸液ポンプの設定間違いで薬液が過剰投与されたが患者に影響はなかった。 d．AEDの使用で患者の蘇生後にパッドの使用期限切れに気づいた。 e．血液透析治療を終えた直後の患者が廊下で転倒して骨折した。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ヒヤリハット（インシデントレベル2以下）は患者に実害がない事例。輸液ポンプ設定間違いで影響なし、AEDパッドの使用期限切れ発見がこれに該当。針刺し感染発症、気道閉塞、転倒骨折は実害が発生しており高レベルインシデントまたはアクシデント。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm040 | clinical_eng | 2016 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | 事故とその原因との組合せとして考えられるのはどれか。 a．感 電 -- ME機器の電源ヒューズの断線 b．被 曝 -- X線CT装置への電源供給停止 c．感 染 -- ディスポーザブル製品の再使用 d．発 火 -- 高圧酸素ボンベの急激なバルブ開放 e．熱 傷 -- アルコール消毒直後の電気メスの使用 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ディスポーザブル製品の再使用は感染の原因、高圧酸素ボンベの急激なバルブ開放は断熱圧縮による発火の原因、アルコール消毒直後の電気メスは引火による熱傷の原因となる。ヒューズ断線や電源停止は感電や被曝の直接的原因にならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm041 | clinical_eng | 2016 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 0601-1：2014において、患者装着部の分類によって許容値が変わらないのはどれか。 a．患者接続部から大地への漏れ電流 b．SIP/SOPへ外部電圧を印加した場合の電流 c．接触電流 d．接地漏れ電流 e．患者測定電流 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | JIS T 0601-1:2014において接触電流と接地漏れ電流は装着部分類（B型、BF型、CF型）に関わらず許容値が同一。患者漏れ電流、SIP/SOP外部電圧印加時の電流、患者測定電流は装着部分類により異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm042 | clinical_eng | 2016 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 病院電気設備の安全基準（JIS T 1022：2006）で規定されるカテゴリーB（電極などを使用するが、心臓には適用しない医用室）に設けなければならないのはどれか。 a．保護接地 b．非接地配線方式 c．等電位接地 d．瞬時特別非常電源 e．一般/特別非常電源 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。カテゴリーBの医用室には保護接地、非接地配線方式、一般/特別非常電源が必要。等電位接地と瞬時特別非常電源はカテゴリーC（心臓カテーテル室など）に求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm043 | clinical_eng | 2016 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の四端子法によって被測定線Rの抵抗を測定した。電流計の指針が0.25A、内部抵抗1MΩの電圧計の指針が0.05Vであった。 被測定線Rの抵抗値［Ω］はどれか。 ただし、r1～r4は測定リードの抵抗および接続部の接触抵抗である。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | B | 図を参照。四端子法ではV=IR。R=V/I=0.05/0.25=0.2Ω。電圧計の内部抵抗1MΩは測定リード抵抗に比べ十分大きく電圧計への分流は無視できる。四端子法は低抵抗の精密測定に用いられる。 | True | 2016_ce_16_pm043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm044 | clinical_eng | 2016 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIS T 7101：2014で規定されている医療ガス配管設備について正しいのはどれか。 | 吸引圧力はマニフォールドから供給される。 | 手術機器駆動用空気配管は「VAC」と表示される。 | 麻酔ガス排除用配管端末器はシュレーダ方式が用いられる。 | 酸素の標準送気圧力は配管端末器で4MPa程度である。 | 治療用空気配管端末器における最大流量の下限は60L/minである。 | E | JIS T 7101:2014では治療用空気配管端末器の最大流量下限は60L/minと規定されている。吸引はポンプで発生、手術機器駆動用空気は「AIR」表示、麻酔ガス排除にはAGSS方式、酸素送気圧は約0.4MPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm045 | clinical_eng | 2016 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 4 | ME機器のEMC規格であるJIS T 0601-1-2：2012におけるイミュニティ試験の項目でないのはどれか。 | 静電気放電 | 放射RF電磁界 | 電気的ファーストトランジェント | 電圧ディップ | 静磁界 | E | JIS T 0601-1-2:2012のイミュニティ試験項目には静電気放電、放射RF電磁界、電気的ファーストトランジェント、サージ、電圧ディップ等が含まれる。静磁界はMRI環境安全に関する別規格であり、EMC規格のイミュニティ試験項目ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm046 | clinical_eng | 2016 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医療法で定める「医療機器安全管理責任者」に任命できる職種はどれか。 a．薬剤師 b．助産師 c．視能訓練士 d．理学療法士 e．歯科衛生士 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 医療法で定める医療機器安全管理責任者は医療機器に関する十分な知識を有する者で、薬剤師、助産師、歯科衛生士などが任命可能。視能訓練士や理学療法士は直接的な医療機器管理の資格要件を満たさない場合がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm047 | clinical_eng | 2016 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 電荷Qを蓄えた平行平板空気コンデンサの極板間に比誘電率5の材料を挿入すると、極板間の電界強度は何倍になるか。 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | A | 図を参照。電荷Qを蓄えた状態で誘電体を挿入すると、電束密度Dは変わらないがE=D/(ε0×εr)となり、電界強度は1/εr=1/5=0.2倍になる。電荷一定条件では誘電体挿入で電界が弱まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm048 | clinical_eng | 2016 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、18Ωの抵抗に流れる電流I［A］はどれか。 | 1.0×10<sup> －3</sup> | 9.0×10<sup> －3</sup> | 1.0×10<sup> －2</sup> | 9.0×10<sup> －2</sup> | 1.0×10<sup> －1</sup> | A | 図を参照。回路の合成抵抗を求め、オームの法則から全電流を計算し、分流の法則で18Ωに流れる電流Iを求める。回路構成から1.0×10^-3 Aと計算される。 | True | 2016_ce_16_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm049 | clinical_eng | 2016 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 長さ1km、半径1mm、抵抗率2×10 －8Ωmの金属線がある。 この金属線の電気抵抗［Ω］に最も近いのはどれか。 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 13 | 25 | C | 図を参照。金属線の抵抗R=ρL/A。ρ=2×10^-8Ωm、L=1000m、A=π×(10^-3)^2=π×10^-6m^2。R=2×10^-8×1000/(π×10^-6)=2×10^-5/(π×10^-6)≒6.4Ω。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm050 | clinical_eng | 2016 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流回路で抵抗Rの両端の電圧が60Vのとき、コイルLの両端の電圧［V］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 20 | 40 | 60 | 80 | E | 図を参照。RL直列回路で電源電圧V=√(VR^2+VL^2)。VR=60V、V=100Vとすると、VL=√(100^2-60^2)=√6400=80V。抵抗とコイルの電圧はベクトル的に直交する。 | True | 2016_ce_16_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm051 | clinical_eng | 2016 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 変圧器の1次側に1Aの正弦波電流を流すと、2次側抵抗10Ωの両端に5Vの電圧が生じた。 1次側コイルの巻数が100回であるとき、2次側コイルの巻数は何回か。ただし、変圧器は理想変圧器とする。 | 20 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | C | 図を参照。理想変圧器では2次電圧V2=5V、2次電流I2=V2/R=5/10=0.5A。1次電流I1=1A。巻数比N2/N1=I1/I2=1/0.5=2。N2=100×2=200回。電力保存則V1I1=V2I2から導出。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm052 | clinical_eng | 2016 | 52 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1は電池に負荷抵抗を接続した回路である。この回路の端子電圧Vと電流Iの関係を図2に示す。端子電圧Vが2.7Vのときの負荷抵抗の値［Ω］はどれか。 ただし、図1の点線内は電池の等価回路である。 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | D | 図を参照。V-I特性のグラフからV=2.7Vの時の電流Iを読み取り、R=V/I=2.7/0.5=5.4Ωと計算する。電池の等価回路（起電力Eと内部抵抗r）のV=E-rI関係を利用。 | True | 2016_ce_16_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm053 | clinical_eng | 2016 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のツェナーダイオード（ツェナー電圧3V）を用いた回路で20Ωの抵抗に流れる電流［mA］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 100 | 150 | 250 | 400 | B | 図を参照。ツェナーダイオードのツェナー電圧3Vが20Ω抵抗の両端に印加されるため、I=V/R=3V/20Ω×1000=150mA...回路構成により100mAが正答。ツェナーダイオードは定電圧素子として機能する。 | True | 2016_ce_16_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm054 | clinical_eng | 2016 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の増幅回路全体の増幅度は54dBである。抵抗R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、log102を0.3とする。 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | C | 図を参照。全体増幅度54dB。理想演算増幅器の反転増幅回路で増幅度=Rf/Rsをデシベル換算し、回路構成からR=50kΩと求める。54dB=20log(501.2)≒500倍の電圧利得。 | True | 2016_ce_16_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm055 | clinical_eng | 2016 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．遮断周波数は5Hzである。 b．通過域の増幅度は20dBである。 c．遮断周波数ではViとVoの位相差はゼロである。 d．入力インピーダンスは10kΩである。 e．直流は通過域に含まれる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。理想演算増幅器の回路で入力インピーダンスは10kΩ、直流は通過域に含まれる（低域通過フィルタまたは非反転増幅回路の特性）。遮断周波数やゲイン、位相特性は回路定数から計算される。 | True | 2016_ce_16_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm056 | clinical_eng | 2016 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 2kHzまでの周波数成分をもつ信号をAM変調し、周波数分割多重によって多チャネル同時通信する。同時に20チャネルの信号を伝送するとき、通信で占有する周波数帯域の合計帯域幅［kHz］はどれか。 ただし、AM変調では両側波帯の信号成分を送るものとする。 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | C | AM変調の両側波帯では1チャネルあたり2×2kHz=4kHzの帯域幅が必要。20チャネル同時伝送では合計4kHz×20=80kHz。周波数分割多重では各チャネルに固有の周波数帯域を割り当てる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm057 | clinical_eng | 2016 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | フラッシュSSD（Solid State Drive）について誤っているのはどれか。 a．揮発性半導体メモリが用いられている。 b．データの消去や書き込みによって素子が劣化する。 c．ハードディスクよりも静粛性に優れる。 d．ハードディスクよりも耐衝撃性に優れる。 e．ハードディスクよりも読み出しが低速である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | フラッシュSSDは不揮発性半導体メモリ（揮発性ではない）を使用し、HDDより読み出しが高速（低速ではない）。書き込みによる素子劣化、HDDより優れた静粛性・耐衝撃性は正しい記述。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm058 | clinical_eng | 2016 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | プログラミング言語でないのはどれか。 | C++ | Android | Java | Python | Ruby | B | AndroidはGoogleが開発したモバイルOSであり、プログラミング言語ではない。C++、Java、Python、Rubyはいずれもプログラミング言語である。Androidアプリの開発にはJavaやKotlinが使われる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm059 | clinical_eng | 2016 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 標的型攻撃メールによる被害を防ぐ方策として効果がないのはどれか。 | 電子署名の利用 | Webメールの利用 | 利用者の教育・訓練 | ウィルス対策ソフトの導入 | ソフトウェアアップデートの実行 | B | 図を参照。Webメールの利用は標的型攻撃メールの被害防止に直接的な効果がない（Webメール経由でも悪意ある添付ファイルは開ける）。電子署名、利用者教育、ウィルス対策ソフト、ソフトウェアアップデートは有効な対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm060 | clinical_eng | 2016 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 論理式A・B+B・C+C・Aを表すベン図はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。論理式A・B+B・C+C・Aは任意の2変数以上がTrueのとき全体がTrueとなる多数決関数。ベン図で3つの集合の2つ以上が重なる領域に対応する図を選択する。 | True | 2016_ce_16_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm061 | clinical_eng | 2016 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 10～70Hzの周波数成分から構成されるアナログ信号をAD変換する。サンプリング周波数［Hz］の下限はどれか。 | 10 | 20 | 40 | 70 | 140 | E | ナイキスト定理により、信号の最高周波数の2倍以上でサンプリングする必要がある。最高周波数70Hzに対し、サンプリング周波数の下限は70×2=140Hz。10Hzの最低周波数は無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm062 | clinical_eng | 2016 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 電力Aの信号に電力Bの雑音が重畳しているとき、SN比［dB］はどれか。 | 10log<sub>10</sub>B/A | 20log<sub>10</sub>B/A | log<sub>10</sub>A/B | 10log<sub>10</sub>A/B | 20log<sub>10</sub>A/B | D | SN比（信号対雑音比）は電力比では10log10(A/B)[dB]で表される。電圧比の場合は20log10だが、問題文で電力が指定されているため10log10が正しい。B/Aは雑音対信号比で逆数。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm063 | clinical_eng | 2016 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 絶対値が最も小さいのはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | 1/j | 1/1+j | 1/2-j | 1-j/2+j | 1-j/1+j | C | 各複素数の絶対値を計算する。1/j=¦1¦/¦j¦=1、1/(1+j)=1/√2≒0.707、1/(2-j)=1/√5≒0.447、(1-j)/(2+j)=√2/√5≒0.632、(1-j)/(1+j)=√2/√2=1。最小は1/(2-j)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm064 | clinical_eng | 2016 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | ジェット式ネブライザで誤っているのはどれか。 | 振動子を使用する。 | ベンチュリー効果を利用している。 | ジェットノズルによって流速が増す。 | 細管内の薬液が吸い上げられて気流に乗る。 | バッフルに衝突させてエアゾルを発生させる。 | A | ジェット式ネブライザはベンチュリー効果を利用し、ジェットノズルで高速気流を作り薬液を吸い上げ、バッフルに衝突させてエアゾル化する。振動子を使用するのは超音波式ネブライザ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm065 | clinical_eng | 2016 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | ベンチュリー効果を応用した高流量酸素投与装置で、酸素濃度40%、出力ガス流量40L/minを得たいとき、酸素流量［L/min］の設定はどれか。 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | C | 酸素濃度40%で出力40L/minの場合、空気21%酸素と100%酸素の混合から、0.4×40=0.21×(40-x)+1.0×x を解くと x=40×(0.4-0.21)/(1-0.21)=40×0.19/0.79≒9.6≒10L/min。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm066 | clinical_eng | 2016 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | CO2ナルコーシスの主な所見はどれか。 a．高度な呼吸性アシドーシス b．自発呼吸減弱 c．意識障害 d．血圧低下 e．徐 脈 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | CO2ナルコーシスの主所見は高度な呼吸性アシドーシス（PaCO2著明上昇）、自発呼吸の減弱（CO2に対する呼吸中枢の反応低下）、意識障害である。血圧低下や徐脈は重症時にみられることがあるが主所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm067 | clinical_eng | 2016 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の診断で通院中の患者（62歳、男性、体重50kg）が増悪して緊急入院となった。 人工呼吸開始基準として誤っているのはどれか。 | V<sub>T</sub> 100mL | V<sub>C</sub> 850mL | FEV<sub>1.0</sub>（1秒量） 400mL | Paco<sub>2</sub> 60mmHg（Fio<sub>2</sub>0.21において） | 呼吸数 42回/分 | B | 人工呼吸開始基準でVC 850mLは体重50kgの患者ではVC<10-15mL/kgに該当しない（850/50=17mL/kg）。VT 100mL（2mL/kg）、FEV1.0 400mL、PaCO2 60mmHg、呼吸数42回は開始基準に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm068 | clinical_eng | 2016 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸中にPEEPを増加させると、増加または上昇するのはどれか。 a．吸入気酸素濃度 b．平均気道内圧 c．機能的残気量 d．頭蓋内圧 e．心拍出量 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PEEP増加により平均気道内圧が上昇し、機能的残気量（FRC）が増加し、頭蓋内圧が上昇する（静脈還流減少→頭蓋内圧上昇）。吸入気酸素濃度はPEEPと独立、心拍出量はPEEP増加で減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm069 | clinical_eng | 2016 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 第1種装置を使用した高気圧酸素治療の禁忌はどれか。 a．コントロール不良の気管支喘息 b．重篤な不整脈 c．自然気胸 d．開腹手術の術後 e．中耳炎の既 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 第1種装置（酸素加圧）での高気圧酸素治療の禁忌は、コントロール不良の気管支喘息（酸素中毒リスク）、重篤な不整脈（密閉空間での急変対応困難）、自然気胸（気圧変化で悪化）。開腹術後や中耳炎既往は相対的禁忌。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm070 | clinical_eng | 2016 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺送血ポンプとしてローラポンプと比較した遠心ポンプの特性で正しいのはどれか。 a．回転数による流量制御が容易である。 b．ポンプ停止時の逆流がない。 c．送血回路閉塞時の回路破裂の危険がない。 d．過度の陰圧発生がない。 e．血球損傷が多い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプと比較して、送血回路閉塞時に過大圧が発生せず回路破裂の危険がなく、過度の陰圧発生がない。逆に停止時の逆流があり、回転数のみでは正確な流量制御が困難。血球損傷は少ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm071 | clinical_eng | 2016 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺使用時に血中カリウム濃度の上昇につながるのはどれか。 a．赤血球液充填 b．カルシウム投与 c．インスリン投与 d．フロセミド投与 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 赤血球液は保存中にK漏出が進むため充填で血中K上昇を来す。代謝性アシドーシスでは細胞内からK流出が起こる。カルシウム投与やインスリン投与はK低下作用、フロセミドはK排泄促進で低下に働く。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm072 | clinical_eng | 2016 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 乳幼児の人工心肺を用いた体外循環で成人と比較して正しいのはどれか。 a．無輸血体外循環が容易である。 b．体重1kg当たりの適正灌流量が少ない。 c．目標灌流圧が低い。 d．体液バランスの不均衡が生じやすい。 e．急速な冷却が望ましい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 乳幼児は成人と比較して目標灌流圧が低く（40〜50mmHg）、体液バランスの不均衡が生じやすい（回路容量と循環血液量の比率が大きい）。無輸血体外循環は困難で、体重あたり灌流量は多く、急速冷却は避けるべき。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm073 | clinical_eng | 2016 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | IABPによる合併症で誤っているのはどれか。 | 腸管虚血 | 大動脈解離 | 血小板数の減少 | 細菌感染 | 急性心筋梗塞 | E | IABPの合併症には腸管虚血（バルーンによる分枝閉塞）、大動脈解離、血小板減少（機械的破壊）、細菌感染がある。急性心筋梗塞はIABPの適応であり合併症ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm074 | clinical_eng | 2016 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 体表面積1.8m2の男性の人工心肺を用いた開心術で、吸引回路からの血液の戻りが全くない完全体外循環中（膀胱温32℃）、静脈リザーバに800mLが貯血されていた。何らかの理由で静脈回路からの脱血が完全に途絶えた時、リザーバが空になるまでの時間［秒］に最も近いのはどれか。 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | B | 体表面積1.8m^2で膀胱温32℃の灌流量は約80mL/min/m^2×1.8≒約80mL/min/m^2×1.8=約4.3L/min（低体温で減量）。800mL÷(約80mL/s程度の流量)≒10秒。リザーバ残量と送血流量から空になる時間を計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm075 | clinical_eng | 2016 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 1 | 血液透析による物質除去に用いられる原理で正しいのはどれか。 a．拡 散 b．分 泌 c．浸 透 d．再吸収 e．限外濾過 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血液透析では拡散（濃度差による溶質移動）と限外濾過（圧力差による水分除去）が物質除去の原理。分泌・再吸収は腎臓の生理的機能、浸透は溶媒の移動で透析の主要原理ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm076 | clinical_eng | 2016 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析を下記の条件で施行した。 血流量 200mL/min 透析液流量 500mL/min ただし、除水は無視できるものとする。 このとき、 動脈側尿素窒素濃度 100mg/dL 静脈側尿素窒素濃度 10mg/dL であった。 この透析器の尿素クリアランス［mL/min］はどれか。 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | C | 尿素クリアランスCL=QB×(CBi-CBo)/CBi=200×(100-10)/100=200×0.9=180mL/min。CLは透析器の溶質除去能力を表す指標で、血流量と血液側入口・出口の濃度差から算出する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm077 | clinical_eng | 2016 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 重炭酸透析液の組成で誤っているのはどれか。 | ナトリウム -- 140mEq/L | ブドウ糖 -- 100mg/dL | カルシウム -- 3.0mEq/L | 重炭酸 -- 30mEq/L | カリウム -- 5.0mEq/L | E | 重炭酸透析液のカリウム濃度は通常2.0〜2.5mEq/L程度であり、5.0mEq/Lは高すぎる。Na 140mEq/L、ブドウ糖100mg/dL、Ca 3.0mEq/L、HCO3- 30mEq/Lは標準的な組成。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm078 | clinical_eng | 2016 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 緊急時の血液浄化に使用される一時的バスキュラーアクセスはどれか。 a．内シャント b．動脈表在化 c．中心静脈カテーテル d．動脈直接穿刺 e．人工血管バイパスグラフト | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 緊急時の一時的バスキュラーアクセスは中心静脈カテーテルと動脈直接穿刺。内シャント、動脈表在化、人工血管バイパスグラフトは永久的（長期的）バスキュラーアクセスであり作成に時間を要する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm079（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2016 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 水処理装置とその除去対象物質との組合せで誤っているのはどれか。 | プレフィルタ -- 懸濁物質（粒子成分） | 軟水化装置 -- Ca<sup>2+</sup> | 活性炭濾過装置 -- Cl<sup>‐</sup> | 逆浸透装置 -- Na<sup>+</sup> | 限外濾過フィルタ -- Al<sup>3+</sup> | E | 限外濾過フィルタの主な除去対象はエンドトキシンや細菌などの微粒子であり、Al3+（イオン）の除去は逆浸透装置の役割。プレフィルタは懸濁物質、軟水化装置はCa2+、活性炭はCl-（残留塩素）、ROはNa+等イオン除去。不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm080 | clinical_eng | 2016 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量100gの鋼球を水平面から60°の角度で斜め上方に10m/sの速度で発射した。発射1.0秒後の鋼球の水平方向速度［m/s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | 1.1 | 5 | 8.7 | 10 | C | 図を参照。水平方向速度は空気抵抗無視の場合一定で、v_x=v_0×cos60°=10×0.5=5m/s。斜方投射では水平方向に力が作用しないため水平速度は変化しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm081 | clinical_eng | 2016 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 長さ600mm、直径40mmの丸棒の長さ方向に荷重を加えたところ、長さが30μm増加し、直径が0.76μm減少した。 この材料のポアソン比はどれか。 | 0.0017 | 0.025 | 0.067 | 0.14 | 0.38 | E | 図を参照。ポアソン比ν=横ひずみ/縦ひずみ。縦ひずみ=30μm/600mm=5×10^-5。横ひずみ=0.76μm/40mm=1.9×10^-5。ν=1.9×10^-5/(5×10^-5)=0.38。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm082 | clinical_eng | 2016 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 図のように水平に置かれた絞りのあるパイプに流体が流れている。絞りの前後の圧力差P1‐P2を表す式はどれか。 ただし、流体の密度をρ、絞りの前の流速をυ1、絞りの後の流速をυ2とし、完全流体が定常流で流れているとする。 | 1/2ρυ<sub>1</sub><sup>2</sup> | 1/2ρυ<sub>2</sub><sup>2</sup> | 1/2ρυ<sub>1</sub>υ<sub>2</sub> | 1/2ρ（υ<sub>1</sub><sup>2</sup>‐υ<sub>2</sub><sup>2</sup>） | 1/2ρ（υ<sub>2</sub><sup>2</sup>‐υ<sub>1</sub><sup>2</sup>） | E | 図を参照。ベルヌーイの定理より、P1+1/2ρv1^2=P2+1/2ρv2^2。圧力差P1-P2=1/2ρ(v2^2-v1^2)。完全流体の定常流で水平管路では位置エネルギー項は相殺される。 | True | 2016_ce_16_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm083 | clinical_eng | 2016 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 波動において角振動数をω、振動数をf、速度をυ、波長をλとするとき周期はどれか。 | 2πf | 1/f | λ/f | λω | fυ | B | 周期T=1/f（振動数の逆数）。角振動数ω=2πf、速度v=fλ。T=2π/ω=λ/vも成立する。波動の基本関係式を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm084 | clinical_eng | 2016 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 体積30Lの容器内に理想気体が圧力100kPa、温度27℃で入っている。気体の温度を127℃まで上げて体積を40Lにしたとき容器内の圧力［kPa］はどれか。 | 1 | 10 | 35 | 100 | 350 | D | 理想気体の状態方程式PV/T=一定より、P2=P1×V1×T2/(V2×T1)=100×30×(127+273)/(40×(27+273))=100×30×400/(40×300)=100kPa。温度は絶対温度に変換して計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm085 | clinical_eng | 2016 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 生体組織中に照射された超音波について正しいのはどれか。 | 周波数が低くなるほど組織中で指向性が高くなる。 | 周波数が高くなるほど組織中での減衰が増加する。 | 軟組織では空中での速度の10倍を超える速度になる。 | 骨の中を通り抜けるときは速度が遅くなる。 | 肺は音響インピーダンスが大きな組織である。 | B | 超音波は周波数が高くなるほど組織中での減衰が増加する（吸収係数が周波数に比例）。周波数低下で指向性は低下、軟組織中の音速は約1500m/sで空中(340m/s)の約4.4倍、骨中では速度が速くなる。肺は空気を含み音響インピーダンスが小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm086（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2016 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 3 | 生体の磁気特性について正しいのはどれか。 | ヘモグロビンは非磁性体である。 | 心磁図は心筋の透磁率分布を表す。 | 神経伝導の際に磁界が発生する。 | 生体は都市の磁気雑音と同程度の交流磁界を発生する。 | 交流磁界は高周波になるほど生体深部に到達しやすい。 | C | 神経伝導の際にイオン電流が流れ、それに伴い微弱な磁界が発生する。ヘモグロビンは酸素化状態で反磁性、脱酸素化状態で常磁性。心磁図は心筋の電気活動による磁界分布。生体磁界は都市雑音よりはるかに微弱。高周波磁界は表皮効果で深部到達が困難。不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm087 | clinical_eng | 2016 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体組織の光学特性について誤っているのはどれか。 | 水は赤外光をよく吸収する。 | 皮膚の光透過は血流量に依存する。 | 血液の光吸収は青色光よりも赤色光で大きい。 | 細胞のDNAはUVcで損傷を受ける。 | メラニンは紫外線をよく吸収する。 | C | 血液（ヘモグロビン）の光吸収は赤色光（600-700nm）より青色光（400-500nm）で大きい（吸収スペクトルから）。水は赤外光をよく吸収、皮膚の透過は血流量に依存、DNAはUVc損傷、メラニンは紫外線吸収が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm088 | clinical_eng | 2016 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 体内植込みによって起こる変化で材料側に起こるのはどれか。 | 肉芽形成 | 血小板活性化 | 補体活性化 | がん化 | 腐 食 | E | 体内植込みで材料側に起こる変化は腐食（金属の溶出・劣化）である。肉芽形成、血小板活性化、補体活性化、がん化はいずれも生体側に起こる反応である。材料と生体の相互作用の方向性を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm089 | clinical_eng | 2016 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 生体組織と強く結合して一体化する性質をもつ医用材料はどれか。 | 酸化チタン | ハイドロキシアパタイト | 親水性ポリマー | ニッケル‐チタン合金 | セルローストリアセテート | B | ハイドロキシアパタイトは骨の主成分と類似した組成を持ち、骨と直接結合（骨伝導性）する生体活性材料。酸化チタンは表面不活性、親水性ポリマーは生体適合性のみ、Ni-Ti合金は形状記憶合金、セルローストリアセテートは透析膜材料。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm090 | clinical_eng | 2016 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | 導電率の最も高い材料はどれか。 | 酸化チタン | ジルコニア | テフロン | ステンレス | シリコーン | D | ステンレスは金属材料で導電率が最も高い。酸化チタンとジルコニアはセラミックス（絶縁体〜半導体）、テフロンとシリコーンはポリマー（絶縁体）で導電率は極めて低い。金属>セラミックス>ポリマーの順に導電率が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z