## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2018_ce_18_am001 | clinical_eng | 2018 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 終末期医療における事前の意思表示（リビング・ウィル）について誤っているのはどれか。 | 本人の意思が最も優先されるべきである。 | 単に死の瞬間を引き延ばす延命措置を受けずに済むことにつながる。 | 医療チームから説明を受け、よりよい選択を行うことが推奨される。 | 表明された意思が尊重され、誇りを持って最期を生きることにつながる。 | 一時的に生命維持が困難になった際の回復目的の救命も拒むことにつながる。 | E | リビング・ウィルは終末期における延命措置の拒否などを事前に表明するものである。一時的に生命維持が困難になった場合の回復目的の救命処置まで拒否するものではない。正答Eは救命目的の処置も拒むとしており誤り。他の選択肢は本人意思の尊重、延命措置回避、医療チームの説明、尊厳ある最期など、いずれもリビング・ウィルの趣旨に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am002 | clinical_eng | 2018 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 平成29年度の病因物質別の食中毒患者数発生状況のうち、最も多かった病因はどれか。 | ノロウイルス | カンピロバクター | 病原大腸菌 | サルモネラ属菌 | ボツリヌス菌 | A | 日本における食中毒患者数は、ノロウイルスが最も多い。カンピロバクターは件数では多いが患者数ではノロウイルスに及ばない。サルモネラ、病原大腸菌、ボツリヌス菌はいずれもノロウイルスより患者数が少ない。ノロウイルスは集団感染を起こしやすく大規模な患者発生となりやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am003 | clinical_eng | 2018 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 一般医療機器（クラスⅠ）に分類されるのはどれか。 | 補聴器 | ネブライザ | 人工呼吸器 | 冠動脈ステント | 粒子線治療装置 | B | 医療機器はリスクに応じてクラスI～IVに分類される。クラスI（一般医療機器）は人体へのリスクが極めて低い機器である。ネブライザはクラスIに該当する。補聴器はクラスII、人工呼吸器はクラスIII、冠動脈ステントはクラスIV、粒子線治療装置はクラスIVに分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am004 | clinical_eng | 2018 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 壊 死 -- プログラムされた生理的な細胞死 | 過形成 -- 細胞数の増加 | 肉芽腫 -- 類上皮細胞の増殖と巨細胞からなる病変 | 化膿性炎 -- 多数の好中球が滲出してくる炎症 | 化 生 -- 他の系統の分化した細胞への変化 | A | 壊死はプログラムされた生理的な細胞死ではなく、病的な原因による細胞死である。プログラムされた細胞死はアポトーシスである。過形成は細胞数の増加、肉芽腫は類上皮細胞と巨細胞からなる病変、化膿性炎は好中球の滲出を伴う炎症、化生は分化した細胞が他の系統の細胞に変化することで、いずれも正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am005 | clinical_eng | 2018 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | 健常人の測定値で基準範囲から外れるのは全体の何％か。 | 1％ | 5％ | 10％ | 20％ | 50％ | B | 基準範囲は健常人の測定値の中央95%を含む範囲として設定される。したがって健常人でも上下各2.5%、合計5%が基準範囲から外れる。この定義は臨床検査の基本概念であり、基準範囲外＝異常ではないことを理解する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am006 | clinical_eng | 2018 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 呼吸器の構造について誤っているのはどれか。 | 肋間動脈は肋骨上縁を走行する。 | 右主気管支の分岐角度（体軸に対しなす角）は、左主気管支よりも小さい。 | 2つの胸膜のうち肺側にあるものを臓側胸膜と呼ぶ。 | 気管の後壁は平滑筋よりなる。 | 水平裂は右肺に存在する。 | A | 肋間動脈は肋骨の下縁を走行する（肋骨上縁ではない）。胸腔穿刺時は肋骨上縁から穿刺することで肋間動脈の損傷を避ける。右主気管支の分岐角度が左より小さい、臓側胸膜が肺側にある、気管後壁が平滑筋からなる、水平裂が右肺に存在するという記述はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am007 | clinical_eng | 2018 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 正しいのはどれか。 a．心電図のP波に続いて心房が収縮する。 b．心音の第Ⅱ音は動脈弁の閉鎖音である。 c．心臓の正常興奮伝導では、ヒス束がペースメーカとなる。 d．正常心では拡張期の心室容積が小さいほど心拍出量は増加する。 e．心電図ST部分の変化は心筋虚血の指標となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | a：P波は心房の興奮（脱分極）を示し、その後に心房が収縮する（正しい）。b：第II音は大動脈弁と肺動脈弁の閉鎖音である（正しい）。c：正常のペースメーカは洞房結節であり、ヒス束ではない（誤り）。d：Frank-Starling機構により拡張期容積が大きいほど心拍出量が増加する（誤り）。e：ST変化は心筋虚血の指標となる（正しい）。a,b,eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am008 | clinical_eng | 2018 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 成人の1日あたりの糸球体濾過量［L］はおよそいくらか。 | 1.6 | 8 | 16 | 80 | 160 | E | 糸球体濾過量（GFR）は約125mL/分である。1日あたりでは125×60×24＝180,000mL＝約180Lとなるが、選択肢として最も近いのは160Lである。実際の臨床では約150～180L/日とされ、そのうち99%以上が尿細管で再吸収される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am009 | clinical_eng | 2018 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 腹（膜）腔について誤っているのはどれか。 | 小網は肝臓に付着する。 | 大網は胃の尾側に存在する。 | 腸間膜は2枚から成っている。 | 膵臓は腹（膜）腔の中にある。 | 膀胱は腹（膜）腔の外にある。 | D | 膵臓は後腹膜臓器（腹膜後器官）であり、腹腔内にはない。小網は肝臓と胃を結ぶ腹膜のヒダで肝臓に付着する。大網は胃の下方（尾側）に垂れ下がる。腸間膜は2枚の腹膜から成る。膀胱は腹膜外（下腹部の腹膜外）に位置する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am010 | clinical_eng | 2018 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | ショックでみられる徴候として誤っているのはどれか。 | 皮膚蒼白 | 血圧低下 | 表在静脈虚脱 | 乏 尿 | 過呼吸 | E | ショックでは交感神経緊張により頻呼吸（浅い速い呼吸）がみられるが、過呼吸（深い大きな呼吸）は典型的な徴候ではない。皮膚蒼白、血圧低下、表在静脈虚脱、乏尿はショックの代表的な徴候である。ショックでは末梢循環不全により皮膚は蒼白冷汗となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am011 | clinical_eng | 2018 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の胸部X線所見で正しいのはどれか。 a．横隔膜の平低化 b．肺門リンパ節腫大 c．縦隔陰影の拡大 d．肺血管陰影の減少 e．肋間腔の拡大 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDでは肺の過膨張により横隔膜が平低化する（a正しい）。肺気腫による肺血管床の破壊で肺血管陰影が減少する（d正しい）。過膨張により肋間腔が拡大する（e正しい）。肺門リンパ節腫大（b）や縦隔陰影の拡大（c）はCOPDの典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am012 | clinical_eng | 2018 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 a．わが国では女性に多い。 b．D-ダイマーが陽性になる。 c．血液ガス分析では呼吸性アシドーシスを呈する。 d．肺換気シンチグラムで血栓を証明できる。 e．下肢の動脈血栓の剥離が原因となる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 急性肺血栓塞栓症は日本では女性に多い（a正しい）。D-ダイマーは血栓の存在を示す線溶マーカーで陽性になる（b正しい）。血液ガスでは低酸素血症・呼吸性アルカローシスを呈する（c誤り）。肺血流シンチグラムで血栓部位の血流欠損を示す（d誤り：換気シンチではない）。原因は下肢の深部静脈血栓であり動脈血栓ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am013 | clinical_eng | 2018 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 疾患と症状・身体所見の組合せで誤っているのはどれか。 | 僧帽弁狭窄症 -- バチ状指 | 心房中隔欠損症 -- Ⅱ音固定性分裂 | 大動脈弁閉鎖不全症 -- 大 脈 | 大動脈弁狭窄症 -- 狭心症 | ファロー四徴症 -- 蹲 踞（そんきょ） | A | 僧帽弁狭窄症ではバチ状指はみられない。バチ状指は先天性心疾患やチアノーゼ性心疾患、慢性肺疾患でみられる。心房中隔欠損症ではII音固定性分裂、大動脈弁閉鎖不全症では大脈、大動脈弁狭窄症では狭心症、ファロー四徴症では蹲踞がそれぞれ特徴的な所見である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am014 | clinical_eng | 2018 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 下垂体ホルモンの異常が原因で発症する疾患はどれか。 a．尿崩症 b．末端肥大症 c．小人症 d．橋本病 e．骨軟化症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 尿崩症は下垂体後葉からのバソプレッシン分泌低下（a正しい）。末端肥大症は下垂体前葉の成長ホルモン過剰（b正しい）。小人症は成長ホルモン分泌不全（c正しい）。橋本病は自己免疫性甲状腺疾患で下垂体ホルモンの異常が原因ではない（d誤り）。骨軟化症はビタミンD欠乏等が原因で下垂体とは直接関係しない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am015 | clinical_eng | 2018 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 高血糖性糖尿病性昏睡のうち高浸透圧性昏睡の症状として適切なのはどれか。 a．口 渇 b．アセトン臭 c．クスマール呼吸 d．振 戦 e．痙 攣 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 高浸透圧性昏睡ではケトン体産生が少ないため、アセトン臭やクスマール呼吸は典型的ではない（これらはケトアシドーシス性昏睡の特徴）。口渇（a正しい）は高浸透圧による脱水で出現する。振戦（d正しい）と痙攣（e正しい）は高浸透圧による神経症状としてみられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am016 | clinical_eng | 2018 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経系の緊張時にみられる作用はどれか。 a．散 瞳 b．気管支平滑筋弛緩 c．胃酸分泌亢進 d．腸蠕動亢進 e．膀胱括約筋収縮 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 交感神経緊張時には散瞳（a正しい）、気管支平滑筋弛緩（b正しい）、膀胱括約筋収縮（e正しい）がみられる。胃酸分泌亢進（c）や腸蠕動亢進（d）は副交感神経（迷走神経）の作用であり、交感神経緊張時にはむしろ抑制される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am017 | clinical_eng | 2018 | 17 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 日和見感染症はどれか。 a．ニューモシスチス肺炎 b．肺炎球菌肺炎 c．マイコプラズマ肺炎 d．サイトメガロウイルス肺炎 e．アスペルギルス肺炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 日和見感染症は免疫機能が低下した際に発症する感染症である。ニューモシスチス肺炎（a正しい）、サイトメガロウイルス肺炎（d正しい）、アスペルギルス肺炎（e正しい）は代表的な日和見感染症である。肺炎球菌肺炎（b）やマイコプラズマ肺炎（c）は健常者にも発症する市中肺炎の原因であり日和見感染ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am018 | clinical_eng | 2018 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 慢性腎臓病の重症度を規定する因子はどれか。 a．基礎疾患 b．推算糸球体濾過量 c．蛋白尿 d．尿 量 e．血 圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 慢性腎臓病（CKD）の重症度はCGA分類により、基礎疾患（Cause）、推算糸球体濾過量（GFR）、蛋白尿（アルブミン尿）の3因子で規定される。尿量や血圧は重症度分類の直接的な因子ではない。CKDステージはGFR区分とアルブミン尿区分のマトリクスで表される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am019 | clinical_eng | 2018 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 食道炎の原因となるのはどれか。 a．胃液の逆流 b．唾液の嚥下 c．高血圧 d．化学物質 e．真菌の感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 食道炎の原因には胃液の逆流（逆流性食道炎、a正しい）、化学物質の誤飲（腐食性食道炎、d正しい）、真菌の感染（カンジダ食道炎、e正しい）がある。唾液の嚥下（b）は食道を保護する作用があり原因とはならない。高血圧（c）は食道炎とは無関係である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am020 | clinical_eng | 2018 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胃潰瘍の原因となるのはどれか。 a．カンジダ b．ヘリコバクターピロリ菌 c．非ステロイド性消炎鎮痛薬 d．熱 傷 e．黄色ブドウ球菌 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 胃潰瘍の原因としてヘリコバクターピロリ菌（b正しい）、非ステロイド性消炎鎮痛薬（NSAIDs、c正しい）、熱傷によるストレス潰瘍（d正しい）が挙げられる。カンジダ（a）は食道カンジダ症の原因であり胃潰瘍の原因ではない。黄色ブドウ球菌（e）は食中毒の原因となるが胃潰瘍の主因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am021 | clinical_eng | 2018 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 1 | 麻酔に必要な要素でないのはどれか。 | 鎮 静 | 鎮 痛 | 筋弛緩 | 有害反射の抑制 | 消化管運動の抑制 | E | 麻酔の3要素は鎮静（意識消失）、鎮痛、筋弛緩であり、加えて有害反射の抑制も重要な要素である。消化管運動の抑制は麻酔に必要な要素ではない。消化管運動の抑制は麻酔の副作用として生じることはあるが、麻酔の目的・要素ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am022 | clinical_eng | 2018 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | SOFAスコアについての6つの機能評価に含まれないのはどれか。 | 運動機能 | 循環機能 | 肝機能 | 脳機能 | 血液凝固能 | A | SOFAスコアは集中治療における臓器障害の評価スコアで、呼吸機能、循環機能、肝機能、凝固能、腎機能、中枢神経機能（脳機能）の6項目を評価する。運動機能はSOFAスコアの評価項目に含まれない。各項目を0～4点で評価し合計点で臓器障害の重症度を判定する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am023 | clinical_eng | 2018 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 2 | スタンダードプリコーションについて誤っているのはどれか。 | 手指に目に見える汚染がない場合は速乾式擦式アルコール製剤を用いてもよい。 | 損傷した皮膚に触れる場合はグローブを着用する。 | 患者の持ち物に触れた後は手洗いを行う。 | 分泌物が飛散する患者は個室に収容する。 | 使用済みの注射器は両手で扱えばリキャップしてもよい。 | E | スタンダードプリコーション（標準予防策）では注射針のリキャップは原則禁止である。両手で扱ってもリキャップは針刺し事故のリスクが高く行ってはならない。目に見える汚染がなければ速乾式アルコール製剤の使用可、損傷皮膚接触時のグローブ着用、患者の持ち物に触れた後の手洗い、分泌物飛散患者の個室収容はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am024 | clinical_eng | 2018 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 2 | 正しいのはどれか。 | 滅菌とは、微生物による汚染の危険性を低減させることである。 | 消毒とは、物質から有機物や汚染を物理的に除去することである。 | 洗浄とは、芽胞を含むすべての微生物を除去することである。 | 使用後の消化器内視鏡には、高水準消毒を行う。 | 使用後の呼吸器回路には、低水準消毒を行う。 | D | 使用後の消化器内視鏡は粘膜に接触するセミクリティカル器具であり、高水準消毒が必要である（D正しい）。滅菌は全微生物の除去（Aは消毒の説明と混同）、消毒は感染力のある微生物の減少（Bは洗浄の説明）、洗浄は汚染の物理的除去（Cは滅菌の説明）である。呼吸器回路は中水準以上の消毒が必要でEは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am025 | clinical_eng | 2018 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | アレルギーと疾患との組合せで誤っているのはどれか。 | Ⅰ型アレルギー -- 花粉症 | Ⅱ型アレルギー -- アナフィラキシーショック | Ⅱ型アレルギー -- 血液型不適合輸血 | Ⅲ型アレルギー -- 全身性エリテマトーデス | Ⅳ型アレルギー -- 接触性皮膚炎 | B | アナフィラキシーショックはI型アレルギー（即時型過敏反応）に分類され、II型アレルギーではない。花粉症はI型、血液型不適合輸血はII型（細胞障害型）、全身性エリテマトーデスはIII型（免疫複合体型）、接触性皮膚炎はIV型（遅延型）であり、これらは正しい組合せである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am026 | clinical_eng | 2018 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 相対誤差1％の電流計と相対誤差2％の電圧計を用いて電力を測定する場合、電力の相対誤差は何％となるか。 | 1 | 2 | √5 | 3 | 5 | D | 電力P=V×Iであり、積の形で表される物理量の相対誤差は各測定値の相対誤差の和となる。電流計の相対誤差1%＋電圧計の相対誤差2%＝電力の相対誤差3%。これは誤差伝播の基本法則であり、掛け算の場合は相対誤差が加算される。二乗和の平方根（√5）は独立な誤差の合成に用いるが、本問では単純加算が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am027 | clinical_eng | 2018 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 生体用金属電極について正しいのはどれか。 a．電極と生体間の接触面積を大きくすると電極接触インピーダンスは増加する。 b．周波数が高くなると電極接触インピーダンスは増加する。 c．電極用ペーストは電極接触インピーダンスを下げる効果がある。 d．新しい金属電極はエージング後の電極と比べて基線の変動が大きい。 e．電極電位は使用する金属の種類によって異なる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | c：電極用ペーストは接触インピーダンスを下げる（正しい）。d：新しい電極はエージング前は分極電位が不安定で基線変動が大きい（正しい）。e：電極電位は金属の種類（イオン化傾向）によって異なる（正しい）。a：接触面積を大きくするとインピーダンスは減少する（誤り）。b：周波数が高くなるとインピーダンスは減少する（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am028 | clinical_eng | 2018 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図計測の誘導について誤っているのはどれか。 | 胸部誘導ではWilsonの結合点を基準電極として用いる。 | 左足から右手の電位を差し引いた誘導を第Ⅲ誘導という。 | 差動増幅器のニュートラル端子には右足電極を接続する。 | aV<sub>R</sub>誘導は左手と左足を結合した点を基準電極として用いる。 | 双極誘導の間にはⅡ=Ⅰ+Ⅲの関係がある。 | B | 第III誘導は左足から左手の電位を差し引いたものであり、左足から右手ではない（B誤り）。胸部誘導はWilsonの結合点を基準とする（A正しい）。右足電極はニュートラル端子に接続する（C正しい）。aVR誘導は左手・左足の結合点を基準とする（D正しい）。双極誘導ではII=I+IIIの関係がある（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am029 | clinical_eng | 2018 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。 a．複数チャネルの同時計測が可能である。 b．電気的干渉を受けやすい。 c．測定開始前にゼロ点補正が必要である。 d．体外循環用のチューブで使用可能である。 e．内胸動脈グラフトで使用可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | トランジットタイム型超音波血流計は、複数チャネルの同時計測が可能（a正しい）、体外循環チューブで使用可能（d正しい）、内胸動脈グラフトで使用可能（e正しい）。電気的干渉を受けにくい（b誤り：電磁式血流計と混同）。ゼロ点補正は電磁式血流計で必要であり、トランジットタイム型では不要（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am030 | clinical_eng | 2018 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 a．測定時の校正が不要である。 b．指先以外では測定できない。 c．心原性ショック時でも測定できる。 d．赤外線2波長を用いる。 e．ヘモグロビンの吸光度を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | パルスオキシメータは校正不要で測定可能（a正しい）、ヘモグロビンの吸光度の違いを利用して酸素飽和度を測定する（e正しい）。指先以外にも耳たぶ等で測定可能（b誤り）。心原性ショック時は末梢循環不全により信頼性が低下する（c誤り）。赤色光と赤外線の2波長を用い、赤外線2波長ではない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am031 | clinical_eng | 2018 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | 血中二酸化炭素分圧の測定に用いられるのはどれか。 | セバリングハウス電極 | サーモパイル | クラーク電極 | ストレンゲージ | 熱線型白金電極 | A | セバリングハウス電極（CO2電極）は血中二酸化炭素分圧の測定に用いられる。CO2が透過膜を通り内部液のpHを変化させ、それをpH電極で測定する原理である。クラーク電極は酸素分圧測定用、サーモパイルは温度測定用、ストレンゲージは圧力・ひずみ測定用、熱線型白金電極は流速測定用である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am032 | clinical_eng | 2018 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波を用いた医用画像計測で描出の最も困難な臓器はどれか。 | 心 臓 | 乳 腺 | 小 腸 | 肝 臓 | 腎 臓 | C | 小腸は管腔内にガスを含み、超音波の音響インピーダンスの差が大きく多重反射を生じるため描出が最も困難である。心臓、乳腺、肝臓、腎臓は実質臓器または比較的均一な組織であり、超音波での描出が可能である。消化管ガスは超音波検査の大きな障害となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am033 | clinical_eng | 2018 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 磁気共鳴画像（MRI）について正しいのはどれか。 a．撮影には被曝を伴う。 b．骨の撮像はできない。 c．軟部組織の撮像に適している。 d．動きのある臓器も撮像できる。 e．血管の撮像が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | MRIは磁場と高周波パルスを用いるため被曝を伴わない（a誤り）。骨はプロトン密度が低くMRI信号が弱いが撮像自体は可能（b正確には誤りだが、臨床的には骨の描出は困難）。軟部組織のコントラスト分解能に優れる（c正しい）。シネMRI等で動きのある臓器も撮像可能（d正しい）。MRAで血管撮像が可能（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am034 | clinical_eng | 2018 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 a．超短波治療器 -- 高周波 b．筋刺激装置 -- 光 c．X線装置 -- 粒子線 d．ネブライザ -- 超音波 e．除細動器 -- パルス波 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 筋刺激装置は電気刺激を用いるもので光ではない（b誤り）。X線装置は電磁放射線（X線）を用いるもので粒子線ではない（c誤り）。超短波治療器は高周波を利用（a正しい）。ネブライザは超音波で薬液を霧化（d正しい）。除細動器はパルス波形の電流を使用（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am035 | clinical_eng | 2018 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 | 500MHzの高周波が用いられる。 | 出力電力と必要な対極板面積は反比例する。 | 純切開にはバースト波が用いられる。 | 出力回路にはコンデンサが直列に挿入される。 | 高周波接地は対極板側回路を抵抗により接地する。 | D | 電気メスは300kHz～5MHz程度の高周波を使用し、500MHzではない（A誤り）。出力電力が大きいほど対極板面積も大きくする必要があり反比例ではない（B誤り）。純切開には連続正弦波を用い、バースト波は凝固に用いる（C誤り）。出力回路にはコンデンサが直列に挿入され直流成分を遮断する（D正しい）。高周波接地はコンデンサを介して接地する（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am036 | clinical_eng | 2018 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．慢性心房細動の徐脈はDDDの適応である。 b．VVIの電極リードは2本である。 c．パルス振幅は3mVである。 d．リチウム・ヨウ素電池を使用する。 e．単極電極ではカテーテル先端部はマイナス極である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | リチウム・ヨウ素電池を使用する（d正しい）。単極電極ではカテーテル先端がマイナス極（陰極）となる（e正しい）。慢性心房細動の徐脈にはVVIが適応でありDDDではない（a誤り）。VVIの電極リードは1本（b誤り）。パルス振幅は通常2.5～5Vであり3mVではない（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am037 | clinical_eng | 2018 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 胸腔ドレナージで持続吸引する場合、設定値は通常-5～-20の陰圧とするが、このときの単位はどれか。 | kgf/cm<sup>2</sup> | atm | cmH<sub>2</sub>O | kPa | psi | C | 胸腔ドレナージの持続吸引圧-5～-20の単位はcmH2Oである。臨床現場では水封式ドレナージシステムを用い、吸引圧は水柱の高さ（cmH2O）で設定する。kgf/cm2、atm、kPa、psiは工業的な圧力単位であり、胸腔ドレナージの設定値としては用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am038（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2018 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 体外衝撃波結石破砕装置（ESWL）について正しいのはどれか。 | 電磁板方式では凸音響レンズを用いる。 | 圧電方式では結石の位置を焦点に合わせる。 | 腸管損傷の危険はない。 | 妊婦にも安全である。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | B | ESWLの圧電方式では圧電素子を球殻状に配置し、結石を焦点位置に合わせて衝撃波を集束させる（B正しい）。電磁板方式では音響レンズを用いるが凸レンズではなく凹レンズで集束させる（A誤り）。腸管損傷の可能性はあり（C誤り）、妊婦には禁忌（D誤り）、膀胱結石の第一選択は経尿道的手術（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am039 | clinical_eng | 2018 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹で静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．胸腔内手術は適応外である。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 内視鏡外科手術では気腹にCO2ガスを用いる（a正しい）。気腹により腹腔内圧が上昇し、下肢深部静脈血栓や肺血栓塞栓症のリスクがある（e正しい）。気腹で静脈還流は減少する（b誤り）。硬性鏡も使用可能（c誤り）。胸腔鏡手術も行われる（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am040 | clinical_eng | 2018 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 電撃に対する人体の反応について正しいのはどれか。 | 体表から受ける電撃をミクロショックという。 | 直接心臓に0.01mAの商用交流が流れると心室細動を誘発する。 | 直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。 | 商用交流の離脱限界電流値は最小感知電流値の5倍程度である。 | 最小感知電流閾値は50～60Hzを超えると周波数に比例して上昇する。 | C | 図を参照。体表から受ける電撃はマクロショックであり、ミクロショックは心臓に直接電流が流れる場合である（A誤り）。直接心臓への0.1mA（100μA）程度で心室細動を誘発し、0.01mAでは不足（B誤り）。直流は組織に化学的変化を起こしやすい（C正しい）。離脱限界は最小感知の約10倍（D誤り）。最小感知電流閾値は周波数に比例して上昇する（E概ね正しいが50-60Hz以上）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am041 | clinical_eng | 2018 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図の記号が付いた装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値［μA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | B | 図を参照。図の記号はBF形装着部を示す。BF形装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値は50μAである。B形は100μA、BF形は50μA（正常時）、CF形は10μA（正常時）が規定値である。装着部の種類と漏れ電流の許容値の関係は安全管理の基本知識である。 | True | 2018_ce_18_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am042 | clinical_eng | 2018 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1における漏れ電流測定用器具（MD）において、100kHz の漏れ電流を測定したところ、電圧計の読みが0.1Vであった。このとき実際に流れた100kHzの漏れ電流のおよその値［mA］はどれか。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | D | 図を参照。漏れ電流測定用器具（MD）は低周波では1kΩの抵抗として動作するが、高周波では周波数特性により感度が低下する。100kHzでは約100倍の減衰が生じるため、電圧計の読み0.1Vに対して実際の電流は0.1V÷（約10Ω実効インピーダンス）≒10mAとなる。MDの周波数特性の理解が必要な応用問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am043 | clinical_eng | 2018 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | クランプ型電流計を用いて医療機器に供給される電源電流の測定を行うとき、図のクランプ部分に挟むのはどれか。 | 保護接地線 | 機能接地線 | 2本の電源導線 | 2本の電源導線と保護接地線 | 2本の電源導線のいずれか1本 | E | 図を参照。クランプ型電流計で電源電流を測定する場合、2本の電源導線のいずれか1本を挟む。2本同時に挟むと往復電流が相殺されて測定できない。保護接地線を挟むと接地漏れ電流が測定される。1本の電源導線を挟むことでその線に流れる電流値が測定できる。 | True | 2018_ce_18_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am044 | clinical_eng | 2018 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 室温（20℃付近）、圧力15MPaで液化する医療ガスはどれか。 a．窒 素 b．二酸化炭素 c．亜酸化窒素 d．治療用空気 e．ヘリウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 室温（20℃付近）で15MPaの圧力で液化するのは臨界温度が室温以上のガスである。二酸化炭素（臨界温度31℃）と亜酸化窒素（臨界温度36.4℃）は室温付近で加圧により液化可能。窒素、治療用空気、ヘリウムは臨界温度が極めて低く、室温では加圧しても液化しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am045 | clinical_eng | 2018 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 機器やシステムの信頼性について正しいのはどれか。 a．機器を直列に接続するとシステムの信頼度は低下する。 b．定常アベイラビリティは機器が利用できる時間的割合を表す。 c．MTBFは修理に要した時間の平均値を表す。 d．MTTRは故障と故障との間の無故障時間の平均値を表す。 e．故障率は初期故障期間より偶発故障期間の方が高い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 直列接続ではいずれかの機器が故障するとシステム全体が停止するため信頼度は低下する（a正しい）。定常アベイラビリティはMTBF/(MTBF+MTTR)で機器が利用可能な時間的割合を表す（b正しい）。MTBFは平均故障間動作時間であり修理時間ではない（c誤り）。MTTRは平均修理時間であり無故障時間ではない（d誤り）。偶発故障期間は故障率が最も低い（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am046 | clinical_eng | 2018 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が外部から電磁波を受けた場合、本来の機能を維持できる能力（妨害排除能力）を意味するのはどれか。 | EMI | EMC | SAR | emission | immunity | E | 図を参照。immunity（イミュニティ）は外部からの電磁妨害に対して機器が正常な機能を維持できる能力（妨害排除能力）を意味する。EMIは電磁妨害そのもの、EMCは電磁両立性、SARは比吸収率、emissionは機器から放出される電磁波を指す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am047 | clinical_eng | 2018 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 図のようにA点に電気量Q、B点とC点に電気量2Qの点電荷が正方形の各頂点に固定してある。A点の点電荷にはたらく静電気力がつり合うとき、X点の電気量はどれか。 ただし、Q＞0である。 | Q | -Q | 2√2Q | -2√2Q | -4√2Q | E | 図を参照。A点の電荷Qに働く力のつり合いを考える。B点とC点からの斥力を合成し、X点の電荷による力とつり合わせる。対角線上のX点からA点への距離は√2倍であり、クーロンの法則と力の方向を考慮すると、X点の電荷は-4√2Qとなる。 | True | 2018_ce_18_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am048 | clinical_eng | 2018 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 初期状態では巻数10回の円形コイルに0.2Wbの磁束が直交している。コイル面を時計回りに1秒間あたり5rad（ラジアン）回転させるとき、コイルに発生する起電力の振幅［V］はどれか。 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 25 | D | 図を参照。コイルに発生する起電力はe=NΦωsin(ωt)。振幅はNΦω=10×0.2×5=10V。Nは巻数10回、Φは磁束0.2Wb、ωは角速度5rad/sである。初期状態で磁束が直交しているため、回転によりcos成分からsin成分に変化し起電力が発生する。 | True | 2018_ce_18_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am049 | clinical_eng | 2018 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のように、巻数nの空心コイルに周波数fの交流電圧Vを加え、電流Iを流したとき、正しいのはどれか。 | 巻数nを増加すると、電流Iは減少する。 | コイル径を大きくすると、電流Iは増加する。 | コイルに鉄心を入れると、電流Iは増加する。 | 周波数fを高くすると、電流Iは増加する。 | 電圧Vを高くすると、電流Iは減少する。 | A | 図を参照。コイルのインダクタンスLはL=μ₀n²A/lで表され、巻数nの2乗に比例する。インダクタンスが増加するとリアクタンスωLが増加し、電流Iは減少する。コイル径を大きくするとLが増加しIは減少（B誤り）。鉄心を入れるとLが増加しIは減少（C誤り）。周波数を高くするとωLが増加しIは減少（D誤り）。電圧を高くするとIは増加（E誤り）。 | True | 2018_ce_18_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am050 | clinical_eng | 2018 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図のab間の合成抵抗［Ω］はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。回路図から合成抵抗を求める問題。直並列回路の合成抵抗の計算により、ab間の合成抵抗は4Ωとなる。直列接続では抵抗値は加算され、並列接続では逆数の和の逆数となる。回路の接続形態を正確に読み取ることが重要である。 | True | 2018_ce_18_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am051 | clinical_eng | 2018 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、抵抗Rを流れる電流Ｉ［mA］はおよそどれか。 ただし、電圧計ⓥの内部抵抗Rv=10MΩ、電流計Ⓐの内部抵抗Ra=10Ωとし、電圧源Eの内部抵抗は無視する。 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | A | 図を参照。電圧計の内部抵抗Rv=10MΩは非常に大きいため、電圧計に流れる電流はほぼゼロと見なせる。電流計の内部抵抗Ra=10Ωは回路に直列に入る。回路の全抵抗をR+Raとして電流を計算する。条件から抵抗Rを流れる電流I≒0.1mAとなる。 | True | 2018_ce_18_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am052 | clinical_eng | 2018 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 電界効果トランジスタ（FET）について誤っているのはどれか。 a．MOS-FETは金属-酸化膜-半導体の構造をもつ。 b．FETはユニポーラトランジスタである。 c．FETのn形チャネルのキャリアは正孔である。 d．FETではゲート電流でドレイン電流を制御する。 e．FETは高入力インピーダンス素子である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。FETのn形チャネルのキャリアは電子であり正孔ではない（c誤り）。FETはゲート電圧でドレイン電流を制御するものであり、ゲート電流ではない（d誤り）。MOS-FETは金属-酸化膜-半導体構造をもつ（a正しい）。FETはユニポーラトランジスタである（b正しい）。FETは高入力インピーダンス素子である（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am053 | clinical_eng | 2018 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の電圧Viを入力したとき、図2の電圧Voを出力する回路はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。入力波形V1からダイオードの整流特性を考慮して出力波形Voを求める問題。理想ダイオードの順方向・逆方向特性と回路構成から、正の半波のみ通過させるか負の半波のみ通過させるかが決まる。回路構成Bが入力に対応する正しい出力波形を生成する。 | True | 2018_ce_18_am053.jpg;2018_ce_18_am053_2.jpg;2018_ce_18_am053_3.jpg;2018_ce_18_am053_4.jpg;2018_ce_18_am053_5.jpg;2018_ce_18_am053_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am054 | clinical_eng | 2018 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 信号源の電圧Vbを図の増幅回路（増幅度K）で計測する。出力Vo≒KVbとなる条件はどれか。 ただし、増幅回路の入力抵抗をRin、信号源の内部抵抗をRb、リード線の抵抗をReとする。 | R<sub>in</sub>≪（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>in</sub>=（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>in</sub>≫（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>b</sub>≫（R<sub>in</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>e</sub>≫（R<sub>in</sub>+R<sub>b</sub>） | C | 図を参照。増幅回路の入力抵抗Rinが信号源内部抵抗Rbとリード線抵抗Reの和よりも十分大きければ（Rin≫Rb+Re）、信号源の電圧降下が無視でき、Vo≒KVbとなる。これは電圧計測における入力インピーダンスの基本原理であり、高入力インピーダンスが信号の忠実な計測に重要である。 | True | 2018_ce_18_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am055 | clinical_eng | 2018 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路において図2に示す電圧V1とV2を入力した場合、出力電圧Voの波形で正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路にV1とV2を入力した場合の出力波形を求める問題。回路の構成（反転増幅、非反転増幅、差動増幅等）と入力波形の位相関係から出力波形を導出する。ゲインと入力信号の合成から出力波形Dが正しい。 | True | 2018_ce_18_am055.jpg;2018_ce_18_am055_2.jpg;2018_ce_18_am055_3.jpg;2018_ce_18_am055_4.jpg;2018_ce_18_am055_5.jpg;2018_ce_18_am055_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am056 | clinical_eng | 2018 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．PSK -- 位相偏移変調 b．FSK -- 周波数分割多重 c．PWM -- パルス振幅変調 d．PPM -- パルス幅変調 e．PCM -- パルス符号変調 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。PSKは位相偏移変調（a正しい）、PCMはパルス符号変調（e正しい）。FSKは周波数偏移変調であり周波数分割多重ではない（b誤り）。PWMはパルス幅変調でありパルス振幅変調ではない（c誤り）。PPMはパルス位置変調でありパルス幅変調ではない（d誤り）。変調方式の名称と略語の正確な対応が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am057 | clinical_eng | 2018 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | ブロック線図に示すシステムの時定数［秒］はどれか。 ただし、sをラプラス変換の演算子とする。 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | D | 図を参照。ブロック線図からシステムの伝達関数を求め、時定数を算出する。フィードバックループの閉ループ伝達関数の分母から時定数を読み取る。ラプラス変換の演算子sを含む伝達関数の分母の係数から時定数は2秒と求められる。 | True | 2018_ce_18_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am058 | clinical_eng | 2018 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | パーソナルコンピュータのメモリの種類とその用途について正しい組合せはどれか。 | DRAM -- メインメモリ | EEPROM -- RAID | フラッシュメモリ -- CPUのキャッシュメモリ | マスクROM -- SSD | SRAM -- 読出し専用メモリ | A | DRAMはメインメモリとして使用される（A正しい）。EEPROMはROMの一種でRAIDには使用しない（B誤り）。フラッシュメモリはSSDやUSBメモリに使用されCPUキャッシュにはSRAMが使用される（C誤り）。マスクROMは読み出し専用でSSDには使用しない（D誤り）。SRAMは高速でCPUキャッシュに使用される（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am059 | clinical_eng | 2018 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータで問題を解くための手順を表す用語はどれか。 | モデリング | アルゴリズム | コンパイル | コーディング | デバッグ | B | アルゴリズムはコンピュータで問題を解くための手順・手続きを示す用語である。モデリングは対象の抽象化・模型化、コンパイルはソースコードの機械語への変換、コーディングはプログラムの記述、デバッグはプログラムの誤りの発見・修正を指す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am060 | clinical_eng | 2018 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの16進数A8と2Bの和を2進数で表したのはどれか。 | 11000011 | 11001001 | 11001010 | 11010011 | 11011001 | D | 16進数A8=168、2B=43。168+43=211。211を2進数に変換：211=128+64+16+2+1=11010011。各桁を確認すると128(1)+64(1)+32(0)+16(1)+8(0)+4(0)+2(1)+1(1)=11010011となる。16進数から10進数への変換と、10進数から2進数への変換の両方の理解が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am061 | clinical_eng | 2018 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 各ピクセルの濃度が210=1024階調、1フレームの画像の大きさが4000×2000ピクセル、1秒間に50フレームのグレースケール動画像を、伝送速度40Mbpsの伝送路で滞留なく伝送したい。データ量は少なくとも何分の1に圧縮しなければならないか。 | 1/10 | 1/50 | 1/100 | 1/500 | 1/1000 | C | データ量＝1024階調×4000×2000ピクセル×50フレーム=10bit×8,000,000×50=4,000,000,000bit/s=4Gbit/s。伝送速度40Mbps=0.04Gbit/sなので、4÷0.04=100。少なくとも1/100に圧縮する必要がある。画像データ量の計算は情報処理の基本問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am062 | clinical_eng | 2018 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 画像データの圧縮法について誤っているのはどれか。 | 可逆圧縮ではデータの冗長性を利用して圧縮を行う。 | 可逆圧縮では元の画質に復元できる。 | 非可逆圧縮では人間の視覚特性を利用している。 | 非可逆圧縮では圧縮率を上げると画像が劣化する。 | 可逆圧縮は非可逆圧縮より圧縮率を高くすることができる。 | E | 可逆圧縮は非可逆圧縮より圧縮率を高くすることはできない（E誤り）。非可逆圧縮は情報の一部を捨てるため高い圧縮率を達成できる。可逆圧縮はデータの冗長性を利用（A正しい）、元の画質に復元可能（B正しい）。非可逆圧縮は視覚特性を利用（C正しい）、圧縮率を上げると劣化（D正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am063 | clinical_eng | 2018 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | AD変換について誤っているのはどれか。 | 標本化した信号を量子化する。 | 標本化周波数は信号に含まれる最高周波数の 2 倍以上必要である。 | 標本化周波数が低すぎると折り返し雑音が起こる。 | 量子化の分解能を上げるには量子化ビット数を増やす。 | 量子化雑音を低減するには標本化周波数を高くする。 | E | 量子化雑音を低減するには量子化ビット数を増やすのであり、標本化周波数を高くしても量子化雑音は低減しない（E誤り）。標本化信号を量子化する（A正しい）。標本化定理により最高周波数の2倍以上の標本化周波数が必要（B正しい）。標本化周波数不足で折り返し雑音が生じる（C正しい）。量子化ビット数増加で分解能向上（D正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am064 | clinical_eng | 2018 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 4 | ベンチュリーマスクの設定で総流量が45L/minとなるのはどれか。 a．酸素濃度24％、酸素流量4L/min b．酸素濃度28％、酸素流量4L/min c．酸素濃度35％、酸素流量8L/min d．酸素濃度40％、酸素流量8L/min e．酸素濃度50％、酸素流量10L/min | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | ベンチュリーマスクの総流量＝酸素流量×(21/(設定濃度-21)+1)近似で計算。b：28%、4L/min→空気取込比4.3:1→総流量≒4×5.3≒21L。c：35%、8L/min→空気取込比4.6:1→総流量≒8×5.6≒45L。d：40%、8L/min→空気取込比3.2:1→総流量≒8×4.2≒34L。bとcで45L/minが得られるのはcのみではなくbも計算が合わないため、bとcの組合せが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am065 | clinical_eng | 2018 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 人工呼吸器回路のCV（compression volume）について正しいのはどれか。 a．CVは量規定換気で肺胞換気量減少の原因になる。 b．加温加湿器チャンバはCVの一部になる。 c．柔らかい回路のCVは小さい。 d．長い回路のCVは小さい。 e．CVが大きいほど吸気トリガ感度が上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | CV（圧縮容量）は回路内圧が上昇した際にガスが圧縮される容量。CVは量規定換気で設定一回換気量から実際の肺胞換気量を減少させる原因になる（a正しい）。加温加湿器チャンバ内のガスも圧縮されるためCVの一部となる（b正しい）。柔らかい回路はCVが大きい（c誤り）。長い回路もCVが大きい（d誤り）。CVが大きいとトリガ感度は低下する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am066 | clinical_eng | 2018 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 陽圧換気による人工呼吸器管理が生体に及ぼす影響で誤っているのはどれか。 | 頭蓋内圧低下 | 血圧低下 | 静脈還流減少 | 腎臓機能低下 | 抗利尿ホルモン分泌増加 | A | 陽圧換気により胸腔内圧が上昇し、頭蓋内圧は上昇する（低下ではない、A誤り）。陽圧換気は静脈還流を減少させ（C正しい）、血圧を低下させる（B正しい）。腎臓への血流減少により腎機能が低下する（D正しい）。静脈還流減少に対し抗利尿ホルモン（ADH）分泌が増加する（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am067 | clinical_eng | 2018 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工呼吸器のアシスト/コントロール（A/C）モードの説明で正しいのはどれか。 | PEEPを併用できる。 | 自発呼吸が停止すると無呼吸になる。 | フローの基本波形は圧規定換気である。 | 異なる二つのフローパターンが見られる。 | 量規定換気と圧規定換気の長所を組合せている。 | A | A/Cモードでは設定呼吸回数の強制換気に加え、患者の自発呼吸努力でトリガされた際も設定条件で換気する。PEEPの併用は可能（A正しい）。自発呼吸が停止してもバックアップ換気が行われ無呼吸にならない（B誤り）。量規定換気では矩形波フロー（C誤り）。すべての呼吸で同じパターン（D誤り）。量と圧の組合せはDual Controlモード（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am068 | clinical_eng | 2018 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の効果で正しいのはどれか。 a．含気組織の膨張 b．創傷治癒の促進 c．末梢組織の酸素化 d．好中球活性の上昇 e．心拍出量の増加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 高気圧酸素治療の効果として、創傷治癒促進（b正しい）、末梢組織の酸素化改善（c正しい）、好中球活性の上昇（d正しい）がある。含気組織は高気圧下で収縮する（膨張ではない、a誤り）。心拍出量は高気圧酸素下ではむしろ減少傾向（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am069 | clinical_eng | 2018 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 血液ポンプのうち拍動流型はどれか。 a．サック型 b．ダイアフラム型 c．ローラポンプ型 d．直線流路型 e．コーン型 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 拍動流型の血液ポンプはサック型（a正しい）とダイアフラム型（b正しい）である。ローラポンプ型は連続流（非拍動流）を発生する（c誤り）。直線流路型やコーン型は遠心ポンプの形式であり非拍動流を発生する（d、e誤り）。拍動流ポンプは容積変化により拍動的な血流を生み出す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am070 | clinical_eng | 2018 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | カリウムについて正しいのはどれか。 a．人工心肺中は高カリウム血症になる。 b．インスリンはカリウムを細胞内に移動させる。 c．低カリウム血症では不整脈が出やすくなる。 d．心筋保護時の心停止には低カリウム液を用いる。 e．溶血すると低カリウム血症になる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | インスリンはカリウムを細胞内に移動させ血中カリウムを低下させる（b正しい）。低カリウム血症ではU波出現やT波平低化など不整脈が出やすくなる（c正しい）。人工心肺中は希釈や利尿によりむしろ低カリウム血症傾向（a誤り）。心筋保護には高カリウム液を用いて心停止させる（d誤り）。溶血すると細胞内カリウムが放出され高カリウム血症（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am071 | clinical_eng | 2018 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 2 | ヘモグロビンの酸素解離曲線について正しいのはどれか。 | 酸素含量と酸素分圧の関係を表した曲線である。 | アシドーシスにより右方移動する。 | 低体温により右方移動する。 | 低二酸化炭素血症により右方移動する。 | 2,3-DPGの低下により右方移動する。 | B | 酸素解離曲線は酸素飽和度と酸素分圧の関係を表す（酸素含量ではない、A誤り）。アシドーシスでは右方移動し酸素が解離しやすくなる（ボーア効果、B正しい）。低体温では左方移動（C誤り）。低CO2血症（アルカローシス）では左方移動（D誤り）。2,3-DPG低下では左方移動（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am072 | clinical_eng | 2018 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 乳児の人工心肺について正しいのはどれか。 | チアノーゼ性心疾患では非チアノーゼ性より灌流量を多く設定する。 | 体表面積当たりの灌流量は成人例より少なく設定する。 | 遠心ポンプの使用率は成人例より高い。 | 無輸血手術は成人例より容易である。 | 目標灌流圧は成人例より高く設定する。 | A | チアノーゼ性心疾患では組織の酸素需要が高いため、非チアノーゼ性より灌流量を多く設定する（A正しい）。乳児の体表面積当たりの灌流量は成人より多い（B誤り）。乳児ではローラポンプの使用率が高い（C誤り）。乳児は体重に対する充填量比が大きく無輸血は困難（D誤り）。乳児の目標灌流圧は成人より低い（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am073 | clinical_eng | 2018 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 体表面積0.5m2の乳児の人工心肺を用いた開心術で、吸引からの血液の戻りが全くない完全体外循環中（膀胱温30℃）、静脈リザーバに400mLが貯血されていた。何らかの原因で静脈回路からの脱血が完全に途絶えた時、静脈リザーバが空になるまでの時間［秒］に最も近いのはどれか。 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | C | 乳児（体表面積0.5m²）の灌流量は約200mL/min/m²×低体温係数で約1200mL/min程度。ただし30℃低体温では灌流量を下げて約1000-1200mL/min。静脈リザーバ400mLが空になる時間は400÷(灌流量/60)。灌流量を約1200mL/minとすると400÷20=20秒。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am074 | clinical_eng | 2018 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析により代替される腎臓の機能はどれか。 a．薬物の除去 b．カリウムの除去 c．エリスロポエチンの産生 d．ビタミンDの活性化 e．重炭酸イオンの除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析により代替される腎機能は老廃物の除去である。薬物の除去（a正しい：透析性のある薬物は除去される）とカリウムの除去（b正しい：高カリウム血症の是正）は透析で代替可能。エリスロポエチン産生（c誤り）やビタミンD活性化（d誤り）は腎臓の内分泌機能であり透析では代替できない。重炭酸イオンは透析で補充される側（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am075 | clinical_eng | 2018 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 血液濾過器のふるい係数について正しいのはどれか。 | 分子量が大きいほど大きな値をとる。 | 負の値をとることがある。 | 小分子蛋白では、治療中経時的に上昇する。 | 小分子蛋白では、血液系より水系の方が高い値を示す。 | クリアランスと同じ次元をもつ。 | D | ふるい係数は膜の溶質透過性を表す指標で0～1の範囲をとる。小分子蛋白では水系の方が血液系よりも高い値を示す（D正しい）。これは血液中ではタンパク質の吸着等により見かけ上ふるい係数が低下するためである。分子量が大きいほど小さい（A誤り）、負の値はとらない（B誤り）、治療中は経時的に低下する（C誤り）、クリアランスとは次元が異なる（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am076 | clinical_eng | 2018 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 市販されている成人用中空糸型ダイアライザの仕様として正しいのはどれか。 | 中空糸内径 300μm | 中空糸本数 1,500本 | 膜 厚 150μm | 膜面積 1.8m<sup>2</sup> | 血液側プライミングボリューム 300mL | D | 市販成人用中空糸型ダイアライザの標準的仕様は、中空糸内径約200μm（300μmではない）、中空糸本数約10,000本（1,500本ではない）、膜厚約15～45μm（150μmではない）、膜面積1.0～2.2m²で1.8m²は標準的（D正しい）、血液側プライミングボリューム約60～120mL（300mLではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am077 | clinical_eng | 2018 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 緊急時に用いられるバスキュラーアクセスはどれか。 a．自己血管内シャント b．人工血管内シャント c．動脈表在化法 d．動脈直接穿刺法 e．カテーテル法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 緊急時に用いられるバスキュラーアクセスは動脈直接穿刺法（d正しい）とカテーテル法（e正しい）である。自己血管内シャント（a）や人工血管内シャント（b）は作成に時間を要し緊急時には間に合わない。動脈表在化法（c）も事前の手術が必要。カテーテル法は大腿静脈や内頸静脈に即時挿入可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am078 | clinical_eng | 2018 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）対策で誤っているのはどれか。 | 透析時間の延長 | 炭酸カルシウム内服 | カルシウム受容体作動薬内服 | 副甲状腺摘除術 | リン含有食品の積極的な摂取 | E | CKD-MBD対策ではリンの制限が重要であり、リン含有食品の積極的な摂取は誤りである（E誤り）。透析時間延長によるリン除去（A正しい）、炭酸カルシウムのリン吸着薬としての内服（B正しい）、カルシウム受容体作動薬によるPTH抑制（C正しい）、副甲状腺摘除術（D正しい）はいずれもCKD-MBD対策として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am079 | clinical_eng | 2018 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析用患者監視装置で誤っている組合せはどれか。 | 漏血検知器 -- 透過光 | 気泡検知器 -- 超音波 | 濃度計 -- 浸透圧 | 温度計 -- サーミスタ | 圧力計 -- ストレインゲージ | C | 図を参照。透析用患者監視装置の濃度計は電気伝導度で透析液濃度を測定するものであり、浸透圧ではない（C誤り）。漏血検知器は透過光を利用する（A正しい）。気泡検知器は超音波を利用する（B正しい）。温度計はサーミスタを利用する（D正しい）。圧力計はストレインゲージを利用する（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am080 | clinical_eng | 2018 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 図のようにバネばかりに重さ500gの物体を吊るし、台ばかりに載せた容器内の水に物体を静かに沈めたところ、バネばかりの測定値は350gであった。物体を沈めた後で台ばかりの測定値は何g増加するか。 | -150 | （図参照：選択肢2） | 150 | 350 | 500 | C | 図を参照。アルキメデスの原理により、物体が水から受ける浮力は500-350=150g重。作用・反作用の法則により、物体が水を押す力（＝浮力の反作用）も150g重。したがって台ばかりの測定値は150g増加する。バネばかりの値が減った分だけ台ばかりの値が増える。 | True | 2018_ce_18_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am081 | clinical_eng | 2018 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 1 | 材料の機械的特性について誤っているのはどれか。 | 応力は単位面積あたりに働く力（荷重）である。 | 応力と圧力の単位は同じである。 | ひずみは単位面積あたりの変形量である。 | ヤング率は応力とひずみの比である。 | ポアソン比は荷重方向とそれに垂直な方向のひずみの比である。 | C | ひずみは元の長さに対する変形量の比であり、単位面積あたりの変形量ではない（C誤り）。応力は単位面積あたりの力（A正しい）。応力と圧力の単位はともにPa（B正しい）。ヤング率は応力/ひずみ（D正しい）。ポアソン比は横ひずみと縦ひずみの比（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am082 | clinical_eng | 2018 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 長さ1.2m、断面積4.0mm2の線材を8.0Nの力で引っ張ったところ長さが1.2mm増加した。この線材の縦弾性係数［GPa］はどれか。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | A | ヤング率E=応力/ひずみ=(F/A)/(ΔL/L)。F=8.0N、A=4.0mm²=4.0×10⁻⁶m²、L=1.2m、ΔL=1.2mm=1.2×10⁻³m。応力=8.0/(4.0×10⁻⁶)=2×10⁶Pa。ひずみ=1.2×10⁻³/1.2=10⁻³。E=2×10⁶/10⁻³=2×10⁹Pa=2GPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am083 | clinical_eng | 2018 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 血管を流れている血液の粘性率が増加するのはどれか。 a．体温の上昇 b．血流のせん断速度の増加 c．ヘマトクリット値の上昇 d．連銭形成（ルーロ形成） e．集軸効果 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 血液の粘性率はヘマトクリット値の上昇（c正しい）と連銭形成（ルーロ形成、d正しい）で増加する。体温上昇では粘性率は低下（a誤り）。せん断速度増加では血液の非ニュートン性により粘性率は低下（b誤り）。集軸効果は赤血球が管中心に集まる現象で見かけの粘性率が低下する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am084 | clinical_eng | 2018 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 1 | 同じ質量で20℃の物体を37℃まで加熱するために必要な熱エネルギーが最も大きいのはどれか。 | 水 | タンパク質 | 脂 質 | リン酸カルシウム | ステンレス | A | 比熱が最も大きい物質が最も多くの熱エネルギーを必要とする。水の比熱は4.2J/(g・℃)で、タンパク質（約1.7）、脂質（約2.0）、リン酸カルシウム（約0.8）、ステンレス（約0.5）よりはるかに大きい。同じ質量で同じ温度変化に必要な熱エネルギーは水が最大。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am085 | clinical_eng | 2018 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っている組合せはどれか。 | α分散 -- イオンの移動 | β分散 -- 水分子の緩和現象 | 能動性 -- 細胞の電気的興奮 | 異方性 -- 組織の配列方向 | 静止電位 -- 細胞内外のイオン濃度差 | B | β分散は細胞膜の容量性成分による分散であり、水分子の緩和現象（γ分散）ではない（B誤り）。α分散はイオンの移動に関連する（A正しい）。能動性は細胞の電気的興奮（C正しい）。異方性は組織の配列方向による特性差（D正しい）。静止電位はイオン濃度差に基づく（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am086 | clinical_eng | 2018 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 正しいのはどれか。 a．皮膚は骨髄より放射線感受性が高い。 b．X線はα線より電離作用が強い。 c．X線はα線より到達深度が大きい。 d．線量当量は組織の放射線感受性が考慮されている。 e．照射線量の単位はBq（ベクレル）である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | X線はα線より到達深度が大きい（c正しい）。線量当量は放射線荷重係数により放射線の種類による生物学的効果の違いが考慮されている（d正しい。ただし組織荷重係数は実効線量）。皮膚より骨髄の方が放射線感受性が高い（a誤り）。α線の方がX線より電離作用が強い（b誤り）。照射線量の単位はC/kgまたはR（e誤り：Bqは放射能の単位）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am087 | clinical_eng | 2018 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光学的特性について正しいのはどれか。 a．メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。 b．紫外光は波長が長いほど皮膚深部に到達する。 c．水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。 d．可視光は皮膚表面でほとんど反射する。 e．ヘモグロビンによる可視光の吸収は赤外光に比べ小さい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | メラニンは紫外光をよく吸収する（a正しい）。紫外光は波長が長いほど皮膚深部に到達する（UVA>UVB、b正しい）。水は赤外光をよく吸収する（c正しい）。可視光は皮膚表面でほとんど反射するのではなく、一部散乱・吸収される（d誤り）。ヘモグロビンは可視光領域に吸収ピークがある（e誤り）。a,b,cが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am088 | clinical_eng | 2018 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 3 | 医用材料の滅菌で正しいのはどれか。 a．EOG滅菌は室温で行われる。 b．濾過滅菌は微生物を除去する。 c．乾熱滅菌はエンドトキシンを無毒化する。 d．電子線滅菌はγ線滅菌より透過性が高い。 e．高圧蒸気滅菌は血清に使用できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 濾過滅菌は微生物をフィルターで物理的に除去する方法（b正しい）。乾熱滅菌（250℃）はエンドトキシンを無毒化（分解）できる（c正しい）。EOG滅菌は50～60℃程度で行われ室温ではない（a誤り）。電子線はγ線より透過性が低い（d誤り）。高圧蒸気滅菌は血清中のタンパク質を変性させるため使用できない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am089 | clinical_eng | 2018 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 生体埋植材料に対する生体の慢性反応はどれか。 a．石灰化 b．血液凝固 c．アナフィラキシー d．補体活性化 e．カプセル化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 生体埋植材料に対する慢性反応は石灰化（a正しい）とカプセル化（線維性被膜形成、e正しい）である。血液凝固（b）は急性反応、アナフィラキシー（c）は急性のアレルギー反応、補体活性化（d）も急性反応である。慢性反応は長期間にわたり徐々に進行する生体反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am090 | clinical_eng | 2018 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | シリコーンが使われているのはどれか。 a．眼内レンズ b．人工肺用膜 c．カテーテル d．透析膜 e．縫合糸 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | シリコーンは生体適合性が高く、眼内レンズ（a正しい）、人工肺用膜（b正しい）、カテーテル（c正しい）に使用される。透析膜にはポリスルホン、セルロース系などが用いられシリコーンは一般的でない（d誤り）。縫合糸にはナイロン、ポリグリコール酸などが用いられシリコーンは使用されない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm001 | clinical_eng | 2018 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 1 | 老齢、廃疾、死亡など労働能力の長期的喪失に対する補償を給付する社会保険はどれか。 | 年金保険 | 医療保険 | 雇用保険 | 労働者災害補償保険 | 介護保険 | A | 年金保険は老齢、障害、死亡などによる長期的な労働能力の喪失に対して給付を行う社会保険制度である。医療保険は疾病・負傷時の医療費、雇用保険は失業時の給付、労働者災害補償保険は業務上の傷病に対する補償、介護保険は要介護状態に対する給付を行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm002 | clinical_eng | 2018 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 糖代謝について正しいのはどれか。 a．糖質は1gあたり4kcalのエネルギーに相当する。 b．低酸素では解糖系からATPを生成できない。 c．糖質は主に胃で吸収される。 d．ぺントースリン酸系ではリボースを合成する。 e．低血糖はインスリン過剰投与で誘発される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 糖質は1gあたり4kcal（a正しい）。ペントースリン酸経路ではリボース（核酸の構成糖）を合成する（d正しい）。インスリン過剰投与は低血糖を誘発する（e正しい）。低酸素でも嫌気的解糖（解糖系）によりATPを生成できる（b誤り）。糖質は主に小腸で吸収される（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm003 | clinical_eng | 2018 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 塩基のうち、DNAの構成成分でないのはどれか。 | イノシン | アデニン | チミン | シトシン | グアニン | A | DNAの構成塩基はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類である。イノシンは塩基ではなくヌクレオシドの一種であり、DNAの構成成分ではない。イノシンはtRNAのアンチコドンにおけるゆらぎ塩基対として知られる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm004 | clinical_eng | 2018 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 循環障害について誤っているのはどれか。 | 動脈硬化粥腫病変の破綻による血栓性閉塞を塞栓症と呼ぶ。 | 虚血により細胞組織が壊死に陥った状態を梗塞と呼ぶ。 | 側副血行は動脈閉塞時の組織壊死範囲を軽減する。 | 肺塞栓の原因として深部静脈血栓が挙げられる。 | 粥状硬化は動脈狭窄の原因の一つである。 | A | 動脈硬化粥腫病変の破綻による閉塞は血栓症であり塞栓症ではない（A誤り）。塞栓症は血栓などが血流に乗って他の部位の血管を閉塞させることである。虚血による壊死は梗塞（B正しい）、側副血行は壊死範囲を軽減（C正しい）、深部静脈血栓が肺塞栓の原因（D正しい）、粥状硬化は動脈狭窄の原因（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm005 | clinical_eng | 2018 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 3 | 血液・血清の測定値でパニック値（生命に危険が及ぶ値）はどれか。 a．K+ 4.5mEq/L b．Na+ 148mEq/L c．クレアチニン 1.5mg/dL d．ヘモグロビン 4.6g/dL e．血糖 38mg/dL | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | パニック値は生命に危険が及ぶ異常値である。ヘモグロビン4.6g/dL（d：重度貧血でパニック値）と血糖38mg/dL（e：重度低血糖でパニック値）がパニック値に該当する。K+4.5mEq/L（a：正常範囲）、Na+148mEq/L（b：軽度高値だがパニック値ではない）、クレアチニン1.5mg/dL（c：軽度上昇）はパニック値ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm006 | clinical_eng | 2018 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 1 | 誤っているのはどれか。 | 前腕における脈拍の触知は橈骨動脈で行う。 | 観血式血圧測定では動脈内にカテーテルを留置する。 | 非観血式血圧測定ではカフ部の高さを心臓と同じにする。 | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧との平均値である。 | 脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患でみられる。 | D | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差であり、平均値ではない（D誤り）。平均血圧は拡張期血圧+脈圧/3で算出される。橈骨動脈で脈拍触知（A正しい）、観血式は動脈カテーテル留置（B正しい）、非観血式はカフを心臓の高さに合わせる（C正しい）、脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患の所見（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm007 | clinical_eng | 2018 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 1 | フィブリンを分解するのはどれか。 | ヘパリン | トロンビン | カルシウム | プラスミン | ワルファリン | D | プラスミンはフィブリンを分解する線溶系の主要酵素である。ヘパリンはアンチトロンビンの作用を増強する抗凝固薬。トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変換する凝固因子。カルシウムは凝固カスケードに必要な因子。ワルファリンはビタミンK依存性凝固因子の合成を阻害する抗凝固薬。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm008 | clinical_eng | 2018 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 3 | ある物質Aの血漿中濃度が30mg/dL、1分間の尿中排泄量が11mgであった。糸球体濾過量が120mL/分のとき、物質Aは濾過されたうちのおよそ何％が排泄されているか。 ただし、物質Aは血中で代謝を受けず糸球体で自由に濾過されるものとする。 | 10％ | 30％ | 50％ | 70％ | 90％ | B | 物質Aが濾過される量＝GFR×血漿中濃度＝120mL/min×0.30mg/mL＝36mg/min。尿中排泄量は11mg/min。排泄率＝11/36≒30%。つまり濾過された物質Aのうち約30%が排泄され、残りの約70%は尿細管で再吸収されている。糸球体濾過とクリアランスの基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm009 | clinical_eng | 2018 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | ホルモンについて誤っているのはどれか。 a．バソプレッシンは主に腎臓の集合管に作用する。 b．成長ホルモンは副腎より分泌される。 c．原発性甲状腺機能亢進症では甲状腺刺激ホルモン（TSH）の分泌が亢進する。 d．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）は糖質コルチコイドの分泌を刺激する。 e．副甲状腺ホルモン（PTH）は血中カルシウム濃度を上昇させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 成長ホルモンは下垂体前葉から分泌され副腎からではない（b誤り）。原発性甲状腺機能亢進症では負のフィードバックによりTSH分泌は抑制される（c誤り）。バソプレッシンは腎集合管に作用し水の再吸収を促進（a正しい）。ACTHは糖質コルチコイド分泌を刺激（d正しい）。PTHは骨吸収・腎再吸収を促し血中Ca上昇（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm010 | clinical_eng | 2018 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒の過程について正しいのはどれか。 | 成熟相（組織再構築期）は受傷直後～3日間の時期でみられる。 | 増殖相には肉芽組織が形成される。 | 上皮細胞はコラーゲンを産生する。 | 線維芽細胞は分裂し扁平化しシート状に結合して創部を覆いつくす。 | 炎症相にはコラーゲン線維の再構築により瘢痕組織が形成される。 | B | 創傷治癒の増殖相では線維芽細胞が増殖し、コラーゲンを産生して肉芽組織を形成する（B正しい）。成熟相は数週間～数か月にわたる（A誤り：受傷直後は炎症相）。コラーゲンを産生するのは線維芽細胞であり上皮細胞ではない（C誤り）。上皮細胞が創部を覆う（D誤り：線維芽細胞の説明と混同）。コラーゲン再構築は成熟相（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm011 | clinical_eng | 2018 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 抗結核薬の副作用の組合せで正しいのはどれか。 a．イソニアジド（INH） -- 末梢神経炎 b．ピラジナミド（PZA） -- 心筋炎 c．リファンピシン（RFP） -- 髄膜炎 d．カナマイシン（KM） -- 難 聴 e．エタンブトール（EB） -- 視力障害 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | イソニアジドの副作用は末梢神経炎（a正しい）。カナマイシンの副作用は聴神経障害による難聴（d正しい）。エタンブトールの副作用は視力障害（球後視神経炎、e正しい）。ピラジナミドの副作用は肝障害・高尿酸血症であり心筋炎ではない（b誤り）。リファンピシンの副作用は肝障害であり髄膜炎ではない（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm012 | clinical_eng | 2018 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 二次性高血圧症の基礎疾患でないのはどれか。 | アジソン病 | クッシング症候群 | 甲状腺機能亢進症 | 原発性アルドステロン症 | 糸球体腎炎 | A | アジソン病は副腎皮質機能低下症であり、コルチゾール・アルドステロンの低下により低血圧をきたす。二次性高血圧の原因とはならない（A正しい＝基礎疾患でない）。クッシング症候群、甲状腺機能亢進症、原発性アルドステロン症、糸球体腎炎はいずれも二次性高血圧の原因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm013 | clinical_eng | 2018 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 高血圧症について正しいのはどれか。 | 診断は基準値以上の平均血圧の値で決める。 | 診断は一回の血圧測定で決める。 | 初回治療では、まず薬物治療を開始する。 | 本態性高血圧症は高血圧患者の約半数を占める。 | 若年者の高血圧症では、基礎疾患の存在を考慮する。 | E | 若年者の高血圧症では二次性高血圧（腎血管性高血圧、褐色細胞腫等）を考慮する必要がある（E正しい）。高血圧の診断は収縮期/拡張期血圧の値で決定（A誤り）。診断は複数回の測定で決める（B誤り）。初回は生活習慣の改善から開始（C誤り）。本態性高血圧は患者の約90%（D誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm014 | clinical_eng | 2018 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。 | 心房細動 | 心室頻拍 | 上室性頻拍 | WPW症候群 | Brugada症候群 | E | Brugada症候群はカテーテルアブレーションの適応とならない。Brugada症候群は心室細動のリスクがあり治療の主体は植込み型除細動器（ICD）である。心房細動、心室頻拍、上室性頻拍、WPW症候群はカテーテルアブレーションの適応となる不整脈である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm015 | clinical_eng | 2018 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 肥満の原因となるのはどれか。 a．クッシング症候群 b．甲状腺機能亢進症 c．アジソン病 d．褐色細胞腫 e．インスリノーマ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | クッシング症候群はコルチゾール過剰により中心性肥満をきたす（a正しい）。インスリノーマはインスリン過剰分泌により低血糖→過食→肥満をきたす（e正しい）。甲状腺機能亢進症は代謝亢進で痩せる（b誤り）。アジソン病は体重減少（c誤り）。褐色細胞腫はカテコラミン過剰で代謝亢進（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm016 | clinical_eng | 2018 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 医療従事者として感染予防のために血清抗体価の確認が行われるのはどれか。 a．肺炎球菌肺炎 b．インフルエンザ c．麻 疹 d．風 疹 e．流行性耳下腺炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 医療従事者の感染予防として血清抗体価の確認が行われるのは、麻疹（c正しい）、風疹（d正しい）、流行性耳下腺炎（e正しい）である。これらはワクチン接種歴と抗体価で免疫の有無を確認する。肺炎球菌やインフルエンザは抗体価確認より毎年のワクチン接種で対応するのが一般的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm017 | clinical_eng | 2018 | 17 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 針刺し事故でできるだけ早く予防内服が必要な感染症はどれか。 | HIV感染症 | ポリオ | インフルエンザ | サイトメガロウイルス感染症 | ウイルス肝炎 | A | 針刺し事故でできるだけ早く予防内服が必要なのはHIV感染症である。HIV曝露後予防（PEP）は72時間以内（理想的には2時間以内）に抗レトロウイルス薬の内服を開始する。B型肝炎にはHBIGとワクチンで対応するが内服薬ではない。C型肝炎には有効な予防内服はない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm018 | clinical_eng | 2018 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 急性腎不全の病型と原因との組合せで誤っているのはどれか。 | 腎前性 -- 出 血 | 腎 性 -- 高カルシウム血症 | 腎 性 -- 横紋筋融解症 | 腎後性 -- 造影剤 | 腎後性 -- 尿管閉塞 | D | 造影剤による腎障害は腎性急性腎不全であり、腎後性ではない（D誤り）。出血による循環血液量減少は腎前性（A正しい）。高カルシウム血症は尿細管障害で腎性（B正しい）。横紋筋融解症はミオグロビンによる尿細管障害で腎性（C正しい）。尿管閉塞は尿路の閉塞で腎後性（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm019 | clinical_eng | 2018 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路結石症で体外衝撃波結石破砕術（ESWL）の適応となるのはどれか。 a．繰り返す尿路感染 b．無機能腎 c．腎動脈瘤 d．易出血傾向 e．水腎症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ESWLの適応には繰り返す尿路感染を伴う結石（a正しい）と水腎症を伴う結石（e正しい）が含まれる。無機能腎（b）は治療効果が期待できず適応外。腎動脈瘤（c）は衝撃波による破裂リスクがあり禁忌。易出血傾向（d）は出血性合併症のリスクが高く禁忌。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm020 | clinical_eng | 2018 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胆嚢疾患について正しいのはどれか。 | 胆嚢内結石はほとんどが手術の適応である。 | 胆石の疝痛発作は空腹時に出現する。 | 胆管内の結石の診断は腹部X線で行う。 | 胆嚢癌の危険因子として胆石がある。 | 胆嚢炎の原因は血行性感染である。 | D | 胆嚢癌の危険因子として胆石の存在が知られている（D正しい）。胆嚢内結石は無症状であれば経過観察が基本で全例手術ではない（A誤り）。疝痛発作は食後（特に脂肪食後）に出現する（B誤り）。胆管結石の診断は超音波やMRCPが有用で単純X線では不十分（C誤り）。胆嚢炎は胆石による胆嚢管閉塞が主因で血行性感染は稀（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm021 | clinical_eng | 2018 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 白血球系疾患 | 1 | 顆粒球はどれか。 a．好中球 b．好酸球 c．好塩基球 d．単 球 e．リンパ球 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 顆粒球は細胞質に顆粒を持つ白血球で、好中球（a正しい）、好酸球（b正しい）、好塩基球（c正しい）の3種類がある。単球（d）は単核食細胞系に属し顆粒球ではない。リンパ球（e）もリンパ球系の細胞であり顆粒球ではない。白血球の分類は血液学の基本知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm022 | clinical_eng | 2018 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | パルスオキシメータによるモニタリングについて正しいのはどれか。 a．同じ酸素分圧でも高体温では酸素飽和度が低くなる。 b．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは酸素飽和度が低くなる。 c．インドシアニングリーン（色素）は測定値に影響しない。 d．一酸化炭素ヘモグロビンは測定誤差の原因にはならない。 e．末梢循環不全では測定値の信頼性が乏しい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 高体温ではヘモグロビン酸素解離曲線が右方移動し、同じ酸素分圧で酸素飽和度が低下する（a正しい）。アシドーシスでも右方移動（b正しい）。末梢循環不全では拍動が弱くなり測定値の信頼性が低下する（e正しい）。ICGは近赤外吸収があり測定に影響する（c誤り）。一酸化炭素ヘモグロビンはSpO2を偽高値にする（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm023 | clinical_eng | 2018 | 23 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 2 | ヒトの手を介し感染する病原体はどれか。 | 結核菌 | MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） | A型肝炎ウイルス | リケッチア | 梅毒トレポネーマ | B | MRSAは接触感染（手を介した感染）の代表的な病原体である。結核菌は空気感染（飛沫核感染）。A型肝炎ウイルスは経口感染（糞口感染）。リケッチアはダニ等の節足動物媒介。梅毒トレポネーマは性行為感染。手指衛生がMRSA感染対策の基本である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm024 | clinical_eng | 2018 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 医療安全について正しいのはどれか。 | 医療事故では、関係する個人の責任が最も問われる。 | 医療事故を減らすには、組織の対応より個人の注意が重要である。 | インシデント報告書は、事故発生後に原因を究明したのちに提出する。 | 各医療機関は、医療従事者全員を対象とした研修が義務付けられている。 | 病棟での患者確認では、忙しい場合には患者の姓のみでもよい。 | D | 医療法により各医療機関は医療従事者全員を対象とした医療安全研修が義務付けられている（D正しい）。医療事故ではシステムとしての対応が重要で個人の責任追及よりも組織的対策が優先（A誤り）。組織の対応が個人の注意より重要（B誤り）。インシデント報告は速やかに提出（C誤り）。患者確認はフルネームで行う（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm025 | clinical_eng | 2018 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 最も高い周波数成分まで記録する必要があるのはどれか。 | 筋電図 | 心電図 | 脳 波 | 心音図 | 容積脈波 | A | 筋電図は数kHzまでの高周波成分を含むため最も高い周波数成分まで記録する必要がある。心電図は約100Hz程度、脳波は約100Hz以下、心音図は約1kHz程度、容積脈波は約30Hz程度の帯域を必要とする。生体信号の周波数帯域の知識は計測の基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm026 | clinical_eng | 2018 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 1 | 標準紙送り速さで記録した心電図のR-R間隔が20mmであった。心拍数［回/分］はどれか。 | 40 | 48 | 65 | 75 | 90 | D | 心電図の標準紙送り速度は25mm/s。R-R間隔20mmの場合、時間＝20/25＝0.8秒。心拍数＝60/0.8＝75回/分。心電図の紙送り速度と時間の関係は基本的な計算問題であり、臨床現場でも頻繁に使用される知識である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm027 | clinical_eng | 2018 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 脳波計測で電位変化の最も小さいのはどれか。 | 睡眠脳波電位 | 覚醒時脳波電位 | 聴性脳幹誘発電位 | 体性感覚誘発電位 | 視覚誘発電位 | C | 聴性脳幹誘発電位（ABR）は0.1～1μV程度で、脳波の中で最も小さい電位変化である。睡眠脳波は数十μV、覚醒時脳波は数十μV、体性感覚誘発電位は1～5μV程度、視覚誘発電位は5～20μV程度。ABRは加算平均法により微小な信号を雑音から抽出する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm028 | clinical_eng | 2018 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 観血式血圧計の波形ダンピングの原因となるのはどれか。 a．回路内への気泡混入 b．カテーテル先端での血栓形成 c．カテーテルの先当り d．ゼロ点調整不良 e．血圧トランスデューサの設置高さの変更 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 観血式血圧計のダンピング（波形の鈍化）は回路内の気泡混入（a正しい）、カテーテル先端での血栓形成（b正しい）、カテーテルの先当り（c正しい）が原因となる。ゼロ点調整不良（d）は測定値のオフセット誤差を生じるがダンピングではない。トランスデューサの設置高さの変更（e）も静水圧誤差を生じるがダンピングではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm029 | clinical_eng | 2018 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 体表面サーモグラフで測定する光の主な波長はどれか。 | 10nm | 100nm | 1μm | 10μm | 100μm | D | 体表面サーモグラフは人体から放射される赤外線を検出して体表温度分布を画像化する。人体（体温約37℃）からの熱放射のピーク波長はウィーンの変位則より約10μmである。10nmはX線～紫外線領域、100nmは紫外線領域、1μmは近赤外線領域、100μmは遠赤外線領域。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm030 | clinical_eng | 2018 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 3 | 超音波診断装置について正しいのはどれか。 a．狭窄部位の高血流速度の測定にはパルス波を用いる。 b．心臓弁運動の定量にはMモードを用いる。 c．組織性状の画像化には高調波が有用である。 d．腹部の画像描出にはセクタ走査が適している。 e．Bモード画像描出には連続波を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 心臓弁運動の定量にはMモード（動態モード）が適している（b正しい）。組織性状の画像化には高調波（ハーモニック）イメージングが有用（c正しい）。狭窄部位の高血流速度測定には連続波ドプラを用い、パルス波では速度の上限がある（a誤り）。腹部にはコンベックス走査が適する（d誤り）。Bモードにはパルス波を用いる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm031 | clinical_eng | 2018 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 2 | ラジオアイソトープ（RI）を用いた医用画像について正しいのはどれか。 a．α線を測定する。 b．空間分解能は1mm程度である。 c．PETでは腫瘍の存在を検出できる。 d．PETでは糖代謝の画像が得られる。 e．SPECTでは組織線維化の画像が得られる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PETでは腫瘍の存在を検出でき（c正しい）、FDGを用いて糖代謝の画像が得られる（d正しい）。RI画像ではγ線を測定しα線ではない（a誤り）。空間分解能は数mm～1cm程度で1mm程度ではない（b誤り）。SPECTでは血流画像等が得られ組織線維化の画像ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm032 | clinical_eng | 2018 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．二相性波形は半導体スイッチにより極性を反転する。 b．出力パルス幅は2～5μsである。 c．出力端子の一方は接地されている。 d．通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる。 e．心房細動除去にはR波同期を用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外式除細動器について：二相性波形は半導体スイッチで極性反転する（a正しい）。通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる（d正しい）。心房細動の除去にはR波同期を用いる（e正しい）。出力パルス幅は2～5msであり2～5μsではない（b誤り）。出力端子は非接地で患者を保護する（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm033 | clinical_eng | 2018 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 a．ガイドワイヤはX線透視下で誘導する。 b．バルーン拡張時に冠動脈血流量は減少する。 c．治療後の再狭窄はない。 d．ロータブレータは衝撃波を利用する。 e．術後の抗血小板療法は不要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | PCIではガイドワイヤをX線透視下で誘導する（a正しい）。バルーン拡張時には冠動脈が機械的に閉塞され血流量は減少する（b正しい）。治療後に再狭窄が起こりうる（c誤り）。ロータブレータは高速回転による切削であり衝撃波ではない（d誤り）。術後は抗血小板療法が必要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm034 | clinical_eng | 2018 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 輸液ポンプで誤っているのはどれか。 | シリンジポンプは微量注入に適する。 | 滴下センサには赤外線が用いられる。 | ペリスタルティック方式には気泡アラームがある。 | 流量制御型では汎用輸液セットが使える。 | 与圧注入方式は小型軽量である。 | D | 流量制御型輸液ポンプは専用輸液セットを使用する必要があり、汎用輸液セットは使えない（D誤り）。シリンジポンプは微量注入に適する（A正しい）。滴下センサには赤外線が用いられる（B正しい）。ペリスタルティック方式には気泡アラームがある（C正しい）。与圧注入方式は小型軽量（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm035 | clinical_eng | 2018 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 近視治療 b．ArFエキシマレーザ -- 網膜光凝固 c．CO2レーザ -- 切 開 d．Nd：YAGレーザ -- 凝固止血 e．Dyeレーザ -- 疼痛治療 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | CO2レーザは水に吸収されやすく切開に用いる（c正しい）。Nd:YAGレーザは組織深部まで到達し凝固止血に用いる（d正しい）。Arレーザは網膜光凝固に用いる（a誤り：近視治療ではない）。ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（近視治療）に用いる（b誤り：網膜光凝固ではない）。Dyeレーザは色素を用いたレーザで皮膚治療等（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm036 | clinical_eng | 2018 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | RF容量結合型加温法で正しいのはどれか。 a．100MHz以上の周波数の電波を用いる。 b．誘電損により発熱する。 c．電気抵抗の低い組織ほど加温されやすい。 d．表面冷却のためにボーラス（水バッグ）を使用する。 e．電極サイズが小さいほど電極近傍の加温は強くなる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | RF容量結合型加温法では、表面冷却用のボーラスを使用する（d正しい）。電極サイズが小さいほど電流密度が高くなり電極近傍の加温が強くなる（e正しい）。使用周波数は8～13MHz程度で100MHz以下（a誤り）。加温原理は誘電損による発熱（b正しいが選択肢としてはd,eの組合せが正答）。電気抵抗の高い組織ほど加温されやすい（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm037 | clinical_eng | 2018 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 1 | ME機器の表示光で「操作者による即時の対処が必要」を意味する色はどれか。 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 赤 | E | JIS T 0601-1においてME機器の表示光の色は意味が規定されており、赤色は「操作者による即時の対処が必要」を意味する。黄色は「注意」、緑色は「正常動作」を示す。青色や橙色には特定の規定はない。アラーム表示における色の意味は安全管理の基本知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm038 | clinical_eng | 2018 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．絶縁変圧器の2次巻線から1次巻線への漏れ電流は10μA以下である。 b．絶縁監視装置の表示値が1mAを超えると警報が発生する。 c．地絡発生時における電源供給の確保が主目的である。 d．多数のME機器を使用すると絶縁監視装置の警報が発生する可能性がある。 e．保護接地設備は必要ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 非接地配線方式の主目的は地絡発生時の電源供給確保（c正しい）。多数のME機器を使用すると各機器の漏れ電流が加算され絶縁監視装置の警報が発生する可能性がある（d正しい）。絶縁変圧器の漏れ電流は0.1mA以下でありμAではない（a誤り）。絶縁監視装置は2mA超えで警報（b誤り）。保護接地設備は必要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm039 | clinical_eng | 2018 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．保護接地線の断線 b．電源導線のいずれか1本の断線 c．絶縁のいずれか一つの短絡 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧の印加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T 0601-1における単一故障状態は、保護接地線の断線（a正しい）、電源導線のいずれか1本の断線（b正しい）、絶縁のいずれか一つの短絡（c正しい）である。SIP/SOPへの外部電圧の印加（d）やF形装着部への外部電圧の印加（e）は正常使用状態の試験条件であり単一故障状態ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm040 | clinical_eng | 2018 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | 着脱式ではない電源コードをもつ医用電気機器で、電源プラグの接地ピンから金属外装までの抵抗値の規定値は何Ω以下か。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | B | JIS T 0601-1では着脱式でない電源コードを持つ医用電気機器の保護接地抵抗（電源プラグの接地ピンから金属外装まで）は0.2Ω以下と規定されている。着脱式電源コードの場合は0.1Ω以下である。保護接地の抵抗値が低いほど漏れ電流発生時の安全性が高まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm041 | clinical_eng | 2018 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | IABPの始業点検項目でないのはどれか。 a．バッテリの充電状態 b．バルーン内圧の測定 c．接触電流の測定 d．ヘリウムガスのボンベ内残量 e．トリガ信号の確認 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | IABPの始業点検ではバッテリの充電状態（a）、ヘリウムガスのボンベ内残量（d）、トリガ信号の確認（e）は点検項目である。バルーン内圧の測定（b）は動作確認の一部。接触電流の測定（c）は定期点検項目であり始業点検項目ではない。始業点検ではcとbが該当しないが、本問ではb,cが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm042 | clinical_eng | 2018 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 内容積10Lの酸素ボンベの圧力調整器が5MPaを示しているとき、酸素ガスのおよその残量［L］はどれか。 | 50 | 150 | 200 | 500 | 1500 | D | 酸素ボンベの残量計算：内容積×圧力（ゲージ圧＋大気圧）で算出。10L×（5MPa÷0.1MPa）＝10×50＝500L。ボンベの内容積10Lに対し、5MPa（約50気圧）の圧力がかかっているため、大気圧換算で約500Lの酸素ガスが残っている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm043 | clinical_eng | 2018 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | フールプルーフはどれか。 a．医療ガスボンベのヨーク形バルブ b．体外式ペースメーカの電源スイッチ c．IABP装置のガスリークアラーム機構 d．体外式除細動器へのバッテリの搭載 e．電気メスの対極板接触不良検知機構 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | フールプルーフは人間の誤操作を防止する設計思想。医療ガスボンベのヨーク形バルブは接続の誤りを防ぐピンインデックスシステム（a正しい）。体外式ペースメーカの電源スイッチは簡単にOFFにならない構造（b正しい：ただし本問ではa,bが正答）。ガスリークアラームやバッテリ搭載はフェイルセーフ、対極板接触不良検知も安全機構だがフールプルーフとは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm044 | clinical_eng | 2018 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 臨床工学技士の業務で、書面等により医師の具体的な指示を受けなければならないのはどれか。 a．人工呼吸中の吸引による喀痰の除去 b．人工心肺装置操作中の血液流量の条件変更 c．高気圧酸素治療中の加圧時間の設定 d．血液浄化装置先端部（穿刺針）の抜去後の止血処置 e．植込み型心臓ペースメーカへのプログラミングヘッドの設置 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。臨床工学技士法において、書面等による医師の具体的指示が必要なのは、人工心肺装置の操作中の条件変更（b）と高気圧酸素治療中の条件設定（c）である。喀痰吸引（a）、穿刺針抜去後の止血（d）、ペースメーカへのヘッド設置（e）は包括的指示で実施可能とされている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm045 | clinical_eng | 2018 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 図は、真空中に正電荷で帯電した半径rの導体球の断面である。 図中の各点（＊）において電界強度が最も大きい点はどれか。 | A | B | C | D | E | D | 図を参照。正電荷で帯電した導体球の表面では電界が最大となり、球の内部では電界はゼロ、外部では距離の2乗に反比例して減少する。表面に最も近い外部の点が最も大きい電界強度を持つ。導体球表面上または表面直外の点Dが最大電界となる。 | True | 2018_ce_18_pm045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm046 | clinical_eng | 2018 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。 ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度を B2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。 | 磁束密度B<sub>1</sub>は電流I<sub>1</sub>に反比例する。 | 電流I<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>1</sub>との向きは逆方向となる。 | 導線1と導線2の間には引力が働く。 | 力F<sub>2</sub>は導線間の距離rに比例する。 | 磁束密度B<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>2</sub>の向きは同方向となる。 | C | 図を参照。同じ方向に電流が流れる平行導線間には引力が働く（C正しい）。アンペールの法則により同方向の電流間には引力が、逆方向の電流間には斥力が働く。磁束密度は電流に比例する（A誤り）。電流と磁束密度は垂直（B誤り）。力は距離に反比例（D誤り）。両導線での磁束密度は同じ点で逆方向（E誤り）。 | True | 2018_ce_18_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm047 | clinical_eng | 2018 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 直径4mmで長さ1mの金属導体がある。この導体の長さを変えずに直径を2mmにしたとき、抵抗値はもとの何倍か。 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | E | 図を参照。抵抗R=ρL/Aで、断面積Aは直径の2乗に比例する。直径が4mmから2mmに半減すると断面積は1/4になる。長さが同じなので抵抗は4倍になる。抵抗は断面積に反比例し長さに比例するという基本法則の応用問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm048 | clinical_eng | 2018 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の片対数グラフは、図2の回路においてスイッチSを①にしてコンデンサCを10Vに充電後、スイッチを②にして抵抗Rで放電したときのコンデンサCにかかる電圧の経時変化である。 およその時定数［秒］はどれか。 ただし、自然対数の底はe=2.7 とする。 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | D | 図を参照。RC放電回路では電圧はV=V₀×e^(-t/τ)で減衰する。片対数グラフで直線的に減衰する様子から時定数を読み取る。時定数τでは初期値の1/e（約37%）に減衰する。10Vの37%は約3.7Vとなる時間が時定数であり、グラフから約5秒と読み取れる。 | True | 2018_ce_18_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm049 | clinical_eng | 2018 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | RLC直列回路において共振時の電気インピーダンスの大きさはどれか。ただし、ωは共振角周波数とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。RLC直列回路の共振時にはインダクタンスLのリアクタンスωLとキャパシタンスCのリアクタンス1/ωCが等しくなり打ち消し合う。したがって共振時のインピーダンスはZL=jωL、ZC=-j/ωCが相殺されZ=Rのみとなる。共振時のインピーダンスの大きさはR。 | True | 2018_ce_18_pm049.jpg;2018_ce_18_pm049_2.jpg;2018_ce_18_pm049_3.jpg;2018_ce_18_pm049_4.jpg;2018_ce_18_pm049_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm050 | clinical_eng | 2018 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 1 | 直流電動機（モータ）に直流電圧20Vを加えたところ、100mAの電流が流れ定常回転した。 このモータを10分間回した時の消費エネルギー［J］はどれか。 | 240 | 1200 | 2400 | 12000 | 24000 | B | 消費電力P=V×I=20V×0.1A=2W。10分間=600秒の消費エネルギーE=P×t=2×600=1200J。電力の基本計算問題であり、単位の換算（分→秒、mA→A）に注意が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm051 | clinical_eng | 2018 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 起電力を生じるデバイスはどれか。 a．有機EL b．CdS c．サーミスタ d．ホール素子 e．熱電対 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。起電力を生じるデバイスはホール素子（d正しい：磁場中で起電力を発生）と熱電対（e正しい：ゼーベック効果により起電力を発生）。有機ELは電力を消費して発光する素子（a誤り）。CdSは光導電素子で抵抗変化型（b誤り）。サーミスタは温度による抵抗変化型（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm052 | clinical_eng | 2018 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．時定数は10msである。 b．通過域の増幅度は20dBである。 c．遮断周波数ではViとVoの位相差はゼロである。 d．入力インピーダンスは周波数に反比例する。 e．遮断周波数より十分に高い帯域で積分特性を有する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。理想演算増幅器による回路で、RC回路の時定数と増幅度を求める。時定数は回路定数から10msと算出（a正しい）。遮断周波数より十分に高い帯域では積分器として動作する（e正しい）。通過域の増幅度を確認すると20dBにはならない（b：条件次第）。遮断周波数での位相差はゼロではなく45度（c誤り）。入力インピーダンスは抵抗値で一定（d誤り）。 | True | 2018_ce_18_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm053 | clinical_eng | 2018 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧3Vのツェナーダイオードを含む図の回路のViとVoの関係を示すグラフはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ツェナーダイオード（ツェナー電圧3V）を含む回路のViとVoの関係を求める問題。ツェナーダイオードは逆方向にツェナー電圧以上の電圧が加わると導通し、電圧を一定に保つ。回路構成によりViに対するVoのクリッピング特性が決まり、グラフCが正しい入出力関係を示す。 | True | 2018_ce_18_pm053.jpg;2018_ce_18_pm053_2.jpg;2018_ce_18_pm053_3.jpg;2018_ce_18_pm053_4.jpg;2018_ce_18_pm053_5.jpg;2018_ce_18_pm053_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm054 | clinical_eng | 2018 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のように接続された二つの増幅器において、A2の増幅度が34dBであるとき、V1［mV］はどれか。 ただし、log102=0.3 とする。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | C | 図を参照。A2の増幅度が34dBの場合、電圧利得は10^(34/20)≒50倍。出力電圧からA2の入力電圧V1を逆算する。A2の出力が1Vとすると、V1=1V/50=20mV。dBと電圧利得の変換（20log）の計算が必要。log₁₀2=0.3を利用して計算する。 | True | 2018_ce_18_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm055 | clinical_eng | 2018 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路のVi［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | -2 | -1 | （図参照：選択肢3） | 1 | 2 | B | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路で、出力電圧と抵抗値からVi入力電圧を求める。仮想短絡（仮想接地）の原則とキルヒホッフの法則を適用して計算する。回路構成と抵抗値から、Vi=-1Vと求められる。 | True | 2018_ce_18_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm056 | clinical_eng | 2018 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 周波数fcの搬送波（正弦波）を周波数fsの正弦波によりAM変調し、DSB（両側波帯）で送信するときの周波数スペクトルはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。AM変調（DSB）では搬送波周波数fcの両側にfc+fsとfc-fsの側帯波が現れ、搬送波成分fcも残る。スペクトルは3本の線スペクトル（fc-fs、fc、fc+fs）となる。DSBでは上側帯波と下側帯波の両方を送信するため、帯域幅は2fsとなる。 | True | 2018_ce_18_pm056.jpg;2018_ce_18_pm056_2.jpg;2018_ce_18_pm056_3.jpg;2018_ce_18_pm056_4.jpg;2018_ce_18_pm056_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm057 | clinical_eng | 2018 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | プログラミング言語はどれか。 | Android | DICOM | Java | GUI | Linux | C | Javaはプログラミング言語である。Androidはモバイルオペレーティングシステム、DICOMは医用画像の通信規格、GUIはグラフィカルユーザインターフェースの略称、Linuxはオペレーティングシステムでありいずれもプログラミング言語ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm058 | clinical_eng | 2018 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 外部からの不正アクセスを防ぐ目的で、インターネットと内部のネット ワークやシステムの間に置く仕組みはどれか。 | スイッチングハブ | ウイルスチェッカ | ファイアウォール | SSL（Secure Sockets Layer） | スパイウェア | C | 図を参照。ファイアウォールはインターネットと内部ネットワークの間に設置し、不正アクセスを防ぐセキュリティシステムである。スイッチングハブはネットワーク接続機器、ウイルスチェッカはマルウェア対策、SSLは暗号化通信プロトコル、スパイウェアはマルウェアの一種であり、いずれもファイアウォールの機能とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm059 | clinical_eng | 2018 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図の回路に等価なのはどれか。 | OR | AND | NOR | NOT | NAND | A | 図を参照。論理回路図からド・モルガンの定理等を用いて等価な論理ゲートを求める。NAND-NANDやNOR-NOR等の組み合わせからOR回路と等価であることが導かれる。論理回路の変換と簡略化は情報処理工学の基本問題。 | True | 2018_ce_18_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm060 | clinical_eng | 2018 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 帯域が1～200Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | C | エイリアシングを起こさないためには標本化定理（ナイキスト定理）によりサンプリング周波数≧2×最高周波数が必要。最高周波数200Hzなので最低サンプリング周波数＝400Hz。サンプリング間隔の最大値＝1/400＝2.5ms。帯域の下限1Hzはサンプリング間隔に影響しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm061 | clinical_eng | 2018 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 実効値10Vの信号に実効値1Vの雑音が重畳しているとき、SN比［dB］はどれか。 | -20 | -10 | （図参照：選択肢3） | 10 | 20 | E | 図を参照。SN比＝20log₁₀(信号実効値/雑音実効値)＝20log₁₀(10/1)＝20log₁₀10＝20×1＝20dB。SN比は信号対雑音比を表し、値が大きいほど信号品質が良い。電力比ではなく電圧比なので20logを使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm062 | clinical_eng | 2018 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 | Z(√3+j）の偏角がπ/2となるZはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | 1 | j | 1+j | 1+j√3 | √3+j | D | Z(√3+j)の偏角がπ/2となるZを求める。√3+jの偏角はtan⁻¹(1/√3)=π/6。積の偏角は各偏角の和なので、Z の偏角+π/6=π/2、Z の偏角=π/3。偏角π/3の複素数は1+j√3（¦Z¦=2、偏角=tan⁻¹(√3/1)=π/3）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm063 | clinical_eng | 2018 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高気圧酸素治療の生体に対する作用で誤っているのはどれか。 | 酸素毒性の発現 | 溶解型酸素の増加 | 結合型酸素の増加 | 一酸化炭素の排出促進 | 不活性ガスの排出促進 | C | 図を参照。高気圧酸素治療では溶解型酸素は著しく増加するが、結合型酸素（ヘモグロビンと結合した酸素）は正常状態でほぼ飽和（97%以上）しているため大きく増加しない（C誤り）。酸素毒性が発現しうる（A正しい）。溶解型酸素増加（B正しい）。CO排出促進（D正しい）。不活性ガス排出促進（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm064 | clinical_eng | 2018 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 図のようなカプノグラムを呈する麻酔中の原因はどれか。 | 誤挿管 | 気道狭窄 | 回路リーク | 自発呼吸の混入 | 二酸化炭素吸収剤の劣化 | E | 図を参照。カプノグラムで呼気CO2の吸気時ベースラインが徐々に上昇するパターンは、CO2吸収剤の劣化（吸収能低下）を示す。誤挿管ではCO2波形が出ない。気道狭窄ではUpstroke（呼気相の立ち上がり）が緩やかになる。回路リークでは振幅低下。自発呼吸混入では波形に凹みが出る。 | True | 2018_ce_18_pm064.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm065 | clinical_eng | 2018 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 1 | 人工呼吸器回路ヒータワイヤの役割はどれか。 | 回路内結露を防止する。 | 回路強度を確保する。 | 病原性微生物の殺菌を行う。 | 室温のガスを体温まで加温する。 | 体温の調節を行う。 | A | 人工呼吸器回路のヒータワイヤは吸気回路内の結露を防止する目的で使用される（A正しい）。加温加湿器で加湿されたガスが回路内で冷却されると結露が生じるため、ヒータワイヤで回路温度を維持し結露を防ぐ。回路強度確保、殺菌、ガス加温、体温調節はヒータワイヤの目的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm066 | clinical_eng | 2018 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 持続性気道陽圧（CPAP）の説明で正しいのはどれか。 | 吸気呼気比は一定になる。 | 分時換気量は一定になる。 | 筋弛緩薬投与が必要になる。 | 気道内圧が一定になる。 | 高二酸化炭素血症が適応である。 | D | CPAP（持続性気道陽圧）は自発呼吸のある患者に一定の陽圧を維持するモードであり、気道内圧が一定になる（D正しい）。呼吸回数やI:E比は患者の自発呼吸に依存し一定ではない（A誤り）。分時換気量も自発呼吸依存（B誤り）。筋弛緩薬は不要（C誤り）。CPAPは低酸素血症が適応で高CO2血症にはBiPAP等が必要（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm067（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2018 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器を装着した成人患者の気管吸引で正しいのはどれか。 a．自発呼吸がある患者では吸気時に吸引カテーテルを挿入する。 b．吸引圧を80～120mmHgに設定する。 c．6～12フレンチサイズ（Fr．）の吸引カテーテルを準備する。 d．吸引カテーテルを22～28cm挿入して徐々に引き上げながら吸引する。 e．1回の吸引時間は10～15秒以内とする。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 成人の気管吸引では6～12Frの吸引カテーテルを準備（c正しい）、22～28cm挿入して引き上げながら吸引（d正しい）、1回の吸引時間は10～15秒以内（e正しい）。自発呼吸のある患者では吸気時ではなく呼気時に挿入（a誤り）。吸引圧は成人で150mmHg以下（80～120mmHgは小児の目安であり成人では不適切）が一般的だが不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm068 | clinical_eng | 2018 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 成人患者でPSVモードにおいて、PS：10cmH2O、PEEP：5cmH2Oに設定したとき、アラームの設定として適切なのはどれか。 a．分時換気量上限 4L/分 b．分時換気量下限 2L/分 c．気道内圧上限 40cmH2O d．呼吸数上限 15回/分 e．無呼吸時間 120秒 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PSVモードでPS10cmH2O、PEEP5cmH2Oの場合、適切なアラーム設定として分時換気量下限2L/分（b正しい：無呼吸や浅い呼吸を検出）と気道内圧上限40cmH2O（c正しい：過大な気道内圧を警告）。分時換気量上限4L/分は低すぎ（a誤り）。呼吸数上限15回/分は正常範囲内で不適切（d誤り）。無呼吸時間120秒は長すぎ（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm069 | clinical_eng | 2018 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 人工心肺における遠心ポンプについて正しいのはどれか。 a．流量計は不要である。 b．吸引ポンプに用いることができる。 c．ローラポンプに比べて血液損傷が少ない。 d．回路閉塞時に回路破裂の心配がない。 e．空気を送り込む心配がない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプに比べて血液損傷（溶血）が少ない（c正しい）。回路閉塞時に遠心ポンプは圧力上昇が制限され回路破裂の心配がない（d正しい）。流量計は必要（a誤り：遠心ポンプは回転数と流量が比例しないため）。吸引ポンプとしては不適（b誤り）。空気送り込みも起こりうる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm070 | clinical_eng | 2018 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 外部灌流型膜型肺について誤っているのはどれか。 | 中空糸の外側を血液が流れる。 | 落差脱血に用いるのに適している。 | 内部灌流型膜型肺より圧力損失が小さい。 | 内部灌流型膜型肺より多く用いられている。 | 血液の流れは層流になる。 | E | 外部灌流型膜型肺では中空糸の外側を血液が流れる（A正しい）。落差脱血に適している（B正しい）。内部灌流型より圧力損失が小さい（C正しい）。内部灌流型より多く使用されている（D正しい）。血液の流れは乱流になる（E誤り：層流ではなく適度な撹拌が生じる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm071 | clinical_eng | 2018 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺中の血液への影響について正しいのはどれか。 a．送血ポンプは溶血の原因になる。 b．T細胞やNK細胞の活性が低下する。 c．顆粒球は人工心肺開始直後から一過性に増加する。 d．血小板は70～80％減少する。 e．溶血によりハプトグロビンが増加する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 送血ポンプによる機械的ストレスは溶血の原因となる（a正しい）。人工心肺中はT細胞やNK細胞の活性が低下し免疫機能が一時的に抑制される（b正しい）。顆粒球は人工心肺開始直後に一過性に減少する（c誤り：増加ではなく一時的に肺に捕捉され減少）。血小板は30～50%減少する程度（d誤り）。溶血によりハプトグロビンは消費されて減少する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm072 | clinical_eng | 2018 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺中の血液希釈について正しいのはどれか。 a．充填量の大きい人工心肺ほど希釈率は高くなる。 b．小児では成人に比して希釈率は低くなる。 c．希釈限界はヘマトクリット10％である。 d．希釈率が高いほど酸素運搬能は高まる。 e．希釈率が高いほど末梢循環抵抗が減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 充填量の大きい人工心肺ほど血液希釈率は高くなる（a正しい）。希釈率が高いほど血液粘度が低下し末梢循環抵抗が減少する（e正しい）。小児では体血液量に対する充填量の比が大きいため希釈率は高くなる（b誤り）。希釈限界はヘマトクリット約20%（c誤り）。希釈率が高いとヘモグロビン減少で酸素運搬能は低下（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm073 | clinical_eng | 2018 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 心筋保護について正しいのはどれか。 a．送血回路から側枝を出し送血ポンプの圧力で注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．初回注入量の目安は80mL/kgである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 細胞内液型心筋保護液中のNa濃度は細胞外液型より低い（b正しい：細胞内液に近い組成）。逆行性心筋保護（冠静脈洞から注入）では右室の灌流が不十分となりやすい（c正しい）。心筋保護液は専用ポンプで注入し送血ポンプの圧力では注入しない（a誤り）。血液併用では晶質液性より注入温度は高い（d誤り）。初回注入量は20mL/kg程度（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm074 | clinical_eng | 2018 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPについて正しいのはどれか。 a．上行大動脈にバルーンを留置する。 b．収縮期血圧を上昇させる。 c．中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症には禁忌である。 d．冠動脈灌流圧を増加させる。 e．左室後負荷を軽減させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | IABPは中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症には禁忌（c正しい：バルーン拡張が逆流を悪化させる）。冠動脈灌流圧を増加させる（d正しい：拡張期圧増強による）。左室後負荷を軽減させる（e正しい：収縮期直前にバルーンが収縮し後負荷を減少）。下行大動脈に留置する（a誤り）。拡張期血圧を上昇させる（b誤り：収縮期ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm075 | clinical_eng | 2018 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析（HD）、血液濾過（HF）、血液透析濾過（HDF）の特徴として誤っているのはどれか。 | HDはHDFに比べ、大分子溶質の除去に優れる。 | HDはHFに比べ、小分子溶質の除去に優れる。 | 後希釈法HFの補充液流量は血流量（Q<sub>B</sub>）に依存する。 | 前希釈法HDFでは大量液置換が可能である。 | オンラインHDFでは清浄化した透析液を置換液として利用する。 | A | HDはHDFに比べ小分子溶質の除去には同等だが大分子溶質の除去には劣る（A誤り）。HDFは拡散と濾過を組み合わせることで大分子溶質の除去能が向上する。HDはHFに比べ拡散原理により小分子溶質の除去に優れる（B正しい）。後希釈法HFの補充液流量はQBに依存する（C正しい）。前希釈法HDFは大量液置換可能（D正しい）。オンラインHDFは透析液を置換液に利用（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm076 | clinical_eng | 2018 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 2 | 最も大きな細孔をもつ分離膜はどれか。 | 逆浸透膜 | 透析膜 | 限外濾過膜 | 血漿成分分画膜 | 血漿分離膜 | E | 細孔の大きさの順は：血漿分離膜＞血漿成分分画膜＞限外濾過膜＞透析膜＞逆浸透膜。血漿分離膜は血球成分を通さず血漿成分全体を通過させるため、最も大きな細孔を持つ。逆浸透膜は水分子のみを透過させる最も微細な膜である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm077 | clinical_eng | 2018 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析において、出血性病変を有する患者にも使用可能な抗凝固薬はどれか。 a．ナファモスタットメシル酸塩 b．低分子量ヘパリン c．未分画ヘパリン d．アルガトロバン e．ワルファリン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 出血性病変を有する患者に使用可能な抗凝固薬は、ナファモスタットメシル酸塩（a正しい：半減期が短く局所的な抗凝固作用）と低分子量ヘパリン（b正しい：出血リスクが比較的低い）。未分画ヘパリン（c）は出血リスクが高い。アルガトロバン（d）は出血傾向では慎重投与。ワルファリン（e）は経口薬で透析中の抗凝固薬としては使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm078 | clinical_eng | 2018 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 体重60kgで残腎機能がない血液透析患者において、1日あたりの摂取量で適切なのはどれか。 a．食 塩 -- 12g b．エネルギー -- 2000kcal c．リ ン -- 800mg d．カリウム -- 3000mg e．水 -- 2L | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 体重60kgの血液透析患者の1日摂取量として適切なのは、エネルギー約2000kcal（b正しい：30-35kcal/kg）とリン800mg以下（c正しい）。食塩は6g未満（a誤り：12gは過剰）。カリウムは2000mg以下（d誤り：3000mgは過剰）。水分は体重増加が中1日で3%以内（e誤り：2Lは過剰）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm079 | clinical_eng | 2018 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 透析用患者監視装置の警報項目とその原因との組合せで正しいのはどれか。 a．動脈側圧上昇 -- ダイアライザ内血液凝固 b．静脈側圧上昇 -- 脱血不良 c．透析液圧上昇 -- 給水圧低下 d．気泡混入 -- 返血針脱落 e．漏 血 -- 膜破損 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 動脈側圧上昇はダイアライザ内凝固等による血液回路抵抗増大（a正しい）。漏血は膜破損が原因（e正しい）。静脈側圧上昇の原因は返血側の閉塞等であり脱血不良ではない（b誤り：脱血不良は動脈側圧低下の原因）。透析液圧上昇の原因はダイアライザの目詰まり等であり給水圧低下ではない（c誤り）。気泡混入は回路接続部の緩み等が原因であり返血針脱落ではない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm080 | clinical_eng | 2018 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | ベクトル量はどれか。 a．質 量 b．時 間 c．加速度 d．運動量 e．仕事量 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ベクトル量は大きさと方向を持つ物理量である。加速度（c正しい）と運動量（d正しい）はベクトル量。質量（a）、時間（b）、仕事量（エネルギー、e）はスカラー量であり方向を持たない。力、速度、変位もベクトル量の例である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm081 | clinical_eng | 2018 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 速度に比例する抵抗力を発揮する機械要素（ダンパ）がある。比例定数であるダンパ定数の次元はどれか。 | kg・s<sup>-2</sup> | kg・s<sup>-1</sup> | kg・m・s<sup>-2</sup> | kg・m・s<sup>-1</sup> | kg・s | B | ダンパの抵抗力F=c×v（cはダンパ定数、vは速度）。Fの次元は[kg・m・s⁻²]、vの次元は[m・s⁻¹]。c=F/vなのでcの次元は[kg・m・s⁻²]/[m・s⁻¹]=[kg・s⁻¹]。ダンパ定数は粘性係数と同じ次元を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm082 | clinical_eng | 2018 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 流速1m/sの血流に生じる動圧［mmHg］のおよその値はどれか。 | 0.4 | 1 | 4 | 10 | 40 | C | 動圧=½ρv²。血液の密度ρ≒1050kg/m³、v=1m/s。動圧=½×1050×1²=525Pa。1mmHg≒133.3Pa。525÷133.3≒3.9≒4mmHg。流体力学の基本であるベルヌーイの定理を用いた動圧の計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm083 | clinical_eng | 2018 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 2 | 血管内のレイノルズ数が最も大きいのはどれか。 | 総頸動脈 | 上行大動脈 | 橈骨動脈 | 大腿動脈 | 毛細血管 | B | レイノルズ数Re=ρvD/μ（ρ：密度、v：流速、D：管径、μ：粘性率）。上行大動脈は最も径が大きく流速も速いため、レイノルズ数が最大となる。Re＞2000で乱流が発生しやすく、大動脈での乱流は心音の原因にもなる。毛細血管は径が極めて小さくReは最小。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm084 | clinical_eng | 2018 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 20℃、100gの水を1分間加熱して30℃とするために必要な仕事率［W］はどれか。 ただし、水の比熱は4.2J/（g・℃）とする。 | 7 | 42 | 70 | 420 | 700 | C | 仕事率P=Q/t。Q=mc△T=100×4.2×(30-20)=4200J。t=60秒。P=4200/60=70W。水の比熱と質量から必要な熱量を計算し、時間で割って仕事率を求める基本的な熱力学の計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm085 | clinical_eng | 2018 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 正しいのはどれか。 | 粘性流体のずり速度のSI単位はm/sである。 | 生体軟組織のポアソン比はおよそ1.0である。 | 縦弾性率を表すヤング率の単位はPaである。 | 腱より筋のヤング率は大きい。 | 動脈血管の円周方向の最大変形は20％程度である。 | C | ヤング率（縦弾性率）の単位はPa（パスカル）である（C正しい）。ずり速度の単位はs⁻¹（m/sではない、A誤り）。生体軟組織のポアソン比はおよそ0.5（非圧縮性に近い、B誤り）。筋より腱のヤング率が大きい（D誤り）。動脈血管の最大変形は10%程度（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm086 | clinical_eng | 2018 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体の熱特性について正しいのはどれか。 a．脂肪組織は筋組織に比べて比熱が大きい。 b．運動時に熱の産生が最も多い臓器は肝臓である。 c．体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある。 d．皮膚における末梢血管の拡張は体表からの熱の放散を促進させる。 e．生体内部での熱の移動に最も寄与しているのは組織の熱伝導である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある（c正しい：ウィーンの変位則より約10μm）。皮膚血管の拡張は体表からの熱放散を促進する（d正しい）。脂肪組織は筋組織より比熱が小さい（a誤り）。運動時の主要な熱産生臓器は骨格筋（b誤り）。生体内部の熱移動は血流による対流が最も寄与（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm087 | clinical_eng | 2018 | 87 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 能動輸送による物質の移動はどれか。 a．肺胞から血液への酸素の移動 b．血中酸素の血管外組織への移動 c．毛細血管から組織間質へのグルコースの移動 d．細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動 e．尿細管におけるグルコースの移動（再吸収） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 能動輸送はATPを消費して濃度勾配に逆らって物質を移動させる。細胞内から細胞外へのNa⁺の移動（d正しい：Na⁺-K⁺ ATPase）と尿細管でのグルコース再吸収（e正しい：SGLT）は能動輸送。肺胞から血液への酸素移動（a：拡散）、血中酸素の組織への移動（b：拡散）、毛細血管からのグルコース移動（c：拡散）は受動輸送。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm088 | clinical_eng | 2018 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医用材料の安全性試験で誤っているのはどれか。 | 無菌性を評価する。 | 溶出物を用いて評価する。 | 製品個々について評価する。 | 機械的な特性を評価する。 | 接触部位に応じて評価する。 | C | 医用材料の安全性試験は製品個々ではなく材料（ロット）単位で評価する（C誤り）。全ての製品を個別に試験することは現実的でなく、代表サンプルで評価する。無菌性の評価（A正しい）、溶出物を用いた評価（B正しい）、機械的特性の評価（D正しい）、接触部位に応じた評価（E正しい）は安全性試験項目。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm089 | clinical_eng | 2018 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 医用材料に対する血栓形成反応で誤っているのはどれか。 | タンパク質の吸着 | 血小板の活性化 | フィブリンの形成 | トロンビンの活性化 | ナトリウムイオンの放出 | E | 医用材料に対する血栓形成反応の過程は、タンパク質の吸着→血小板の活性化→トロンビンの活性化→フィブリンの形成という順序で進行する。ナトリウムイオンの放出は血栓形成反応の過程には含まれない（E誤り）。血栓形成は凝固カスケードと血小板活性化の複合的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm090 | clinical_eng | 2018 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | ステンレスの表面に形成されるのはどれか。 | 酸化クロム | 酸化鉄 | 酸化亜鉛 | 酸化マグネシウム | 酸化銅 | A | ステンレス鋼の耐食性はクロム（Cr）を含むことで表面に酸化クロム（Cr₂O₃）の不動態皮膜が形成されることによる（A正しい）。酸化鉄が形成されると錆びることになる。ステンレスはFe-Cr系合金であり、Crが12%以上含まれることで安定な酸化クロム皮膜が形成される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z