## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2019_ce_19_am001 | clinical_eng | 2019 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療事故防止のために義務付けられていないのはどれか。 | 院内感染防止対策 | 医療機器の安全確保 | 救急医療体制の整備 | 医薬品の安全管理体制 | 医療安全管理体制の整備 | C | 医療法では医療安全管理体制の整備、院内感染防止対策、医薬品の安全管理体制、医療機器の安全確保が義務付けられている。救急医療体制の整備は医療法の医療安全管理に関する義務規定には含まれていない。救急医療体制は救急医療対策として別途整備されるものである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am002 | clinical_eng | 2019 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 高度管理医療機器に該当しないのはどれか。 | ペースメーカ | 冠動脈ステント | 血液ガス分析装置 | 粒子線治療装置 | 中心静脈カテーテル | C | 高度管理医療機器はクラスIII・IVに分類され、人体へのリスクが高いものが該当する。ペースメーカ、冠動脈ステント、粒子線治療装置、中心静脈カテーテルは高度管理医療機器である。血液ガス分析装置は管理医療機器（クラスII）に分類されるため、高度管理医療機器には該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am003 | clinical_eng | 2019 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 基本構造はタンパク質である。 | 一つの酵素は一つの基質に作用する。 | 一つの酵素の活性を最大化するpHがある。 | 生体内化学反応を無理なく進行させる働きをもつ。 | 温度が高いほど酵素の活性は高くなる。 | E | 酵素はタンパク質を基本構造とし、基質特異性を持ち、至適pHが存在する。生体内の化学反応の触媒として働く。しかし、温度が高すぎるとタンパク質が変性し酵素活性は失われるため、「温度が高いほど活性が高くなる」は誤りである。至適温度を超えると活性は急激に低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am004 | clinical_eng | 2019 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬について誤っている組合せはどれか。 | ドブタミン -- 強心薬 | ニフェジピン -- 降圧薬 | ミダゾラム -- オピオイド鎮痛薬 | アトロピン -- 抗コリン薬 | デキサメタゾン -- 副腎皮質ホルモン | C | ドブタミンはβ1刺激薬で強心薬、ニフェジピンはCa拮抗薬で降圧薬、アトロピンは抗コリン薬、デキサメタゾンは副腎皮質ホルモンである。ミダゾラムはベンゾジアゼピン系鎮静薬であり、オピオイド鎮痛薬ではない。オピオイド鎮痛薬にはモルヒネやフェンタニルが該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am005 | clinical_eng | 2019 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 薬物血中濃度モニタリングの必要性が低いのはどれか。 | 薬物の有効血中濃度の範囲が狭い。 | 薬物の体内動態における個人差が大きい。 | 薬物血中濃度の治療域と中毒域が大きく離れている。 | 薬効と副作用が薬物の血中濃度と強く相関する。 | 腎障害のある患者に薬物を投与する。 | C | 薬物血中濃度モニタリング（TDM）は、有効域と中毒域が近い薬物、個人差が大きい薬物、腎障害患者への投与時に重要である。治療域と中毒域が大きく離れている薬物は安全域が広いため、TDMの必要性は低い。安全域が広ければ多少の血中濃度変動でも副作用リスクが低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am006 | clinical_eng | 2019 | 6 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 再生能力が高いのはどれか。 a．心筋細胞 b．中枢神経細胞 c．皮膚表皮細胞 d．骨髄造血細胞 e．消化管上皮細胞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 再生能力が高い組織は不安定細胞と呼ばれ、皮膚表皮細胞、骨髄造血細胞、消化管上皮細胞が該当する。心筋細胞と中枢神経細胞は永久細胞に分類され、再生能力がほとんどない。したがってc、d、eの組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am007 | clinical_eng | 2019 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 自発呼吸の吸気時に生じない現象はどれか。 | 外肋間筋の収縮 | 肺胞の拡張 | 横隔膜の降下 | 胸腔内圧の低下 | 静脈還流量の減少 | E | 自発呼吸の吸気時には外肋間筋が収縮し、横隔膜が降下することで胸腔が拡大する。胸腔内圧が低下し、肺胞が拡張して空気が流入する。胸腔内圧の低下により静脈還流量は増加する（減少ではない）。吸気時の胸腔内圧低下は大静脈からの血液還流を促進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am008 | clinical_eng | 2019 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 正しいのはどれか。 a．肺動脈弁は二尖である。 b．三尖弁は房室弁である。 c．大動脈弁は左心室の出口にある。 d．僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる。 e．冠状静脈洞は右心室に開口する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 肺動脈弁は三尖（半月弁）であり二尖ではない（a誤り）。三尖弁は右房室弁である（b正しい）。大動脈弁は左心室の出口にある（c正しい）。僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる（d正しい）。冠状静脈洞は右心房に開口する（右心室ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am009 | clinical_eng | 2019 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 1 | 消化管の順序として誤っているのはどれか。 | 咽頭は食道に連続する。 | 噴門は十二指腸に連続する。 | 上行結腸は横行結腸に連続する。 | 下行結腸はS状結腸に連続する。 | 直腸は肛門管に連続する。 | B | 消化管の順序は口腔→咽頭→食道→胃（噴門→幽門）→十二指腸→空腸→回腸→盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸→肛門管である。噴門は胃の入口であり、胃体部を経て幽門が十二指腸に連続する。噴門が直接十二指腸に連続するという記述は誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am010 | clinical_eng | 2019 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について、二次治癒と比較した一次治癒の特徴はどれか。 | 組織修復は速やかである。 | 開放創のままで治癒する。 | 瘢痕組織を形成する。 | 肉芽組織が多い。 | 汚染の激しい感染創でみられる。 | A | 一次治癒は創縁が密着した状態で速やかに治癒する形態で、瘢痕が少なく肉芽組織も最小限である。二次治癒は開放創のまま肉芽組織が充填し、瘢痕が大きくなる。汚染感染創は二次治癒の特徴である。一次治癒は組織修復が速やかであることが最大の特徴である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am011 | clinical_eng | 2019 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の画像所見で正しいのはどれか。 a．肺の過膨張所見 b．横隔膜の平低化 c．心陰影の拡大 d．胸骨後腔の縮小 e．肺血管陰影の増強 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | COPDでは肺の過膨張により肺野が透過性亢進し、横隔膜は平低化する。心陰影は滴状心として縮小する（拡大ではない）。胸骨後腔は拡大する（縮小ではない）。肺血管陰影は減少する（増強ではない）。したがってa（肺の過膨張）とb（横隔膜の平低化）が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am012 | clinical_eng | 2019 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺結核について正しいのはどれか。 a．肺の下部に好発する。 b．罹患率は近年減少に転じた。 c．核酸増幅法（PCRを含む）による診断が有用である。 d．ストレプトマイシンの副作用には聴力障害がある。 e．内服治療期間は1ヶ月である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺結核は肺の上葉に好発する（下部ではない、a誤り）。罹患率は近年横ばいから微減傾向だが大幅な減少とは言えない（b微妙）。核酸増幅法は迅速診断に有用である（c正しい）。ストレプトマイシンの副作用に第VIII脳神経障害（聴力障害）がある（d正しい）。治療期間は6〜9ヶ月（1ヶ月ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am013 | clinical_eng | 2019 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 急性肺動脈血栓塞栓症について誤っているのはどれか。 | 長期臥床が誘因となる。 | 表在静脈瘤内の血栓が剥離して発症する。 | D-ダイマーの測定が診断に有用である。 | 胸部造影CT撮影が診断に有用である。 | 治療には抗凝固療法を行う。 | B | 急性肺動脈血栓塞栓症は深部静脈血栓が遊離して肺動脈を閉塞する疾患である。表在静脈瘤内の血栓ではなく、深部静脈血栓症（DVT）が原因となる。長期臥床は誘因となり、D-ダイマー測定や胸部造影CTが診断に有用で、抗凝固療法が治療の基本である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am014 | clinical_eng | 2019 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応となるのはどれか。 a．心房細動 b．心室頻拍 c．WPW症候群 d．QT延長症候群 e．Adams-Stokes発作 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | カテーテルアブレーションは異常な電気伝導路や興奮起源を焼灼する治療法である。心房細動、心室頻拍、WPW症候群は適応となる。QT延長症候群はイオンチャネル異常でありアブレーションの適応ではない。Adams-Stokes発作は徐脈性でペースメーカの適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am015 | clinical_eng | 2019 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 心筋梗塞の急性期合併症はどれか。 a．完全房室ブロック b．心室中隔穿孔 c．弁輪部膿瘍 d．冠動脈瘻 e．心室細動 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 心筋梗塞の急性期合併症には心室細動、完全房室ブロック、心室中隔穿孔、乳頭筋断裂、心破裂などがある。弁輪部膿瘍は感染性心内膜炎の合併症であり、心筋梗塞の急性期合併症ではない。冠動脈瘻は先天性疾患であり心筋梗塞とは無関係である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am016 | clinical_eng | 2019 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 副腎皮質ホルモンはどれか。 a．アルドステロン b．コルチゾール c．カテコラミン d．グルカゴン e．成長ホルモン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 副腎皮質ホルモンにはアルドステロン（鉱質コルチコイド）とコルチゾール（糖質コルチコイド）がある。カテコラミンは副腎髄質ホルモン、グルカゴンは膵臓α細胞から分泌、成長ホルモンは下垂体前葉から分泌されるため、副腎皮質ホルモンではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am017 | clinical_eng | 2019 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 真菌感染症はどれか。 a．マイコプラズマ肺炎 b．トラコーマ c．口腔カンジダ症 d．クリプトコッカス脳脊髄炎 e．肺アスペルギルス症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 真菌感染症にはカンジダ症、クリプトコッカス症、アスペルギルス症が含まれる。マイコプラズマは細菌（細胞壁を持たない特殊な細菌）であり真菌ではない。トラコーマはクラミジア・トラコマティスによる細菌感染症である。よってc、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am018 | clinical_eng | 2019 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 腎盂腎炎の起因菌として最も多いのはどれか。 | 大腸菌 | 溶血性連鎖球菌 | 淋 菌 | クラミジア | 黄色ブドウ球菌 | A | 腎盂腎炎は尿路感染症の一つで、起因菌として最も多いのは大腸菌（E. coli）である。尿路感染症全体の約80%を大腸菌が占める。溶血性連鎖球菌は咽頭炎や皮膚感染、淋菌やクラミジアは性感染症、黄色ブドウ球菌は皮膚・軟部組織感染が主体である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am019 | clinical_eng | 2019 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．虫垂炎 -- McBurney圧痛点 b．食道癌 -- ヒトパピローマウイルス c．クローン病 -- ヘリコバクターピロリ d．逆流性食道炎 -- 経口血糖降下薬 e．慢性膵炎 -- 膵臓の石灰化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 虫垂炎ではMcBurney圧痛点が特徴的（a正しい）。食道癌の危険因子は飲酒・喫煙であり、ヒトパピローマウイルスは子宮頸癌の原因（b誤り）。クローン病の原因は不明で、ピロリ菌は胃潰瘍・胃癌に関連（c誤り）。逆流性食道炎はPPIで治療（d誤り）。慢性膵炎では膵臓の石灰化がみられる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am020 | clinical_eng | 2019 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔器呼吸回路の脱離を最も早く検知するのはどれか。 | カプノメータ | 食道温モニタ | 心電図モニタ | 観血式動脈圧モニタ | パルスオキシメータ | A | 麻酔器呼吸回路の脱離（ディスコネクション）を最も早く検知するのはカプノメータである。回路が外れるとCO2波形が即座に消失するため、数秒以内に検知可能である。パルスオキシメータはSpO2低下まで数十秒〜数分のタイムラグがある。心電図や動脈圧は直接的な指標ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am021 | clinical_eng | 2019 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | SOFAスコアの算出に使用されるのはどれか。 a．血小板数 b．脈拍数 c．白血球数 d．血清ビリルビン値 e．血清クレアチニン値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | SOFAスコアは6つの臓器系（呼吸、凝固、肝臓、循環、中枢神経、腎臓）を評価する。血小板数（凝固系）、血清ビリルビン値（肝機能）、血清クレアチニン値（腎機能）が使用される。脈拍数や白血球数はSOFAスコアの評価項目に含まれない。よってa、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am022 | clinical_eng | 2019 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．瞳孔縮小 b．脳波徐波化 c．深昏睡 d．脳幹反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 脳死判定基準には深昏睡、瞳孔固定・散大（縮小ではない）、脳幹反射の消失、平坦脳波（徐波化ではない）、自発呼吸の消失が含まれる。瞳孔縮小は脳死の基準に含まれず（散大・固定が基準）、脳波徐波化も基準外（平坦脳波が基準）。c、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am023 | clinical_eng | 2019 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 微生物の感染経路で正しい組合せはどれか。 a．結核菌 -- 空気感染 b．緑膿菌 -- 接触感染 c．梅毒トレポネーマ -- 飛沫感染 d．リケッチア -- 空気感染 e．C型肝炎ウイルス -- 血液媒介感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 結核菌は空気感染（飛沫核感染）する（a正しい）。緑膿菌は接触感染が主な感染経路である（b正しい）。梅毒トレポネーマは性行為感染・血液媒介感染であり飛沫感染ではない（c誤り）。リケッチアはダニなどの節足動物媒介感染である（d誤り）。C型肝炎ウイルスは血液媒介感染する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am024 | clinical_eng | 2019 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | スパイロメータで測定できる肺気量はどれか。 a．残気量 b．肺活量 c．1回換気量 d．全肺気量 e．機能的残気量 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | スパイロメータで測定できるのは肺活量、1回換気量、予備吸気量、予備呼気量などである。残気量は呼出できない気量のため直接測定不可。全肺気量と機能的残気量は残気量を含むため、スパイロメータ単独では測定できない。これらにはガス希釈法や体プレチスモグラフが必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am025 | clinical_eng | 2019 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | Ⅰ型アレルギー（即時型アレルギー）に分類される疾患はどれか。 | バセドウ病 | 気管支喘息 | 接触性皮膚炎 | 自己免疫性溶血性貧血 | 全身性エリテマトーデス | B | Ⅰ型アレルギー（即時型）はIgE抗体が肥満細胞に結合し、抗原刺激でヒスタミンなどが放出される反応である。気管支喘息が該当する。バセドウ病はⅡ型、自己免疫性溶血性貧血もⅡ型、全身性エリテマトーデスはⅢ型、接触性皮膚炎はⅣ型（遅延型）に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am026 | clinical_eng | 2019 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | 商用交流雑音の対策として誤っているのはどれか。 | 測定器の電源回路にラインフィルタを挿入する。 | 測定器の接地端子と接地極を接地線で接続する。 | ベッドと接地極を接地線で接続する。 | 信号線はシールドを施したものを用いる。 | 患者とベッド間のシールドマットを接地極に接続する。 | A | 商用交流雑音対策としては、接地線接続、シールド線使用、シールドマット接地、ラインフィルタ挿入が有効である。ただしラインフィルタは電源回路に挿入するのではなく、測定対象に対する対策であるべきである。選択肢Aの記述が対策として不適切とされる問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am027 | clinical_eng | 2019 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 標準12誘導心電図について正しいのはどれか。 | 第Ⅱ誘導は右足と右手間の電位差を記録する誘導である。 | aV<sub>R</sub>誘導はWilsonの結合電極を基準とした誘導である。 | V1～V6の誘導は双極誘導である。 | 標準肢誘導の間にはⅢ＝Ⅰ＋Ⅱの関係がある。 | 単極肢誘導の間にはaV<sub>R</sub>＋aV<sub>L</sub>＋aV<sub>F</sub>＝0の関係がある。 | E | 第Ⅱ誘導は右手と左足間の電位差を記録する（右足ではない）。aVR誘導はWilsonの結合電極を基準とした増大単極肢誘導である（正しい）。V1〜V6は単極胸部誘導で双極誘導ではない。標準肢誘導の関係はⅡ＝Ⅰ＋Ⅲである。単極肢誘導の間にはaVR＋aVL＋aVF＝0の関係がある（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am028 | clinical_eng | 2019 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。 a．伝搬時間を利用する。 b．複数チャネルの同時計測が可能である。 c．ゼロ点補正が必要である。 d．体表面からの測定が可能である。 e．一つの超音波振動子で計測できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | トランジットタイム型超音波血流計は超音波の伝搬時間差を利用して血流量を測定する（a正しい）。複数チャネルの同時計測が可能である（b正しい）。ゼロ点補正は不要（ドプラ型では必要）。体表面からの計測には向かない（開胸・開腹手術時に使用）。2つの振動子が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am029 | clinical_eng | 2019 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | 差圧式呼吸流量計に用いられているのはどれか。 a．タービン型 b．ベネディクト・ロス型 c．フライシュ型 d．リリー型 e．ローリングシール型 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 差圧式呼吸流量計は流路に抵抗を設け、前後の圧力差から流量を算出する方式である。フライシュ型は細管束を抵抗体として使用し、リリー型はスクリーンメッシュを抵抗体として使用する。どちらも差圧式に分類される。タービン型は回転式、ベネディクト・ロス型はベル式で別方式。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am030 | clinical_eng | 2019 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 血液ガス測定におけるpH電極に用いられる測定法はどれか。 | ポテンショメトリック法 | アンペロメトリック法 | ボルタンメトリック法 | インピーダンス法 | ポーラログラフィ法 | A | pH電極はガラス電極を用いたポテンショメトリック法（電位差測定法）で測定する。アンペロメトリック法は電流測定法でPO2電極（クラーク電極）に用いられる。ポーラログラフィ法もPO2電極に関連する。インピーダンス法は生体インピーダンス計測に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am031 | clinical_eng | 2019 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 耳式赤外線体温計について正しいのはどれか。 a．鼓膜から放射される赤外線を検出している。 b．核心温に近い体温が計測できる。 c．量子型赤外線検出器が用いられている。 d．体温の連続測定に適している。 e．外耳道に炎症があると測定値に影響を与える。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 耳式赤外線体温計は鼓膜から放射される赤外線を検出し（a正しい）、核心温に近い体温が計測できる（b正しい）。熱型（サーモパイル等）の赤外線検出器が用いられ量子型ではない（c誤り）。瞬時測定のため連続測定には不向き（d誤り）。外耳道の炎症は測定値に影響する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am032 | clinical_eng | 2019 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CTについて誤っているのはどれか。 a．空間分解能は超音波診断装置より高い。 b．臓器のX線に対する吸収係数を画像化している。 c．血管や胃などの管腔臓器の撮影が可能である。 d．深部臓器よりも表在性の臓器の撮影に適している。 e．X線を単一方向から照射している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | X線CTはX線を多方向から照射して断層画像を再構成する（単一方向ではない、e誤り）。空間分解能は超音波より高い（a正しい）。X線吸収係数を画像化する（b正しい）。造影剤を用いて血管撮影が可能（c正しい）。深部臓器の撮影に適しており表在性に限らない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am033 | clinical_eng | 2019 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡システムについて正しいのはどれか。 a．挿入部の消毒は不要である。 b．導光用ファイバは炭素繊維製である。 c．観察と同時に治療が可能である。 d．管腔臓器の表在性病変の診断に使用される。 e．撮像にCCDが使用される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 内視鏡は挿入部の消毒・洗浄が必要（a誤り）。導光用ファイバはガラス繊維製で炭素繊維ではない（b誤り）。観察と同時に生検・ポリペクトミーなどの治療が可能（c正しい）。管腔臓器の表在性病変の診断に使用される（d正しい）。CCDやCMOSが撮像に使用される（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am034 | clinical_eng | 2019 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．ESWL -- 音 波 b．除細動器 -- パルス波 c．電気メス -- 高周波 d．電気焼灼器 -- 極超短波 e．IABP -- 超音波 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ESWLは衝撃波（音波）を利用して結石を破砕する（a正しい）。除細動器はパルス波（直流パルス）を用いる（b正しい）。電気メスは高周波電流を利用する（c正しい）。電気焼灼器は直流または低周波電流を用い極超短波ではない（d誤り）。IABPはバルーンの膨張・収縮による機械的補助であり超音波ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am035 | clinical_eng | 2019 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．心房内にジェネレータを留置する。 b．左房に心内膜電極を留置する。 c．ICHD（NBG）コードのTはトリガを意味する。 d．刺激パルス幅は0.5ms前後である。 e．電極装着後の刺激閾値は不変である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ペースメーカのジェネレータは前胸部皮下に留置する（心房内ではない、a誤り）。電極は右心系に留置し左房には留置しない（b誤り）。ICHDコードの第3文字Tはトリガを意味する（c正しい）。刺激パルス幅は0.5ms前後である（d正しい）。電極装着後は閾値が変動する（不変ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am036 | clinical_eng | 2019 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 除細動器について正しいのはどれか。 | 交流除細動方式が一般的である。 | 単相性波形が一般的である。 | 通電時間は0.1～0.5秒である。 | 4000J前後で体外通電する。 | 体内通電時の出力は体外通電時の10～20％程度にする。 | E | 除細動器は直流除細動方式が一般的（交流ではない）。現在は二相性（バイフェージック）波形が主流（単相性ではない）。通電時間は数ミリ秒程度（0.1〜0.5秒ではない）。体外通電は150〜360J程度（4000Jではない）。体内通電時の出力は体外通電時の10〜20%程度にする（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am037 | clinical_eng | 2019 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 心臓血管作動薬の静脈内持続投与時に推奨すべきものはどれか。 | ローラ型ポンプ | フィンガ型ポンプ | シリンジ型ポンプ | ボルメトリック型ポンプ | 自然滴下式 | C | 心臓血管作動薬は微量で強い作用を持つため、正確な流量制御が必要である。シリンジ型ポンプは微量注入に適し、流量精度が高い。ローラ型やフィンガ型は大量輸液向き、ボルメトリック型は一般輸液用、自然滴下式は流量精度が低く血管作動薬には不適切である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am038 | clinical_eng | 2019 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLの適応でない尿路結石はどれか。 a．上部尿管結石 b．中部尿管結石 c．下部尿管結石 d．膀胱結石 e．尿道結石 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ESWL（体外衝撃波砕石術）は主に腎結石や上部・中部尿管結石に適応がある。下部尿管結石、膀胱結石、尿道結石は衝撃波の焦点合わせが困難であり、ESWLの適応とならないことが多い。膀胱結石は経尿道的砕石、尿道結石は直接摘出が選択される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am039 | clinical_eng | 2019 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 | 気腹には酸素を使用する。 | 気腹によって血圧は上昇する。 | 気腹中の電気メス使用は禁忌である。 | 肺動脈血栓塞栓症対策が必要である。 | 手術用ロボットは無人手術が可能である。 | D | 気腹にはCO2を使用する（酸素ではない）。気腹により腹腔内圧上昇で血圧は変動するが必ずしも上昇とは限らない。気腹中も電気メスは使用可能（禁忌ではない）。長時間の気腹や下肢の圧迫によりDVT・肺動脈血栓塞栓症のリスクがあり対策が必要である（正しい）。手術用ロボットは術者が操作する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am040 | clinical_eng | 2019 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 医療機器とその有害事象との組合せで適切でないのはどれか。 | マイクロ波加温装置 -- キャビテーション | 熱希釈式心拍出量計 -- 不整脈 | 経皮的酸素分圧モニタ -- 水 疱 | 電気メス -- 熱 傷 | レーザメス -- 眼傷害 | A | マイクロ波加温装置の有害事象は熱傷であり、キャビテーションは超音波による現象である。熱希釈式心拍出量計のカテーテル操作で不整脈が起こり得る。経皮的酸素分圧モニタは加温により水疱を生じることがある。電気メスは熱傷、レーザメスは眼傷害が起こり得る。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am041 | clinical_eng | 2019 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 医用電気機器に関する個別規格はどれか。 a．JIS T 0601-1 b．JIS T 0601-1-1 c．JIS T 0601-1-2 d．JIS T 0601-2-1 e．JIS T 0601-2-2 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | JIS T 0601-1は一般安全規格、0601-1-1と0601-1-2は副通則（EMC等）である。JIS T 0601-2-Xが個別規格（特定の医用電気機器に対する個別要求事項）に該当する。よってJIS T 0601-2-1とJIS T 0601-2-2が個別規格であり、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am042 | clinical_eng | 2019 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | CF形装着部について誤っているのはどれか。 | ミクロショック対策が施されている。 | マクロショック対策が施されている。 | 患者装着部は非接地である。 | 心臓内にカテーテルを挿入する場合に必須である。 | 電極等を体表面に装着する場合に必須である。 | E | 図を参照。CF形装着部はミクロショック対策が施され、患者装着部は非接地（フローティング）である。心臓内にカテーテルを挿入する場合にCF形が必須となる。しかし体表面に電極を装着する場合はBF形で十分であり、CF形は必須ではない。よってEが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am043 | clinical_eng | 2019 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の記号がついた装着部を持つME機器の正常状態における患者測定電流（交流）の許容値［μA］はどれか。 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | C | 図を参照。BF形装着部を持つME機器の正常状態における患者測定電流（交流）の許容値は100μAである。CF形では10μA、B形では100μAだが、BF形の記号から判断して100μAが正答となる。 | True | 2019_ce_19_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am044 | clinical_eng | 2019 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 図のバスタブカーブ（故障率曲線）において機器の製造時の不備に依存する期間はどれか。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | C | 図を参照。バスタブカーブは初期故障期（DFR）、偶発故障期（CFR）、摩耗故障期（IFR）の3期間から成る。機器の製造時の不備に依存する期間は初期故障期であり、故障率が時間とともに減少する左側の曲線部分に相当する。 | True | 2019_ce_19_am044.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am045 | clinical_eng | 2019 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定める塗色との組合せで正しいのはどれか。 | ヘリウム -- ねずみ色 | 空 気 -- 黄 色 | 酸 素 -- 緑 色 | 窒 素 -- 青 色 | 二酸化炭素 -- 黒 色 | A | 高圧ガス容器保安規則ではヘリウムはねずみ色（正しい）。空気はねずみ色（黄色ではない）。酸素は黒色（緑色ではない）。窒素はねずみ色（青色ではない）。二酸化炭素は緑色（黒色ではない）。国際規格と日本の規格で塗色が異なる点に注意が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am046 | clinical_eng | 2019 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 携帯電話による医療機器への影響に関する指針ならびに関連事項について、誤っているのはどれか。 | 植込み型医療機器のイミュニティ試験はISO等で規定されている。 | 植込み型医療機器から携帯電話を15cm程度以上離して使用する。 | 非植込み型医療機器から携帯電話を1m程度以上離して使用する。 | 携帯電話の電波出力は電波状況が悪いときに小さくなる。 | 携帯電話の電波は着信時にも出力される。 | D | 植込み型医療機器のイミュニティ試験はISO等で規定されている（正しい）。植込み型医療機器からは15cm以上離す（正しい）。非植込み型からは1m以上離す（正しい）。携帯電話の電波出力は電波状況が悪いと大きくなる（小さくなるは誤り）。着信時にも電波は出力される（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am047 | clinical_eng | 2019 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 静電気について正しいのはどれか。 a．液体では表面に帯電する。 b．湿度が高いと帯電しにくい。 c．接地は静電気除去の方法として有効である。 d．帯電量は絶縁抵抗の小さい物体ほど大きい。 e．異なる材質の不導体を摩擦すると両材質に同一符号の電荷が帯電する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。液体は導電性がある場合表面に帯電しやすい（a正しい）。湿度が高いと表面に水分が付着し電荷が逃げやすく帯電しにくい（b正しい）。接地は静電気除去に有効（c正しい）。絶縁抵抗が小さいと電荷が逃げやすく帯電量は小さくなる（d誤り）。異なる材質を摩擦すると正負の異なる電荷が帯電する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am048 | clinical_eng | 2019 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図の導体Aを静電シールドする場合、正しい方法はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。静電シールドでは導体Aを導体で囲み、その導体シールドを接地する必要がある。シールド導体を接地しないと外部電界の影響を完全に遮断できない。正しいシールド方法はAを導体で囲んでその囲いを接地するものである。 | True | 2019_ce_19_am048.jpg;2019_ce_19_am048_2.jpg;2019_ce_19_am048_3.jpg;2019_ce_19_am048_4.jpg;2019_ce_19_am048_5.jpg;2019_ce_19_am048_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am049 | clinical_eng | 2019 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 真空中に、それぞれ電荷＋Q［C］が帯電する質点A及びBがある。これらの帯電体をそれぞれ長さa［m］の糸で点Pからつるしたところ、図のように、帯電体A、Bは糸の鉛直直線に対する傾きが45°となって静止した。帯電体A、B間に働く力F［N］の大きさとして、正しいのはどれか。 ただし、真空の誘電率はε0［F/m］とし、糸の質量は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。帯電体が糸で吊るされ45°の角度で静止しているため、水平方向のクーロン力と鉛直方向の重力が釣り合う。45°の条件からクーロン力＝重力となり、帯電体間の距離と電荷量からF＝Q²/(4πε₀×(a√2)²)と求められる。 | True | 2019_ce_19_am049.jpg;2019_ce_19_am049_2.jpg;2019_ce_19_am049_3.jpg;2019_ce_19_am049_4.jpg;2019_ce_19_am049_5.jpg;2019_ce_19_am049_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am050 | clinical_eng | 2019 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図Aの回路において、t＝0でスイッチを入れたとき、インダクタの両端の電圧降下の変化が図Bのようになった。 この時、インダクタに流れる電流の変化を表したのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。インダクタの電圧v=L(di/dt)の関係から、電圧が一定のとき電流は直線的に増加し、電圧がゼロのとき電流は一定値を保つ。電圧降下の変化パターンに応じてインダクタ電流の変化を積分的に求めると、階段状に増加する波形となる。 | True | 2019_ce_19_am050.jpg;2019_ce_19_am050_2.jpg;2019_ce_19_am050_3.jpg;2019_ce_19_am050_4.jpg;2019_ce_19_am050_5.jpg;2019_ce_19_am050_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am051 | clinical_eng | 2019 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 表は、正弦波交流波形Aとその整流波形B、Cについて、それぞれの平均値［V］および実効値［V］を示している。表中の空白箇所（ア）および（イ）に記入する値として、正しい組合せはどれか。 | （ア）31.8 -- （イ）60.4 | （ア）31.8 -- （イ）70.7 | （ア）45.0 -- （イ）50.0 | （ア）45.0 -- （イ）60.4 | （ア）45.0 -- （イ）70.7 | B | 図を参照。正弦波の最大値100Vの場合、半波整流の平均値は最大値/π≒31.8V、全波整流の平均値は2×最大値/π≒63.7V。全波整流の実効値は最大値/√2≒70.7Vである。よって（ア）は31.8、（イ）は70.7が正しい。 | True | 2019_ce_19_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am052 | clinical_eng | 2019 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 理想演算増幅器について正しいのはどれか。 a．周波数帯域幅は無限大である。 b．出力インピーダンスは無限大である。 c．同相除去比（CMRR）はゼロである。 d．入力端子に流れ込む電流はゼロである。 e．スルーレートは無限大である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 理想演算増幅器の特性は、周波数帯域幅が無限大（a正しい）、出力インピーダンスがゼロ（無限大ではない、b誤り）、CMRR（同相除去比）が無限大（ゼロではない、c誤り）、入力電流がゼロ（d正しい）、スルーレートが無限大（e正しい）である。a、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am053 | clinical_eng | 2019 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 素子自体が発光しないのはどれか。 a．CCD b．有機EL c．プラズマディスプレイ d．LED e．液 晶 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。CCDは光電変換素子であり自ら発光しない（a正しい）。有機ELは自発光素子（b誤り）。プラズマディスプレイは放電により自発光（c誤り）。LEDは自発光素子（d誤り）。液晶はバックライトの光を制御するもので自ら発光しない（e正しい）。a、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am054 | clinical_eng | 2019 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の増幅回路全体の増幅度は52dBである。抵抗R2［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、抵抗R1＝1kΩ、log102を0.3とする。 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | D | 図を参照。回路全体の増幅度52dB＝20log(A)より、A=10^(52/20)≒400倍。反転増幅回路の増幅度は-R2/R1。2段の場合、各段の増幅度の積が400。R1=1kΩでR2を求めると、各段20倍で合計400倍、R2=20×1=20kΩの2段構成、またはR2=200kΩとなる。 | True | 2019_ce_19_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am055 | clinical_eng | 2019 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路に電圧V1＝－Vm・sin ωt＋0.5［V］とV2＝Vm・sin ωt＋0.5［V］を入力した。出力電圧 Vo［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、角周波数をω、時間tの単位を秒とする。 | －10 | 10 | －20V<sub>m</sub>・sin ωt | 20V<sub>m</sub>・sin ωt | 10V<sub>m</sub>・sin ωt | D | 図を参照。差動増幅回路にV1とV2を入力すると、差動成分と同相成分に分けて考える。V1=-Vm sinωt+0.5、V2=Vm sinωt+0.5より、差動入力は2Vm sinωt、同相入力は0.5V。差動増幅度10倍の場合、出力は20Vm sinωtとなる。 | True | 2019_ce_19_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am056 | clinical_eng | 2019 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 信号v（t）＝10sin（4000πt）で1000kHzの搬送波をAM変調するとき、被変調波の上側波の周波数［kHz］はどれか。 ただし、時間tの単位は秒とし、過変調は生じないものとする。 | 1001 | 1002 | 1004 | 1008 | 1010 | B | 図を参照。信号v(t)=10sin(4000πt)の周波数はf=4000π/(2π)=2000Hz=2kHz。搬送波1000kHzをAM変調すると、上側波は搬送波+信号周波数=1000+2=1002kHzとなる。下側波は1000-2=998kHzとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am057 | clinical_eng | 2019 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 4 | 図1の回路と等価であるブロック線図を図2に示す。図2の要素AとBとの組合せで正しいのはどれか。 | A＝1/R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub>＋R<sub>2</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝1/R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>1</sub>＋R<sub>2</sub> | A | 図を参照。抵抗分圧回路をブロック線図で表現する場合、入力にR1の逆数(1/R1)を乗じ、フィードバック要素としてR2を設定する。これにより出力電圧=入力電圧×R2/(R1+R2)の伝達関数が実現される。よってA=1/R1、B=R2の組合せが正しい。 | True | 2019_ce_19_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am058 | clinical_eng | 2019 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 複数のハードディスクドライブをまとめて一台のドライブとして扱い、読み書きの高速化や耐障害性を持たせた装置はどれか。 | RAID | DRAM | OCR | CPU | SSD | A | 図を参照。RAIDは複数のハードディスクドライブをまとめて1台として扱い、冗長性や高速化を実現する技術である。DRAMは揮発性メモリ、OCRは光学文字認識、CPUは中央処理装置、SSDはフラッシュメモリベースの記憶装置であり、いずれも該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am059 | clinical_eng | 2019 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで出力されるpの値はどれか。 | 20 | 100 | 512 | 1024 | 2048 | D | 図を参照。フローチャートのアルゴリズムに従って変数の値を追跡する。p=2を初期値とし、ループ内でpを2倍にする操作を繰り返す。ループが10回実行されるとp=2^10=1024となる。よって出力されるpの値は1024である。 | True | 2019_ce_19_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am060 | clinical_eng | 2019 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 1 | 医用画像の伝送、蓄積、取得などに関する国際規格の名称はどれか。 | DICOM | HIS | HL7 | PACS | RIS | A | 図を参照。DICOMは医用画像の伝送・蓄積・取得に関する国際規格である。HISは病院情報システム、HL7は医療情報交換の標準プロトコル、PACSは医用画像管理システム（DICOMを利用するシステム）、RISは放射線情報システムであり、規格名称としてはDICOMが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am061 | clinical_eng | 2019 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 論理式 A・（B＋C）を表すベン図はどれか。 ただし、図中の網掛け部分が論理値の1 を表す。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。論理式A・(B+C)はAかつ(BまたはC)を意味する。ベン図ではAの領域と(BまたはC)の領域の共通部分（積集合）が該当する。AとBの共通部分およびAとCの共通部分を合わせた領域が網掛け部分となる。 | True | 2019_ce_19_am061.jpg;2019_ce_19_am061_2.jpg;2019_ce_19_am061_3.jpg;2019_ce_19_am061_4.jpg;2019_ce_19_am061_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am062 | clinical_eng | 2019 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 静止画像に使われるフォーマットはどれか。 a．ASCII b．JPEG c．PNG d．MPEG e．Unicode | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 静止画像のフォーマットにはJPEGとPNGがある。ASCIIはテキストの文字コード規格、MPEGは動画圧縮規格、Unicodeはテキストの文字コード規格であり、静止画像フォーマットではない。JPEGは非可逆圧縮、PNGは可逆圧縮の画像フォーマットである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am063 | clinical_eng | 2019 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 1枚1Mbyteのディジタル画像を1秒間に100枚伝送したい。最低限必要な伝送速度はどれか。 ただし、画像以外のデータは無視し、圧縮符号化は行わないものとする。 | 1Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps | D | 1Mbyte=8Mbit。100枚/秒で伝送するには100×8Mbit=800Mbps必要。最低限必要な伝送速度は800Mbpsを超える選択肢で、1Gbps(=1000Mbps)が該当する。100Mbpsでは不足、10Gbpsは過剰である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am064 | clinical_eng | 2019 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | ハイフロー療法について正しいのはどれか。 a．吸入気の加温加湿に人工鼻を使用できる。 b．最大20L/分の流量を供給できる。 c．吸入気酸素濃度は21～100％の任意の値を設定できる。 d．解剖学的死腔のガスを洗い流す効果がある。 e．PEEP効果が期待できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイフロー療法は最大60L/分程度の高流量を供給でき（20L/分ではない、b誤り）、加温加湿には加温加湿器を使用する（人工鼻ではない、a誤り）。FiO2は21〜100%に設定可能（c正しい）。死腔ガスのウォッシュアウト効果がある（d正しい）。PEEP効果も期待できる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am065 | clinical_eng | 2019 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の生体に対する作用で正しいのはどれか。 a．気体圧縮効果 b．活性酸素の増加 c．溶解型酸素の増加 d．活性窒素の排出促進 e．二酸化炭素の排出促進 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高気圧酸素治療では、気体の体積が圧縮される気体圧縮効果（a正しい）、高圧酸素環境で活性酸素が増加する（b正しい）、溶解型酸素が著明に増加する（c正しい）。活性窒素の排出促進という作用は認められない（d誤り）。二酸化炭素排出促進も主な作用ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am066 | clinical_eng | 2019 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 | 紫外光を用いる。 | 使用前に既知の値と比較して調整する。 | 酸素ヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンの比を表示する。 | プローブ（センサ）は使用前に滅菌する。 | 脈波が検出されていることを確認する。 | E | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長を使用する（紫外光ではない）。使用前のキャリブレーションは不要（ファクトリーキャリブレーション済み）。SpO2は機能的酸素飽和度を表示する。プローブは清拭程度で滅菌不要。脈波が検出されていることの確認が重要である（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am067 | clinical_eng | 2019 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 調節換気において、人工呼吸器の異常と有害事象との組合せで誤っているのはどれか。 | 弁の開放不全 -- 圧損傷 | 呼吸流路の屈曲 -- 換気の異常 | 呼吸回路内のリーク -- 低二酸化炭素血症 | 加温加湿器の停止 -- 喀痰の硬化 | 吸入気酸素濃度の異常上昇 -- 酸素中毒 | C | 呼吸回路内のリークが生じると換気量が不足し、CO2排出が不十分となるため高二酸化炭素血症（低二酸化炭素血症ではない）をきたす。弁の開放不全は圧損傷、流路屈曲は換気異常、加温加湿器停止は喀痰硬化、FiO2異常上昇は酸素中毒の原因となり、これらは正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am068 | clinical_eng | 2019 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 圧支持換気（PSV）で設定するのはどれか。 a．吸気圧 b．吸気時間 c．最大吸気流量 d．換気回数 e．PEEP | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 圧支持換気（PSV）は患者の自発呼吸をトリガーとして設定した吸気圧で補助する換気モードである。設定項目は吸気圧（サポート圧）とPEEPである。吸気時間、最大吸気流量、換気回数は患者の呼吸パターンに依存し、PSVでは設定しない。a（吸気圧）とe（PEEP）が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am069 | clinical_eng | 2019 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺送血ポンプで使用するローラポンプと遠心ポンプとの比較で正しいのはどれか。 a．遠心ポンプの方が血液損傷が起こりやすい。 b．遠心ポンプでは流量計は不要である。 c．遠心ポンプは長期補助循環に適している。 d．ローラポンプは回転数による流量制御が容易である。 e．ローラポンプは回路閉塞時の回路破裂の危険が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプに比べ血液損傷が少ない（a誤り）。遠心ポンプは後負荷依存性で流量計が必要（b誤り）。遠心ポンプは長期補助循環に適している（c正しい）。ローラポンプは回転数と流量が比例し制御が容易（d正しい）。ローラポンプは閉塞時に回路破裂の危険がある（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am070 | clinical_eng | 2019 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺装置の目的と構成機器との組合せで正しいのはどれか。 a．出血の回収 -- 血液吸引ポンプ b．静脈血の酸素加 -- 人工肺 c．肺循環の維持 -- 血液ポンプ d．余剰水分の排出 -- ベントポンプ e．貯血槽内の微小気泡除去 -- 動脈フィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液吸引ポンプは出血の回収に使用される（a正しい）。人工肺は静脈血の酸素加を行う（b正しい）。血液ポンプは体循環の維持が目的で肺循環ではない（c誤り）。ベントポンプは心内の血液排出用で余剰水分排出ではない（d誤り）。動脈フィルタは送血ライン中の気泡・異物除去用（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am071 | clinical_eng | 2019 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環時に血中カリウム値の上昇を来すのはどれか。 a．溶 血 b．代謝性アルカローシス c．インスリン投与 d．低体温 e．心筋保護液注入 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 溶血により赤血球内のカリウムが血中に放出され高カリウム血症となる（a正しい）。代謝性アルカローシスでは細胞内にH+が放出されK+が取り込まれ低カリウムになる（b誤り）。インスリンはK+を細胞内に取り込む（c誤り）。低体温ではK+が細胞外に移行しやすい（d正しいとも言えるが）。心筋保護液にはK+が高濃度で含まれる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am072 | clinical_eng | 2019 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 混合静脈血酸素飽和度（SvO2）について正しいのはどれか。 a．パルスオキシメータで測定できる。 b．過度の血液希釈によって低下する。 c．人工心肺中の血液加温時には低下する。 d．50％では嫌気性代謝が進行する。 e．80％は低心拍出量状態を意味する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | SvO2はパルスオキシメータでは測定できない（肺動脈カテーテルが必要、a誤り）。過度の血液希釈でヘモグロビンが減少しSvO2は低下する（b正しい）。血液加温時は酸素消費量が増加しSvO2は低下する（c正しい）。50%では嫌気性代謝が進行する（d正しい）。80%は正常〜高めで低心拍出量ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am073 | clinical_eng | 2019 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 動脈血のpH 7.69、Pco2 28mmHg、〔HCO3-〕 33mEq/Lの病態を示すのはどれか。 | 呼吸性アルカローシス | 呼吸性アシドーシス | 代謝性アシドーシス | 呼吸性アルカローシスと代謝性アルカローシスの混合障害 | 呼吸性アシドーシスと代謝性アシドーシスの混合障害 | D | pH 7.69は著明なアルカローシス。PCO2 28mmHgは低値で呼吸性アルカローシスを示す。HCO3- 33mEq/Lは高値で代謝性アルカローシスを示す。両方の因子がアルカローシス方向であるため、呼吸性アルカローシスと代謝性アルカローシスの混合障害と判断される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am074 | clinical_eng | 2019 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 主として残留塩素が除去される水処理装置はどれか。 | 活性炭濾過装置 | プレフィルタ | 軟水化装置 | RO装置 | エンドトキシン捕捉フィルタ | A | 活性炭濾過装置は水道水中の残留塩素（遊離塩素・結合塩素）を吸着除去する。プレフィルタは粗大粒子の除去、軟水化装置はCa・Mgイオンの除去、RO装置は溶解物質の除去、エンドトキシン捕捉フィルタはエンドトキシンの除去を行う。残留塩素は溶血の原因となるため除去が必須。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am075 | clinical_eng | 2019 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析用の透析液に含まれる成分はどれか。 a．カルシウム b．カリウム c．アルブミン d．イコデキストリン e．リ ン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析液にはカルシウムとカリウムが含まれ、血中との濃度勾配により調整される。アルブミンは分子量が大きく透析液には含まれない。イコデキストリンは腹膜透析液に使用される浸透圧物質で血液透析液には不使用。リンは除去対象であり透析液には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am076 | clinical_eng | 2019 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析用として適切でないバスキュラーアクセスはどれか。 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 動脈表在化法 | 動脈直接穿刺法 | 静脈カテーテル法 | D | 維持透析ではバスキュラーアクセスの長期使用が求められる。自己血管内シャント（AVF）が第一選択、人工血管内シャント（AVG）も使用可能。動脈表在化法や長期留置カテーテル（静脈カテーテル法）も選択肢となる。動脈直接穿刺法は毎回動脈を穿刺するため合併症リスクが高く維持透析には不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am077 | clinical_eng | 2019 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 透析中の血圧低下に対する処置として正しいのはどれか。 a．下肢挙上 b．透析時間短縮 c．低Na透析の実施 d．昇圧薬投与 e．ECUM | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 透析中の血圧低下に対しては、下肢挙上（a正しい）、昇圧薬投与（d正しい）、ECUM（限外濾過のみで除水、e正しい）が有効。透析時間短縮は除水速度を上げるため逆効果になりうる（b不適切）。低Na透析は血圧低下を助長する可能性がある（c不適切、高Na透析が有効）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am078 | clinical_eng | 2019 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析中に連続監視すべき項目はどれか。 a．透析液圧 b．透析液温度 c．透析液浸透圧 d．透析液Na濃度 e．透析液電気伝導度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 透析中の連続監視項目は透析液圧（a正しい）、透析液温度（b正しい）、透析液電気伝導度（e正しい）である。電気伝導度は透析液濃度の連続監視に有用。透析液浸透圧や透析液Na濃度は通常連続監視しない（個別測定による確認）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am079 | clinical_eng | 2019 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析中の空気誤入の原因として考えられないのはどれか。 | 動脈（脱血）側留置針と回路接続部の離断 | 補液ラインの閉鎖忘れ | ポンプセグメント部回路の破損 | エアードリップチャンバでの液面調整不良 | 静脈（返血）側留置針の抜針 | E | 図を参照。空気誤入の原因として、脱血側接続部の離断、補液ライン閉鎖忘れ、ポンプセグメント部の破損、液面調整不良が挙げられる。静脈（返血）側留置針の抜針は血液が体外に漏出する事故であり、空気が回路内に入る原因とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am080 | clinical_eng | 2019 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 回転中心Oで支えられた剛体の棒に図のような荷重が働き、棒は静止している。O点まわりのモーメントのつり合いを表す式はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。剛体棒の回転中心Oまわりのモーメントのつり合いでは、各荷重による回転モーメント（力×腕の長さ）の合計が時計回りと反時計回りで等しくなる。各荷重の作用点からO点までの距離と力の大きさを用いてモーメントの式を立てる。 | True | 2019_ce_19_am080.jpg;2019_ce_19_am080_2.jpg;2019_ce_19_am080_3.jpg;2019_ce_19_am080_4.jpg;2019_ce_19_am080_5.jpg;2019_ce_19_am080_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am081 | clinical_eng | 2019 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 塑性変形について正しいのはどれか。 a．外力を取り除くと形状が完全に元に戻る。 b．永久ひずみが生じる。 c．降伏現象により生じる。 d．ヤング率により変形が評価できる。 e．バネのみを用いてモデル化できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 塑性変形は外力を取り除いても変形が残る現象である（a誤り：弾性変形の特徴）。永久ひずみが生じる（b正しい）。降伏現象（降伏点を超えた時）により生じる（c正しい）。ヤング率は弾性域での評価指標（d誤り）。バネモデルは弾性変形のモデル化（e誤り）。b、cが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am082 | clinical_eng | 2019 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流れにおけるベルヌーイの定理について正しいのはどれか。 a．粘性流体に適用される。 b．力学的エネルギーが保存される。 c．ひとつの流線上で成立する。 d．重力とは無関係である。 e．レイノルズ数を導くことができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | ベルヌーイの定理は非粘性（理想流体）に適用される（粘性流体ではない、a誤り）。力学的エネルギー（圧力エネルギー+運動エネルギー+位置エネルギー）が保存される（b正しい）。ひとつの流線上で成立する（c正しい）。重力（位置エネルギー）を含む（d誤り）。レイノルズ数とは無関係（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am083 | clinical_eng | 2019 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | ドプラ効果について誤っているのはどれか。 a．観測者と音源の相対運動で生じる。 b．音源が観測者に接近すると音が高く聞こえる。 c．光においても認められる。 d．山びこはドプラ効果である。 e．音波の振幅に関する現象である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ドプラ効果は観測者と音源の相対運動で生じる（a正しい）。音源が接近すると周波数が高くなり音が高く聞こえる（b正しい）。光においてもドプラ効果は認められる（c正しい）。山びこは反射現象でドプラ効果ではない（d誤り）。ドプラ効果は周波数に関する現象で振幅ではない（e誤り）。d、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am084 | clinical_eng | 2019 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 注射器に12mLの空気を入れ、先端を閉じてピストンを押して、注射器内の圧力を150mmHgに上昇させた。このとき注射器内の空気のおよその体積［mL］はどれか。 ただし、大気圧を760mmHgとし、空気の温度変化はないものとする。 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | B | ボイルの法則（温度一定でPV=一定）を適用する。大気圧760mmHg、ゲージ圧150mmHgを加えると絶対圧は760+150=910mmHg。P1V1=P2V2より、760×12=910×V2、V2=760×12/910≒10.0mL。よって約10mLが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am085 | clinical_eng | 2019 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性で誤っているのはどれか。 | 血液の導電率は温度依存性がある。 | 皮下脂肪の導電率は肝臓の導電率より高い。 | β分散は細胞の組織構造に依存する。 | γ分散は水分子の緩和現象に起因する。 | 静止電位は細胞内外のイオン濃度差による。 | B | 血液の導電率は温度依存性がある（正しい）。皮下脂肪は導電率が低く、肝臓は導電率が高いため、脂肪の方が低い（「高い」は誤り）。β分散は細胞の組織構造（細胞膜）に依存する（正しい）。γ分散は水分子の緩和現象に起因する（正しい）。静止電位はイオン濃度差による（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am086 | clinical_eng | 2019 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 人体の熱特性について正しいのはどれか。 a．熱の産生は1kW程度である。 b．人体の皮膚は黒体とみなせる。 c．体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある。 d．呼吸の増加は熱放出を増す。 e．末梢血管の拡張は熱放出を抑制する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 人体の熱産生は安静時約100W程度で1kWは過大（a誤り）。皮膚は赤外線放射において黒体に近い（b正しい）。体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある（c正しい）。呼吸増加で蒸散による熱放出が増加する（d正しい）。末梢血管拡張は放熱を促進する（抑制ではない、e誤り）。b、c、dが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am087 | clinical_eng | 2019 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | レーザの生体作用について誤っているのはどれか。 | 光解離作用 -- 鎮 痛 | 光音響的作用 -- 熱弾性効果 | 光化学的作用 -- 光感受性物質 | 光機械的作用 -- 結石破砕 | 光熱的作用 -- タンパク質の凝固 | A | 光解離作用と鎮痛の組合せが誤り。光解離作用は分子結合の切断に関する作用であり鎮痛とは直接関係しない。光音響的作用は熱弾性効果（正しい）、光化学的作用は光感受性物質を利用するPDT（正しい）、光機械的作用は結石破砕（正しい）、光熱的作用はタンパク質凝固（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am088 | clinical_eng | 2019 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 浸透圧による物質移動はどれか。 | 血液から肺胞への二酸化炭素の移動 | 毛細血管から細胞間質への酸素の移動 | 組織から静脈毛細血管への間質液の移動 | 細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動 | 尿細管におけるグルコースの再吸収 | C | 浸透圧による物質移動は半透膜を介した溶媒の移動である。組織から静脈毛細血管への間質液の移動は、毛細血管の膠質浸透圧（血漿タンパク質による）が静水圧を上回ることで生じる浸透圧による移動である。他の選択肢は拡散やガス交換、能動輸送による移動。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am089 | clinical_eng | 2019 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | セルロースによる補体活性化の要因はどれか。 | アセチル基 | 水酸基 | メチル基 | 硫酸基 | カルボニル基 | B | 図を参照。セルロース膜（再生セルロース）による補体活性化は、膜表面の水酸基（-OH基）が補体第2経路を活性化することによる。アセチル基で水酸基を置換（酢酸セルロース膜）すると補体活性化が抑制される。これが生体適合性改善の原理である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am090 | clinical_eng | 2019 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 3 | ポリ乳酸を構成する結合はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。ポリ乳酸は乳酸モノマーが縮合重合してエステル結合（-COO-）で連結された高分子である。選択肢の構造式からエステル結合を含むものを選ぶ。ペプチド結合やエーテル結合、ウレタン結合とは異なる。 | True | 2019_ce_19_am090.jpg;2019_ce_19_am090_2.jpg;2019_ce_19_am090_3.jpg;2019_ce_19_am090_4.jpg;2019_ce_19_am090_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm001 | clinical_eng | 2019 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 下記のグラフより、2017年の従属人口指数［100×（年少人口＋老年人口）/（生産年齢人口）］に近いのはどれか。 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | D | 図を参照。従属人口指数は（年少人口＋老年人口）/生産年齢人口×100で算出される。2017年のグラフから各人口を読み取り計算する。日本では少子高齢化により従属人口指数は約65〜70程度であり、70に最も近い。 | True | 2019_ce_19_pm001.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm002 | clinical_eng | 2019 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療法に規定されているのはどれか。 a．病院の管理 b．保健所の開設 c．感染症の類型 d．診療所の開設 e．特定機能病院の要件 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 医療法には病院の管理（a正しい）、診療所の開設（d正しい）、特定機能病院の要件（e正しい）が規定されている。保健所の開設は地域保健法に規定される（b誤り）。感染症の類型は感染症法に規定される（c誤り）。a、d、eの組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm003 | clinical_eng | 2019 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | DNAを構成する塩基でないのはどれか。 | ウラシル | アデニン | チミン | シトシン | グアニン | A | DNAを構成する塩基はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類である。ウラシル(U)はRNAの構成塩基であり、DNAではチミンが対応する。DNAではアデニン-チミン、グアニン-シトシンが相補的に塩基対を形成する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm004 | clinical_eng | 2019 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 正しい語句の組合せはどれか。 薬物Aの繰り返し投与によって耐性が生じた状態では、薬物Aを代謝する酵素の誘導合成は（①）、薬物Aの排泄は（②）。 | ①増加して -- ②増加する | ①低下して -- ②低下する | ①不変で -- ②低下する | ①低下して -- ②増加する | ①増加して -- ②低下する | A | 図を参照。薬物の繰り返し投与で耐性が生じる機序として、薬物代謝酵素の誘導合成が増加し、薬物の代謝・排泄が促進される。結果として薬物の血中濃度が低下し効果が減弱する。よって酵素誘導合成は増加し、排泄も増加するという組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm005 | clinical_eng | 2019 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | ある疾患の検査結果を表に示す。特異度はどれか。 | 0.1 | 0.13 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | D | 図を参照。特異度は真陰性/(真陰性+偽陽性)で計算される。表の数値から、疾患なしの群で検査陰性（真陰性）の割合を求める。特異度0.7は、疾患のない人を正しく陰性と判定する確率が70%であることを意味する。 | True | 2019_ce_19_pm005.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm006 | clinical_eng | 2019 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 単球は貪食能をもつ。 | 赤血球の寿命は約120日である。 | 第Ⅶ凝固因子は外因系凝固に関与する。 | 血漿タンパク質で最も多いのはアルブミンである。 | 全血液に対する血漿の容積比をヘマトクリットという。 | E | 単球は貪食能を持つ（正しい）。赤血球の寿命は約120日（正しい）。第VII凝固因子は外因系凝固に関与する（正しい）。血漿タンパク質で最も多いのはアルブミン（正しい）。ヘマトクリットは全血液に対する赤血球の容積比であり、血漿の容積比ではない（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm007 | clinical_eng | 2019 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎糸球体濾過量推定に有用な物質はどれか。 | ブドウ糖 | アミノ酸 | Na<sup>+</sup> | クレアチニン | Ca<sup>2+</sup> | D | 腎糸球体濾過量（GFR）の推定にはクレアチニンが最も有用である。クレアチニンは筋肉代謝産物で糸球体で濾過され、尿細管での再吸収がほとんどないためGFRの指標となる。ブドウ糖やアミノ酸は尿細管で再吸収され、Na+やCa2+も再吸収調節を受けるため不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm008 | clinical_eng | 2019 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | 内分泌臓器と分泌ホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。 | 下垂体 -- プロラクチン | 甲状腺 -- トリヨードサイロニン | 副甲状腺 -- エストロゲン | 精 巣 -- アンドロゲン | 膵 臓 -- インスリン | C | 下垂体はプロラクチンを分泌（正しい）。甲状腺はトリヨードサイロニン（T3）を分泌（正しい）。副甲状腺はパラソルモン（PTH）を分泌し、エストロゲンは卵巣から分泌される（誤り）。精巣はアンドロゲンを分泌（正しい）。膵臓はインスリンを分泌（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm009 | clinical_eng | 2019 | 9 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 外傷・熱傷 | 2 | 成人の右下肢全体に熱傷を生じたとき、総体表面積に対する割合はどれか。 | 4.5％ | 9％ | 18％ | 27％ | 36％ | C | 9の法則により成人の体表面積の割合を計算する。片下肢全体は18%（大腿部9%+下腿部9%）に相当する。頭部9%、上肢各9%、体幹前面18%、体幹後面18%、下肢各18%、会陰部1%で合計100%となる。右下肢全体は18%である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm010 | clinical_eng | 2019 | 10 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺サルコイドーシスについて正しいのはどれか。 a．高カリウム血症がみられることが多い。 b．血清アンギオテンシン変換酵素が低下することが多い。 c．胸部単純X線写真の両側肺門リンパ節腫脹が特徴的所見である。 d．組織生検にて非乾酪性類上皮細胞肉芽腫がみられる。 e．自然治癒は稀である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺サルコイドーシスでは高カルシウム血症（高カリウムではない、a誤り）、ACE上昇（低下ではない、b誤り）、両側肺門リンパ節腫脹（BHL）が特徴的（c正しい）、非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が組織学的特徴（d正しい）、自然治癒が比較的多い（稀ではない、e誤り）。c、dが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm011 | clinical_eng | 2019 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 1 | 我が国で現在の死亡数第1位のがんはどれか。 | 胃 癌 | 肺 癌 | 乳 癌 | 大腸癌 | 前立腺癌 | B | 日本における部位別がん死亡数の第1位は肺癌である。男性では肺癌が1位、女性では大腸癌が1位だが、男女合計では肺癌が死亡数第1位となっている。胃癌は減少傾向、大腸癌は増加傾向にあるが肺癌には及ばない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm012 | clinical_eng | 2019 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 血圧上昇の機序として誤っているのはどれか。 a．交感神経の緊張 b．心拍出量の増加 c．遺伝的素因 d．血管拡張 e．腎臓からのナトリウム排泄増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血圧上昇の機序として交感神経緊張（a正しい）、心拍出量増加（b正しい）、遺伝的素因（c正しい）が挙げられる。血管拡張は血圧を低下させる（上昇ではない、d誤り）。腎臓からのナトリウム排泄増加は循環血漿量を減少させ血圧を低下させる（e誤り）。d、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm013 | clinical_eng | 2019 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期心雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁閉鎖不全症 b．僧帽弁狭窄症 c．大動脈弁閉鎖不全症 d．大動脈弁狭窄症 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 拡張期心雑音が聴取されるのは僧帽弁狭窄症（血液が拡張期に狭窄した弁を通過、b正しい）と大動脈弁閉鎖不全症（拡張期に大動脈から左室に逆流、c正しい）である。僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症は収縮期雑音を呈する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm014 | clinical_eng | 2019 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | メタボリック症候群の診断基準に含まれないのはどれか。 | 内臓脂肪蓄積 | 血清脂質異常 | 血清尿酸高値 | 血圧上昇 | 高血糖 | C | メタボリック症候群の診断基準には内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径）が必須項目で、血清脂質異常、血圧上昇、高血糖のうち2項目以上を満たすことが条件である。血清尿酸値はメタボリック症候群の診断基準に含まれていない。高尿酸血症は痛風のリスク因子である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm015 | clinical_eng | 2019 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．くも膜下出血 -- 動脈瘤破裂 b．重症筋無力症 -- 神経筋接合部の障害 c．パーキンソン病 -- βアミロイドの沈着 d．アルツハイマー病 -- 中脳黒質の神経細胞の変性 e．筋萎縮性側索硬化症 -- 運動ニューロンの変性 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | くも膜下出血は動脈瘤破裂が原因（a正しい）。重症筋無力症は神経筋接合部のアセチルコリン受容体抗体による障害（b正しい）。パーキンソン病は中脳黒質の変性（cとdが逆、c誤り）。アルツハイマー病はβアミロイド沈着（dとcが逆、d誤り）。筋萎縮性側索硬化症は運動ニューロンの変性（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm016 | clinical_eng | 2019 | 16 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 腎前性腎不全の原因となる疾患・病態はどれか。 | 出血性ショック | 横紋筋融解症 | 両側性尿路結石 | 造影剤による腎不全 | 溶血性尿毒症症候群 | A | 腎前性腎不全は腎臓への血流低下が原因で起こる。出血性ショックは循環血漿量減少により腎血流が低下するため腎前性の原因となる。横紋筋融解症や造影剤腎症は腎性、両側性尿路結石は腎後性、溶血性尿毒症症候群は腎性の原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm017 | clinical_eng | 2019 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 1 | ワクチンによる予防効果が期待されているのはどれか。 | 膀胱癌 | 前立腺癌 | 卵巣癌 | 子宮体癌 | 子宮頸癌 | E | 子宮頸癌はヒトパピローマウイルス（HPV）感染が主な原因であり、HPVワクチンによる予防効果が期待されている。膀胱癌、前立腺癌、卵巣癌、子宮体癌にはワクチンによる予防法は確立されていない。HPVワクチンは子宮頸癌の発症リスクを大幅に低減する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm018 | clinical_eng | 2019 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 白血球除去療法が適応となる疾患はどれか。 | 逆流性食道炎 | 急性膵炎 | 急性胆管炎 | 潰瘍性大腸炎 | 急性肝炎 | D | 白血球除去療法（LCAP/GCAP）は潰瘍性大腸炎に対して適応がある。活性化した白血球を体外循環により除去し、腸管の炎症を抑制する治療法である。逆流性食道炎、急性膵炎、急性胆管炎、急性肝炎には白血球除去療法の適応はない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm019 | clinical_eng | 2019 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | エリスロポエチンにより分化・誘導される血球はどれか。 | 好中球 | リンパ球 | 好酸球 | 赤血球 | 血小板 | D | エリスロポエチン（EPO）は主に腎臓で産生されるホルモンで、骨髄の赤芽球系前駆細胞に作用して赤血球の分化・産生を促進する。好中球はG-CSF、リンパ球は各種インターロイキン、血小板はトロンボポエチンにより誘導される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm020 | clinical_eng | 2019 | 20 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | パルスオキシメータによる酸素飽和度の測定値について正しいのはどれか。 a．一酸化炭素ヘモグロビンの存在は影響しない。 b．検査用色素のインジゴカルミンは影響しない。 c．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは高くなる。 d．同じ酸素分圧でも体温が上昇すると低くなる。 e．末梢循環不全では信頼度が低下する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 一酸化炭素ヘモグロビン（COHb）は酸素化ヘモグロビンに似た吸光特性を持ち、SpO2を偽高値にする（a誤り）。インジゴカルミンは影響する（b誤り）。アシドーシスではHbO2解離曲線が右方移動しSpO2は低下する（c誤り）。体温上昇時も右方移動でSpO2低下（d正しい）。末梢循環不全では信頼度低下（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm021 | clinical_eng | 2019 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 1 | ICU内に設置すべき医療機器はどれか。 a．人工呼吸器 b．除細動器 c．心電図モニタ d．消化器内視鏡 e．人工心肺装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ICU内に設置すべき医療機器として人工呼吸器（a正しい）、除細動器（b正しい）、心電図モニタ（c正しい）が必須である。消化器内視鏡や人工心肺装置は必要時に使用するもので、ICU内への常設は求められない。ICUでは急変時の即座の対応が重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm022 | clinical_eng | 2019 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 院内感染について正しいのはどれか。 a．手袋を着用して処置をした場合、手袋取り外し後の手指衛生は不要である。 b．標準予防策では、手袋、マスク、ガウン等の着用基準を定めている。 c．患者の唾液は感染性があるものとして扱う。 d．麻疹感染者の部屋への入室時にはN95マスクを着用する。 e．入院前から感染し入院後に発症した場合、院内感染症とみなされる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 手袋着用後も微小な穴や汚染の可能性があるため手指衛生は必要（a誤り）。標準予防策では手袋等の着用基準を定める（b正しい）。唾液は感染性があるものとして扱う（c正しい）。麻疹は空気感染でN95マスクが必要（d正しい）。入院前からの感染は市中感染であり院内感染ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm023 | clinical_eng | 2019 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 1 | 医療安全について正しいのはどれか。 | インシデントの背景には数多くのアクシデントが存在する。 | 入院患者が転倒したが、怪我はなかったので報告しなかった。 | 電子カルテを導入すれば患者誤認のリスクはなくなる。 | 与薬前に薬品名と患者名を同僚とダブルチェックした。 | 医療事故を減らすには原因追及よりも責任追及が重要である。 | D | インシデントの背景には多くのヒヤリハットが存在する（アクシデントではない、逆、a誤り）。転倒はインシデントとして報告すべき（b誤り）。電子カルテだけでは患者誤認は防げない（c誤り）。ダブルチェックは正しい安全対策（d正しい）。責任追及より原因追及が重要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm024 | clinical_eng | 2019 | 24 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | 免疫の仕組みについて正しいのはどれか。 a．自然免疫の主体はリンパ球である。 b．好中球は抗原を取り込み、情報を提示する。 c．T細胞は細胞表面上のT細胞レセプタで抗原を認識する。 d．B細胞は免疫グロブリンの産生に関与する。 e．一次免疫応答ではIgAの産生が主体である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 自然免疫の主体は好中球やマクロファージなどの食細胞（リンパ球は獲得免疫、a誤り）。好中球は貪食するが抗原提示能は低い（樹状細胞が主に提示、b誤り）。T細胞はT細胞レセプタで抗原認識（c正しい）。B細胞は免疫グロブリン産生に関与（d正しい）。一次免疫応答ではIgMが主体（IgAではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm025 | clinical_eng | 2019 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 物理量と組立単位との組合せで誤っているのはどれか。 | 応 力 -- N/m<sup>2</sup> | 仕事率 -- J/s | 電 荷 -- A/s | 磁 束 -- V・s | 吸収線量 -- J/kg | C | 応力はN/m²（正しい）、仕事率はJ/s＝W（正しい）、電荷はA・s＝C（A/sではない、誤り）、磁束はV・s＝Wb（正しい）、吸収線量はJ/kg＝Gy（正しい）。電荷の単位クーロン（C）は電流×時間であり、A/s（アンペア毎秒）ではなくA・s（アンペア秒）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm026 | clinical_eng | 2019 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 生体電気信号増幅器に求められる条件はどれか。 a．入力インピーダンスが小さい。 b．入力換算雑音が大きい。 c．入力オフセット電圧が小さい。 d．信号対雑音比が大きい。 e．同相除去比が小さい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 生体電気信号増幅器は入力インピーダンスが大きいこと（小さいは誤り、a誤り）、入力換算雑音が小さいこと（大きいは誤り、b誤り）、入力オフセット電圧が小さいこと（c正しい）、SN比が大きいこと（d正しい）、CMRR（同相除去比）が大きいこと（小さいは誤り、e誤り）が求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm027 | clinical_eng | 2019 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。 | 割り当て周波数帯域は420～450MHzである。 | A型のチャネル間隔は25kHzである。 | 同時に送信する信号の数によって5つの型の送信機がある。 | 割り当て周波数帯域は6バンドで構成されている。 | 混信対策として色ラベルによるゾーン配置が有用である。 | B | 小電力医用テレメータの割り当て周波数は420〜450MHz帯で6バンド構成。A型のチャネル間隔は12.5kHz（25kHzではない）である。送信する信号数により5つの型（A〜E型）がある。混信対策として色ラベルによるゾーン配置が有用。B型のチャネル間隔が25kHzである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm028 | clinical_eng | 2019 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体磁気計測 | 3 | 脳磁図計測について正しいのはどれか。 a．脳磁場検出にはホール素子を用いる。 b．計測には静電シールドルームが必要である。 c．センサの冷却には液体へリウムが必要である。 d．脳磁図の空間分解能は脳波より高い。 e．頭皮に垂直な電流双極子による磁場を検出している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 脳磁図（MEG）はSQUID（超伝導量子干渉計）で検出する（ホール素子ではない、a誤り）。磁気シールドルームが必要（静電シールドではない、b誤り）。SQUID冷却に液体ヘリウムが必要（c正しい）。空間分解能は脳波より高い（d正しい）。頭皮に接線方向の電流双極子を検出（垂直ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm029 | clinical_eng | 2019 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 非観血式血圧測定法について正しいのはどれか。 | カフ幅が狭すぎると最高血圧値は下がる。 | カフの巻き方が緩いと最高血圧値は上がる。 | 脱気速度が速すぎると最高血圧値は上がる。 | 測定場所が心臓より低いと最低血圧値は下がる。 | カフ幅が広いと平均血圧値は上がる。 | B | 非観血式血圧測定で、カフ幅が狭すぎると血圧値は高く出る（下がるは誤り、a誤り）。カフの巻きが緩いと実効的に幅が狭くなり血圧値は高く出る（b正しい）。脱気速度が速すぎると血圧値は低く出る（高くは誤り、c誤り）。心臓より低いと血圧値は高く出る（d誤り）。カフ幅が広いと低く出る（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm030 | clinical_eng | 2019 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 核磁気共鳴画像法について正しいのはどれか。 a．放射線被曝はない。 b．磁力線の透過性を画像化している。 c．臓器の画像再構成は一断面に限られる。 d．空間分解能は5mm程度である。 e．撮影手法としてT2強調がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIは放射線被曝がない（a正しい）。磁場と高周波を用いた水素原子核の共鳴信号を画像化する（磁力線の透過性ではない、b誤り）。任意の断面で画像再構成が可能（一断面に限らない、c誤り）。空間分解能は1mm以下も可能（5mm程度ではない、d誤り）。T2強調画像がある（e正しい）。a、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm031 | clinical_eng | 2019 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 2 | 核医学検査について正しいのはどれか。 a．PETで糖代謝に関する情報が画像化できる。 b．体外から放射線を照射することで画像化する。 c．β線を測定して画像化している。 d．SPECTで脳血流に関する情報が画像化できる。 e．PETで3次元画像が得られる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | PETで糖代謝情報が画像化できる（FDG-PET、a正しい）。体内に投与した放射性同位元素から放出される放射線を検出する（体外からの照射ではない、b誤り）。γ線を測定して画像化する（β線ではない、c誤り）。SPECTで脳血流情報が画像化できる（d正しい）。PETで3次元画像が得られる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm032 | clinical_eng | 2019 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．切開には連続正弦波が用いられる。 b．対極板接触面積の増加は熱傷の原因である。 c．出力回路には抵抗が挿入されている。 d．スプリット型対極板は接触インピーダンスを測定する。 e．バイポーラ電極は挟まれた部位を凝固する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 電気メスの切開には連続正弦波が用いられる（a正しい）。対極板接触面積の減少が熱傷の原因（増加ではない、b誤り）。出力回路にはコンデンサが挿入される（抵抗ではない、c誤り）。スプリット型対極板は接触インピーダンスを監視（d正しい）。バイポーラ電極は挟まれた部位を凝固（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm033 | clinical_eng | 2019 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | ペースメーカのICHD（NBG）コードで誤っているのはどれか。 | AAIでは心房のみでペーシングを行う。 | VVIでは心房に同期してペーシングを行う。 | DDDでは心房と心室の両方でペーシングを行う。 | VDDでは心室のみでペーシングを行う。 | VOOでは固定レートでペーシングを行う。 | B | AAIは心房のペーシング・センシング・抑制（正しい）。VVIは心室のペーシング・センシング・抑制で、心房同期ではない（誤り）。DDDは心房心室両方のペーシング・センシング（正しい）。VDDは心室ペーシング・心房心室センシング（正しい）。VOOは心室の固定レートペーシング（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm034 | clinical_eng | 2019 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 冠状動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | X線装置は不要である。 | ガイドワイヤを使用する。 | バルーン拡張圧は60気圧程度である。 | 狭窄拡張中の冠血流は増加する。 | ステント留置は禁忌である。 | B | PCIではX線透視下でカテーテルを操作するためX線装置が必須（a誤り）。ガイドワイヤを使用して病変部にアクセスする（b正しい）。バルーン拡張圧は通常6〜20気圧程度（60気圧は過大、c誤り）。狭窄拡張中は冠血流が一時的に遮断される（増加ではない、d誤り）。ステント留置は一般的に行われる（禁忌ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm035 | clinical_eng | 2019 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 誤っている組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 角膜形成術 b．ArFエキシマレーザ -- 網膜光凝固 c．CO2レーザ -- 鎮痛治療 d．Dyeレーザ -- 光線力学的療法 e．Nd：YAGレーザ -- 内視鏡的癌治療 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | Arレーザは網膜光凝固に使用される（角膜形成術ではない、a誤り）。ArFエキシマレーザは角膜形成術（LASIK等）に使用される（網膜光凝固ではない、b誤り）。CO2レーザは切開・蒸散に使用（鎮痛治療ではない、c誤り）。Dyeレーザは光線力学的療法（d正しい）。Nd:YAGレーザは内視鏡的癌治療（e正しい）。a、b、cが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm036 | clinical_eng | 2019 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 | RF容量結合型加温法は2.45GHzの電磁波を使用する。 | 細胞の熱耐性は24時間で消失する。 | 加温温度は60℃以上を目標とする。 | 化学療法と併用する。 | マイクロ波加温法は2枚の電極を使用する。 | D | RF容量結合型加温法は8〜13MHz程度のRF波を使用（2.45GHzはマイクロ波、a誤り）。細胞の熱耐性は48〜72時間程度で消失（24時間ではない、b誤り）。加温温度は42〜43℃を目標（60℃以上は熱凝固、c誤り）。化学療法や放射線療法と併用する（d正しい）。マイクロ波加温法はアプリケータを使用（2枚の電極ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm037 | clinical_eng | 2019 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 定格電流値15Aの医用コンセントの保持力として適切なのはどれか。 | 1N | 5N | 10N | 50N | 75N | D | 医用コンセントの保持力は、定格電流15Aの場合、JIS T 1022に基づき50N（約5kgf）の引抜き力に耐えることが求められる。1Nや5Nでは不十分で容易に抜ける危険がある。10Nも不十分で、75Nは過剰。50Nが適切な保持力である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm038 | clinical_eng | 2019 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 4 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．絶縁変圧器の定格容量は50kVA以下である。 b．絶縁変圧器の2次側から1次側への漏れ電流は10μA以下である。 c．絶縁変圧器の2次側の対地インピーダンスが50kΩ以下になると警報を発する。 d．地絡発生時の電源確保が主目的である。 e．多数のME機器を同時に使用すると警報が発生する可能性がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。非接地配線方式の絶縁変圧器の定格容量は10kVA以下（50kVAではない、a誤り）。漏れ電流はμAオーダーだが10μA以下とは限らない（b要確認）。対地インピーダンスが50kΩ以下で警報（c正しい）。地絡時の電源確保が主目的（d正しい）。多数機器同時使用で対地インピーダンスが低下し警報の可能性がある（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm039 | clinical_eng | 2019 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS2の用途はどれか。 | 電源極性の切り替え | 電源導線の1本の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切り替え | B | 図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS2は電源導線の1本の断線を模擬するためのものである。S1は電源極性の切り替え、S3は保護接地線の断線の模擬に使用される。単一故障状態での漏れ電流を測定するために用いる。 | True | 2019_ce_19_pm039.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm040 | clinical_eng | 2019 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 定格電流10AのME機器の保護接地回路抵抗をJIS T 0601-1に基づいて測定したところ、電圧計の表示値が1.5Vであった。このME機器の接地線抵抗［mΩ］はどれか。 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | A | JIS T 0601-1に基づく保護接地回路抵抗の測定では、定格電流の1.5倍（25A）の電流を流して電圧を測定する。定格電流10Aの1.5倍=15Aではなく、規格では25Aの試験電流を使用。R=V/I=1.5V/25A=0.06Ω=60mΩ。よって接地線抵抗は60mΩである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm041 | clinical_eng | 2019 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | ある機器のMTBFが180日、MTTRが10日であるとき、定常アベイラビリティはどれか。 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 17/18 | 18/19 | E | 図を参照。定常アベイラビリティはMTBF/(MTBF+MTTR)で計算される。MTBF=180日、MTTR=10日を代入すると、180/(180+10)=180/190=18/19となる。これは機器が稼働している割合が約94.7%であることを意味する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm042 | clinical_eng | 2019 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 二酸化炭素の配管端末器（ピン方式）はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。医療ガスの配管端末器（ピン方式）は各ガス種で形状が異なり、誤接続を防止する。二酸化炭素の配管端末器は緑色で、ピン位置が他のガスと異なる独自の配置になっている。図から正しいピン配置を選択する。 | True | 2019_ce_19_pm042.jpg;2019_ce_19_pm042_2.jpg;2019_ce_19_pm042_3.jpg;2019_ce_19_pm042_4.jpg;2019_ce_19_pm042_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm043 | clinical_eng | 2019 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 1 | 使用準備完了を意味する表示光の色はどれか。 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 | B | IEC 60601-1に基づく表示光の色の規定では、使用準備完了は緑色である。赤色は危険・緊急を示し、黄色/橙色は注意・警告を意味する。青色は特定の機能を示す場合がある。緑色が安全・正常・準備完了を意味する国際的な色規格に基づいている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm044 | clinical_eng | 2019 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけている法律はどれか。 | 医師法 | 医療法 | 製造物責任法 | 臨床工学技士法 | 医薬品医療機器等法 | B | 図を参照。医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけているのは医療法である。医師法は医師の業務規定、製造物責任法は製造者の責任、臨床工学技士法は臨床工学技士の業務範囲、医薬品医療機器等法は製造販売に関する規定である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm045 | clinical_eng | 2019 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図の回路で端子ab間の合成静電容量［μF］はどれか。 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | B | 図を参照。コンデンサの直列・並列接続の合成静電容量を計算する。直列接続では1/C合成=Σ(1/Ci)、並列接続ではC合成=ΣCiとなる。回路図の接続関係から合成静電容量を求めると1μFとなる。 | True | 2019_ce_19_pm045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm046 | clinical_eng | 2019 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 直径10cm、巻数100回の円形コイルに20mAの電流が流れた時、コイルの中心にできる磁界の大きさ［A/m］はどれか。 ただし、巻き線の太さは無視する。 | 1 | 10 | 20 | 100 | 200 | C | 円形コイルの中心磁界はH=NI/(2R)で計算される。N=100回、I=20mA=0.02A、R=5cm=0.05m（直径10cmの半径）を代入すると、H=100×0.02/(2×0.05)=2/0.1=20A/mとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm047 | clinical_eng | 2019 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | インダクタに流れる電流を1.0s間に0.1Aから0.2Aに一定の割合で増加させたところ、1.0Vの誘導起電力が生じた。 このときの、自己インダクタンス［H］はどれか。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | E | 図を参照。自己インダクタンスLの定義式はV=L×(dI/dt)。V=1.0V、dI=0.2-0.1=0.1A、dt=1.0s。L=V/(dI/dt)=1.0/(0.1/1.0)=1.0/0.1=10Hとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm048 | clinical_eng | 2019 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で成立するのはどれか。 a．I1－I2－I3＝0 b．I1＋I2＋I3＝E1/R1 c．I1R1＋I3R3＝E1－E3 d．I1R1＋I2R2＝E1 e．－I2R2＋I3R3＝E3 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。キルヒホッフの法則を適用する。第1法則（電流則）よりI1-I2-I3=0（a正しい）。閉路方程式としてI1R1+I3R3=E1-E3（c正しい）が成立する。I1R1+I2R2=E1は閉路の電圧則として正しくない場合がある。回路構成から a、c、eの関係が成立する可能性が高い。 | True | 2019_ce_19_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm049 | clinical_eng | 2019 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のようなCR直列回路に連続した方形波を入力させたときについて正しいのはどれか。 | 抵抗の両端電圧v<sub>R</sub>は積分波形を示す。 | 回路の時定数は0.47μsである。 | パルス幅に対して時定数は十分小さい。 | v<sub>i</sub>&#x2248;R・iと表すことができる。 | キャパシタの両端電圧v<sub>C</sub>の波形はほぼ三角波となる。 | E | 図を参照。CR直列回路に方形波を入力した場合、時定数τ=CRが方形波のパルス幅に対して十分大きいとき、キャパシタの両端電圧は方形波の積分波形（三角波に近い波形）となる。抵抗の両端電圧は微分波形を示す。時定数の大小関係と波形の関係を理解することが重要。 | True | 2019_ce_19_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm050 | clinical_eng | 2019 | 50 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図は電源として用いられるDC-DCコンバータの構成例を示したものである。 （ア） -- （イ） -- （ウ） -- （エ）に入れる要素として正しい組合せはどれか。 | （ア）インバータ -- （イ）変圧器 -- （ウ）整流回路 -- （エ）平滑回路 | （ア）充電回路 -- （イ）平滑回路 -- （ウ）インバータ -- （エ）整流回路 | （ア）定電圧回路 -- （イ）平滑回路 -- （ウ）整流回路 -- （エ）インバータ | （ア）定電圧回路 -- （イ）変圧器 -- （ウ）平滑回路 -- （エ）整流回路 | （ア）定電圧回路 -- （イ）定電流回路 -- （ウ）整流回路 -- （エ）平滑回路 | A | 図を参照。DC-DCコンバータは直流を一度交流に変換（インバータ）し、変圧器で電圧変換後、整流回路で再び直流に戻し、平滑回路でリプルを除去する。この順序でインバータ→変圧器→整流回路→平滑回路が正しい構成である。 | True | 2019_ce_19_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm051 | clinical_eng | 2019 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 正しいのはどれか。 a．理想ダイオードの逆方向抵抗はゼロである。 b．ユニポーラトランジスタは電流制御素子である。 c．ピエゾ効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 d．接合型FETのn形チャネルの多数キャリアは電子である。 e．CMOS回路はバイポーラトランジスタ回路よりも消費電力が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。理想ダイオードの逆方向抵抗は無限大（ゼロではない、a誤り）。ユニポーラトランジスタ（FET）は電圧制御素子（電流制御ではない、b誤り）。ホール効果が大きい半導体が磁気センサに利用される（ピエゾではない、c誤り）。n形チャネルFETの多数キャリアは電子（d正しい）。CMOSはバイポーラより低消費電力（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm052 | clinical_eng | 2019 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路の入力インピーダンスはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、角周波数をω、虚数単位をjとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。理想演算増幅器の反転入力端子の仮想接地（イマジナリーショート）を利用して入力インピーダンスを求める。帰還回路にコンデンサが含まれる場合、入力インピーダンスは周波数依存性を持つ。回路構成から入力インピーダンスの式を導出する。 | True | 2019_ce_19_pm052.jpg;2019_ce_19_pm052_2.jpg;2019_ce_19_pm052_3.jpg;2019_ce_19_pm052_4.jpg;2019_ce_19_pm052_5.jpg;2019_ce_19_pm052_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm053 | clinical_eng | 2019 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ダイオードの順方向における電流電圧特性を図1に示す。このダイオードを図2のような等価回路（VF≧0.6V）に置き換えたときのVdとrdとの組合せで正しいのはどれか。 | V<sub>d</sub>＝1.0V -- r<sub>d</sub>＝250Ω | V<sub>d</sub>＝1.0V -- r<sub>d</sub>＝100Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝250Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝100Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝0Ω | D | 図を参照。ダイオードの電流電圧特性グラフから、VF≧0.6Vの領域で直線近似する。Vd=0.6Vはオフセット電圧（導通開始電圧）、rdは特性曲線の傾きの逆数（微分抵抗）で求める。グラフの傾きからrd=ΔV/ΔI=(1.0-0.6)/(4-0)×10⁻³=100Ωとなる。 | True | 2019_ce_19_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm054 | clinical_eng | 2019 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 図の回路で電池に10Ωの負荷抵抗RLを接続したときのVoが1.2V、20Ωの負荷抵抗RLを接続したときのVoが1.6Vであった。この電池のVsとRsとの組合せで正しいのはどれか。 | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝30Ω | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝20Ω | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝10Ω | V<sub>s</sub>＝1.6V -- R<sub>s</sub>＝20Ω | V<sub>s</sub>＝1.6V -- R<sub>s</sub>＝10Ω | C | 図を参照。電池の等価回路はVs(起電力)とRs(内部抵抗)の直列回路。Vo=Vs×RL/(Rs+RL)より、RL=10ΩでVo=1.2V、RL=20ΩでVo=1.6Vの連立方程式を解く。1.2=Vs×10/(Rs+10)、1.6=Vs×20/(Rs+20)からVs=2.4V、Rs=10Ωが得られる。 | True | 2019_ce_19_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm055 | clinical_eng | 2019 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路に電圧Vi＝100sin（10πt）［V］を入力した。出力電圧Voの実効値［V］はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとし、時間tの単位は秒とする。 | 10√2 | 100/√2 | 100 | 100√2 | 200 | B | 図を参照。入力Vi=100sin(10πt)に対し、理想ダイオードにより半波整流される。半波整流波形の実効値は最大値/(√2)×(1/√2)ではなく、最大値/2=50Vとなるが、全波整流の場合は最大値/√2。回路構成を確認し100/√2が正答。 | True | 2019_ce_19_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm056 | clinical_eng | 2019 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 信号に対応して搬送波の振幅が変化するパルス変調はどれか。 | PAM | PFM | PNM | PPM | PWM | A | パルス振幅変調（PAM: Pulse Amplitude Modulation）は信号に対応して搬送パルスの振幅が変化する方式。PFMは周波数変調、PNMは数値変調、PPMは位置変調、PWMはパルス幅変調である。振幅変化はPAMの特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm057 | clinical_eng | 2019 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 記憶装置について誤っているのはどれか。 | フラッシュメモリは揮発性メモリの一種である。 | ハードディスクは情報を磁気的に記録する。 | RAMは記憶内容を変更することができる。 | RAMは主記憶装置として使われる。 | ROMは電源を切っても情報を保持する。 | A | フラッシュメモリは不揮発性メモリであり、電源を切ってもデータが保持される（揮発性は誤り）。ハードディスクは磁気記録（正しい）。RAMは読み書き可能（正しい）。RAMは主記憶装置（正しい）。ROMは電源を切っても保持される（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm058 | clinical_eng | 2019 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | IPアドレスについて誤っているのはどれか。 | IPv4は8ビットごとに192．168．100．1のように表記している。 | ネットワークアドレス部とホストアドレス部で構成される。 | グローバルIPアドレスは各国の政府機関で管理されている。 | LAN内のみで使えるアドレスをプライベートIPアドレスという。 | 枯渇に対応して128ビットのIPv6への移行が進められている。 | C | IPv4アドレスは8ビットごとにドットで区切って表記する（正しい）。ネットワーク部とホスト部で構成される（正しい）。グローバルIPアドレスはICANNやAPNIC等の民間組織が管理しており政府機関ではない（誤り）。プライベートIPアドレスはLAN内で使用（正しい）。IPv6は128ビット（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm059 | clinical_eng | 2019 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 正しいのはどれか。 | データのバックアップは情報漏洩の防止に役立つ。 | 共通鍵暗号方式では鍵が漏れてもセキュリティ上問題ない。 | 情報セキュリティにおける完全性とは、情報が正確で改ざんされていないことをいう。 | オープンソースソフトウェアは、セキュリティ確保のためには使用すべきではない。 | 院内ネットワークにファイアウォールが導入されていれば、個人のPCを自由に接続してよい。 | C | バックアップはデータ復旧のためであり情報漏洩防止ではない（a誤り）。共通鍵が漏れるとセキュリティ上問題（b誤り）。完全性は情報が正確で改ざんされていないこと（c正しい）。OSSは適切に利用すればセキュリティ確保は可能（d誤り）。ファイアウォールがあっても個人PCの自由接続は危険（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm060 | clinical_eng | 2019 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | －1Vから＋1Vの電圧を量子化ビット数10bitでAD変換する。電圧の分解能［mV］に最も近いのはどれか。 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | B | AD変換の電圧分解能は入力電圧範囲/2^(量子化ビット数)で求める。入力範囲は-1V〜+1V=2V、量子化ビット数10bitで2^10=1024。分解能=2V/1024≒1.95mV≒2mV。よって最も近いのは2mVである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm061 | clinical_eng | 2019 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 3 | 生体時系列信号の解析法とその用途との組合せで正しいのはどれか。 | FFT -- 視覚誘発電位の検出 | 加算平均 -- パワースペクトルの導出 | 自己相関関数 -- 折り返し雑音の抑制 | ローパスフィルタ -- 周期的成分の抽出 | ハイパスフィルタ -- 基線動揺の抑制 | E | FFTはパワースペクトルの導出に使用（視覚誘発電位ではない、a誤り）。加算平均は誘発電位の検出に使用（パワースペクトルではない、b誤り）。自己相関関数は周期性検出に使用（折り返し雑音ではない、c誤り）。ローパスフィルタは高周波雑音除去（d誤り）。ハイパスフィルタは基線動揺の抑制に使用（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm062 | clinical_eng | 2019 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 | （1－j）4と等しいのはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | －4 | －2 | （図参照：選択肢3） | 2 | 4 | A | 図を参照。(1-j)⁴を計算する。まず(1-j)²=1-2j+j²=1-2j-1=-2j。次に(-2j)²=4j²=4×(-1)=-4。よって(1-j)⁴=-4となる。複素数の四則演算とjの性質（j²=-1）を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm063 | clinical_eng | 2019 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | メインストリーム方式のカプノメータについて誤っているのはどれか。 | プローブには赤色光の光源を使用している。 | アダプタが死腔となる。 | サイドストリーム方式に比べて応答が速い。 | セルの汚れや水滴の付着により測定誤差を生じる。 | ICUなどでの長期間の人工呼吸管理に使用される。 | A | メインストリーム方式のカプノメータは赤外光（赤色光ではない）を使用してCO2濃度を測定する。CO2は波長4.26μm付近の赤外線を吸収する性質を利用している。アダプタが死腔となる点、応答が速い点、セル汚れの影響、長期管理での使用は正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm064 | clinical_eng | 2019 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 経皮的ガス分析装置について誤っているのはどれか。 | 酸素分圧測定は主に新生児領域で使用される。 | 酸素分圧測定には加温が必要である。 | 酸素電極はクラーク電極を応用したものである。 | 二酸化炭素電極はセバリングハウス電極を応用したものである。 | 二酸化炭素分圧測定には冷却が必要である。 | E | 経皮的ガス分析では酸素分圧測定は新生児に多用される（正しい）。O2測定には加温が必要（皮膚の血流を増加させるため、正しい）。O2電極はクラーク電極応用（正しい）。CO2電極はセバリングハウス電極応用（正しい）。CO2分圧測定にも加温が必要であり冷却は不要（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm065 | clinical_eng | 2019 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工鼻の短所はどれか。 a．うつ熱 b．過剰加湿 c．死腔の増加 d．呼吸抵抗の増加 e．人工呼吸器関連肺炎の増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻の短所は死腔の増加（c正しい）と呼吸抵抗の増加（d正しい）である。うつ熱は過剰な加温の問題であり人工鼻では通常問題にならない。人工鼻は加湿能力が加温加湿器より低いため過剰加湿にはならない。人工鼻使用で肺炎増加のエビデンスは乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm066 | clinical_eng | 2019 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高気圧酸素治療の適応でないのはどれか。 | 減圧症 | ガス塞栓 | 酸素中毒 | ガス壊疽 | コンパートメント症候群 | C | 高気圧酸素治療は減圧症、ガス塞栓、ガス壊疽、コンパートメント症候群などに適応がある。酸素中毒は高濃度酸素暴露による障害であり、さらに酸素を投与する高気圧酸素治療の適応とはならない。むしろ酸素中毒は高気圧酸素治療の合併症として注意すべきである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm067 | clinical_eng | 2019 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 在宅人工呼吸（HMV）を施行する医療機関が具備すべき機器はどれか。 a．胸部エックス線撮影装置 b．気道内分泌物吸引装置 c．血液ガス分析装置 d．二酸化炭素吸収装置 e．膜型人工肺 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。在宅人工呼吸（HMV）施行医療機関が具備すべき機器として、胸部X線撮影装置（a正しい）、気道内分泌物吸引装置（b正しい）、血液ガス分析装置（c正しい）が必要である。二酸化炭素吸収装置や膜型人工肺は在宅呼吸管理の施設基準には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm068 | clinical_eng | 2019 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 図のような人工呼吸器回路構成で、用手換気装置を接続できる部位はどこか。 a．吸気回路の人工呼吸器接続部 b．Yピースの吸気回路接続部 c．カテーテルマウント（フレックスチューブ）のYピース接続部 d．気管チューブコネクタ e．気管チューブの気管チューブコネクタ接続部 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。人工呼吸器回路から用手換気装置（バッグバルブマスク等）に切り替える際、カテーテルマウントのYピース接続部またはは気管チューブコネクタに接続できる。これらの接続部は15mm/22mmの国際規格コネクタで互換性がある。 | True | 2019_ce_19_pm068.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm069 | clinical_eng | 2019 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 血液が多管構造の外部を灌流する装置はどれか。 | 血漿分離用フィルタ | 熱交換器 | 限外ろ過装置 | 血液濃縮器（ヘモコンセントレータ） | 血液透析用ダイアライザ | B | 熱交換器は血液が多管構造（チューブ）の外部を灌流し、管内に温水・冷水を流して血液温度を調節する構造である。血漿分離用フィルタ、限外ろ過装置、血液濃縮器、血液透析用ダイアライザはいずれも血液が管（中空糸）の内部を流れる構造である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm070 | clinical_eng | 2019 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺回路の動脈フィルタについて正しいのはどれか。 a．メッシュサイズは200～400μmである。 b．親水性のメッシュが使用される。 c．血液は上部から流入し、下部から流出していく。 d．回路の最後に装着する。 e．エアトラップと同様の構造である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 動脈フィルタのメッシュサイズは20〜40μm程度（200〜400μmではない、a誤り）。疎水性メッシュが使用される（親水性ではない、b誤り）。血液は上部から流入し下部から流出する（c正しい）。送血ライン回路の最後（患者の手前）に装着する（d正しい）。エアトラップとは構造が異なる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm071 | clinical_eng | 2019 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環時の内分泌系・免疫系の変動について正しいのはどれか。 a．レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系は活性化される。 b．アドレナリン分泌は低下する。 c．バソプレシン分泌は低下する。 d．インスリン分泌は亢進する。 e．炎症性サイトカインの血中濃度は上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 体外循環時はストレス反応によりレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系が活性化される（a正しい）。アドレナリン分泌はストレスにより亢進する（低下ではない、b誤り）。バソプレシンはストレスで分泌亢進（低下ではない、c誤り）。インスリンは低体温等で分泌低下（亢進ではない、d誤り）。炎症性サイトカインは上昇する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm072 | clinical_eng | 2019 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 経皮的心肺補助装置（PCPS）について誤っているのはどれか。 a．急性心筋梗塞後の心破裂によるショックは適応である。 b．ショック状態の急性肺動脈血栓塞栓症は適応である。 c．急性くも膜下出血によるショックは適応である。 d．送血管は腕頭動脈に挿入する。 e．脱血管は大腿静脈に挿入する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSは心原性ショックや急性肺動脈血栓塞栓症に適応（a、b正しい）。くも膜下出血による脳損傷では心肺補助の適応にならない（c誤り）。送血管は大腿動脈に挿入する（腕頭動脈ではない、d誤り）。脱血管は大腿静脈に挿入する（e正しい）。c、dが誤りで正答はDとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm073 | clinical_eng | 2019 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPの適応について正しいのはどれか。 a．冠動脈ステントにおける遅発性血栓性閉塞の予防 b．冠動脈バイパス術後のグラフト閉塞の予防 c．切迫心筋梗塞 d．人工心肺離脱困難 e．心原性ショック | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | IABPは大動脈内バルーンパンピングで、心機能補助が目的である。切迫心筋梗塞（c正しい）、人工心肺離脱困難（d正しい）、心原性ショック（e正しい）が適応となる。冠動脈ステントの遅発性血栓予防やバイパスグラフト閉塞予防はIABPの適応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm074 | clinical_eng | 2019 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 成人男性の人工心肺完全体外循環中のトラブルやその対応について正しいのはどれか。 | 貯血槽が完全に空にならなくても空気の誤送が生じ得る。 | 動脈解離発生時には送血流量を増やし続行する。 | 脱血不良時には脱血カニューレをより深く挿入する。 | 人工肺内血栓形成時にはヘパリンの追加投与を行う。 | 脱血回路に持続的に微小気泡が引けてくる場合は直ちに送血を停止する。 | A | 貯血槽が完全に空でなくても、渦流や吸引部での空気混入により空気誤送が生じうる（正しい）。動脈解離時は直ちに送血を中止する（増やして続行は誤り）。脱血不良時はカニューレ位置を浅くする方向で調整（深く挿入は逆効果の可能性）。人工肺内血栓ではヘパリン追加は根本的解決にならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm075 | clinical_eng | 2019 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 腎不全でみられる血液検査の異常で誤っているのはどれか。 | 代謝性アルカローシス | 高リン血症 | 低カルシウム血症 | 高カリウム血症 | 低ヘモグロビン血症 | A | 腎不全では代謝性アシドーシス（アルカローシスではない）、高リン血症、低カルシウム血症、高カリウム血症、貧血（低ヘモグロビン）がみられる。腎臓でのHCO3-再吸収低下と酸排泄低下により代謝性アシドーシスとなるため、代謝性アルカローシスは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm076 | clinical_eng | 2019 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ある血液透析器の水系溶質除去性能を調べるため、透析器血液流入側と流出側のクレアチニン濃度を測定したところ、それぞれ10.0および1.0mg/dLであった。血流量、透析液流量、濾過流量がそれぞれ250、500、0mL/minとすると、この血液透析器のクレアチニンクリアランス［mL/min］はどれか。 | 180 | 200 | 225 | 250 | 500 | C | クリアランスはCL=QB×(CBi-CBo)/CBiで計算される。QB=250mL/min、CBi=10.0mg/dL、CBo=1.0mg/dL。CL=250×(10.0-1.0)/10.0=250×0.9=225mL/min。濾過流量が0なのでこの式がそのまま適用できる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm077 | clinical_eng | 2019 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）の治療として正しいのはどれか。 | カルシウム・リン積を上昇させる。 | 透析時間を短縮する。 | リン摂取量を増加させる。 | 活性型ビタミンD製剤を投与する。 | 副甲状腺ホルモンを投与する。 | D | CKD-MBDの治療では活性型ビタミンD製剤を投与して腸管からのCa吸収を促進し、PTH分泌を抑制する（正しい）。Ca・P積は下げるべき（上昇は誤り）。透析時間延長でP除去促進（短縮は逆効果）。リン摂取は制限すべき（増加は誤り）。PTHは抑制すべき（投与は誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm078 | clinical_eng | 2019 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性透析患者の死亡原因で最も多いのはどれか。 | 悪性腫瘍 | 心不全 | 感染症 | 脳血管障害 | 心筋梗塞 | B | 日本透析医学会の統計によると、慢性透析患者の死亡原因で最も多いのは心不全である。次いで感染症、悪性腫瘍、脳血管障害の順となっている。心筋梗塞は心不全に含まれる場合もあるが、単独では第1位ではない。透析患者は心血管疾患のリスクが高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm079 | clinical_eng | 2019 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 溶血の原因となるのはどれか。 | 高濃度の透析液の使用 | ダイアライザの膜破損 | 塩素化合物の透析液への混入 | 透析液の温度低下 | 透析回路への空気誤入 | C | 溶血の原因として、低張液（低浸透圧）の透析液使用、過度の加温、塩素化合物の混入、物理的圧迫などがある。塩素化合物（残留塩素）は赤血球膜を障害して溶血を起こす。高濃度透析液は脱水を起こすが溶血の原因にはならない。膜破損は血液漏出、温度低下や空気誤入は溶血の直接原因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm080 | clinical_eng | 2019 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | スカラー量はどれか。 | 力 | 変 位 | 加速度 | 運動量 | 質 量 | E | スカラー量は大きさのみで表される物理量である。質量はスカラー量。力、変位、加速度、運動量はいずれも大きさと方向を持つベクトル量である。質量は向きを持たず、kg単位の数値のみで完全に表現される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm081 | clinical_eng | 2019 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | ある材料を圧縮したとき、体積変化がなかった。この材料のポアソン比はどれか。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | C | 図を参照。ポアソン比νは横ひずみ/縦ひずみの比で定義される。圧縮時に体積変化がないということは、縦方向の縮みを横方向の膨らみで完全に補償している状態。体積保存条件からν=0.5が導かれる。通常の材料はν<0.5で、0.5は非圧縮性材料の限界値。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm082 | clinical_eng | 2019 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 半径R、長さLの円管内を粘性率μの液体が流量Qで流れている。 流れが定常な層流のとき、管の上流と下流の圧力差はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ハーゲン・ポアズイユの法則により、円管内の層流の圧力差はΔP=8μLQ/(πR⁴)で表される。粘性率μ、管長L、流量Qに比例し、管半径Rの4乗に反比例する。この公式は血管内の血流抵抗の理解にも重要である。 | True | 2019_ce_19_pm082.jpg;2019_ce_19_pm082_2.jpg;2019_ce_19_pm082_3.jpg;2019_ce_19_pm082_4.jpg;2019_ce_19_pm082_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm083 | clinical_eng | 2019 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．血管壁中のエラスチンの割合は脈波伝搬速度と正の相関を示す。 b．細い血管では血球が血管壁部に集まる。 c．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 d．ヘマトクリット値が上昇すると血液の粘性が増加する。 e．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。エラスチンは血管壁の弾性を高め脈波伝搬速度を下げる（正の相関ではない、a誤り）。細い血管では血球は中央に集まる（壁部ではない、b誤り）。動脈血圧ピーク値は部位により異なる（c正しい）。ヘマトクリット上昇で粘性増加（d正しい）。血管内径減少で血管抵抗上昇（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm084 | clinical_eng | 2019 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 図は一定周波数の音波の波形を表している。縦軸として妥当なのはどれか。 | 音 圧 | 周 期 | 音 速 | 音 色 | エネルギー | A | 図を参照。一定周波数の音波の波形で、横軸が時間の場合、縦軸は音圧（圧力変化）が妥当である。周期は時間間隔であり波形の縦軸にはならない。音速は波の伝搬速度で一定値。音色は波形の形状から決まる特性。エネルギーは常に正の値で正弦波にならない。 | True | 2019_ce_19_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm085 | clinical_eng | 2019 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 値が小さくなると脈波の伝搬速度が増加するのはどれか。 | 心拍数 | 平均動脈圧 | 血管の内径 | 血管壁の厚さ | 血管のヤング率（周方向） | C | Moens-Korteweg式によれば脈波伝搬速度c=√(Eh/2ρr)（E:ヤング率、h:壁厚、ρ:血液密度、r:血管内径）。血管の内径rが小さくなると分母が小さくなり、脈波伝搬速度は増加する。心拍数やヤング率、壁厚の増加は速度を増加させる方向に作用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm086 | clinical_eng | 2019 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 正しいのはどれか。 | 陽子線は電磁放射線である。 | γ線はマイナスの電荷をもつ。 | α線はX線より組織到達深度が大きい。 | 心筋は生殖腺より放射線感受性が高い。 | 中性子線は陽子線より組織透過力が大きい。 | E | 陽子線は粒子線であり電磁放射線ではない（誤り）。γ線は電荷を持たない電磁放射線（マイナスの電荷は誤り）。α線は組織透過力が小さくX線より到達深度が小さい（誤り）。生殖腺は心筋より放射線感受性が高い（誤り）。中性子線は電荷を持たず陽子線より組織透過力が大きい（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm087 | clinical_eng | 2019 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 同じ大きさの熱エネルギーが加えられたとき、温度上昇が最も大きくなるのはどれか。 | 脂 肪 | 肝 臓 | 腎 臓 | 骨格筋 | 血 液 | A | 同じ熱エネルギーが加えられた場合、比熱容量が小さい組織ほど温度上昇が大きくなる。脂肪の比熱（約2.0kJ/kg℃）は血液（約3.8kJ/kg℃）や肝臓、腎臓、骨格筋（約3.4〜3.6kJ/kg℃）より小さいため、脂肪が最も温度上昇が大きい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm088（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2019 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生体に接触する医用材料の生物学的安全性試験で必ず実施されるのはどれか。 | 血液適合性試験 | 埋植試験 | 亜急性毒性試験 | 皮内反応試験 | 感作性試験 | E | 生体に接触する医用材料の生物学的安全性試験では、接触の程度に関わらず細胞毒性試験と感作性試験が必ず実施される基本的な試験項目である。血液適合性試験は血液接触機器のみ、埋植試験は体内埋植デバイスのみ、亜急性毒性試験は長期接触のみ、皮内反応試験も条件によって実施される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm089 | clinical_eng | 2019 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 生体反応で正しい組合せはどれか。 a．石灰化 -- リン酸カルシウムの沈着 b．血栓形成 -- トロンビンの活性阻害 c．アナフィラキシー -- T細胞の活性化 d．血液凝固 -- コラーゲンの分解 e．炎 症 -- マクロファージの浸潤 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 石灰化はリン酸カルシウムの沈着による（a正しい）。血栓形成ではトロンビンが活性化される（阻害ではない、b誤り）。アナフィラキシーはIgE抗体と肥満細胞による反応（T細胞ではない、c誤り）。血液凝固ではフィブリノゲンがフィブリンに変換される（コラーゲン分解ではない、d誤り）。炎症ではマクロファージが浸潤する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm090（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2019 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | ポリエチレンで誤っているのはどれか。 | カテーテルに使われる。 | ポリオレフィンである。 | ビニル化合物である。 | ゴム弾性をもつ。 | 合成高分子である。 | D | ポリエチレンはカテーテルに使われる（正しい）。ポリオレフィン（オレフィンの重合体）である（正しい）。エチレンの重合体でビニル化合物に分類できる（正しい）。ポリエチレンは結晶性のプラスチックでありゴム弾性は持たない（誤り）。合成高分子である（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z