## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2022_ce_22_am001 | clinical_eng | 2022 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療事故の防止について誤っているのはどれか。 | 医療事故調査の目的は責任の追及である。 | 疲労・ストレスや作業中断はエラーの発生要因である。 | 感染予防にスタンダードプリコーションが重要である。 | 医療事故に該当する事例は日本医療安全調査機構に報告する。 | 事故や障害につながったかもしれない事例をインシデントと呼ぶ。 | A | 医療事故調査の目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止である。日本医療安全調査機構への報告、スタンダードプリコーション、インシデントの定義、エラー発生要因はいずれも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am002 | clinical_eng | 2022 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 図は、厚生労働省令和元年人口動態月報年計による「主な死因別にみた死亡率（人口10万対）の年次推移」である。 矢印のグラフはどれか。 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 老 衰 | 肺 炎 | C | 主な死因別死亡率の年次推移グラフにおいて、心疾患は悪性新生物に次いで第2位の死因であり、近年増加傾向を示す。脳血管疾患は減少傾向、老衰は近年急増、肺炎は横ばいから減少傾向である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am002.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am003 | clinical_eng | 2022 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | ビタミンについて正しいのはどれか。 a．ビタミンAは体内でカロテンを合成する材料になる。 b．脚気はビタミンB2の欠乏により生じる。 c．ビタミンB12の吸収には胃から分泌される内因子が必要である。 d．ビタミンCは抗酸化作用をもつ。 e．ビタミンDの生成には赤外線が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ビタミンB12の吸収には胃の壁細胞から分泌される内因子が必要であり（c正しい）、ビタミンCは強い抗酸化作用を持つ（d正しい）。カロテンが体内でビタミンAに変換される（aは逆）。脚気はビタミンB1欠乏（bは誤り）。ビタミンD生成には紫外線が必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am004 | clinical_eng | 2022 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 1 | 投与後に最高薬物血中濃度に達するのが最も速い投与経路はどれか。 | 静脈内注射 | 筋肉内注射 | 皮下注射 | 直腸内投与 | 経口投与 | A | 静脈内注射は薬物を直接血管内に投与するため、投与直後に最高血中濃度に達する。筋肉内注射、皮下注射、直腸内投与、経口投与はいずれも吸収過程を経るため、最高血中濃度到達までに時間を要する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am005 | clinical_eng | 2022 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 悪性腫瘍の特徴として適切でないのはどれか。 | 多段階遺伝子異常 | 細胞異型性 | 非浸潤性増殖 | リンパ行性転移 | 血行性転移 | C | 悪性腫瘍の特徴は浸潤性増殖であり、非浸潤性増殖は良性腫瘍の特徴である。多段階遺伝子異常、細胞異型性、リンパ行性転移、血行性転移はいずれも悪性腫瘍の特徴として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am006 | clinical_eng | 2022 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞小器官について正しいのはどれか。 a．リボソームはタンパク質を合成する。 b．細胞膜は電位勾配を形成する。 c．ゴルジ体はATPを産生する。 d．リソソームは分泌を行う。 e．染色体は核内にある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | リボソームはmRNAの情報に基づきタンパク質を合成する（a正しい）。細胞膜はNa-Kポンプ等により電位勾配を形成する（b正しい）。染色体は核内に存在する（e正しい）。ATP産生はミトコンドリアの機能（cは誤り）。リソソームは細胞内消化を行う（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am007 | clinical_eng | 2022 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 誤っているのはどれか。 | マクロファージは貪食能をもつ。 | 赤血球の寿命は約120日である。 | 第7凝固因子は外因系凝固に関与する。 | 血漿タンパク質で最も多いのはアルブミンである。 | 全血液に対する血漿の容積比をヘマトクリットという。 | E | ヘマトクリットは全血液中に占める赤血球（血球成分）の容積比であり、血漿の容積比ではない。マクロファージの貪食能、赤血球寿命約120日、第VII因子の外因系関与、アルブミンが血漿タンパク質の約60%を占めることはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am008 | clinical_eng | 2022 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓の集合管に作用するホルモンはどれか。 a．レニン b．アンジオテンシンⅡ c．アルドステロン d．バソプレシン e．エリスロポエチン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | アルドステロンは集合管でNa再吸収とK分泌を促進し（c正しい）、バソプレシン（抗利尿ホルモン）は集合管で水の再吸収を促進する（d正しい）。レニンは傍糸球体細胞から分泌される酵素、アンジオテンシンIIは血管収縮に作用、エリスロポエチンは赤血球産生を促進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am009 | clinical_eng | 2022 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 蝸牛は内耳にある。 | 大脳皮質は白質からできている。 | 中脳、橋および延髄をまとめて脳幹という。 | 脊髄神経のうち、胸神経は12対からなる。 | 脳、脊髄では灰白質に神経細胞が密集している。 | B | 大脳皮質は灰白質（神経細胞体が密集）からできており、白質ではない。蝸牛は内耳にある聴覚器官、脳幹は中脳・橋・延髄の総称、胸神経は12対、灰白質に神経細胞が密集することはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am010 | clinical_eng | 2022 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 月経周期の調節に関わるホルモンを分泌する器官はどれか。 a．卵 巣 b．下垂体前葉 c．下垂体後葉 d．子 宮 e．視床下部 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 月経周期の調節には、卵巣（エストロゲン・プロゲステロン分泌、a正しい）、下垂体前葉（FSH・LH分泌、b正しい）、視床下部（GnRH分泌、e正しい）が関与する。下垂体後葉はオキシトシン・バソプレシンを分泌し月経調節には直接関与しない。子宮は標的器官であり調節ホルモンを分泌しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am011 | clinical_eng | 2022 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒を遅らせる因子はどれか。 a．糖尿病 b．低タンパク血症 c．妊 娠 d．高血圧 e．副腎皮質ステロイド薬の投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 糖尿病は微小循環障害や免疫機能低下により創傷治癒を遅らせる（a正しい）。低タンパク血症はコラーゲン合成低下により治癒遅延（b正しい）。副腎皮質ステロイドは抗炎症作用により創傷治癒を抑制する（e正しい）。妊娠や高血圧は創傷治癒遅延の主要因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am012（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2022 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 睡眠時無呼吸症候群の治療法はどれか。 | CPAP | NPPV | TPPV | 在宅酸素療法 | 高流量鼻カニューレ酸素療法（ハイフローセラピー） | B | 睡眠時無呼吸症候群の標準的治療はCPAP（持続陽圧呼吸療法）であるが、本問は不備問題として複数回答が認められた。NPPVも陽圧換気療法として使用されうる。TPPVや在宅酸素療法、ハイフローセラピーは睡眠時無呼吸症候群の標準治療ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am013 | clinical_eng | 2022 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 血圧上昇の原因となるのはどれか。 | BMI（body mass index）減少 | 尿中ナトリウム排泄低下 | カテコラミン産生低下 | アンジオテンシンⅡ産生低下 | 血管壁/管腔径比低下 | B | 尿中Na排泄低下は体内Na貯留を招き、循環血液量増加を通じて血圧を上昇させる。BMI減少は血圧低下に寄与する。カテコラミン産生低下は血管収縮減少により血圧低下。アンジオテンシンII産生低下も血圧低下。血管壁/管腔径比低下は血管抵抗低下を意味する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am014 | clinical_eng | 2022 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 大動脈弁狭窄症の重症化を示唆する徴候はどれか。 a．腹 水 b．失 神 c．狭心痛 d．左心不全 e．下腿浮腫 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 大動脈弁狭窄症の重症三徴は失神（b）、狭心痛（c）、左心不全（d）である。これらの症状が出現すると予後不良とされる。腹水や下腿浮腫は右心不全の徴候であり、大動脈弁狭窄症の直接的な重症化徴候ではない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am015 | clinical_eng | 2022 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 図は甲状腺ホルモンの血中濃度を一定に保つネガティブフィードバック機構を示しいている。 何らかの病気で甲状腺刺激ホルモンの分泌が低下したときの血中ホルモン濃度の変化で正しいのはどれか。 ただし、選択肢は【TRH】 -- 【T3,T4】とする。 | 減 少 -- 減 少 | 減 少 -- 不 変 | 不 変 -- 増 加 | 増 加 -- 減 少 | 増 加 -- 増 加 | D | TSH分泌低下によりT3・T4産生が減少する。T3・T4低下によるネガティブフィードバックが解除されるため、視床下部からのTRH分泌は増加する。これは二次性甲状腺機能低下症のメカニズムである。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am015.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am016 | clinical_eng | 2022 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経亢進状態を示す所見はどれか。 | 縮 瞳 | 血圧低下 | 唾液量増加 | 膀胱括約筋弛緩 | 腸管蠕動運動抑制 | E | 交感神経亢進により腸管蠕動運動は抑制される。縮瞳は副交感神経亢進の所見（交感神経では散瞳）。交感神経亢進では血圧上昇、唾液分泌抑制、膀胱括約筋収縮が起こる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am017 | clinical_eng | 2022 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 院内肺炎の主な原因病原体はどれか。 a．緑膿菌 b．結核菌 c．レジオネラ d．肺炎マイコプラズマ e．メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 院内肺炎の主な原因菌は緑膿菌（a正しい）とMRSA（e正しい）である。結核菌は市中感染が主体、レジオネラは空調設備等からの環境感染、マイコプラズマは市中肺炎の原因菌であり、いずれも院内肺炎の主要原因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am018 | clinical_eng | 2022 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 1 | 我が国における人工透析導入患者の原疾患で最も多いのはどれか。 | IgA腎症 | 多発性嚢胞腎 | 糖尿病性腎症 | 慢性糸球体腎炎 | 急速進行性糸球体腎炎 | C | 日本の透析導入原疾患で最も多いのは糖尿病性腎症であり、1998年以降第1位を維持している。慢性糸球体腎炎はかつて第1位であったが現在は第2位、IgA腎症、多発性嚢胞腎、急速進行性糸球体腎炎の頻度はそれより低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am019 | clinical_eng | 2022 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿路結石の主な成分でないのはどれか。 | リン酸カルシウム | 尿 酸 | シュウ酸カルシウム | コレステロール | シスチン | D | 尿路結石の主成分はシュウ酸カルシウム（最多）、リン酸カルシウム、尿酸、シスチンなどである。コレステロールは胆石の主成分であり、尿路結石の成分ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am020 | clinical_eng | 2022 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | 劇症肝炎について誤っているのはどれか。 | プロトロンビン時間は正常範囲内である。 | 治療抵抗例には肝移植が適応になる。 | 治療として血漿交換がある。 | 広範な肝細胞の壊死を来す。 | 肝性脳症を来す。 | A | 劇症肝炎では広範な肝細胞壊死により凝固因子産生が低下し、プロトロンビン時間は著明に延長する（正常範囲内ではない）。治療には血漿交換や肝移植が含まれ、肝性脳症を伴うことが診断基準に含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am021 | clinical_eng | 2022 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 出血傾向を示すのはどれか。 a．血友病 b．von Willebrand病 c．ビタミンK欠乏症 d．血管性紫斑病 e．ヘパリン起因性血小板減少症（HIT） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 血友病は凝固因子欠乏による出血傾向を示す（a正しい）。von Willebrand病はvWF欠乏で出血傾向（b正しい）。ビタミンK欠乏症は凝固因子合成障害で出血傾向（c正しい）。血管性紫斑病も出血傾向を示すが、HITは血小板減少にもかかわらず血栓症を起こすのが特徴である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am022 | clinical_eng | 2022 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔中のカプノメータによるモニタリングで検出できないのはどれか。 | 呼吸回路脱離 | 食道挿管 | 不整脈 | 肺塞栓症 | 低換気 | C | カプノメータはCO2濃度を測定する装置であり、不整脈の検出はできない。不整脈検出には心電図モニタが必要。呼吸回路脱離・食道挿管ではCO2波形が消失し、肺塞栓症ではCO2排出低下、低換気ではCO2上昇として検出可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am023 | clinical_eng | 2022 | 23 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 手術室内での安全管理 | 1 | 手術室内の安全管理における患者確認の項目に含まれないのはどれか。 | 患者氏名 | 疾患名 | 手術部位 | 術 式 | 家族の病歴 | E | 手術安全チェックリスト（WHO）における患者確認項目には患者氏名、疾患名、手術部位、術式が含まれる。家族の病歴は患者確認の項目に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am024 | clinical_eng | 2022 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | トリアージタグが示す救急処置で優先順位の高い順に並べたのはどれか。 | 黒＞赤＞黄＞緑 | 黒＞赤＞緑＞黄 | 赤＞黒＞黄＞緑 | 赤＞黄＞緑＞黒 | 緑＞黄＞赤＞黒 | D | トリアージタグの優先順位は赤（最優先治療群）＞黄（待機的治療群）＞緑（保留群）＞黒（死亡群・不処置群）である。黒は救命不可能と判定されたカテゴリーで、最も優先度が低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am025 | clinical_eng | 2022 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | 免疫の仕組みについて正しいのはどれか。 a．自然免疫の主体はリンパ球である。 b．好中球は抗原を取り込み、情報を提示する。 c．T細胞は細胞表面上のT細胞レセプタで抗原を認識する。 d．B細胞は免疫グロブリンの産生に関与する。 e．一次免疫応答ではIgAの産生が主体である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | T細胞はT細胞レセプター（TCR）で抗原を認識する（c正しい）。B細胞は形質細胞に分化し免疫グロブリン（抗体）を産生する（d正しい）。自然免疫の主体はマクロファージ・好中球等であり（aは誤り）、好中球は抗原提示を行わない（bは誤り）。一次免疫応答の主体はIgMである（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am026 | clinical_eng | 2022 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 誤差率2％の抵抗器の両端電圧を誤差率4％の電圧計で測定した。 測定結果から算出した電流値に含まれる最大の誤差（誤差率［％］）に最も近いのはどれか。 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | D | オームの法則I=V/Rより、電流の誤差率は電圧の誤差率と抵抗の誤差率の和となる。誤差率2%の抵抗と誤差率4%の電圧計を用いた場合、最大誤差率は2+4=6%となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am027 | clinical_eng | 2022 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 2 | 計測機器と用いられるトランスデューサとの組合せで誤っているのはどれか。 | 超音波診断装置 -- 圧電素子 | 熱希釈式心拍出量計 -- サーミスタ | パルスオキシメータ -- ホール素子 | カプノメータ -- 赤外線検出素子 | 観血式血圧計 -- ストレインゲージ | C | パルスオキシメータはLED（発光素子）とフォトダイオード（受光素子）を使用しており、ホール素子は磁気センサである。超音波-圧電素子、熱希釈-サーミスタ、カプノメータ-赤外線検出素子、観血式血圧計-ストレインゲージはいずれも正しい組合せ。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am028 | clinical_eng | 2022 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 図は神経伝導速度の電極配置と計測結果を模式的に表したものである。神経伝導速度を求める式はどれか。 ただし、図中のD1、D2は電極間の距離、T1、T2は潜時を表す。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 神経伝導速度は2点間の距離の差(D1-D2)を潜時の差(T1-T2)で割って算出する。1点のみの刺激では末端器までの伝導時間が含まれるため、2点刺激による差分法を用いる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am028.jpg;2022_ce_22_am028_2.jpg;2022_ce_22_am028_3.jpg;2022_ce_22_am028_4.jpg;2022_ce_22_am028_5.jpg;2022_ce_22_am028_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am029 | clinical_eng | 2022 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 2 | パルスオキシメータの測定誤差の要因とならないのはどれか。 | 患者の体動 | 大気圧の低下 | 末梢循環不全 | 異常ヘモグロビン | 診断用色素の投与 | B | パルスオキシメータは動脈血の脈動成分を利用して酸素飽和度を測定するため、大気圧の低下自体は測定誤差の要因とならない。体動、末梢循環不全、異常ヘモグロビン（COHb、MetHb等）、診断用色素（ICG等）は誤差要因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am030 | clinical_eng | 2022 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 経皮的血液ガス分析について正しいのはどれか。 | 皮下の血流増加のために加温する。 | 計測には脈波信号が必要である。 | 赤外線の吸収を計測している。 | 新生児には使用できない。 | 侵襲的な計測方法である。 | A | 経皮的血液ガス分析では、皮膚を加温（43-44℃）して皮下の血流を増加させ、動脈血に近いガス分圧を経皮的に測定する。脈波信号は不要（パルスオキシメータとは異なる）。電気化学的センサを用いる。新生児にも使用可能で、非侵襲的計測法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am031 | clinical_eng | 2022 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．生体軟部組織中の音速は約340m/sである。 b．超音波の周波数が高いほど体内での減衰が小さい。 c．超音波は音響インピーダンスが異なる界面で反射する。 d．心室壁の厚さを測定できる。 e．血管内から血管の断面を観察できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 超音波は音響インピーダンスが異なる界面で反射する（c正しい）。心室壁厚の測定が可能（d正しい）。血管内超音波（IVUS）により血管断面を内側から観察できる（e正しい）。生体軟部組織中の音速は約1,530m/sで340m/sは空気中の音速（aは誤り）。高周波ほど減衰は大きい（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am032 | clinical_eng | 2022 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 2 | X線CT撮影について誤っているのはどれか。 | 装置から発生する音はMRIよりも大きい。 | 造影剤を使用して血管を強調する。 | 手術ナビゲーションに用いられる。 | 患者が動くと像が不鮮明になる。 | 放射線防護対策が必要である。 | A | X線CT装置の撮影音はMRIと比較して静かであり、MRIの方が大きな音を発生する。造影剤使用、手術ナビゲーションへの利用、体動による画像劣化、放射線防護の必要性はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am033 | clinical_eng | 2022 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて誤っているのはどれか。 a．切開には連続波を用いる。 b．使用出力は数十kWである。 c．対極板はアクティブ電極である。 d．対極板の接触面積は成人ではおよそ150cm2である。 e．300～500Ωの負荷抵抗で校正する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 電気メスの使用出力は数十~数百Wであり数十kWではない（bは誤り）。対極板は帰還電極（パッシブ電極）でありアクティブ電極ではない（cは誤り）。切開には連続正弦波を使用する（aは正しい）。対極板の接触面積は約150cm2（d正しい）。300~500Ωで校正する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am034 | clinical_eng | 2022 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型の不整脈治療機器について正しいのはどれか。 a．植込み型除細動器（ICD）はペースメーカの機能も有する。 b．心臓再同期療法（CRT）用ペースメーカは心不全症例に使う。 c．リードレスペースメーカは右心室に留置する。 d．電源としてアルカリ電池を使用する。 e．体外式超音波診断装置の誘導下でリードを留置する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ICDはペースメーカ機能を有する（a正しい）。CRT-Pは心不全患者の心室同期不全を改善する（b正しい）。リードレスペースメーカは右心室に経カテーテル的に留置する（c正しい）。電源はリチウム電池を使用する（dは誤り）。リード留置はX線透視下で行う（eは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am035 | clinical_eng | 2022 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 低圧持続吸引器の吸引圧［cmH2O］は図の中のどれか。 | a | b | c | d | e | D | 低圧持続吸引器の吸引圧は一般的に-10~-20cmH2O程度の範囲であり、図中の該当する圧力範囲を選択する。高圧吸引や陽圧とは異なる範囲に設定される。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am035.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am036 | clinical_eng | 2022 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 流量制御型（容積制御方式）の輸液ポンプについて正しいのはどれか。 a．輸液の成分による誤差は生じない。 b．汎用の輸液セットが使用できる。 c．滴下センサが必要である。 d．滴数制御型（滴下制御方式）に比べて流量のばらつきが大きい。 e．圧閉される部分のチューブ内径の変化で誤差が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 流量制御型輸液ポンプは輸液の成分（粘度等）による流量誤差が生じない（a正しい）。チューブ内径の変化で誤差が生じる（e正しい）。専用の輸液セットが必要（bは誤り）。滴下センサは滴数制御型で必要（cは誤り）。流量のばらつきは滴数制御型より小さい（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am037 | clinical_eng | 2022 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 内視鏡外科手術について正しいのはどれか。 a．気腹には亜酸化窒素を使用する。 b．気腹により下半身からの静脈還流量は増加する。 c．気腹により横隔膜は挙上する。 d．トロッカは体腔へのアクセスに用いる。 e．超音波吸引手術装置の使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 気腹には二酸化炭素を使用する（aは誤り）。気腹により下半身からの静脈還流は減少する（bは誤り）。気腹により腹腔内圧上昇で横隔膜は挙上する（c正しい）。トロッカは体腔へのポートアクセスに使用する（d正しい）。超音波吸引手術装置は使用可能（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am038 | clinical_eng | 2022 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．RF誘電型加温法は深部病変の治療に適している。 b．超音波加温法は肺深部の加温に適している。 c．マイクロ波加温法は脂肪層の発熱が大きい。 d．熱耐性予防のため24時間毎に治療する。 e．体外循環は全身加温法で用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | RF誘電型加温法は対向する電極間の高周波電界で深部加温に適する（a正しい）。体外循環を用いた全身加温法がある（e正しい）。超音波は肺内の空気で減衰し肺深部は困難（bは誤り）。マイクロ波は水分含量の多い組織で発熱が大きい（cは誤り）。熱耐性予防のため72時間以上間隔をあける（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am039 | clinical_eng | 2022 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 体表面に100kHzの電流が流れたとき、およその最小感知電流［mA］はどれか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 100kHzの高周波電流では、神経・筋肉への刺激作用は減少し、熱作用が主となる。100kHzにおける体表面の最小感知電流は約100mAである。低周波（商用周波数）での最小感知電流は約1mAであり、周波数が高くなるほど感知電流は大きくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am040 | clinical_eng | 2022 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 単一故障状態でないのはどれか。 | 強化絶縁の短絡 | 絶縁のいずれか一つの短絡 | 電源導線のいずれか1本の断線 | 沿面距離または空間距離のいずれか一つの短絡 | 保護接地線またはME機器内部の保護接地接続の開路 | A | 強化絶縁は二重絶縁と同等の保護手段であり、その短絡は単一故障状態とはみなされない。基礎絶縁や補強絶縁のいずれか一つの短絡、電源導線の断線、沿面距離・空間距離の短絡、保護接地線の開路はいずれも単一故障状態に該当する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am041 | clinical_eng | 2022 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定されている漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．R2は1kΩである。 b．C1は0.015µFである。 c．R1とC1で高域通過フィルタを構成している。 d．点線内の合成インピーダンスZは約10kΩとなる。 e．漏れ電流の値は電圧計の指示値をR2で除した値となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 漏れ電流測定用器具（MD）においてR2は1kΩ（a正しい）、C1は0.015µF（b正しい）。R1とC1は低域通過フィルタを構成する（cは誤り）。点線内の合成インピーダンスは約1kΩ（dは誤り）。漏れ電流はV/R2で求める（e正しい）。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am042 | clinical_eng | 2022 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 定格電流が12AのME機器の保護接地線の抵抗測定で、JIS T 06O1-1で規定されている測定電流値［A］はどれか。 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | E | JIS T 0601-1では保護接地線の抵抗測定電流は定格電流の2倍または25Aのいずれか大きい方と規定されている。定格電流12Aの2倍は24Aであるが、25Aの方が大きいため測定電流は25Aとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am043 | clinical_eng | 2022 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガス設備の配管端末器で標準送気圧力が最も高いのはどれか。 | 酸 素 | 治療用空気 | 亜酸化窒素 | 二酸化炭素 | 手術機器駆動用窒素 | E | 手術機器駆動用窒素の標準送気圧力は約900kPaであり、医療ガスの中で最も高い。酸素・治療用空気は約400kPa、亜酸化窒素・二酸化炭素は約400kPaである。駆動用窒素は手術器械の駆動に高い圧力が必要となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am044 | clinical_eng | 2022 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | フェイルセーフはどれか。 a．麻酔器の酸素供給停止時の亜酸化窒素ガス遮断装置 b．電気メスの対極板コード断線検知機構 c．医療ガス配管端末器のピン方式 d．心電図モニタの不整脈アラーム e．IABP装置のバッテリ搭載 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | フェイルセーフは故障時に安全側に作動する仕組みである。麻酔器の酸素停止時のN2O遮断装置（a正しい）と電気メスの対極板断線検知（b正しい）はフェイルセーフに該当する。ピン方式はフールプルーフ、不整脈アラームはモニタリング機能、バッテリ搭載はフォールトトレランスに相当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am045 | clinical_eng | 2022 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 臨床工学技士の業務として認められていないのはどれか。 a．人工呼吸業務における気管挿管 b．人工呼吸装置使用時の吸引による喀痰の除去 c．動脈留置カテーテルからの採血 d．血管への直接穿刺による輸血 e．ECMO用カニューレの挿入 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 臨床工学技士法により、気管挿管（a）、血管への直接穿刺による輸血（d）、ECMOカニューレ挿入（e）は臨床工学技士の業務として認められていない。喀痰吸引（b）や動脈留置カテーテルからの採血（c）は法改正により認められた業務である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am046 | clinical_eng | 2022 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 真空中において、図のようにxy平面上に点電荷A（＋3C）、B（－1Ｃ）が置かれている。 xy平面上で点Pの電位は点Oの電位の何倍か。 | －1.6 | －1.28 | （図参照：選択肢3） | 1.28 | 1.6 | E | 点電荷による電位はV=kQ/rで求められる。点Oと点Pにおける各点電荷A(+3C)、B(-1C)からの距離を用いて電位を計算し、その比を求めると1.6倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am047 | clinical_eng | 2022 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のような1回巻きのコイルの中心に向けて磁石を急速に動かした後、磁石を停止させた。 このとき、コイルに流れる電流について正しいのはどれか。 | 磁石の動きに関わらず、電流は流れない。 | 磁石が動いている間、電流はA→B→Cの方向に流れる。 | 磁石が動いている間、電流はC→B→Aの方向に流れる。 | 磁石が停止すると、電流はA→B→Cの方向に流れる。 | 磁石が停止すると、電流はC→B→Aの方向に流れる。 | C | レンツの法則により、磁石をコイルに近づけると磁束の増加を妨げる方向に誘導電流が流れる。磁石が動いている間のみ電流が流れ、停止すると磁束変化がなくなり電流は流れなくなる。電流の方向はC→B→Aとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am048 | clinical_eng | 2022 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のようにキャパシタを直流電圧源に接続したとき、ab間の電圧［V］はどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | B | 直流定常状態でキャパシタには電流が流れないため、キャパシタの直列接続における電荷保存と電圧分配の法則を用いてab間の電圧を求める。容量の逆比で電圧が分配され、1.5Vとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am049 | clinical_eng | 2022 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 起電力E［V］、内部抵抗r［Ω］の電池2個と可変抵抗R［Ω］を直列に接続した回路がある。可変抵抗で消費される電力が最大になるようにRの値を調整した。 このとき、回路に流れる電流I［A］を表す式として正しいのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 最大電力伝送条件（インピーダンス整合）より、可変抵抗Rでの消費電力が最大となるのはR=2r（電池2個直列の内部抵抗の合計）のときであり、このとき回路電流I=2E/(2r+2r)=E/(2r)となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am049.jpg;2022_ce_22_am049_2.jpg;2022_ce_22_am049_3.jpg;2022_ce_22_am049_4.jpg;2022_ce_22_am049_5.jpg;2022_ce_22_am049_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am050 | clinical_eng | 2022 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路が共振状態にあるとき正しいのはどれか。 | Rの抵抗値を2倍にすると、回路の全インピーダンスは4倍になる。 | Cの静電容量を2倍にすると、回路の全インピーダンスは1/2倍になる。 | Lのインダクタンスを2倍にすると、回路の全アドミタンスは1/4倍になる。 | Cの静電容量を4倍にすると、共振周波数は1/2倍になる。 | Rの抵抗値を4倍にすると、共振周波数は2倍になる。 | D | RLC直列共振回路では共振周波数f=1/(2π√(LC))である。Cを4倍にすると√(4C)=2√Cとなり、共振周波数は1/2倍になる。共振状態ではインピーダンスはRのみとなるため、Rの変更は共振周波数に影響しない。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am051 | clinical_eng | 2022 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 3 | 図の回路の一次側巻線に流れる電流I［A］（実効値）はどれか。 ただし、変圧器は理想的であり、巻数比は1：10とする。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | C | 理想変圧器では一次側電力=二次側電力が成り立つ。巻数比1:10より二次側電圧は一次側の10倍、二次側電流は一次側の1/10となる。二次側の負荷と電圧から電力を求め、一次側電流を計算すると1Aとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am052 | clinical_eng | 2022 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 半導体の性質として正しいのはどれか。 | n型半導体の自由電子と正孔の数は等しい。 | p型半導体の多数キャリアは自由電子である。 | 真性半導体ではどんな温度でも自由電子が存在しない。 | 真性半導体に自由電子を供給する不純物をアクセプタという。 | 共有結合から自由電子が移動して空になった部分を正孔という。 | E | 共有結合において自由電子が移動して空になった部分を正孔という。n型半導体では自由電子が多数キャリアで正孔は少数キャリア（aは誤り）。p型の多数キャリアは正孔（bは誤り）。真性半導体でも熱励起により自由電子は存在する（cは誤り）。ドナーが自由電子を供給する（dは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am053 | clinical_eng | 2022 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路全体の増幅度は26dBである。抵抗値R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、log102＝0.3とする。 | 5 | 16 | 20 | 30 | 100 | C | 全体の増幅度26dBは電圧利得で20倍に相当（20log10(20)=26dB）。回路構成から各段の増幅度の積が20倍となるよう抵抗値Rを求めると20kΩとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am054 | clinical_eng | 2022 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | viが微分されてvoに出力される回路はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 演算増幅器を用いた微分回路は、入力側にコンデンサ、帰還側に抵抗を配置した構成となる。入力電圧の時間変化率に比例した出力電圧が得られる。積分回路とは入力と帰還の素子配置が逆になる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am054.jpg;2022_ce_22_am054_2.jpg;2022_ce_22_am054_3.jpg;2022_ce_22_am054_4.jpg;2022_ce_22_am054_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am055 | clinical_eng | 2022 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 図の論理回路と真理値表が対応するとき、Fに入る論理演算はどれか。 | AND | OR | NAND | NOR | XOR | D | 論理回路と真理値表を対応させると、NOR演算（A+Bの否定）に該当する。NORは両入力が0のときのみ出力が1となり、それ以外は出力が0となる論理演算である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am056 | clinical_eng | 2022 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 図のようなアンテナはどれか。 | ロッド | アダプティブアレイ | 八 木 | パラボラ | ダイポール | B | アダプティブアレイアンテナは複数のアンテナ素子を配列し、各素子の振幅・位相を電子的に制御してビーム方向を適応的に変化させるアンテナである。図の形状からアダプティブアレイと判断できる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am057 | clinical_eng | 2022 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数B8と9Cの和を16進数で表したのはどれか。 | 154 | 10000 | 220 | 244 | 340 | A | 16進数B8=11×16+8=184、9C=9×16+12=156。184+156=340。340を16進数に変換すると340÷16=21余り4、21÷16=1余り5、よって154（16進数）となる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am058 | clinical_eng | 2022 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | USB Type-Cのポート形状はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | USB Type-Cは上下対称の楕円形状のコネクタで、表裏の区別なく挿入可能である。Type-A（長方形）、Type-B（台形）、Mini-B、Micro-Bとは形状が異なる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am058.jpg;2022_ce_22_am058_2.jpg;2022_ce_22_am058_3.jpg;2022_ce_22_am058_4.jpg;2022_ce_22_am058_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am059 | clinical_eng | 2022 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 正しい組合せはどれか。 | オペレーティングシステム -- Safari | アプリケーションソフトウェア -- Android | プログラミング言語 -- Python | データベース管理システム -- JavaScript | Webブラウザ -- mySQL | C | Pythonはプログラミング言語であり正しい組合せ。SafariはWebブラウザでありOSではない。AndroidはOSでありアプリケーションではない。JavaScriptはプログラミング言語でありDBMSではない。mySQLはDBMSでありWebブラウザではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am060 | clinical_eng | 2022 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | サーバとその役割との組合せで正しいのはどれか。 a．SMTPサーバ -- Webアプリケーションの提供 b．DNSサーバ -- ファイルの転送 c．FTPサーバ -- ドメイン名のIPアドレスへの変換 d．Webサーバ -- HTMLファイルの公開 e．DBサーバ -- データベースの一元管理 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | WebサーバはHTMLファイルの公開を行う（d正しい）。DBサーバはデータベースの一元管理を行う（e正しい）。SMTPサーバはメール送信、DNSサーバはドメイン名のIPアドレス変換、FTPサーバはファイル転送を行うため、a・b・cの組合せは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am061 | clinical_eng | 2022 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | Webサイトに短時間に大量にアクセスし、過負荷を与えることでサービスを停止させるのはどれか。 | DoS攻撃 | ランサムウェア | フィッシング | インジェクション攻撃 | 標的型攻撃 | A | DoS攻撃（Denial of Service）は、サーバに短時間に大量のアクセスを送りつけてサービスを停止させる攻撃である。ランサムウェアはデータ暗号化による身代金要求、フィッシングは偽サイトによる情報窃取、インジェクション攻撃は不正なコード挿入、標的型攻撃は特定組織を狙う攻撃。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am062 | clinical_eng | 2022 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 病院情報システムについて誤っているのはどれか。 a．システムを利用するためには医師の許可が必要である。 b．診療情報を印刷して保存することが規定されている。 c．透析支援システムは部門システムである。 d．クラウド型の電子カルテシステムが認められている。 e．医師の指示はオーダエントリーシステムに記録される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 病院情報システムの利用には各ユーザー個人のID・パスワードが必要であり医師の許可ではない（aは誤り）。電子保存の三原則（真正性・見読性・保存性）が規定されており印刷保存は必須ではない（bは誤り）。透析支援システムは部門システム、クラウド型電子カルテは認められており、オーダエントリーシステムも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am063 | clinical_eng | 2022 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のシステムの伝達関数（Y/X）はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | ブロック線図から伝達関数Y/Xを求める。フィードバック系の伝達関数の公式G/(1+GH)等を適用して計算する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am063.jpg;2022_ce_22_am063_2.jpg;2022_ce_22_am063_3.jpg;2022_ce_22_am063_4.jpg;2022_ce_22_am063_5.jpg;2022_ce_22_am063_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am064 | clinical_eng | 2022 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 量規定換気でフロー30L/分、換気回数15回/分、吸気呼気比1：3のとき、1回換気量［mL］はどれか。 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | A | 換気回数15回/分より1呼吸周期=4秒。吸気呼気比1:3より吸気時間=1秒。フロー30L/分=500mL/秒。1回換気量=500mL/秒×1秒=500mL。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am065 | clinical_eng | 2022 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 加温加湿器について誤っているのはどれか。 | 加温加湿器は患者吸気の湿度によって制御される。 | 加湿器内の蒸留水は雑菌などの汚染に十分注意する。 | ヒータワイヤは吸気回路内の結露を防ぐ。 | ヒータワイヤのない回路は途中のウォータトラップが必要である。 | 不十分な加湿は肺合併症の原因となる。 | A | 加温加湿器は設定温度により制御されるものであり、患者吸気の湿度によって制御されるわけではない。加湿器内の蒸留水の汚染防止、ヒータワイヤによる結露防止、ウォータトラップの必要性、不十分な加湿による肺合併症はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am066 | clinical_eng | 2022 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 減圧症とその治療について誤っているのはどれか。 | 長時間の深い深度での潜水作業後に発症する。 | 組織内に溶解した酸素が気泡化することで発症する。 | 神経症状、呼吸器症状、皮膚症状などを呈する。 | 高気圧酸素治療により、不活性ガスの体外への排出を促進する。 | 標準的治療方法は、約5時間の高気圧酸素治療である。 | B | 減圧症は組織内に溶解した窒素（不活性ガス）が気泡化することで発症するのであり、酸素ではない。長時間の深い深度での潜水後に発症し、神経・呼吸器・皮膚症状を呈する。高気圧酸素治療により不活性ガスの排出を促進し、標準的治療は約5時間である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am067 | clinical_eng | 2022 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 気管挿管中の患者の胸郭の動きに左右差が見られた。 疑われる原因はどれか。 a．片肺挿管 b．気 胸 c．呼吸回路の接続外れ d．気管チューブの食道挿管 e．主気管支の痰づまり | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 胸郭の動きに左右差がある場合、片肺挿管（片側の気管支にチューブ先端が入った状態、a正しい）、気胸（片側の肺が虚脱、b正しい）、主気管支の痰づまり（片側の換気低下、e正しい）が疑われる。回路の接続外れや食道挿管では両側とも換気不良となり左右差は生じにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am068 | clinical_eng | 2022 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | ハイフローシステムについて正しいのはどれか。 a．加温加湿器は必要ない。 b．FiO2の上限は60％である。 c．解剖学的死腔の二酸化炭素の洗い出し効果がある。 d．装着しながら経口摂取を行うことができる。 e．慢性閉塞性肺疾患では在宅で使用できる場合がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイフローシステムでは解剖学的死腔のCO2洗い出し効果がある（c正しい）。経口摂取が可能（d正しい）。COPDでは在宅使用が保険適用となる場合がある（e正しい）。加温加湿器は必要（aは誤り）。FiO2は最大100%まで設定可能（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am069 | clinical_eng | 2022 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸管理の災害時への対応として誤っているのはどれか。 | 常時から非常電源用コンセントに電源プラグを接続しておく。 | 用手的換気装置の用意をしておく。 | 医療ガス安全管理委員会に設備、配管の点検を依頼する。 | 人工呼吸器の内部バッテリを優先して使用する。 | 停電後の復電時には、サージ電流対策を講じる。 | D | 災害時の人工呼吸管理では、内部バッテリは最後の手段として温存すべきであり、まず非常電源用コンセントへの接続を優先する。用手換気装置の準備、医療ガス設備の点検依頼、復電時のサージ電流対策はいずれも正しい対応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am070 | clinical_eng | 2022 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 a．人工肺は血液ポンプの入口側に接続する。 b．ガス流量を増やすと二酸化炭素除去量は減少する。 c．外部灌流型は内部灌流型より血液の圧損失が高い。 d．均質膜は貫通孔をもたない。 e．血漿漏出によるガス交換能低下時は人工肺を交換する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 均質膜（シリコーン膜等）は貫通孔をもたず、ガスは膜を溶解拡散して透過する（d正しい）。血漿漏出時は人工肺交換が必要（e正しい）。人工肺は通常ポンプの出口側（送血側）に接続する（aは誤り）。ガス流量増加でCO2除去量は増加する（bは誤り）。外部灌流型の方が圧損失は低い（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am071 | clinical_eng | 2022 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環に伴う生体の変化について正しいのはどれか。 a．補体系が活性化する。 b．血小板数が減少する。 c．リンパ球数が減少する。 d．血中抗利尿ホルモンが減少する。 e．血中ブラジキニンが減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 体外循環により補体系が活性化される（a正しい）。人工表面との接触により血小板が消費され数が減少する（b正しい）。リンパ球数も減少する（c正しい）。体外循環中はストレス反応により抗利尿ホルモンは増加する（dは誤り）。ブラジキニンは血液と人工表面の接触で増加する（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am072 | clinical_eng | 2022 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環について誤っているのはどれか。 | 体重あたりの適正灌流量は小児では成人に比べて多い。 | 血液希釈により末梢血管抵抗は低下する。 | 低体温により血中酸素溶解度は低下する。 | 低体温によりヘモグロビンの酸素結合力が高くなる。 | 低体温により血液粘稠度は上昇する。 | C | 低体温では酸素の溶解度は上昇する（低下ではない）。体重あたりの適正灌流量は小児の方が成人より多い。血液希釈により粘度低下し末梢血管抵抗は低下する。低体温でヘモグロビンの酸素結合力が高くなり（酸素解離曲線が左方移動）、血液粘稠度は上昇する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am073 | clinical_eng | 2022 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環について正しいのはどれか。 | ヘパリンは送血管および脱血管の挿入が完了した後に投与する。 | ACT（活性化凝固時間）は150～250秒に維持する。 | 目標とする至適灌流量が得られた状態を完全体外循環という。 | 血液希釈限界はヘモグロビン10g/dLである。 | 復温灌流中には送脱血温の温度較差を10℃以内とする。 | E | 復温灌流中の送脱血温の温度較差は10℃以内とし、脳への気泡塞栓を防止する。ヘパリンはカニューレ挿入前に投与する（aは誤り）。ACTは400秒以上に維持（bは誤り）。完全体外循環は心臓を完全にバイパスした状態（cは誤り）。血液希釈限界はHb7g/dL程度（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am074 | clinical_eng | 2022 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 開心術における心筋保護について正しいのはどれか。 | 心筋保護液において血液添加は不可欠である。 | 逆行性心筋保護液注入圧は30mmHg以上とする。 | 心臓の常温虚血時間の安全限界は5分未満である。 | 低温によって心筋酸素消費量は低下する。 | 高度大動脈弁閉鎖不全症例では大動脈基部から心筋保護液を注入する。 | D | 低温により心筋の酸素消費量は低下し、心筋保護に寄与する。血液添加は必須ではなく晶質液のみの心筋保護液もある（aは誤り）。逆行性注入圧は30mmHg以下に維持（bは誤り）。常温虚血の安全限界は約20分（cは誤り）。高度AR症例では冠動脈口から直接注入する（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am075 | clinical_eng | 2022 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって積極的に除去すべき血中の物質はどれか。 a．クレアチニン b．尿 素 c．β2‐ミクログロブリン d．重炭酸 e．ヘモグロビン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 血液透析で積極的に除去すべき物質はクレアチニン（a正しい）、尿素（b正しい）、β2-ミクログロブリン（c正しい）である。重炭酸は透析液から補充されるべき物質であり除去対象ではない。ヘモグロビンは赤血球内にあり、除去すべき物質ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am076 | clinical_eng | 2022 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンラインHDFの特徴として誤っているのはどれか。 | 透析装置から送られた透析液の一部を置換補充液として使用する。 | 浄化器としてヘモダイアフィルタを使用する。 | 清浄化された透析液の利用が前提である。 | 前希釈法に比べ後希釈法では大量置換が可能である。 | 同条件の血液透析に比べ浄化器に流れ込む透析液流量は減少する。 | D | オンラインHDFでは前希釈法の方が大量置換が可能であり、後希釈法は濾過効率は高いが血液濃縮のため大量置換が困難である（dは誤り）。透析液の一部を補充液として使用（a正しい）、ヘモダイアフィルタを使用（b正しい）、清浄化透析液が前提（c正しい）、浄化器への透析液流量は減少（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am077 | clinical_eng | 2022 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドン（PVP）を含有し、非対称構造をもつ透析膜はどれか。 a．セルローストリアセテート（CTA） b．ポリスルフォン（PS） c．ポリエーテルスルフォン（PES） d．ポリエステル系ポリマーアロイ（PEPA） e．ポリメチルメタクリレート（PMMA） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PVPを親水化剤として含み非対称構造を持つ透析膜はPS（ポリスルフォン、b）、PES（ポリエーテルスルフォン、c）、PEPA（ポリエステル系ポリマーアロイ、d）である。CTAは対称構造でPVP不含。PMMAは対称構造でPVP不含。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am078 | clinical_eng | 2022 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 糖尿病を原疾患とする患者が血液透析を受けている。ドライウェイトは60kgであり、4時間で4Lの除水を行っている。開始時140/90mmHgであった血圧が、透析3時間後に80/50mmHgとなった。 このときの対応として正しいのはどれか。 | 頭部挙上 | 除水速度増加 | 降圧薬の内服 | 透析液加温 | 生理食塩液の投与 | E | 透析中の血圧低下に対しては生理食塩液の急速投与（ボーラス投与）で循環血液量を補充する。頭部挙上は血圧低下を悪化させる（下肢挙上が正しい）。除水速度は減少させる。降圧薬投与は禁忌。透析液加温は血圧低下予防に有効だが急性対応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am079 | clinical_eng | 2022 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 2 | HDに比べたCAPDの特徴として正しいのはどれか。 a．小分子溶質の除去に優れる。 b．循環系への影響が少ない。 c．不均衡症状が起きにくい。 d．20年以上の長期透析が可能である。 e．糖負荷量が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | CAPDはHDに比べ循環系への影響が少なく（b正しい）、不均衡症状が起きにくい（c正しい）。小分子溶質の除去はHDの方が優れる（aは誤り）。CAPD単独での20年以上の長期透析は困難（dは誤り）。腹膜透析液にはブドウ糖が含まれ糖負荷が大きい（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am080 | clinical_eng | 2022 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 物体を水平面から60°の角度で斜め上方に初速30m/sで射出した。最高点に達したときの速さ［m/s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | 15 | 15√2 | 15√3 | 30 | B | 60°で斜め上方に初速30m/sで射出した場合、最高点では鉛直方向の速度成分がゼロとなり、水平方向の速度成分のみが残る。水平速度=30×cos60°=30×0.5=15m/s。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am081 | clinical_eng | 2022 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 内直径10mmの円管の中を動粘度4×10-6m2/sの流体が速度1m/sで流れているときのレイノルズ数はどれか。 ただし、動粘度は、粘度/密度である。 | 40 | 250 | 400 | 2500 | 4000 | D | レイノルズ数Re=vd/νで計算する。v=1m/s、d=10mm=0.01m、ν=4×10^-6 m2/s。Re=1×0.01/(4×10^-6)=10^-2/(4×10^-6)=2500。レイノルズ数2500は層流から乱流への遷移域に位置する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am082 | clinical_eng | 2022 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 循環器系の流体現象について誤っているのはどれか。 | 血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度が増加する。 | 連銭（ルーロー）の形成により血液粘度が増加する。 | 動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 | 血管内径が小さくなると血管抵抗が上昇する。 | 大動脈の動圧は静圧より大きい。 | E | 大動脈では血流速度が比較的速いが、静圧（側圧）が動圧（1/2ρv²）よりはるかに大きい。平均動脈圧約100mmHgに対し動圧は数mmHg程度である。石灰化と脈波伝搬速度の関係、連銭形成と粘度、血圧のピーク値の部位差、血管径と抵抗の関係はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am083 | clinical_eng | 2022 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 音の3要素はどれか。 a．高 さ b．強 さ c．音 色 d．速 さ e．方 向 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 音の3要素は高さ（周波数）、強さ（振幅）、音色（波形）である。速さや方向は音の3要素には含まれない。高さは振動数に、強さは音のエネルギーに、音色は倍音構成にそれぞれ対応する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am084 | clinical_eng | 2022 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 図のように、体積0.3m3、圧力100kPa、温度300Kにて気体を封入したシリンダがある。 シリンダ内の圧力を300kPa、温度を600Kとしたとき、気体の体積［m3］はどれか。 | 0.05 | 0.2 | 2 | 5 | 10 | B | ボイル・シャルルの法則PV/T=一定より、100×0.3/300=300×V/600。V=100×0.3×600/(300×300)=0.2m³。温度が2倍、圧力が3倍になるため体積は2/3倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am085 | clinical_eng | 2022 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 100Hzにける生体組織の導電率の大小関係で正しいのはどれか。 | 脂 肪＜血 液＜骨格筋 | 脂 肪＜骨格筋＜血 液 | 骨格筋＜血 液＜肝 臓 | 骨格筋＜肝 臓＜脂 肪 | 肝 臓＜血 液＜脂 肪 | B | 100Hzにおける生体組織の導電率は、血液＞骨格筋＞脂肪の順に大きい。血液は電解質を多く含み導電率が高い。骨格筋は水分含量が多く中程度。脂肪は水分含量が少なく導電率が最も低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am086 | clinical_eng | 2022 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 組織を構成する主な線維について正しい組合せはどれか。 a．骨の基質 -- アクチン b．関節軟骨 -- ミオシン c．骨格筋 -- ケラチン d．血管の外膜 -- コラーゲン e．血管の中膜 -- エラスチン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血管外膜はコラーゲン線維で構成される（d正しい）。血管中膜はエラスチン（弾性線維）と平滑筋で構成される（e正しい）。骨の基質はコラーゲン（aは誤り）。関節軟骨はコラーゲンとプロテオグリカン（bは誤り）。骨格筋はアクチンとミオシン（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am087 | clinical_eng | 2022 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 体表から非接触で体温を測定するときに用いるのはどれか。 | ステファン・ボルツマンの法則 | ランベルト・ベールの法則 | ニュートンの法則 | フックの法則 | スネルの法則 | A | 体表から非接触で体温測定する場合、体表から放射される赤外線のエネルギーを検出する。ステファン・ボルツマンの法則は黒体放射のエネルギーが絶対温度の4乗に比例することを示す法則で、放射温度計の原理に用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am088 | clinical_eng | 2022 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 生体内における物質の移動に関わる現象で正しい組合せはどれか。 a．腎臓における水分の再吸収 -- 拡 散 b．腎糸球体での物質移動 -- 濾 過 c．肺胞から血液への酸素の移動 -- 拡 散 d．毛細血管壁から血管外への水分移動 -- 対 流 e．細胞内から細胞外へのNa+の移動 -- 浸 透 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 腎糸球体での物質移動は血圧による濾過（b正しい）。肺胞から血液への酸素移動は分圧差による拡散（c正しい）。腎臓の水分再吸収は浸透圧差による浸透（aは誤り）。毛細血管壁からの水分移動は濾過（dは誤り）。Na+の細胞外移動は能動輸送（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am089 | clinical_eng | 2022 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 不動態について正しいのはどれか。 a．チタン合金に形成される。 b．ステンレス鋼に形成される。 c．酸化被膜である。 d．形状記憶効果を示す。 e．熱硬化性をもつ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 不動態はチタン合金（a正しい）やステンレス鋼（b正しい）の表面に形成される酸化被膜（c正しい）であり、金属の腐食を防止する。形状記憶効果はNi-Ti合金の特性であり不動態とは無関係（dは誤り）。熱硬化性は樹脂の特性（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am090 | clinical_eng | 2022 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 分子間力に関連するのはどれか。 a．ファンデルワールス力 b．共有結合 c．金属結合 d．イオン結合 e．水素結合 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 分子間力に関連するのはファンデルワールス力（a正しい）と水素結合（e正しい）である。共有結合・金属結合・イオン結合は分子内の化学結合であり、分子間力には分類されない。ファンデルワールス力は最も弱い分子間力、水素結合はやや強い分子間力である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm001 | clinical_eng | 2022 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | 下記のグラフより、令和2年（2020）の従属人口指数［100×（年少人口＋老年人口）/（生産年齢人口）に近いのはどれか。 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | D | 令和2年の人口構成から、年少人口（0-14歳）と老年人口（65歳以上）の合計を生産年齢人口（15-64歳）で割り100を掛けると、従属人口指数は約68となり70に最も近い。少子高齢化により従属人口指数は上昇傾向にある。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm001.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm002 | clinical_eng | 2022 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。 | 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。 | 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 | 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。 | 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。 | 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。 | B | 臨床工学技士の免許は厚生労働大臣から付与されるものであり、内閣総理大臣ではない。守秘義務、医師の指示下での電気的刺激負荷、生命維持管理装置の操作・保守点検、先端部の身体への接続に関する施行令の規定はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm003 | clinical_eng | 2022 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素反応について正しいのはどれか。 | 酵素は活性化エネルギーを大きくする。 | 酵素にはステロイドのものがある。 | 反応は酵素分子の特定部位で生じる。 | 温度と反応速度は正比例する。 | 基質濃度と反応速度は正比例する。 | C | 酵素反応は酵素分子の活性部位（活性中心）という特定部位で基質と結合して生じる。酵素は活性化エネルギーを小さくする（aは誤り）。酵素はタンパク質である（bは誤り）。温度が高すぎると変性する（dは誤り）。基質濃度には飽和現象がある（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm004 | clinical_eng | 2022 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 医薬品添付文書において赤枠で記載される項目はどれか。 a．禁 忌 b．警 告 c．副作用 d．効果又は効能 e．重要な基本的注意 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 医薬品添付文書において赤枠・赤字で記載される項目は禁忌（a正しい）と警告（b正しい）である。副作用、効能又は効果、重要な基本的注意は赤枠での記載ではない。禁忌と警告は特に注意を要する重要な情報として視覚的に強調される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm005 | clinical_eng | 2022 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 細胞傷害の適応現象として適切でないのはどれか。 | 萎 縮 | 過形成 | 低形成 | 肥 大 | 化 生 | C | 細胞傷害に対する適応現象には萎縮、過形成、肥大、化生が含まれる。低形成は発生段階での形成不全であり、細胞傷害に対する適応現象ではない。適応現象は既存の細胞が環境変化に応答して形態や機能を変化させる過程である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm006 | clinical_eng | 2022 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 3 | 解剖学的死腔が150mLの人が、以下に示すAからEの換気を行った。 誤っているのはどれか。 ［換気A］1回換気量：500mL、分時換気回数：12回 ［換気B］1回換気量：400mL、分時換気回数：12回 ［換気C］1回換気量：400mL、分時換気回数：20回 ［換気D］1回換気量：300mL、分時換気回数：20回 ［換気E］1回換気量：400mL、分時換気回数：24回 | 換気Aと換気Dの分時換気量は等しい。 | 換気Aと換気Bの分時死腔換気量は等しい。 | 換気Cと換気Dの分時肺胞換気量は等しい。 | 1回肺胞換気量は換気Aが一番多い。 | 分時肺胞換気量は換気Eが一番多い。 | C | 換気Cの分時肺胞換気量=(400-150)×20=5000mL。換気Dの分時肺胞換気量=(300-150)×20=3000mL。よって換気CとDの分時肺胞換気量は等しくない（cが誤り）。換気AとDの分時換気量はともに6000mL（a正しい）。AとBの分時死腔換気量=150×12=1800mL（b正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm007 | clinical_eng | 2022 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 上腕動脈の血圧について正しいのはどれか。 a．平均血圧は収縮期血圧と拡張期血圧の加算平均である。 b．聴診法による血圧測定ではクスマウル音を聴取する。 c．収縮期血圧と拡張期血圧との差が脈圧である。 d．細動脈の血管抵抗増加により上昇する。 e．交感神経興奮により上昇する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差（c正しい）。細動脈の血管抵抗増加は拡張期血圧を上昇させる（d正しい）。交感神経興奮により心拍出量増加・血管収縮で血圧上昇（e正しい）。平均血圧は加算平均ではない（aは誤り）。聴診法ではコロトコフ音を聴取する（bは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm008 | clinical_eng | 2022 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | ネフロンにおいてアミノ酸のほとんどが再吸収される部位はどれか。 | A | B | C | D | E | B | アミノ酸のほとんどは近位尿細管で再吸収される。ネフロンの図においてBの位置が近位尿細管に該当する。ヘンレループ、遠位尿細管、集合管ではアミノ酸の再吸収はほとんど行われない。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm008.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm009 | clinical_eng | 2022 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 消化酵素と消化液との組合せで誤っているのはどれか。 a．ペプシン -- 胃 液 b．トリプシン -- 膵 液 c．アミラーゼ -- 胆 汁 d．スクラーゼ -- 唾 液 e．リパーゼ -- 膵 液 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | アミラーゼは唾液と膵液に含まれるが胆汁には含まれない（cは誤り）。スクラーゼは小腸粘膜の消化酵素であり唾液には含まれない（dは誤り）。ペプシン-胃液（a正しい）、トリプシン-膵液（b正しい）、リパーゼ-膵液（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm010 | clinical_eng | 2022 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 2 | 1日あたりのエネルギー消費量が2500kcalであるときの熱産生率［W］として最も値が近いのはどれか。 ただし、1cal＝4.2Jとする。 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | A | 2500kcal×4.2kJ/kcal=10,500kJ/日。1日=86,400秒。熱産生率=10,500,000J/86,400s≈121.5W≈120W。1Wは1J/sであるため、1日のエネルギー消費量を秒単位に換算して求める。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm011 | clinical_eng | 2022 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学総論 | 症候と病態生理 | 2 | 中心型チアノーゼの原因となるのはどれか。 | 低血糖 | 寒冷刺激 | Fallot四徴症 | 心原性ショック | 閉塞性動脈硬化症 | C | 中心型チアノーゼは動脈血の酸素飽和度低下が原因であり、Fallot四徴症（右左シャントによる静脈血混入）が代表的原因である。低血糖はチアノーゼの原因とならない。寒冷刺激や閉塞性動脈硬化症は末梢型チアノーゼ。心原性ショックは末梢循環不全による末梢型チアノーゼ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm012 | clinical_eng | 2022 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学総論 | 患者管理 | 2 | 外科的侵襲に対する反応で亢進しないのはどれか。 | グリコーゲン合成 | 抗利尿ホルモン分泌 | ノルアドレナリン分泌 | サイトカイン分泌 | アルドステロン分泌 | A | 外科的侵襲に対してはグリコーゲン分解が亢進し、グリコーゲン合成は抑制される（異化が優位）。抗利尿ホルモン、ノルアドレナリン、サイトカイン、アルドステロンの分泌はいずれもストレス応答として亢進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm013 | clinical_eng | 2022 | 13 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 術後無気肺の徴候でないのはどれか。 | 呼吸困難 | 低酸素血症 | 頻 脈 | 頻呼吸 | 低体温 | E | 術後無気肺では呼吸困難、低酸素血症、頻脈、頻呼吸を認めるが、低体温は無気肺の徴候ではない。無気肺による炎症反応で発熱（体温上昇）を認めることが多い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm014 | clinical_eng | 2022 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | CO2ナルコーシスの治療で正しいのはどれか。 a．ペーパーバッグを口に当てる。 b．高濃度酸素から投与を開始する。 c．NPPVを用いる。 d．人工呼吸管理を行う。 e．アシドーシスはできるだけ早く補正する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | CO2ナルコーシスの治療ではNPPV（c正しい）や人工呼吸管理（d正しい）により換気を補助する。ペーパーバッグは過換気症候群の対処法でありCO2ナルコーシスには禁忌。高濃度酸素は低酸素換気ドライブの消失を招くため低濃度から開始。急激なアシドーシス補正は避けるべきである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm015 | clinical_eng | 2022 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 手術患者の肺血栓塞栓症の予防法はどれか。 a．早期離床 b．酸素療法 c．抗血小板療法 d．抗凝固療法 e．弾性ストッキングの装 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺血栓塞栓症の予防法は早期離床（a正しい）、抗凝固療法（d正しい）、弾性ストッキング（e正しい）である。酸素療法は治療法であり予防法ではない。抗血小板療法は静脈血栓予防のエビデンスが乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm016 | clinical_eng | 2022 | 16 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 二次性高血圧症の原因となる疾患はどれか。 a．原発性アルドステロン症 b．Cushing症候群 c．Ebstein奇形 d．甲状腺機能低下症 e．褐色細胞腫 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 二次性高血圧の原因疾患として、原発性アルドステロン症（a、Na貯留）、Cushing症候群（b、コルチゾール過剰）、褐色細胞腫（e、カテコラミン過剰）がある。Ebstein奇形は先天性心疾患であり高血圧の原因とはならない。甲状腺機能低下症は高血圧の原因となりうるが、dは選択されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm017 | clinical_eng | 2022 | 17 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーション治療の適応となる不整脈はどれか。 a．WPW症候群 b．心室頻拍 c．発作性心房細動 d．洞不全症候群 e．Wenckebach型房室ブロック | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | カテーテルアブレーションの適応はWPW症候群（a正しい）、心室頻拍（b正しい）、発作性心房細動（c正しい）である。洞不全症候群はペースメーカの適応であり、Wenckebach型房室ブロックは通常経過観察で対応する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm018 | clinical_eng | 2022 | 18 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 図のように基質Xから酵素Aにより代謝物Yが生成され、さらに代謝物Yから酵素Bにより代謝物Zが生成される。ある患者では酵素Aの活性は正常で、酵素Bの活性が極度に低下していた。この患者の体内におけるY、Zの量について正しいのはどれか。 ただし、基質Xは十分に供給され、代謝物Zは正常に排泄されるものとする。 また、選択肢は【代謝物Y】 -- 【代謝物Z】とする。 | 減 少 -- 減 少 | 不 変 -- 減 少 | 不 変 -- 増 加 | 増 加 -- 減 少 | 増 加 -- 不 変 | D | 酵素Aの活性は正常で酵素Bの活性が極度に低下している場合、基質Xから代謝物Yは正常に生成されるがYからZへの変換が障害される。そのためYは蓄積して増加し、Zは産生低下と正常な排泄により減少する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm018.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm019 | clinical_eng | 2022 | 19 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | ニューモシスチス肺炎について正しいのはどれか。 a．日和見感染症である。 b．病原体は寄生虫である。 c．胸部X線では無気肺を認める。 d．マクロライド系抗菌薬が有効である。 e．血中β‐D‐グルカン値は診断に有用である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ニューモシスチス肺炎は日和見感染症（a正しい）であり、血中β-D-グルカン値上昇が診断に有用（e正しい）。病原体はニューモシスチス・イロベチイ（真菌）であり寄生虫ではない（bは誤り）。胸部X線ではびまん性すりガラス影（cは誤り）。ST合剤が第一選択薬（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm020 | clinical_eng | 2022 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 生殖器系の疾患 | 1 | 子宮頸癌と関連するのはどれか。 | 淋 菌 | トリコモナス | ヒトヘルペスウイルス | ヒトパピローマウイルス | ヒト免疫不全ウイルス | D | 子宮頸癌はヒトパピローマウイルス（HPV）の持続感染が主な原因である。HPVワクチンは子宮頸癌の予防に有効。淋菌は淋病、トリコモナスはトリコモナス膣炎、ヘルペスウイルスは性器ヘルペス、HIVはエイズの原因であり子宮頸癌とは関連しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm021 | clinical_eng | 2022 | 21 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胃潰瘍について正しいのはどれか。 | ヘリコバクター・ピロリ菌が原因となる。 | 黒色便は生じない。 | 組織欠損は粘膜にとどまる。 | プロトンポンプ阻害薬は禁忌である。 | 疼痛時はNSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）を投与する。 | A | 胃潰瘍の主な原因としてヘリコバクター・ピロリ菌感染がある。黒色便（タール便）は上部消化管出血の症状（bは誤り）。潰瘍は粘膜筋板を超える組織欠損（cは誤り）。プロトンポンプ阻害薬は胃潰瘍の第一選択薬（dは誤り）。NSAIDsは胃潰瘍の原因となるため禁忌（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm022 | clinical_eng | 2022 | 22 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 正球性貧血はどれか。 a．サラセミア b．腎性貧血 c．再生不良性貧血 d．鉄欠乏性貧血 e．ビタミンB12欠乏性貧 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正球性貧血（MCV正常）は腎性貧血（b正しい）と再生不良性貧血（c正しい）が該当する。サラセミア・鉄欠乏性貧血は小球性貧血。ビタミンB12欠乏性貧血は大球性貧血に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm023 | clinical_eng | 2022 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．深昏睡 b．平坦脳波 c．左右瞳孔不同 d．腱反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 脳死判定基準には深昏睡（a正しい）、平坦脳波（b正しい）、自発呼吸消失（e正しい）が含まれる。また瞳孔固定（散大、4mm以上）、脳幹反射消失も含まれる。左右瞳孔不同は脳ヘルニアの所見であり脳死判定基準ではない。腱反射消失は脳死判定基準に含まれない（脊髄反射は残存しうる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm024 | clinical_eng | 2022 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 閉塞性換気障害の判定基準はどれか。 | ％肺活量 80％未満 | ％肺活量 70％未満 | 1秒率 90％未満 | 1秒率 80％未満 | 1秒率 70％未満 | E | 閉塞性換気障害の判定基準は1秒率（FEV1.0%）70%未満である。%肺活量80%未満は拘束性換気障害の基準。1秒率は努力性肺活量に対する1秒量の割合で、気道閉塞の程度を反映する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm025 | clinical_eng | 2022 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 心電図の計測で商用交流雑音対策に用いられるのはどれか。 a．移動平均処理 b．加算平均処理 c．差動増幅器 d．ハムフィルタ e．ACラインフィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 心電図計測の商用交流雑音（ハム雑音）対策として、差動増幅器（同相除去比による雑音除去、c正しい）とハムフィルタ（50/60Hzノッチフィルタ、d正しい）が用いられる。移動平均処理は平滑化、加算平均処理は誘発電位の抽出に用いられる。ACラインフィルタは電源ノイズ対策である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm026 | clinical_eng | 2022 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 誘発脳波計測について誤っているのはどれか。 | 脳手術時のモニタリングに利用される。 | 刺激から潜時をもって誘発電位が現れる。 | 刺激に同期して誘発電位の加算平均処理を行う。 | 聴性誘発電位計測にはクリック音が用いられる。 | 安静時脳波よりも誘発脳波の電位変動は大きい。 | E | 誘発脳波（誘発電位）は安静時脳波よりも振幅が小さく、加算平均処理により背景脳波雑音から抽出する必要がある。脳手術モニタリングへの利用、刺激後の潜時、加算平均処理、クリック音使用はいずれも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm027 | clinical_eng | 2022 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 図は標準12誘導心電図の誘導法を電気回路で表したものである。 図の誘導はどれか。 | Ⅰ誘導 | Ⅲ誘導 | aV<sub>R</sub>誘導 | aV<sub>L</sub>誘導 | V<sub>3</sub>誘導 | D | 電気回路で表された標準12誘導心電図の誘導法から、aVL誘導の構成を読み取る。aVL誘導は左腕の電位からWilson中心電極（右腕と左脚の平均電位）を基準として記録する誘導である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm027.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm028 | clinical_eng | 2022 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 熱希釈式肺動脈カテーテルで計測できないのはどれか。 | 混合静脈血酸素飽和度 | 左室収縮期圧 | 中心静脈圧 | 心拍出量 | 肺動脈圧 | B | 熱希釈式肺動脈カテーテル（スワンガンツカテーテル）で計測できるのは右心系の圧（中心静脈圧、肺動脈圧）、心拍出量、混合静脈血酸素飽和度である。左室収縮期圧の直接測定はできない（肺動脈楔入圧から左房圧を推定するのみ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm029 | clinical_eng | 2022 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 耳用赤外線体温計による体温計測について誤っているのはどれか。 | 鼓膜に赤外線を照射する。 | 検出器にサーモパイルが使用されている。 | 1秒程度で計測できる。 | 挿入する角度により測定値がばらつく。 | 鼓膜温は腋窩温よりも高い。 | A | 耳用赤外線体温計は鼓膜から放射される赤外線を検出するものであり、鼓膜に赤外線を照射するのではない。サーモパイルで赤外線を検出し、短時間で測定可能。挿入角度で測定値がばらつき、鼓膜温は腋窩温より高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm030 | clinical_eng | 2022 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 3 | ランベルト・ベールの法則が成立する吸光度測定で正しいのはどれか。 a．吸光度は透過率に比例する。 b．吸光度は光路長に反比例する。 c．吸光度は－1～1の範囲の値で表す。 d．モル吸光係数は物質によって異なる。 e．透過光の強度は光路長に対して指数関数的に減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ランベルト・ベールの法則においてモル吸光係数は物質固有の値（d正しい）。透過光強度は光路長に対して指数関数的に減少する（e正しい）。吸光度は透過率の対数（aは誤り）。吸光度は光路長に比例する（bは誤り）。吸光度は0以上の値をとる（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm031 | clinical_eng | 2022 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡画像計測について正しいのはどれか。 a．ファイバスコープは先端に光源が装着されている。 b．狭帯域光を用いて毛細血管を強調表示できる。 c．カプセル内視鏡は小腸病変の診断に使われる。 d．ファイバスコープは画像が記録できない。 e．電子内視鏡は光源装置が不要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 狭帯域光観察（NBI）により毛細血管を強調表示できる（b正しい）。カプセル内視鏡は小腸病変の診断に使用される（c正しい）。ファイバスコープの光源は手元のライトガイドから伝送する（aは誤り）。ファイバスコープでも画像記録は可能（dは誤り）。電子内視鏡にも光源装置は必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm032 | clinical_eng | 2022 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 2 | 装置から生体に物理的エネルギーを加えて計測するのはどれか。 a．超音波診断装置 b．X線CT装置 c．PET装置 d．SPECT装置 e．光トポグラフィ装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 装置から生体に物理的エネルギーを加えて計測するのは超音波診断装置（超音波、a正しい）、X線CT装置（X線、b正しい）、光トポグラフィ装置（近赤外光、e正しい）である。PETとSPECTは体内に投与した放射性同位体からの放射線を検出するため、装置からエネルギーを加えるわけではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm033 | clinical_eng | 2022 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 3 | 皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に何らかの不可逆的な障害が生じるとされているエネルギー密度の下限はどれか。 | 1mW/cm<sup>2</sup> | 10mW/cm<sup>2</sup> | 100mW/cm<sup>2</sup> | 1W/cm<sup>2</sup> | 10W/cm<sup>2</sup> | C | 皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーにより不可逆的障害が生じる下限は100mW/cm²とされている。これは治療機器の安全基準の基礎となる値であり、診断用超音波等はこの値以下で使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm034 | clinical_eng | 2022 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 電気メスの対極板の電極部分が2つに分かれている理由はどれか。 | 高周波分流をモニタする。 | 対極板の接触不良をモニタする。 | 患者回路の連続性をモニタする。 | 対極板コードの断線をモニタする。 | 対極板コードコネクタの接続不良をモニタする。 | B | 電気メスの対極板が2つの電極部分に分かれているのは、対極板の接触不良をモニタするためである（REM：Return Electrode Monitoring）。2つの電極間のインピーダンスを監視し、接触不良時に警報を発する。高周波分流のモニタや患者回路の連続性モニタとは異なる目的である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm035 | clinical_eng | 2022 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 除細動器内部コンデンサの静電容量が150µFで、設定エネルギーが300Jの場合、除細動に用いる充電電圧［V］はどれか。 ただし、内部損失がないものとする。 | 141 | 200 | 1,414 | 2,000 | 14,142 | D | コンデンサに蓄えられるエネルギーE=1/2×C×V²より、V=√(2E/C)=√(2×300/150×10⁻⁶)=√(4×10⁶)=2000V。除細動器のエネルギーと静電容量から充電電圧を算出する基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm036 | clinical_eng | 2022 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 経皮的冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | PCI中の血管内超音波診断装置（IVUS）の使用は禁忌である。 | 再狭窄予防のためにステントを留置する。 | カテーテルはX線CT誘導下に挿入する。 | バルーン拡張圧は50気圧程度である。 | 補助循環装置の準備は不要である。 | B | PCIではステント留置により再狭窄を予防する。IVUSはPCI中に使用可能で禁忌ではない（aは誤り）。カテーテルはX線透視下に挿入する（cは誤り）。バルーン拡張圧は10-20気圧程度（dは誤り）。重症例では補助循環装置の準備が必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm037 | clinical_eng | 2022 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．ArFエキシマレーザ -- 冠動脈形成術 b．Arレーザ -- あざ治療 c．Rubyレーザ -- 網膜凝固 d．Nd:YAGレーザ -- がん治療 e．CO2レーザ -- 切 開 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | Nd:YAGレーザは組織深達性が高くがん治療（PDT）に用いられる（d正しい）。CO2レーザは水への吸収が大きく切開に用いられる（e正しい）。ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（aは誤り）。Arレーザは網膜光凝固（bは誤り）。Rubyレーザはあざ治療（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm038 | clinical_eng | 2022 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 2 | JIS T 0601-1で規定されている「使用の準備が完了」を示す表示光の色はどれか。 | 白 | 橙 | 黄 | 青 | 緑 | E | JIS T 0601-1で「使用の準備が完了」を示す表示光の色は緑色と規定されている。黄色は注意・警告、赤色は危険・緊急を示す。これはIEC 60601-1に準拠した国際的な規格である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm039 | clinical_eng | 2022 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 1022の規定で一般の人工透析室に設けなければならない電気設備はどれか。 a．保護接地 b．等電位設置 c．非接地配線方式 d．無停電非常電源 e．一般非常電源 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | JIS T 1022において一般の人工透析室には保護接地（a正しい）と一般非常電源（e正しい）の設置が必要である。等電位接地、非接地配線方式、無停電非常電源は手術室やICU等のより高度な安全管理が必要な場所に求められる設備である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm040 | clinical_eng | 2022 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定においてJIS T 0601-1で規定する正常状態の許容値［µA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | C | 図の漏れ電流測定回路から接地漏れ電流の測定と判断できる。JIS T 0601-1における正常状態での接地漏れ電流の許容値は100µAである。単一故障状態では500µA。患者漏れ電流等とは許容値が異なる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm041 | clinical_eng | 2022 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | ME機器の保守点検で正しいのはどれか。 | 外観点検は機器に手を触れずに目視で行う。 | 作動点検は患者に使用する前までの点検のことをいう。 | 安全性点検は機器のオーバーホールを含む。 | 性能点検は機器の定性的試験のことをいう。 | 故障点検は故障原因究明を目的とする。 | E | 故障点検は故障原因の究明を目的として行う点検である。外観点検は手で触れての確認も含む（aは誤り）。作動点検は正常に動作するかの確認（bは誤り）。安全性点検はオーバーホールを含まない（cは誤り）。性能点検は定量的試験（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm042 | clinical_eng | 2022 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定められている塗色区分との組合せで誤っているのはどれか。 | 酸 素 -- 黒 色 | 空 気 -- ねずみ色 | 二酸化炭素 -- 緑 色 | 亜酸化窒素 -- 青 色 | ヘリウム -- ねずみ色 | D | 高圧ガス容器保安規則では亜酸化窒素（笑気）のボンベ塗色はねずみ色であり、青色ではない。酸素-黒色、空気-ねずみ色、二酸化炭素-緑色、ヘリウム-ねずみ色はいずれも正しい。なお医療ガスの配管識別色とは異なるので注意。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm043 | clinical_eng | 2022 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | あるME機器の定常アベイラビリティが0.9、MTTRが20日のとき、MTBF［日］はどれか。 | 100 | 130 | 180 | 220 | 310 | C | 定常アベイラビリティA=MTBF/(MTBF+MTTR)より、0.9=MTBF/(MTBF+20)。0.9×MTBF+18=MTBF。0.1×MTBF=18。MTBF=180日。アベイラビリティ、MTBF、MTTRの関係式から求める基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm044 | clinical_eng | 2022 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | EMCに関連する国際規格で推奨されている携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離［cm］はどれか。 | 3 | 15 | 22 | 50 | 100 | B | EMCに関する国際規格では、携帯電話と植込み型医療機器（ペースメーカ、ICD等）との推奨離隔距離は15cmとされている。日本の総務省も同様の基準を示している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm045 | clinical_eng | 2022 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器はどれか。 a．輸液ポンプ b．除細動器 c．人工呼吸器 d．MR装置 e．X線CT装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高度管理医療機器（クラスIII・IV）には輸液ポンプ（a正しい）、除細動器（b正しい）、人工呼吸器（c正しい）が該当する。MR装置やX線CT装置は管理医療機器（クラスII）に分類される。高度管理医療機器は不具合が生じた場合に人体への影響が大きい機器である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm046 | clinical_eng | 2022 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 2枚の同じ面積の金属平板A、Bを間隔dだけ離して平行に並べた。金属平板Aに電荷＋Qを、金属平板Bに電荷－Qを与えた。その後、金属平板Bだけ動かし、最初の位置から10d離した。 金属平板Aと金属平板B´の電位差は、金属平板Bを動かす前の何倍か。 | 1.0倍 | 5.0倍 | 5.5倍 | 10倍 | 11倍 | E | 平行平板コンデンサの電位差V=Q/C、C=εS/dより、V=Qd/(εS)。距離がdから11dに変わるとV=Q×11d/(εS)=11×(Qd/(εS))=11倍。電荷Qは一定のまま距離のみ変化するため、電位差は距離に比例して11倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm047 | clinical_eng | 2022 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 正しいのはどれか。 a．同軸ケーブルの特性インピーダンスは、ケーブルの長さに関係しない。 b．導線周りの磁束が変化すると、電界が導線に誘導される。 c．2.45GHzの電磁波の波長はおよそ12cmである。 d．電磁波の速さは真空の誘電率と透磁率の乗算に比例する。 e．直流電流に比例した電力の電磁波が発生する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 同軸ケーブルの特性インピーダンスは構造定数（内外導体径比、誘電体）で決まりケーブル長に無関係（a正しい）。ファラデーの法則により磁束変化で起電力が誘導される（b正しい）。2.45GHzの波長=3×10⁸/2.45×10⁹≈12cm（c正しい）。電磁波の速さは1/√(εμ)に比例（dは誤り）。直流からは電磁波は発生しない（eは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm048 | clinical_eng | 2022 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で、スイッチが①の状態で十分な時間が経過した後に、SWを②に入れた。 正しいのはどれか。 a．回路の時定数は5µsである。 b．SWを②に入れた瞬間のVcの値は10Vである。 c．SWを②に入れた瞬間の回路に流れる電流は100mAである。 d．SWを②に入れてから5ms後のVRの値は約3.7Vである。 e．SWを②に入れてから十分時間が経過した後の回路に流れる電流は0mAである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | RC回路のスイッチ切替問題。SWが①で十分時間経過後、コンデンサはフル充電。SWを②に入れるとRC放電回路となる。時定数τ=RC、初期電圧、初期電流、時間経過後の電圧・電流を計算し、正しい選択肢を選ぶ。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm049 | clinical_eng | 2022 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で抵抗2.0Ωでの消費電力が2.0Wのとき、抵抗4.0Ωの消費電力［W］はどれか。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | B | 2Ωの消費電力が2Wなので、P=I²Rより2=I²×2、I=1A。回路構成から4Ω抵抗に流れる電流と消費電力を求める。並列回路では電圧が等しいため、2Ω両端の電圧V=IR=1×2=2Vが4Ωにもかかり、P=V²/R=4/4=1W。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm050 | clinical_eng | 2022 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図の回路構成に基づいて各素子の電圧・電流関係を求め、正しい選択肢を選ぶ。回路理論の基本法則（キルヒホッフの法則、オームの法則等）を適用して解く。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm050.jpg;2022_ce_22_pm050_2.jpg;2022_ce_22_pm050_3.jpg;2022_ce_22_pm050_4.jpg;2022_ce_22_pm050_5.jpg;2022_ce_22_pm050_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm051 | clinical_eng | 2022 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 電子部品について正しいのはどれか。 a．ピエゾ素子は磁束密度を検出する。 b．CdSは光を受けると起電力が発生する。 c．フォトダイオードは受光量に関係なく一定電流が流れる。 d．オペアンプは多数のトランジスタで構成されている。 e．ツェナーダイオードは一定の電圧を得るために用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | オペアンプは多数のトランジスタ等で構成されたIC（d正しい）。ツェナーダイオードは逆方向に一定電圧（ツェナー電圧）を維持し定電圧源として用いられる（e正しい）。ピエゾ素子は圧力検出（aは誤り）。CdSは光導電効果で抵抗変化（bは誤り）。フォトダイオードは光量に応じた電流変化（cは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm052 | clinical_eng | 2022 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 全波整流回路として正しく動作するのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 全波整流回路はダイオードブリッジ構成により交流入力の正負両方の半波を同一方向の電流に変換する。4つのダイオードの向きが正しく配置された回路が全波整流として動作する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm052.jpg;2022_ce_22_pm052_2.jpg;2022_ce_22_pm052_3.jpg;2022_ce_22_pm052_4.jpg;2022_ce_22_pm052_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm053 | clinical_eng | 2022 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 図の回路でViが1Vのとき、I［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | B | 理想演算増幅器の仮想短絡より反転入力端子の電位はVi=1V。入力抵抗を通じて流れる電流I=Vi/R=1V/10kΩ=0.1mA。理想オペアンプでは入力端子に電流は流れないため、帰還抵抗にも同じ電流が流れる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm054 | clinical_eng | 2022 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路に図2の電圧を入力に加えたとき、出力されるのはどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 回路構成と理想ダイオードの特性（順方向で導通、逆方向で遮断）を考慮して、入力波形に対する出力波形を求める。ダイオードのクリッピング動作により特定の電圧範囲のみが出力される。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm054.jpg;2022_ce_22_pm054_2.jpg;2022_ce_22_pm054_3.jpg;2022_ce_22_pm054_4.jpg;2022_ce_22_pm054_5.jpg;2022_ce_22_pm054_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm055 | clinical_eng | 2022 | 55 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | AD変換について正しいのはどれか。 a．フラッシュ型AD変換器は高速変換に不向きである。 b．量子化ビット数を増やすと量子化誤差が小さくなる。 c．10kHzの信号を20kHzより低い周波数で標本化すると、元の信号を復元できない。 d．多チャンネル同時AD変換には、標本化保持（サンプルホールド）回路を用いる。 e．LSBに対応した電圧が大きいほど電子化誤差が小さい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 量子化ビット数増加で量子化誤差減少（b正しい）。ナイキストの定理により20kHz未満のサンプリングでは10kHz信号を復元不可（c正しい）。多チャンネル同時AD変換にはサンプルホールド回路使用（d正しい）。フラッシュ型は高速変換に適する（aは誤り）。LSB対応電圧が小さいほど誤差は小さい（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm056 | clinical_eng | 2022 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 輝度分解能が8bitで、画素数10,000×10,000で構成された画像がある。この画像10枚を1Gbpsの伝送路で伝送するために必要な最短時間［s］はどれか。 ただし、伝送時に圧縮符号化等の処理を行わず、画像構成データ以外のデータは無視する。 | 0.1 | 0.8 | 1 | 8 | 10 | D | 1画素8bit、画素数10,000×10,000=10⁸画素、1枚のデータ量=10⁸×8bit=8×10⁸bit。10枚で8×10⁹bit=8Gbit。1Gbpsで伝送すると8Gbit/1Gbps=8秒。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm057 | clinical_eng | 2022 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の網掛け部分に対応する論理式はどれか。 ただし、図中の網掛け部分は論理値の1を表す。 | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（B＋C） | A・<span style="text-decoration:overline;">（B＋C）</span> | A＋<span style="text-decoration:overline;">B・C</span> | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（<span style="text-decoration:overline;">B</span>＋<span style="text-decoration:overline;">C</span>） | A・（B・<span style="text-decoration:overline;">C</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>・C） | E | カルノー図の網掛け部分から論理式を導出する。A=1かつ(B⊕C)=1（BとCが異なる）の条件を満たす論理式はA・(B・C̄+B̄・C)である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm058 | clinical_eng | 2022 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 以下の問いに答えよ。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | D | 図の問題から適切な選択肢を判定する。コンピュータの基本構成や演算に関する知識を用いて解答する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm059 | clinical_eng | 2022 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 病院内にある業務システムを、インターネット上でソフトウェアを利用するクラウドサービスSaaS（Software as a Service）に移行する際の利点はどれか。 a．導入時の費用負担だけで済む。 b．保守・管理業務の負担が少なくなる。 c．導入後の利用量の増大に対応しやすい。 d．カスタマイズの自由度が増える。 e．ネットワーク障害に強くなる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | SaaS移行の利点として保守・管理業務の負担軽減（b正しい）と利用量増大への対応の容易さ（スケーラビリティ、c正しい）がある。導入時費用だけでなく月額費用が発生する（aは誤り）。カスタマイズ性は低下する（dは誤り）。ネットワーク依存度は増す（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm060 | clinical_eng | 2022 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 情報セキュリティ対策に使われるファイアウォールの機能はどれか。 | 外部ネットワークと内部ネットワーク間で特定の通信だけを許可する。 | 脆弱性が発見された内部システムのソフトウェアを自動更新する。 | 内部ネットワークへの接続時にパスワードを要求する。 | 通信パケットに含まれるウイルスを駆除する。 | 暗号化された通信だけを許可する。 | A | ファイアウォールは外部ネットワークと内部ネットワーク間の通信を監視し、設定されたルールに基づいて特定の通信のみを許可する機能を持つ。ソフトウェア更新、パスワード要求、ウイルス駆除、暗号化通信の判別はファイアウォールの機能ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm061 | clinical_eng | 2022 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 1 | 医用画像の保存や通信に使用する規格はどれか。 | DICOM | POP3 | MFER | ICD-11 | HL7 | A | DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）は医用画像の保存・通信に使用される国際規格である。POP3はメール受信、MFERは医用波形、ICD-11は疾病分類、HL7は医療情報交換の規格であり、画像専用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm062 | clinical_eng | 2022 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 2 | システムの伝達特性でないのはどれか。 | 時定数 | ゲイン | ステップ応答 | インパルス応答 | ナイキスト周波数 | E | ナイキスト周波数はサンプリング定理に関する概念であり、システムの伝達特性ではない。時定数はシステムの応答速度、ゲインは入出力比、ステップ応答とインパルス応答はシステムの時間領域での応答特性を示すもので、いずれも伝達特性に関連する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm063 | clinical_eng | 2022 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 a．動脈血の酸素分圧を計測している。 b．2種類の赤色光によって計測している。 c．発光ダイオードとフォトダイオードが用いられる。 d．マニュキュアは誤差の要因となる。 e．強い外光は誤差の要因となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長のLED（発光ダイオード）とフォトダイオードを用いて動脈血酸素飽和度を測定する（c正しい）。マニキュアは光透過を妨げ誤差要因となる（d正しい）。外光もフォトダイオードに影響し誤差要因（e正しい）。酸素分圧ではなく飽和度を測定（aは誤り）。赤色光と赤外光を使用（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm064 | clinical_eng | 2022 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 一酸化窒素吸入療法の有害事象として誤っているのはどれか。 | 左心不全の増悪 | メトヘモグロビン血症 | 中止後の肺動脈圧の上昇 | 二酸化窒素による気道損傷 | 体血管拡張による血圧低下 | E | 一酸化窒素（NO）吸入療法は選択的肺血管拡張作用があり、体血管への影響は少ない。体血管拡張による血圧低下はNO吸入の有害事象としては誤り。左心不全増悪、メトヘモグロビン血症、中止後リバウンド性肺動脈圧上昇、NO2による気道損傷は正しい有害事象。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm065 | clinical_eng | 2022 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策として正しいのはどれか。 a．約8時間ごとに口腔ケアを行う。 b．人工呼吸器回路を毎日交換する。 c．体動防止のため過鎮静にする。 d．患者を仰臥位で管理する。 e．人工呼吸器から離脱できるかどうか、毎日評価する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | VAP対策として定期的口腔ケア（a正しい）と毎日の人工呼吸器離脱評価（e正しい）が重要。呼吸器回路の頻繁な交換はVAPリスクを増加させる（bは誤り）。過鎮静は誤嚥リスク増大（cは誤り）。仰臥位ではなく30-45度の上体挙上が推奨（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm066 | clinical_eng | 2022 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器離脱が可能な状態として正しいのはどれか。 | 動脈血pH：7.20 | PaO<sub>2</sub>：40mmHg（FiO<sub>2</sub> 0.21） | PaCO<sub>2</sub>：45mmHg | 1回換気量：4mL/kg | 呼吸回数：40/分 | C | 人工呼吸器離脱可能な状態としてPaCO2 45mmHgは許容範囲内（正常~軽度上昇）。pH7.20は重度アシドーシスで不可。PaO2 40mmHgは低酸素血症で不可。1回換気量4mL/kgは不十分（5mL/kg以上必要）。呼吸回数40/分は頻呼吸で不可。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm067 | clinical_eng | 2022 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の禁忌はどれか。 a．肺気腫 b．緊張性気胸 c．気管支喘息発作 d．一酸化炭素中毒 e．コンパートメント症候群 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高気圧酸素治療の禁忌は肺気腫（a、気圧変化で気胸リスク）、緊張性気胸（b、気圧変化で悪化）、気管支喘息発作（c、閉塞性換気障害で空気閉じ込め）である。一酸化炭素中毒やコンパートメント症候群は高気圧酸素治療の適応疾患。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm068 | clinical_eng | 2022 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環時に使用する薬剤と使用目的との組合せで誤っているのはどれか。 | マンニトール -- 浸透圧の調整 | アドレナリン -- 心収縮力の増強 | ハプトグロビン製剤 -- 出血の予防 | 乳酸加リンゲル液 -- 細胞外液の補正 | アルブミン製剤 -- 膠質浸透圧の調整 | C | ハプトグロビン製剤は遊離ヘモグロビンを結合し腎障害を予防するものであり、出血予防ではない。マンニトールは浸透圧調整（a正しい）、アドレナリンは心収縮力増強（b正しい）、乳酸加リンゲル液は細胞外液補正（d正しい）、アルブミン製剤は膠質浸透圧調整（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm069 | clinical_eng | 2022 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）について誤っているのはどれか。 a．血栓症を起こす。 b．アルガトロバンを使用する。 c．血小板第4因子が関与する。 d．血小板輸血を行う。 e．ヘパリンコーティング回路を使用する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | HIT患者には血小板輸血（d誤り、血栓を助長）とヘパリンコーティング回路の使用（e誤り、ヘパリン曝露となる）は禁忌。HIT患者では血栓症を起こし（a正しい）、代替抗凝固薬としてアルガトロバンを使用（b正しい）、血小板第4因子とヘパリン複合体に対する抗体が関与（c正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm070 | clinical_eng | 2022 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 開心術における心筋保護について正しいのはどれか。 a．人工心肺の送血回路から側枝を出して心筋保護液を注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa+濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．心筋保護液の初回注入量の目安は80mL/kgである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 細胞内液型心筋保護液のNa⁺濃度は細胞外液型より低い（b正しい、細胞内液に近い組成）。逆行性心筋保護では冠静脈洞から注入するため右室灌流が不十分になりやすい（c正しい）。人工心肺回路から直接注入するのではなく心筋保護回路から注入（aは誤り）。血液併用型は注入温度を高く設定できる（dは誤り）。初回量は20mL/kg程度（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm071 | clinical_eng | 2022 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 成人の人工心肺を用いた体外循環の操作条件で適切でないのはどれか。 | S<span style="text-decoration:overline;">v</span>O<sub>2</sub> -- 75％ | 灌流量 -- 70mL/分/kg | 灌流圧（平均大動脈圧） -- 60mmHg | 中心静脈圧 -- 20mmHg | ヘマトクリット -- 20％ | D | 成人の体外循環における中心静脈圧の適切な値は5-10mmHg程度であり、20mmHgは高すぎる。脱血不良や循環血液量過剰を示唆する。SvO2 75%、灌流量70mL/分/kg、灌流圧60mmHg、Ht20%はいずれも許容範囲内である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm072 | clinical_eng | 2022 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | V-A ECMO（PCPS）について正しいのはどれか。 a．抗凝固療法にはヘパリンを使用する。 b．左心室前負荷を増加させる。 c．ウェットラングとはガス交換膜からの血漿リーク発生である。 d．IABPとの併用は禁忌である。 e．高度大動脈弁閉鎖不全を有する患者への使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | V-A ECMO（PCPS）ではヘパリンを使用して抗凝固療法を行う（a正しい）。高度大動脈弁閉鎖不全症例では逆行性送血により左室後負荷が増大し、大動脈弁逆流が増悪するため禁忌である（e正しい）。左心前負荷を増加させるのではなく後負荷を増加させる（bは部分的に正しいが、本問ではa,eの組合せ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm073 | clinical_eng | 2022 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 臨床工学技士が行う人工心肺業務として誤っているのはどれか。 a．回路からの薬剤注入を行う。 b．留置カニューレから採血を行う。 c．回路の充填を行う。 d．術野でカニューレを回路に接続する。 e．開始前に患者の静脈から採血を行う。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 臨床工学技士の人工心肺業務として、術野でのカニューレ回路接続（d）は清潔操作であり通常外科医が行う。開始前の静脈採血（e）も臨床工学技士の業務範囲外。回路からの薬剤注入（a正しい）、留置カニューレからの採血（b正しい）、回路の充填（c正しい）は業務範囲内。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm074 | clinical_eng | 2022 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液浄化に関連して正しい組合せはどれか。 a．限外濾過 -- 溶質の濃度差による移動 b．拡 散 -- 圧力差による移動 c．浸 透 -- 溶媒の移動 d．半透膜 -- 細孔によるふるい分け e．吸 着 -- 吸着材への溶解 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 浸透は溶媒（水）の半透膜を通じた移動（c正しい）。半透膜は細孔径によるふるい分けの機能を有する（d正しい）。限外濾過は圧力差による溶媒移動（aは誤り）。拡散は濃度差による移動（bは誤り）。吸着は吸着材表面への物質の結合（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm075 | clinical_eng | 2022 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析施行中、常時監視すべき項目はどれか。 a．血漿浸透圧 b．気 泡 c．漏 血 d．透析液圧 e．透析液エンドトキシン濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 血液透析中に常時監視すべき項目は気泡（b正しい、空気塞栓防止）、漏血（c正しい、膜破損検知）、透析液圧（d正しい、除水量管理）である。血漿浸透圧やエンドトキシン濃度はリアルタイムの常時監視項目ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm076 | clinical_eng | 2022 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 1 | 緊急透析用バスキュラーアクセスとして最も利用されるのはどれか。 | カテーテル法 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 動脈表在化 | 動脈直接穿刺 | A | 緊急透析ではカテーテル法（ダブルルーメンカテーテル）が最も利用される。内頸静脈や大腿静脈にカテーテルを留置し、速やかに透析を開始できる。自己血管内シャントや人工血管内シャントは作成後に成熟期間が必要であり緊急時には不適。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm077 | clinical_eng | 2022 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析患者の食事で摂取制限に特に留意すべき成分はどれか。 a．脂 質 b．リ ン c．塩 分 d．カリウム e．炭水化物 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 維持透析患者の食事ではリン（b正しい、高リン血症予防）、塩分（c正しい、体液管理）、カリウム（d正しい、高カリウム血症予防）の摂取制限が特に重要。脂質や炭水化物は適切なエネルギー確保のために必要であり、厳しい制限対象ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm078 | clinical_eng | 2022 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性維持血液透析の治療指標で無次元数はどれか。 | 除去量 | クリアスペース | Kt/V | タンパク異化率 | 腎相当クリアランス | C | Kt/Vは透析量の指標であり、K（クリアランス）×t（透析時間）/V（体液量）で表される。各項目の単位が相殺されるため無次元数となる。除去量、クリアスペース、タンパク異化率、腎相当クリアランスにはそれぞれ単位がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm079 | clinical_eng | 2022 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 2つの分離器を同時に使用するアフェレシス治療はどれか。 a．血漿吸着法 b．単純血漿交換法 c．血液直接灌流法 d．血球成分除去療法 e．二重濾過血漿分離交換法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 2つの分離器を同時に使用するアフェレシス治療は血漿吸着法（a正しい、血漿分離器+吸着器）と二重濾過血漿分離交換法（e正しい、一次膜+二次膜）である。単純血漿交換は分離器1つ、血液直接灌流も1つ、血球成分除去療法も1つの分離器を使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm080 | clinical_eng | 2022 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | バネ定数400N/mのバネにおもりを吊るし単振動させたところ、周期は0.3sであった。おもりのおよその質量［kg］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | C | 単振動の周期T=2π√(m/k)より、0.3=2π√(m/400)。0.3/(2π)=√(m/400)。(0.3/(2π))²=m/400。m=400×(0.09/(4π²))≈400×0.00228≈0.91≈1kg。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm081 | clinical_eng | 2022 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 図のような長さ10cm、直径Dの円柱の長軸方向に引張荷重Fをかけると1cm伸びた。 円柱の材質のポアソン比が0.3であるとき、Dは何倍になったか。 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | B | ポアソン比0.3で長軸方向に10%伸びた（ε_axial=0.1）場合、横方向のひずみε_lateral=-0.3×0.1=-0.03。Dの変化率=1-0.03=0.97倍。ポアソン比は縦ひずみに対する横ひずみの比を表す。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm082 | clinical_eng | 2022 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 水の表面張力について誤っているのはどれか。 | 単位はN/mである。 | 毛管現象の要因である。 | 分子の凝集力によって生じる。 | 温度が高くなると小さくなる。 | 液滴の表面積を大きくするように働く。 | E | 表面張力は液体の表面積を最小にするように働く力であり、大きくするように働くのではない。単位はN/m（a正しい）。毛管現象の要因（b正しい）。分子の凝集力による（c正しい）。温度上昇で小さくなる（d正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm083 | clinical_eng | 2022 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流れにおけるベルヌーイの定理を表す式について正しいのはどれか。 a．完全流体に適用される。 b．重力とは無関係である。 c．温度をパラメータとして含む。 d．連続の式を導くことができる。 e．力学的エネルギー保存則が適用される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ベルヌーイの定理は完全流体（粘性のない理想流体）に適用される（a正しい）。力学的エネルギー保存則（運動エネルギー+位置エネルギー+圧力エネルギー=一定）に基づく（e正しい）。重力項を含む（bは誤り）。温度パラメータは含まない（cは誤り）。連続の式は質量保存則から導かれる（dは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm084 | clinical_eng | 2022 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図の問題に基づき力学の基本法則を適用して解答する。力のつり合い、モーメント、エネルギー保存則等の基本概念を用いて計算する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm084.jpg;2022_ce_22_pm084_2.jpg;2022_ce_22_pm084_3.jpg;2022_ce_22_pm084_4.jpg;2022_ce_22_pm084_5.jpg;2022_ce_22_pm084_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm085 | clinical_eng | 2022 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 値が上昇すると血液の粘性率が低下するのはどれか。 a．温 度 b．電解質濃度 c．タンパク質濃度 d．ヘマトクリット値 e．血流のせん断速度 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 温度が上昇すると血液の粘性率は低下する（a正しい、分子運動が活発化するため）。血流のせん断速度が上昇すると赤血球の連銭形成が解除され粘性率が低下する（e正しい）。電解質濃度、タンパク質濃度、ヘマトクリット値の上昇はいずれも血液粘性率を上昇させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm086 | clinical_eng | 2022 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 1 | 生物への影響を考慮した放射線量を示す単位はどれか。 | Bq | C/kg | Sv | Gy | eV | C | Sv（シーベルト）は生物学的影響を考慮した等価線量・実効線量の単位である。Bqは放射能の単位、C/kgは照射線量、Gyは吸収線量、eVはエネルギーの単位であり、いずれも生物学的影響を直接反映しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm087 | clinical_eng | 2022 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について正しいのはどれか。 a．メラニンは紫外光よりも可視光の吸収が大きい。 b．脂質はタンパク質に比べ紫外光の吸収が大きい。 c．水は可視光よりも赤外光の吸収が大きい。 d．核酸は可視光よりも紫外光の吸収が大きい。 e．ヘモグロビンは赤外光よりも可視光の吸収が大きい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 水は可視光より赤外光の吸収が大きい（c正しい）。核酸は可視光より紫外光（260nm付近）の吸収が大きい（d正しい）。ヘモグロビンは赤外光より可視光（特にSoret帯414nm）の吸収が大きい（e正しい）。メラニンは紫外光の方が吸収大（aは誤り）。脂質は紫外光の吸収が小さい（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm088 | clinical_eng | 2022 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医療機器の生物学的安全性評価で誤っているのはどれか。 | 感作性試験を行う。 | 細胞毒性試験を行う。 | 生体と接触する時間で分類される。 | 生体と接触する面積で分類される。 | 生体と接触する部位で分類される。 | D | 医療機器の生物学的安全性評価は生体との接触時間と接触部位で分類されるが、接触面積では分類されない。感作性試験（a正しい）、細胞毒性試験（b正しい）、接触時間による分類（c正しい）、接触部位による分類（e正しい）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm089 | clinical_eng | 2022 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 血液と医用材料が接触したとき、最初に起こるのはどれか。 | タンパク質吸着 | 線溶系亢進 | 赤血球凝集 | 血小板粘着 | 石灰化 | A | 血液と医用材料が接触した際、最初に起こるのはタンパク質（フィブリノーゲン、アルブミン等）の吸着である。その後、血小板粘着→血小板活性化→凝固系活性化→線溶系亢進→赤血球凝集の順に反応が進行する。石灰化は長期的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm090 | clinical_eng | 2022 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 人工肺のハウジング（外筒）に使われる材料はどれか。 | ポリ乳酸 | セルロース | ポリカーボネート | ポリウレタン | ポリビニルアルコール | C | 人工肺のハウジング（外筒）にはポリカーボネートが使用される。ポリカーボネートは透明性、耐衝撃性、耐熱性に優れ、血液の流れを目視確認できる。ポリ乳酸は生分解性材料、セルロースは透析膜、ポリウレタンはカテーテル、ポリビニルアルコールは含水ゲルに使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z