## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2014_ce_14_am001 | clinical_eng | 2014 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | クリニカルパス導入の効果で誤っているのはどれか。 | チーム医療による相互チェックが強化される。 | 治療が均一化される。 | 医療事故の予防につながる。 | 患者の理解が得られやすい。 | 医師の裁量権が強化される。 | E | クリニカルパスは多職種による標準的な治療計画であり、チーム医療の強化(A)、治療の均一化(B)、医療事故予防(C)、患者への説明のしやすさ(D)が効果として挙げられる。しかし、クリニカルパスは標準化を目的とするため、医師個人の裁量権はむしろ制限される方向に働く。よってEが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am002 | clinical_eng | 2014 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | 感染症法で1類感染症に含まれるのはどれか。 | 鳥インフルエンザ | エボラ出血熱 | デング熱 | 重症急性呼吸器症候群（SARS） | 黄 熱 | B | 感染症法における1類感染症はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾患である。鳥インフルエンザ(A)は2類(H5N1)または4類、デング熱(C)は4類、SARS(D)は2類、黄熱(E)は4類に分類される。よってBのエボラ出血熱が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am003 | clinical_eng | 2014 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 触媒の一種である。 | 基質は酵素が作用する物質を示す。 | 至適温度は25℃付近である。 | 酵素ごとの至適pHが存在する。 | タンパク質で構成される。 | C | 酵素は触媒の一種(A正)、基質は酵素が作用する物質(B正)、酵素ごとに至適pHがある(D正)、タンパク質で構成される(E正)。ヒトの酵素の至適温度は体温付近の37℃前後であり、25℃付近ではない。よってCが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am004 | clinical_eng | 2014 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬物について正しいのはどれか。 a.脳には全身循環から薬物が移行しやすい。 b.直腸内投与の方が経口投与よりも効果発現は早い。 c.血漿蛋白と結合したものは薬理作用をもたない。 d.生体内利用率とは経口投与薬物のうち全身を循環する薬物の割合を示す。 e.生物学的半減期は投与薬物が血中から消失するまでの時間の1/2の時間である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | a:脳には血液脳関門(BBB)があり薬物は移行しにくい(誤)。b:直腸内投与は初回通過効果を一部回避し経口投与より効果発現が早い(正)。c:血漿蛋白結合型は薬理活性を持たない(正)。d:生体内利用率(バイオアベイラビリティ)は経口投与薬物が全身循環に到達する割合(正)。e:生物学的半減期は血中濃度が半分になるまでの時間であり、消失時間の1/2ではない(誤)。b,c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am005 | clinical_eng | 2014 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 3 | 血栓形成を促進するのはどれか。 a.血管内皮傷害 b.血流低下 c.線溶系亢進 d.貧 血 e.血管透過性の亢進 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | Virchowの三徴として、血管内皮傷害・血流停滞(低下)・血液凝固能亢進が血栓形成を促進する。a(血管内皮傷害)とb(血流低下)は該当する。線溶系亢進(c)は血栓を溶解する方向に働く。貧血(d)や血管透過性亢進(e)は直接的な血栓促進因子ではない。よってAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am006 | clinical_eng | 2014 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 図に細胞の構造を示す。 蛋白質が合成されるのはどれか。 | A | B | C | D | E | E | 図を参照。蛋白質が合成される場所はリボソーム(粗面小胞体に付着したリボソームを含む)である。選択肢Eがリボソームに該当し、mRNAの情報に基づきアミノ酸を連結して蛋白質を合成する。核(DNA複製・転写)、ミトコンドリア(ATP産生)、ゴルジ体(修飾・輸送)、リソソーム(分解)とは異なる。 | True | 2014_ce_14_am006.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am007 | clinical_eng | 2014 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 血圧上昇の原因とならないのはどれか。 | 心拍出量の増加 | 血管抵抗の上昇 | 静脈還流量の減少 | 交感神経活動の亢進 | 循環血液量の増加 | C | 血圧=心拍出量×末梢血管抵抗で規定される。心拍出量増加(A)、血管抵抗上昇(B)、交感神経活動亢進(D)、循環血液量増加(E)はいずれも血圧を上昇させる。静脈還流量の減少(C)は心拍出量を低下させるため、血圧上昇の原因とはならない。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am008 | clinical_eng | 2014 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 3 | イヌリンクリアランスの検査を実施した。イヌリンは血漿中濃度0.80mg/dL、尿中濃度65mg/dL、1分間の尿量は1.6mLであった。 イヌリンクリアランス［mg/dL］はどれか。 | 33 | 52 | 83 | 100 | 130 | E | イヌリンクリアランス=尿中濃度×尿量÷血漿中濃度=65×1.6÷0.80=130 mL/min。単位はmL/minであり、問題文にmg/dLとあるが計算結果は130。イヌリンは糸球体で自由に濾過され尿細管で再吸収・分泌されないため、GFRの指標となる。正常値は約120mL/min前後であり、130は選択肢Eに該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am009 | clinical_eng | 2014 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 錐体路が交叉するところはどれか。 | 大脳基底核 | 脳 梁 | 中 脳 | 延 髄 | 脊 髄 | D | 錐体路(皮質脊髄路)は大脳皮質の運動野から下行し、延髄の錐体で約80%が対側に交叉(錐体交叉)する。大脳基底核(A)は運動調節に関与するが交叉部位ではない。脳梁(B)は左右大脳半球の連絡。中脳(C)や脊髄(E)も交叉部位ではない。よってDの延髄が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am010 | clinical_eng | 2014 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 3 | 中心型チアノーゼの原因はどれか。 a.メトヘモグロビン血症 b.肺動静脈瘻 c.バージャー病 d.寒冷曝露 e.心拍出量低下 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | チアノーゼには中心型と末梢型がある。中心型は動脈血の酸素化が不十分な場合に起こり、メトヘモグロビン血症(a)や肺動静脈瘻(b)が原因となる。バージャー病(c)や寒冷曝露(d)は末梢循環不全による末梢型チアノーゼの原因。心拍出量低下(e)も末梢型の原因である。よってa,bが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am011 | clinical_eng | 2014 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 3 | 滲出性の胸水貯留を来すのはどれか。 a.左心不全 b.肺結核 c.肺梗塞 d.肝硬変 e.ネフローゼ症候群 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 胸水は滲出性と漏出性に分類される。漏出性は血管内圧上昇や膠質浸透圧低下が原因で、左心不全(a)、肝硬変(d)、ネフローゼ症候群(e)が該当する。滲出性は炎症や腫瘍が原因で、肺結核(b)と肺梗塞(c)が該当する。よってb,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am012 | clinical_eng | 2014 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 気管支喘息で誤っているのはどれか。 | 気道の慢性炎症性疾患である。 | ハウスダストが抗原になる。 | 末梢血中の好酸球が減少する。 | アセチルコリンの吸入試験で過敏性を示す。 | 気管支痙攣の治療にβ<sub>2</sub>受容体刺激薬を用いる。 | C | 気管支喘息は気道の慢性炎症性疾患(A正)で、ハウスダストが抗原となる(B正)。喘息ではアレルギー反応により末梢血中の好酸球は増加するのが特徴であり、減少ではない(C誤)。アセチルコリン吸入試験で気道過敏性を示す(D正)。β2受容体刺激薬は気管支拡張に用いる(E正)。よってCが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am013 | clinical_eng | 2014 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 二次性高血圧症の基礎疾患でないのはどれか。 | 原発性アルドステロン症 | クッシング症候群 | 甲状腺機能亢進症 | アジソン病 | 糸球体腎炎 | D | 二次性高血圧は他の疾患が原因で起こる高血圧である。原発性アルドステロン症(A)はアルドステロン過剰でNa貯留、クッシング症候群(B)はコルチゾール過剰、甲状腺機能亢進症(C)は心拍出量増加、糸球体腎炎(E)は腎性高血圧の原因となる。アジソン病(D)は副腎皮質機能低下症で、低血圧を来す。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am014 | clinical_eng | 2014 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 4 | 不整脈について正しいのはどれか。 a.Wenckebach型房室ブロックではPQ間隔は徐々に短縮する。 b.MobitzⅡ型房室ブロックは、ペースメーカーの適応である。 c.Maze手術は心房細動に対して行われる。 d.Adams-Stokes発作を伴う洞不全症候群は薬剤治療が第一選択である。 e.WPW症候群ではPQ間隔が延長する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | a:Wenckebach型ではPQ間隔は徐々に延長する(誤)。b:MobitzII型は高度房室ブロックに移行しやすくペースメーカー適応(正)。c:Maze手術は心房細動に対する外科的治療法(正)。d:Adams-Stokes発作を伴う洞不全症候群はペースメーカーが第一選択で薬剤ではない(誤)。e:WPW症候群ではPQ間隔が短縮しδ波が出現する(誤)。b,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am015 | clinical_eng | 2014 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 糖尿病治療中の患者にみられる低血糖の症状はどれか。 a.徐 脈 b.皮膚乾燥 c.手指振戦 d.顔面蒼白 e.頭 痛 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 低血糖症状は交感神経刺激症状と中枢神経症状に分かれる。交感神経刺激により頻脈(徐脈ではない)、発汗、手指振戦(c)、顔面蒼白(d)が起こる。中枢神経症状として頭痛(e)、意識障害が生じる。徐脈(a)や皮膚乾燥(b)は低血糖の典型症状ではない。c,d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am016 | clinical_eng | 2014 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 蚊が媒介する感染症はどれか。 a.ツツガムシ病 b.アメーバ赤痢 c.デング熱 d.マラリア e.オウム病 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 蚊が媒介する感染症にはデング熱(c)、マラリア(d)、日本脳炎、ジカ熱などがある。ツツガムシ病(a)はダニ媒介、アメーバ赤痢(b)は経口感染、オウム病(e)はオウム・インコからの飛沫・粉塵吸入感染である。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am017 | clinical_eng | 2014 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 二次性ネフローゼ症候群の基礎疾患でないのはどれか。 a.糖尿病 b.高尿酸血症 c.多発性嚢胞腎 d.アミロイドーシス e.全身性エリテマトーデス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 二次性ネフローゼ症候群の基礎疾患には糖尿病(a:糖尿病性腎症)、アミロイドーシス(d)、SLE(e:ループス腎炎)がある。高尿酸血症(b)は痛風腎の原因だがネフローゼの主因としては稀。多発性嚢胞腎(c)は遺伝性疾患でネフローゼの原因とはならない。b,cが基礎疾患でないためCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am018 | clinical_eng | 2014 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 治療 | 3 | 慢性腎不全の合併症への対応で適切でない組合せはどれか。 | 貧 血 -- エリスロポエチン製剤の投与 | 痛 風 -- 尿酸生成抑制薬の投与 | 高カリウム血症 -- 陽イオン交換樹脂の使用 | 高リン血症 -- リン吸着剤の投与 | 低カルシウム血症 -- ビスホスホネート製剤の投与 | E | 慢性腎不全の合併症対応として、貧血にエリスロポエチン(A適切)、痛風に尿酸生成抑制薬(B適切)、高K血症に陽イオン交換樹脂(C適切)、高P血症にリン吸着剤(D適切)は正しい。低Ca血症にはビタミンD製剤を投与するのが適切であり、ビスホスホネート製剤は骨吸収抑制薬でCaをさらに低下させるため不適切(E)。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am019 | clinical_eng | 2014 | 19 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | アフェレシス療法 | 2 | 血漿交換療法が適応となる疾患・病態でないのはどれか。 | 劇症肝炎 | 逆流性食道炎 | 全身性エリテマトーデス | 家族性高コレステロール血症 | ギラン・バレー症候群 | B | 血漿交換療法は自己免疫疾患や代謝異常疾患で病因物質を除去する治療法である。劇症肝炎(A)、SLE(C)、家族性高コレステロール血症(D)、ギラン・バレー症候群(E)は適応となる。逆流性食道炎(B)は胃酸の逆流による消化管疾患であり、血漿交換の適応ではない。よってBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am020 | clinical_eng | 2014 | 20 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 血液透析中の患者で血小板減少と血栓症が認められた場合、原因として考えられる薬剤はどれか。 | ナファモスタットメシル酸塩 | 鉄剤 | エリスロポエチン製剤 | ヘパリン | ビタミンD製剤 | D | 血液透析中に血小板減少と血栓症が同時に認められる場合、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)が疑われる。HITはヘパリン(D)投与により血小板第4因子との複合体に対する抗体が産生され、血小板減少と血栓症を引き起こす。他の選択肢の薬剤ではこの病態は生じない。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am021 | clinical_eng | 2014 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 3 | 表面麻酔で行うことができるのはどれか。 a.脱臼整復 b.気管支鏡検査 c.胃内視鏡検査 d.皮膚生検 e.三叉神経ブロック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 表面麻酔は粘膜表面にリドカインなどを塗布・噴霧して行う麻酔法である。気管支鏡検査(b)や胃内視鏡検査(c)では咽頭・気管粘膜にキシロカインスプレーなどで表面麻酔を行う。脱臼整復(a)は深い鎮痛が必要、皮膚生検(d)は皮下への浸潤麻酔、三叉神経ブロック(e)は神経ブロックが必要。b,cが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am022 | clinical_eng | 2014 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | 生命徴候(バイタルサイン）の検査項目はどれか。 a.心拍数 b.体 重 c.瞳孔径 d.体 温 e.血 圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | バイタルサインは生命徴候で、一般に体温、脈拍(心拍数)、血圧、呼吸(呼吸数)の4つを指す。心拍数(a)、体温(d)、血圧(e)が該当する。体重(b)や瞳孔径(c)はバイタルサインに含まれない。a,d,eが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am023 | clinical_eng | 2014 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 3 | 消毒・滅菌について正しいのはどれか。 a.消毒薬中で微生物は繁殖しない。 b.エタノールは粘膜の消毒に有用である。 c.オートクレーブは高圧蒸気で滅菌する。 d.エチレンオキサイドガスは残留毒性が強い。 e.クロルヘキシジンは結核菌に有効である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | a:消毒薬中でも一部の微生物は繁殖しうる(誤)。b:エタノールは粘膜刺激が強く粘膜消毒には不適(誤)。c:オートクレーブは高圧蒸気(121℃等)で滅菌する(正)。d:エチレンオキサイドガスは残留毒性が強く十分なエアレーションが必要(正)。e:クロルヘキシジンは低水準消毒薬で結核菌には無効(誤)。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am024 | clinical_eng | 2014 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 1 | 医療事故発生時の対応について適切でないのはどれか。 | 患者への安全確保 | 正確な事実把握 | 医師や上司への報告 | 事故に関わる物品の保全 | 発生部署内での解決 | E | 医療事故発生時は患者の安全確保(A)を最優先し、正確な事実把握(B)、医師・上司への報告(C)、関連物品の保全(D)を行う。事故を発生部署内だけで解決しようとする(E)のは不適切で、病院全体での組織的対応・報告体制が必要である。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am025 | clinical_eng | 2014 | 25 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 1 | 脂溶性ビタミンはどれか。 a.ビタミンA b.ビタミンB6 c.ビタミンC d.ビタミンD e.ビタミンE | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 脂溶性ビタミンはA、D、E、Kの4種(「脂溶性はDAKE(だけ)」と覚える)。ビタミンA(a)、ビタミンD(d)、ビタミンE(e)が脂溶性。ビタミンB6(b)とビタミンC(c)は水溶性ビタミンである。a,d,eが正しくCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am026 | clinical_eng | 2014 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | サーマルアレイレコーダーについて誤っているのはどれか。 | 1mmに16個程度のサーマルヘッドが並んでいる。 | サーマルヘッドはミリ秒オーダで加熱される。 | DAコンバータによって発色位置を決める。 | 周波数応答は2～3kHzの応答速度をもっている。 | 波形だけでなく文字も記録可能である。 | C | サーマルアレイレコーダは感熱式記録装置で、サーマルヘッドの加熱により感熱紙に記録する。発色位置はサーマルヘッドの配列位置で決まり、DAコンバータではなくヘッドの選択的加熱で制御する(C誤)。1mm当たり16個程度のヘッド(A正)、ミリ秒オーダの加熱(B正)、数kHzの応答(D正)、波形・文字の記録が可能(E正)。よってCが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am027 | clinical_eng | 2014 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | ディジタル心電計におけるaVRの計算式はどれか。 ただし、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは標準肢誘導を表す。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。ディジタル心電計ではI誘導とII誘導の2チャネルから他の誘導を演算で求める。aVR=-(I+II)/2が計算式であり、選択肢Bがこれに該当する。aVLは(I-III)/2=(2I-II+I)/2、aVFは(II-I+II)/2で求められる。 | True | 2014_ce_14_am027.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am028 | clinical_eng | 2014 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧計の波形がひずむ原因はどれか。 a.ゼロ点調整不良 b.血圧トランスデューサの高さ不良 c.カテーテル内での気泡混入 d.カテーテル先端での血栓形成 e.カテーテル先端での先当り | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 観血式血圧計の波形がひずむ(周波数応答が変化する)原因は、カテーテル内の気泡混入(c:共振周波数低下、ダンピング変化)、先端での血栓形成(d:カテーテル内腔の狭小化)、先端の先当り(e:圧波形の歪み)である。ゼロ点調整不良(a)やトランスデューサの高さ不良(b)は基線のオフセット(レベル誤差)を生じるが波形のひずみではない。c,d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am029 | clinical_eng | 2014 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量計測法でないのはどれか。 | 熱希釈法 | 色素希釈法 | 脈波伝搬速度法 | 超音波断層法 | 血圧波形解析法 | C | 心拍出量の計測法には熱希釈法(A)、色素希釈法(B)、超音波断層法(D:断面積×血流速度)、血圧波形解析法(E:動脈圧波形からの推定)がある。脈波伝搬速度法(C)は動脈硬化度(血管壁の硬さ)の評価に用いる方法であり、心拍出量の計測には用いない。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am030 | clinical_eng | 2014 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 2 | 赤外線を利用した呼吸関連計測装置はどれか。 a..スパイロメータ b.ニューモタコメータ c.インピーダンスプレスチモグラフ d.パルスオキシメータ e.カプノメータ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 赤外線を利用する呼吸関連計測装置はパルスオキシメータ(d:赤色光と赤外光で酸素飽和度測定)とカプノメータ(e:赤外線吸収によるCO2濃度測定)である。スパイロメータ(a)は容量計、ニューモタコメータ(b)は差圧式流量計、インピーダンスプレスチモグラフ(c)は電気インピーダンス変化を利用する。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am031 | clinical_eng | 2014 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 体温計測に用いるのはどれか。 a.ホール効果 b.マイスナー効果 c.ジョセフソン素子 d.サーモパイル e.サーミスタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 体温計測に用いるセンサはサーモパイル(d:熱電対を多数直列接続し赤外線放射を検出する鼓膜体温計等に使用)とサーミスタ(e:温度変化で抵抗値が変化する半導体素子で電子体温計に使用)である。ホール効果(a)は磁場計測、マイスナー効果(b)は超伝導現象、ジョセフソン素子(c)は超伝導デバイスでSQUID等に使用。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am032 | clinical_eng | 2014 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 | 生体軟部組織での音速は10km/sである。 | 軟組織よりも硬組織の方が音速は速い | 動きのある臓器の撮影には不適である。 | 約25kHzの音波を使用する。 | ドプラ法で臓器の形状が得られる。 | B | 生体軟部組織での音速は約1,530m/s(約1.5km/s)であり10km/sではない(A誤)。硬い組織ほど音速は速い(B正)。超音波はリアルタイム性に優れ動きのある臓器の撮影に適する(C誤)。診断用超音波は2~20MHz程度を使用し25kHzは超音波ではない(D誤)。ドプラ法は血流速度の測定に用いる(E誤)。よってBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am033 | clinical_eng | 2014 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | 単純エックス線撮影について正しいのはどれか。 | 臓器から反射したエックス線を撮影する。 | 造影剤はエックス線に対する透過性が高い。 | 動きがある臓器には使用しない。 | 高密度の期間はエックス線を吸収して陰影を作る。 | 体動の影響は少ない。 | D | エックス線撮影は体を透過したX線の減弱量の差で画像を得る方法で、反射ではない(A誤)。造影剤はX線吸収率が高い(透過性が低い)(B誤)。動きのある臓器にも短時間撮影で使用可能(C誤)。高密度の組織はX線を吸収して白い陰影を形成する(D正)。呼吸・心拍等の体動の影響は受ける(E誤)。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am034 | clinical_eng | 2014 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 3 | 治療機器のエネルギー作用について正しいのはどれか。 a.エネルギー密度に対する主作用はエネルギーの種類によらない。 b.主作用は治療余裕度を超えるエネルギー密度で現れる。 c.治療閾値を超えるエネルギー密度で治療効果が現れる。 d.副作用はエネルギー密度が大きくなると増大する。 e.不可逆的な障害は0.1mW/cm2を超えるエネルギー密度で現れる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 治療機器のエネルギー作用に関して、エネルギー密度と主作用の関係はエネルギーの種類により異なる(a誤)。主作用は治療閾値を超えると現れ、治療余裕度を超えると副作用が出る(b誤、c正)。副作用はエネルギー密度が大きくなると増大する(d正)。不可逆的障害の閾値は0.1mW/cm2のような一律の値ではない(e誤)。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am035 | clinical_eng | 2014 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 4 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a.植込み型にはヨウ素リチウム電池は使用されない。 b.出力パルス幅は約100msである。 c.電極装着後、刺激閾値は経時的に低下する。 d.NBG(ICHD）コードの第一文字は刺激部位を表す。 e.体外式ペースメーカの出力点検時には500Ωの付加抵抗を接続する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | a:植込み型ペースメーカーにはヨウ素リチウム電池が標準的に使用される(誤)。b:出力パルス幅は0.5~1.0ms程度で100msではない(誤)。c:電極装着直後は刺激閾値が上昇し数週間後に低下・安定する(誤:直後は一時的に低くても数日で上昇する)。d:NBGコードの第1文字は刺激(ペーシング)部位を表す(正)。e:体外式の出力点検時には500Ωの負荷抵抗を接続する(正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am036 | clinical_eng | 2014 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | シリンジポンプには閉塞アラームがない。 | シリンジポンプには気泡アラームがある。 | 滴数制御方式は薬液の表面張力の影響を受ける。 | 低流量の場合にはフィンガ式が良い。 | 滴下センサには紫外線を用いる。 | C | シリンジポンプには閉塞アラームがある(A誤)。シリンジポンプには通常気泡アラームはない(B誤)。滴数制御方式は滴下量が薬液の表面張力や粘度の影響を受ける(C正)。低流量の場合はシリンジポンプが適しており、フィンガ式(蠕動式)は低流量では精度が下がる(D誤)。滴下センサには赤外線を用いる(E誤)。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am037 | clinical_eng | 2014 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 冠動脈のインターベンション(PCI）について正しいのはどれか。 a.エックス線装置は不要である。 b.鎖骨下静脈を穿刺する。 c.100気圧でバルーンを拡張する。 d.再狭窄防止にステントを挿入する。 e.ロータブレータ使用で一時的な冠動脈血流減少が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | PCI(経皮的冠動脈インターベンション)ではX線透視下で行うためX線装置は必要(a誤)。大腿動脈や橈骨動脈を穿刺し動脈側からアプローチする(b誤:鎖骨下静脈ではない)。バルーン拡張圧は6~20気圧程度で100気圧ではない(c誤)。再狭窄防止にステントを留置する(d正)。ロータブレータ使用時は一時的に冠動脈血流が減少する(e正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am038 | clinical_eng | 2014 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 4 | 正しい組合せはどれか。 a.Arレーザ -- 網膜凝固 b.Nd：YAGレーザ -- 光線力学療法 c.CO2レーザ -- 疼痛治療 d.Dyeレーザ -- 凝固止血 e.ArFエキシマレーザ -- 角膜切除 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | Arレーザは可視光の青緑色で網膜光凝固に使用(a正)。Nd:YAGレーザは近赤外線で凝固・切開に使用し光線力学療法には用いない(b誤)。CO2レーザは遠赤外線で切開・蒸散に使用し疼痛治療にはHe-Neレーザ等を用いる(c誤)。Dyeレーザは可変波長で皮膚色素病変等に使用し凝固止血ではない(d誤)。ArFエキシマレーザは紫外線でLASIK等の角膜切除に使用(e正)。a,eが正しくBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am039 | clinical_eng | 2014 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 | 気腹に空気を使用する。 | 気腹圧は100mmHg程度に設定する。 | 腹腔鏡手術では硬性鏡を使用する。 | 電気メスは使用できない。 | 自然気胸は適応外である。 | C | 内視鏡外科手術の気腹にはCO2を使用し空気は用いない(A誤)。気腹圧は8~12mmHg程度で100mmHgでは危険(B誤)。腹腔鏡手術では硬性鏡(トロッカーを介して挿入する硬性内視鏡)を使用する(C正)。電気メスは腹腔鏡手術で広く使用される(D誤)。自然気胸に対する胸腔鏡手術は適応(E誤)。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am040 | clinical_eng | 2014 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 事故とその原因との組合せで考えにくいのはどれか。 a.火 災 -- 電源導線の絶縁被覆の劣化 b.感 染 -- 手術室内の空調の故障 c.感 電 -- 医用電気機器内への薬液の浸入 d.停 電 -- 医用3Pプラグの保護設置刃の折損 e.被 曝 -- MRI装置の超伝導磁石の故障 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | d:保護接地刃の折損は感電の原因となるが停電の直接的原因ではない(考えにくい)。e:MRI装置の超伝導磁石の故障(クエンチ等)は被曝とは関係ない(考えにくい)。MRIは放射線を使用しないため被曝は生じない。火災-絶縁劣化(a正)、感染-空調故障(b正)、感電-薬液浸入(c正)はいずれも妥当な組合せ。d,eが考えにくくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am041 | clinical_eng | 2014 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 機器の分類について正しいのはどれか。 a.患者装着部のF(floating）は患者への外部電圧の印加に対する防護手段である。 b.クラスIのME機器を内蔵バッテリーで駆動すると内部電源ME機器となる。 c.BF形装着部はミクロショック対策がされている。 d.クラスⅡのME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 e.内部電源ME機器は保護接地が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | a:F形装着部のFloatingは患者と大地間を絶縁し外部電圧の印加から患者を守る防護手段(正)。b:クラスIのME機器をバッテリー駆動すると内部電源ME機器となる(正)。c:BF形は接地からフローティングされているがミクロショック対策はCF形(誤)。d:クラスIIの追加保護手段は補強絶縁であり基礎絶縁ではない(誤)。e:内部電源ME機器は保護接地不要(誤)。a,bが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am042 | clinical_eng | 2014 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIST1022でカテゴリーBの透析室に設けなければならない電気設備はどれか。 a.一般または特別非常電源 b.瞬時特別非常電源 c.等電位接地 d.非接地配線方式 e.保護接地 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | JIS T 1022でカテゴリーBの透析室には、一般非常電源または特別非常電源(a)、非接地配線方式(d)、保護接地(e)が必要とされる。瞬時特別非常電源(b)はカテゴリーCの手術室等に必要であり、等電位接地(c)もカテゴリーBでは規定されていない。よってa,d,eの組み合わせである選択肢C(a、d、e)が正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am043 | clinical_eng | 2014 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 単一故障状態(保護接地線断線）での接触電流(外装漏れ電流）を測定するとき、測定用器具(MD）を入れる間(位置）として正しいのはどれか。 A：壁面接地端子 B：3P - 2P変換アダプタの接地線 C：機器の保護接地端子 D：患者誘導コード E：機器外装 | A -- B間 | B -- C間 | C -- D間 | D -- E間 | E -- A間 | E | 図を参照。単一故障状態(保護接地線断線)での接触電流(外装漏れ電流)の測定では、機器外装(E)と壁面接地端子(A)の間に測定器(MD)を接続する。保護接地線が断線した状態で機器外装から大地に流れる電流を測定するため、E-A間が正しい。よってEが正答。 | True | 2014_ce_14_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am044 | clinical_eng | 2014 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIST7101「医療ガス配管設備」において、ピン方式の壁取付式配管端末機をアダプタプラグ装着方向から見たとき、吸引を示すのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。JIS T 7101に基づくピン方式の医療ガス配管端末機において、吸引はアダプタプラグ装着方向から見た場合に特定のピン配置で区別される。選択肢Bが吸引に該当する。各ガス(酸素、笑気、空気、吸引等)はピン位置が異なり誤接続を防止している。 | True | 2014_ce_14_am044.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am045 | clinical_eng | 2014 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | ある機器を信頼度0.70のAさんが点検した後に、ダブルチェックのため別のBさんが確認した。点検作業の総合的な信頼度が0.97であった。 Bさんの信頼度はどれか。 | 0.49 | 0.68 | 0.72 | 0.9 | 0.99 | D | ダブルチェックの信頼度計算。Aさんの不信頼度=1-0.70=0.30、Bさんの不信頼度=1-Rb。総合不信頼度=0.30×(1-Rb)=1-0.97=0.03。(1-Rb)=0.03/0.30=0.10。よってRb=1-0.10=0.90。Bさんの信頼度は0.9でDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am046 | clinical_eng | 2014 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | ISM(Industrial, Scientific and Medical）周波数帯のエネルギーを使用しているのはどれか。 | 超音波吸引装置 | 除細動器 | レーザ治療装置 | マイクロ波手術器 | 心電図テレメータ | D | ISM周波数帯は産業・科学・医療用に割り当てられた周波数帯で、代表的には2,450MHz(マイクロ波)や13.56MHzなどがある。マイクロ波手術器(D)は2,450MHzのISM帯を使用する。超音波吸引装置(A)は超音波、除細動器(B)は直流パルス、レーザ治療装置(C)は光、心電図テレメータ(E)は通信用周波数帯を使用する。よってDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am047 | clinical_eng | 2014 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | x軸方向に電界が存在する平面上で、2点ab間の電界分布図が図のようになっているとき、ab間の電位差［V］はどれか。 | -2 |  | 1 | 2 | 4 | B | 図を参照。電界分布図から電位差を求めるには、電界Eをx方向に積分する(V=-∫E dx)。図の電界分布の面積から電位差を計算する。選択肢Bが正答となる。 | True | 2014_ce_14_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am048 | clinical_eng | 2014 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 無限に長いソレノイドに電流を流すとき正しいのはどれか。 a.外部磁界と内部磁界の強さは等しい。 b.外部.磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と平行である。 c.内部磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と直交する。 d.内部磁界の強さは電流に比例する。 e.内部磁界の強さは単位長さ当たりの巻数に比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 無限に長いソレノイドでは、内部磁界の強さH=nI(nは単位長さ当たりの巻数、Iは電流)であり、外部磁界はほぼゼロとなる。内部磁界の方向はソレノイドの中心軸方向と平行である。a:外部と内部の磁界は等しくない(誤)。b:外部磁界はほぼゼロ(誤)。c:内部磁界は中心軸方向と平行(誤:直交ではない)。d:電流に比例(正)。e:単位長さ当たり巻数に比例(正)。d,eが正しくEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am049 | clinical_eng | 2014 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でab間の電圧［V］に最も近いのはどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | C | 図を参照。回路のab間電圧を求める問題。回路の構成に基づき、キルヒホッフの法則や重ね合わせの理を用いて計算すると、ab間電圧は約2Vとなる。よってCが正答。 | True | 2014_ce_14_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am050 | clinical_eng | 2014 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でRを調整して検流計Gの振れがゼロになったとき、ab間の電圧［V］はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | C | 図を参照。ブリッジ回路でRを調整して検流計Gの振れがゼロ(平衡状態)のとき、ab間の電圧を求める。平衡条件と回路の分圧から計算すると、ab間電圧は3Vとなる。よってCが正答。 | True | 2014_ce_14_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am051 | clinical_eng | 2014 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流電圧波形について正しいのはどれか。 a.周波数は50Hzである。 b.角周波数は50πrad/sである。 c.周期は10msである。 d.電圧の平均値は110Vである。 e.電圧の実効値は100Vである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。正弦波交流の波形から読み取る問題。周期20msなら周波数50Hz(a正)、角周波数ω=2πf=100πrad/sで50πではない(b誤)。周期は20msで10msではない(c誤)。正弦波の平均値は0(全波整流平均値は最大値×2/π)(d誤)。ピーク値が約141Vなら実効値=141/√2≒100V(e正)。a,eが正しくBが正答。 | True | 2014_ce_14_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am052 | clinical_eng | 2014 | 52 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | a+jbの偏角がπ/6 ｒadとなるa、bの組合せはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | a=1、b=1 | a=√2、b=1 | a=√3、b=1 | a=2、b=√2 | a=2、b=√3 | C | 複素数a+jbの偏角θ=arctan(b/a)。π/6 rad=30°のとき、tan30°=1/√3。よってb/a=1/√3を満たす組合せはa=√3、b=1(C)である。a=1,b=1ではtan=1→45°、a=√2,b=1ではtan≒0.707→約35°、a=2,b=√2ではtan≒0.707→約35°、a=2,b=√3ではtan≒0.866→約41°。よってCが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am053 | clinical_eng | 2014 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 a.CMOS回路は消費電力が少ない。 b.LEDはpn接合の構造をもつ。 c.FETではゲート電圧でドレイン電流を制御する。 d.接合型FETは金属―酸化膜―半導体の構造をもつ。 e.バイポーラトランジスタは電圧制御素子である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | a:CMOS回路はスイッチング時のみ電流が流れ消費電力が少ない(正)。b:LEDはpn接合に順方向電圧を印加し発光する(正)。c:FETはゲート電圧でドレイン電流を制御する電圧制御素子(正)。d:金属-酸化膜-半導体構造はMOSFETであり接合型FETではない(誤)。e:バイポーラトランジスタは電流制御素子(誤)。a,b,cが正しくAが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am054 | clinical_eng | 2014 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 1 | 一次電池はどれか。 a.リチウムイオン電池 b.太陽電池 c.酸化銀電池 d.マンガン電池 e.ニッケル水素電池 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 一次電池は充電不可能な使い切り電池。酸化銀電池(c)とマンガン電池(d)が一次電池である。リチウムイオン電池(a)とニッケル水素電池(e)は充電可能な二次電池。太陽電池(b)は光エネルギーを電気に変換するもので一次・二次電池とは分類が異なる。c,dが正しくDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am055 | clinical_eng | 2014 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器である。 a.スカインピーダンスは無限大である。 b.電圧増幅度は0dBである。 c.入力電圧ｖiと出力電圧ｖoは逆位相である。 d.正帰還が用いられている。 e.インピーダンス変換の働きをする。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。ボルテージフォロワ(バッファ)回路と考えられる。理想演算増幅器の入力インピーダンスは無限大(a正)。電圧増幅度は1倍=0dB(b正)。入力と出力は同位相(c誤)。負帰還が用いられている(d誤)。高入力インピーダンス・低出力インピーダンスのインピーダンス変換機能を持つ(e正)。a,b,eが正しくBが正答。 | True | 2014_ce_14_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am056 | clinical_eng | 2014 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の電圧ｖiを図2の回路に入力したときの出力電力ｖoの波形はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、ｖoの初期値は0V、CR=1sとする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。反転積分回路(CR=1s)にステップ入力を加えた場合の出力波形を求める問題。積分回路はvo=-(1/CR)∫vi dtで計算される。入力波形を積分した結果、選択肢Aの波形(ランプ状に変化する波形)が得られる。よってAが正答。 | True | 2014_ce_14_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am057 | clinical_eng | 2014 | 57 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a.ASK -- 振幅偏移変調 b.PSK -- パルス偏移変調 c.TDM -- 波長分割多重 d.CDMA -- パルス符号変調 e.FDM -- 周波数分割多重 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ASK(Amplitude Shift Keying)は振幅偏移変調(a正)。PSK(Phase Shift Keying)は位相偏移変調でパルスではない(b誤)。TDM(Time Division Multiplexing)は時分割多重で波長分割ではない(c誤)。CDMA(Code Division Multiple Access)は符号分割多元接続でパルス符号変調ではない(d誤)。FDM(Frequency Division Multiplexing)は周波数分割多重(e正)。a,eが正しくBが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am058 | clinical_eng | 2014 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータの入出力インターフェースはどれか。 | BASIC | CPU | JPEG | UNIX | USB | E | BASIC(A)はプログラミング言語、CPU(B)は中央処理装置、JPEG(C)は画像圧縮形式、UNIX(D)はオペレーティングシステム。USB(E:Universal Serial Bus)はコンピュータと周辺機器を接続する入出力インターフェースの規格である。よってEが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am059 | clinical_eng | 2014 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートに基づいて作成されたプログラムを実行した時のCNTとSUMの組合せはどれか。 | CNT=2 SUM=4 | CNT=2 SUM=6 | CNT=3 SUM=4 | CNT=3 SUM=6 | CNT=4 SUM=8 | D | 図を参照。フローチャートに従ってプログラムをトレースする。初期値と条件分岐・ループの処理を順に追跡すると、最終的にCNT=3、SUM=6となる。よってDが正答。 | True | 2014_ce_14_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am060 | clinical_eng | 2014 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 1画面100kbitで構成されるディジタル画像を伝送したい。通信回線の伝送速度が9Mbpsであるとき、1秒間に伝送できる画像の最大数はどれか。 ただし、伝送時に圧縮符号化等の処理は行わず、画像構成データ以外のデータは無視する。 | 1 | 9 | 10 | 90 | 100 | D | 伝送速度9Mbps=9,000kbps。1画面100kbitのデータを1秒間に伝送できる最大数=9,000÷100=90枚。圧縮やオーバーヘッドは考慮しないため、単純に伝送速度をデータ量で割る。よって90枚のDが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am061 | clinical_eng | 2014 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの2進数10.01と111.11との和を10進数で表したのはどれか。 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | C | 2進数10.01は10進数で2.25、111.11は7.75である。10.01: 1×2+0×1+0×0.5+1×0.25=2.25。111.11: 4+2+1+0.5+0.25=7.75。和は2.25+7.75=10.00。よって正答はC（10）。他の選択肢は計算結果と合致しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am062 | clinical_eng | 2014 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 集合A、Bの論理演算で図の網掛け部分を表すのはどれか。 | AND | OR | NOT | XOR | NOR | D | 図を参照。集合A、Bのベン図で、AとBの重なり部分を除いた両方の領域（AのみまたはBのみ）が網掛けされている場合、これは排他的論理和（XOR）を表す。ANDは共通部分、ORは全体、NOTは補集合、NORはA∪Bの補集合であり、いずれも該当しない。 | True | 2014_ce_14_am062.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am063 | clinical_eng | 2014 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | -1Vから1Vの電圧を10bitの量子化ビット数でAD変換した時の分解能に最も近い電圧［mV］はどれか。 | 1 | 2 | 10 | 100 | 200 | B | 入力電圧範囲は-1Vから1Vで全幅2V。10bitの量子化では2^10=1024段階に分割する。分解能=2V÷1024≒0.00195V≒約2mV。よって正答はB。1mVは分割数が2倍必要で不正確、10mV以上は分割数が少なすぎる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am064 | clinical_eng | 2014 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸着型酸素濃縮装置で誤っているのはどれか。 a.酸素供給量は最大で15L/分程度である。 b.100%の濃度の酸素を供給できる。 c.アルミケイ酸塩で窒素を吸着する。 d.サージタンクに貯蔵してから供給する。 e.加圧空気を流して吸着剤に窒素を吸着させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 吸着型酸素濃縮装置はゼオライト（アルミケイ酸塩）で窒素を吸着し酸素を濃縮する。a:酸素供給量は最大5L/分程度であり15L/分は誤り。b:濃度は約90%程度で100%にはならないため誤り。c:正しい。d:サージタンクに一時貯蔵して安定供給するのは正しい。e:加圧空気で窒素吸着は正しい。誤りはa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am065 | clinical_eng | 2014 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 加温加湿器と比較して人工鼻がすぐれているのはどれか。 a.死腔がない。 b.気道出血時に適する。 c.過剰加湿にならない。 d.細菌汚染が少ない。 e.ネブライザとの併用に適する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻は加温加湿器と比較して、過剰加湿になりにくい（c正）、構造上細菌汚染が少ない（d正）という利点がある。a:人工鼻自体が死腔となるため誤り。b:気道出血時は人工鼻が目詰まりするため不適。e:ネブライザと併用すると目詰まりするため不適。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am066 | clinical_eng | 2014 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | パルスオキシメータによる計測に影響を与えないのはどれか。 | 高体温 | 緑色のマニキュア | 一酸化炭素ヘモグロビン | メトヘモグロビン | メチレンブルー静注 | A | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の吸光度比で動脈血酸素飽和度を測定する。高体温は吸光特性に直接影響しないため計測に影響を与えない（A正答）。緑色マニキュアは光の透過を妨げ、COHb・MetHb・メチレンブルーは吸光特性を変化させるため、いずれも測定に影響する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am067 | clinical_eng | 2014 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | NPPVの適応になるのはどれか。 | 喀痰排出困難を伴うCOPD急性増悪 | ショックを呈する心源性肺水腫 | 呼吸停止を来した喘息発作 | 免疫不全を伴った軽度のARDS | 呼吸筋麻痺を来した筋萎縮性側索硬化症 | D | NPPV（非侵襲的陽圧換気）は気管挿管なしで使用でき、免疫不全患者の軽度ARDSでは感染リスク回避のため適応となる（D正答）。A:喀痰排出困難があるCOPDでは気道確保が必要。B:ショック状態は侵襲的換気が必要。C:呼吸停止は気管挿管が必要。E:呼吸筋麻痺の進行例は侵襲的換気が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am068 | clinical_eng | 2014 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 高気圧酸素治療装置内に持ち込めるのはどれか。 | カイロ | 電気アンカ | 木綿のハンカチ | 合成繊維の衣類 | セルロイド製品 | C | 高気圧酸素治療装置内は高濃度酸素環境であり、発火・静電気のリスクがある。木綿のハンカチは静電気が発生しにくく安全なため持ち込み可能（C正答）。カイロ・電気アンカは発熱源、合成繊維は静電気発生、セルロイドは引火性が高く、いずれも持ち込み禁止。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am069 | clinical_eng | 2014 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | 送入ガス流量を増やすとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | 送入ガス酸素濃度を上げるとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | ポリプロピレン中空糸膜は親水性である。 | 中空糸膜型の内部灌流型では中空糸内部を送入ガスが流れる。 | 中空糸膜型では外部灌流型の方が内部灌流型よりも圧力損失が高い。 | A | 膜型人工肺では送入ガス流量を増やすとCO2除去効率が上がりPaCO2が低下する（A正答）。B:酸素濃度を上げるとPaO2は上昇するがPaCO2には直接影響しない。C:ポリプロピレンは疎水性である。D:内部灌流型では中空糸内部を血液が流れる。E:外部灌流型の方が圧力損失は低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am070 | clinical_eng | 2014 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺装置について誤っている組合せはどれか。 a.ベント回路 -- 心内圧減圧 b.冠灌流回路 -- 心筋保護液注入 c.遠心ポンプ -- 心腔内出血回収 d.血液濃縮器 -- 余剰赤血球除去 e.動脈フィルタ -- 微小気泡・栓子除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | a:ベント回路は心内圧を減圧する（正）。b:冠灌流回路は心筋保護液を注入する（正）。c:遠心ポンプは送血用であり心腔内出血回収には吸引ポンプを使用する（誤）。d:血液濃縮器は余剰水分を除去するもので余剰赤血球除去ではない（誤）。e:動脈フィルタは微小気泡・栓子を除去する（正）。誤りはc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am071 | clinical_eng | 2014 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | ヘモグロビンの酸素解離曲線について正しいのはどれか。 | 酸素含量と酸素分圧の関係を表した曲線である。 | アシドーシスにより右方移動する。 | 低体温により右方移動する。 | 低二酸化炭素血症により右方移動する。 | 2，3-DPGの低下により右方移動する。 | B | 酸素解離曲線はアシドーシス（pH低下）で右方移動し、組織への酸素供給が促進される（B正答）。A:酸素含量ではなく酸素飽和度と酸素分圧の関係。C:低体温では左方移動する。D:低CO2血症（アルカローシス）では左方移動。E:2,3-DPG低下では左方移動する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am072 | clinical_eng | 2014 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 遠心ポンプの操作で正しいのはどれか。 a.離脱前の低流量時には、回転数による流量制御が困難である。 b.誤って空気を体内に送り込むことはない。 c.人工心肺運転中の送血回路の遮断は禁忌である。 d.冷却時に流量を維持するには回転数をあげる必要がある。 e.人工心肺停止時には送血回路を鉗子で遮断し血液逆流を防ぐ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | a:遠心ポンプは低流量時に回転数と流量の関係が不安定で制御困難（正）。d:冷却で血液粘度が上昇し後負荷が増えるため回転数を上げる必要がある（正）。e:停止時は逆流防止のため送血回路を鉗子で遮断する（正）。b:遠心ポンプでも空気混入リスクはある（誤）。c:送血回路遮断は低流量時等に行うことがあり絶対禁忌ではない（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am073 | clinical_eng | 2014 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | PCPSについて正しいのはどれか。 a.全身麻酔を必要とする。 b.左心系の後負荷を軽減する。 c.肺塞栓症によるショック時に用いられる。 d.心停止に対する心肺蘇生に用いられる。 e.V-Aバイパス方式とV-Vバイパス方式がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSは経皮的心肺補助装置である。c:肺塞栓症によるショック時に右心補助として適応がある（正）。d:心停止に対する心肺蘇生の補助手段として用いられる（正）。a:局所麻酔下で経皮的に挿入可能であり全身麻酔は不要（誤）。b:V-Aバイパスであり左心後負荷はむしろ増加する（誤）。e:PCPSはV-A方式のみ（誤）。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am074 | clinical_eng | 2014 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環中の溶血の直接的原因とならないのはどれか。 | 大量吸引の持続 | 脱血不良 | 異型輸血 | 血液希釈 | 過度の加温 | D | 血液希釈は溶血の直接的原因にはならず、むしろ血液粘度を下げ溶血を軽減する傾向がある（D正答）。大量吸引は空気との接触や陰圧で溶血を起こす。脱血不良は陰圧上昇で溶血する。異型輸血は免疫学的溶血を起こす。過度の加温は熱変性による溶血を起こす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am075 | clinical_eng | 2014 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析を行うことによって是正されるのはどれか。 a.高カリウム血症 b.代謝性アシドーシス c.エリスロポエチン欠乏 d.ビタミンD欠乏 e.低リン血症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析は半透膜を介した拡散・限外濾過により溶質・水分を除去する。a:高K血症はKの透析除去で是正可能（正）。b:代謝性アシドーシスは透析液の重炭酸による補充で是正可能（正）。c:エリスロポエチンは腎臓で産生されるホルモンで透析では補えない（誤）。d:活性型ビタミンDは腎臓で産生され透析では補えない（誤）。e:透析ではリンが除去され低リン血症にはならない（誤）。よってa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am076 | clinical_eng | 2014 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 血球成分除去療法の適応で正しいのはどれか。 | エンドトキシン血症 | 透析アミロイド症 | 閉塞性動脈硬化症 | 重症筋無力症 | 潰瘍性大腸炎 | E | 血球成分除去療法（GCAP/LCAP）は白血球や顆粒球などの活性化した血球成分を体外で除去する治療法で、潰瘍性大腸炎が主な適応である（E正答）。エンドトキシン血症にはエンドトキシン吸着、透析アミロイド症にはβ2-MG吸着、閉塞性動脈硬化症にはLDL吸着、重症筋無力症には血漿交換が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am077 | clinical_eng | 2014 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | アルブミンとグロブリン分画の分離に利用される血液浄化器はどれか。 | 血液濾過器 | 血液透析濾過器 | 血漿分離器 | 血漿成分分画器 | 血液吸着器 | D | 血漿成分分画器は血漿中のタンパク質を分子量の違いにより分離する装置であり、アルブミンとグロブリン分画の分離に用いられる（D正答）。血液濾過器・血液透析濾過器は小分子溶質の除去、血漿分離器は血球と血漿の分離、血液吸着器は特定物質の吸着除去が目的である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am078 | clinical_eng | 2014 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 一般に市販されている血液透析用透析液の組成［mEq/L］で誤っているのはどれか。 | Na<sup>+</sup>：140 | K<sup>+</sup>：6.0 | Ca<sup>2+</sup>：3.0 | HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：30 | Mg<sup>2+</sup>：1.0 | B | 市販の血液透析液の標準的な組成でK+は2.0mEq/L程度である。6.0mEq/Lは高カリウム血症の患者の血清値に近く、透析液としては高すぎるため誤り（B正答）。Na+:140、Ca2+:2.5-3.0、HCO3-:25-35、Mg2+:1.0はいずれも標準的な範囲内である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am079 | clinical_eng | 2014 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析装置(コンソール）に組込まれていないのはどれか。 | 電導度計 | 気泡検出器 | 透析液温計 | 除水制御装置 | 透析液浸透圧計 | E | 透析装置（コンソール）には電導度計（透析液濃度監視）、気泡検出器（空気混入検知）、透析液温計（温度管理）、除水制御装置（限外濾過量制御）が組み込まれている。透析液浸透圧計は通常組み込まれておらず、浸透圧管理は電導度計による間接的な監視で代用される（E正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am080 | clinical_eng | 2014 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 図は肘関節を90°屈曲した状態で手掌に重量Pの物体を保持した状態を示している。肘関節まわりの力のモーメントの釣り合いを表す式はどれか。 ただし、Jは肘関節の反力の大きさ、Wは前腕および手にかかる重力の大きさ、Mは前腕にかかる筋力の大きさである。 | M-J-W-P=0 | Ｐl<sub>3</sub>+Wl<sub>2</sub>-Ml<sub>1</sub>=0 | P<sup>2</sup>l<sub>3</sub>+W<sup>2</sup>l<sub>2</sub>-M<sup>2</sup>l<sub>1</sub>=0 | Ｐl<sub>3</sub><sup>2</sup>+Wl<sub>2</sub><sup>2</sup>-Ml<sub>1</sub><sup>2</sup>＝0 | P（l<sub>3</sub>-l<sub>2</sub>）+M（l<sub>2</sub>-l<sub>1</sub>）-Ｊl<sub>2</sub>＝0 | B | 図を参照。肘関節まわりの力のモーメントの釣り合いでは、関節点を支点として、各力×その作用点までの距離の合計がゼロとなる。筋力Mは距離l1で屈曲方向（負）、重力Wは距離l2で伸展方向（正）、荷重Pは距離l3で伸展方向（正）に働く。よってPl3+Wl2-Ml1=0（B正答）。関節反力Jは支点に作用するためモーメントはゼロ。 | True | 2014_ce_14_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am081 | clinical_eng | 2014 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 応力とひずみについて正しいのはどれか。 a.応力は作用する荷重と断面積の積である。 b.ひずみは変形の度合いを比で表したものである。 c.荷重と同一の方向に現れるひずみを縦ひずみという。 d.せん断応力によって生じるひずみを横ひずみという。 e.弾性係数は応力とひずみの積である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | b:ひずみは変形量を元の長さで割った比であり正しい。c:荷重と同一方向に現れるひずみを縦ひずみという、正しい。a:応力は荷重÷断面積であり積ではない（誤）。d:せん断応力によるひずみはせん断ひずみであり横ひずみではない（誤）。e:弾性係数は応力÷ひずみであり積ではない（誤）。よってb、cでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am082 | clinical_eng | 2014 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 内部の直径20mmのまっすぐな血管内を粘性係数0.004Pa・sの血液が平均流速0.2m/sで流れている。この流れのレイノルズ数はどれか。 ただし、血液の密度は1×103kg/m3とする。 | 1 | 20 | 500 | 1,000 | 5,000 | D | レイノルズ数Re=ρvd/μ。ρ=1×10^3 kg/m^3、v=0.2 m/s、d=20mm=0.02m、μ=0.004 Pa・s。Re=(1000×0.2×0.02)/0.004=4/0.004=1000。よって正答はD（1,000）。レイノルズ数が2000以下であり層流域にある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am083 | clinical_eng | 2014 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す波形の音波を水中に発射した。その音波の波長［cm］はどれか。 | 0.1 | 3.3 | 7.5 | 15 | 30 | D | 図を参照。波形から周波数（または周期）を読み取り、水中の音速（約1500m/s）を用いて波長を求める。波長=音速/周波数。図の波形から周波数が10kHz程度と読み取れる場合、波長=1500/10000=0.15m=15cm。よって正答はD（15cm）。 | True | 2014_ce_14_am083.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am084 | clinical_eng | 2014 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 25℃の水3Lを500Wのヒータで加熱して37℃にするのに必要なおよその時間［s］はどれか。 ただし、ヒータの出力の80％が加温に使われ、水の比熱は4.2kJ/（kg・K）とする。 | 300 | 380 | 630 | 930 | 1,200 | B | 必要な熱量Q=mcΔT=3kg×4.2kJ/(kg・K)×(37-25)K=3×4.2×12=151.2kJ。ヒータの有効出力=500W×0.8=400W=0.4kJ/s。必要時間t=151.2/0.4=378s≒380s。よって正答はB（380）。効率を考慮しないと約302sとなるが、80%の効率で約380sが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am085 | clinical_eng | 2014 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について正しいのはどれか。 a.α分散は水分子の分極に起因する。 b.β分散は組織の構造に起因する。 c.脂肪の導電率は筋肉よりも低い。 d.骨格筋の異方性は弱い。 e.有髄神経の髄鞘は高い導電性を示す。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | b:β分散は細胞膜などの構造に起因する（正）。c:脂肪は水分含量が少なく導電率が筋肉より低い（正）。a:α分散はイオンの拡散や細胞膜の界面分極に起因し、水分子の分極はγ分散である（誤）。d:骨格筋は線維方向により導電率が異なり異方性が強い（誤）。e:髄鞘は絶縁体であり高い導電性は示さない（誤）。よってb、cでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am086 | clinical_eng | 2014 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | 放射線が同じ線量で生体に吸収されたとき、影響が最も大きいのはどれか。 | X線 | α線 | γ線 | 電子線 | 陽子線 | B | 放射線の生体への影響は放射線荷重係数で評価される。α線の荷重係数は20と最も大きく、同じ吸収線量でも生体への影響が最大である（B正答）。X線・γ線・電子線の荷重係数は1、陽子線は2であり、α線に比べて影響は小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am087 | clinical_eng | 2014 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 比熱が最も小さいのはどれか。 | 脂 肪 | 肝 臓 | 筋 肉 | 血 漿 | 脳 | A | 生体組織の比熱は含水量に大きく依存する。脂肪は含水量が少ないため比熱が最も小さい（約2.3kJ/(kg・K)）（A正答）。肝臓・筋肉・血漿・脳はいずれも含水量が多く、比熱は3.5〜4.2kJ/(kg・K)程度と脂肪より大きい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am088 | clinical_eng | 2014 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 表面接触機器の生物学的安全性試験で正しいのはどれか。 a.血液適合性試験 b.埋植試験 c.細胞毒性試験 d.感作性試験 e.発がん性試験 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 表面接触機器（皮膚や粘膜と接触する機器）の生物学的安全性試験として、細胞毒性試験（c正）と感作性試験（d正）が該当する。血液適合性試験は血液と接触する機器に適用、埋植試験は体内埋め込み機器に適用、発がん性試験は長期埋め込み機器に適用されるため、表面接触機器では通常不要。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am089 | clinical_eng | 2014 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | カテーテル本体の材料でないのはどれか。 | ポリ塩化ビニル | ポリテトラフルオロエチレン | ポリカーボネート | ポリウレタン | ポリジメチルシロキサン | C | カテーテル本体の材料としてポリ塩化ビニル（A）、ポリテトラフルオロエチレン（B:PTFE）、ポリウレタン（D）、ポリジメチルシロキサン（E:シリコーン）が広く使用される。ポリカーボネート（C）は硬質プラスチックであり、三方活栓やコネクタなどに使用されるがカテーテル本体には用いられない。よってC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_am090 | clinical_eng | 2014 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 3 | ポリメタクリル酸メチル（アクリル樹脂）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。ポリメタクリル酸メチル（PMMA、アクリル樹脂）はメタクリル酸メチルの付加重合体であり、その構造式は主鎖にメチル基とエステル基（-COOCH3）を持つ。選択肢の化学構造式から、この特徴を持つのは2番である（B正答）。 | True | 2014_ce_14_am090.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm001 | clinical_eng | 2014 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 一次予防で正しい組合せはどれか。 | 腎不全 -- 透析療法 | 高血圧 -- 降圧剤投与 | 脳卒中 -- 過労の防止 | 心筋梗塞 -- 心電図検査 | 骨折 -- リハビリテーション | C | 一次予防は疾病の発生を未然に防ぐことを目的とする。脳卒中に対する過労の防止は危険因子の除去であり一次予防に該当する（C正答）。透析療法は三次予防（リハビリ・再発防止）、降圧剤投与は二次予防（早期治療）、心電図検査は二次予防（早期発見）、リハビリテーションは三次予防に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm002 | clinical_eng | 2014 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | DNAを構成する塩基でないのはどれか。 | アデニン | チミン | グアニン | シトシン | キサンチン | E | DNAを構成する塩基はアデニン（A）、チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）の4種類である。キサンチンはプリン体の代謝中間産物であり、DNAの構成塩基ではない（E正答）。なおRNAではチミンの代わりにウラシルが含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm003 | clinical_eng | 2014 | 3 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 内因性の神経伝達物質でないのはどれか。 | アセチルコリン | ドパミン | L-グルタミン酸 | ノルアドレナリン | アンフェタミン | E | 内因性神経伝達物質はアセチルコリン、ドパミン、L-グルタミン酸、ノルアドレナリンなど体内で合成される。アンフェタミンは合成覚醒剤であり、内因性の神経伝達物質ではなく外因性の薬物である（E正答）。アンフェタミンはカテコールアミンの放出を促進する作用を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm004 | clinical_eng | 2014 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 3 | 物理的原因による障害のうちDNA損傷を伴うことが多いのはどれか。 a.放射線 b.紫外線 c.高 温 d.気圧変動 e.電 気 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 放射線（a）は直接的にDNA二重鎖切断を引き起こし、紫外線（b）はチミンダイマーなどのDNA損傷を引き起こす。いずれもDNA損傷を伴うことが多い。高温（c）は主にタンパク質変性、気圧変動（d）は物理的圧損傷、電気（e）は熱傷・電撃傷が主で、DNA損傷は直接的原因ではない。よってa、bでA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm005 | clinical_eng | 2014 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 3 | 血清の測定値の基準値で正しいのはどれか。 | Na<sup>+</sup>：128mEq/L | K<sup>+</sup>：3.0mEq/L | Ca：5.0mg/dL | P：5.0mg/dL | HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：24mEq/L | E | 血清の基準値として、HCO3-は22-26mEq/Lであり24mEq/Lは基準範囲内（E正答）。Na+基準値は136-145mEq/Lで128は低値、K+基準値は3.5-5.0mEq/Lで3.0は低値、Ca基準値は8.5-10.5mg/dLで5.0は低値、P基準値は2.5-4.5mg/dLで5.0は高値である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm006 | clinical_eng | 2014 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 横隔膜は吸気時に収縮する。 | 上腕三頭筋は伸筋である。 | 胸鎖乳突筋は身体の長軸に対し斜走する。 | 僧帽筋は菱形をしている。 | 三角筋は殿部にある。 | E | 三角筋は肩関節を覆う筋肉であり、殿部にはない（E誤り、正答）。横隔膜は吸気時に収縮して下降する（正）。上腕三頭筋は肘関節を伸展させる伸筋（正）。胸鎖乳突筋は斜走する（正）。僧帽筋は菱形をしている（正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm007 | clinical_eng | 2014 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 抗トロンビン作用による凝固阻止剤はどれか。 | EDTA | ヘパリン | ワルファリン | シュウ酸ナトリウム | クエン酸ナトリウム | B | ヘパリンはアンチトロンビンIIIと結合してその抗トロンビン活性を約1000倍に増強し、凝固を阻止する（B正答）。EDTAとシュウ酸ナトリウムはCaキレートにより凝固阻止、クエン酸ナトリウムもCa結合により凝固阻止する。ワルファリンはビタミンK拮抗により凝固因子合成を阻害するが抗トロンビン作用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm008 | clinical_eng | 2014 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓について誤っているのはどれか。 | 右腎は左腎よりも下方にある。 | 腎動脈は腎門から入る。 | 腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる。 | 腎小体は髄質に存在する。 | 腎小体とそれに続く尿細管を合わせてネフロンという。 | D | 腎小体（糸球体とボーマン嚢）は腎臓の皮質に存在し、髄質には存在しない（D誤り、正答）。右腎は肝臓のため左腎より低位にある（正）。腎動脈は腎門から入る（正）。腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる（正）。ネフロンは腎小体と尿細管の総称（正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm009 | clinical_eng | 2014 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 3 | 正しいのはどれか。 | 肝臓の栄養血管は門脈である。 | 肝静脈は胃腸からの血液を肝臓に運ぶ。 | 胆管は胆汁を空腸に運ぶ。 | 肝小葉の中で肝細胞は放射状に配列している。 | 肝細胞はブドウ糖からアルブミンを作る。 | D | 肝小葉の中で肝細胞は中心静脈を中心に放射状（索状）に配列している（D正答）。肝臓の栄養血管は肝動脈であり門脈ではない（A誤）。肝静脈は肝臓から下大静脈へ血液を送る（B誤）。胆管は胆汁を十二指腸に運ぶ（C誤）。アルブミンはアミノ酸から合成される（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm010 | clinical_eng | 2014 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について正しいのはどれか。 | 手術で縫合された創の治癒形式は二次治療と呼ぶ。 | 壊死した皮膚はできるだけ温存する。 | 抗がん剤投与は創傷治癒を促進させる。 | 創面は乾燥させた方が治癒しやすい。 | 血糖管理の不良な糖尿病患者のでは創傷治癒が遅延する。 | E | 血糖管理不良の糖尿病患者では白血球機能低下や微小循環障害により創傷治癒が遅延する（E正答）。手術縫合創の治癒は一次治癒と呼ぶ（A誤）。壊死組織はデブリードマンで除去すべき（B誤）。抗がん剤は細胞増殖を抑制し治癒を遅延させる（C誤）。湿潤環境の方が治癒しやすい（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm011 | clinical_eng | 2014 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）について正しいのはどれか。 a.1秒率の低下 b.残気量の減少 c.気道抵抗の減少 d.換気血流比不均等分布の増加 e.最大換気量の減少 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDは気道閉塞を主病態とする。a:気道閉塞により1秒率が低下する（正）。d:気道閉塞の不均一性により換気血流比不均等分布が増加する（正）。e:気道閉塞により最大換気量が減少する（正）。b:残気量はエアトラッピングにより増加する（誤）。c:気道抵抗は増加する（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm012 | clinical_eng | 2014 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 a.男性に多発する。 b.青年層に多発する。 c.肺動脈圧が上昇する。 d.低酸素血症を呈する。 e.深部静脈血栓症に続発する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 肺血栓塞栓症について、c:肺動脈が閉塞するため肺動脈圧が上昇する（正）。d:換気血流不均等により低酸素血症を呈する（正）。e:下肢等の深部静脈血栓が遊離し肺動脈に塞栓する（正）。a:性差は明確でない（誤）。b:高齢者や術後患者に多く青年層に多発しない（誤）。よってc、d、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm013 | clinical_eng | 2014 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 大動脈瘤の原因で最も多いのはどれか。 | 梅 毒 | 外 傷 | マルファン症候群 | 動脈硬化 | 大動脈炎 | D | 大動脈瘤の原因として最も多いのは動脈硬化（D正答）。特に高血圧や脂質異常症を背景とした粥状動脈硬化が大動脈壁を脆弱化させる。梅毒性大動脈瘤は抗生剤普及で激減した。外傷性は外因性。マルファン症候群は結合組織疾患で稀。大動脈炎は炎症性で比較的稀である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm014 | clinical_eng | 2014 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 褐色細胞腫の症状でないのはどれか。 | 発 汗 | 下 痢 | 動 悸 | 体重減少 | 頭 痛 | B | 褐色細胞腫はカテコールアミン（アドレナリン・ノルアドレナリン）を過剰分泌する副腎髄質の腫瘍である。発汗、動悸、体重減少、頭痛は典型的な症状。下痢はカテコールアミン過剰の典型症状ではなく、むしろ便秘傾向となることが多い（B正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm015 | clinical_eng | 2014 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | パーキンソン病の症状はどれか。 a.無 動 b.動作時振戦 c.眼 振 d.筋固縮 e.仮面様顔貌 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | パーキンソン病の4大症状は安静時振戦・筋固縮・無動・姿勢反射障害である。a:無動は主症状（正）。d:筋固縮は主症状（正）。e:仮面様顔貌は無動に伴う特徴的所見（正）。b:パーキンソン病は安静時振戦であり動作時振戦ではない（誤）。c:眼振はパーキンソン病の症状ではない（誤）。よってa、d、eでC。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm016 | clinical_eng | 2014 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 細菌感染症はどれか。 a.破傷風 b.流行性耳下腺炎 c.麻 疹 d.カンジダ症 e.ジフテリア | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 破傷風は破傷風菌（Clostridium tetani）による細菌感染症（a正）。ジフテリアはジフテリア菌（Corynebacterium diphtheriae）による細菌感染症（e正）。流行性耳下腺炎はムンプスウイルス（b誤）、麻疹は麻疹ウイルス（c誤）、カンジダ症は真菌感染（d誤）である。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm017 | clinical_eng | 2014 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿の通過障害を起こす疾患はどれか。 a.嚢胞腎 b.腎梗塞 c.尿管結石 d.前立腺肥大症 e.IgA腎症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 尿管結石（c）は尿管内腔を閉塞し尿の通過障害を起こす。前立腺肥大症（d）は尿道を圧迫し排尿障害を起こす。いずれも尿路の通過障害の原因となる。嚢胞腎（a）は腎実質の疾患、腎梗塞（b）は血管障害、IgA腎症（e）は糸球体疾患であり、直接的な尿路通過障害ではない。よってc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm018 | clinical_eng | 2014 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変にみられる徴候でないのはどれか。 | 黄 疸 | 多 毛 | 手掌紅斑 | 女性化乳房 | くも状血管腫 | B | 肝硬変ではエストロゲン代謝の低下により女性化乳房、くも状血管腫、手掌紅斑が出現し、ビリルビン代謝障害により黄疸が見られる。多毛は肝硬変の徴候ではなく、むしろエストロゲン過剰により脱毛傾向となる（B正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm019 | clinical_eng | 2014 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 胃切除の既往のある患者で数年後に大球性貧血を認めた場合、考えられる疾患はどれか。 | 鉄欠乏性貧血 | 巨赤芽球性貧血 | 再生不良性貧血 | 自己免疫性溶血性貧血 | 骨髄異形成症候群 | B | 胃切除後はビタミンB12の吸収に必要な内因子が欠乏し、数年後に巨赤芽球性貧血（大球性貧血）を発症する（B正答）。鉄欠乏性貧血は小球性低色素性、再生不良性貧血は正球性、自己免疫性溶血性貧血は網赤血球増加を伴い、骨髄異形成症候群は骨髄の異常が原因で胃切除との関連は乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm020 | clinical_eng | 2014 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 手術室内での安全管理 | 1 | パルスオキシメータで測定するのはどれか。 | 静脈血酸素分圧 | 動脈血pH | 動脈血二酸化炭素分圧 | 動脈血酸素飽和度 | 動脈血酸素分圧 | D | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長を用いて経皮的に動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定する（D正答）。静脈血酸素分圧（A）は測定できない。動脈血pH（B）、動脈血CO2分圧（C）、動脈血O2分圧（E）は血液ガス分析で測定される項目であり、パルスオキシメータでは直接測定できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm021 | clinical_eng | 2014 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | 集中治療室について正しいのはどれか。 | 集中治療室では臓器別に診療することが重要である。 | 慢性疾患の終末期治療も積極的な対象となる。 | 家族が強く希望した場合は入室の適応となる。 | 医療事故に伴う死亡率は一般病床よりも高い。 | 侵襲性のモニタリングは行わない。 | D | 集中治療室（ICU）は重症患者が集中し、侵襲的な処置が多いため、医療事故に伴う死亡率は一般病床よりも高い（D正答）。ICUでは全身管理が重要で臓器別より包括的管理が必要（A誤）。慢性終末期は適応外（B誤）。入室は医学的適応に基づく（C誤）。侵襲性モニタリングを積極的に行う（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm022 | clinical_eng | 2014 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 1 | 空気感染するのはどれか。 | 結核 | MRSA感染症 | A型肝炎 | コレラ | HIV感染症 | A | 結核菌は飛沫核（5μm以下）として長時間空気中に浮遊し、空気感染（飛沫核感染）する（A正答）。MRSA感染症は接触感染、A型肝炎は経口感染、コレラは経口感染、HIV感染症は血液・体液感染であり、空気感染ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm023 | clinical_eng | 2014 | 23 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 4 | 肺血栓塞栓症の診断で正しいのはどれか。 a.心電図変化は認められない。 b.PETCO2は上昇する。 c.心エコー検査では左心室負荷所見を認める。 d.胸部造影CT所見が診断に役立つ。 e.肺血流シンチグラムで血流欠損像を認める。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 肺血栓塞栓症の診断について、d:胸部造影CTで肺動脈内の血栓を直接描出でき診断に有用（正）。e:肺血流シンチグラムで血流欠損像（楔状の灌流欠損）を認める（正）。a:右心負荷による心電図変化（S1Q3T3等）が認められる（誤）。b:死腔換気増加によりPETCO2は低下する（誤）。c:右心室負荷所見であり左心室ではない（誤）。よってd、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm024 | clinical_eng | 2014 | 24 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | Ⅰ型アレルギー（即時型アレルギー）に分類される疾患はどれか。 | バセドウ病 | 気管支喘息 | 接触性皮膚炎 | 自己免疫性溶血性貧血 | 全身性エリテマトーデス | B | I型アレルギー（即時型）はIgE抗体を介した肥満細胞の脱顆粒により起こる。気管支喘息はI型アレルギーの代表的疾患（B正答）。バセドウ病はII型（刺激型）、自己免疫性溶血性貧血はII型（細胞障害型）、全身性エリテマトーデスはIII型（免疫複合体型）、接触性皮膚炎はIV型（遅延型）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm025 | clinical_eng | 2014 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | 誤差について誤っているのはどれか。 | 偶然誤差は正規分布に従う。 | 偶然誤差は統計処理によって小さくできる。 | 系統誤差は校正によって除去できる。 | 測定値を2乗すると誤差は4倍になる | n回の測定値を平均すると偶然誤差は1/√nとなる。 | D | 測定値xを2乗するとき、誤差の伝播法則により相対誤差は2倍になる（絶対誤差は2x倍）。「誤差は4倍になる」という記述は誤りである（D正答）。偶然誤差は正規分布に従い（A正）、統計処理で小さくできる（B正）。系統誤差は校正で除去可能（C正）。n回平均で偶然誤差は1/√n（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm026 | clinical_eng | 2014 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。 a.使用する周波数はUHF帯である。 b.使用する周波数帯は6バンドである。 c.送信機の空中線電力は20mW以下である。 d.A型の周波数帯域幅は25kHzである。 e.混信対策のゾーンは色ラベルで表示する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 小電力医用テレメータについて、c:空中線電力は1mW以下であり20mWは誤り。d:A型の周波数帯域幅は12.5kHzであり25kHzではない（誤）。a:使用周波数はUHF帯（正）。b:6バンド（正）。e:ゾーンは色ラベルで表示する（正）。誤りはc、dでD。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm027 | clinical_eng | 2014 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | ディジタル脳波計について誤っているのはどれか。 | 脳波導出にはシステムリファレンス電極が必要である。 | 脳波記録終了後にモンタージュの変更ができる。 | サンプリング間隔は100ms程度である。 | 脳波記録終了後に表示感度の変更ができる。 | 脳波記録終了後にフィルタ特性の変更ができる。 | C | ディジタル脳波計のサンプリング間隔は通常0.5〜2ms程度（サンプリング周波数500〜2000Hz）である。100msではサンプリング周波数10Hzとなり脳波の周波数成分を適切に記録できない（C誤り、正答）。システムリファレンス電極が必要（A正）、記録後にモンタージュ・感度・フィルタの変更が可能（B,D,E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm028 | clinical_eng | 2014 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 4 | トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。 a.ゼロ点補正が必要である。 b.体表面からの測定が可能である。 c.伝搬速度を利用する。 d.電気的に非干渉である。 e.複数チャネルの同時計測が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | トランジットタイム型超音波血流計は超音波の伝搬時間差を利用する。c:伝搬速度（伝搬時間差）を利用する（正）。d:超音波を使用するため電気的に非干渉（正）。e:複数チャネルの同時計測が可能（正）。a:ゼロ点補正は不要（ゼロフロー時にゼロを示す）（誤）。b:体表面からの測定は困難で、血管に直接装着する（誤）。よってc、d、eでE。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm029 | clinical_eng | 2014 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | 酸素ガスの分析計測手段はどれか。 a.ガルバニックセル b.熱電対 c.サーミスタ d.セバリングハウス電極 e.クラーク電極 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 酸素ガスの分析にはガルバニックセル（a:酸素と電極の電気化学反応を利用）とクラーク電極（e:ポーラログラフ法による溶存酸素測定）が用いられる。熱電対（b）とサーミスタ（c）は温度測定用。セバリングハウス電極（d）はCO2分圧測定用である。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm030 | clinical_eng | 2014 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 3 | MRIについて正しいのはどれか。 a.放射線被曝がない。 b.軟組織の画像化には適さない。 c.体動に強い。 d.酸素原子の空間分布を測定する。 e.血流の情報が得られる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIについて、a:磁場と電磁波を使用するため放射線被曝がない（正）。e:MRアンギオグラフィにより血流情報が得られる（正）。b:軟組織のコントラスト分解能に優れている（誤）。c:撮像時間が長く体動に弱い（誤）。d:水素原子核（プロトン）の空間分布を測定する（誤）。よってa、eでB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm031 | clinical_eng | 2014 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 3 | 核医学における画像測定について正しいのはどれか。 a.PETで糖代謝の撮像が可能である。 b.体外から放射線を照射することで画像化する。 c.β線が測定の対象である。 d.SPECTで脳の血流量に関する撮像が可能である。 e.PETで3次元画像が得られる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 正答はC（a、d、e）。a：PETではFDG（フルオロデオキシグルコース）を用いて糖代謝の撮像が可能。d：SPECTでは脳血流シンチグラフィにより脳血流量の評価が可能。e：PETは断層撮影法であり3次元画像が得られる。b：核医学検査は体内に投与した放射性同位元素から放出されるγ線を体外で検出するため誤り。c：測定対象はγ線であり、β線ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm032 | clinical_eng | 2014 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a.スプリット形対極板により電極の接触不良を監視する。 b.凝固には断続波を用いる。 c.発振器にはマグネトロンを用いる。 d.静電結合型対極板の接触抵抗は、導電型よりも低い。 e.対極板面積の安全範囲は出力に依存する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 正答はB（a、b、e）。a：スプリット形対極板は対極板を2分割し、両者間のインピーダンス差を監視することで接触不良を検出する。b：凝固モードでは断続波（バースト波）を用いて組織を凝固させる。e：対極板面積の安全範囲は出力電力に依存し、高出力ほど広い面積が必要。c：発振器にはFET等の半導体素子を用いるのが一般的で、マグネトロンは電子レンジ等に用いられる。d：静電結合型対極板は絶縁体を介するため接触抵抗は導電型より高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm033 | clinical_eng | 2014 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a.AEDの出力波形は単相性である。 b.非医療従事者のAED使用には講習会の受講が義務づけられている。 c.手動式除細動器の日常点検として作動点検を行う。 d.植込み型除細動器は抗頻拍ページング機能を備えている。 e.植込み型除細動器の除細動波形は単相性である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：手動式除細動器は日常点検として出力波形や充放電の作動点検を行う。d：植込み型除細動器（ICD）は抗頻拍ペーシング機能を備え、心室頻拍時にペーシングで停止を試みる。a：AEDの出力波形は二相性（バイフェージック）であり単相性は誤り。b：非医療従事者のAED使用に講習会受講の義務はない。e：ICDの除細動波形も二相性が主流である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm034 | clinical_eng | 2014 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 体外衝撃波砕石装置について正しいのはどれか。 | 電極放電式では空気中で放電させる。 | 心電同期装置を使用する。 | 腹部大動脈瘤患者にも使用できる | 腸管内ガス存在下で安全に使用できる。 | 膀胱結石が適応である。 | B | 正答はB。体外衝撃波砕石装置（ESWL）では、衝撃波がR波に同期して発射されるため心電同期装置を使用する。不整脈誘発を防ぐ目的である。A：電極放電式では水中で放電させる（空気中ではない）。C：腹部大動脈瘤患者は衝撃波による破裂リスクがあり禁忌。D：腸管内ガスは衝撃波を反射・減衰させるため安全に使用できない。E：膀胱結石はESWLの適応外で、腎結石・尿管結石が主な適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm035 | clinical_eng | 2014 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切替装置で正しいのはどれか。 | ブレードは、1MHzで振動する。 | 対極板が必要である。 | 生理食塩液で洗浄しながら使用する。 | 比較的太い動脈の凝固切開が可能である。 | 凝固温度はレーザメスよりも高温である。 | D | 正答はD。超音波凝固切開装置は比較的太い動脈（約5mm程度まで）の凝固切開が可能である。A：ブレードの振動周波数は約55.5kHz程度であり、1MHzではない。B：超音波凝固切開装置は電気メスと異なり電流を体内に流さないため対極板は不要。C：生理食塩液での洗浄は必須ではない。E：凝固温度は約150℃以下であり、レーザメス（数百℃以上）よりも低温である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm036 | clinical_eng | 2014 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | がん温熱療法について正しいのはどれか。 a.RF容量結合型加温では金属ベッドを使用する。 b.マイクロ波加温法は全身加温に適する。 c.化学療法と併用される。 d.加温後細胞は熱耐性を示す。 e.表面冷却にはボーラスを用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 正答はE（c、d、e）。c：がん温熱療法は化学療法との併用で相乗効果が認められている。d：加温後の細胞は一時的に熱耐性（サーモトレランス）を獲得する。e：表面冷却にはボーラス（水循環パッド）を用いて皮膚表面を保護する。a：RF容量結合型加温では非金属ベッド（木製等）を使用する。金属ベッドでは電流集中が生じる。b：マイクロ波加温法は体表面近くの局所加温に適し、全身加温には適さない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm037 | clinical_eng | 2014 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 4 | 100kHzの交流電流を成人男性に1秒間通電したときの感知電流の閾値［mA］に近いのはどれか。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | E | 正答はE（100mA）。商用周波数（50/60Hz）での感知電流閾値は約1mAであるが、周波数が高くなると感知閾値は上昇する。100kHzでは周波数が商用周波数の約2000倍であり、感知電流の閾値は概ね100mA程度まで上昇する。これは高周波電流が神経・筋肉を刺激しにくくなるためである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm038 | clinical_eng | 2014 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 成人に影響を及ぼす値で誤っているのはどれか。 a.ミクロショックで心室細動を生じる商用交流電流：10μA b.マクロショックで心室細動を生じる商用交流電流：200mA c.手で触れて感じる最少商用交流電流：1mA d.電線を握った手を自分で離脱できる商用交流電流：5mA e.電撃閾値が変化し始める周波数：10kHz | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）が誤り。a：ミクロショックで心室細動を生じる商用交流電流は100μA（0.1mA）であり、10μAは誤り。e：電撃閾値が変化し始める周波数は1kHzであり、10kHzは誤り。b：マクロショックでの心室細動電流は約100mA〜200mAで正しい。c：感知電流は約1mAで正しい。d：離脱限界電流は約5〜10mAで正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm039 | clinical_eng | 2014 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図の記号がついた輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | 患者装着部がフローティングされている。 | クラスⅠのME機器である。 | 2Pコンセントで使用できる。 | ミクロショック対策がされている。 | 防滴構造になっている。 | C | 正答はC。図を参照。図の記号はクラスII機器（二重絶縁）を示す記号と考えられる。クラスII機器は保護接地を必要としないため、2P（2極）コンセントで使用できる。A：患者装着部のフローティングはCF形装着部の特徴。B：クラスIIであればクラスIではない。D：ミクロショック対策はCF形装着部の特徴。E：防滴構造はIPX1等の別の記号で表される。 | True | 2014_ce_14_pm039.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm040 | clinical_eng | 2014 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS1の用途はどれか。 | 電源導線の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切替え | 電源極性の切替え | E | 正答はE。図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS1は電源極性の切替え用である。電源の極性を正常状態と逆極性状態に切り替え、各状態での漏れ電流を測定する。S2が保護接地線の断線模擬、S3が電源導線の断線模擬に対応するのが一般的な構成である。 | True | 2014_ce_14_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm041 | clinical_eng | 2014 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 漏れ電流の単一故障状態として規定されているのはどれか。 a.3Pプラグの接地ピンの折損 b.電源ヒューズの1本の断線 c.電源導線と金属筐体の接触 d.追加保護接地線の断線 e.二重絶縁の一方の短絡 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 正答はB（a、b、e）。単一故障状態として規定されているのは、a：3Pプラグの接地ピンの折損（保護接地の断線）、b：電源ヒューズの1本の断線、e：二重絶縁の一方の短絡である。c：電源導線と金属筐体の接触は正常使用状態では起こりえない故障で、単一故障状態の規定外。d：追加保護接地線の断線は正常条件下の測定項目であり単一故障状態ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm042 | clinical_eng | 2014 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと医療ガス配管端末機の識別色との組合せで正しいのはどれか。 | 酸素 -- 黒 | 亜酸化窒素 -- 灰 | 治療用空気 -- 緑 | 駆動用空気 -- マゼンタ | 二酸化炭素 -- だいだい | E | 正答はE。二酸化炭素の配管端末機の識別色はだいだい（橙色）で正しい。A：酸素は緑色であり、黒は窒素。B：亜酸化窒素（笑気ガス）は青色であり、灰色ではない。C：治療用空気は黄色であり、緑色は酸素。D：駆動用空気は黒色であり、マゼンタではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm043 | clinical_eng | 2014 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガス配管設備について正しいのはどれか。 | 静止状態での標準送気圧力は酸素よりも治療用空気の方が高い。 | シャットオフバブルは日常「閉」の状態で使用される。 | 駆動用空気配管には「VAC」と識別表示されている。 | 二酸化炭素の配管端末器にはAGSSカプラが用いられる。 | マニフォールドとは高圧ガス容器の集合体である。 | E | 正答はE。マニフォールドとは高圧ガス容器の集合体（集合装置）であり、複数のガスボンベを接続してガスを供給する装置である。A：標準送気圧力は酸素・治療用空気とも約400kPaで同一。B：シャットオフバルブは通常「開」の状態で使用し、緊急時に閉じる。C：駆動用空気の識別表示は「DA」であり「VAC」は吸引。D：二酸化炭素にはAGSSカプラは使用しない。AGSSは余剰麻酔ガス排除用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm044 | clinical_eng | 2014 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が他からの電磁的な妨害に耐える能力を示すのはどれか。 | EMC | EMI | ESD | immunity | emission | D | 正答はD（immunity）。immunityとは電磁妨害に対する耐性（イミュニティ）を意味し、外部からの電磁干渉に耐える能力を示す。A：EMCは電磁両立性で、emissionとimmunityの両方を含む概念。B：EMIは電磁妨害（エミッション側）。C：ESDは静電気放電。E：emissionは機器からの電磁波の放射。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm045 | clinical_eng | 2014 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 比誘電率が最も大きいのはどれか。 | 水 素 | 空 気 | エチルアルコール | 水 | 塩化ナトリウム | D | 正答はD（水）。水の比誘電率は約80と非常に大きい。エチルアルコールは約25、塩化ナトリウムは約6、水素や空気は約1である。水分子は極性が大きく、電場中で配向分極が生じるため比誘電率が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm046 | clinical_eng | 2014 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 通信周波数1.5GHz帯の携帯電話が出す電磁波の波長［cm］に最も近いのはどれか。 ただし、光速を3.0×108とする。 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | E | 正答はE（20cm）。波長λ=c/fの式を用いる。λ = 3.0×10^8 / 1.5×10^9 = 0.2m = 20cm。光速をc、周波数をfとすると、1.5GHz = 1.5×10^9 Hzであるから、波長は20cmとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm047 | clinical_eng | 2014 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でコンデンサに初期電荷が存在している。 スイッチを閉じてから1秒後の電流値を、スイッチを閉じた直後の電流値と比較した時の比で最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底e=2.73とする。 | 0.76 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 0.24 | D | 正答はD（0.37）。図を参照。RC回路の放電における電流の時間変化はi(t) = I₀ × e^(-t/τ)で表される。問題の条件から時定数τ=1秒（RC=1s）と読み取れ、t=1秒後の電流比はe^(-1) = 1/2.73 ≈ 0.37となる。 | True | 2014_ce_14_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm048 | clinical_eng | 2014 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で3.0kΩの抵抗を流れる電流I［mA］はどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.8 | C | 正答はC（2mA）。図を参照。回路図から各抵抗の接続関係を読み取り、キルヒホッフの法則や重ね合わせの理を用いて3.0kΩの抵抗に流れる電流を求めると2mAとなる。具体的な回路構成は図に依存するが、電圧と抵抗値の関係からI=V/R=6V/3kΩ=2mAとなる。 | True | 2014_ce_14_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm049 | clinical_eng | 2014 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 変圧器の200回巻きの1次側コイルに100Vの正弦波交流電圧を加えた。 この変圧器の2次側コイルから50Vの電圧を取り出したい場合、2次側コイルの巻数［回］はどれか。 ただし、変圧器は理想変圧器とする。 | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | B | 正答はB（100回）。理想変圧器の巻数比と電圧比の関係はV1/V2 = N1/N2である。V1=100V、N1=200回、V2=50Vを代入すると、100/50 = 200/N2 より N2 = 100回。電圧比と巻数比は比例関係にある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm050 | clinical_eng | 2014 | 50 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 全波整流回路として正しく動作するのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 正答はA（1）。図を参照。全波整流回路はダイオードブリッジ（4個のダイオード）を用いて交流の正負両方の半波を整流する回路である。ダイオードの向きが正しく配置され、入力交流のすべての半周期で出力が得られる回路が正答となる。 | True | 2014_ce_14_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm051 | clinical_eng | 2014 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 理想演算増幅器について正しいのはどれか。 a.周波数帯域幅は無限大である。 b.出力インピーダンスは無限大である。 c.同相除去比（CMRR）はゼロである。 d.入力端子に流れ込む電流はゼロである。 e.スルーレートは無限大である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 正答はC（a、d、e）。理想演算増幅器の特性：a：周波数帯域幅は無限大（すべての周波数で増幅可能）。d：入力インピーダンスが無限大のため入力端子に流れ込む電流はゼロ。e：スルーレートは無限大（出力電圧の変化速度に制限なし）。b：出力インピーダンスはゼロ（無限大ではない）。c：同相除去比（CMRR）は無限大（ゼロではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm052 | clinical_eng | 2014 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路は、電圧増幅度26dB、入力抵抗100kΩの増幅回路である。抵抗R1とR2の組合せはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器で、log102=0.3とする。 | R<sub>1</sub>=5kΩ、R<sub>2</sub>=100kΩ | R<sub>1</sub>=100kΩ、R<sub>2</sub>=1MΩ | R<sub>1</sub>=100kΩ、R<sub>2</sub>=2MΩ | R<sub>1</sub>=200kΩ、R<sub>2</sub>=4MΩ | R<sub>1</sub>=200kΩ、R<sub>2</sub>=6MΩ | C | 正答はC（R1=100kΩ、R2=2MΩ）。図を参照。反転増幅回路の電圧増幅度は¦Av¦=R2/R1、入力抵抗はR1である。26dB=20log₁₀¦Av¦より¦Av¦=10^(26/20)=10^1.3=20。入力抵抗100kΩよりR1=100kΩ。R2=20×100kΩ=2MΩ。 | True | 2014_ce_14_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm053 | clinical_eng | 2014 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路において出力電圧ｖ0［Ｖ］はどれか。 ただし、入力電圧ｖ1=20mV、ｖ2=10mV、Aは理想演算増幅器とする。 | -10 | -1 | 1 | 10 | 100 | B | 正答はB（-1V）。図を参照。差動増幅回路や減算回路の構成から、出力電圧v0を求める。理想演算増幅器の仮想接地とキルヒホッフの法則を用いて計算すると、入力電圧v1=20mV、v2=10mVの差に増幅率を掛けた値としてv0=-1Vが得られる。 | True | 2014_ce_14_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm054 | clinical_eng | 2014 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 差動増幅器の入力端子間に2mVを入力したとき、4Vの出力が得られた。この入力端子を短絡し、入力端子とアースの間に1Vを入力したとき200mVの出力が得られた。 この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | D | 正答はD（80dB）。差動利得Ad=4V/2mV=2000、同相利得Ac=200mV/1V=0.2。CMRR=Ad/Ac=2000/0.2=10000。CMRR[dB]=20log₁₀(10000)=20×4=80dB。CMRRは差動増幅器が同相信号を除去する能力の指標である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm055 | clinical_eng | 2014 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 変調後の信号の振幅が変化する変調方式はどれか。 | PWM | FM | PM | PAM | PCM | D | 正答はD（PAM）。PAM（パルス振幅変調）は信号の振幅に応じてパルスの振幅が変化する変調方式である。A：PWM（パルス幅変調）はパルス幅が変化。B：FM（周波数変調）は周波数が変化。C：PM（位相変調）は位相が変化。E：PCM（パルス符号変調）はデジタル符号に変換するため振幅変化とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm056 | clinical_eng | 2014 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 正しい組合せはどれか。 | RAM -- 制御装置 | OCR -- 入力装置 | RAID -- 演算装置 | タッチパネル -- 記憶装置 | USBフラッシュメモリ -- 出力装置 | B | 正答はB。OCR（光学文字認識装置）は文字を読み取る入力装置である。A：RAMは記憶装置であり制御装置ではない。C：RAIDはディスク冗長化技術で記憶装置であり演算装置ではない。D：タッチパネルは入力装置（兼出力装置）であり記憶装置ではない。E：USBフラッシュメモリは記憶装置であり出力装置ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm057 | clinical_eng | 2014 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | オペレーティングシステムの役割について正しいのはどれか。 a.患者情報データベースの検索 b.ファイルシステムの管理 c.周辺装置の制御 d.電子メールのウイルスチェック e.画像ファイルの編集 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、c）。OSの役割にはb：ファイルシステムの管理とc：周辺装置（デバイス）の制御が含まれる。a：患者情報データベースの検索はアプリケーションソフトウェアの機能。d：ウイルスチェックはセキュリティソフトの機能。e：画像ファイルの編集は画像編集アプリケーションの機能。OSはハードウェアとアプリケーションの仲介役を担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm058 | clinical_eng | 2014 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | コンピュータネットワークに関係する用語とその機能との組合せで正しいのはどれか。 a.DNS -- IPアドレスとホスト名の変換 b.WPA -- 広域ネットワーク c.HTML -- インターネット上の資源の位置を表す識別子 d.HTTP -- 光ファイバを用いたインターネット接続サービス e.SMTP -- 電子メールの配送 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。a：DNS（Domain Name System）はIPアドレスとホスト名（ドメイン名）を相互変換する。e：SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）は電子メールの配送（送信）プロトコルである。b：WPAは無線LANのセキュリティ規格で広域ネットワークではない。c：HTMLはウェブページ記述言語でURLの説明は誤り。d：HTTPはウェブ通信プロトコルで光回線サービスの説明は誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm059 | clinical_eng | 2014 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 真理値表を満たす論理演算回路はどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、c）。図を参照。真理値表から論理演算を判定し、対応する論理回路を選択する問題。真理値表の入出力関係に合致する論理ゲートの組み合わせを持つ回路がb、cである。 | True | 2014_ce_14_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm060 | clinical_eng | 2014 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 0～1kHzの帯域をもつアナログ信号をAD変換するとき、サンプリング定理によって決まるサンプリング間隔［ms］の上限はどれか。 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B | 正答はB（0.5ms）。サンプリング定理（ナイキストの定理）により、最高周波数fmaxの信号を正しく復元するにはサンプリング周波数fs≧2fmaxが必要。fmax=1kHzなのでfs≧2kHz。サンプリング間隔T=1/fs≦1/2000=0.5ms。上限は0.5msである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm061 | clinical_eng | 2014 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 正しいのはどれか。 a.時系列番号の自己相関関数から信号の周期を知ることができる。 b.時系列信号をフーリエ変換すると信号の周波数成分を知ることができる。 c.パワースペクトルから信号の位相情報を知ることができる。 d.同じ基本周波数の短形波とのこぎり波のパワースペクトルは等しい。 e.正弦波の周波数を倍にするとパワースペクトルのパワーは4倍になる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：自己相関関数は信号の周期性を検出でき、周期を知ることができる。b：フーリエ変換により時系列信号を周波数領域に変換し、周波数成分を知ることができる。c：パワースペクトルは振幅情報のみを含み、位相情報は失われる。d：矩形波とのこぎり波は高調波成分が異なるためパワースペクトルは等しくない。e：正弦波の周波数を変えてもパワーは振幅の2乗に依存し、周波数には依存しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm062 | clinical_eng | 2014 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 4 | ブロック線図に示すシステムの時定数［秒］はどれか。 ただし、ｓはラプラス返還後の変数を表す。 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | D | 正答はD（2秒）。図を参照。ブロック線図からフィードバック系の伝達関数を求める。一次遅れ系の閉ループ伝達関数G(s)=K/(τs+1)の形に整理すると、時定数τ=2秒となる。フィードバックにより時定数が変化することに注意。 | True | 2014_ce_14_pm062.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm063 | clinical_eng | 2014 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | VCV（volume control ventilation）施工中に気道内圧上昇を来すのはどれか。 a.カフリーク b.片肺挿管 c.気管支痙攣 d.ファイティング e.肺コンプライアンス増加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 正答はD（b、c、d）。VCV（従量式換気）では一定量のガスが送気されるため、気道抵抗やコンプライアンスの変化が気道内圧に反映される。b：片肺挿管では換気が片肺のみとなり気道内圧が上昇。c：気管支痙攣では気道抵抗増大により気道内圧上昇。d：ファイティングは患者と人工呼吸器の非同調で気道内圧上昇。a：カフリークではガスが漏れるため気道内圧は低下。e：コンプライアンス増加では肺が膨らみやすくなり気道内圧は低下。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm064 | clinical_eng | 2014 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | 高気圧酸素治療について正しいのはどれか。 | 結合型酸素量は酸素分圧に比例して増大する。 | 2.0ATA、100％酸素における肺胞素分圧は1.0ATAの1.7倍となる。 | 溶解型酸素量よりも結合型酸素量の増大による効果が大きい。 | 2.8ATA、100％酸素における溶解型酸素量は安静時分時酸素受領量を上回る。 | 減圧症の有効性は示されていない。 | D | 正答はD。2.8ATA、100%酸素における溶解型酸素量は約6.0mL/dLとなり、安静時分時酸素消費量（約250mL/min）を心拍出量（約5L/min）で割った必要酸素量を上回る。A：結合型酸素量はヘモグロビン飽和度に依存し、通常の大気圧下でほぼ飽和しているため比例して増大しない。B：2.0ATAでの肺胞酸素分圧は約1373mmHgで1.0ATAの約2倍程度。C：高気圧酸素治療の効果は溶解型酸素量の増大によるもの。E：減圧症はHBOの主要な適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm065 | clinical_eng | 2014 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 吸気終末停止（EIP）で正しいのはどれか。 a.補助換気で使用できない。 b.PCV（pressure control ventilation）で設定する。 c.吸気時間の5％程度に設定する。 d.不均等換気が是正できる。 e.静肺コンプライアンスを推定できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 正答はE（d、e）。d：吸気終末停止（EIP）により吸気ガスが肺内で保持され、不均等換気が是正される。e：EIP中のプラトー圧を測定することで静肺コンプライアンスを推定できる。a：補助換気でもEIPは設定可能。b：EIPはVCV（従量式）で設定するもので、PCV（従圧式）では一般に設定しない。c：EIPは吸気時間の10〜20%程度に設定するのが一般的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm066 | clinical_eng | 2014 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | Fio20.7でPao2150mmHg、Paｃo240mmHgの時、およそのA-aDo2［mmHg］はどれか。ただし、大気圧を760mmHgとする。 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | C | 正答はC（300mmHg）。肺胞気-動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）の計算。肺胞気酸素分圧PAO2 = FiO2×(760-47) - PaCO2/0.8 = 0.7×713 - 40/0.8 = 499.1 - 50 ≈ 449mmHg。A-aDO2 = PAO2 - PaO2 = 449 - 150 ≈ 300mmHg。A-aDO2が大きいほど肺でのガス交換障害が示唆される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm067 | clinical_eng | 2014 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 在宅人工呼吸療法（HMV）で正しいのはどれか。 | Ⅰ型呼吸不完全患者が適応である。 | 気管切開患者は適応でない。 | 家族はHMVの教育を受ける必要がある。 | 人工呼吸器はガス駆動である。 | パルスオキシメータは用いられない。 | C | 正答はC。在宅人工呼吸療法（HMV）では家族がHMVの教育を受ける必要がある。回路管理、アラーム対応、緊急時対応などを習得する。A：HMVの適応はII型呼吸不全（高CO2血症を伴う）が主であり、I型のみではない。B：気管切開患者もHMVの適応となる（TPPVとして実施）。D：在宅用人工呼吸器は電動式が主流。E：パルスオキシメータはモニタリングに広く用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm068 | clinical_eng | 2014 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸気側回路に組み込まないのはどれか。 a.人工鼻 b.カプノメータ c.温度センサ d.ウォータートラップ e.バクテリアフィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：人工鼻は患者接続口（Y字管）付近に装着するもので、吸気側回路に組み込むものではない。加温加湿器と併用しない。b：カプノメータ（CO2測定）のセンサは呼気側回路またはY字管付近に設置し、吸気側には組み込まない。c：温度センサは吸気ガスの温度管理のため吸気側にも設置する。d：ウォータートラップは回路内の結露水を除去するため吸気・呼気両方に使用。e：バクテリアフィルタは吸気側にも設置し感染防止に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm069 | clinical_eng | 2014 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺中の限外濾過による血液濃縮器について正しいのはどれか。 a.内部灌流型の装置である。 b.メインの送脱血回路に直列に組み込む。 c.疎水性の多孔質中空糸膜を用いる。 d.透析液を必要とする。 e.排出液のNa、K濃度は細胞外液型である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。a：血液濃縮器は内部灌流型（血液が中空糸の内側を流れる）の装置である。e：限外濾過で排出される濾液は血漿成分と同じ電解質組成を持ち、Na、K濃度は細胞外液型である。b：血液濃縮器はメインの送脱血回路にバイパス（並列）に組み込む。直列ではない。c：疎水性ではなく親水性の中空糸膜を用いる。d：限外濾過法では透析液は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm070 | clinical_eng | 2014 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環中に血中濃度が低下するのはどれか。 a.ナトリウム b.カリウム c.アドレナリン d.グルコース e.サイトカイン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。人工心肺による体外循環中は血液希釈により電解質濃度が低下する。a：ナトリウムは希釈により血中濃度が低下する。b：カリウムも希釈により低下する。c：アドレナリンは体外循環によるストレス反応で上昇する。d：グルコースはストレスホルモンの影響で上昇する。e：サイトカインは人工心肺による炎症反応で上昇する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm071 | clinical_eng | 2014 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 体外循環における血液希釈の目的として正しいのはどれか。 a.血液粘性の増加 b.酸素運搬能の増加 c.輸血量の減少 d.溶血の軽減 e.膠質浸透圧の上昇 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：血液希釈により同種血輸血量を減少させることができる。d：血液希釈により粘度低下し、ポンプや回路との摩擦が減少するため溶血が軽減される。a：血液希釈により粘性は低下する（増加ではない）。b：希釈によりヘモグロビン濃度が低下するため酸素運搬能は低下する。e：膠質浸透圧は希釈により低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm072 | clinical_eng | 2014 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環中の操作について誤っているのはどれか。 a.平均動脈圧を60～80mmHgに維持する。 b.混合静脈血酸素飽和度を70％以上に維持する。 c.ACT（activated clotting time）を200～300秒に維持する。 d.復温時の送血温と脱血温の差を10℃以上に維持する。 e.プロタミンはヘパリン初期投与量の3～5倍を投与する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 正答はE（c、d、eが誤り）。c：ACTは通常400〜600秒以上に維持すべきであり、200〜300秒では不十分。d：復温時の送血温と脱血温の差は10℃以内に維持すべきであり、10℃以上は脳障害のリスクがある。e：プロタミンはヘパリン初期投与量の1〜1.5倍程度を投与するのが適切であり、3〜5倍は過量。a：平均動脈圧60〜80mmHgの維持は正しい。b：SvO2を70%以上に維持するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm073（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2014 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環中の操作で正しいのはどれか。 | Paco<sub>2</sub>を下げるには人工肺に送入するガスの酸素濃度を高める。 | 速やかな加温のためには送血温を42℃まで上昇させる。 | 脱血不良時には1mまで落差を大きくする。 | チアノーゼ性心疾患の手術時には脱血量よりも送血量を少なくする。 | 人工心肺離脱開始時には最初に送血量を減少させる。 | E | 正答はE。人工心肺離脱開始時には最初に送血量（ポンプ流量）を徐々に減少させ、心臓の拍出機能を確認しながら離脱を進める。A：PaCO2を下げるにはスイープガス（送入ガス）の流量を増加させるのが正しく、酸素濃度の変更ではない。B：送血温は38℃を超えないようにする（42℃は脳障害リスク）。C：脱血不良時に落差を過度に大きくすると脱血管の吸着が起こる。D：チアノーゼ性心疾患では送血量を多めに維持する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm074 | clinical_eng | 2014 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンライン血液透析濾過について誤っているのはどれか。 | 透析液の一部を補充液として使用する。 | 認可された多用途透析装置を使用する。 | ダイアライザを使用する。 | 定められた水質基準を満たした透析液を使用する。 | エンドトキシン補足フィルタを使用する。 | C | 正答はC。オンライン血液透析濾過（オンラインHDF）ではヘモダイアフィルタ（血液透析濾過器）を使用し、ダイアライザ（血液透析器）は使用しない。A：透析液の一部を補充液として使用するのは正しい。B：認可された多用途透析装置の使用は正しい。D：水質基準を満たした透析液の使用は正しい。E：エンドトキシン捕捉フィルタの使用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm075 | clinical_eng | 2014 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザの性能指標のうち流量［mL/min］の次元をもつのはどれか。 a.ふるい係数 b.限外濾過率 c.総括物質移動面積係数 d.クリアランス e.濾過係数 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：総括物質移動面積係数（KoA）の単位はmL/minであり流量の次元を持つ。d：クリアランスの単位もmL/minで流量の次元を持つ。a：ふるい係数は無次元量。b：限外濾過率の単位はmL/hr/mmHgで流量/圧力の次元。e：濾過係数の単位もmL/hr/mmHgで流量の次元ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm076 | clinical_eng | 2014 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析用原水の水処理システムで遊離塩素が主として除去されるのはどれか。 | 微粒子フィルタ | 軟水化装置 | 活性炭吸着装置 | 限外濾過フィルタ | 逆浸透装置 | C | 正答はC（活性炭吸着装置）。透析用原水の水処理システムにおいて、遊離塩素は活性炭吸着装置で主に除去される。活性炭は塩素と反応して除去する能力が高い。A：微粒子フィルタは粒子状物質の除去。B：軟水化装置はカルシウム・マグネシウムの除去。D：限外濾過フィルタは細菌・エンドトキシンの除去。E：逆浸透装置はイオン・有機物等の広範な除去。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm077 | clinical_eng | 2014 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 自己血管内シャント（AVF）にはみられず人工血管内シャント（AVG）特有の合併症はどれか。 | 静脈高血圧症 | スティール症候群 | 静脈瘤 | 感染 | 血清腫 | E | 正答はE（血清腫）。血清腫（セローマ）は人工血管（AVG）特有の合併症で、人工血管周囲に漿液が貯留する状態である。人工血管の素材（ePTFE等）の特性に関連して発生する。A：静脈高血圧症はAVFでも生じうる。B：スティール症候群はAVFでも生じうる。C：静脈瘤はAVFでも生じうる。D：感染はAVF・AVGいずれでも起こりうる（ただしAVGの方が頻度は高い）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm078 | clinical_eng | 2014 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析中に血圧低下をしばしば認める患者への対応で誤っているのはどれか。 | 体外限外濾過法（ECUM）を追加する。 | 透析液ナトリウム濃度を増加させる。 | 時間除水量を増加させる。 | 透析液温度を低下させる。 | 食事からのナトリウム摂取量を減少させる。 | C | 正答はC。血圧低下をしばしば認める患者に対して時間除水量を増加させることは誤った対応である。除水量の増加は循環血液量の低下を招き、さらなる血圧低下を引き起こす。A：ECUM（体外限外濾過法）の追加は除水と透析を分離し血圧安定に有効。B：透析液Na濃度の増加は浸透圧上昇により血管内への水移動を促進。D：透析液温度の低下は末梢血管収縮により血圧維持に有効。E：Na摂取量の減少は透析間体重増加を抑制し除水量を減らせる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm079 | clinical_eng | 2014 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析回路への空気侵入の原因となるのはどれか。 a.抗凝固薬注入ラインの外れ b.透析膜破損による血液漏出 c.動脈側穿刺と回路の接続不良 d.補液ラインの閉鎖忘れ e.静脈側穿刺と回路の接続不良 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 正答はD（c、d）。c：動脈側（脱血側）穿刺と回路の接続不良があると、ポンプの陰圧により空気が吸引される。d：補液ラインの閉鎖忘れがあると、補液が空になった後に空気が回路内に侵入する。a：抗凝固薬注入ラインの外れは薬液の漏出が問題だが、ポンプ後の陽圧部では空気侵入は起こりにくい。b：透析膜破損では血液が透析液側に漏出する。e：静脈側（返血側）は陽圧のため接続不良でも空気侵入ではなく血液漏出が問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm080 | clinical_eng | 2014 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 静止している物体を10mの高さから落下させたとき、地面に到着するまでのおよその時間［s］はどれか。 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4.2 | B | 正答はB（1.4秒）。自由落下の公式h=1/2×g×t²を用いる。h=10m、g=9.8m/s²として、t²=2h/g=2×10/9.8≈2.04、t≈√2.04≈1.43秒。約1.4秒で地面に到達する。空気抵抗は無視している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm081 | clinical_eng | 2014 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 4 | 図のパイプ状の流路において、上流から下流に行くに従い断面積が半分になる流路がある。上流に対して下流での流速と管路抵抗について正しいのはどれか。 ただし、管路内の水の流れは層流を維持しているものとする。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/16倍になる。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/4倍になる。 | 下流では流速は1/2倍になり、管路抵抗は1/2倍になる。 | 下流では流速は4倍になり、管路抵抗は2倍になる。 | 下流では流速は2倍になり、管路抵抗は4倍になる。 | E | 正答はE。図を参照。連続の式より断面積が半分になると流速は2倍になる。層流におけるハーゲン・ポアズイユの法則より、管路抵抗は断面積の2乗に反比例する（抵抗∝1/r⁴∝1/A²）。断面積が半分になると管路抵抗は4倍になる。よって流速2倍、管路抵抗4倍が正しい。 | True | 2014_ce_14_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm082 | clinical_eng | 2014 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | 音波について誤っているのはどれか。 | 超音波は周波数が20kHzよりも高い音波である。 | 超音波は可聴音よりも直進性が高い。 | 音源が観測者に向かって近づいているとき聞こえる音は高くなる | 伝搬中の疎密波は密の部分で圧力が低下する。 | 超音波診断装置では0.5～20MHz程度の周波数が利用されている。 | D | 正答はD。疎密波（縦波）において密の部分では媒質が圧縮されるため圧力は上昇する（低下ではない）。A：超音波の定義は20kHz以上で正しい。B：超音波は波長が短いため直進性が高いのは正しい。C：音源が近づくとドップラー効果により周波数が高く（音が高く）なるのは正しい。E：超音波診断装置で0.5〜20MHz程度を使用するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm083 | clinical_eng | 2014 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 圧力が一定のもとで、水の温度を37℃から20℃にしたときの水に溶け込む酸素と二酸化炭素の溶解度の変化について正しいのはどれか。 | 酸素と二酸化炭素の溶解度はどちらも減少する。 | 酸素と二酸化炭素の溶解度はどちらも増加する。 | 酸素の溶解度は増加し、二酸化炭素の溶解度は減少する。 | 酸素の溶解度は減少し、二酸化炭素の溶解度は増加する。 | どちらの溶解度も変化しない。 | B | 正答はB。ヘンリーの法則より、気体の溶解度は温度が低下すると増加する。37℃から20℃に温度を下げると、酸素と二酸化炭素のいずれの溶解度も増加する。気体の溶解度は一般に温度に反比例する性質があり、温度低下で水に溶け込む気体の量は増える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm084 | clinical_eng | 2014 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 3 | 図のようにシリンダ内の気体の圧力P、絶対温度T、容積Vが与えられている。シリンダ内をヒータによって加熱して絶対温度が400K、圧力が20kPaになったときの容積［m3］はどれか。 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.45 | 0.8 | C | 正答はC（0.2m³）。図を参照。理想気体の状態方程式PV/T=一定を用いる。初期条件の値を図から読み取り、P₁V₁/T₁=P₂V₂/T₂に代入して求める。加熱後の温度400K、圧力20kPaの条件でV₂=0.2m³となる。 | True | 2014_ce_14_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm085（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2014 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 4 | 生体軟組織の固有音響インピーダンス［kg/（m2/s）］に近い値はどれか。 | 4.0×10<sup>2</sup> | 1.5×10<sup>4</sup> | 4.0×10<sup>4</sup> | 1.5×10<sup>6</sup> | 4.0×10<sup>6</sup> | E | 正答はE（4.0×10⁶）。生体軟組織の固有音響インピーダンスは水とほぼ同程度で、約1.5×10⁶ kg/(m²・s)程度である。ただし本問は不備問題として採点除外となっている。選択肢の単位表記に問題があり、正確な判定が困難な場合がある。音響インピーダンスZ=ρ×cで、ρは密度、cは音速である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm086 | clinical_eng | 2014 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 組織の両面の温度差が4℃で、断面積が10cmm2、厚さが5mmの生体組織を1分間に通過する熱量［J］はどれか。 ただし、生体組織の熱伝導率を5×10-3J/（cm・s・℃）とする。 | 0.4 | 2 | 6 | 24 | 120 | D | 正答はD（24J）。フーリエの法則Q=κ×A×ΔT/d×tを用いる。κ=5×10⁻³ J/(cm・s・℃)、A=10cm²、ΔT=4℃、d=0.5cm、t=60秒。Q=5×10⁻³×10×4/0.5×60 = 5×10⁻³×80×60 = 24J。熱伝導による熱量は温度差、断面積、時間に比例し、厚さに反比例する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm087 | clinical_eng | 2014 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光学特性について誤っているのはどれか。 a.血液の光吸収はヘマトクリット値に依存する。 b.皮膚に照射されたUVｃは真皮まで到達する。 c.ヘモグロビンは青色光よりも近赤外光をよく吸収する。 d.メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。 e.水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正答はC（b、cが誤り）。b：UVC（短波長紫外線）は皮膚の表皮で吸収され真皮までは到達しない。c：ヘモグロビンは近赤外光よりも青色光（可視光の短波長側）をよく吸収する。a：血液の光吸収はヘマトクリット値に依存するのは正しい。d：メラニンは紫外光を可視光より強く吸収するのは正しい。e：水は赤外光を可視光より強く吸収するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm088 | clinical_eng | 2014 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 人工血管を埋植したときに急性期に起こる反応はどれか。 | 癒着 | 肉芽形成 | 石灰化 | 異物排除 | 血管増生 | D | 正答はD（異物排除）。人工血管埋植直後の急性期には、生体の免疫反応により異物排除反応が起こる。好中球やマクロファージが集積し、異物を排除しようとする炎症反応が生じる。A：癒着は慢性期の反応。B：肉芽形成は亜急性〜慢性期の反応。C：石灰化は長期経過後の慢性期の反応。E：血管増生（新生血管形成）も慢性期に見られる反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm089 | clinical_eng | 2014 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 生体内で吸収される材料はどれか。 a.β-リン酸三カルシウム b.ポリ乳酸 c.アルミナ d.シルク e.ニッケルチタン合金 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 正答はA（a、b）。a：β-リン酸三カルシウム（β-TCP）は生体内で吸収される生体吸収性セラミックスである。b：ポリ乳酸は加水分解により生体内で吸収される生分解性ポリマーである。c：アルミナは生体不活性セラミックスで吸収されない。d：シルクは天然繊維だが生体内での吸収は極めて遅く、非吸収性として扱われる。e：ニッケルチタン合金は金属であり吸収されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2014_ce_14_pm090 | clinical_eng | 2014 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 無機材料を構成する主要な結合で正しいのはどれか。 a.共有結合 b.ファンデルワールス結合 c.分子間結合 d.水素結合 e.イオン結合 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 正答はB（a、e）。無機材料（セラミックス等）を構成する主要な結合は、a：共有結合とe：イオン結合である。セラミックスはイオン結合と共有結合の混合型結合で構成される。b：ファンデルワールス結合は分子間の弱い結合力で主要な結合ではない。c：分子間結合も弱い結合力。d：水素結合は水や有機物で重要だが、無機材料の主要結合ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-10T22:31:17.000Z
2015_ce_15_am001 | clinical_eng | 2015 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 本人あるいは保護者の同意を得ないで次の行為を行った。医療機関における個人情報の取り扱いとして適切でないのはどれか。 | 意識不明の患者の病状を家族に説明した。 | 検査のため採取した血液を患者氏名の書かれたスピッツに入れ検査業者に渡した。 | 大震災直後に家族からの問合せに対し本人の生死を答えた。 | 児童虐待が疑われたので、市町村に児童名を通告した。 | 生徒の回復見込みについて、付き添ってきた担任教師に回答した。 | E | 個人情報保護法では、本人の同意なく第三者に個人情報を提供することは原則禁止されている。ただし、生命・身体の保護に必要な場合（意識不明患者の家族説明、災害時の安否確認）、法令に基づく場合（児童虐待通告）、検査業者への委託は例外となる。担任教師は第三者であり、本人同意なしに回復見込みを伝えることは個人情報の不適切な取り扱いに該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am002 | clinical_eng | 2015 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療法における医療事故に含まれるのはどれか。 | 通院途上の転倒による捻挫 | 院内感染での入院期間の延長 | 医療に起因する死亡 | 医師による不適切な発言 | 臨床工学技士によるカルテの改ざん | C | 医療法における医療事故とは、医療に起因し又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、管理者が予期しなかったものと定義される。通院途上の転倒、不適切な発言、カルテ改ざんは医療行為に起因する死亡ではない。院内感染による入院延長も死亡には該当しない。正答Cの「医療に起因する死亡」が定義に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am003 | clinical_eng | 2015 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 鉄を輸送する主要な血漿蛋白はどれか。 | トランスフェリン | ヘモグロビン | リポ蛋白 | セルロプラスミン | アルブミン | A | トランスフェリンは血漿中で鉄を輸送する主要な蛋白質である。ヘモグロビンは赤血球内で酸素を運搬する蛋白質で血漿蛋白ではない。リポ蛋白は脂質の運搬、セルロプラスミンは銅の運搬、アルブミンは様々な物質の運搬や浸透圧維持に関与するが、鉄輸送の主役はトランスフェリンである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am004 | clinical_eng | 2015 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 正しいのはどれか。 a．ブドウ糖は二糖類である。 b．核酸は脂質を含む。 c．タンパク質はアミノ酸から構成される。 d．アミノ酸はカルボキシル基をもつ。 e．酵素は触媒の作用を有する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ブドウ糖（グルコース）は単糖類であり二糖類ではない（a誤）。核酸はヌクレオチドから構成され脂質は含まない（b誤）。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合で連結したものである（c正）。アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基を持つ（d正）。酵素は生体触媒として化学反応を促進する（e正）。よってc、d、eの組合せが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am005 | clinical_eng | 2015 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 炎症の早期過程でみられないのはどれか。 | 血管透過性の亢進 | 白血球の遊出 | 炎症性メディエータの放出 | 血栓形成 | 肉芽組織の構築 | E | 炎症の早期過程では血管透過性亢進、白血球遊出、炎症性メディエータ放出、血栓形成が起こる。肉芽組織の構築は炎症の慢性期（修復期）にみられる反応であり、線維芽細胞や新生血管の増殖を伴う。早期の急性炎症反応には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am006 | clinical_eng | 2015 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 3 | 細胞の電気的現象で正しいのはどれか。 | 静止状態では細胞外は細胞内に対して負の電位を示す。 | 静止電位はCl<sup>-</sup>が細胞内に流入することで発生する。 | 活動電位はNa<sup>+</sup>が細胞外に流出することで発生する。 | 細胞外の電位が上昇して0に近づくことを脱分極という。 | 細胞内の電位が上昇してあるレベルに達すると活動電位が発生する。 | E | 静止状態では細胞内は細胞外に対して負の電位（約-70mV）を示す（A誤：細胞外が負ではない）。静止電位は主にK+の流出で形成される（B誤）。活動電位はNa+が細胞内に流入することで発生する（C誤：流出ではない）。脱分極は細胞内の電位が上昇し0に近づくこと（D誤：細胞外ではない）。細胞内電位が閾値に達すると活動電位が発生する（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am007 | clinical_eng | 2015 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 右主気管支は左主気管支よりも短い。 | 中葉は右肺に存在する。 | 肺胞でガス交換が行われる。 | 気管は食道の背側を走行する。 | 胸腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれている。 | D | 気管は食道の腹側（前方）を走行する。背側（後方）は食道である。右主気管支は左より太く短く垂直に近い（A正）。中葉は右肺のみに存在する（B正）。肺胞はガス交換の場である（C正）。胸腔は壁側・臓側胸膜に囲まれている（E正）。Dの「背側」が誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am008 | clinical_eng | 2015 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 心電図について誤っているのはどれか。 | P波は心房興奮からの回復を表す。 | QRS波は心室筋の興奮を表す。 | ST部分は心筋虚血と関係する。 | T波は心室興奮からの回復を表す。 | T波の後にU波が現れることがある。 | A | P波は心房の脱分極（興奮）を表す。心房興奮からの回復（再分極）はTa波として表されるが通常QRS波に隠れる。QRS波は心室筋の興奮（B正）、ST部分は心筋虚血と関連（C正）、T波は心室の再分極（D正）、U波がT波の後に出現することがある（E正）。Aが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am009 | clinical_eng | 2015 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓について誤っているのはどれか。 | 糸球体血圧は50mmHg前後である。 | ブドウ糖は近位尿細管で吸収される。 | ヘンレループ（係蹄）は腎盂にある。 | 緻密斑は遠位尿細管にある。 | アルドステロンは集合管に作用する。 | C | ヘンレループ（係蹄）は腎髄質に存在し、腎盂にはない。糸球体血圧は約50mmHg（A正）、ブドウ糖は近位尿細管で再吸収（B正）、緻密斑は遠位尿細管にある（D正）、アルドステロンは集合管でNa+再吸収を促進する（E正）。Cが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am010 | clinical_eng | 2015 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | 中心静脈栄養の合併症はどれか。 a．閉塞性イレウス b．血管内カテーテル関連血流感染 c．高血糖 d．甲状腺機能亢進症 e．心房細動 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 中心静脈栄養（TPN）の合併症として、カテーテル関連血流感染（CRBSI）と高血糖が代表的である。高濃度ブドウ糖液の投与により高血糖を生じやすい。閉塞性イレウスは腸管の問題、甲状腺機能亢進症や心房細動はTPNの直接的合併症ではない。正答はb、cの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am011 | clinical_eng | 2015 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 呼吸器疾患のうち喫煙がリスクとなるのはどれか。 a．肺小細胞癌 b．肺扁平上皮癌 c．過敏性肺臓炎 d．サルコイドーシス e．慢性閉塞性肺疾患（COPD） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 喫煙は肺癌（特に小細胞癌、扁平上皮癌）とCOPDの主要リスク因子である。過敏性肺臓炎は有機粉塵の吸入、サルコイドーシスは原因不明の肉芽腫性疾患であり、喫煙との関連は乏しい。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am012 | clinical_eng | 2015 | 12 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 重症筋無力症に合併する縦隔腫瘍で最も頻度が高いのはどれか。 | 胸腺腫 | 皮様嚢腫 | 神経鞘腫 | リンパ腫 | 奇形腫 | A | 重症筋無力症は神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体による疾患で、胸腺腫の合併が高頻度にみられる。約15-20%の重症筋無力症患者に胸腺腫を認める。皮様嚢腫、神経鞘腫、リンパ腫、奇形腫は合併頻度が低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am013 | clinical_eng | 2015 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 先天性チアノーゼ心疾患として正しいのはどれか。 | 心房中隔欠損症 | 心室中隔欠損症 | 動脈管開存症 | Fallot四微症 | 僧帽弁狭窄症 | D | Fallot四徴症は先天性チアノーゼ心疾患の代表例で、肺動脈狭窄・心室中隔欠損・大動脈騎乗・右室肥大の4徴候を示す。右左シャントによりチアノーゼを生じる。心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、動脈管開存症は左右シャントでチアノーゼを呈さない。僧帽弁狭窄症は後天性弁膜症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am014 | clinical_eng | 2015 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応でないのはどれか。 | 心房細動 | 洞不全症候群 | WPW症候群 | 心室頻拍 | 心房粗動 | B | カテーテルアブレーションは不整脈の原因となる異常な電気伝導路を焼灼する治療法である。心房細動、WPW症候群、心室頻拍、心房粗動に適応がある。洞不全症候群は洞結節の機能低下による徐脈であり、焼灼ではなくペースメーカが適応となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am015 | clinical_eng | 2015 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 汎下垂体前葉機能低下症を起こすシーハン症候群で分泌が低下するホルモンはどれか。 a．プロラクチン b．オキシトシン c．バソプレシン d．副腎皮質刺激ホルモン e．甲状腺刺激ホルモン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | シーハン症候群は分娩時大量出血による下垂体前葉の壊死で、前葉ホルモン（プロラクチン、副腎皮質刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン等）の分泌が低下する。オキシトシンとバソプレシンは下垂体後葉ホルモンであり、前葉機能低下症では直接低下しない。正答はa、d、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am016 | clinical_eng | 2015 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 肝炎ウイルスについて正しいのはどれか。 a．A型肝炎は魚介類などを介して経口感染する。 b．B型肝炎は急性化することはない。 c．C型肝炎対策でワクチン接種が実施されている。 d．C型肝炎は血液、精液などを介して感染する。 e．C型肝炎ウイルスは肝臓癌の発生原因となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | A型肝炎は経口感染で魚介類が媒介となる（a正）。B型肝炎は慢性化しうる（b誤：急性化ではなく慢性化しないが誤り）。C型肝炎にはワクチンはない（c誤）。C型肝炎は血液・精液を介して感染する（d正）。C型肝炎ウイルスは肝臓癌の原因となる（e正）。正答はa、d、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am017 | clinical_eng | 2015 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路結石のうち単純X線写真で描出されないのはどれか。 a．尿酸結石 b．キサンチン結石 c．リン酸カルシウム結石 d．シュウ酸カルシウム結石 e．リン酸マグネシウム結石 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 尿酸結石とキサンチン結石はX線透過性でありX線写真に描出されない。リン酸カルシウム結石、シュウ酸カルシウム結石、リン酸マグネシウム結石はカルシウムやリンを含み、X線非透過性で描出される。正答はa、bの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am018 | clinical_eng | 2015 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 急性腎不全の治療として適切でないのはどれか。 | 体液量の維持、管理 | 血圧（腎灌流圧）の維持 | 電解質・酸塩基平衡の管理 | 高蛋白食による補充 | 腎毒性のある薬剤の中止 | D | 急性腎不全では腎機能が低下しており、高蛋白食は尿素窒素の産生を増加させ腎への負担を増大させるため不適切。体液量管理、血圧維持、電解質・酸塩基平衡の管理、腎毒性薬剤の中止はいずれも適切な治療である。急性腎不全では蛋白制限が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am019 | clinical_eng | 2015 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | H.pylori（ピロリ菌）感染が誘因となる疾患はどれか。 a．胃 癌 b．胃潰瘍 c．潰瘍性大腸炎 d．逆流性食道炎 e．特発性血小板減少性紫斑病 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | H.pylori感染は胃癌、胃潰瘍の主要なリスク因子であり、特発性血小板減少性紫斑病（ITP）との関連も知られている。潰瘍性大腸炎は自己免疫性疾患、逆流性食道炎は下部食道括約筋の機能不全が主因でありピロリ菌との関連は乏しい。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am020 | clinical_eng | 2015 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | 溶血性貧血でないのはどれか。 | G-6-PD欠損症 | サラセミア | 再生不良性貧血 | 遺伝性球状赤血球症 | 発作性夜間血色素尿症 | C | 再生不良性貧血は骨髄の造血幹細胞の障害による汎血球減少症であり、溶血性貧血ではない。G-6-PD欠損症、サラセミア、遺伝性球状赤血球症、発作性夜間血色素尿症はいずれも赤血球の破壊亢進（溶血）を特徴とする溶血性貧血である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am021 | clinical_eng | 2015 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | ペインクリニック | 3 | 神経ブロックとその適応との組合せで誤っているのはどれか。 | 星状神経節ブロック -- 下肢の痛み | 胸部交感神経節ブロック -- 多汗症 | 肋間神経ブロック -- 帯状疱疹後神経痛（胸部） | 腹腔神経叢ブロック -- 腹部癌性疼痛 | 顔面神経ブロック -- 顔面痙攣 | A | 星状神経節ブロックは頸部交感神経節のブロックであり、頭部・顔面・上肢の疼痛や血行障害に適応がある。下肢の痛みには腰部交感神経節ブロック等が適応となる。胸部交感神経節ブロック-多汗症、肋間神経ブロック-帯状疱疹後神経痛、腹腔神経叢ブロック-腹部癌性疼痛、顔面神経ブロック-顔面痙攣はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am022 | clinical_eng | 2015 | 22 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性呼吸窮迫症候群(ARDS）の診断と治療に必要な情報はどれか。 a．胸部X線写真 b．PaO2 c．心拍出量 d．中心静脈圧 e．吸入酸素濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | ARDSの診断にはベルリン定義が用いられ、胸部X線での両側浸潤影、PaO2/FiO2比（P/F比）が必要である。P/F比の算出にはPaO2と吸入酸素濃度（FiO2）が必要。心拍出量は心原性肺水腫との鑑別に必須ではなく、中心静脈圧も直接的なARDS診断基準ではない。正答はa、b、eの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am023 | clinical_eng | 2015 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 滅菌・消毒について正しい組合せはどれか。 a．クロルヘキシジン -- 内視鏡 b．高圧蒸気滅菌 -- プラスティック製品 c．ホルムアルデヒドガス消毒 -- 麻酔器 d．ガンマ線滅菌 -- ディスポーザブル注射器 e．紫外線照射消毒 -- 手術用リネン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ホルムアルデヒドガス消毒は麻酔器のような複雑な機器の消毒に適している（c正）。ガンマ線滅菌はディスポーザブル注射器の滅菌に広く用いられる（d正）。クロルヘキシジンは内視鏡には不適（a誤）、高圧蒸気滅菌はプラスティック製品を変形させる（b誤）、紫外線は表面消毒で手術用リネンの内部まで到達しない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am024 | clinical_eng | 2015 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | 呼吸機能検査について正しいのはどれか。 a．スパイロメトリーでは残気量は測定できない。 b．肺活量は1回換気量+予備吸気量+予備呼気量で表される。 c．1秒率の低下は拘束性換気障害を示す。 d．肺拡散能の測定には二酸化炭素を用いる。 e．フローボリューム曲線の横軸は時間である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | スパイロメトリーでは残気量を直接測定できない（a正）。肺活量＝1回換気量＋予備吸気量＋予備呼気量（b正）。1秒率の低下は閉塞性換気障害を示す（c誤：拘束性ではない）。肺拡散能の測定には一酸化炭素を用いる（d誤）。フローボリューム曲線の横軸は肺気量（e誤）。正答はa、bの組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am025 | clinical_eng | 2015 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 2 | 輸血用赤血球製剤に放射線照射をする理由はどれか。 | 赤血球の機能を増強するため。 | 血漿中のウイルスを不活化するため。 | 移植片対宿主病（GVHD）を回避するため | 赤血球凝集を分散させるため | 赤血球型物質を減少させるため | C | 赤血球製剤への放射線照射は、製剤中に混入したドナーリンパ球を不活化し、輸血後移植片対宿主病（TA-GVHD）を予防するために行われる。TA-GVHDは致死率が高く、有効な治療法がないため予防が重要。赤血球機能増強やウイルス不活化は目的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am026 | clinical_eng | 2015 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 物理量と単位との組合せで誤っているのはどれか。 | 応 用 -- N/m<sup>2</sup> | 静電容量 -- C/V | コンダクタンス -- V/A | インダクタンス -- Wb/A | 吸収線量 -- J/kg | C | コンダクタンスはコンダクタンス＝1/抵抗であり、単位はA/V（＝S：ジーメンス）である。V/Aは抵抗の単位（Ω）であり誤り。応力はN/m2（A正）、静電容量はC/V＝F（B正）、インダクタンスはWb/A＝H（D正）、吸収線量はJ/kg＝Gy（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am027 | clinical_eng | 2015 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 雑音対策について誤っているのはどれか。 | 電源線から混入する雑音の除去にラインフィルタが使われる。 | 商用交流雑音を除去するためにハムフィルタが使われる。 | 周波数の低い雑音の除去には移動平均が使われる。 | 信号の入力導線にはシールド線が使われる。 | 不規則雑音の除去には加算平均が使われる。 | C | 移動平均は高周波成分を除去する低域通過フィルタの機能を持つ。低周波雑音の除去には高域通過フィルタが適している。ラインフィルタは電源線雑音除去（A正）、ハムフィルタは商用交流雑音除去（B正）、シールド線は信号導線の静電遮蔽（D正）、加算平均は不規則雑音除去（E正）に用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am028 | clinical_eng | 2015 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図用テレメータの送信機について誤っているのはどれか。 | 2GHz帯の周波数が用いられる。 | A型のチャネル（中心周波数）の間隔は12.5kHzである。 | B型はA型よりも占有周波数帯域幅が広い。 | チャネル番号は4桁の数字で区別される。 | A～D型の空中線電力は1mW以下である。 | A | 心電図テレメータには420MHz帯の周波数が使用される。2GHz帯ではない（A誤で正答）。A型のチャネル間隔は12.5kHz（B正）、B型はA型より占有周波数帯域幅が広い（C正）、チャネル番号は4桁の数字で識別（D正）、A～D型の空中線電力は1mW以下（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am029 | clinical_eng | 2015 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧測定について正しいのはどれか。 | チューブ内に気泡が混入すると平均血圧が下がる。 | 血管内に留置したカテーテル内を蒸留水で満たす。 | 加圧バッグの内圧は収縮期血圧に等しくする。 | ゼロ校正の基準は中心静脈圧が使われる。 | フラッシュデバイスは抗凝固薬の持続注入機能をもつ。 | E | フラッシュデバイスは加圧バッグからヘパリン加生理食塩水を持続的に注入する機能を有し、カテーテル内の血液凝固を防止する。気泡混入は共振周波数を変化させるが平均血圧は変わらない（A誤）。カテーテル内はヘパリン加生食で満たす（B誤）。加圧バッグは通常300mmHg（C誤）。ゼロ校正基準は右心房レベル（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am030 | clinical_eng | 2015 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | カプノメータについて誤っているのはどれか。 | 二酸化炭素濃度をモニタする装置である。 | 赤外線の吸収量からガス濃度を求める。 | メインストリーム方式は呼吸回路内が閉塞しやすい。 | サイドストリーム方式は測定値に時間遅れが生じる。 | 亜酸化窒素を併用する際には補正が必要である。 | C | カプノメータのメインストリーム方式はセンサを呼吸回路に直接装着するが、回路閉塞の原因にはなりにくい。死腔の増加がデメリットである（C誤で正答）。CO2濃度モニタ（A正）、赤外線吸収法（B正）、サイドストリーム方式の時間遅れ（D正）、N2Oとの干渉補正（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am031 | clinical_eng | 2015 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 超音波ドプラ血流計について正しいのはどれか。 a．血流がプローブに向かっているとき、受信周波数は送信周波数よりも低くなる。 b．超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドプラシフトは観測されない。 c．周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。 d．パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の2倍以上とする。 e．最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 血流がプローブに向かうと受信周波数は上昇する（a誤）。ビームが血流に垂直だとドプラシフトは0（b正）。血流速度が速いとエイリアシング（折り返し）が起きやすい（c正）。パルス繰り返し周波数（PRF）はドプラシフト周波数の2倍以上が必要（d誤：振動周波数ではない）。最大計測深度はPRFが低いほど大きい（e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am032 | clinical_eng | 2015 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | MRI検査について誤っているのはどれか。 | 水素原子の空間分布を画像化する。 | 軟部組織の画像化に適している。 | 血流の測定が可能である。 | 臓器の3次元構造を画像化できる。 | 動きのある臓器の撮影に適している。 | E | MRIは動きのある臓器（心臓、消化管）の撮影にはアーチファクトが生じやすく、必ずしも適しているとは言えない。水素原子の空間分布画像化（A正）、軟部組織描出に優れる（B正）、血流測定（MRA）が可能（C正）、3D構造の画像化が可能（D正）。Eが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am033 | clinical_eng | 2015 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 | ベータトロン -- 放射線 | 人工呼吸器 -- 機械力 | 電気焼灼器 -- 電 流 | 温熱治療器 -- 放射線 | 超短波治療器 -- 電磁波 | D | 温熱治療器のエネルギー源は熱エネルギーであり放射線ではない。ベータトロンは電子を加速して放射線を発生させる（A正）。人工呼吸器は気道に機械的圧力を加える（B正）。電気焼灼器は高周波電流を使用する（C正）。超短波治療器は電磁波を用いる（E正）。Dが誤り。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am034 | clinical_eng | 2015 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a．洞不全症候群は適応症である。 b．成人の体外通電では500Jから開始する。 c．成人の体外通電では面積50cm2以上の電極を使用する。 d．ICDは右室を刺激する。 e．ICDの通電出力は500Jである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 成人の体外通電電極は面積50cm2以上が推奨される（c正）。ICDは右室にリードを留置し除細動を行う（d正）。洞不全症候群はペースメーカの適応で除細動の適応ではない（a誤）。体外通電は150-200Jから開始する（b誤）。ICDの最大出力は約40J程度（e誤）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am035 | clinical_eng | 2015 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．VDDモードでは刺激部位は心房である。 b．電源にはニッケルカドミウム電池が使用される。 c．VVIRでは人体の活動量に応答する機能がある。 d．心臓再同期療法では右室と左室とを同時に刺激する。 e．DDDペースメーカは慢性心房細動の徐脈によい適応がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | VVIRのRはレートレスポンス機能で体動センサ等により心拍数を活動量に応じて調整する（c正）。心臓再同期療法（CRT）は右室と左室を同時に刺激して同期不全を改善する（d正）。VDDの刺激部位は心室（a誤）。電源はリチウムヨウ素電池（b誤）。DDDは心房・心室両方を感知・刺激するため慢性心房細動には不適（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am036 | clinical_eng | 2015 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 冠動脈のインターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | 治療中に造影剤を使用する。 | カテーテルは超音波診断装置で誘導する。 | 内頸静脈を穿刺する。 | バルーンの拡張圧は2気圧前後である。 | ロータブレータ使用中の冠血流は増加する。 | A | PCI（経皮的冠動脈インターベンション）では造影剤を使用して冠動脈を可視化しながら治療する。カテーテルはX線透視下で誘導する（B誤）。穿刺部位は大腿動脈や橈骨動脈（C誤：内頸静脈ではない）。バルーン拡張圧は6-20気圧程度（D誤）。ロータブレータ使用中は冠血流が低下する（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am037 | clinical_eng | 2015 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．CO2レーザ -- 網膜凝固 b．Dyeレーザ -- 光線力学療法 c．ArFエキシマレーザ -- 角膜切除 d．Nd：YAGレーザ -- 凝固止血 e．Arレーザ -- 切 開 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | Dyeレーザは光線力学療法に使用される（b正）。ArFエキシマレーザは角膜切除（LASIK等）に用いられる（c正）。Nd:YAGレーザは凝固止血に用いられる（d正）。CO2レーザは切開・蒸散に用いられ網膜凝固ではない（a誤）。Arレーザは網膜光凝固に用いられ切開ではない（e誤）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am038 | clinical_eng | 2015 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 腹部内視鏡外科手術において正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹により静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．トロッカを介して器具を挿入する。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 腹腔鏡手術では気腹にCO2を使用する（a正）。トロッカを介して器具を挿入する（d正）。肺血栓塞栓症のリスクがある（e正）。気腹により腹腔内圧上昇で静脈還流は減少する（b誤）。腹腔鏡手術では硬性鏡が使用される（c誤：使用できないは誤り）。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am039 | clinical_eng | 2015 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 3 | 臨床工学技士の業務で医師の具体的な指示が必要なのはどれか。 a．人工呼吸装置の回路の組み立て b．動脈留置カテーテルからの採血 c．血液浄化装置の運転条件の変更 d．人工呼吸装置の運転条件の設定 e．高気圧酸素治療装置の消毒 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 臨床工学技士法において、生命維持管理装置の操作に関する業務のうち身体への影響が大きいものは医師の具体的指示が必要。動脈留置カテーテルからの採血（b）、血液浄化装置の運転条件変更（c）、人工呼吸装置の運転条件設定（d）は具体的指示が必要。回路組み立てや消毒は一般的指示で可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am040 | clinical_eng | 2015 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T0601-1：2012において、B形装着部とCF形装着部の許容値（交流）が同じなのはどれか。 a．患者接続部から大地への患者漏れ電流 b．接地漏れ電流 c．接触電流 d．患者測定電流 e．信号入出力へ外部電圧を印加した場合の患者漏れ電流 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | JIS T0601-1:2012において、B形とCF形で許容値が同じなのは接地漏れ電流（b）と接触電流（c）である。これらは装着部の種類に依存しない。患者漏れ電流（a）や外部電圧印加時の患者漏れ電流（e）はCF形の方が厳しい値が設定されている。患者測定電流（d）も装着部タイプにより異なる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am041 | clinical_eng | 2015 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 図の記号が付いたスイッチの用途で適切なのはどれか。 | 手術灯のオン・オフ | 患者モニタ装置の主電源のオン・オフ | 心電計のハムフィルタのオン・オフ | 輸液ポンプのスタート・ストップ | 心臓カテーテル検査装置のディスプレイのオン・オフ | E | 図を参照。図の記号は非常停止スイッチ等の待機動作用スイッチと考えられ、心臓カテーテル検査装置のディスプレイのオン・オフに用いられる。手術灯やモニタの主電源、輸液ポンプのスタート・ストップなど生命に直結する機器には別の安全機構が必要。 | True | 2015_ce_15_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am042 | clinical_eng | 2015 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T0601-1：2012で規定されている単一故障状態はどれか。 a．保護接地線の回路 b．絶縁のいずれかひとつの短絡 c．電源導線のいずれか1本の断線 d．F形装着部への外部電圧印加 e．信号入出力部への外部電圧印加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T0601-1:2012で規定される単一故障状態には、保護接地線の断線（a）、絶縁のいずれか一つの短絡（b）、電源導線のいずれか1本の断線（c）が含まれる。F形装着部への外部電圧印加（d）や信号入出力部への外部電圧印加（e）は試験条件であり単一故障状態ではない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am043 | clinical_eng | 2015 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 図のバスタブカーブ（故障率曲線）において偶発故障期間はどれか。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | D | 図を参照。バスタブカーブ（故障率曲線）は初期故障期（高い故障率が低下）、偶発故障期（一定の低い故障率）、摩耗故障期（故障率が増加）の3期間で構成される。図の④が偶発故障期間に該当し、故障率が最も低く安定した期間である。 | True | 2015_ce_15_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am044 | clinical_eng | 2015 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 医療ガスについて誤っているのはどれか。 | 合成空気の成分は酸素と窒素である。 | 医療ガス配管設備には吸引も含まれる。 | ボンベ内の亜酸化窒素の残量はボンベ内圧から求める。 | 酸素の比重は空気より大きい。 | 窒素は外科用手術機器の動力源として用いられる。 | C | 亜酸化窒素（N2O）はボンベ内で液化しているため、液体がある間はボンベ内圧が一定（飽和蒸気圧）であり、内圧から残量を正確に求めることはできない。残量は重量で判定する。合成空気はO2とN2の混合（A正）、配管にはガスと吸引を含む（B正）、O2の比重は空気より大きい（D正）、N2は外科用機器の動力源に使用（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am045 | clinical_eng | 2015 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカに影響を及ぼすのはどれか。 a．EAS機器 b．RFID読取り機器 c．PHS端末 d．無線LAN機器 e．電磁調理器 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 植込み型心臓ペースメーカに影響を及ぼすのはEAS機器（電子商品監視装置）、RFID読取り機器、電磁調理器である。これらは強い電磁界を発生しペースメーカの誤作動を引き起こす可能性がある。PHS端末や無線LAN機器は影響が小さいとされている。正答はa、b、e。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am046 | clinical_eng | 2015 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | x軸に沿って図のように電位が変化するとき、区間Aと電界の大きさ（絶対値）が等しい区間はどれか。 | B | C | D | E | なし | D | 図を参照。電界の大きさは電位の空間微分（傾き）の絶対値に等しい。区間Aの電位変化の傾きと同じ大きさの傾きを持つ区間を探す。区間Dの電位変化の傾きの絶対値が区間Aと等しい。 | True | 2015_ce_15_am046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am047 | clinical_eng | 2015 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 電磁波の発生源から距離15cmの地点で受ける電磁波のエネルギーをW1、22cmの地点で受ける電磁波のエネルギーをW2とするとき、W1/W2はどれか。 | 0.45 | 0.68 | 1.5 | 2.2 | 7 | D | 図を参照。電磁波のエネルギーは距離の2乗に反比例する。W1/W2 = (22/15)^2 = (22)^2/(15)^2 = 484/225 ≒ 2.15 ≒ 2.2。距離が近いほどエネルギーが大きいため、W1 > W2となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am048 | clinical_eng | 2015 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、スイッチをa側にして十分時間が経過した後、b側に切替えた。正しいのはどれか。 a．抵抗の最大電流値は100mAである。 b．回路の時定数は0.1sである。 c．コンデンサの両端電圧の最大値は5Vである。 d．コンデンサの両端電圧は指数関数的に増加する。 e．抵抗に流れる電流は指数関数に減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。スイッチをa側にして十分時間が経過するとコンデンサは充電される。b側に切り替えるとRC放電回路となる。抵抗の最大電流値と回路の時定数を計算し、コンデンサの両端電圧は指数関数的に減少し、電流も指数関数的に減少する。正答はa、eの組合せ。 | True | 2015_ce_15_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am049 | clinical_eng | 2015 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の交流回路が共振状態にあるとき、抵抗の両端にかかる電圧をVRとする。図2の交流回路における電圧をVとするとき、VR/Vはどれか。 | 1/2 | 1/√2 | 1 | √2 | 2 | C | 図を参照。図1のRLC直列回路が共振状態にあるとき、インダクタンスとキャパシタンスのインピーダンスが打ち消し合い、回路のインピーダンスは抵抗Rのみとなる。このとき抵抗にかかる電圧VRは電源電圧Vに等しくなる。よってVR/V = 1。 | True | 2015_ce_15_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am050 | clinical_eng | 2015 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 2 | 交流無停電電源装置（UPS）に利用されているのはどれか。 a．インバータ b．検流計 c．ステッピングモータ d．蓄電池 e．トランス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。交流無停電電源装置（UPS）はインバータ（直流→交流変換）、蓄電池（電力貯蔵）、トランス（電圧変換）で構成される。検流計は電流測定器、ステッピングモータは制御用モータであり、UPSの構成要素ではない。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am051 | clinical_eng | 2015 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のpn接合で正しいのはどれか。 a．多数キャリアAは正孔である。 b．多数キャリアBは正極の方向に移動する。 c．電圧Eを高くすると電流は増加する。 d．電圧Eを高くすると空乏層が大きくなる。 e．電圧Eを高くすると降状現象が生じる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。pn接合の順バイアス時、p側の多数キャリアは正孔（a正）、n側の多数キャリア（電子）は正極方向に移動する（b正）。順バイアス電圧を高くすると電流は増加する（c正）。順バイアスでは空乏層は狭くなる（d誤）。降伏現象は逆バイアス時に生じる（e誤）。正答はa、b、c。 | True | 2015_ce_15_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am052 | clinical_eng | 2015 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で20kΩの抵抗にかかる電圧が2Vのとき、ViとVoの値で正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | V<sub>i</sub>=1V、V<sub>o</sub>=2V | V<sub>i</sub>=1V、V<sub>o</sub>=3V | V<sub>i</sub>=2V、V<sub>o</sub>=3V | V<sub>i</sub>=2V、V<sub>o</sub>=6V | V<sub>i</sub>=3V、V<sub>o</sub>=1V | B | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路において、仮想接地の原理からイマジナリーショートが成立する。20kΩに2Vがかかっている条件から入力電圧Viと出力電圧Voを求める。Vi=1V、Vo=3Vとなる。 | True | 2015_ce_15_am052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am053 | clinical_eng | 2015 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で入力電圧Viと出力電圧Voの関係を表す式はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路構成から入出力の関係式を導出する。仮想接地とキルヒホッフの法則を適用して、入力電圧Viと出力電圧Voの関係式を求める。 | True | 2015_ce_15_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am054 | clinical_eng | 2015 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路における端子電圧Vと電流Iの関係を図2に示す。この電池の両端子を短絡したとき（負荷抵抗=0）、電流I［A］はどれか。 ただし、図1の点線内は電池の等価回路である。 | （図参照：選択肢1） | 1.5 | 2 | 3 | 6 | E | 図を参照。図2のV-I特性から電池の開放電圧（I=0時のV）と内部抵抗を読み取る。短絡時（V=0）の電流は I = 開放電圧/内部抵抗 で求められる。グラフから計算すると I = 6A。 | True | 2015_ce_15_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am055 | clinical_eng | 2015 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 差動増幅器の入力端子に振幅1mVの逆相信号と振幅2Vの同相信号が入力された。出力では逆相信号が2Vに増幅され、同相信号が100mVに減衰した。この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 ただし、log102を0.3とする。 | 66 | 72 | 86 | 92 | 96 | D | 差動増幅器の差動利得Ad = 2V/1mV = 2000、同相利得Ac = 100mV/2V = 0.05。CMRR = Ad/Ac = 2000/0.05 = 40000。CMRR(dB) = 20log10(40000) = 20×(log10(4×10^4)) = 20×(log10(4)+4) = 20×(2×0.3+4) = 20×4.6 = 92dB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am056 | clinical_eng | 2015 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．FSK -- 振幅偏移変調 b．PWM -- パルス幅変調 c．CDMA -- 符号分割多重 d．TDM -- 周波数分割多重 e．FDM -- 波長分割多重 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | FSKは周波数偏移変調（振幅ではない、a誤）。PWMはパルス幅変調（b正）。CDMAは符号分割多元接続（多重ではなく多元接続だが本質的に正しい、c正）。TDMは時分割多重（周波数分割ではない、d誤）。FDMは周波数分割多重（波長分割ではない、e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am057 | clinical_eng | 2015 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 記憶装置について誤っているのはどれか。 | RAMは記憶内容を変更することができる。 | RAMは主記憶装置として使われる。 | ROMは電源を切っても情報を保持する。 | フラッシュメモリは揮発性メモリの一種である。 | ハードディスクは情報を磁気的に記録する。 | D | 図を参照。フラッシュメモリは不揮発性メモリであり、電源を切っても情報を保持する。揮発性メモリではない（D誤で正答）。RAMは読み書き可能（A正）、主記憶に使用（B正）。ROMは不揮発性（C正）。ハードディスクは磁気記録（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am058 | clinical_eng | 2015 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートに基づいて作成されたプログラムを実行した結果、出力されるZはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | D | 図を参照。フローチャートに従って変数の値を追跡する。初期値からの繰り返し処理を経て、最終的に出力されるZの値は5となる。 | True | 2015_ce_15_am058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am059 | clinical_eng | 2015 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 使用しているパソコンで、コンピュータウイルス等の不正なソフトウェアが動作していると考えられる。 使用しているパソコンの初動対応として最も適切なのはどれか。 | パスワードを変更する。 | ネットワークから切断する。 | USBメモリにファイルをバックアップする。 | システムソフトウェアのアップデートを行う。 | ウイルス対策ソフトを用いてシステムのスキャンを行う。 | B | コンピュータウイルス感染の疑いがある場合、最優先の初動対応はネットワークからの切断である。これにより他のコンピュータへの感染拡大や情報漏洩を防ぐ。パスワード変更やウイルススキャンも重要だが、まずネットワーク遮断が先。USBバックアップはウイルスを外部媒体に移す危険がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am060 | clinical_eng | 2015 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの2進数1100と11の積を2進数で表したのはどれか。 | 1111 | 10100 | 11100 | 100100 | 110100 | D | 図を参照。2進数の掛け算：1100(2進) = 12(10進)、11(2進) = 3(10進)。12 × 3 = 36(10進) = 100100(2進)。筆算で確認：1100 × 11 = 1100 × 10 + 1100 × 1 = 11000 + 1100 = 100100。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am061 | clinical_eng | 2015 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 真理値表に対応する論理演算はどれか。 | AND演算 | NAND演算 | OR演算 | NOR演算 | EXOR（exclusive OR）演算 | E | 図を参照。真理値表でEXOR（排他的論理和）は、2つの入力が異なるときに1、同じときに0を出力する演算である。AND演算は両方1で1、OR演算はどちらか1で1、NAND/NORはそれぞれの否定。真理値表のパターンからEXOR演算と判別できる。 | True | 2015_ce_15_am061.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am062 | clinical_eng | 2015 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 0～5Vの電圧を12bitで量子化するとき、分解能（量子化精度）［mV］に最も近いのはどれか。 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 9.8 | 19.5 | B | 図を参照。12bitの量子化では2^12 = 4096段階に分割される。分解能 = 5V / 4096 ≒ 0.00122V = 1.22mV ≒ 1.2mV。これがAD変換の最小識別可能電圧である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am063 | clinical_eng | 2015 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 |  | -π/2 | -π/6 | （図参照：選択肢3） | π/6 | π/2 | E | 図を参照。問題文が図に含まれている。数学的な計算により位相角を求める問題。答えはπ/2。 | True | 2015_ce_15_am063.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am064（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2015 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 吸入療法装置で誤っているのはどれか。 | メッシュ式ネブライザは臥位で吸入できる。 | ドライパウダ定量吸入器は呼吸と同期させる必要がある。 | ジェット式ネブライザでの肺内沈着率は約10%である。 | 超音波式ネブライザでは水分の過剰供給の可能性がある。 | 定量噴霧式吸入器では懸濁タイプの吸入剤をよく振ってから使用する。 | E | 本問は不備問題として採点除外。ドライパウダ定量吸入器（DPI）は吸気と同期させる必要がなく、患者の吸気力で薬剤を吸入する方式である（B誤の可能性）。定量噴霧式吸入器（MDI）の懸濁タイプは使用前によく振る必要がある（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am065 | clinical_eng | 2015 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | PETCO2を低下させるのはどれか。 a．振 戦 b．肺塞栓 c．低体温 d．心拍出量増加 e．麻酔器のソーダライム消耗 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PETCO2（呼気終末CO2分圧）を低下させる要因は、肺塞栓（肺血流減少によりCO2排出低下→死腔増加でPETCO2低下）と低体温（代謝低下によるCO2産生減少）である。振戦は代謝亢進でCO2増加、心拍出量増加はCO2排出増加、ソーダライム消耗はCO2再吸入でいずれもPETCO2上昇。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am066 | clinical_eng | 2015 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 73歳の男性。身長170cm、体重65kg。ARDSに対し1回換気量：400mL、呼吸数：20回/分、PEEP：10cmH2O、FIo2：1.0にて人工呼吸を開始したところ、pH7.38、Paco240mmHg、Pao2280mmHgであった。 行うべき処置はどれか。 | 換気量を増やす。 | 呼吸数を増やす。 | PEEPを上げる。 | FIo<sub>2</sub>を下げる。 | そのまま様子をみる。 | D | pH 7.38で正常、PaCO2 40mmHgで正常、PaO2 280mmHgでFiO2 1.0に対して十分酸素化されている。P/F比=280で酸素化は改善傾向。FiO2 1.0は酸素中毒のリスクがあるため、酸素化が十分であればFiO2を下げるべきである。換気量・呼吸数の変更やPEEP上昇は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am067 | clinical_eng | 2015 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 末梢組織の酸素需給を反映するのはどれか。 | シャント率 | 酸素運搬量 | 動脈血酸素分圧 | 呼気二酸化炭素分圧 | 混合静脈血酸素飽和度 | E | 混合静脈血酸素飽和度（SvO2）は全身の組織で酸素が消費された後の静脈血の酸素飽和度であり、酸素供給量と酸素消費量のバランスを反映する。シャント率は肺内シャントの指標、酸素運搬量は供給側のみ、PaO2は動脈血の指標、呼気CO2は換気の指標である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am068 | clinical_eng | 2015 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 第1種高気圧酸素治療装置における日常点検項目でないのはどれか。 | 送気系の元圧力 | 接地端子の接地状態 | 電気系の絶縁抵抗 | 制御系のコンピュータ作動状態 | 通信系のインターフォン | C | 電気系の絶縁抵抗測定は定期点検項目であり、日常点検項目ではない。送気系の元圧力確認（A正）、接地端子の確認（B正）、コンピュータ作動確認（D正）、インターフォン確認（E正）は日常点検で行う。絶縁抵抗は専用の測定器が必要で日常的には行わない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am069 | clinical_eng | 2015 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 医療ガスについて正しいのはどれか。 | 配管設備は高圧ガス保安法で定められている。 | ボンベの色表示はJISで定められている。 | 亜酸化窒素の配管の色は灰色である。 | 酸素ボンベの塗色は緑色である。 | 合成空気の酸素濃度は22%である。 | E | 合成空気の酸素濃度は約21%であるが、設問のE選択肢は22%としている。ただし正答Eは合成空気の酸素濃度について問うもの。配管設備は医療法で規定（A誤）、ボンベの色はJIS規格（B正だが塗色と表示は異なる規定）、N2Oの配管色は青（C誤）、O2ボンベは黒（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am070 | clinical_eng | 2015 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工肺に用いられるポリプロピレン多孔質膜について正しいのはどれか。 | 親水性である。 | 膜厚は200～400μmである。 | 微細孔の大きさは10～30μmである。 | 物質移動係数はシリコーン均質膜よりも高い。 | ポリプロピレンの気体透過係数はシリコーンよりも高い。 | D | ポリプロピレン多孔質膜の物質移動係数はシリコーン均質膜よりも高い。これは微細孔を通じてガスが直接移動するためである。ポリプロピレンは疎水性（A誤）、膜厚は約25-50μm（B誤）、微細孔は0.03-0.07μm（C誤）、ポリプロピレン自体の気体透過係数はシリコーンより低い（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am071 | clinical_eng | 2015 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環中の変化として正しいのはどれか。 a．血中カルシウム濃度の低下 b．血中ナトリウム濃度の上昇 c．インスリン分泌の増加 d．炎症性サイトカインの放出 e．血中バソプレシン濃度の上昇 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外循環中はクエン酸添加血液製剤使用やヘパリン投与によりCa濃度が低下する（a正）。血液と人工材料の接触により炎症性サイトカインが放出される（d正）。ストレス反応でバソプレシン分泌が亢進する（e正）。Na濃度は充填液により希釈（b誤）、インスリン分泌はストレスで抑制（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am072 | clinical_eng | 2015 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 大動脈遮断解除後、心筋温37℃、完全体外循環、左心ベント下の心筋酸素消費量が最も高い状態はどれか。 | 心静止 | 心室細動 | 心室ペーシング、心拍動60回/分 | 心室ペーシング、心拍動80回/分 | 心房ペーシング、心拍動80回/分 | B | 心室細動は不規則な心室の興奮で、心拍出がない状態にもかかわらず心筋は持続的に酸素を消費する。大動脈遮断解除後の完全体外循環下では、心静止が最も酸素消費が少なく、心室細動は拍動している状態よりも酸素消費量が高いとされる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am073 | clinical_eng | 2015 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環において送血流量を上げるべきなのはどれか。 | 脱血不良時 | 大動脈遮断時 | 大動脈遮断解除時 | 復温時 | 大動脈解離発生時 | D | 復温時には体温上昇に伴い全身の酸素消費量が増加するため、送血流量を上げて酸素供給を増やす必要がある。脱血不良時は送血流量を下げる。大動脈遮断時や解除時は術者の指示に従う。大動脈解離時は送血を直ちに停止する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am074 | clinical_eng | 2015 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 補助循環について正しいのはどれか。 | PCPSはV-Vバイパス方式である。 | PCPSによって左心系の後負荷は軽減する。 | 体外設置型拍動流型補助人工心臓では電気駆動方式が多い。 | 体内植込み型補助人工心臓では拍動流型よりも連続流型が多い。 | 左心補助人工心臓では左室脱血よりも左房脱血の方が高流量を得やすい。 | D | 体内植込み型補助人工心臓では連続流型（軸流型・遠心型）が拍動流型よりも主流となっている。PCPSはV-Aバイパス（A誤）、PCPSは左心後負荷を増加させる（B誤）。体外設置型拍動流型は空気圧駆動方式が多い（C誤）。左室脱血の方が左房脱血より高流量（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am075 | clinical_eng | 2015 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析の目的として誤っているのはどれか。 | 過剰水分の除去 | 代謝性アシドーシスの是正 | 血清カリウム濃度の是正 | 尿素の除去 | 免疫グロブリンの除去 | E | 血液透析の目的は過剰水分除去、代謝性アシドーシス是正、高カリウム血症是正、尿毒症物質（尿素等）の除去である。免疫グロブリンは高分子蛋白であり、通常の血液透析膜では除去できず、除去する目的もない。免疫グロブリン除去には血漿交換等が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am076 | clinical_eng | 2015 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．限外濾過 -- 溶質の濃度差による移動 b．拡 散 -- 圧力差による移動 c．浸 透 -- 溶媒の移動 d．半透膜 -- 細孔によるふるい分け e．吸 着 -- 吸着材への溶解 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 浸透は半透膜を介した溶媒（水）の移動（c正）。半透膜は細孔の大きさにより溶質をふるい分ける（d正）。限外濾過は圧力差による溶媒・溶質の移動（a誤：濃度差ではない）。拡散は濃度差による溶質の移動（b誤：圧力差ではない）。吸着は材料表面への物質の付着（e誤：溶解ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am077 | clinical_eng | 2015 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドンを用いた透析膜はどれか。 a．エチレンビニルアルコール共重合体 b．セルローストリアセテート c．ポリエーテルスルフォン d．ポリスルフォン e．ポリメチルメタクリレート | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ポリビニルピロリドン（PVP）を親水化剤として用いた透析膜はポリエーテルスルフォン（PES）膜とポリスルフォン（PS）膜である。これらは疎水性ポリマーであるためPVPを添加して親水化する。EVAL、CTA、PMMAは他の方法で親水性を確保している。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am078 | clinical_eng | 2015 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 自己血管内シャントの特徴として正しいのはどれか。 a．一時的バスキュラーアクセスとして使用される。 b．心臓への負担が少ない。 c．感染の発症率が低い。 d．開存期間が長い。 e．合併症の一つに静脈高血圧症がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 自己血管内シャント（AVF）は永久的バスキュラーアクセス（a誤：一時的ではない）であり、人工血管と比較して感染率が低く（c正）、開存期間が長い（d正）。静脈高血圧症は合併症の一つ（e正）。心臓への還流血流量増加により心負荷が増加する（b誤）。正答はc、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am079 | clinical_eng | 2015 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析患者の摂取量（1日あたり）の上限値として正しいのはどれか。 a．エネルギ－：15kcal/kg b．リン：700mg c．カリウム：1.5g d．食 塩：6g e．蛋白質：0.6g/kg | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。血液透析患者の1日摂取上限：リン700mg（b正）、カリウム1.5g以下（c正）、食塩6g（d正）。エネルギーは30-35kcal/kg（a誤：15は少なすぎる）。蛋白質は1.0-1.2g/kg（e誤：0.6は保存期の値）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am080 | clinical_eng | 2015 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 質量1.0kgの剛体の棒が自由に回る継手を介して壁に取り付けられている。継手から0.30mの所に質量1.0kgの物体を置いた。棒が水平で動かないとき、継手から0.050mの所に取り付けたひもが鉛直方向に引っ張るおよその力F［N］はどれか。 ただし、棒の重心の位置は継手から0.15mの所である。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 88 | E | 図を参照。力のモーメントの釣り合いから求める。継手まわりのモーメント：棒の重力 1.0×9.8×0.15 + 物体の重力 1.0×9.8×0.30 = F×0.050。1.47 + 2.94 = 0.050F。F = 4.41/0.050 = 88.2N ≒ 88N。 | True | 2015_ce_15_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am081 | clinical_eng | 2015 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 鋼の引張り試験を行い、応力-ひずみ線図を作成した。応力-ひずみ線図から求められる材料特性はどれか。 a．弾性係数 b．粘性係数 c．ポアソン比 d．引張り強さ e．降伏応力 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 応力-ひずみ線図から弾性係数（直線部分の傾き）、引張り強さ（最大応力）、降伏応力（弾性変形から塑性変形に移る点の応力）が求められる。粘性係数は応力-ひずみ線図からは得られない（動的試験が必要）。ポアソン比は横ひずみ/縦ひずみで別途測定が必要。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am082 | clinical_eng | 2015 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流体の分類で誤っている組合せはどれか。 | 圧縮性流体 -- 空 気 | 非圧縮性流体 -- 油 | 完全流体 -- 水 | 粘性流体 -- グリセリン | 粘弾性流体 -- 血液 | C | 完全流体は粘性がゼロの理想的な流体であり、実在の水には粘性がある。水は粘性流体に分類すべきである。空気は圧縮性流体（A正）、油は非圧縮性流体（B正）、グリセリンは粘性流体（D正）、血液は粘弾性流体（E正）。Cが誤りで正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am083 | clinical_eng | 2015 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 4 | 脈波伝搬速度と正の相関を示すのはどれか。 a．血管壁中のコラーゲン b．血管壁中のエラスチン c．血液密度 d．血管内径 e．血管壁厚 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。脈波伝搬速度はMoens-Kortewegの式に従い、血管壁の弾性率と壁厚に正比例し、血管内径と血液密度に反比例する。コラーゲンは血管壁の硬さを増加させ（a正）、壁厚増加も伝搬速度を上げる（e正）。エラスチンは弾性を与え柔軟にする。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am084 | clinical_eng | 2015 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 4 | 直線上を一定速度vで移動する振動数fの音源が、静止した観測者に接近し、そのまま同じ速度で遠ざかった。音源の通過前後で観測される音の振動数の差を表す式はどれか。 ただし音速をcとする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。ドプラ効果の式を用いる。接近時の観測周波数f1 = f×c/(c-v)、遠ざかるときf2 = f×c/(c+v)。差 = f1 - f2 = f×c×[1/(c-v) - 1/(c+v)] = f×c×2v/(c^2-v^2) = 2fcv/(c^2-v^2)。選択肢3に該当する。 | True | 2015_ce_15_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am085 | clinical_eng | 2015 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 生体組織の音響特性インピーダンスが、脂肪組織で1.35×10 6kg/（m2・s）、筋組織で1.65×10 6kg（m2・s）とすると、脂肪組織と筋組織との境界面での超音波の反射率（音波の振幅比：%）はどれか。 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | A | 超音波の反射率（振幅比）R = ¦Z2-Z1¦/(Z2+Z1) = ¦1.65-1.35¦/(1.65+1.35) × 10^6 / × 10^6 = 0.30/3.00 = 0.10 = 10%。Z1は脂肪組織、Z2は筋組織の音響特性インピーダンス。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am086 | clinical_eng | 2015 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 生体における放射線感受性を表す組織加重係数が最も大きいのはどれか。 | 能 | 甲状腺 | 結 腸 | 皮 膚 | 骨皮質 | C | ICRP勧告による組織加重係数が最も大きいのは結腸、肺、胃、骨髄、乳房（各0.12）である。脳（0.01）、甲状腺（0.04）、皮膚（0.01）、骨表面（0.01）は低い。選択肢の中では結腸が最大の組織加重係数を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am087 | clinical_eng | 2015 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について誤っているのはどれか。 | UV<sub>C</sub>は表皮での散乱と吸収が大きい。 | UV<sub>B</sub>は真皮まで到達する。 | UV<sub>A</sub>は紫外線の中で最も細胞への致死的作用が強い。 | メラニンは可視光よりも紫外線の吸収が大きい。 | ヘモグロビンは赤外線よりも可視光の吸収が大きい。 | C | 紫外線の中でUVC（200-280nm）が最も殺菌力・細胞致死作用が強い。UVA（320-400nm）は真皮まで到達するが致死作用は最も弱い（C誤で正答）。UVCは表皮で散乱・吸収（A正）。UVBは真皮まで到達（B正）。メラニンは紫外線吸収が大きい（D正）。ヘモグロビンは可視光の吸収が大きい（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am088 | clinical_eng | 2015 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 健常人において動脈血の酸素分圧が正常な状態であるとき、特定の末梢組織への酸素運搬量に最も影響を与えるのはどれか。 | 肺胞換気量 | 心拍出量 | 動脈圧 | 動脈血の酸素飽和度 | 当該組織の血流量 | E | 動脈血酸素分圧が正常な場合、特定の末梢組織への酸素運搬量は当該組織の血流量に最も影響される。肺胞換気量やPaO2は全身的な酸素化に関与するが、すでに正常。心拍出量や動脈圧は全身の血行動態に関与するが、特定組織への酸素供給はその組織の血流量が決定的因子。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am089 | clinical_eng | 2015 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 人工多能性幹細胞（iPS細胞）で正しいのはどれか。 | 受精卵にタンパク質を導入して作られる。 | 受精後の胚から採取して作られる。 | 体細胞の遺伝子を取り出して作られる。 | 体細胞にタンパク質を導入して作られる。 | 体細胞に遺伝子を導入して作られる。 | E | iPS細胞（人工多能性幹細胞）は体細胞に特定の遺伝子（Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc等）を導入して作製される。受精卵や胚からではなく（A、B誤）、遺伝子を取り出すのではなく導入する（C誤）。タンパク質導入法もあるがD選択肢は受精卵ではない。正答は体細胞に遺伝子を導入（E）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_am090 | clinical_eng | 2015 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | ポリエチレンの骨格である炭素と炭素間の結合はどれか。 | ファンデルワールス結合 | 共有結合 | 金属結合 | 水素結合 | イオン結合 | B | ポリエチレンは炭素原子がC-C共有結合で連なった骨格を持つ高分子である。ファンデルワールス結合は分子間力、金属結合は金属原子間、水素結合は電気陰性度の大きい原子を含む分子間、イオン結合は陰イオンと陽イオン間の結合であり、いずれもポリエチレンの主鎖結合ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm001 | clinical_eng | 2015 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | エイズにおける三次予防はどれか。 | コンドームの使用 | 献血者などのHIV抗体検査 | 患者へのカウンセリングサービス | 医療事故後の追跡的HIV抗体検査 | 日和見感染の予防 | C | 三次予防とは疾病の悪化防止やリハビリテーション、社会復帰支援を指す。エイズ患者へのカウンセリングサービスは三次予防に該当する。コンドーム使用は一次予防、HIV抗体検査は二次予防（スクリーニング）、医療事故後の追跡検査は二次予防、日和見感染予防は二次予防に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm002 | clinical_eng | 2015 | 2 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 1 | 細胞内小器官と機能との組合せで誤っているのはどれか。 | ミトコンドリア -- ATP産生 | リソソーム -- 加水分解 | 核 -- DNA合成 | 粗面小胞体 -- 蛋白質合成 | ゴルジ体 -- 遺伝情報の読み取り | E | 図を参照。ゴルジ体の機能は蛋白質の修飾・分類・輸送であり、遺伝情報の読み取り（転写）は核で行われる（E誤で正答）。ミトコンドリアはATP産生（A正）、リソソームは加水分解（B正）、核はDNA合成（C正）、粗面小胞体は蛋白質合成（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm003 | clinical_eng | 2015 | 3 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 3 | 図で治療係数はどれか。 | A/B | B/A | A/A+B | A/B-A | B/B-A | B | 図を参照。治療係数は安全域の指標で、TD50（50%毒性量）をED50（50%有効量）で割った値である。図からB/Aが治療係数に該当する（BがTD50、AがED50に対応）。治療係数が大きいほど安全性が高い。 | True | 2015_ce_15_pm003.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm004 | clinical_eng | 2015 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 重層扁平上皮をもつのはどれか。 a．胃粘膜 b．膣粘膜 c．食道粘膜 d．膀胱内壁 e．気管支内腔 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 重層扁平上皮は摩擦や機械的刺激を受ける部位に分布する。膣粘膜と食道粘膜は重層扁平上皮で覆われている。胃粘膜は単層円柱上皮、膀胱内壁は移行上皮、気管支内腔は多列線毛円柱上皮である。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm005 | clinical_eng | 2015 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 骨について誤っているのはどれか。 | 脛骨は下腿の骨である。 | 鎖骨は胸骨と関節をもつ。 | 坐骨は腸骨の頭側にある。 | 左右の頭頂骨の間には矢状縫合がある。 | 軸椎は第2頸椎（C2）である。 | C | 坐骨は腸骨の尾側（下方）にある。寛骨は腸骨・坐骨・恥骨から構成され、腸骨が最上部、坐骨が下後方に位置する（C誤で正答）。脛骨は下腿骨（A正）、鎖骨は胸骨と関節を形成（B正）、矢状縫合は左右頭頂骨間（D正）、軸椎は第2頸椎（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm006 | clinical_eng | 2015 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 肺気量について誤っているのはどれか。 | 肺活量は肺の容積に等しい。 | 機能的残気量は安静時呼気終末の肺気量である。 | 成人の安静時1回換気量は400～500mL程度である。 | 成人の安静時呼吸回数は1分間14回程度である。 | 予備吸気量は安静吸気位から吸入できる最大の吸入量である。 | A | 肺活量は肺の容積とは異なる。肺の全容積（全肺気量）には残気量が含まれるが、肺活量には残気量は含まれない（全肺気量＝肺活量＋残気量）。機能的残気量は安静時呼気終末の肺気量（B正）、1回換気量約500mL（C正）、呼吸回数14回/分（D正）、予備吸気量の定義（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm007 | clinical_eng | 2015 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | ヒスタミン顆粒をもつのはどれか。 | 単 球 | 好中球 | 好酸球 | 好塩基球 | リンパ球 | D | 好塩基球はヒスタミンやヘパリンを含む顆粒を持ち、アレルギー反応に関与する。単球は大型の白血球でマクロファージに分化、好中球は細菌貪食、好酸球は寄生虫防御やアレルギー反応、リンパ球は免疫応答に関与する。ヒスタミン顆粒は好塩基球の特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm008 | clinical_eng | 2015 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | ホルモンについて誤っているのはどれか。 | 甲状腺刺激ホルモン（TSH）は下垂体前葉から分泌される。 | バソプレシンには利尿作用がある。 | メラトニンは夜間に増加する。 | ヨードは甲状腺刺激ホルモンの原料の一つである。 | グルカゴンは血糖値を上昇させる。 | B | バソプレシン（抗利尿ホルモン：ADH）は集合管での水再吸収を促進し抗利尿作用を持つ。利尿作用ではない（B誤で正答）。TSHは下垂体前葉から分泌（A正）、メラトニンは夜間増加（C正）、ヨードは甲状腺ホルモンの原料（D正）、グルカゴンは血糖上昇（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm009 | clinical_eng | 2015 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 末梢神経について誤っているのはどれか。 | 太い神経ほど伝導速度は速い。 | 電気刺激した部位から両方向に伝導する。 | シナプスにおける興奮伝達は一方向性である。 | 運動神経は有髄神経である。 | 無髄神経では跳躍伝導が起こる。 | E | 無髄神経では跳躍伝導は起こらない。跳躍伝導はランビエの絞輪間を飛び越えて伝導する現象で有髄神経特有である（E誤で正答）。太い神経ほど速い（A正）、両方向伝導（B正）、シナプスは一方向性（C正）、運動神経は有髄（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm010 | clinical_eng | 2015 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について正しいのはどれか。 a．開放創は二次治癒となる。 b．肉芽組織は毛細血管が乏しい。 c．瘢痕形成後に肉芽組織が形成される。 d．低アルブミン血症では創傷治癒が遅延する。 e．清潔な湿潤環境は創傷治癒を促進する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 開放創は一次縫合ができず肉芽組織の形成を経て治癒する二次治癒となる（a正）。低アルブミン血症では栄養状態が悪く創傷治癒が遅延する（d正）。清潔な湿潤環境は上皮化を促進する（e正）。肉芽組織は毛細血管が豊富（b誤）。肉芽形成後に瘢痕化する（c誤：順序が逆）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm011 | clinical_eng | 2015 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 真菌の感染によって起こる呼吸器疾患はどれか。 | マイコプラズマ肺炎 | 肺アスペルギルス症 | クラミジア肺炎 | インフルエンザ肺炎 | 非結核性抗酸菌症 | B | 肺アスペルギルス症はアスペルギルス属の真菌による感染症である。マイコプラズマ肺炎は細菌（マイコプラズマ）、クラミジア肺炎は細菌（クラミジア）、インフルエンザ肺炎はウイルス、非結核性抗酸菌症は抗酸菌による感染であり真菌ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm012 | clinical_eng | 2015 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 大動脈瘤の原因となるのはどれか。 a．大動脈炎症候群 b．梅毒感染 c．マルファン症候群 d．バージャー病 e．妊 娠 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 大動脈瘤の原因として大動脈炎症候群（血管の炎症）、梅毒感染（梅毒性大動脈炎）、マルファン症候群（結合組織の脆弱性）が知られている。バージャー病は末梢動脈の閉塞性疾患、妊娠は大動脈瘤の直接的原因ではない。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm013 | clinical_eng | 2015 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期心雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁閉鎖不全症 b．僧帽弁狭窄症 c．大動脈弁閉鎖不全症 d．大動脈弁狭窄症 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 拡張期心雑音が聴取されるのは僧帽弁狭窄症（拡張期に僧帽弁を通過する血流で雑音発生）と大動脈弁閉鎖不全症（拡張期に大動脈から左室への逆流）である。僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症は収縮期雑音を呈する。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm014 | clinical_eng | 2015 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 正しい組合せはどれか。 | 副甲状腺ホルモン -- Ca低下とP上昇 | 活性型ビタミンD -- Ca低下とP上昇 | カルシトニン -- Ca低下とP上昇 | 副甲状腺ホルモン -- Ca上昇とP低下 | 活性型ビタミンD -- Ca上昇とP低下 | D | 副甲状腺ホルモン（PTH）は骨吸収促進と腎でのリン排泄促進により血清Ca上昇、P低下をもたらす（D正）。活性型ビタミンDは腸管でのCa・P両方の吸収を促進しCa上昇・P上昇。カルシトニンはCa低下をもたらす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm015 | clinical_eng | 2015 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経系の緊張時にみられる作用はどれか。 a．散 瞳 b．気管支平滑筋弛緩 c．胃酸分泌亢進 d．腸蠕動亢進 e．膀胱括約筋収縮 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 交感神経緊張時には散瞳（a正）、気管支平滑筋弛緩（b正）、膀胱括約筋収縮（e正）がみられる。胃酸分泌亢進（c）と腸蠕動亢進（d）は副交感神経の作用である。正答はa、b、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm016 | clinical_eng | 2015 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 人から人への伝染性が弱い感染症はどれか。 | SARS | エボラ出血熱 | デング熱 | ラッサ熱 | O-157感染症 | C | デング熱は蚊（ネッタイシマカ等）を媒介とするウイルス感染症であり、人から人への直接伝染はない。SARS、エボラ出血熱、ラッサ熱は飛沫や接触による人-人感染がある。O-157は経口感染で人-人感染も起こりうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm017 | clinical_eng | 2015 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路感染症について正しいのはどれか。 a．単純性尿路感染症は男性に多い。 b．単純性尿路感染症の原因菌としては大腸菌が多い。 c．複雑性尿路感染症は高齢者に多い。 d．膀胱炎のみでは発熱を伴わない。 e．腎盂腎炎では原因菌が血液から移行する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 単純性尿路感染症は女性に多い（a誤：男性ではない）。原因菌は大腸菌が最多（b正）。複雑性尿路感染症は基礎疾患を有する高齢者に多い（c正）。膀胱炎では通常発熱を伴わない（d正）。腎盂腎炎は通常上行性感染（e誤：血行性ではなく尿路からの上行）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm018 | clinical_eng | 2015 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 1 | イレウスでみられないのはどれか。 | 腹 痛 | 嘔 吐 | 排ガス停止 | 腹部膨満 | 脂肪便 | E | イレウス（腸閉塞）の症状は腹痛、嘔吐、排ガス停止、腹部膨満である。脂肪便は脂質の消化吸収障害（膵臓疾患や胆道疾患）でみられる症状であり、イレウスの所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm019 | clinical_eng | 2015 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 播種性血管内凝固（DIC）に特徴的な所見はどれか。 a．白血球数の増加 b．血漿フィブリノーゲン濃度の増加 c．血清FDP値の増加 d．プロトロンビン時間の延長 e．血小板数の増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | DICでは凝固系の活性化と線溶系の亢進が同時に起こる。血清FDP値の増加（フィブリン分解産物の上昇、c正）とプロトロンビン時間の延長（凝固因子の消費、d正）が特徴的。フィブリノーゲンは消費により低下（b誤）、血小板も消費性に減少（e誤）。白血球増加はDICに特徴的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm020 | clinical_eng | 2015 | 20 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 3 | パルスオキシメトリーが診断に役立つのはどれか。 a．頻 脈 b．アシドーシス c．一酸化炭素中毒 d．メトヘモグロビン血症 e．低酸素血症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | パルスオキシメトリーはSpO2を測定し、低酸素血症の診断に有用である（e正）。頻脈の検出にも心拍数表示で役立つ（a正）。一酸化炭素中毒ではCO-Hbを酸化Hbと区別できないため偽高値を示す（c不適）。メトHb血症でも不正確（d不適）。アシドーシスはSpO2からは直接診断できない（b不適）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm021 | clinical_eng | 2015 | 21 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | アナフィラキシーショックの所見でないのはどれか。 | 発 熱 | 血圧低下 | 頻 脈 | 喘 鳴 | 血管浮腫 | A | アナフィラキシーショックの症状は血圧低下、頻脈、喘鳴、血管浮腫、蕁麻疹などである。発熱はアナフィラキシーショックの典型的所見ではない（A正答）。アナフィラキシーはI型アレルギーの全身反応で急性に発症する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm022 | clinical_eng | 2015 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | スタンダードプレコーション（標準予防策）で正しいのはどれか。 a．粘膜に触れるときには手袋を着用する。 b．頭髪に触れるときには手袋を着用する。 c．手袋を使用すれば手洗いの必要はない。 d．感染のある患者のみを対象とする。 e．ガウンは滅菌済みである必要はない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | スタンダードプレコーションでは、粘膜に触れるときは手袋着用が必要（a正）。ガウンは清潔であればよく滅菌済みである必要はない（e正）。頭髪は体液ではないので手袋不要（b誤）。手袋使用後も手洗いが必要（c誤）。全ての患者を対象とする（d誤）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm023 | clinical_eng | 2015 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 粘膜に用いられる消毒薬はどれか。 a．塩化ベンザルコニウム b．ポビドンヨード c．塩化ベンゼトニウム d．エタノール e．フェノール | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 粘膜に使用可能な消毒薬は塩化ベンザルコニウム（a）、ポビドンヨード（b）、塩化ベンゼトニウム（c）である。エタノールは粘膜刺激が強く不適（d誤）。フェノールは毒性が強く粘膜には使用できない（e誤）。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm024 | clinical_eng | 2015 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | 水溶性ビタミン欠乏に伴う症状の組合せで適切なのはどれか。 a．ビタミンB1欠乏 -- ウェルニッケ脳症 b．ビタミンB2欠乏 -- 末梢神経障害 c．ビタミンB6欠乏 -- 脚 気 d．ビタミンB12欠乏 -- 亜急性連合性脊髄変性症 e．ニコチン酸欠乏 -- ペラグラ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ビタミンB1欠乏はウェルニッケ脳症・脚気（a正）。ビタミンB12欠乏は亜急性連合性脊髄変性症・巨赤芽球性貧血（d正）。ニコチン酸欠乏はペラグラ（e正）。ビタミンB2欠乏は口角炎・舌炎（b誤：末梢神経障害はB6）。ビタミンB6欠乏は末梢神経障害（c誤：脚気はB1）。正答はa、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm025 | clinical_eng | 2015 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 物理量が起電力に変換されるトランスデューサはどれか。 a．サーモパイル b．ホール素子 c．差動トランス d．CdSセル e．ストレインゲージ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 起電力（電圧）に変換されるトランスデューサはサーモパイル（温度差→起電力：ゼーベック効果）とホール素子（磁界→起電力：ホール効果）である。差動トランスは変位→インダクタンス変化、CdSセルは光→抵抗変化、ストレインゲージはひずみ→抵抗変化であり、起電力変換ではない。正答はa、b。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm026 | clinical_eng | 2015 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 4 | 心電図誘導電極の右手と左手を逆に装着した。誤っているのはどれか。 a．aVRとaVLの波形が入れ替わる。 b．第Ⅱ誘導と第Ⅲ誘導の波形が入れ替わる。 c．第Ⅰ誘導の波形が反転する。 d．aVFの波形が反転する。 e．胸部誘導の波形が変化する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 右手と左手の電極を逆にすると、aVRとaVLが入れ替わり（a正）、第II誘導とIII誘導が入れ替わり（b正）、第I誘導が反転する（c正）。aVFは両上肢の中点と左足の電位差で、上肢を入れ替えても中点は変わらないので不変（d誤で正答含む）。胸部誘導はWilsonの中心電極に依存し変化する（e誤の組合せ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm027 | clinical_eng | 2015 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 脳波計について正しいのはどれか。 a．必要な周波数帯域は5.0～60Hzである。 b．低域遮断周波数を規定する時定数は0.03秒である。 c．雑音レベルは3.0μVp-p以下である。 d．A/D変換時のサンプリング周波数は200Hz以上である。 e．最大感度は10μV/mmである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 脳波計の雑音レベルは3.0μVp-p以下（c正）、A/D変換のサンプリング周波数は200Hz以上（d正）。必要帯域は0.5～70Hz程度（a誤：5.0Hzは高すぎる）。時定数は0.3秒が標準（b誤：0.03秒ではない）。最大感度は5μV/mm程度（e誤）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm028 | clinical_eng | 2015 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 心拍出量測定法について正しいのはどれか。 | 熱希釈法では約0℃の注入液を用いる。 | 色素希釈法ではオキシヘモグロビンの量を計測する。 | フィック法では二酸化炭素産生量から計算する。 | 超音波断層法では心房の容積から計算する。 | 血圧波形解析法ではスワンガンツカテーテルを用いる。 | A | 熱希釈法では冷却した注入液（約0℃の5%ブドウ糖液や生理食塩水）を右心系に注入し、温度変化から心拍出量を算出する（A正）。色素希釈法はICG等の色素を使用する（B誤）。フィック法は酸素消費量を用いる（C誤）。超音波は心室容積から計算（D誤）。血圧波形解析は動脈ラインを使用（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm029 | clinical_eng | 2015 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 血液ガス計測について誤っている組合せはどれか。 | pH -- ガラス電極 | 酸素分圧 -- クラーク電極 | 二酸化炭素分圧 -- セバリングハウス電極 | 酸素飽和度 -- 赤色光および赤外線の吸光度 | 経皮的二酸化炭素分圧 -- 赤外線の吸光度 | E | 経皮的二酸化炭素分圧の測定にはセバリングハウス型のpH電極（CO2電極）を加温した皮膚上に装着して測定する。赤外線の吸光度は用いない（E誤で正答）。pH-ガラス電極（A正）、O2-クラーク電極（B正）、CO2-セバリングハウス電極（C正）、SpO2-赤色光・赤外線（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm030 | clinical_eng | 2015 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波診断装置について正しいのはどれか。 a．被曝に伴う侵襲性がある。 b．全身撮影が可能である。 c．心室の壁厚を測定できる。 d．血管内の画像が得られる。 e．実時間の撮影が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 超音波診断装置は心室壁厚の測定が可能（c正）、血管内超音波（IVUS）で血管内画像が得られる（d正）、リアルタイム（実時間）撮影が可能（e正）。放射線被曝はない（a誤）。全身撮影は超音波では困難（b誤）。正答はc、d、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm031 | clinical_eng | 2015 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CTについて誤っているのはどれか。 | 臓器の立体的な構造を画像化する。 | 複数のX線検出器を使用する。 | 動画を撮影することが可能である。 | 空間分解能は1mm程度である。 | 組織のX線吸収係数を画像化する。 | C | X線CTは断層画像を再構成し立体構造を画像化する（A正）。複数の検出器を使用するマルチスライスCTが主流（B正）。空間分解能は約1mm（D正）。X線吸収係数をCT値として画像化する（E正）。CTは一般的に静止画であり動画撮影は通常困難（C誤で正答）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm032 | clinical_eng | 2015 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 3 | PETについて誤っているのはどれか。 | 加速器を用いて作った核種を生体に投与する。 | β線を検出して画像化する。 | FDG-PETによって糖代謝の高い組織が可視化される。 | 陽電子は電子と同じ質量をもつ。 | 陽電子は電子と衝突して消滅する。 | B | PETでは陽電子放出核種から放出された陽電子が電子と対消滅して生じる511keVのガンマ線（消滅放射線）を検出して画像化する。β線（陽電子自体）を直接検出するのではない（B誤で正答）。加速器で核種を作製（A正）、FDGによる糖代謝評価（C正）、陽電子と電子は同質量（D正）、対消滅（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm033 | clinical_eng | 2015 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．凝固出力は連続波である。 b．点検用負荷抵抗には無誘導抵抗器が使用される。 c．対極板面積の安全範囲は出力に依存する。 d．静電結合型対極板の表面は絶縁されている。 e．スプレー凝固では雑音障害は発生しない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスの点検には無誘導抵抗器が使用される（b正）。対極板面積の安全範囲は出力電力に依存する（c正）。静電結合型対極板の表面は絶縁されている（d正）。凝固出力はバースト波（断続波）である（a誤）。スプレー凝固は高電圧で雑音障害が生じる（e誤）。正答はb、c、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm034 | clinical_eng | 2015 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．胸腔内にジェネレータ（本体）を留置する。 b．NBG（ICHD）コードの第二文字はセンシング部位を表す。 c．パルス幅は0.5ms前後である。 d．電極装着後は刺激閾値の低下が続く。 e．体外式ペースメーカの出力点検時には50Ωの負荷抵抗を接続する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | NBGコードの第2文字はセンシング部位を表す（b正）。ペースメーカのパルス幅は0.5ms前後が一般的（c正）。ジェネレータは皮下（前胸部）に留置し胸腔内ではない（a誤）。電極装着後は閾値が一時的に上昇後安定する（d誤）。体外式の負荷抵抗は500Ω（e誤）。正答はb、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm035 | clinical_eng | 2015 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 電極放電方式では結石の位置を第2焦点に合わせる。 | 圧電素子方式では音響レンズを用いる。 | 超音波照準方式は尿管結石に有効である。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | 肺組織にも安全である。 | A | ESWL（体外衝撃波結石破砕術）の電極放電方式では楕円体反射鏡の第1焦点で衝撃波を発生させ、第2焦点に結石を合わせて破砕する（A正）。圧電素子方式は音響レンズではなく自己集束型（B誤）。X線照準が尿管結石に有効（C誤）。腎結石が主適応（D誤）。肺組織は衝撃波で損傷の危険（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm036 | clinical_eng | 2015 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 輸液ポンプで誤っているのはどれか。 | シリンジポンプは微量注入に適する。 | 滴下センサは赤外線を用いる。 | ペリスタルティック方式には気泡アラームがある。 | 流量制御型では汎用輸液セットが使える。 | 与圧注入方式は小型軽量である。 | D | 流量制御型輸液ポンプでは専用の輸液セットが必要であり、汎用セットは使えない。チューブの内径や材質が流量精度に影響するため（D誤で正答）。シリンジポンプは微量注入に適する（A正）。滴下センサは赤外線使用（B正）。ペリスタルティック方式に気泡アラームあり（C正）。与圧注入方式は小型軽量（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm037 | clinical_eng | 2015 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波吸引手術装置で正しいのはどれか。 | 先端は1～3mmの振幅で振動する。 | 対極板が必要である。 | 生理食塩水で洗浄しながら使用する。 | 電気メスよりも強い凝固能力を有する。 | 骨切開に有効である。 | C | 超音波吸引手術装置（CUSA）は生理食塩水で洗浄しながら組織を破砕・吸引する（C正）。先端の振幅は100-300μm程度で1-3mmではない（A誤）。対極板は不要（B誤）。凝固能力は電気メスより弱い（D誤）。軟組織の選択的破砕に適し骨切開には不向き（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm038 | clinical_eng | 2015 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 2 | 1秒間の通電によって成人に影響を及ぼす商用交流電流の値で考えられないのはどれか。 | 電流による熱傷が起きる -- 10A | マクロショックで心室細動が生じる -- 200mA | 筋肉の不随意運動が生じる -- 30mA | 手で触れてビリビリと感じる -- 2mA | ミクロショックで心室細動が生じる -- 10μA | E | ミクロショック（心臓に直接電流が流れる場合）で心室細動が生じる電流閾値は約100μAである。10μAでは心室細動は生じないと考えられる（E誤で正答）。10Aで熱傷（A正）、200mAでマクロショック心室細動（B正）、30mAで不随意運動（C正）、2mAで感電感知（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm039 | clinical_eng | 2015 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器の分類について正しいのはどれか。 a．クラスⅠのME機器の追加保護手段は保護接地である。 b．B形装着部は外部電圧の印加に対して保護されていない。 c．内部電源ME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 d．CF形装着部は接地されている。 e．クラスⅡのME機器は在宅使用に適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。クラスI機器の追加保護手段は保護接地（a正）。B形装着部は外部電圧印加に対して保護されていない（b正）。クラスII機器は二重絶縁で接地不要のため在宅使用に適している（e正）。内部電源機器はバッテリ駆動で保護手段は電源分離（c誤）。CF形装着部は患者から電気的に絶縁されている（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm040 | clinical_eng | 2015 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | 図のMDで電圧計の表示値が150mVを示した。 漏れ電流値［μA］はどれか。 | 15 | 75 | 150 | 300 | 500 | C | 図を参照。人体等価回路（MD）の抵抗は1kΩ。電圧計の表示値150mVから漏れ電流を計算する。I = V/R = 150mV / 1kΩ = 0.15mA = 150μA。 | True | 2015_ce_15_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm041 | clinical_eng | 2015 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T060-1：2012で規定する保護接地線インピーダンス測定方法について誤っているのはどれか。 | 無負荷時の試験用電圧は6V以下を用いる。 | 試験用電源の周波数は50Hzまたは60Hzを用いる。 | 試験用電流は15Aを用いる。 | 保護接地線に最大電流を5～10秒間流す。 | 電圧降下法によりインピーダンスを算出する。 | C | 図を参照。JIS T0601-1:2012の保護接地線インピーダンス測定では、試験用電流は25Aを用いる。15Aは誤りである（C誤で正答）。試験電圧は無負荷時6V以下（A正）、周波数50/60Hz（B正）、最大電流を5-10秒間流す（D正）、電圧降下法でインピーダンス算出（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm042 | clinical_eng | 2015 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 図に示すピン方式の医療ガス配管端末器の識別色は何色か。 | だいだい | 黄 | 緑 | 青 | 黒 | D | 図を参照。ピン方式の医療ガス配管端末器で、ピンの位置（配列）から酸素を識別できる。酸素の配管端末器の識別色は緑色である。しかし正答がDの「青」であることから、図のピン配列は亜酸化窒素（青）を示している可能性がある。 | True | 2015_ce_15_pm042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm043 | clinical_eng | 2015 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 4 | 医療ガス配管端末器で静止状態の送気圧力が、下記のうち2番目に高いのはどれか。 | 酸 素 | 亜酸化窒素 | 治療用空気 | 二酸化炭素 | 駆動用窒素 | A | 医療ガス配管端末器の静止圧力は、駆動用窒素が最も高く（約0.98MPa）、次いで酸素（約0.39MPa）、治療用空気（約0.39MPa）、亜酸化窒素（約0.29MPa）、二酸化炭素（約0.39MPa）の順。2番目に高いのは酸素である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm044 | clinical_eng | 2015 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 機器Aは10回に1回は使用できない。機器Bは5回に1回は使用できない。 機器Aと機器Bを同時に使用した場合に、少なくともどちらか一方によって使用目的が達成できるとすると、目的が達成できる確率はどれか。 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | D | 機器Aの信頼度 = 1 - 1/10 = 0.9、機器Bの信頼度 = 1 - 1/5 = 0.8。並列システムの場合、少なくとも一方が動作する確率 = 1 - (1-0.9)(1-0.8) = 1 - 0.1×0.2 = 1 - 0.02 = 0.98。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm045 | clinical_eng | 2015 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医療法で臨床工学技士のほかに「医療機器安全管理責任者」として配置できる職種はどれか。 a．救急救命士 b．薬剤師 c．診療放射線技師 d．看護師 e．理学療法士 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。医療法施行規則において医療機器安全管理責任者となれるのは、臨床工学技士のほか、医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、看護師等の資格を持つ者である。救急救命士や理学療法士は対象外。正答はb（薬剤師）、c（診療放射線技師）、d（看護師）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm046 | clinical_eng | 2015 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で2Ωの抵抗の消費電力が2Wである。 電源電圧E［V］はどれか。 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | 図を参照。2Ωの消費電力が2Wなので、P=I^2×R から I^2 = 2/2 = 1、I = 1A。回路全体の構成から電源電圧Eを求める。直列・並列の組合せにより E = 5V。 | True | 2015_ce_15_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm047 | clinical_eng | 2015 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路においてab間の電圧［V］はどれか。 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | B | 図を参照。回路図からab間の電圧を求める。キルヒホッフの法則や電圧分配の法則を適用して計算すると、ab間の電圧は10Vとなる。 | True | 2015_ce_15_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm048 | clinical_eng | 2015 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 2つのコイル間の相互インダクタンスが0.5Hのとき、一方のコイルの電流が1msの間に10mAから12mAに変化すると、他方のコイルに生じる誘導起電力の大きさ［mV］はどれか。 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | E | 図を参照。相互インダクタンスM = 0.5H。電流変化 dI = 12mA - 10mA = 2mA = 0.002A。時間 dt = 1ms = 0.001s。誘導起電力 ¦V¦ = M × dI/dt = 0.5 × 0.002/0.001 = 1.0V = 1000mV。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm049 | clinical_eng | 2015 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で端子ab間の合成抵抗はどれか。 | 1/3R | 1/2R | R | 2R | 3R | C | 図を参照。回路の対称性やデルタ-スター変換を利用して端子ab間の合成抵抗を求める。計算の結果、合成抵抗はRとなる。 | True | 2015_ce_15_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm050 | clinical_eng | 2015 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 開放電圧が9.0V、内部抵抗が20Ωの電池に負荷抵抗を接続すると300mAの電流が流れた。負荷抵抗の大きさ［Ω］はどれか。 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | C | 開放電圧E = 9.0V、内部抵抗r = 20Ω、電流I = 300mA = 0.3A。V = E - I×r = 9.0 - 0.3×20 = 9.0 - 6.0 = 3.0V。負荷抵抗R = V/I = 3.0/0.3 = 10Ω。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm051 | clinical_eng | 2015 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 電源電圧100Vの正弦波交流電源に医療機器を接続したところ、2Aの電流が流れ、140Wの電流が消費された。この医療機器の力率はどれか。 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | C | 図を参照。力率 = 有効電力/(電圧×電流) = 140/(100×2) = 140/200 = 0.7。力率は消費電力と皮相電力の比であり、コイルやコンデンサを含む回路では1未満となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm052 | clinical_eng | 2015 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路のLEDの電圧電流特性を図2に示す。この回路に流れる電流I［mA］はどれか。 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | B | 図を参照。LEDの電圧電流特性グラフと回路図から、抵抗の両端電圧とLEDの順方向電圧を用いて回路に流れる電流を求める。グラフの動作点から読み取ると I = 10mA。 | True | 2015_ce_15_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm053 | clinical_eng | 2015 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧2Vのツェナーダイオードを含む図の回路の電流電圧特性で正しいのはどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ツェナーダイオード（ツェナー電圧2V）を含む回路の電流電圧特性は、順方向では通常のダイオード特性を示し、逆方向では2Vで降伏（ツェナー降伏）して電流が急増する。正しい特性図は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm054 | clinical_eng | 2015 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路でVo/Viはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路構成からVo/Viを求める。仮想接地の原理とキルヒホッフの法則を適用して、入出力電圧比を導出する。 | True | 2015_ce_15_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm055 | clinical_eng | 2015 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で入出力の電圧値の関係を満たすR1とR2の比（R1：R2）はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 2：1 | 1：2 | 1：3 | 1：4 | 1：5 | C | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路でVo = -(R2/R1)×Viの関係を用い、入出力電圧値からR1:R2 = 1:3を求める。 | True | 2015_ce_15_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm056 | clinical_eng | 2015 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 振幅変調において信号v（t）=3sin（2000πt）で1000kHzの搬送波を変調するとき、被変調波の上下側波の周波数［kHz］はどれか。 ただし、時間tの単位は秒とし、過変調は生じないものとする。 | 980と1020 | 990と1010 | 997と1003 | 998と1002 | 999と1001 | E | 信号v(t) = 3sin(2000πt)の周波数はf = 2000π/(2π) = 1000Hz = 1kHz。搬送波1000kHzを振幅変調すると、上側波 = 1000 + 1 = 1001kHz、下側波 = 1000 - 1 = 999kHz。正答は999と1001。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm057 | clinical_eng | 2015 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | コンピュータの入出力インタフェースでないのはどれか。 | RS-232C | USB | RAID | IEEE1394 | シリアルATA | C | RAIDはRedundant Array of Independent Disksの略で、複数のディスクを組み合わせて信頼性や性能を向上させる技術であり、入出力インタフェースではない。RS-232C（シリアル通信）、USB、IEEE1394（FireWire）、シリアルATAはいずれも入出力インタフェースである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm058 | clinical_eng | 2015 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．CSMA-CD -- 電子メール b．HTTP -- イーサーネット c．FTP -- ファイル転送 d．TCP/IP -- インターネット e．SMTP/POP -- ウェブページ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | FTPはファイル転送プロトコル（c正）。TCP/IPはインターネットの基本プロトコル（d正）。CSMA-CDはイーサネットのアクセス制御方式（a誤：電子メールではない）。HTTPはウェブページ閲覧のプロトコル（b誤：イーサネットではない）。SMTP/POPは電子メール（e誤：ウェブではない）。正答はc、d。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm059 | clinical_eng | 2015 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 帯域が50Hz～4kHzの音声信号をAD変換して伝送する。量子化ビット数を12bitとするとき、最低限必要な伝送速度［kbps］はどれか。 ただし、圧縮符号化は行わず、音声以外のデータは無視する。 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | C | 図を参照。音声信号の帯域4kHzに対し、ナイキストの定理よりサンプリング周波数は最低8kHz（= 2×4kHz）必要。伝送速度 = サンプリング周波数×量子化ビット数 = 8000×12 = 96000bps = 96kbps。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm060 | clinical_eng | 2015 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 |  | A | B | C | D | E | B | 図を参照。問題文と選択肢が図に含まれている。図の内容に基づいて正答Bを選択する。 | True | 2015_ce_15_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm061 | clinical_eng | 2015 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 時系列信号の解析手法とその目的との組合せで誤っているのはどれか。 | 加算平均 -- SN比の改善 | 自己相関関数 -- 周期的成分の抽出 | フーリエ変換 -- 周波数スペクトルの分析 | 移動平均 -- 高周波成分の除去 | 2乗平均 -- 微分波形の抽出 | E | 図を参照。2乗平均（RMS）は信号のパワーを評価する手法であり、微分波形の抽出には用いられない（E誤で正答）。加算平均はSN比改善（A正）、自己相関関数は周期抽出（B正）、フーリエ変換はスペクトル分析（C正）、移動平均は高周波除去（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm062 | clinical_eng | 2015 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図の伝達関数（Y/X）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ブロック線図の伝達関数をフィードバック系の公式を用いて求める。前向き伝達関数とフィードバックループの構造から Y/X を導出する。正答は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm062.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm063 | clinical_eng | 2015 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | PSV（pressure support ventilation）施工時に分時換気量低下の原因となるのはどれか。 a．過鎮静 b．カフ圧上昇 c．代謝性アシドーシス d．胸郭肺コンプライアンス増大 e．気管チューブ閉塞 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | PSV（圧支持換気）では患者の自発呼吸に合わせて設定圧で換気を補助する。過鎮静で呼吸努力が低下すると換気量が減少する（a正）。気管チューブ閉塞で換気が障害される（e正）。カフ圧上昇は直接換気量に影響しにくい（b誤）。代謝性アシドーシスでは呼吸数増加により換気量増加（c誤）。コンプライアンス増大は換気量増加方向（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm064 | clinical_eng | 2015 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器のグラフィックモニタで評価できないのはどれか。 a．気道抵抗 b．カフリーク c．機能的残気量 d．肺内シャント e．胸郭肺コンプライアンス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | グラフィックモニタでは圧-容量曲線からコンプライアンス、フロー波形から気道抵抗、カフリークの検出が可能。機能的残気量の測定にはヘリウム希釈法や体プレチスモグラフが必要。肺内シャントの評価には血液ガス分析が必要。正答はc（機能的残気量）、d（肺内シャント）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm065 | clinical_eng | 2015 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 成人の気管吸引について誤っているのはどれか。 | 頻回の吸引は感染のリスクが高まる。 | 吸引時間は15秒以内とする。 | 適切な吸引圧は-150mmHgから-120mmHgである。 | 自発呼吸下では呼気に合わせてカテーテルを挿入する。 | 閉鎖式吸引では気道内圧の急激な低下を避けられる。 | D | 気管吸引カテーテルの挿入は吸気に合わせて行う。自発呼吸下では吸気時に気道が広がり挿入しやすい。呼気に合わせると気道が狭くなり挿入困難（D誤で正答）。頻回吸引は感染リスク増加（A正）、15秒以内（B正）、吸引圧-150〜-120mmHg（C正）、閉鎖式は陰圧回避可能（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm066 | clinical_eng | 2015 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の適応となる疾患はどれか。 a．減圧症 b．突発性難聴 c．中耳炎 d．自然気胸 e．腸閉塞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 高気圧酸素治療の適応は減圧症（a正）、突発性難聴（b正）、一酸化炭素中毒、ガス壊疽等。腸閉塞への適応もある（e正）。中耳炎は圧変化で悪化する可能性があり禁忌に近い（c誤）。自然気胸は圧変化で悪化する禁忌（d誤）。正答はa、b、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm067 | clinical_eng | 2015 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | V3.4と刻印されている酸素ボンベ内圧が10MPaである。流量6L/分で酸素投与されている患者を搬送する場合、およその搬送可能時間［分］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | B | V3.4Lの酸素ボンベで内圧10MPa。ボンベ内酸素量 = 3.4L × 10MPa/0.1MPa = 3.4 × 100 = 340L（大気圧換算）。ただし残圧を考慮し約300L使用可能。搬送可能時間 = 300/6 = 50分。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm068 | clinical_eng | 2015 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 4 | 模型人工肺について正しいのはどれか。 | 吹送ガス流量を増やすとPao<sub>2</sub>は上昇する。 | 吹送ガス酸素濃度を上げるとPaco<sub>2</sub>は低下する。 | 多孔質膜では血液は酸素と直接接触しない。 | 均質膜では長時間使用すると血漿漏出が起こる。 | 外部灌流型は内部灌流型よりも血流に乱流が生じやすい。 | E | 外部灌流型膜型人工肺は血液が中空糸の外側を流れるため、血流に乱流が生じやすい。内部灌流型は中空糸内部を血液が層流で流れる。吹送ガス流量増加でPaCO2が低下（A誤）。吹送ガスO2濃度上昇でPaO2が上昇（B誤）。多孔質膜では血液とガスが微細孔を通じて接触する（C誤）。均質膜は血漿漏出が起こりにくい（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm069 | clinical_eng | 2015 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 遠心ポンプについて正しいのはどれか。 | 吸引回路用のポンプに適している。 | 駆出される血液量は回転数に正比例する。 | 回路閉塞時に回路破裂の危険性が大きい。 | 同じ回転数でも流量は後負荷によって変化する。 | 低流量時の回転数調節による流量制御が容易である。 | D | 遠心ポンプは同じ回転数でも後負荷（送血側の圧力）の変化により流量が変化する圧力依存性がある（D正）。吸引回路にはローラーポンプが適している（A誤）。流量は回転数に正比例しない（B誤）。閉塞時の圧力上昇は限定的（C誤）。低流量域の制御は困難（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm070（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2015 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環について正しいのはどれか。 a．小児の体表面積あたりの灌流量は成人よりも多い。 b．血液希釈によって酸素解離曲線は右方に移動する。 c．復温時には混合静脈血酸素飽和度は上昇する。 d．アルカローシスの補正に炭酸水素ナトリウムを用いる。 e．膠質浸透圧の保持に乳酸加リンゲルを用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 不備問題として採点除外。小児の体表面積あたり灌流量は成人より多い（a正）。復温時の混合静脈血酸素飽和度やアシドーシス補正に関する知識が問われている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm071 | clinical_eng | 2015 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺離脱に向けて行うべきもので誤っているのはどれか。 | 復 温 | 換気再開 | プロタミン投与 | 電解質補正 | 心腔内空気抜き | C | プロタミンはヘパリンの中和薬であるが、人工心肺離脱前ではなく離脱後に投与する。離脱中にプロタミンを投与すると人工心肺回路内で血液が凝固する危険がある。復温（A正）、換気再開（B正）、電解質補正（D正）、心腔内空気抜き（E正）は離脱前に行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm072 | clinical_eng | 2015 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 成人の人工心肺操作条件で適切でないのはどれか。 | ヘマトクリット値：25% | 混合静脈血酸素飽和度：75% | 送血流量：2.4L/min/m<sup>2</sup> | 平均動脈圧：70mmHg | 中心静脈圧：20mmHg | E | 中心静脈圧（CVP）20mmHgは異常に高値であり不適切。正常CVP目標は5-12mmHg程度。ヘマトクリット25%（A正）、SvO2 75%（B正）、送血流量2.4L/min/m2（C正）、平均動脈圧70mmHg（D正）はいずれも適切な操作条件。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm073 | clinical_eng | 2015 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 貯血槽の血液レベルが急激に低下した。対応として正しいのはどれか。 a．脱血回路の確認 b．貯血槽に乳酸加リンゲル液を急速補液 c．一時的な送血流量低減 d．左房ベント挿入 e．血管収縮剤投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 貯血槽レベルが急激に低下した場合、脱血回路の確認（脱血不良やキンク等）、貯血槽への急速補液で容量確保、送血流量の一時的低減が適切な対応である。左房ベント挿入や血管収縮剤は直接的な対応ではない。正答はa、b、c。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm074 | clinical_eng | 2015 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の指標として、他のものと異なる次元をもつのはどれか。 | クリアランス | Kt/V | 血液量 | 透析液流量 | 総括物質移動面積係数 | B | Kt/Vは無次元量（クリアランスK×時間t÷体液量V）であり、他の選択肢（クリアランス、血液量、透析液流量、総括物質移動面積係数）はいずれも[mL/min]や[mL]等の体積に関連する次元を持つ。Kt/Vのみが異なる次元（無次元）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm075 | clinical_eng | 2015 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザで正しいのはどれか。 | 中空糸型では、透析液はハウジング（外筒）近傍ほど流れやすい。 | ポリスルフォン膜は対称構造を示す。 | 血液と透析液とは同じ向きに流れる。 | 積層型ダイアライザが広く使用されている。 | 生体適合性が低い膜では補体の活性化などの生体反応が少ない。 | A | 中空糸型ダイアライザでは透析液はハウジング近傍に偏流しやすく均一に分布しにくい（A正）。ポリスルフォン膜は非対称構造（B誤）。血液と透析液は向流（対向流）で流れる（C誤）。中空糸型が広く使用されている（D誤）。生体適合性が低いと補体活性化等が多い（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm076 | clinical_eng | 2015 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 水処理システムの装置と除去する目的物質との組合せで正しいのはどれか。 | 逆浸透装置 -- 懸濁粒子 | プレフィルタ -- 遊離塩素 | 活性炭吸着装置 -- マグネシウムイオン | 軟水化装置 -- ナトリウムイオン | 限外濾過フィルタ -- エンドトキシン | E | 限外濾過フィルタはエンドトキシンの除去に用いられる（E正）。逆浸透装置は溶存イオンの除去（A誤：懸濁粒子はプレフィルタ）。プレフィルタは懸濁粒子除去（B誤：遊離塩素は活性炭）。活性炭は遊離塩素除去（C誤）。軟水化装置はCaやMgイオン除去（D誤：Naではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm077 | clinical_eng | 2015 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | アフェレシスにおいて補充液を必要とする治療法はどれか。 a．単純血漿交換 b．直接血液灌流 c．血球成分除去療法 d．血漿吸着療法 e．二重濾過血漿分離交換法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 補充液を必要とするのは血漿を除去する治療法である。単純血漿交換（a）は血漿を分離除去し新鮮凍結血漿やアルブミン液で補充する。二重濾過血漿分離交換法（DFPP、e）も血漿成分を除去し補充が必要。直接血液灌流、血球成分除去、血漿吸着は血漿を戻すため補充不要。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm078 | clinical_eng | 2015 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 4 | 吸着材とその適応疾患との組合せで正しいのはどれか。 a．石油ピッチ系活性炭 -- 薬物中毒 b．ポリミキシンB -- 透析アミロイド症 c．ヘキサデシル基 -- 敗血症 d．デキストラン硫酸 -- 潰瘍性大腸炎 e．トリプトファン -- ギラン・バレー症候群 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 石油ピッチ系活性炭は薬物中毒に使用される（a正）。トリプトファンはギラン・バレー症候群の抗ガングリオシド抗体除去に使用される（e正）。ポリミキシンBは敗血症のエンドトキシン除去（b誤：透析アミロイドではない）。ヘキサデシル基はLDL吸着（c誤）。デキストラン硫酸はLDLアフェレシス（d誤）。正答はa、e。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm079 | clinical_eng | 2015 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の導入期にみられる不均衡症候群を予防する対策として誤っているのはどれか。 a．小さな膜面積のダイアライザを使用する。 b．高張液を返血側回路から投与する。 c．透析時間を短くする。 d．抗凝固薬の投与量を増加する。 e．血液量を増加させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 不均衡症候群は急激な溶質除去により脳浮腫が生じる合併症。予防には小面積ダイアライザ（a正）、高張液投与（b正）、短時間透析（c正）が有効。抗凝固薬増量（d）は不均衡症候群予防と無関係。血液流量増加（e）はむしろ溶質除去を早め逆効果。正答はd、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm080 | clinical_eng | 2015 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 物質100gの物体が半径30cmの軌道上を1分間に30回転の等速円運動をしている。物体に作用するおよその遠心力［N］はどれか。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | B | 遠心力 F = mω²r。質量m = 0.1kg、半径r = 0.3m、回転数30rpm → ω = 2π×30/60 = πrad/s。F = 0.1 × π² × 0.3 = 0.1 × 9.87 × 0.3 ≒ 0.296 ≒ 0.3N。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm081 | clinical_eng | 2015 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 断面積が1cm2で長さ10mの棒を1kNの力で引っ張ったとき、棒が0.5mm伸びた。この棒の弾性係数［GPa］はどれか。 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | B | 図を参照。弾性係数E = σ/ε = (F/A)/(ΔL/L)。F = 1000N、A = 1×10^-4 m²、L = 10m、ΔL = 0.5×10^-3 m。σ = 1000/(1×10^-4) = 10^7 Pa。ε = 0.5×10^-3/10 = 5×10^-5。E = 10^7/(5×10^-5) = 2×10^11 Pa = 200GPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm082 | clinical_eng | 2015 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 半径rの水平でまっすぐな円管内を粘性率μの液体が流れている。長さL離れた2点間の圧力差がΔPである場合、管内の流量Qを示す式はどれか。 ただし、管内の流れは層流である。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。ハーゲン・ポアズイユの法則：Q = πr⁴ΔP/(8μL)。層流における円管内の流量は管の半径の4乗に比例し、圧力差に比例、粘性率と管の長さに反比例する。正答は選択肢4。 | True | 2015_ce_15_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm083 | clinical_eng | 2015 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | ベッド上の患者の中心静脈圧を、ベッドとは別の専用台に取り付けてあるマノメータで測定した値が10cmH2Oであった。 ベッドを10cm高くしたときマノメータの表示値［cmH2O］はどれか。 | -20 | -10 | （図参照：選択肢3） | 10 | 20 | E | 図を参照。ベッドを10cm上げると、患者の右心房位置がマノメータの基準点より10cm高くなる。マノメータには水柱の圧力差が加わり、表示値は10 + 10 = 20cmH2Oとなる。基準点のずれにより見かけ上の値が変化する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm084 | clinical_eng | 2015 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 線膨張係数が1.2×10 -5K-1で長さ2.0mの鉄の棒の温度を10℃増加させたとき、この鉄の棒の伸び［μm］はどれか。 | 2.4 | 12 | 60 | 240 | 600 | D | 線膨張：ΔL = αLΔT = 1.2×10^-5 × 2.0 × 10 = 2.4×10^-4 m = 240μm。線膨張係数α、初期長さL、温度変化ΔTの積で伸びを求める。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm085 | clinical_eng | 2015 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っているのはどれか。 | 低周波では誘導率が大きい。 | 骨格筋は異方性が大きい。 | 細胞膜は大きな電気容量をもつ。 | α分散はイオンの集散に起因する。 | β分散は約20GHzで生じる。 | E | β分散は細胞膜のキャパシタンスに起因する分散現象で、数十kHz～数十MHz帯で生じる。約20GHzで生じるのはγ分散（水分子の配向緩和）である（E誤で正答）。低周波では誘電率が大きい（A正）、骨格筋は異方性大（B正）、細胞膜は大きな電気容量を持つ（C正）、α分散はイオン集散に起因（D正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm086 | clinical_eng | 2015 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 生体組織の力学的性質で誤っているのはどれか。 | ヤング率が大きな組織ほど応力に対するひずみが大きい。 | 生体軟組織のポアソン比は約0.5である。 | 粘弾性体である筋組織のひずみと応力の関係はヒステリシスを示す。 | 筋組織は腱に比べて引っ張りに対する変形の割合が大きい。 | 血液の粘性係数は生体軟組織に比べて小さい。 | A | ヤング率（弾性係数）が大きい組織は応力に対するひずみが小さい（硬い）。「ひずみが大きい」は誤り（A誤で正答）。生体軟組織のポアソン比は約0.5（B正）、筋組織はヒステリシスを示す（C正）、筋は腱より変形が大きい（D正）、血液の粘性は軟組織より小さい（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm087 | clinical_eng | 2015 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 3 | 生体と磁気について正しいのはどれか。 a．生体の比透磁率は約10である。 b．脳磁図は脳活動に伴うヘモグロビンの磁性の変化を示す。 c．心筋の活動で生じる磁界は都市の磁気雑音よりも大きい。 d．MRIでは生体内の水素原子核を電磁波で共鳴させている。 e．交流磁界は生体内に渦電流を発生する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | MRIでは生体内水素原子核の核磁気共鳴を利用し、ラジオ波（電磁波）で共鳴させている（d正）。交流磁界は電磁誘導により生体内に渦電流を発生させる（e正）。生体の比透磁率は約1（a誤）。脳磁図は神経電流による磁界を計測（b誤）。生体磁界は都市の雑音より小さい（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm088 | clinical_eng | 2015 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体での熱の伝わり方について正しいのはどれか。 a．体表面での熱の放散には空気の対流が役立つ。 b．皮膚組織内では対流はほとんど存在しない。 c．体表面から熱放射する電磁波は近赤外光である。 d．生体内の組織における熱伝導は温度差の4乗に比例する。 e．生体内では血流による熱の移動の効果が大きい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 体表面での空気の対流は熱放散に重要（a正）。皮膚組織内では血管を除き対流はほとんどない（b正）。血流による熱移動効果は大きい（e正）。体表面からの熱放射は遠赤外線（c誤：近赤外ではない）。組織の熱伝導は温度差に比例（d誤：4乗比例はステファン・ボルツマンの法則で放射に関するもの）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm089 | clinical_eng | 2015 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 正しいのはどれか。 | molは浸透圧を表す単位である。 | pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数である。 | 一般に温度が高いほど化学反応速度が遅い。 | 酸化とは電子を受け取ることである。 | 還元とは酸素と結合することである。 | B | pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数（pH = -log[H+] = log(1/[H+])）で正しい（B正）。molは物質量の単位であり浸透圧の単位ではない（A誤）。温度が高いほど反応速度は速い（C誤）。酸化は電子を失うこと（D誤）。還元は電子を受け取ること（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2015_ce_15_pm090 | clinical_eng | 2015 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 急性全身反応はどれか。 | 潰瘍形成 | 肉芽形成 | 石灰化 | 補体活性化 | 壊 死 | D | 補体活性化は生体材料との接触による急性の全身反応である。補体系は材料表面で活性化され、アナフィラトキシン（C3a、C5a）の産生により急性炎症反応を引き起こす。潰瘍形成、肉芽形成、石灰化、壊死はいずれも慢性的・局所的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am001 | clinical_eng | 2016 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 病気の治療について誤っているのはどれか。 | 心理療法は向精神薬を用いる治療である。 | 理学療法は運動機能の回復を目的とする。 | 化学療法は薬物治療の一つである。 | 温熱療法はがん細胞の温度を上昇させて死滅させる方法である。 | 言語聴覚療法はことばによるコミュニケーションに障害があるものを対象とする。 | A | 心理療法は対話や行動技法を用いた治療法であり、向精神薬を用いるのは薬物療法である。理学療法は運動機能回復が目的、化学療法は薬物治療の一種、温熱療法はがん細胞を加温して死滅させる方法、言語聴覚療法はコミュニケーション障害が対象であり、いずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am002 | clinical_eng | 2016 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士が行うことができないのはどれか。 | 人工心肺業務における留置カテーテルからの採血 | 人工心肺装置の運転条件の変更 | 除細動器の操作条件の設定 | 人工呼吸業務における気管挿管 | 条件付きMRI対応ペースメーカの検査前確認 | D | 臨床工学技士法により、気管挿管は医師のみが行える医行為であり、臨床工学技士には認められていない。採血、装置の運転条件変更、除細動器の設定、ペースメーカ検査前確認は臨床工学技士の業務範囲に含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am003 | clinical_eng | 2016 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 水溶性ビタミンはどれか。 a．ビタミンA b．ビタミンB6 c．ビタミンC d．ビタミンD e．ビタミンE | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 水溶性ビタミンはビタミンB群とビタミンCである。ビタミンB6とビタミンCが水溶性に該当する。ビタミンA、D、E、Kは脂溶性ビタミンである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am004 | clinical_eng | 2016 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 高齢者の薬物治療について誤っているのはどれか。 | 薬物誘発性低血圧が生じやすい。 | 肝での薬物代謝が低下している。 | 脂溶性薬物の半減期が短縮する。 | 水溶性薬物の血中濃度が上昇する。 | ベンゾジアゼピン系薬物への感受性が高い。 | C | 高齢者では体脂肪率が増加するため、脂溶性薬物の分布容積が増大し半減期は延長する（短縮ではない）。薬物誘発性低血圧、肝代謝低下、水溶性薬物の血中濃度上昇、ベンゾジアゼピン系への感受性亢進はいずれも高齢者の特徴として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am005 | clinical_eng | 2016 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 下腿浮腫の原因となるのはどれか。 a．胃潰瘍 b．肺 炎 c．深部静脈血栓症 d．ネフローゼ症候群 e．心不全 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 下腿浮腫の原因は、深部静脈血栓症（静脈還流障害）、ネフローゼ症候群（低アルブミン血症による膠質浸透圧低下）、心不全（静脈圧上昇）である。胃潰瘍や肺炎は通常、下腿浮腫の直接的原因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am006 | clinical_eng | 2016 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 正しいのはどれか。 | 嚥下するとき喉頭蓋は開く。 | 右肺は2葉からなる。 | 吸気時に横隔膜は弛緩する。 | 胸膜は臓側胸膜と壁側胸膜からなる。 | 左主気管支は右主気管支に比べ、より体の長軸方向に分岐する。 | D | 胸膜は肺を覆う臓側胸膜と胸壁側の壁側胸膜からなる。嚥下時に喉頭蓋は閉じて気道を保護する。右肺は3葉、吸気時に横隔膜は収縮して下降する。右主気管支の方がより体の長軸方向に近い角度で分岐する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am007 | clinical_eng | 2016 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 心臓について誤っているのはどれか。 | 洞房結節は右房に存在する。 | 右冠動脈は腕頭動脈から分岐する。 | 三尖弁は右房と右室との間に存在する。 | 乳頭筋は心室内に存在する。 | 上行大動脈は主肺動脈の背側を走行する。 | B | 右冠動脈は大動脈基部（バルサルバ洞）から分岐する。腕頭動脈からは分岐しない。洞房結節は右房にあり、三尖弁は右房室間、乳頭筋は心室内に存在し、上行大動脈は主肺動脈の背側を走行する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am008 | clinical_eng | 2016 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | バソプレシンが作用するのはネフロンのどの部位か。 | 糸球体 | 近位尿細管 | ヘンレ係蹄 | 遠位尿細管 | 集合管 | E | バソプレシン（抗利尿ホルモン）は集合管に作用し、水チャネル（アクアポリン2）を発現させて水の再吸収を促進する。糸球体は濾過、近位尿細管は大部分の再吸収、ヘンレ係蹄は濃縮機構、遠位尿細管はNa再吸収に関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am009 | clinical_eng | 2016 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 1 | 高齢者に現れやすい走行の特徴はどれか。 | 歩幅が大きくなる。 | 後傾姿勢になる。 | すり足走行になる。 | 上肢の振りが大きくなる。 | 地面を蹴り出す力が強くなる。 | C | 高齢者の歩行はすり足歩行が特徴的である。歩幅は小さくなり、前傾姿勢（後傾ではない）となり、上肢の振りは小さくなり、地面を蹴り出す力は弱くなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am010 | clinical_eng | 2016 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | チアノーゼについて誤っているのはどれか。 | 皮膚や粘膜の色調は紫青色を呈する。 | 口唇、耳朶、指爪が好発部位である。 | 中心性と末梢性に分類される。 | 動脈血酸素飽和度低下が原因となる。 | 貧血によって増強する。 | E | チアノーゼは還元ヘモグロビンが5g/dL以上で出現する。貧血ではヘモグロビン総量が減少するため、還元ヘモグロビンが5g/dLに達しにくくチアノーゼは出現しにくい（増強しない）。皮膚・粘膜の紫青色変化、好発部位、中心性・末梢性分類、SpO2低下は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am011 | clinical_eng | 2016 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の胸部X線画像所見で正しいのはどれか。 a．横隔膜の平低化 b．胸骨後腔の拡大 c．心陰影の拡大 d．肺血管陰影の増強 e．肺門リンパ節の腫大 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | COPDでは肺の過膨張により横隔膜が平低化し、胸骨後腔が拡大する。心陰影は滴状心として縮小傾向を示す。肺血管陰影は減少し、肺門リンパ節腫大はCOPDの典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am012 | clinical_eng | 2016 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 | 日本では女性よりも男性に多い。 | 深部動脈血栓が原因となる。 | D‐ダイマーが低値を呈する。 | 呼吸性アルカローシスを呈する。 | 胸部造影CTよりも換気シンチグラムが有用である。 | D | 急性肺血栓塞栓症では過換気により呼吸性アルカローシスを呈する。日本では女性に多く、原因は深部静脈血栓（動脈ではない）であり、D-ダイマーは高値を示す。診断には胸部造影CTが最も有用である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am013 | clinical_eng | 2016 | 13 | 臨床医学総論 | 血液系 | 白血球系疾患 | 3 | チアノーゼを来す疾患はどれか。 a．僧帽弁狭窄症 b．拡張型心筋症 c．Fallot四徴症 d．Eisenmenger症候群 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | Fallot四徴症は右左シャントにより静脈血が動脈に混入しチアノーゼを来す。Eisenmenger症候群も肺高血圧により右左シャントとなりチアノーゼを生じる。僧帽弁狭窄症、拡張型心筋症、三尖弁閉鎖不全症は通常チアノーゼの主因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am014 | clinical_eng | 2016 | 14 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 低血糖の症状はどれか。 a．徐 脈 b．頭 痛 c．振 戦 d．顔面蒼白 e．皮膚乾燥 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 低血糖では交感神経刺激症状として頻脈（徐脈ではない）、振戦、顔面蒼白が出現し、中枢神経症状として頭痛が現れる。皮膚乾燥は低血糖の典型症状ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am015 | clinical_eng | 2016 | 15 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 病原微生物に関して正しいのはどれか。 | 髄膜炎菌はグラム陽性球菌である。 | 発疹チフスはウイルス感染によって発症する。 | 成人T細胞性白血病は東日本に多い。 | マイコプラズマは細胞壁をもたない。 | 腸炎ビブリオの潜伏期間は約120時間である。 | D | マイコプラズマは細胞壁を持たない最小の自己増殖可能な微生物である。髄膜炎菌はグラム陰性双球菌、発疹チフスはリケッチア感染症、成人T細胞性白血病は西日本に多い、腸炎ビブリオの潜伏期間は約12時間である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am016 | clinical_eng | 2016 | 16 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 急性腎不全に対して透析を開始しなければならないのはどれか。 a．BUN 100mg/dL b．血清HCO3‐ 12mEq/L c．血清クレアチニン 8mg/dL d．動脈血pH 7.35 e．血清K+ 5mEq/L | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 急性腎不全での透析開始基準はBUN 100mg/dL以上、血清HCO3- 12mEq/L以下（代謝性アシドーシス）、血清Cr 8mg/dL以上が該当する。pH 7.35は正常下限、K+ 5mEq/Lは軽度高値で緊急透析の適応とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am017 | clinical_eng | 2016 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 慢性腎不全の長期透析患者に認められる合併症はどれか。 a．悪性腫瘍 b．サルコイドーシス c．副甲状腺機能低下症 d．貧 血 e．腎囊胞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 長期透析患者の合併症は悪性腫瘍（透析患者は発癌リスク上昇）、貧血（エリスロポエチン産生低下）、腎嚢胞（後天性嚢胞腎）である。サルコイドーシスは透析合併症ではなく、透析患者では副甲状腺機能亢進症（低下症ではない）が問題となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am018 | clinical_eng | 2016 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | ヘリコバクター・ピロリ菌と関連のある疾患はどれか。 a．食道癌 b．胃潰瘍 c．胃 癌 d．十二指腸潰瘍 e．潰瘍性大腸炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | H. pyloriは胃潰瘍、胃癌、十二指腸潰瘍と強い関連がある。食道癌の主因は飲酒・喫煙であり、潰瘍性大腸炎は自己免疫的機序が主でH. pyloriとの関連は乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am019 | clinical_eng | 2016 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．播種性血管内凝固（DIC） -- 二次線溶亢進 b．フォン・ヴィレブランド病 -- 出血時間延長 c．ワルファリン過剰投与 -- プロトロンビン時間（PT）延長 d．特発性血小板減少性紫斑病（ITP） -- 骨髄での血小板産生低下 e．血友病A -- 第V因子欠乏 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | DICでは二次線溶亢進、フォン・ヴィレブランド病では血小板粘着障害により出血時間延長、ワルファリン過剰投与ではPT延長がみられる。ITPは骨髄での血小板産生は正常で末梢での破壊亢進が原因。血友病Aは第VIII因子（第V因子ではない）欠乏である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am020 | clinical_eng | 2016 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 3 | カプノメータが麻酔中のモニタとして役立つのはどれか。 a．不整脈 b．食道誤挿管 c．呼吸回路の外れ d．気管支喘息発作 e．麻酔ガス過剰濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | カプノメータはCO2濃度を連続測定する装置で、食道誤挿管（CO2非検出）、呼吸回路の外れ（CO2消失）、気管支喘息発作（呼気CO2波形異常）の検出に有用。不整脈は心電図モニタ、麻酔ガス濃度は麻酔ガスモニタで監視する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am021 | clinical_eng | 2016 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | 急性呼吸促迫症候群（ARDS）の診断に必要な情報はどれか。 a．Pao2 b．Paco2 c．中心静脈圧 d．吸入酸素分画（Fio2） e．胸部X線画像 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ARDSの診断にはベルリン定義が用いられ、PaO2/FiO2比（P/F比）と胸部X線画像での両側浸潤影が必要。PaO2、FiO2、胸部X線画像が必須情報である。PaCO2や中心静脈圧は診断基準に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am022 | clinical_eng | 2016 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 主な感染経路が血液に由来するのはどれか。 a．A型肝炎ウイルス b．B型肝炎ウイルス c．C型肝炎ウイルス d．HIV e．インフルエンザウイルス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVは血液を介して感染する。A型肝炎ウイルスは経口感染（糞口感染）、インフルエンザウイルスは飛沫感染が主な感染経路である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am023 | clinical_eng | 2016 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 滅菌・消毒について正しい組合せはどれか。 a．消化器内視鏡 -- エタノール b．ディスポーザブル注射器 -- X線 c．芽胞形成菌 -- グルタールアルデヒド d．粘 膜 -- 塩化ベンザルコニウム e．超音波プローブ -- 高圧蒸気 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 芽胞形成菌にはグルタールアルデヒド（高水準消毒薬）が有効、粘膜には塩化ベンザルコニウム（低水準消毒薬）が適切。消化器内視鏡にはグルタールアルデヒドや過酢酸が推奨、ディスポ注射器はガンマ線（X線ではない）で滅菌、超音波プローブは高圧蒸気滅菌に耐えない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am024 | clinical_eng | 2016 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 正しいのはどれか。 | 糖質1gあたりの熱量は約4kcalである。 | 糖質は分解されて二糖類として吸収される。 | アミノ酸は酸素の供給がないと乳酸に変わる。 | 安静座位で消費されるエネルギーを基礎代謝量という。 | 基礎代謝量は成人男子で約1,000kcal/dayである。 | A | 糖質1gあたり約4kcalは正しい。糖質は単糖類として吸収される。酸素供給がないと乳酸に変わるのはグルコース（解糖系）。基礎代謝量は早朝空腹覚醒安静仰臥位で測定。成人男子の基礎代謝量は約1,500kcal/dayである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am025 | clinical_eng | 2016 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 誤差について正しいのはどれか。 | 計測器の目盛りの読み間違いによって偶然誤差が生じる。 | 計測器の校正を怠ると系統誤差が生じる。 | 量子力学的現象によって量子化誤差が生じる。 | 過失誤差は測定者によらず一定である。 | n回の測定値を平均すると理論的誤差は1/nとなる。 | B | 計測器の校正を怠ると系統的にずれた値が得られ系統誤差が生じる。目盛りの読み間違いは過失誤差、量子化誤差はAD変換時に生じる。過失誤差は測定者により異なる。n回測定の平均では理論的誤差は1/sqrt(n)となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am026 | clinical_eng | 2016 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 信号処理について正しい組合せはどれか。 a．周波数解析 -- フーリエ変換 b．SN比改善 -- 加算平均 c．信号平滑化 -- 微分演算 d．輪郭強調 -- 積分演算 e．面積計算 -- 移動平均 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 周波数解析にはフーリエ変換、SN比改善には加算平均が用いられる。信号平滑化は積分演算（移動平均）、輪郭強調は微分演算、面積計算は積分演算で行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am027 | clinical_eng | 2016 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図誘導で右手、左手、左足の電位が、それぞれ-6mV、1mV、5mVであるとき、aVLの電位［mV］はどれか。 | -9 | -5 | 1.5 | 5 | 7.5 | C | aVL = VL - (VR+VF)/2 = 1 - (-6+5)/2 = 1 - (-0.5) = 1.5mV。増大単極肢誘導の計算公式に各電位を代入して求める。VRは右手、VLは左手、VFは左足の電位である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am028 | clinical_eng | 2016 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図テレメータについて誤っているのはどれか。 a．送信機のアンテナが長いほど送信効率がよい。 b．使用する専用周波数帯は各メーカ共通である。 c．混信対策としてゾーン配置が用いられる。 d．受信感度不足にはブースタが用いられる。 e．空中線電力は15mW以下である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 心電図テレメータの送信機アンテナは短い方が装着に適しているが送信効率は低下する（長い方が効率は良い）。空中線電力は10mW以下であり15mWは誤り。また専用周波数帯はメーカ共通ではない。ゾーン配置やブースタの使用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am029 | clinical_eng | 2016 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。 a．ドプラ効果を利用する。 b．ゼロ点補正が不要である。 c．体表面からの計測ができない。 d．順・逆方向の伝播時間差を利用している。 e．赤血球からの散乱波を利用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | トランジットタイム型超音波血流計は順方向と逆方向の超音波伝播時間差を利用し、ゼロ点補正が不要で体表面からは計測できない（開胸時に使用）。ドプラ効果や赤血球散乱波は超音波ドプラ血流計の原理であり異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am030 | clinical_eng | 2016 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 1 | スパイロメータで計測できないのはどれか。 | 最大吸気量 | 予備吸気量 | 1回換気量 | 肺活量 | 残気量 | E | スパイロメータは肺活量、最大吸気量、予備吸気量、1回換気量などを計測できるが、残気量は呼出できない気体量であるため直接計測できない。残気量の測定にはヘリウム希釈法や体プレチスモグラフが必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am031 | clinical_eng | 2016 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | X線CT検査と比較して超音波検査の利点で正しいのはどれか。 a．画質がよい。 b．視野が広い。 c．肺内病変の評価に向いている。 d．実時間画像が得られる。 e．携帯性に優れている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 超音波検査はX線CTと比較して実時間画像（リアルタイム表示）が得られ、携帯性に優れる。画質や視野はCTが優れ、肺内は空気による超音波の減衰が大きく評価困難である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am032 | clinical_eng | 2016 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 臨床用MRIについて正しいのはどれか。 a．軟部組織の画像化に適している。 b．炭素原子の空間分布を画像化する。 c．水分の少ない組織の撮影に適している。 d．撮像法としてT1強調がある。 e．血管造影が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | MRIは軟部組織の画像化に適し、T1強調画像があり、MRAによる血管造影が可能。水素原子核（プロトン）の空間分布を画像化するもので炭素原子ではない。水分の多い組織の撮影に適している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am033 | clinical_eng | 2016 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．ジェネレータ（本体）は心囊内に留置する。 b．心内膜電極は左室に留置する。 c．ICHD（NBG）コードの3文字目のIは抑制を意味する。 d．電極留置直後は刺激閾値が上昇する。 e．500ms前後の刺激パルスが効率的である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ペースメーカのICHDコード3文字目のIは抑制（Inhibited）を意味し、電極留置直後は組織反応により刺激閾値が上昇する。ジェネレータは前胸部皮下に留置し心嚢内ではない。心内膜電極は通常右室に留置。刺激パルス幅は0.5ms前後。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am034 | clinical_eng | 2016 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 平面コイル型電磁誘導方式ではパラボラ型反射体を用いる。 | 電極放電方式では結石の位置を第一焦点に合わせる。 | 超音波による照準は常時観察が可能である。 | 尿道結石治療の第一選択である。 | 腸管組織にも安全である。 | C | ESWLでは超音波による照準は常時リアルタイム観察が可能である。平面コイル型は楕円体反射体を使用、電極放電方式では結石を第二焦点に合わせる。腎・尿管結石治療の第一選択であり尿道結石ではない。腸管に対する安全性には注意が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am035 | clinical_eng | 2016 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Ho：YAGレーザ -- 液体レーザ b．Arレーザ -- 気体レーザ c．Ga-Al-Asレーザ -- 半導体レーザ d．Nd：YAGレーザ -- 気体レーザ e．ArFエキシマレーザ -- 固体レーザ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | Arレーザは気体レーザ、Ga-Al-Asレーザは半導体レーザであり正しい組合せ。Ho:YAGレーザは固体レーザ（液体ではない）、Nd:YAGレーザも固体レーザ（気体ではない）、ArFエキシマレーザは気体レーザ（固体ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am036 | clinical_eng | 2016 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開手術装置について正しいのはどれか。 a．先端は1～3mmの振幅で振動する。 b．50kHz前後の周波数を用いる。 c．凝固温度は電気メスよりも低温である。 d．内視鏡外科手術で頻用される。 e．骨切開に有効である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 超音波凝固切開手術装置は50kHz前後の周波数を用い、電気メスより低温（約80℃）で凝固し、内視鏡外科手術で頻用される。先端の振幅は50〜100μm程度（1〜3mmではない）。骨切開には超音波骨切り装置が別途ある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am037 | clinical_eng | 2016 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．容量結合型加温には数kHz～数十kHzの周波数を使用する。 b．超音波加温は空気層を通して組織を加温する。 c．皮膚表面の冷却にボーラス（水バッグ）を用いる。 d．マイクロ波加温では周波数の増加に対して加温できる深さが現象する。 e．組織内加温では針電極を刺入する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイパーサーミアにおいてマイクロ波は周波数増加で加温深度が減少し、組織内加温では針電極を刺入する。ボーラスは皮膚冷却に用いる。容量結合型加温は数MHz〜数十MHz（kHzではない）、超音波は空気層を通過できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am038 | clinical_eng | 2016 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 4 | 300kHzの交流電流を1秒間通電したときの感知電流の閾値［mA］に近いのはどれか。 | 30 | 100 | 150 | 300 | 500 | D | 高周波（100kHz以上）では電流の感知閾値が周波数に比例して上昇する。商用周波数(50/60Hz)の感知電流閾値は約1mAであり、300kHzでは周波数比から約300mAとなる。高周波では電解質効果が減少し感知しにくくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am039 | clinical_eng | 2016 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JISで規定されていないのはどれか。 | 輸液ポンプ | 電気メス | 植込み型心臓ペースメーカ | 心電計 | 観血式血圧計 | C | 図を参照。植込み型心臓ペースメーカはISO規格で国際的に規定されており、JISでは個別規格として規定されていない。輸液ポンプ、電気メス、心電計、観血式血圧計にはJIS個別規格がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am040 | clinical_eng | 2016 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の記号がついた心電計について正しいのはどれか。 a．マクロショック対策がされている。 b．除細動器を使用する場合は誘導コードの接続を外す。 c．追加保護接地を行えば心内心電図を測定することができる。 d．補強絶縁がされている。 e．患者装着部は非接地になっている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。BF型装着部の記号がついた心電計はマクロショック対策がされており、患者装着部は非接地（フローティング）である。除細動器使用時は誘導コードを外す必要がある。心内心電図測定にはCF型が必要で、補強絶縁は二重絶縁構造の要素。 | True | 2016_ce_16_am040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am041 | clinical_eng | 2016 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | 保守点検に含まれないのはどれか。 | 体外式除細動器の外装の清掃 | 人工呼吸器のバクテリアフィルタの交換 | 人工透析装置の劣化した医用3Pプラグの交換 | 輸液ポンプの送液流量精度の測定 | 心電計の記録器の校正 | C | 図を参照。医用3Pプラグの交換は修理に該当し、保守点検には含まれない。外装の清掃、フィルタ交換、流量精度測定、記録器の校正は保守点検の範囲内である。修理と保守点検の区別は医療機器安全管理の重要概念。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am042 | clinical_eng | 2016 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | JIS T 7101：2014で規定されている図の医療ガス配管端末器（ピン方式）の識別色はどれか。 | 緑 | 黄 | 黒 | だいだい | マゼンダ | A | 図を参照。JIS T 7101では医療ガス配管端末器のピン方式の識別色が規定されている。図の形状から酸素用と判断でき、酸素の識別色は緑である。窒素は黒、笑気はだいだい、空気は黄、吸引はマゼンダである。 | True | 2016_ce_16_am042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am043 | clinical_eng | 2016 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 図のように使用と修理を繰り返しているME機器のアベイラビリティはどれか。 | 0.2 | 0.4 | 0.68 | 0.8 | 0.84 | D | 図を参照。アベイラビリティ＝MTBF/(MTBF+MTTR)で計算する。図から使用時間と修理時間を読み取り、MTBFとMTTRを算出して0.8を得る。アベイラビリティは装置の稼働率を表す信頼性指標である。 | True | 2016_ce_16_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am044 | clinical_eng | 2016 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 正しいのはどれか。 a．2.4GHzの電磁波は非電離放射線である。 b．携帯電話で使用される周波数は約500kHzである。 c．小電力医用テレメータは出力が規定値以内であれば任意の周波数を用いてよい。 d．心電計に電磁障害が起きると患者測定電流が増加する。 e．電気メス使用時は心臓ペースメーカを固定レートにする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。2.4GHzは非電離放射線であり正しい。電気メス使用時はペースメーカを固定レート（非同期モード）に切り替える。携帯電話は約800MHz〜2GHz帯、テレメータは専用周波数帯が指定されている。心電計の電磁障害と患者測定電流は無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am045 | clinical_eng | 2016 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のような一様電界E=5.0×10 3V/m中の点Aに+1Cの電荷がある。 この電荷を点A→点B→点Cの経路で移動させたときの仕事［J］はどれか。 | -1000 | -500 | （図参照：選択肢3） | 500 | 1000 | D | 図を参照。一様電界中での電荷の移動による仕事はW=qEdで、電界方向の変位成分のみが寄与する。経路によらず電位差で決まるため、A→B→Cの経路でも電界方向成分の距離から500Jと計算される。 | True | 2016_ce_16_am045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am046 | clinical_eng | 2016 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 10Hのインダクタンスをもつコイルに1Aの電流が流れているとき、磁界内に蓄えられているエネルギー［J］はどれか。 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | C | 図を参照。コイルに蓄えられるエネルギーはW=1/2×L×I^2=1/2×10×1^2=5Jである。インダクタンスLのコイルに電流Iが流れるとき、磁気エネルギーはこの公式で求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am047 | clinical_eng | 2016 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 使用電力が時間軸によって図のように変化したとき、1日の使用電力量［kWh］はどれか。 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | D | 図を参照。使用電力量は電力と時間の積の総和で求める。図の波形から各時間帯の電力を読み取り面積を計算すると合計18kWhとなる。電力量の単位はkWh（キロワット時）である。 | True | 2016_ce_16_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am048 | clinical_eng | 2016 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でab間の電圧［V］はどれか。 ただし、抵抗Rはすべて同じ値とする。 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | C | 図を参照。回路のab間電圧を求めるには、キルヒホッフの法則や重ね合わせの原理を用いる。全抵抗Rが同じ値の回路で電源電圧から分圧計算を行い、ab間電圧3Vを得る。 | True | 2016_ce_16_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am049 | clinical_eng | 2016 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図の回路でコンデンサが1000Vで充電された状態でスイッチを閉じる。スイッチを閉じてから1秒後の電流値［mA］に最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底eは2.7とする。 | 10 | 6.3 | 5 | 3.7 | 1 | D | 図を参照。RC直列回路の過渡応答で、i(t)=(V/R)×e^(-t/RC)。時定数RC=1秒のとき、1秒後の電流はi=(1000/R)×e^(-1)≒(1000/R)×0.37。回路定数から約3.7mAと計算される。 | True | 2016_ce_16_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am050 | clinical_eng | 2016 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 正弦波交流i1=141sin（100πt+π/3）［A］、i2=282sin（100πt-π/6）［A］において、i1とi2の位相差［rad］について正しいのはどれか。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/6進んでいる。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/2進んでいる。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>より2π/3遅れている。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/6遅れている。 | i<sub>1</sub>がi<sub>2</sub>よりπ/2遅れている。 | B | i1の位相はπ/3、i2の位相は-π/6であるため、位相差はπ/3-(-π/6)=π/3+π/6=π/2。i1がi2よりπ/2進んでいる。振幅の違い（141と282）は位相差に影響しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am051 | clinical_eng | 2016 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 正しいのはどれか。 a．理想ダイオードの順方向抵抗は無限大である。 b．バイポーラトランジスタは電圧制御素子である。 c．ピエゾ効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 d．FETのn形チャネルの多数キャリアは電子である。 e．CMOS回路はバイポーラトランジスタ回路よりも消費電力が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。FETのn形チャネルの多数キャリアは電子であり、CMOS回路はバイポーラより消費電力が少ない。理想ダイオードの順方向抵抗はゼロ（無限大ではない）。バイポーラトランジスタは電流制御素子。ピエゾ効果はセンサに利用されるがホール効果が磁気センサ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am052 | clinical_eng | 2016 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路に図2に示す電圧Eを入力したとき、ダイオードD1に電流が流れる区間はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。ダイオードD1の向きと入力電圧波形から、D1に順方向バイアスがかかる区間を判定する。理想ダイオードでは順方向バイアス時のみ電流が流れる。波形の区間Cが該当する。 | True | 2016_ce_16_am052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am053 | clinical_eng | 2016 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 出力電圧Voにおいてリプル率の最も小さい回路はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | 図を参照。リプル率が最も小さい（平滑度が高い）のは、全波整流にコンデンサフィルタとさらに安定化回路を組み合わせた回路である。整流回路では半波より全波、フィルタなしよりフィルタありの方がリプルが小さい。 | True | 2016_ce_16_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am054 | clinical_eng | 2016 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について、正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．反転増幅回路である。 b．入力抵抗はRsである。 c．二つの抵抗に流れる電流は等しい。 d．VsはViに等しい。 e．Rsを無限大にすると│Vi│=│Vo│になる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。理想演算増幅器の回路で、仮想短絡（イマジナリショート）とキルヒホッフの法則から各特性を求める。VsはViに等しく（仮想接地）、2つの抵抗に流れる電流は等しく、Rsを無限大にすると¦Vi¦=¦Vo¦（ボルテージフォロワ）となる。 | True | 2016_ce_16_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am055 | clinical_eng | 2016 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 同相除去比（CMRR）が80dBの差動増幅器の入力に、振幅1mVの逆相信号を入力したところ、出力において逆相信号の振幅は1Vに増幅された。このとき、この増幅器の同相信号に対する利得［dB］はどれか。 | -40 | -20 | （図参照：選択肢3） | 20 | 40 | B | 図を参照。逆相利得は1V/1mV=1000倍=60dB。CMRR=80dB=逆相利得-同相利得（dB）より、同相利得=60-80=-20dB。CMRR（同相除去比）は差動増幅器の性能指標で、大きいほど雑音除去能力が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am056 | clinical_eng | 2016 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 図の変調方式はどれか。 | ASK | FSK | PSK | PWM | PPM | A | 図を参照。ASK（振幅偏移変調）は搬送波の振幅をデジタル信号に応じて変化させる変調方式。FSKは周波数、PSKは位相を変化させる。PWMはパルス幅、PPMはパルス位置を変調する方式。 | True | 2016_ce_16_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am057 | clinical_eng | 2016 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図の伝達関数（Y/X）はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。ブロック線図の伝達関数はフィードバック系の公式を用いて求める。直列結合、並列結合、フィードバック結合の基本法則に従い、Y/Xを導出する。 | True | 2016_ce_16_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am058 | clinical_eng | 2016 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | コンピュータの補助記憶装置について誤っているのはどれか。 | USBメモリはフラッシュメモリである。 | 1層あたりの容量は、BD（Blu-ray Disk）はDVDの5倍以上である。 | RAIDはデータ圧縮技術を基本としている。 | NASはネットワークに直接接続して使用する。 | 磁気テープは大量データの長期保存に使われる。 | C | 図を参照。RAID（Redundant Array of Independent Disks）は複数ディスクの冗長化技術であり、データ圧縮技術ではない。USBメモリはフラッシュメモリ、BD容量はDVDの5倍以上、NASはネットワーク接続、磁気テープは長期保存に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am059 | clinical_eng | 2016 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで1から10までの自然数の和sを求める。①、②、③のそれぞれに入る式の正しい組合せはどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。1から10までの自然数の和を求めるフローチャートで、初期化、条件判定、加算・インクリメントの各処理を正しく配置する。s=s+i、i=i+1、i>10の組合せが正答となる。 | True | 2016_ce_16_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am060 | clinical_eng | 2016 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | インターネットからの不正アクセスを防ぐため、インターネットとローカルネットワーク間に設置する仕組みはどれか。 | スイッチングハブ | リピータ | ウィルスチェッカ | ファイアウォール | 電子認証システム | D | ファイアウォールはインターネットとローカルネットワーク間に設置し、不正アクセスを防ぐ。スイッチングハブやリピータはネットワーク機器、ウィルスチェッカは端末保護、電子認証システムは本人確認が目的で不正アクセス防止の仕組みとは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am061 | clinical_eng | 2016 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数B8と9Cの和を16進数で表したのはどれか。 | DC | 144 | 154 | 22F | 340 | C | 16進数のB8=11×16+8=184、9C=9×16+12=156。184+156=340。340を16進数に変換すると340÷16=21余り4、21÷16=1余り5。よって154（16進数）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am062 | clinical_eng | 2016 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 画素数が800×1000のモノクロ画像を128段階の濃度で表示するために必要な最小データ量［Mbyte］に最も近いのはどれか。 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 12.8 | A | 128段階=2^7なので1画素あたり7ビット必要。800×1000×7=5,600,000ビット=700,000バイト≒0.7Mbyte。画像データ量はピクセル数×1画素あたりのビット数で計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am063（不備問題採点除外） | clinical_eng | 2016 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 吸着型酸素濃縮器の酸素濃縮回路の構成要素でないのはどれか。 | 吸着筒 | 冷却装置 | 防塵フィルタ | 真空ポンプ | サージタンク | E | 吸着型酸素濃縮器はPSA方式で、吸着筒（ゼオライト）、防塵フィルタ、コンプレッサ（真空ポンプ方式もあり）、サージタンク等で構成される。冷却装置は必須構成要素ではない。不備問題として採点除外されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am064 | clinical_eng | 2016 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 加温加湿器と比較して、人工鼻で起こりやすい有害事象はどれか。 | うつ熱 | 死腔増加 | 過剰加湿 | 換気中断 | 回路誤接続 | B | 人工鼻は解剖学的死腔に加え機械的死腔を増加させる。加温加湿器と比較して死腔増加が問題となる。うつ熱、過剰加湿は加温加湿器のリスク。換気中断や回路誤接続は人工鼻固有の問題ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am065 | clinical_eng | 2016 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 4 | 高気圧酸素治療で2気圧に加圧した場合の装置内の分圧について、正しいのはどれか。 a．空気加圧の第1種治療装置では、酸素分圧は520mmHg b．酸素加圧の第1種治療装置では、酸素分圧は1,520mmHg c．空気加圧の第2種治療装置では、酸素分圧は319mmHg d．酸素加圧の第1種治療装置では、窒素分圧は0mmHg e．空気加圧の第2種治療装置では、窒素分圧は912mmHg | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。2気圧で酸素加圧の第1種装置では酸素分圧=2×760=1520mmHg、窒素分圧=0mmHg。空気加圧の第2種装置では酸素分圧=2×760×0.21≒319mmHg。空気加圧第1種では酸素マスク使用時の分圧が異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am066 | clinical_eng | 2016 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸中に図のような波形が観察されるとき、肺胸郭静的コンプライアンス値［mL/cmH2O］はどれか。 | 12 | 20 | 25 | 33 | 100 | D | 図を参照。肺胸郭静的コンプライアンス=一回換気量/(プラトー圧-PEEP)。波形から一回換気量、プラトー圧、PEEPを読み取り計算する。例：500mL/(25-10)cmH2O≒33mL/cmH2O。 | True | 2016_ce_16_am066.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am067 | clinical_eng | 2016 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 図は人工呼吸器および呼吸回路の略図である。カプノメータプローブを取り付ける正しい部位は図のA～Eのどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。カプノメータプローブはYピース（患者接続部）付近に取り付け、呼気CO2を正確に測定する。人工呼吸器の吸気側や回路途中では正確なETCO2が得られない。 | True | 2016_ce_16_am067.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am068 | clinical_eng | 2016 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | 均質膜では血液は酸素ガスと直接接触することはない。 | 気泡型人工肺よりもタンパク変性が生じやすい。 | 均質膜は多数の微細な孔の開いている構造からなる。 | 膜の形態はフィルム型とシート型とに大別される。 | 均質膜では長時間使用すると血漿漏出が起こる。 | A | 均質膜（シリコーン膜など）では血液とガスが直接接触しない真の膜型である。気泡型よりタンパク変性は少ない。微細孔があるのは多孔質膜。膜の形態は中空糸型とシート型。血漿漏出が起こるのは多孔質膜の長時間使用時。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am069 | clinical_eng | 2016 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPについて正しいのはどれか。 a．拡張期に下行大動脈でバルーンを拡張させる。 b．冠動脈血流量を増加させる。 c．左室の後負荷を軽減する。 d．大動脈弁狭窄症には禁忌である。 e．収縮期血圧を上昇させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | IABPは拡張期にバルーンを拡張させて冠動脈血流を増加させ、収縮直前にバルーンを収縮させて左室後負荷を軽減する。大動脈弁狭窄症は禁忌ではない（大動脈弁閉鎖不全症が禁忌）。収縮期血圧は低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am070 | clinical_eng | 2016 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 低体温体外循環の影響で正しいのはどれか。 a．末梢血管抵抗低下 b．酸素消費量低下 c．カテコラミン活性低下 d．血液凝固能亢進 e．血液粘稠度低下 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 低体温では酸素消費量が低下し、カテコラミン活性も低下する。末梢血管抵抗は上昇（低下ではない）、血液凝固能は低下（亢進ではない）、血液粘稠度は上昇（低下ではない）する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am071 | clinical_eng | 2016 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 2 | ヘモグロビン酸素解離曲線で誤っているのはどれか。 | 低体温では解離曲線は左方偏位する。 | 高体温では同じ酸素分圧でも酸素飽和度が低下する。 | 2,3-DPGの増加は解離曲線を右方偏位させる。 | 二酸化炭素分圧が増加すると解離曲線は左方偏位する。 | アシドーシスでは解離曲線は右方偏位する。 | D | CO2分圧が増加するとBohr効果によりヘモグロビン酸素解離曲線は右方偏位する（左方ではない）。低体温で左方偏位、高体温で酸素飽和度低下、2,3-DPG増加で右方偏位、アシドーシスで右方偏位はすべて正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am072 | clinical_eng | 2016 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | 呼吸補助ができるのはどれか。 a．IABP b．左心バイパス c．PCPS d．ECMO e．補助人工心臓 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSとECMOは人工肺を含むため呼吸補助が可能。IABPは心補助のみで呼吸補助はできない。左心バイパスは人工肺を含まない。補助人工心臓も心補助が目的で呼吸補助はできない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am073 | clinical_eng | 2016 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | PCPS施工時に左手の酸素飽和度が低下した。 原因として考えられないのはどれか。 | 脱血不良による流量減少 | ACTが400秒以上 | 生体肺の機能不全 | 吹送酸素濃度の低下 | 人工肺の血漿漏出 | B | PCPS施行時にACT 400秒以上は抗凝固が十分であることを示し、左手の酸素飽和度低下の原因とはならない。脱血不良、生体肺機能不全、吹送酸素濃度低下、人工肺の血漿漏出はいずれも酸素化不良の原因となりうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am074 | clinical_eng | 2016 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって体内に補給されるのはどれか。 | 尿 素 | カリウム | ビタミンD | 重炭素 | レニン | D | 血液透析では透析液中の重炭酸イオン（HCO3-）が拡散により体内に補給され、代謝性アシドーシスを是正する。尿素やカリウムは除去対象、ビタミンDは透析液に含まれない、レニンは腎臓で産生されるホルモンで透析液からは補給されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am075 | clinical_eng | 2016 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 前希釈血液透析濾過（HDF）の特徴で正しいのはどれか。 a．後希釈HDFに比べて大量液置換が可能である。 b．後希釈HDFに比べてアルブミン喪失量が多い。 c．後希釈HDFに比べてフィルタ出口部での血液濃縮が起きやすい。 d．血液透析に比べて大分子溶質の除去に劣る。 e．同じ血液量の血液透析に比べて小分子溶質の除去に劣る。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 前希釈HDFは補充液を血液フィルタ前に注入するため大量液置換が可能で、同量の血液量ではフィルタ入口の溶質濃度が希釈され小分子溶質の除去に劣る。後希釈HDFの方がアルブミン喪失量は多く、フィルタ出口での血液濃縮が起きやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am076 | clinical_eng | 2016 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドン（PVP）を使用した透析膜はどれか。 a．エチレンビニルアルコール共重合体（EVAL） b．ポリエステル系ポリマーアロイ（PEPA） c．ポリエーテルスルフォン（PES） d．ポリスルフォン（PS） e．ポリメチルメタクリレート（PMMA） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PVP（ポリビニルピロリドン）を親水化剤として使用する透析膜はPEPA、PES、PSである。EVALは親水性ポリマーで親水化剤不要、PMMAも親水化剤としてPVPは使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am077 | clinical_eng | 2016 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析監視項目の異常とその原因との組合せで誤っているのはどれか。 | 漏 血 -- 透析装置ヒータの故障 | 空気誤入 -- 補液ラインの閉鎖忘れ | 血液側回路内圧上昇 -- 血液凝固 | 血液側回路内圧低下 -- 脱血不良 | 透析液濃度異常 -- 電気伝導度計の故障 | A | 漏血の原因は透析膜の破損であり、透析装置ヒータの故障とは関係ない。空気誤入は補液ラインの閉鎖忘れ、回路内圧上昇は血液凝固、回路内圧低下は脱血不良、濃度異常は伝導度計故障が原因として正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am078 | clinical_eng | 2016 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 作用発現にアンチトロンビンⅢの存在を必要とする抗凝固薬はどれか。 a．非分画ヘパリン b．低分子量ヘパリン c．メシル酸ナファモスタット d．アルガトロバン e．クエン酸ナトリウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 非分画ヘパリンと低分子量ヘパリンはアンチトロンビンIII（AT-III）と結合して抗凝固作用を発揮する。ナファモスタットとアルガトロバンは直接的な抗凝固薬でAT-IIIを必要としない。クエン酸ナトリウムはカルシウムキレートにより作用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am079 | clinical_eng | 2016 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 持続的血液濾過（CHF）もしくは持続的血液透析濾過（CHDF）の適応とならないのはどれか。 | 急性腎障害 | うっ血性心不全 | 重症急性膵炎 | ギラン・バレー症候群 | 敗血症 | D | 図を参照。ギラン・バレー症候群は血漿交換療法の適応であり、CHF/CHDFの適応ではない。急性腎障害、うっ血性心不全、重症急性膵炎、敗血症はCHF/CHDFの適応となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am080 | clinical_eng | 2016 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 図のように0.5kgの輸液ボトルAが点滴スタンドにつり下げられている。これにさらに1kgの輸液ボトルBをつり下げるとX点で支持する力のモーメントは、もとの何倍になるか。 ただし、点滴スタンドの棒の重さは無視する。 | 1 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3 | C | 図を参照。力のモーメント＝力×腕の長さ。ボトルA(0.5kg)とB(1kg)のモーメントを計算し、B追加後の合計モーメントが元のモーメントの何倍かを求める。条件から2倍となる。 | True | 2016_ce_16_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am081 | clinical_eng | 2016 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 断面積4mm2、長さ2m、ヤング率100GPaの銅線の下端に質量100kgの物体をぶら下げた。 銅線のおよその伸び［mm］はどれか。 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5 | 20 | D | フックの法則よりΔL=FL/(EA)。F=100×9.8=980N、L=2m、E=100×10^9Pa、A=4×10^-6m^2。ΔL=980×2/(100×10^9×4×10^-6)=1960/400000=4.9×10^-3m≒5mm。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am082 | clinical_eng | 2016 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 100mmHgの圧力が1.00cm2の面に加えられたとき、この面に加わるおよその荷重［N］はどれか。 | 1.33 | 2.72 | 7.6 | 13.6 | 133 | A | 100mmHg=100×133.322Pa=13332.2Pa。面積1.00cm^2=1.00×10^-4m^2。荷重F=P×A=13332.2×10^-4≒1.33N。圧力を国際単位系に変換して計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am083 | clinical_eng | 2016 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 誤っているのはどれか。 a．血管壁中のエラスチンの割合が増加すると脈波伝搬速度が速くなる。 b．安静立位状態では平均動脈圧は測定部位に関わらず同じである。 c．ヘマトクリット値が上昇すると血液の粘性が増加する。 d．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 e．末梢血管抵抗が同じであれば心拍出量が増加すると平均血圧は上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 図を参照。エラスチンは弾性繊維で血管壁の弾性を高めるが、脈波伝搬速度は血管壁の硬さ（コラーゲン増加）で速くなる。安静立位では重力の影響で測定部位により平均動脈圧は異なる。他の選択肢は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am084 | clinical_eng | 2016 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す音波の空気中（25℃）におけるおよその波長［cm］はどれか。 | 8.5 | 17 | 34 | 68 | 140 | C | 図を参照。図から周波数を読み取り、音速(25℃で約346m/s)と波長の関係λ=v/fから波長を計算する。f≒1kHzの場合、λ=346/1000≒0.346m=34.6cm≒34cm。 | True | 2016_ce_16_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am085 | clinical_eng | 2016 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 4 | 生体組織の電気特性で正しい組合せはどれか。 a．α分散 -- 数十kHz b．β分散 -- 電解質イオン c．β分散 -- 数MHz d．γ分散 -- 水分子 e．γ分散 -- 数十MHz | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | β分散は数MHz帯で細胞膜の容量性成分に起因し、γ分散は数GHz帯で水分子の配向分極に起因する。α分散は数十kHzでイオン拡散やMaxwell-Wagner効果、β分散の主因は細胞膜（電解質イオンではない）。γ分散は数十MHzではなく数GHz。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am086 | clinical_eng | 2016 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 正しいのはどれか。 | 筋組織は骨よりもヤング率が大きい。 | 筋組織のヤング率は直交方向よりも走行方向の方が大きい。 | 生体軟組織のポアソン比はおよそ0.5である。 | 生体軟組織の体積弾性率はヤング率よりも小さい。 | 動脈血管の円周方向の最大変形は10%程度である。 | C | 生体軟組織のポアソン比はほぼ0.5（非圧縮性）で正しい。筋組織のヤング率は骨より小さい。筋組織のヤング率は走行方向で大きいのは正しい。軟組織の体積弾性率はヤング率より大きい。動脈血管の円周方向変形は10%以上ある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am087 | clinical_eng | 2016 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体組織の熱に対する性質で誤っているのはどれか。 | 免疫に関係する細胞は体温が下がると機能が低下する。 | 組織の温度が43℃を超えると細胞生存率が低下する。 | 温溶血現象は60℃を超えた付近で現れる。 | がん組織は正常組織に比べて温度感受性が高い。 | 熱による組織の凝固は水分の沸騰に伴う細胞質の飛散で生じる。 | E | 熱による組織の凝固は60〜100℃でタンパク質の変性・凝固により生じる。水分の沸騰（100℃以上）による飛散は蒸散であり凝固とは異なる現象。免疫細胞の低温機能低下、43℃超での生存率低下、60℃超の温溶血、がん組織の温度感受性の高さは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am088 | clinical_eng | 2016 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 生体内における物質の移動に関わる現象で誤っている組合せはどれか。 | 腎糸球体での物質移動 -- 拡 散 | 腎における水分の再吸収 -- 浸 透 | 毛細血管壁から血管外への水分移動 -- 濾 過 | 興奮性膜の脱分極 -- イオン流 | 細胞内から細胞外へのNa<sup>+</sup>の移動 -- 能動輸送 | A | 腎糸球体での物質移動は濾過（圧力差による）であり、拡散ではない。腎での水再吸収は浸透圧差による浸透、毛細血管壁からの水分移動は血圧による濾過、脱分極はイオン流、細胞外へのNa+移動はNa-Kポンプによる能動輸送で正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am089 | clinical_eng | 2016 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生物学的安全試験で誤っているのはどれか。 | 表面接触機器 -- 細胞毒性試験 | 表面接触機器 -- 血液適合性試験 | 体内と体外を連結する機器 -- 感作性試験 | 体内植込み機器 -- 刺激性試験 | 体内植込み機器 -- 細胞毒性試験 | B | 表面接触機器では細胞毒性試験は必要だが、血液適合性試験は不要（血液と直接接触しないため）。体内外連結機器の感作性試験、体内植込み機器の刺激性試験と細胞毒性試験はいずれも必要な安全性試験である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_am090 | clinical_eng | 2016 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | ポリ塩化ビニルが使われていないのはどれか。 a．血液回路 b．カテーテル c．注射筒 d．コンタクトレンズ e．輸液チューブ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ポリ塩化ビニル（PVC）は血液回路、カテーテル、輸液チューブに広く使用されている。注射筒はポリプロピレン、コンタクトレンズはPMMAやシリコーンハイドロゲルなどが用いられ、PVCは使用されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm001 | clinical_eng | 2016 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 平成27年における高齢者（65歳以上）人口の構成比率（高齢化率：%）はどれか。 | 13.8 | 20.2 | 26.7 | 33.4 | 60.6 | C | 平成27年（2015年）の高齢化率は26.7%である。日本の高齢化率は世界最高水準で推移しており、この時点で4人に1人以上が65歳以上。他の選択肢の数値は実際の統計と合致しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm002 | clinical_eng | 2016 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 3 | 診断した医師が、法律に基づき直ちに届け出なければならない感染症（1類～4類）はどれか。 a．結 核 b．痘そう c．破傷風 d．C型肝炎 e．重症急性呼吸器症候群（SARS） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 感染症法で直ちに届出が必要な1〜4類感染症のうち、痘そう（1類）とSARS（2類）は直ちに届出が必要。結核は2類だが直ちに届出が必要。破傷風は5類、C型肝炎は5類で直ちにではなく7日以内の届出。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm003 | clinical_eng | 2016 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 必須アミノ酸でないのはどれか。 | バリン | ロイシン | アルギニン | メチオニン | イソロイシン | C | 必須アミノ酸は体内で合成できない9種（バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、リジン、ヒスチジン）。アルギニンは準必須アミノ酸で成人では体内合成可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm004 | clinical_eng | 2016 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | ある投与薬物の生物学的半減期の3倍の時間が経過したとき、その薬物の血中濃度は投与後ピーク値の何倍になるか。 | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/8 | 1/9 | D | 半減期の3倍の時間が経過すると、血中濃度はピーク値の(1/2)^3=1/8になる。薬物動態の基本で、半減期ごとに濃度は半分になるため、n回の半減期後は(1/2)^nとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm005 | clinical_eng | 2016 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 血液・血清の測定値でパニック値（生命に危険が及ぶ値）はどれか。 | K<sup>+</sup> 7.5mEq/L | Na<sup>+</sup> 138mEq/L | ヘモグロビン 10g/dL | 血小板 180,000/μL | 血 糖 150mg/dL | A | K+ 7.5mEq/Lは重度の高カリウム血症で致死性不整脈を引き起こす危険があるパニック値。Na+ 138は正常範囲、Hb 10g/dLは軽度貧血、血小板18万は正常、血糖150mg/dLは軽度高値で緊急性は低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm006 | clinical_eng | 2016 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 2 | 骨について誤っているのはどれか。 | 頭頂骨は1個の骨からなる。 | 頸椎は7個の椎体からなる。 | 右前腕には2本の長管骨がある。 | 肋骨は12対ある。 | 右大腿には1本の長管骨がある。 | A | 頭頂骨は左右1対（2個）の骨からなり、1個ではない。頸椎7個、前腕に橈骨・尺骨の2本、肋骨12対、大腿に大腿骨1本はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm007 | clinical_eng | 2016 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 脳血流は内頸動脈と椎骨動脈によって供給される。 | 頸動脈に圧受容体が存在する。 | 心臓迷走神経は心拍数を低下させる。 | カテコラミンは血圧を上昇させる。 | 冠動脈血流量は拡張期より収縮期の方が多い。 | E | 冠動脈血流量は収縮期よりも拡張期の方が多い。収縮期には心筋の収縮により冠動脈が圧迫されるため血流が減少する。脳血流の供給源、頸動脈圧受容体、迷走神経の心拍数低下作用、カテコラミンの昇圧作用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm008 | clinical_eng | 2016 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 1 | 血液中で最も多い白血球はどれか。 | 単 球 | 好中球 | 好酸球 | 好塩基球 | リンパ球 | B | 血液中で最も多い白血球は好中球で、全白血球の50〜70%を占める。リンパ球は20〜40%、単球は3〜8%、好酸球は1〜5%、好塩基球は0〜1%である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm009 | clinical_eng | 2016 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | インスリンについて正しいのはどれか。 a．1型糖尿病では分泌が低下する。 b．膵島α細胞から分泌される。 c．肝臓で脂肪分解を促進する。 d．筋細胞で糖の取り込みを促進する。 e．肥満ではインスリン感受性が低下する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 1型糖尿病ではβ細胞破壊によりインスリン分泌が低下し、筋細胞で糖取込みを促進し、肥満ではインスリン抵抗性が増す（感受性低下）。インスリンはβ細胞（α細胞ではない）から分泌され、肝臓では脂肪合成促進（分解促進ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm010 | clinical_eng | 2016 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 周術期の感染管理について正しいのはどれか。 | 手術部位は周辺部から中心部に向かって消毒する。 | 手術部位の皮膚消毒には0.1%ポビドンヨードを用いる。 | 手術部位はカミソリで剃毛する。 | 大腸の手術後には経口抗生物質を併用する。 | MRSAの消毒薬感受性は高い。 | E | MRSAは消毒薬感受性が高く一般的な消毒薬で死滅する（抗菌薬耐性と消毒薬感受性は異なる）。手術部位消毒は中心から周辺へ、ポビドンヨードは10%製剤を使用、クリッパーで除毛（カミソリ剃毛は感染リスク増加）、術前抗菌薬は静注が基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm011 | clinical_eng | 2016 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | サルコイドーシスに特徴的なのはどれか。 a．乾酪性類上皮細胞肉芽腫 b．ぶどう膜炎 c．両側肺門リンパ節腫脹 d．高カルシウム血症 e．アンギオテンシン変換酵素の低下 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | サルコイドーシスではぶどう膜炎、両側肺門リンパ節腫脹（BHL）、高カルシウム血症が特徴的。肉芽腫は非乾酪性（乾酪性は結核）。ACEは上昇（低下ではない）する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm012 | clinical_eng | 2016 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 肺癌の発症リスク因子となるのはどれか。 a．喫 煙 b．飲 酒 c．肥 満 d．放射線 e．石 綿 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺癌のリスク因子は喫煙（最大リスク）、放射線被曝、石綿（アスベスト）曝露。飲酒は食道癌や肝癌のリスク因子だが肺癌との直接的関連は弱い。肥満も肺癌の主要リスク因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm013 | clinical_eng | 2016 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 二次性高血圧症の原因となるのはどれか。 a．慢性糸球体腎炎 b．閉塞性睡眠時無呼吸症候群 c．高安動脈炎 d．アジソン病 e．シーハン症候群 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 二次性高血圧の原因は腎性（慢性糸球体腎炎）、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、血管性（高安動脈炎）がある。アジソン病は副腎不全で低血圧を来し、シーハン症候群は下垂体機能低下症で高血圧の原因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm014 | clinical_eng | 2016 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | ペースメーカー植込みの適応となるのはどれか。 a．Wenckebach型房室ブロック b．WPW（Wolf-Parkinson-White）症候群 c．心室細動 d．洞機能不全症候群 e．徐脈性心房細動 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 洞機能不全症候群と徐脈性心房細動はペースメーカ適応の代表的徐脈性不整脈。Wenckebach型（Mobitz I型）房室ブロックは通常ペースメーカ不要。WPW症候群はカテーテルアブレーション、心室細動はICDが適応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm015 | clinical_eng | 2016 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 低Na血症を来す病態はどれか。 a．アジソン病 b．クッシング症候群 c．原発性アルドステロン症 d．バソプレシン分泌過剰症 e．下 痢 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | アジソン病はアルドステロン低下によりNa喪失、バソプレシン分泌過剰症はSIADHで水貯留による希釈性低Na、下痢はNa喪失をきたす。クッシング症候群はコルチゾール過剰でNa貯留、原発性アルドステロン症もNa貯留で高Na傾向。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm016 | clinical_eng | 2016 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 末梢性顔面神経麻痺の症状はどれか。 a．健側に眼瞼下垂が出現する。 b．麻痺側の瞳孔が散大する。 c．麻痺側の額のしわ寄せができない。 d．麻痺側の鼻唇溝が浅くなる。 e．口笛がうまく吹けない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 末梢性顔面神経麻痺では麻痺側の額のしわ寄せ不能、鼻唇溝の消失（浅くなる）、口笛が吹けないなどが出現する。眼瞼下垂は動眼神経麻痺、瞳孔散大も動眼神経障害の所見で顔面神経とは無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm017 | clinical_eng | 2016 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 肺結核症について正しいのはどれか。 a．死亡率は年々低下している。 b．肺の下部に好発する。 c．診断にはインターフェロン‐γ産生応答をみる検査が有用である。 d．イソニアジド（INH）の代表的な副作用は末梢神経障害である。 e．初回治療の基本は抗結核薬単剤による治療である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺結核の診断にはIGRA（インターフェロンγ遊離試験）が有用で、INHの代表的副作用は末梢神経障害（ビタミンB6欠乏による）。結核は肺上葉に好発、初回治療は多剤併用が基本（4剤併用療法）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm018 | clinical_eng | 2016 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 上部尿路結石の成分として多いのはどれか。 a．シュウ酸カルシウム b．シスチン c．リン酸マグネシウムアンモニウム d．尿 酸 e．リン酸カルシウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 上部尿路結石で最も多いのはシュウ酸カルシウム結石（約80%）、次いでリン酸カルシウム結石。シスチン結石、リン酸マグネシウムアンモニウム結石、尿酸結石は比較的少ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm019 | clinical_eng | 2016 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変の非代償期にみられる所見はどれか。 a．黄 疸 b．腹 水 c．血圧上昇 d．血 尿 e．女性化乳房 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 肝硬変の非代償期には黄疸、腹水、女性化乳房（エストロゲン代謝低下）がみられる。血圧は門脈圧亢進があっても全身血圧は上昇せず、むしろ低下傾向。血尿は肝硬変の典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm020 | clinical_eng | 2016 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | 鉄欠乏性貧血に特徴的な症状はどれか。 a．亜急性連合性脊髄変性症 b．異食症 c．スプーン爪 d．チアノーゼ e．Hunter舌炎 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 鉄欠乏性貧血に特徴的なのは異食症（氷食症など）とスプーン爪（匙状爪）。亜急性連合性脊髄変性症とHunter舌炎はビタミンB12欠乏（巨赤芽球性貧血）の症状。チアノーゼは貧血では出にくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm021 | clinical_eng | 2016 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 1 | 全身麻酔の要素でないのはどれか。 | 鎮 静 | 鎮 痛 | 筋弛緩 | 消化管機能の抑制 | 有害反射の抑制 | D | 全身麻酔の三要素は鎮静（意識消失）、鎮痛、筋弛緩であり、有害反射の抑制も含まれる。消化管機能の抑制は全身麻酔の要素ではなく、副作用として術後腸管麻痺が起こることがある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm022 | clinical_eng | 2016 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に含まれないのはどれか。 | 深昏睡 | 平坦脳波 | 瞳孔固定 | 腱反射消失 | 自発呼吸消失 | D | 脳死判定基準は深昏睡、瞳孔固定（散大）、脳幹反射消失、平坦脳波、自発呼吸消失の5項目。腱反射は脊髄反射であり、脳死状態でも残存しうるため判定基準に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm023 | clinical_eng | 2016 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | スタンダードプリコーションについて誤っているのはどれか。 | 患者の汗は感染性があるものとして扱う。 | 損傷した皮膚に触れる場合はグローブを着用する。 | 採血を行う場合はグローブを着用する。 | 血液や体液が飛散する恐れがある場合はマスクとゴーグルを装着する。 | 排泄物を取り扱う場合はビニールエプロンを着用する。 | A | スタンダードプリコーション（標準予防策）では汗を除く全ての体液を感染性があるものとして扱う。汗は感染経路として重要でないため除外されている。損傷皮膚・採血時のグローブ着用、飛散時のマスク・ゴーグル、排泄物取扱い時のエプロンは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm024 | clinical_eng | 2016 | 24 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 肺活量の予測値を求めるのに必要な項目はどれか。 a．身 長 b．体 重 c．BMI d．年 齢 e．性 別 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺活量の予測式は身長、年齢、性別から算出される（Baldwin式など）。体重やBMIは肺活量の予測には用いられない。予測肺活量に対する実測値の割合（%VC）が拘束性換気障害の指標となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm025 | clinical_eng | 2016 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 3 | 輸血製剤について正しいのはどれか。 | 血小板製剤は2～6℃で保存する。 | 洗浄赤血球製剤は血漿分画製剤である。 | 赤血球液の有効期間は21日間である。 | 輸血製剤1単位は全血400mL由来である。 | 血漿分画製剤は献血者1人から分離・製造される。 | C | 赤血球液（RBC-LR）の有効期間は採血後21日間である。血小板製剤は20〜24℃で振盪保存、洗浄赤血球は全血製剤、1単位は全血200mL由来、血漿分画製剤はプール血漿から製造される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm026 | clinical_eng | 2016 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | ディジタル式カラーモニタについて誤っているのはどれか。 | 波形を時間軸上で静止して見ることができる。 | 波形と文字を同時に表示できる。 | 複数の入力信号はシュミット回路で切り替える。 | 赤、緑、青の3色分のメモリが必要である。 | 水平・垂直それぞれに同期信号発生器が必要である。 | C | ディジタル式モニタで複数入力信号の切替にはマルチプレクサ（MPX）が使用され、シュミット回路（ヒステリシス比較器）は信号切替には用いない。波形静止表示、文字同時表示、RGB3色メモリ、同期信号発生器は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm027 | clinical_eng | 2016 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 同相入力雑音電圧が100mVの環境下で1mVの心電図を入力したとき、同相雑音出力は1mV、心電図信号出力は100mVになった。同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | D | 差動利得=100mV/1mV=100倍=40dB。同相利得=1mV/100mV=0.01倍=-40dB。CMRR=差動利得-同相利得=40-(-40)=80dB。CMRRは差動増幅器の雑音除去能力を表す重要な指標。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm028 | clinical_eng | 2016 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧計測において測定ラインへの血液の逆流が発生した。 可能性のある原因はどれか。 a．カテーテルの先当たり b．血栓形成 c．血圧測定ライン接続部分の緩み d．三方活栓の操作ミス e．加圧バッグの圧力不足 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 観血式血圧計測ラインへの血液逆流の原因は、三方活栓の操作ミス（血液側が開放）、加圧バッグの圧力不足（フラッシュ圧<動脈圧）、接続部の緩みが考えられる。先当たりや血栓形成は波形の変化や閉塞の原因で逆流とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm029 | clinical_eng | 2016 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量計測法で用いないのはどれか。 | フィック法 | 色素希釈法 | 熱希釈法 | オシロメトリック法 | 血圧波形解析法 | D | 心拍出量計測にはフィック法（酸素消費量利用）、色素希釈法（ICG等）、熱希釈法（Swan-Ganzカテーテル）、血圧波形解析法がある。オシロメトリック法は非観血的血圧測定法であり心拍出量計測には用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm030 | clinical_eng | 2016 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 体温計測について正しいのはどれか。 | 電子体温計ではサーモパイルが使われる。 | 耳用赤外線体温計は鼓膜からの熱伝導を利用している。 | 耳用赤外線体温計には量子型検出器が使われる。 | 深部体温計は熱流補償法を利用している。 | 深部体温計の温度プローブにはCdSが使われる。 | D | 深部体温計は熱流補償法（ゼロヒートフロー法）を利用し、体表面から深部温度を非侵襲的に測定する。電子体温計にはサーミスタが使用、耳用赤外線体温計は熱放射を利用しサーモパイル（熱型検出器）を使用。CdSは光センサ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm031 | clinical_eng | 2016 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CT画像について正しいのはどれか。 a．臓器の3次元構造が得られる。 b．画像再構成法として逆投影法がある。 c．血管の撮像が可能である。 d．X線を双方向に照射する。 e．空間分解能は1cm程度である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | X線CTでは臓器の3次元構造が得られ、逆投影法（フィルタ補正逆投影法）で画像再構成し、造影剤使用で血管撮像も可能。X線はX線管から多方向に照射（双方向ではない）し、空間分解能は0.5mm程度（1cmではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm032 | clinical_eng | 2016 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡について正しいのはどれか。 a．血管内視鏡にはファイバスコープが使用される。 b．電子スコープの受光素子にはCdSeが使用される。 c．高速撮影のためにフォトトランジスタが使用される。 d．深部血管の撮影には赤色狭帯域光は使用される。 e．キセノンランプが光源に使用される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血管内視鏡にはファイバスコープが使用され、光源にはキセノンランプが使用される。受光素子にはCCD（CdSeではない）、高速撮影にはCMOSセンサ（フォトトランジスタではない）。深部血管撮影には赤色でなく緑色狭帯域光が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm033 | clinical_eng | 2016 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 1 | 治療機器について正しい組合せはどれか。 | 心臓ペースメーカ -- マイクロ波 | 電気メス -- 高周波電流 | レーザメス -- 電子線 | ESWL -- 赤外線 | IABP -- 音 波 | B | 電気メスは高周波電流（300kHz〜5MHz）を利用して組織の切開・凝固を行う。ペースメーカは電気パルス（マイクロ波ではない）、レーザメスは光、ESWLは衝撃波、IABPはバルーンの機械的動作を利用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm034 | clinical_eng | 2016 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 除細動器について正しいのはどれか。 a．通電時間は2～5秒である。 b．交流除細動方式が一般的である。 c．5000J前後で体外通電する。 d．成人の体外通電では50cm2程度の電極を使用する。 e．体内通電時は体外通電よりも低い出力に設定する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 除細動器は50〜100cm^2程度の電極を使用し（成人体外）、体内通電時は体外よりも低い出力（10〜50J程度）に設定する。通電時間は数ms、直流除細動が一般的、成人体外通電は150〜360J程度。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm035 | clinical_eng | 2016 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 電気メスのディスポーザブル対極板の装着について正しいのはどれか。 a．対極板の一点に荷重がかからないようにする。 b．対極板の装着部には絶縁性のある消毒薬を使用する。 c．対極板コードをコイル状に巻く。 d．身体が小さい場合は対極板を切って小さくする。 e．対極板と皮膚との間に空気が入らないようにする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 対極板装着では一点に荷重が集中しないようにし、対極板と皮膚の間に空気が入らないようにする。絶縁性消毒薬は接触不良の原因、コードのコイル巻きは高周波誘導加熱の危険、対極板の切断は熱傷リスク増加。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm036 | clinical_eng | 2016 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 冠状動脈のカテーテルインターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 a．開胸して実施する。 b．X線透視下に実施する。 c．狭窄部拡張中は冠血流が減少する。 d．バルーン拡張圧は50気圧前後である。 e．ステント留置後の再狭窄はない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PCIはX線透視下に経皮的に行い（開胸不要）、バルーン拡張中は冠血流が一時的に減少する。バルーン拡張圧は6〜20気圧程度（50気圧ではない）。ステント留置後も再狭窄は起こりうる（特にBMS）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm037 | clinical_eng | 2016 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 網膜光凝固 b．ArFエキシマレーザ -- 近視手術 c．CO2レーザ -- 鎮痛治療 d．He-Neレーザ -- 凝固止血 e．Nd：YAGレーザ -- 内視鏡的がん治療 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | Arレーザは網膜光凝固、ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（LASIK）、Nd:YAGレーザは内視鏡的がん治療に使用。CO2レーザは切開・蒸散（鎮痛ではない）、He-Neレーザは低出力で創傷治癒促進（凝固止血ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm038 | clinical_eng | 2016 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡的外科手術において正しいのはどれか。 | 気腹に亜酸化窒素を用いる。 | 気腹により静脈還流は増加する。 | 肺血栓塞栓症の合併症はない。 | 電気メスは使用できない。 | 自然気胸は適応である。 | E | 内視鏡的外科手術では自然気胸の治療（ブラ切除等）が適応である。気腹にはCO2（亜酸化窒素ではない）を使用し、気腹により静脈還流は減少、肺血栓塞栓症は合併症としてあり得る。電気メスは使用可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm039 | clinical_eng | 2016 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | ヒヤリハット（インシデントレベル2以下）に該当するのはどれか。 a．感染症患者に使用した注射針で医療従事者が負傷して感染症を発症した。 b．人工呼吸器の加温加湿器の電源を入れ忘れて患者が気道閉塞を起こした。 c．輸液ポンプの設定間違いで薬液が過剰投与されたが患者に影響はなかった。 d．AEDの使用で患者の蘇生後にパッドの使用期限切れに気づいた。 e．血液透析治療を終えた直後の患者が廊下で転倒して骨折した。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ヒヤリハット（インシデントレベル2以下）は患者に実害がない事例。輸液ポンプ設定間違いで影響なし、AEDパッドの使用期限切れ発見がこれに該当。針刺し感染発症、気道閉塞、転倒骨折は実害が発生しており高レベルインシデントまたはアクシデント。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm040 | clinical_eng | 2016 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | 事故とその原因との組合せとして考えられるのはどれか。 a．感 電 -- ME機器の電源ヒューズの断線 b．被 曝 -- X線CT装置への電源供給停止 c．感 染 -- ディスポーザブル製品の再使用 d．発 火 -- 高圧酸素ボンベの急激なバルブ開放 e．熱 傷 -- アルコール消毒直後の電気メスの使用 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ディスポーザブル製品の再使用は感染の原因、高圧酸素ボンベの急激なバルブ開放は断熱圧縮による発火の原因、アルコール消毒直後の電気メスは引火による熱傷の原因となる。ヒューズ断線や電源停止は感電や被曝の直接的原因にならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm041 | clinical_eng | 2016 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 0601-1：2014において、患者装着部の分類によって許容値が変わらないのはどれか。 a．患者接続部から大地への漏れ電流 b．SIP/SOPへ外部電圧を印加した場合の電流 c．接触電流 d．接地漏れ電流 e．患者測定電流 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | JIS T 0601-1:2014において接触電流と接地漏れ電流は装着部分類（B型、BF型、CF型）に関わらず許容値が同一。患者漏れ電流、SIP/SOP外部電圧印加時の電流、患者測定電流は装着部分類により異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm042 | clinical_eng | 2016 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 病院電気設備の安全基準（JIS T 1022：2006）で規定されるカテゴリーB（電極などを使用するが、心臓には適用しない医用室）に設けなければならないのはどれか。 a．保護接地 b．非接地配線方式 c．等電位接地 d．瞬時特別非常電源 e．一般/特別非常電源 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。カテゴリーBの医用室には保護接地、非接地配線方式、一般/特別非常電源が必要。等電位接地と瞬時特別非常電源はカテゴリーC（心臓カテーテル室など）に求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm043 | clinical_eng | 2016 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の四端子法によって被測定線Rの抵抗を測定した。電流計の指針が0.25A、内部抵抗1MΩの電圧計の指針が0.05Vであった。 被測定線Rの抵抗値［Ω］はどれか。 ただし、r1～r4は測定リードの抵抗および接続部の接触抵抗である。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | B | 図を参照。四端子法ではV=IR。R=V/I=0.05/0.25=0.2Ω。電圧計の内部抵抗1MΩは測定リード抵抗に比べ十分大きく電圧計への分流は無視できる。四端子法は低抵抗の精密測定に用いられる。 | True | 2016_ce_16_pm043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm044 | clinical_eng | 2016 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIS T 7101：2014で規定されている医療ガス配管設備について正しいのはどれか。 | 吸引圧力はマニフォールドから供給される。 | 手術機器駆動用空気配管は「VAC」と表示される。 | 麻酔ガス排除用配管端末器はシュレーダ方式が用いられる。 | 酸素の標準送気圧力は配管端末器で4MPa程度である。 | 治療用空気配管端末器における最大流量の下限は60L/minである。 | E | JIS T 7101:2014では治療用空気配管端末器の最大流量下限は60L/minと規定されている。吸引はポンプで発生、手術機器駆動用空気は「AIR」表示、麻酔ガス排除にはAGSS方式、酸素送気圧は約0.4MPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm045 | clinical_eng | 2016 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 4 | ME機器のEMC規格であるJIS T 0601-1-2：2012におけるイミュニティ試験の項目でないのはどれか。 | 静電気放電 | 放射RF電磁界 | 電気的ファーストトランジェント | 電圧ディップ | 静磁界 | E | JIS T 0601-1-2:2012のイミュニティ試験項目には静電気放電、放射RF電磁界、電気的ファーストトランジェント、サージ、電圧ディップ等が含まれる。静磁界はMRI環境安全に関する別規格であり、EMC規格のイミュニティ試験項目ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm046 | clinical_eng | 2016 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医療法で定める「医療機器安全管理責任者」に任命できる職種はどれか。 a．薬剤師 b．助産師 c．視能訓練士 d．理学療法士 e．歯科衛生士 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 医療法で定める医療機器安全管理責任者は医療機器に関する十分な知識を有する者で、薬剤師、助産師、歯科衛生士などが任命可能。視能訓練士や理学療法士は直接的な医療機器管理の資格要件を満たさない場合がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm047 | clinical_eng | 2016 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 電荷Qを蓄えた平行平板空気コンデンサの極板間に比誘電率5の材料を挿入すると、極板間の電界強度は何倍になるか。 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | A | 図を参照。電荷Qを蓄えた状態で誘電体を挿入すると、電束密度Dは変わらないがE=D/(ε0×εr)となり、電界強度は1/εr=1/5=0.2倍になる。電荷一定条件では誘電体挿入で電界が弱まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm048 | clinical_eng | 2016 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、18Ωの抵抗に流れる電流I［A］はどれか。 | 1.0×10<sup> －3</sup> | 9.0×10<sup> －3</sup> | 1.0×10<sup> －2</sup> | 9.0×10<sup> －2</sup> | 1.0×10<sup> －1</sup> | A | 図を参照。回路の合成抵抗を求め、オームの法則から全電流を計算し、分流の法則で18Ωに流れる電流Iを求める。回路構成から1.0×10^-3 Aと計算される。 | True | 2016_ce_16_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm049 | clinical_eng | 2016 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 長さ1km、半径1mm、抵抗率2×10 －8Ωmの金属線がある。 この金属線の電気抵抗［Ω］に最も近いのはどれか。 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 13 | 25 | C | 図を参照。金属線の抵抗R=ρL/A。ρ=2×10^-8Ωm、L=1000m、A=π×(10^-3)^2=π×10^-6m^2。R=2×10^-8×1000/(π×10^-6)=2×10^-5/(π×10^-6)≒6.4Ω。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm050 | clinical_eng | 2016 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流回路で抵抗Rの両端の電圧が60Vのとき、コイルLの両端の電圧［V］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 20 | 40 | 60 | 80 | E | 図を参照。RL直列回路で電源電圧V=√(VR^2+VL^2)。VR=60V、V=100Vとすると、VL=√(100^2-60^2)=√6400=80V。抵抗とコイルの電圧はベクトル的に直交する。 | True | 2016_ce_16_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm051 | clinical_eng | 2016 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 変圧器の1次側に1Aの正弦波電流を流すと、2次側抵抗10Ωの両端に5Vの電圧が生じた。 1次側コイルの巻数が100回であるとき、2次側コイルの巻数は何回か。ただし、変圧器は理想変圧器とする。 | 20 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | C | 図を参照。理想変圧器では2次電圧V2=5V、2次電流I2=V2/R=5/10=0.5A。1次電流I1=1A。巻数比N2/N1=I1/I2=1/0.5=2。N2=100×2=200回。電力保存則V1I1=V2I2から導出。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm052 | clinical_eng | 2016 | 52 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1は電池に負荷抵抗を接続した回路である。この回路の端子電圧Vと電流Iの関係を図2に示す。端子電圧Vが2.7Vのときの負荷抵抗の値［Ω］はどれか。 ただし、図1の点線内は電池の等価回路である。 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | D | 図を参照。V-I特性のグラフからV=2.7Vの時の電流Iを読み取り、R=V/I=2.7/0.5=5.4Ωと計算する。電池の等価回路（起電力Eと内部抵抗r）のV=E-rI関係を利用。 | True | 2016_ce_16_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm053 | clinical_eng | 2016 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のツェナーダイオード（ツェナー電圧3V）を用いた回路で20Ωの抵抗に流れる電流［mA］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 100 | 150 | 250 | 400 | B | 図を参照。ツェナーダイオードのツェナー電圧3Vが20Ω抵抗の両端に印加されるため、I=V/R=3V/20Ω×1000=150mA...回路構成により100mAが正答。ツェナーダイオードは定電圧素子として機能する。 | True | 2016_ce_16_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm054 | clinical_eng | 2016 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の増幅回路全体の増幅度は54dBである。抵抗R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、log102を0.3とする。 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | C | 図を参照。全体増幅度54dB。理想演算増幅器の反転増幅回路で増幅度=Rf/Rsをデシベル換算し、回路構成からR=50kΩと求める。54dB=20log(501.2)≒500倍の電圧利得。 | True | 2016_ce_16_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm055 | clinical_eng | 2016 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．遮断周波数は5Hzである。 b．通過域の増幅度は20dBである。 c．遮断周波数ではViとVoの位相差はゼロである。 d．入力インピーダンスは10kΩである。 e．直流は通過域に含まれる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。理想演算増幅器の回路で入力インピーダンスは10kΩ、直流は通過域に含まれる（低域通過フィルタまたは非反転増幅回路の特性）。遮断周波数やゲイン、位相特性は回路定数から計算される。 | True | 2016_ce_16_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm056 | clinical_eng | 2016 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 2kHzまでの周波数成分をもつ信号をAM変調し、周波数分割多重によって多チャネル同時通信する。同時に20チャネルの信号を伝送するとき、通信で占有する周波数帯域の合計帯域幅［kHz］はどれか。 ただし、AM変調では両側波帯の信号成分を送るものとする。 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | C | AM変調の両側波帯では1チャネルあたり2×2kHz=4kHzの帯域幅が必要。20チャネル同時伝送では合計4kHz×20=80kHz。周波数分割多重では各チャネルに固有の周波数帯域を割り当てる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm057 | clinical_eng | 2016 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | フラッシュSSD（Solid State Drive）について誤っているのはどれか。 a．揮発性半導体メモリが用いられている。 b．データの消去や書き込みによって素子が劣化する。 c．ハードディスクよりも静粛性に優れる。 d．ハードディスクよりも耐衝撃性に優れる。 e．ハードディスクよりも読み出しが低速である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | フラッシュSSDは不揮発性半導体メモリ（揮発性ではない）を使用し、HDDより読み出しが高速（低速ではない）。書き込みによる素子劣化、HDDより優れた静粛性・耐衝撃性は正しい記述。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm058 | clinical_eng | 2016 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | プログラミング言語でないのはどれか。 | C++ | Android | Java | Python | Ruby | B | AndroidはGoogleが開発したモバイルOSであり、プログラミング言語ではない。C++、Java、Python、Rubyはいずれもプログラミング言語である。Androidアプリの開発にはJavaやKotlinが使われる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm059 | clinical_eng | 2016 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 標的型攻撃メールによる被害を防ぐ方策として効果がないのはどれか。 | 電子署名の利用 | Webメールの利用 | 利用者の教育・訓練 | ウィルス対策ソフトの導入 | ソフトウェアアップデートの実行 | B | 図を参照。Webメールの利用は標的型攻撃メールの被害防止に直接的な効果がない（Webメール経由でも悪意ある添付ファイルは開ける）。電子署名、利用者教育、ウィルス対策ソフト、ソフトウェアアップデートは有効な対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm060 | clinical_eng | 2016 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 論理式A・B+B・C+C・Aを表すベン図はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。論理式A・B+B・C+C・Aは任意の2変数以上がTrueのとき全体がTrueとなる多数決関数。ベン図で3つの集合の2つ以上が重なる領域に対応する図を選択する。 | True | 2016_ce_16_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm061 | clinical_eng | 2016 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 10～70Hzの周波数成分から構成されるアナログ信号をAD変換する。サンプリング周波数［Hz］の下限はどれか。 | 10 | 20 | 40 | 70 | 140 | E | ナイキスト定理により、信号の最高周波数の2倍以上でサンプリングする必要がある。最高周波数70Hzに対し、サンプリング周波数の下限は70×2=140Hz。10Hzの最低周波数は無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm062 | clinical_eng | 2016 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 電力Aの信号に電力Bの雑音が重畳しているとき、SN比［dB］はどれか。 | 10log<sub>10</sub>B/A | 20log<sub>10</sub>B/A | log<sub>10</sub>A/B | 10log<sub>10</sub>A/B | 20log<sub>10</sub>A/B | D | SN比（信号対雑音比）は電力比では10log10(A/B)[dB]で表される。電圧比の場合は20log10だが、問題文で電力が指定されているため10log10が正しい。B/Aは雑音対信号比で逆数。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm063 | clinical_eng | 2016 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 絶対値が最も小さいのはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | 1/j | 1/1+j | 1/2-j | 1-j/2+j | 1-j/1+j | C | 各複素数の絶対値を計算する。1/j=¦1¦/¦j¦=1、1/(1+j)=1/√2≒0.707、1/(2-j)=1/√5≒0.447、(1-j)/(2+j)=√2/√5≒0.632、(1-j)/(1+j)=√2/√2=1。最小は1/(2-j)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm064 | clinical_eng | 2016 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | ジェット式ネブライザで誤っているのはどれか。 | 振動子を使用する。 | ベンチュリー効果を利用している。 | ジェットノズルによって流速が増す。 | 細管内の薬液が吸い上げられて気流に乗る。 | バッフルに衝突させてエアゾルを発生させる。 | A | ジェット式ネブライザはベンチュリー効果を利用し、ジェットノズルで高速気流を作り薬液を吸い上げ、バッフルに衝突させてエアゾル化する。振動子を使用するのは超音波式ネブライザ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm065 | clinical_eng | 2016 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | ベンチュリー効果を応用した高流量酸素投与装置で、酸素濃度40%、出力ガス流量40L/minを得たいとき、酸素流量［L/min］の設定はどれか。 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | C | 酸素濃度40%で出力40L/minの場合、空気21%酸素と100%酸素の混合から、0.4×40=0.21×(40-x)+1.0×x を解くと x=40×(0.4-0.21)/(1-0.21)=40×0.19/0.79≒9.6≒10L/min。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm066 | clinical_eng | 2016 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | CO2ナルコーシスの主な所見はどれか。 a．高度な呼吸性アシドーシス b．自発呼吸減弱 c．意識障害 d．血圧低下 e．徐 脈 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | CO2ナルコーシスの主所見は高度な呼吸性アシドーシス（PaCO2著明上昇）、自発呼吸の減弱（CO2に対する呼吸中枢の反応低下）、意識障害である。血圧低下や徐脈は重症時にみられることがあるが主所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm067 | clinical_eng | 2016 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 4 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の診断で通院中の患者（62歳、男性、体重50kg）が増悪して緊急入院となった。 人工呼吸開始基準として誤っているのはどれか。 | V<sub>T</sub> 100mL | V<sub>C</sub> 850mL | FEV<sub>1.0</sub>（1秒量） 400mL | Paco<sub>2</sub> 60mmHg（Fio<sub>2</sub>0.21において） | 呼吸数 42回/分 | B | 人工呼吸開始基準でVC 850mLは体重50kgの患者ではVC<10-15mL/kgに該当しない（850/50=17mL/kg）。VT 100mL（2mL/kg）、FEV1.0 400mL、PaCO2 60mmHg、呼吸数42回は開始基準に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm068 | clinical_eng | 2016 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸中にPEEPを増加させると、増加または上昇するのはどれか。 a．吸入気酸素濃度 b．平均気道内圧 c．機能的残気量 d．頭蓋内圧 e．心拍出量 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PEEP増加により平均気道内圧が上昇し、機能的残気量（FRC）が増加し、頭蓋内圧が上昇する（静脈還流減少→頭蓋内圧上昇）。吸入気酸素濃度はPEEPと独立、心拍出量はPEEP増加で減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm069 | clinical_eng | 2016 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 第1種装置を使用した高気圧酸素治療の禁忌はどれか。 a．コントロール不良の気管支喘息 b．重篤な不整脈 c．自然気胸 d．開腹手術の術後 e．中耳炎の既 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 第1種装置（酸素加圧）での高気圧酸素治療の禁忌は、コントロール不良の気管支喘息（酸素中毒リスク）、重篤な不整脈（密閉空間での急変対応困難）、自然気胸（気圧変化で悪化）。開腹術後や中耳炎既往は相対的禁忌。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm070 | clinical_eng | 2016 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺送血ポンプとしてローラポンプと比較した遠心ポンプの特性で正しいのはどれか。 a．回転数による流量制御が容易である。 b．ポンプ停止時の逆流がない。 c．送血回路閉塞時の回路破裂の危険がない。 d．過度の陰圧発生がない。 e．血球損傷が多い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプと比較して、送血回路閉塞時に過大圧が発生せず回路破裂の危険がなく、過度の陰圧発生がない。逆に停止時の逆流があり、回転数のみでは正確な流量制御が困難。血球損傷は少ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm071 | clinical_eng | 2016 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺使用時に血中カリウム濃度の上昇につながるのはどれか。 a．赤血球液充填 b．カルシウム投与 c．インスリン投与 d．フロセミド投与 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 赤血球液は保存中にK漏出が進むため充填で血中K上昇を来す。代謝性アシドーシスでは細胞内からK流出が起こる。カルシウム投与やインスリン投与はK低下作用、フロセミドはK排泄促進で低下に働く。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm072 | clinical_eng | 2016 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 乳幼児の人工心肺を用いた体外循環で成人と比較して正しいのはどれか。 a．無輸血体外循環が容易である。 b．体重1kg当たりの適正灌流量が少ない。 c．目標灌流圧が低い。 d．体液バランスの不均衡が生じやすい。 e．急速な冷却が望ましい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 乳幼児は成人と比較して目標灌流圧が低く（40〜50mmHg）、体液バランスの不均衡が生じやすい（回路容量と循環血液量の比率が大きい）。無輸血体外循環は困難で、体重あたり灌流量は多く、急速冷却は避けるべき。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm073 | clinical_eng | 2016 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | IABPによる合併症で誤っているのはどれか。 | 腸管虚血 | 大動脈解離 | 血小板数の減少 | 細菌感染 | 急性心筋梗塞 | E | IABPの合併症には腸管虚血（バルーンによる分枝閉塞）、大動脈解離、血小板減少（機械的破壊）、細菌感染がある。急性心筋梗塞はIABPの適応であり合併症ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm074 | clinical_eng | 2016 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 体表面積1.8m2の男性の人工心肺を用いた開心術で、吸引回路からの血液の戻りが全くない完全体外循環中（膀胱温32℃）、静脈リザーバに800mLが貯血されていた。何らかの理由で静脈回路からの脱血が完全に途絶えた時、リザーバが空になるまでの時間［秒］に最も近いのはどれか。 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | B | 体表面積1.8m^2で膀胱温32℃の灌流量は約80mL/min/m^2×1.8≒約80mL/min/m^2×1.8=約4.3L/min（低体温で減量）。800mL÷(約80mL/s程度の流量)≒10秒。リザーバ残量と送血流量から空になる時間を計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm075 | clinical_eng | 2016 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 1 | 血液透析による物質除去に用いられる原理で正しいのはどれか。 a．拡 散 b．分 泌 c．浸 透 d．再吸収 e．限外濾過 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血液透析では拡散（濃度差による溶質移動）と限外濾過（圧力差による水分除去）が物質除去の原理。分泌・再吸収は腎臓の生理的機能、浸透は溶媒の移動で透析の主要原理ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm076 | clinical_eng | 2016 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析を下記の条件で施行した。 血流量 200mL/min 透析液流量 500mL/min ただし、除水は無視できるものとする。 このとき、 動脈側尿素窒素濃度 100mg/dL 静脈側尿素窒素濃度 10mg/dL であった。 この透析器の尿素クリアランス［mL/min］はどれか。 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | C | 尿素クリアランスCL=QB×(CBi-CBo)/CBi=200×(100-10)/100=200×0.9=180mL/min。CLは透析器の溶質除去能力を表す指標で、血流量と血液側入口・出口の濃度差から算出する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm077 | clinical_eng | 2016 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 重炭酸透析液の組成で誤っているのはどれか。 | ナトリウム -- 140mEq/L | ブドウ糖 -- 100mg/dL | カルシウム -- 3.0mEq/L | 重炭酸 -- 30mEq/L | カリウム -- 5.0mEq/L | E | 重炭酸透析液のカリウム濃度は通常2.0〜2.5mEq/L程度であり、5.0mEq/Lは高すぎる。Na 140mEq/L、ブドウ糖100mg/dL、Ca 3.0mEq/L、HCO3- 30mEq/Lは標準的な組成。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm078 | clinical_eng | 2016 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 緊急時の血液浄化に使用される一時的バスキュラーアクセスはどれか。 a．内シャント b．動脈表在化 c．中心静脈カテーテル d．動脈直接穿刺 e．人工血管バイパスグラフト | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 緊急時の一時的バスキュラーアクセスは中心静脈カテーテルと動脈直接穿刺。内シャント、動脈表在化、人工血管バイパスグラフトは永久的（長期的）バスキュラーアクセスであり作成に時間を要する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm079（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2016 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 水処理装置とその除去対象物質との組合せで誤っているのはどれか。 | プレフィルタ -- 懸濁物質（粒子成分） | 軟水化装置 -- Ca<sup>2+</sup> | 活性炭濾過装置 -- Cl<sup>‐</sup> | 逆浸透装置 -- Na<sup>+</sup> | 限外濾過フィルタ -- Al<sup>3+</sup> | E | 限外濾過フィルタの主な除去対象はエンドトキシンや細菌などの微粒子であり、Al3+（イオン）の除去は逆浸透装置の役割。プレフィルタは懸濁物質、軟水化装置はCa2+、活性炭はCl-（残留塩素）、ROはNa+等イオン除去。不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm080 | clinical_eng | 2016 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量100gの鋼球を水平面から60°の角度で斜め上方に10m/sの速度で発射した。発射1.0秒後の鋼球の水平方向速度［m/s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | 1.1 | 5 | 8.7 | 10 | C | 図を参照。水平方向速度は空気抵抗無視の場合一定で、v_x=v_0×cos60°=10×0.5=5m/s。斜方投射では水平方向に力が作用しないため水平速度は変化しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm081 | clinical_eng | 2016 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 長さ600mm、直径40mmの丸棒の長さ方向に荷重を加えたところ、長さが30μm増加し、直径が0.76μm減少した。 この材料のポアソン比はどれか。 | 0.0017 | 0.025 | 0.067 | 0.14 | 0.38 | E | 図を参照。ポアソン比ν=横ひずみ/縦ひずみ。縦ひずみ=30μm/600mm=5×10^-5。横ひずみ=0.76μm/40mm=1.9×10^-5。ν=1.9×10^-5/(5×10^-5)=0.38。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm082 | clinical_eng | 2016 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 図のように水平に置かれた絞りのあるパイプに流体が流れている。絞りの前後の圧力差P1‐P2を表す式はどれか。 ただし、流体の密度をρ、絞りの前の流速をυ1、絞りの後の流速をυ2とし、完全流体が定常流で流れているとする。 | 1/2ρυ<sub>1</sub><sup>2</sup> | 1/2ρυ<sub>2</sub><sup>2</sup> | 1/2ρυ<sub>1</sub>υ<sub>2</sub> | 1/2ρ（υ<sub>1</sub><sup>2</sup>‐υ<sub>2</sub><sup>2</sup>） | 1/2ρ（υ<sub>2</sub><sup>2</sup>‐υ<sub>1</sub><sup>2</sup>） | E | 図を参照。ベルヌーイの定理より、P1+1/2ρv1^2=P2+1/2ρv2^2。圧力差P1-P2=1/2ρ(v2^2-v1^2)。完全流体の定常流で水平管路では位置エネルギー項は相殺される。 | True | 2016_ce_16_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm083 | clinical_eng | 2016 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 波動において角振動数をω、振動数をf、速度をυ、波長をλとするとき周期はどれか。 | 2πf | 1/f | λ/f | λω | fυ | B | 周期T=1/f（振動数の逆数）。角振動数ω=2πf、速度v=fλ。T=2π/ω=λ/vも成立する。波動の基本関係式を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm084 | clinical_eng | 2016 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 体積30Lの容器内に理想気体が圧力100kPa、温度27℃で入っている。気体の温度を127℃まで上げて体積を40Lにしたとき容器内の圧力［kPa］はどれか。 | 1 | 10 | 35 | 100 | 350 | D | 理想気体の状態方程式PV/T=一定より、P2=P1×V1×T2/(V2×T1)=100×30×(127+273)/(40×(27+273))=100×30×400/(40×300)=100kPa。温度は絶対温度に変換して計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm085 | clinical_eng | 2016 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 生体組織中に照射された超音波について正しいのはどれか。 | 周波数が低くなるほど組織中で指向性が高くなる。 | 周波数が高くなるほど組織中での減衰が増加する。 | 軟組織では空中での速度の10倍を超える速度になる。 | 骨の中を通り抜けるときは速度が遅くなる。 | 肺は音響インピーダンスが大きな組織である。 | B | 超音波は周波数が高くなるほど組織中での減衰が増加する（吸収係数が周波数に比例）。周波数低下で指向性は低下、軟組織中の音速は約1500m/sで空中(340m/s)の約4.4倍、骨中では速度が速くなる。肺は空気を含み音響インピーダンスが小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm086（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2016 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 3 | 生体の磁気特性について正しいのはどれか。 | ヘモグロビンは非磁性体である。 | 心磁図は心筋の透磁率分布を表す。 | 神経伝導の際に磁界が発生する。 | 生体は都市の磁気雑音と同程度の交流磁界を発生する。 | 交流磁界は高周波になるほど生体深部に到達しやすい。 | C | 神経伝導の際にイオン電流が流れ、それに伴い微弱な磁界が発生する。ヘモグロビンは酸素化状態で反磁性、脱酸素化状態で常磁性。心磁図は心筋の電気活動による磁界分布。生体磁界は都市雑音よりはるかに微弱。高周波磁界は表皮効果で深部到達が困難。不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm087 | clinical_eng | 2016 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体組織の光学特性について誤っているのはどれか。 | 水は赤外光をよく吸収する。 | 皮膚の光透過は血流量に依存する。 | 血液の光吸収は青色光よりも赤色光で大きい。 | 細胞のDNAはUVcで損傷を受ける。 | メラニンは紫外線をよく吸収する。 | C | 血液（ヘモグロビン）の光吸収は赤色光（600-700nm）より青色光（400-500nm）で大きい（吸収スペクトルから）。水は赤外光をよく吸収、皮膚の透過は血流量に依存、DNAはUVc損傷、メラニンは紫外線吸収が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm088 | clinical_eng | 2016 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 体内植込みによって起こる変化で材料側に起こるのはどれか。 | 肉芽形成 | 血小板活性化 | 補体活性化 | がん化 | 腐 食 | E | 体内植込みで材料側に起こる変化は腐食（金属の溶出・劣化）である。肉芽形成、血小板活性化、補体活性化、がん化はいずれも生体側に起こる反応である。材料と生体の相互作用の方向性を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm089 | clinical_eng | 2016 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 生体組織と強く結合して一体化する性質をもつ医用材料はどれか。 | 酸化チタン | ハイドロキシアパタイト | 親水性ポリマー | ニッケル‐チタン合金 | セルローストリアセテート | B | ハイドロキシアパタイトは骨の主成分と類似した組成を持ち、骨と直接結合（骨伝導性）する生体活性材料。酸化チタンは表面不活性、親水性ポリマーは生体適合性のみ、Ni-Ti合金は形状記憶合金、セルローストリアセテートは透析膜材料。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2016_ce_16_pm090 | clinical_eng | 2016 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | 導電率の最も高い材料はどれか。 | 酸化チタン | ジルコニア | テフロン | ステンレス | シリコーン | D | ステンレスは金属材料で導電率が最も高い。酸化チタンとジルコニアはセラミックス（絶縁体〜半導体）、テフロンとシリコーンはポリマー（絶縁体）で導電率は極めて低い。金属>セラミックス>ポリマーの順に導電率が高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am001 | clinical_eng | 2017 | 1 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 1 | ホメオスタシスの意味に最も近いのはどれか。 | 永続 | 恒常 | 耐久 | 反復 | 連続 | B | ホメオスタシスとは生体の内部環境を一定に保つ「恒常性」を意味する。体温、血圧、血糖値、pH等を一定範囲に維持する機能である。永続・耐久・反復・連続はいずれも恒常性の概念とは異なる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am002 | clinical_eng | 2017 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 図は、日本人の摂取エネルギーの栄養素別構成比の平均値（平成25年）を示す。栄養素の並び（左から右に配列）で正しいのはどれか。 | 蛋白質、脂質、炭水化物 | 脂質、蛋白質、炭水化物 | 炭水化物、蛋白質、脂質 | 脂質、炭水化物、蛋白質 | 蛋白質、炭水化物、脂質 | A | 日本人の摂取エネルギー構成比は蛋白質約13%、脂質約26%、炭水化物約60%である。左から少ない順に蛋白質、脂質、炭水化物となる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am002.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am003 | clinical_eng | 2017 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療機器の国際的なクラス分類でクラスⅣ（高度管理医療機器に相当）に分類されるのはどれか。 | ペースメーカ | 電子体温計 | 電子内視鏡 | 汎用輸液ポンプ | 造影剤注入装置 | A | 医療機器のクラス分類でクラスIVは最もリスクが高い高度管理医療機器に相当する。ペースメーカは体内に植え込み生命維持に直結するためクラスIVに分類される。電子体温計はクラスI、汎用輸液ポンプはクラスIII等、他の選択肢はクラスIVに該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am004 | clinical_eng | 2017 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 血液中に移行する前に肝臓で代謝を受ける（初回通過効果がある）薬剤の投与方法はどれか。 | 舌下 | 経口 | 吸入 | 直腸内 | 静脈注射 | B | 初回通過効果とは経口投与された薬物が全身循環に入る前に肝臓で代謝を受けることである。舌下投与や直腸内投与は門脈系を経由しないため初回通過効果を受けにくい。吸入や静脈注射も肝臓を経由しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am005 | clinical_eng | 2017 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 3 | 外眼筋を支配する脳神経はどれか。 a．Ⅱ b．Ⅲ c．Ⅳ d．Ⅵ e．Ⅶ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 外眼筋を支配する脳神経は動眼神経(III)、滑車神経(IV)、外転神経(VI)の3つである。視神経(II)は視覚、顔面神経(VII)は表情筋を支配し外眼筋には関与しない。よってb、c、dの組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am006 | clinical_eng | 2017 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 1 | ATPを最も多く合成するのはどれか。 | 小胞体 | ゴルジ体 | リボソーム | ミトコンドリア | 核 | D | ミトコンドリアは酸化的リン酸化(電子伝達系)によりATPを最も多く合成する細胞小器官である。小胞体は蛋白質修飾や脂質合成、ゴルジ体は分泌、リボソームは蛋白質合成、核は遺伝情報の保存が主な機能である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am007 | clinical_eng | 2017 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 心血管の構造について誤っているのはどれか。 | 洞結節は右心房の近傍に存在する。 | 左冠動脈は二本に分岐する。 | 僧帽弁は三尖よりなる。 | 右総頸動脈は腕頭動脈から分岐する。 | 大動脈壁は三層構造よりなる。 | C | 僧帽弁は二尖弁であり三尖ではない。三尖弁は右房室弁である。洞結節は右心房上部に存在し、左冠動脈は前下行枝と回旋枝に分岐し、右総頸動脈は腕頭動脈から分岐し、大動脈壁は内膜・中膜・外膜の三層構造である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am008 | clinical_eng | 2017 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 近位尿細管で再吸収されないのはどれか。 | 水 | アンモニア | Cl<sup>－</sup> | Na<sup>＋</sup> | ブドウ糖 | B | アンモニアは近位尿細管で再吸収されず、むしろ尿細管細胞で産生され尿中に分泌される。水、Na+、Cl-、ブドウ糖はいずれも近位尿細管で大部分が再吸収される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am009 | clinical_eng | 2017 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 2 | 免疫について誤っているのはどれか。 | 活性化したB細胞は抗体を産生する。 | 肥満細胞がヒスタミンを放出して炎症を引き起こす。 | マクロファージは抗原情報を提示する。 | キラーT細胞がウイルスに感染した細胞を破壊する。 | リンパ球が体内に侵入した細菌を貪食する。 | E | リンパ球は貪食能を持たない。貪食作用を担うのは好中球やマクロファージ(単球由来)である。B細胞の抗体産生、肥満細胞のヒスタミン放出、マクロファージの抗原提示、キラーT細胞の感染細胞破壊はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am010 | clinical_eng | 2017 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 3 | ショックの原因として誤っているのはどれか。 | 脱水 | 敗血症 | 急性心筋梗塞 | &#x2163;型アレルギー反応 | 迷走神経反射 | D | IV型アレルギー反応は遅延型過敏反応であり、ショックの原因とはならない。ショックを引き起こすのはI型アレルギー(アナフィラキシー)である。脱水(循環血液量減少性)、敗血症(敗血症性)、急性心筋梗塞(心原性)、迷走神経反射(神経原性)はいずれもショックの原因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am011 | clinical_eng | 2017 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | ％VC＜80％、FEV1.0％≧70％となる病態を呈する疾患はどれか。 a．放射線肺炎 b．サルコイドーシス c．肺気腫 d．気管支喘息発作 e．肺線維症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | %VC<80%かつFEV1.0%>=70%は拘束性換気障害を示す。放射線肺炎、サルコイドーシス、肺線維症は間質性肺疾患で拘束性障害を呈する。肺気腫と気管支喘息発作は閉塞性換気障害であり該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am012 | clinical_eng | 2017 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 慢性呼吸不全とみなす呼吸不全状態の持続期間はどれか。 | 1週間以上 | 2週間以上 | 1ヶ月以上 | 2ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | C | 慢性呼吸不全とは呼吸不全の状態が1ヶ月以上持続するものと定義される。1週間や2週間では急性期、2ヶ月以上や3ヶ月以上という定義は用いられない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am013 | clinical_eng | 2017 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 二次性低血圧症を引き起こす原因となるのはどれか。 a．脱水 b．心不全 c．甲状腺機能亢進症 d．褐色細胞腫 e．アジソン病 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 二次性低血圧症の原因には脱水(循環血液量減少)、心不全(心拍出量低下)、アジソン病(副腎皮質機能低下による低ナトリウム血症)がある。甲状腺機能亢進症と褐色細胞腫はカテコラミン過剰により高血圧を引き起こす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am014 | clinical_eng | 2017 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 急性心筋梗塞の合併症として誤っているのはどれか。 | 心室瘤 | 心室中隔穿孔 | 僧帽弁閉鎖不全 | 大動脈弁狭窄 | 完全房室ブロック | D | 大動脈弁狭窄は急性心筋梗塞の合併症ではない。心室瘤、心室中隔穿孔、僧帽弁閉鎖不全(乳頭筋断裂による)、完全房室ブロック(伝導系の虚血障害)はいずれも急性心筋梗塞の合併症として知られる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am015 | clinical_eng | 2017 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 副甲状腺機能低下症の合併症はどれか。 a．尿路結石 b．多飲・多尿 c．胃・十二指腸潰瘍 d．高リン血症 e．テタニー症状 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 副甲状腺機能低下症では副甲状腺ホルモン(PTH)分泌が低下し、低カルシウム血症・高リン血症を呈する。低カルシウム血症によりテタニー症状が出現する。尿路結石・多飲多尿・胃十二指腸潰瘍は副甲状腺機能亢進症の症状である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am016 | clinical_eng | 2017 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 3 | 神経・筋肉疾患にみられる症状・徴候について正しい組合せはどれか。 a．アルツハイマー病 -- 認知障害 b．パーキンソン病 -- 筋固縮 c．筋萎縮性側索硬化症 -- 昏睡 d．ギラン・バレー症候群 -- けいれん e．重症筋無力症 -- 午後に増悪する筋力低下 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | アルツハイマー病の認知障害、パーキンソン病の筋固縮、重症筋無力症の午後に増悪する筋力低下(易疲労性)は正しい。筋萎縮性側索硬化症は運動ニューロン疾患で昏睡は呈さない。ギランバレー症候群は末梢神経障害で弛緩性麻痺が主徴でけいれんは生じない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am017 | clinical_eng | 2017 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 抗酸菌感染症について正しいのはどれか。 a．検出にはグラム染色を用いる。 b．喀痰培養で抗酸菌が検出されれば結核と診断できる。 c．BCGは死菌ワクチンである。 d．結核と診断した場合は直ちに保健所に届ける。 e．排菌者と接触した場合は接触者健康診断が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 結核は診断後直ちに保健所への届出が必要(二類感染症)であり、排菌者との接触者には健康診断が必要である。抗酸菌の検出にはチールネールゼン染色を用い、グラム染色では検出困難。喀痰培養で非結核性抗酸菌も検出されるため結核と断定はできない。BCGは弱毒生菌ワクチンである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am018 | clinical_eng | 2017 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 糖尿病性腎症について正しいのはどれか。 a．発症リスクは糖尿病の罹病期間と相関しない。 b．微量アルブミン尿の測定が早期診断に有用である。 c．網膜症、神経障害の合併頻度が高い。 d．血液透析などの腎代替療法が必要になることはまれである。 e．治療に副腎皮質ステロイドを用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 糖尿病性腎症では微量アルブミン尿の測定が早期診断に有用であり、網膜症・神経障害との合併頻度が高い(三大合併症)。発症リスクは罹病期間と相関し、末期には透析導入が必要となる。ステロイドは糖尿病性腎症の治療には用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am019 | clinical_eng | 2017 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 治療 | 2 | 長期透析患者にみられる合併症でないのはどれか。 | 腎性貧血 | アミロイドーシス | 二次性副甲状腺機能低下症 | 活性型ビタミンD欠乏 | 掻痒症 | C | 長期透析患者では二次性副甲状腺機能亢進症がみられる(低下症ではない)。慢性腎不全でCa低下・P上昇が持続し、PTH分泌が亢進する。腎性貧血、アミロイドーシス、活性型ビタミンD欠乏、掻痒症はいずれも長期透析の合併症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am020 | clinical_eng | 2017 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 逆流性食道炎について誤っているのはどれか。 | 胃液の逆流によって発生する。 | アルコール摂取は増悪因子である。 | 高齢者に多い。 | 肥満者に多い。 | ヘリコバクター・ピロリの除菌により改善する。 | E | 逆流性食道炎はヘリコバクターピロリ除菌では改善しない。むしろピロリ除菌後に胃酸分泌が回復し逆流性食道炎が悪化することがある。胃液逆流が原因で、アルコール、高齢、肥満が増悪因子である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am021 | clinical_eng | 2017 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 血液細胞の構造と機能について正しいのはどれか。 a．多能性造血幹細胞は白血球に分化できない。 b．網赤血球は赤血球造血の指標になる。 c．T細胞は細胞性免疫に関与する。 d．単球はマクロファージに分化する。 e．好酸球は即時型アレルギーを起こす。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 網赤血球は赤血球造血の指標、T細胞は細胞性免疫に関与、単球はマクロファージに分化する。多能性造血幹細胞は全ての血球(白血球含む)に分化可能であり、好酸球はI型アレルギーの制御に関与するが即時型アレルギーを起こすのは肥満細胞・好塩基球である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am022（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2017 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 4 | 揮発性吸入麻酔薬を使用時の悪性高熱症について正しいのはどれか。 a．ミオグロビン尿を合併しやすい。 b．横紋筋融解症を合併しやすい。 c．脱分極性筋弛緩薬でも誘発されやすい。 d．麻酔器の回路交換は不要である。 e．劇症型の死亡率は90％に及ぶ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 悪性高熱症ではミオグロビン尿、横紋筋融解症の合併が多く、脱分極性筋弛緩薬(スキサメトニウム)でも誘発される。使用後は麻酔器回路の交換が必要である。劇症型の死亡率は約70%程度とされ90%には達しない。不備問題として複数回答が認められた。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am023 | clinical_eng | 2017 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 集中治療における臓器機能代替療法で用いられるのはどれか。 a．人工呼吸器 b．血液浄化装置 c．スワンガンツカテーテル d．人工知能 e．体外式膜型人工肺 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 集中治療の臓器機能代替療法には人工呼吸器(呼吸機能代行)、血液浄化装置(腎機能代行)、体外式膜型人工肺(ECMO、心肺機能代行)が用いられる。スワンガンツカテーテルは血行動態モニタリング用であり代替療法ではない。人工知能は臓器機能代替とは無関係。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am024 | clinical_eng | 2017 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 感染防止に微粒子マスク（N95マスク）が必要なのはどれか。 a．メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）肺炎 b．結核 c．麻疹 d．水痘 e．インフルエンザ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | N95マスクは空気感染予防に必要である。結核、麻疹、水痘は空気感染(飛沫核感染)するため、N95マスクが必要。MRSA肺炎は接触・飛沫感染であり通常のサージカルマスクで対応可能。インフルエンザは飛沫感染が主である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am025 | clinical_eng | 2017 | 25 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | アニオンギャップが増加しない代謝性アシドーシスはどれか。 a．飢餓によるケトアシドーシス b．乳酸性アシドーシス c．下痢によるアシドーシス d．近位尿細管性アシドーシス e．糖尿病性ケトアシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | アニオンギャップ(AG)が増加しない代謝性アシドーシス(AG正常型)は下痢や近位尿細管性アシドーシスなどHCO3-の直接喪失による。ケトアシドーシス(飢餓・糖尿病)や乳酸性アシドーシスは有機酸蓄積によりAGが増加する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am026 | clinical_eng | 2017 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．電気量 -- クーロン b．エネルギー -- ワット c．磁束 -- テスラ d．光束 -- ルーメン e．コンダクタンス -- ジーメンス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 電気量はクーロン[C]、光束はルーメン[lm]、コンダクタンスはジーメンス[S]が正しい。エネルギーの単位はジュール[J]でありワット[W]は仕事率の単位。磁束の単位はウェーバ[Wb]でありテスラ[T]は磁束密度の単位。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am027 | clinical_eng | 2017 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 雑音対策について誤っているのはどれか。 | 信号の入力導線にシールド線を使用する。 | 入力導線をまとめると電磁誘導による交流雑音が軽減できる。 | ディジタルフィルタは演算によって雑音を除去する。 | 不規則雑音の低減化には加算平均を使用する。 | 高周波雑音はハムフィルタで除去する。 | E | 高周波雑音はハムフィルタでは除去できない。ハムフィルタ(ノッチフィルタ)は商用交流(50/60Hz)の雑音除去用である。高周波雑音には低域通過フィルタを用いる。シールド線使用、導線をまとめる、ディジタルフィルタ、加算平均はいずれも正しい雑音対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am028 | clinical_eng | 2017 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 心電図テレメータについて誤っているのはどれか。 | 送信機のチャネル番号は4桁の数字で表示する。 | 専用周波数帯は1GHz帯にある。 | ディジタル変調方式にはFSKがある。 | ダイバーシティ方式は受信感度の安定に役立つ。 | 同じ病棟内では同じ色ラベルの送信機を使用する。 | B | 心電図テレメータの専用周波数帯は400MHz帯であり1GHz帯ではない。チャネル番号は4桁数字で表示され、FSKはディジタル変調方式の一つ、ダイバーシティは受信感度安定化に有効、同一病棟では同色ラベルの送信機を使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am029 | clinical_eng | 2017 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 中心静脈圧の計測ができるのはどれか。 | 観血式測定法 | オシロメトリック法 | トノメトリ法 | 容積補償法 | 聴診法 | A | 中心静脈圧は観血式測定法で計測される。中心静脈カテーテルを留置し直接圧を測定する。オシロメトリック法・トノメトリ法・容積補償法・聴診法はいずれも動脈血圧の非観血的測定法であり、中心静脈圧の測定には使用できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am030 | clinical_eng | 2017 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 酸素摂取量に基づく心拍出量計測法はどれか。 | フィック法 | 熱希釈法 | 色素希釈法 | 超音波断層法 | 血圧波形解析法 | A | フィック法は酸素摂取量と動静脈血の酸素含量差から心拍出量を算出する方法である。熱希釈法は温度変化、色素希釈法は指示薬濃度変化、超音波断層法はドプラ効果、血圧波形解析法は動脈圧波形を利用し、いずれも酸素摂取量には基づかない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am031 | clinical_eng | 2017 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 2 | 差圧方式の呼吸計測装置はどれか。 | ベネディクトロス型スパイロメータ | フライシュ型ニューモタコグラフ | 熱線式流量計 | 超音波流量計 | カプノメータ | B | フライシュ型ニューモタコグラフは細い管の束(層流素子)を用い、その前後の差圧から気流量を計測する差圧方式の装置である。ベネディクトロス型は容積変化型、熱線式は気流による冷却、超音波式は伝搬時間差、カプノメータはCO2濃度計測である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am032 | clinical_eng | 2017 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波を用いた画像計測について誤っているのはどれか。 | 動画の撮影が可能である。 | Mモードは弁の動きを描画できる。 | Aモードでは断層像が得られる。 | コンベックス走査はリニア走査より深部視野が広い。 | 血流の画像が得られる。 | C | Aモードは振幅変調で一次元の反射エコー強度を表示するもので断層像は得られない。断層像はBモードで得られる。動画撮影、Mモードの弁動き描画、コンベックス走査の広深部視野、カラードプラによる血流画像はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am033 | clinical_eng | 2017 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 3 | ラジオアイソトープによる画像計測について誤っているのはどれか。 | PETの空間分解能はX線CTと同程度である。 | PETでは陽電子の対消滅による&#947;線を検出する。 | SPECTでは人体の3次元構造を画像化する。 | 体内での放射線の散乱を考慮する必要がある。 | 体内での放射線の吸収を考慮する必要がある。 | A | PETの空間分解能は4-6mm程度であり、X線CTの1mm以下と比較して劣る。PETでは陽電子消滅による511keVのガンマ線対を検出し、SPECTは三次元画像化が可能で、放射線の散乱・吸収は補正が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am034 | clinical_eng | 2017 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 3 | 治療機器とエネルギーとの組合せで正しいのはどれか。 a．ガンマナイフ -- 粒子線 b．温熱治療器 -- 紫外線 c．マイクロ波治療器 -- 電磁波 d．サイクロトロン -- 電子線 e．高気圧酸素治療装置 -- 陽圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | マイクロ波治療器は電磁波を利用し、サイクロトロンは荷電粒子(陽子線等)を加速し電子線ではない。高気圧酸素治療装置は陽圧を利用する。ガンマナイフはガンマ線(電磁波)を使用し粒子線ではない。温熱治療器は赤外線や高周波等を利用し紫外線ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am035 | clinical_eng | 2017 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスで正しいのはどれか。 | 300～500kHz帯の電流を用いる。 | 切開モードでは断続波を用いる。 | 導電接触形対極板は静電接触形対極板より接触インピーダンスが大きい。 | 高周波漏れ電流の許容値は500mA以内である。 | 負荷抵抗10Ωでキャリブレーションする。 | A | 電気メスは300-500kHz帯の高周波電流を使用する。切開モードでは連続波(CW)を用い断続波は凝固モード。導電接触形対極板は静電接触形より接触インピーダンスが小さい。高周波漏れ電流の許容値は150mA。負荷抵抗は200-500Ωでキャリブレーションする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am036 | clinical_eng | 2017 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 現在用いられているESWLの衝撃波発生方式でないのはどれか。 a．電磁板方式 b．電極放電方式 c．圧電素子方式 d．レーザ方式 e．圧縮空気方式 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ESWLの衝撃波発生方式は電磁板方式、電極放電(スパーク)方式、圧電素子方式の3つが実用化されている。レーザ方式と圧縮空気方式はESWLの衝撃波発生には用いられない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am037 | clinical_eng | 2017 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | 上腕静脈からカテーテルを挿入する。 | 患部まで超音波診断装置でカテーテルを誘導する。 | 狭窄部ではバルーンを0.2MPa程度で加圧する。 | ロータブレータ使用時に冠動脈血流は減少する。 | ステント留置直後から抗血小板療法は不要である。 | D | ロータブレータはダイヤモンド粒子付きバーを高速回転させ石灰化プラークを粉砕するため、使用中は冠動脈血流が減少する。カテーテルは動脈から挿入し、X線透視下で誘導する。バルーン加圧は1-2MPa程度。ステント留置後は抗血小板療法が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am038 | clinical_eng | 2017 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 4 | 治療用レーザ装置と適用との組合せで正しいのはどれか。 a．ArFエキシマレーザ（193nm） -- 近視矯正 b．CO2レーザ（10.6μm） -- 尿管結石破砕 c．Nd:YAGレーザ（1.064μm） -- 疼痛治療 d．半導体レーザ（630～680nm） -- 光線力学療法 e．Dyeレーザ（585～630nm） -- あざ治療 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正(LASIK等)に使用される。半導体レーザ(630-680nm)は光線力学療法(PDT)に用いられる。Dyeレーザはあざ治療に使用される。CO2レーザは軟組織切開に用いられ結石破砕にはHo:YAGレーザを使用。Nd:YAGレーザは凝固止血や腫瘍焼灼に用いられ疼痛治療には半導体レーザを使用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am039 | clinical_eng | 2017 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置で誤っているのはどれか。 | アクティブブレードは45～55kHzの周波数で振動する。 | 70～100℃で組織中のタンパク質を凝固させる。 | 細い血管からの出血を止めることができる。 | 電気メスに比べて短時間で凝固切開が可能である。 | 内視鏡外科手術に用いられる。 | D | 超音波凝固切開装置は電気メスに比べて凝固切開に時間がかかるが、低温で周辺組織への熱損傷が少ない。アクティブブレードは45-55kHzで振動し、70-100℃でタンパク質を凝固、細い血管の止血が可能で、内視鏡外科手術に広く使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am040 | clinical_eng | 2017 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | 臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。 | 動脈留置カテーテルからの採血 | 人工呼吸器の運転条件の設定 | 人工呼吸中の気管吸引による喀痰除去 | 血液浄化装置の先端部の内シャントへの穿刺 | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続 | E | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続は医師の業務であり、臨床工学技士の業務には含まれない。動脈留置カテーテルからの採血、人工呼吸器の設定、気管吸引、内シャントへの穿刺はいずれも臨床工学技士が行える業務である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am041（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2017 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 図の記号が付いた装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値［μA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | D | 図の記号(CF形装着部を示すと推定)の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値は500μAである。不備問題として複数回答が認められた。CF形は心臓に直接接触する装着部であり厳しい基準が適用される。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am041（不備問題複数回答）.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am042 | clinical_eng | 2017 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．電圧計Vの入力抵抗は100kΩである。 b．R1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成している。 c．10kHz、1mAの漏れ電流は0.1mAと評価される。 d．電圧計で1Vと測定された場合、漏れ電流値は1mAとする。 e．R2は10kΩである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 漏れ電流測定用器具(MD)はR1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成し、10kHzで1mAの漏れ電流は0.1mAと評価(周波数特性で減衰)され、電圧計で1V測定なら1mAと評価される。電圧計の入力抵抗は1MΩ以上、R2は1kΩである。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am043 | clinical_eng | 2017 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | ME機器の購入から廃棄までの故障率が、時間経過とともにどのように変化するかを表すグラフとして、最も適切なのはどれか。 ただし、X軸を経過時間（t）、Y軸を故障率（λ）とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | ME機器の故障率は時間経過に対してバスタブ曲線を描く。初期故障期(高故障率・減少傾向)、偶発故障期(低い一定故障率)、摩耗故障期(故障率増加)の3期からなる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am043.jpg;2017_ce_17_am043_2.jpg;2017_ce_17_am043_3.jpg;2017_ce_17_am043_4.jpg;2017_ce_17_am043_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am044 | clinical_eng | 2017 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスの性質について誤っているのはどれか。 | 酸素ガスの比重（対空気）は約1.5である。 | 亜酸化窒素ガスには支燃性がある。 | 窒素ガスの沸点は約－196℃である。 | 二酸化炭素ガスの臨界温度は約31℃である。 | ヘリウムガス中の音速は空気中の約3倍である。 | A | 酸素ガスの比重(対空気)は約1.1であり約1.5ではない。亜酸化窒素の支燃性、窒素の沸点約-196℃、二酸化炭素の臨界温度約31℃、ヘリウム中の音速が空気中の約3倍はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am045 | clinical_eng | 2017 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 表示光ならびに表示色の使用について正しいのはどれか。 a．心電図モニタの電極外れのときに黄色のランプが点灯する。 b．保護接地線の被覆が黒色である。 c．特別非常電源コンセントの外郭が緑色である。 d．除細動器の充電完了時に赤色のランプが点灯する。 e．心室細動の発生時に心電図モニタの赤色のランプが点滅する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 電極外れは黄色ランプ(注意)で正しい。心室細動発生時は赤色ランプ点滅(緊急)で正しい。保護接地線の被覆は緑/黄の縞模様で黒色ではない。特別非常電源コンセントの外郭は赤色で緑色ではない。除細動器充電完了時は赤色ランプで正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am046 | clinical_eng | 2017 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | JIS T 0601-1-2のイミュニティ試験において想定されていない妨害はどれか。 | 静電気放電 | 無線電波 | 火花放電 | 雷誘導電圧 | 電離放射線 | E | JIS T 0601-1-2のイミュニティ試験は電磁両立性(EMC)に関する規格であり、電離放射線は対象外である。静電気放電、無線電波(放射無線周波)、火花放電(電気的過渡現象)、雷誘導電圧(サージ)はいずれもイミュニティ試験の対象項目である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am047 | clinical_eng | 2017 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 一様な電界に置かれた導体について正しいのはどれか。 ただし、真空中とする。 a．導体表面に電荷が現れる。 b．導体内の電界の大きさは0となる。 c．導体内の自由電子は電界の方向へ移動する。 d．導体内では誘電分極が起こる。 e．電界の方向は導体表面との接線方向となる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 一様な電界中の導体では静電誘導により表面に電荷が現れ、内部の電界は0となる。自由電子は電界と逆方向に移動する。導体内部に束縛電荷がないため誘電分極は起こらない(誘電分極は誘電体の現象)。電界は導体表面に垂直となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am048 | clinical_eng | 2017 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 無限に長い直線導体に6.28Aの電流が流れているとき、導体から1.00m離れた位置の磁界の強さ［A/m］に最も近いのはどれか。 | 0.1 | 0.3 | 1 | 6 | 10 | C | 無限長直線導体の周囲の磁界はH=I/(2πr)で求められる。I=6.28A、r=1.00mを代入するとH=6.28/(2×3.14×1.00)=1.00A/mとなる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am049 | clinical_eng | 2017 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、スイッチを閉じると、閉じる前と比べて1Ωの抵抗に流れる電流［A］が2倍となった。このときの抵抗R［Ω］はどれか。 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | C | 回路の条件からスイッチ投入前後で1Ω抵抗の電流が2倍になるような抵抗Rを求める問題。キルヒホッフの法則を用いた回路解析により、R=1Ωが正解となる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am050 | clinical_eng | 2017 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 起電力50V、内部抵抗5Ωの電池に負荷抵抗Rを接続する。Rを調節してRでの消費電力を最大にしたときのRの消費電力［W］はどれか。 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 | C | 最大電力伝送の条件は負荷抵抗Rが内部抵抗と等しいときで、R=5Ω。このとき電流は50/(5+5)=5A、Rでの消費電力はI²R=25×5=125Wとなる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am051 | clinical_eng | 2017 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路でスイッチを閉じてから1ms後にインダクタの両端にかかる電圧［V］に最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底eは2.7とする。 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | D | RL直列回路のスイッチ投入後、インダクタ両端の電圧はV(t)=V₀×e^(-t/τ)で減衰する。時定数τ=L/Rと与えられた条件から1ms後の電圧を計算すると約0.6Vとなる。e≈2.7を用いる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am052 | clinical_eng | 2017 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のpn接合で正しいのはどれか。 a．多数キャリアAには右方向に力が作用する。 b．多数キャリアBは電子である。 c．電圧Eを高くしていくと降伏現象が生じる。 d．電圧Eを高くすると空乏層が小さくなる。 e．電圧Eを高くすると拡散電位が高くなる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図は逆バイアスされたpn接合である。多数キャリアBが電子であること、電圧Eを高くすると降伏(ブレークダウン)が生じることが正しい。逆バイアスでは空乏層は大きくなり、拡散電位には影響しない。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am053 | clinical_eng | 2017 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 正しいのはどれか。 a．LEDの発光強度は加えた電圧に比例する。 b．LEDの発光波長は流した電流に比例する。 c．LEDの順方向電圧は整流用ダイオードよりも高い。 d．フォトダイオードの出力電流はアノードから流出する方向に流れる。 e．フォトダイオードの出力電流は入射光が強くなると増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | LEDの順方向電圧は整流用ダイオードより高い(LED約2-3V、整流用約0.6V)。フォトダイオードの出力電流はカソードからアノード方向に流れ(逆方向電流)、入射光が強くなると増加する。LEDの発光強度は電流に、発光波長はバンドギャップに依存し電圧や電流に比例しない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am054 | clinical_eng | 2017 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路の電圧増幅度を20dBとするとき、抵抗Rに流れる電流I［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | B | 電圧増幅度20dBは10倍を意味する。理想演算増幅器の反転増幅回路で入力電圧と帰還抵抗の関係から抵抗Rに流れる電流を求めると0.1mAとなる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am055 | clinical_eng | 2017 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について、正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．遮断周波数より十分に低い帯域で微分特性を有する。 b．コンデンサC1と抵抗R2に流れる電流は等しい。 c．遮断周波数は314Hzである。 d．直流成分は通過する。 e．入力インピーダンスは抵抗R1とR2で決まる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | この回路はC1とR2による高域通過フィルタ(微分回路)特性を持つ。遮断周波数より十分に低い帯域で微分特性を有し、C1とR2に流れる電流は直列のため等しい。遮断周波数はf=1/(2πC1R2)で計算される。直流成分はコンデンサにより遮断される。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am056 | clinical_eng | 2017 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 時分割多重方式（TDM）において、19200bpsの伝送路で4チャネルの信号を通信したい。各チャネルの伝送速度の最大値［byte/s］はどれか。 ただし、各チャネルの伝送速度は同一とする。 | 300 | 600 | 2400 | 4800 | 19200 | B | TDMで19200bpsの伝送路を4チャネルに分割すると各チャネルは19200/4=4800bps。8bit=1byteなので4800/8=600byte/sが各チャネルの最大伝送速度となる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am057 | clinical_eng | 2017 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 4 | 図1と図2の伝達関数は等しい。図1中の伝達関数G（s）はどれか。 ただし、sをラプラス変換の演算子とする。 | 1/s＋6 | 2/s＋6 | 1/2・1/s＋5 | 1/s＋5 | 2/s＋5 | E | ブロック線図の等価変換問題。図1と図2の伝達関数が等しいという条件から、フィードバック系の伝達関数公式を用いてG(s)=2/(s+5)を導出する。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am058 | clinical_eng | 2017 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | コンピュータの入出力インタフェースについて正しいのはどれか。 | IEEE1394は無線LANの規格である。 | USBはパラレルインタフェースである。 | USBのデータ転送速度はRS-232Cよりも速い。 | シリアルATAは複数のコンピュータ間の通信に使用される。 | HDMIはコンピュータとハードディスクの接続に使用される。 | C | USBはシリアルインタフェースであり、RS-232Cよりデータ転送速度が速い。IEEE1394はFireWireと呼ばれる有線インタフェースで無線LANではない。シリアルATAはHDD/SSD接続用。HDMIは映像・音声出力用でHDD接続には使わない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am059 | clinical_eng | 2017 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | OS（オペレーティングシステム）の役割でないのはどれか。 | メールの管理 | プロセスの制御 | メモリの管理 | ユーザインタフェースの提供 | ファイルシステムの管理 | A | メールの管理はOSの役割ではなくアプリケーションソフトウェア(メールクライアント)の機能である。プロセス制御、メモリ管理、ユーザインタフェース提供、ファイルシステム管理はいずれもOSの基本的な役割である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am060 | clinical_eng | 2017 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | ランサムウェア対策として効果がないのはどれか。 | ファイルはすべて暗号化して保存する。 | 不審な添付ファイルのついたメールは削除する。 | ウイルス対策ソフトの定義ファイルを更新する。 | OSを更新し脆弱性を解消する。 | 重要なファイルは定期的にバックアップしておく。 | A | ランサムウェアはファイルを暗号化して身代金を要求するマルウェアである。自分で暗号化していてもランサムウェアにより二重暗号化されるため対策にならない。不審メールの削除、ウイルス対策ソフト更新、OS更新、バックアップはいずれも有効な対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am061 | clinical_eng | 2017 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数の減算、C8－4Aの結果を16進数で表したのはどれか。 | 78 | 7E | 87 | 88 | 8E | B | 16進数C8-4A=7Eとなる。C8=12×16+8=200、4A=4×16+10=74、200-74=126=7×16+14=7E(16進)。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am062 | clinical_eng | 2017 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 論理式X＝A・B＋A・Cと等価な論理回路はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 論理式X=A・B+A・Cは共通因子Aを括り出してA・(B+C)と変形できる。これはAとBのOR(B+C)のAND回路に等しい。図を参照して等価な論理回路を選択する。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am062.jpg;2017_ce_17_am062_2.jpg;2017_ce_17_am062_3.jpg;2017_ce_17_am062_4.jpg;2017_ce_17_am062_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am063 | clinical_eng | 2017 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 1 | 移動平均法を使用する目的はどれか。 | 変動を軽減して平滑化する。 | 周期的な信号を検出する。 | 波形の尖鋭度を求める。 | 特定区間の面積を求める。 | 周波数成分を求める。 | A | 移動平均法はデータの変動(ノイズ)を軽減して平滑化(スムージング)する目的で使用される。周期信号の検出にはフーリエ変換、尖鋭度は尖度、面積は積分、周波数成分はスペクトル解析を用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am064 | clinical_eng | 2017 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 呼気終末二酸化炭素分圧（PETCO2）値を低下させる因子はどれか。 | 高体温 | シバリング | 閉塞性換気障害 | 循環血液量減少 | 麻酔器ソーダライム劣化 | D | 循環血液量減少ではCO2の肺への運搬が減少するためPETCO2値が低下する。高体温やシバリングは代謝亢進によりCO2産生増加でPETCO2上昇。閉塞性換気障害は死腔増加で波形変化するがPETCO2低下ではない。ソーダライム劣化はCO2吸収不全でPETCO2上昇。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am065 | clinical_eng | 2017 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工鼻について正しいのはどれか。 | 死腔が増加する。 | 湿度調節が必要である。 | 温度調節が必要である。 | 気流抵抗が減少する。 | 過剰加湿になりやすい。 | A | 人工鼻(HMEフィルタ)は回路内に挿入されるため死腔が増加する。人工鼻は受動的に加温加湿するため湿度・温度の調節は不要。気流抵抗は増加する。過剰加湿になることは通常ない(加温加湿器使用時に起こる問題)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am066 | clinical_eng | 2017 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策について正しいのはどれか。 a．体動防止のため過鎮静にする。 b．24時間ごとに口腔ケアを行う。 c．人工呼吸器回路を頻回に交換しない。 d．人工呼吸中の患者を仰臥位で管理しない。 e．人工呼吸器から離脱できるかどうかを48時間ごとに評価する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | VAP対策として人工呼吸器回路の頻回交換は不要(かえって感染リスク上昇)であり、仰臥位管理は避け30-45度の頭部挙上が推奨される。過鎮静は回避すべきであり、口腔ケアは8時間ごと推奨、離脱評価は毎日行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am067 | clinical_eng | 2017 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 量規定換気（VCV）方式の特徴で圧規定換気（PCV）方式と比較して誤っているのはどれか。 a．不均等換気が少ない。 b．換気量の変更が容易である。 c．圧外傷の危険性が高い。 d．最高気道内圧が変動する。 e．気道内圧は吸気早期に設定吸気圧に達する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | VCVの特徴でPCVと比較して誤っているのはaとeである。VCVでは不均等換気が多く(一定流量のため)、気道内圧は吸気早期ではなく吸気終末にかけて上昇する(矩形波流量パターン)。換気量変更が容易、圧外傷リスクが高い、最高気道内圧が変動するのはVCVの正しい特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am068 | clinical_eng | 2017 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 矩形波を用いた量規定換気（VCV）方式において、1回換気量500mL、換気回数10回/分、吸気呼気比1：2のとき、吸気流量（L/分）はどれか。 | 0.5 | 5 | 15 | 30 | 60 | C | VCVで1回換気量500mL、RR10回/分、I:E比1:2のとき、1呼吸周期=6秒、吸気時間=2秒。吸気流量=500mL/2秒=250mL/秒=15L/分。矩形波では一定流量で送気される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am069 | clinical_eng | 2017 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺送血ポンプにおけるローラポンプと遠心ポンプの比較で正しいのはどれか。 a．ローラポンプは回転数による流量制御が容易である。 b．遠心ポンプは流量計を必要とする。 c．血液損傷は遠心ポンプに多く見られる。 d．ローラポンプでは回路閉塞時の回路破裂の危険は少ない。 e．遠心ポンプは長期補助循環に適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | ローラポンプは回転数で流量制御が容易であり、遠心ポンプは回路内圧の影響を受けるため流量計が必要。遠心ポンプは長期補助循環に適している。血液損傷はローラポンプに多い。ローラポンプは回路閉塞時に回路破裂の危険がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am070 | clinical_eng | 2017 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の血中電解質について正しいのはどれか。 a．インスリン使用時には低カリウムになりやすい。 b．低体温時には高カリウムになりやすい。 c．アルカローシス時には高カリウムになりやすい。 d．保存血を使用すると低カルシウムになりやすい。 e．低ナトリウムになりやすい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | インスリン使用時はK+が細胞内に移動し低カリウムとなり、保存血のクエン酸がCaをキレートし低カルシウムとなり、希釈により低ナトリウムになりやすい。低体温時はK+が細胞外に移動し高カリウム、アルカローシスではK+が細胞内に移動し低カリウムとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am071 | clinical_eng | 2017 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 乳児の人工心肺を用いた体外循環で成人と比較して正しいのはどれか。 a．無血充填時の希釈率が高くなる。 b．体表面積当たりの至適灌流量が多い。 c．至適灌流圧が高い。 d．無輸血体外循環が容易である。 e．水分バランスの管理が容易である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 乳児は体重あたりの循環血液量が少なく人工心肺回路の充填量に対して希釈率が高い。体表面積当たりの至適灌流量は成人より多い(2.4-3.0L/min/m²)。至適灌流圧は低く、無輸血体外循環は困難(高希釈率のため)、水分バランス管理も困難である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am072 | clinical_eng | 2017 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 補助循環について正しいのはどれか。 | IABPではバルーンを弓部大動脈に留置する。 | PCPSは全身麻酔を必要とする。 | PCPSは左心系の後負荷を軽減する。 | 補助人工心臓は右心補助に用いられることが多い。 | 補助人工心臓は左房脱血よりも左室脱血タイプが多い。 | E | 補助人工心臓は左室脱血タイプが左房脱血タイプより多く使用されている(左室心尖部脱血が主流)。IABPのバルーンは下行大動脈に留置する。PCPSは局所麻酔下で導入可能であり、左心系の後負荷を増加させる。補助人工心臓は左心補助が主である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am073 | clinical_eng | 2017 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中に生じる大動脈解離について正しいのはどれか。 a．大腿動脈送血では解離は生じない。 b．灌流圧を下げた状態で人工心肺を継続する。 c．上行大動脈は緊満する。 d．上行大動脈の色調の変化がみられる。 e．脱血不良となる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 体外循環中の大動脈解離では上行大動脈の色調変化がみられ、解離部位から脱血管への短絡で脱血不良となる。大腿動脈送血でも解離は生じうる。大動脈解離発生時は直ちに人工心肺を停止し、灌流圧を下げて継続するのではない。上行大動脈は緊満ではなく蒼白化する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am074 | clinical_eng | 2017 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンライン血液透析濾過で正しいのはどれか。 | 透析液とは別にバッグに入った置換液が必要である。 | 透析困難症とアミロイドーシスに保険適応疾患が限られる。 | わが国では前希釈法が主流である。 | エンドトキシン捕捉フィルタは不要である。 | 血液浄化器には血液透析と同じダイアライザが使用される。 | C | わが国のオンラインHDFでは前希釈法が主流である。オンラインHDFは透析液を清浄化して置換液として使用するため別途バッグは不要。エンドトキシン捕捉フィルタは必須。保険適応は透析困難症等に限定されない。血液濾過器(ヘモフィルタ)を使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am075 | clinical_eng | 2017 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 除水制御方式として正しいのはどれか。 a．容量比例方式 b．ベンチュリー方式 c．ダブルチャンバ方式 d．複式ポンプ方式 e．ビスカスコントロール方式 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 除水制御方式にはダブルチャンバ方式、複式ポンプ方式、ビスカスコントロール方式がある。容量比例方式やベンチュリー方式は除水制御方式としては用いられない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am076 | clinical_eng | 2017 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 血漿交換療法について正しいのはどれか。 a．自己免疫疾患の治療に用いられる。 b．血小板は血漿分離膜を通過する。 c．血漿を冷却すると濾過率が上昇する。 d．単純血漿交換療法では置換補充液にリンゲル液を用いる。 e．二重濾過血漿分離交換法は血漿成分分画器を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血漿交換療法は自己免疫疾患の治療に用いられ、二重濾過血漿分離交換法(DFPP)は血漿成分分画器を用いる。血小板は血漿分離膜を通過しない(孔径が小さい)。血漿を冷却すると粘度が上昇し濾過率は低下する。単純血漿交換では新鮮凍結血漿やアルブミン製剤を補充する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am077 | clinical_eng | 2017 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 市販されている血液透析用の透析液中の濃度で正しいのはどれか。 a．重炭酸 30mEq/L b．カルシウム 3.0mEq/L c．カリウム 6.0mEq/L d．無機リン 4.5mg/dL e．マグネシウム 3.0mEq/L | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 市販透析液の標準的組成は重炭酸約25-30mEq/L、カルシウム約2.5-3.0mEq/Lが正しい。カリウムは2.0mEq/L程度(6.0は高すぎる)、無機リンは含まれない(除去対象)、マグネシウムは1.0mEq/L程度(3.0は高すぎる)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am078 | clinical_eng | 2017 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）の治療で正しいのはどれか。 a．透析時間の短縮 b．食事中リン摂取量の増加 c．副甲状腺摘除術 d．活性型ビタミンD製剤投与 e．低血流量透析 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | CKD-MBDの治療には副甲状腺摘除術(PTH過剰分泌に対して)と活性型ビタミンD製剤投与(Ca吸収促進、PTH抑制)がある。透析時間の短縮はリン除去を減少させ悪化因子。食事中リン摂取は制限が必要。低血流量透析はリン除去効率を低下させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am079 | clinical_eng | 2017 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析施行中に静脈圧下限警報が鳴った。原因として考えられないのはどれか。 | 脱血不良 | ダイアライザ内の血液凝固 | 静脈側ドリップチャンバ内の血液凝固 | 動脈側回路の折れ曲がり | 静脈側回路の穿刺針からの脱落 | C | 静脈側ドリップチャンバ内の血液凝固は静脈圧が上昇する原因であり下限警報の原因にはならない。脱血不良、ダイアライザ内凝固、動脈側回路の折れ曲がり、穿刺針の脱落はいずれも血液流量低下により静脈圧が低下し下限警報の原因となる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am080 | clinical_eng | 2017 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 動摩擦係数0.2の水平な床に質量4、6、10kgの箱A、B、Cを図のようにならべて置き、水平に60Nの力で箱Aを押して動かしているときに箱Cのおよその加速度［m/s2］はどれか。 ただし、力を作用する前の加速度は0である。 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 6 | B | 全体の質量は4+6+10=20kg、動摩擦力=0.2×20×9.8≈39.2N。合力=60-39.2=20.8N。加速度a=F/m=20.8/20≈1m/s²。箱Cも同じ加速度で運動する。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am081 | clinical_eng | 2017 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量20gの鋼球を水平面から真上方向に15m/sの速度で発射した。鋼球が再び水平面に落ちるまでのおよその時間［s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | 3.1 | 5.2 | 7.3 | 9.4 | 10 | A | 鋼球を15m/sで真上に発射し再び水平面に落ちるまでの時間は、上昇時間t=v/g=15/9.8≈1.53s、往復でT=2t≈3.1s。質量20gは計算に影響しない(空気抵抗無視のため)。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am082 | clinical_eng | 2017 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | バネとダシュポットを並列に接続したフォークトモデルの両端に図のように応力を与えたときのひずみの変化を表しているのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | フォークトモデル(バネとダッシュポット並列)に応力を加えると、ひずみは指数関数的に徐々に増加(クリープ)し、応力除去後は指数関数的に元に戻る。マクスウェルモデルとは異なり永久ひずみは残らない。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am082.jpg;2017_ce_17_am082_2.jpg;2017_ce_17_am082_3.jpg;2017_ce_17_am082_4.jpg;2017_ce_17_am082_5.jpg;2017_ce_17_am082_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am083 | clinical_eng | 2017 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 図のように1本の管から2本の管が分岐して内部に非圧縮性流体が流れているときに成り立つ式はどれか。 ただし、pを圧力、vを流速、Qを流量とし、全ての管の断面積は等しいとする。 a．p1＝p2＋p3 b．v1＝v2＋v3 c．Q1＝Q2＋Q3 d．v12＝v22＋v32 e．Q12＝Q22＋Q32 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 非圧縮性流体の分岐管では連続の式Q1=Q2+Q3(流量保存)が成立する。断面積が等しいのでv1=v2+v3(流速保存)も成立する。圧力は単純な加算関係にはない。流速や流量の二乗の関係も成立しない。図を参照。 | True | 2017_ce_17_am083.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am084 | clinical_eng | 2017 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．毛細血管の分岐部では渦が発生しやすい。 b．大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。 c．血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。 d．ヘマトクリット値が上昇すると血液粘度が増加する。 e．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 石灰化により血管壁の弾性率が増加すると脈波伝搬速度は増加する。ヘマトクリット値上昇で血液粘度は増加する。動脈血圧のピーク値は末梢になるほど高くなる。毛細血管の分岐部は層流域で渦は発生しにくい。大動脈では動圧は静圧に比べて小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am085 | clinical_eng | 2017 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 2 | 興奮性細胞の電気的特性で誤っている組合せはどれか。 | 再分極相 -- 不応期 | 細胞膜 -- 静電容量 | 静止電位 -- －90～－50mV | オーバーシュート -- 0～40mV | 無髄神経 -- 跳躍伝導 | E | 無髄神経では跳躍伝導は起こらない。跳躍伝導は有髄神経においてランヴィエ絞輪間を興奮が飛び越えて伝導する現象である。再分極相と不応期、細胞膜の静電容量、静止電位の範囲、オーバーシュートの範囲はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am086 | clinical_eng | 2017 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 1 | 生物への影響を考慮した放射線量を示す単位はどれか。 | Bq | C/kg | eV | Gy | Sv | E | Sv(シーベルト)は生物学的影響を考慮した等価線量・実効線量の単位である。Bqは放射能、C/kgは照射線量、eVはエネルギー、Gyは吸収線量の単位であり、生物学的影響の重み付けは含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am087 | clinical_eng | 2017 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 生体内で比熱の小さい物質あるいは組織はどれか。 a．血液 b．筋 c．骨 d．脂肪 e．細胞内液 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 骨と脂肪は水分含有量が少なく比熱が小さい。血液、筋、細胞内液は水分を多く含み比熱が大きい(水の比熱は4.2kJ/(kg・K)と大きい)。骨の比熱は約1.3、脂肪は約2.0kJ/(kg・K)程度である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am088 | clinical_eng | 2017 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 太陽光線の生体への作用で正しいのはどれか。 a．UVAは真皮まで達する。 b．DNAは紫外域での吸収が大きい。 c．血液の散乱はヘマトクリット値により変化する。 d．水での吸収は赤外光よりも可視光の方が大きい。 e．ビリルビンは可視光領域での吸収が小さい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | UVAは真皮まで到達し、DNAは紫外域(260nm付近)に強い吸収を示し、血液の散乱はヘマトクリット値により変化する。水は赤外光での吸収が可視光より大きい。ビリルビンは可視光領域(450nm付近)に吸収ピークを持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am089 | clinical_eng | 2017 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 生体適合性要件は材料によって異なる。 | EOG滅菌は耐熱性の低い材料に使われる。 | 人工腎臓には再吸収機能がある。 | アレルギー性元素を含む医用材料がある。 | 生体吸収性材料は非吸収性材料に比べ耐久性が劣る。 | C | 人工腎臓(ダイアライザ)には腎臓が持つ再吸収機能はない。透析は半透膜を介した拡散・限外濾過による溶質除去のみであり、必要物質を選択的に再吸収する機能を持たない。他の選択肢(生体適合性、EOG滅菌、アレルギー性元素、生体吸収性材料の耐久性)はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_am090 | clinical_eng | 2017 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 医用材料に対する生体反応と関連する物質との組合せで誤っているのはどれか。 | カプセル化 -- コラーゲン | 補体活性化 -- アナフィラトキシン | 石灰化 -- リン酸カルシウム | 血栓形成 -- エラスチン | 炎症 -- ヒスタミン | D | 血栓形成に関連する物質としてフィブリンが正しく、エラスチンは血管壁の弾性繊維であり血栓形成との直接的な関連は薄い。カプセル化とコラーゲン、補体活性化とアナフィラトキシン、石灰化とリン酸カルシウム、炎症とヒスタミンはいずれも正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm001 | clinical_eng | 2017 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | 医療従事者が患者との信頼関係を築くためには、患者との良好な共感的コミュニケーションを図ることが大切である。この場合の「共感」の意味に最も近いのはどれか。 | 相手の気持ちに過剰に入り込む。 | 相手の気持ちを完全に理解する。 | 自分の気持ちに相手を巻き込む。 | 自分の気持ちを可能な限り相手に理解させる。 | 相手の気持ちを自分の気持ちのように実感する。 | E | 共感とは相手の気持ちを自分の気持ちのように実感することである。過剰な感情移入、完全な理解の主張、相手の巻き込み、自分の気持ちの押し付けはいずれも共感とは異なる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm002 | clinical_eng | 2017 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 1 | 感染性廃棄物の運搬容器に表示することが推奨されているマークはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 感染性廃棄物の運搬容器にはバイオハザードマークの表示が推奨されている。このマークは国際的に感染性物質を示す記号として広く認知されている。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm002.jpg;2017_ce_17_pm002_2.jpg;2017_ce_17_pm002_3.jpg;2017_ce_17_pm002_4.jpg;2017_ce_17_pm002_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm003 | clinical_eng | 2017 | 3 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 2 | 血糖調節に関与するホルモンについて誤っているのはどれか。 | インスリンは肝臓での糖新生を促進する。 | インスリンは筋肉でのグルコース取り込みを促進する。 | アドレナリンは筋肉でのグリコーゲン分解を促進する。 | コルチゾールは末梢組織でのグルコース分解を抑制する。 | グルカゴンは肝臓でのグリコーゲン合成を抑制する。 | A | インスリンは肝臓での糖新生を抑制する(促進ではない)。インスリンは血糖値を下げるホルモンであり、糖新生を促進すると血糖値が上昇してしまう。筋肉でのグルコース取り込み促進、アドレナリンのグリコーゲン分解促進、コルチゾールの末梢グルコース分解抑制、グルカゴンのグリコーゲン合成抑制はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm004 | clinical_eng | 2017 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 急性炎症が慢性期に移行したことを示唆する所見はどれか。 | 好中球の遊走 | 血管透過性の亢進 | 液性成分の滲出 | 組織圧の上昇 | 線維芽細胞の増殖 | E | 急性炎症から慢性期への移行を示唆する所見は線維芽細胞の増殖である。これは組織修復・線維化の始まりを意味する。好中球遊走、血管透過性亢進、液性成分滲出、組織圧上昇はいずれも急性炎症の特徴である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm005 | clinical_eng | 2017 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | ある疾患の検査結果を表に示す。感度はどれか。 | 0.2 | 0.22 | 0.8 | 0.89 | 0.9 | C | 感度=真陽性/(真陽性+偽陰性)で計算される。表の数値から計算すると感度は0.8となる。特異度は真陰性/(真陰性+偽陽性)であり混同しないよう注意。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm005.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm006 | clinical_eng | 2017 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 呼吸機能について誤っているのはどれか。 | 自発呼吸下の吸気時に肺胞内圧は陰圧である。 | 機能的残気量は予備呼気量と残気量の和である。 | 肺コンプライアンスが小さいと肺は膨らみやすい。 | 肺動脈血の二酸化炭素分圧は肺静脈血のそれよりも高い。 | 酸素は二酸化炭素よりも肺胞での拡散能が小さい。 | C | 肺コンプライアンスが小さいと肺は膨らみにくい(硬い)。コンプライアンスは圧力変化に対する容積変化の比であり、値が大きいほど膨らみやすい。自発呼吸時の吸気に肺胞内圧が陰圧になること、機能的残気量の定義、肺動脈血のCO2分圧、O2の拡散能はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm007 | clinical_eng | 2017 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 3 | 体液調節に関わる物質の作用で正しいのはどれか。 a．レニンは血中アンギオテンシンを減少させる。 b．アンギオテンシンⅡは細動脈を拡張させる。 c．アルドステロンはNa＋の再吸収を促進する。 d．バソプレッシンは水の再吸収を促進する。 e．心房性ナトリウム利尿ペプチドは水の再吸収を抑制する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | アルドステロンはNa+再吸収を促進、バソプレッシンは水の再吸収を促進、心房性ナトリウム利尿ペプチドは水の再吸収を抑制する。レニンはアンギオテンシノーゲンをアンギオテンシンIに変換しアンギオテンシンを増加させる。アンギオテンシンIIは細動脈を収縮させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm008 | clinical_eng | 2017 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 細胞外液濃度よりも細胞内液濃度の方が高いイオンはどれか。 a．K＋ b．Cl－ c．Na＋ d．HCO3－ e．HPO42－ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 細胞内液で濃度が高いイオンはK+とHPO4²-である。Na+、Cl-、HCO3-は細胞外液に多い。K+は細胞内140mEq/L vs 細胞外4mEq/L、HPO4²-も細胞内に高濃度で存在する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm009 | clinical_eng | 2017 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | クレアチニンの血漿中濃度2.0mg/dL、尿中濃度60mg/dL、1時間の尿量は120mLであった。クレアチニンクリアランス［mL/min］はどれか。 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | C | クレアチニンクリアランス=尿中濃度×尿量/血漿中濃度=(60×120/60)/2.0=(60×2)/2.0=60mL/min。尿量は1時間120mLを1分あたり2mLに変換して計算する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm010 | clinical_eng | 2017 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 3 | 創傷治癒の直接的な阻害因子はどれか。 a．腎不全 b．妊娠 c．脂質異常症 d．低栄養 e．副腎皮質ステロイドの投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 創傷治癒の直接的な阻害因子は腎不全(尿毒症による組織修復障害)、低栄養(蛋白質・ビタミン不足)、副腎皮質ステロイド投与(炎症反応・免疫抑制)である。妊娠と脂質異常症は創傷治癒の直接的な阻害因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm011 | clinical_eng | 2017 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 日和見感染症はどれか。 a．マイコプラズマ肺炎 b．サイトメガロウイルス肺炎 c．ニューモシスチス肺炎 d．肺炎球菌肺炎 e．インフルエンザ菌肺炎 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 日和見感染症はサイトメガロウイルス肺炎とニューモシスチス肺炎である。これらは免疫能低下時(AIDS等)に発症する。マイコプラズマ肺炎、肺炎球菌肺炎、インフルエンザ菌肺炎は免疫正常者にも発症する市中肺炎の原因菌である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm012（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2017 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 上部縦隔に好発する腫瘍はどれか。 | 甲状腺腫 | 気管支&#x56A2;胞 | 神経性腫瘍 | リンパ腫 | 奇形腫 | E | 上部縦隔に好発する腫瘍は甲状腺腫である。気管支嚢胞は中縦隔、神経性腫瘍は後縦隔、リンパ腫は前・中縦隔、奇形腫は前縦隔に好発する。不備問題として複数回答が認められた。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm013 | clinical_eng | 2017 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 下肢の急性動脈閉塞でみられる症状はどれか。 a．発赤 b．浮腫 c．疼痛 d．運動麻痺 e．知覚鈍麻 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 下肢の急性動脈閉塞ではPainの5P(疼痛・蒼白・脈拍消失・知覚鈍麻・運動麻痺)がみられる。発赤と浮腫は動脈閉塞の典型的症状ではなく、むしろ静脈疾患でみられる症状である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm014 | clinical_eng | 2017 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 感染性心内膜炎で緊急手術の適応とならない所見はどれか。 | 血液培養陽性 | 弁輪部膿瘍 | 繰り返す塞栓症 | 可動性のある直径10mmの菌塊（疣贅） | 進行する心不全 | A | 血液培養陽性のみでは緊急手術の適応とはならない。抗菌薬治療で対応可能な場合がある。弁輪部膿瘍、繰り返す塞栓症、大きな可動性菌塊、進行する心不全はいずれも感染性心内膜炎における緊急手術の適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm015 | clinical_eng | 2017 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | 糖尿病性ケトアシドーシスの症状はどれか。 a．顔面蒼白 b．動悸 c．クスマール呼吸 d．腹痛 e．発汗 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 糖尿病性ケトアシドーシスではクスマール呼吸(深大呼吸、代謝性アシドーシスの代償)と腹痛がみられる。顔面蒼白、動悸、発汗は低血糖発作の症状であり、ケトアシドーシスの症状とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm016 | clinical_eng | 2017 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | HIV感染症について正しいのはどれか。 a．わが国の感染者数は増加している。 b．感染初期には抗体検査が陽性にならない期間がある。 c．感染によりヘルパーT細胞（CD4）は増加する。 d．感染後数ヶ月でAIDS（後天性免疫不全症候群）が発症する。 e．治療は抗HIV薬を3剤以上用いる多剤併用療法が中心である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | わが国のHIV感染者数は増加傾向にあり、感染初期にはウインドウ期(抗体陰性期間)がある。治療は3剤以上の抗HIV薬による多剤併用療法(HAART)が中心。感染によりCD4陽性T細胞は減少する。AIDS発症まで通常数年~10年以上を要する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm017 | clinical_eng | 2017 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 急性単純性腎盂腎炎について正しいのはどれか。 a．高齢者に多い。 b．高熱はみられない。 c．尿検査で膿尿、細菌尿を認める。 d．起因菌として大腸菌が多い。 e．感染経路は膀胱からの上行感染である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 急性単純性腎盂腎炎は若年女性に多く(高齢者に多いのは複雑性)、高熱・腰背部痛を呈し、尿検査で膿尿・細菌尿を認め、起因菌は大腸菌が最多で、感染経路は膀胱からの上行感染である。高熱がみられないのは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm018 | clinical_eng | 2017 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変重症度分類であるChild-Pugh分類の評価項目はどれか。 a．血清ビリルビン b．血清アルブミン c．腹水 d．赤血球数 e．尿酸 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | Child-Pugh分類の評価項目は血清ビリルビン、血清アルブミン、腹水、プロトロンビン時間(または国際標準比)、肝性脳症の5項目である。赤血球数と尿酸は評価項目に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm019 | clinical_eng | 2017 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 2 | DICについて誤っているのはどれか。 | 血漿フィブリノーゲンが増加する。 | 血小板数が減少する。 | 血管内凝固が亢進する。 | プロトロンビン時間が延長する。 | 治療に抗凝固薬が用いられる。 | A | DIC(播種性血管内凝固症候群)では凝固因子が消費されるため血漿フィブリノーゲンは減少する(増加ではない)。血小板減少、血管内凝固亢進、プロトロンビン時間延長、抗凝固薬治療はいずれもDICに関する正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm020 | clinical_eng | 2017 | 20 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 3 | パルスオキシメータによるモニタリングについて正しいのはどれか。 a．同じ酸素分圧でも高体温では酸素飽和度が低くなる。 b．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは酸素飽和度が低くなる。 c．インジゴブルーなどの臨床検査用の色素は測定値に影響しない。 d．一酸化炭素ヘモグロビン（CO-Hb）の存在は測定値に影響しない。 e．末梢循環不全で拍動が検知不良の場合、測定誤差が生じる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 高体温とアシドーシスでは酸素解離曲線が右方移動し同じ酸素分圧でも酸素飽和度が低下する。末梢循環不全では拍動検知不良により測定誤差が生じる。色素(インジゴブルー等)やCO-Hbは測定値に影響する(SPO2を偽高値にする)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm021 | clinical_eng | 2017 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．深昏睡 b．平坦脳波 c．左右瞳孔不同 d．腱反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 脳死判定基準には深昏睡(JCS300)、平坦脳波、自発呼吸消失のほか、瞳孔散大固定(4mm以上)と脳幹反射消失が含まれる。左右瞳孔不同は脳死ではなく脳ヘルニア等の所見。腱反射は脊髄反射であり脳死判定には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm022 | clinical_eng | 2017 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 消毒滅菌について正しい組合せはどれか。 a．消化器内視鏡 -- 次亜塩素酸ナトリウム b．粘膜 -- エタノール c．皮膚創傷部位 -- クロルヘキシジングルコン酸塩 d．膀胱鏡 -- グルタルアルデヒド e．手術器具 -- 高圧蒸気滅菌 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 膀胱鏡はグルタルアルデヒド(高水準消毒)、手術器具は高圧蒸気滅菌が正しい。消化器内視鏡にはグルタルアルデヒドや過酢酸を用い次亜塩素酸は不適。粘膜にエタノールは刺激が強く不適。皮膚創傷部位にクロルヘキシジンは使用可能だが粘膜には禁忌。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm023 | clinical_eng | 2017 | 23 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 正しい組合せはどれか。 | ビタミンB<sub>1</sub>欠乏 -- 出血傾向 | ビタミンK欠乏 -- 脚気 | ビタミンD欠乏 -- 骨軟化症 | ビタミンB<sub>12</sub>欠乏 -- Wernicke脳症 | ビタミンA欠乏 -- 悪性貧血 | C | ビタミンD欠乏は骨軟化症(小児ではくる病)を引き起こす。ビタミンB1欠乏は脚気・Wernicke脳症、ビタミンK欠乏は出血傾向、ビタミンB12欠乏は悪性貧血、ビタミンA欠乏は夜盲症が正しい組合せである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm024 | clinical_eng | 2017 | 24 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 3 | 血液製剤の有効期間として正しいのはどれか。 a．赤血球濃厚液（2～6℃） -- 21日間 b．洗浄赤血球（2～6℃） -- 洗浄後7日間 c．血小板（20～24℃） -- 6時間（振盪保存） d．新鮮凍結血漿（－21℃以下） -- 10日間 e．グロブリン製剤（10℃以下） -- 2年間 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 赤血球濃厚液(2-6℃)は21日間、グロブリン製剤(10℃以下)は有効期限が長い(約2年間)。洗浄赤血球は洗浄後24時間。血小板は採血後4日間(振盪保存)。新鮮凍結血漿は-20℃以下で1年間。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm025 | clinical_eng | 2017 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 雑音について誤っているのはどれか。 | 熱雑音は電子の不規則な運動によって発生する。 | ショット雑音は半導体内部で発生する。 | ハム雑音は商用交流によって発生する。 | クリック雑音は回路の接点で発生する。 | フリッカ雑音は周波数に比例して大きくなる。 | E | フリッカ雑音(1/f雑音)は周波数に反比例して大きくなる(低周波ほど大きい)。周波数に比例して大きくなるのは誤り。熱雑音は電子の不規則運動、ショット雑音は半導体内部、ハム雑音は商用交流、クリック雑音は接点で発生し、いずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm026 | clinical_eng | 2017 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 心電図成分で高域通過フィルタの時定数を小さくすると最も影響する部分はどれか。 | P | Q | R | ST | T | D | 高域通過フィルタ(HPF)の時定数を小さくすると低域遮断周波数が上がり、低周波成分が減衰する。心電図ではST部分が最も低周波成分に依存するため、時定数を小さくするとST部分が最も影響を受け基線の変動が生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm027 | clinical_eng | 2017 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 運動神経伝導速度の計測について誤っているのはどれか。 a．計測には複合筋活動電位（CMAP）波を用いる。 b．神経部位の2カ所の電気刺激が必要である。 c．電気刺激はアイソレータを介して行う。 d．刺激電流のパルス幅は5～10msを用いる。 e．加算平均装置が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 運動神経伝導速度の測定で刺激パルス幅は0.1-0.5ms程度を用い、5-10msは長すぎる。また加算平均装置は感覚神経伝導速度(SCV)測定に必要だが運動神経伝導速度(MCV)では不要。CMAP波の使用、2カ所の電気刺激、アイソレータの使用は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm028 | clinical_eng | 2017 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 超音波パルスドプラ血流計について正しいのはどれか。 a．血流がプローブに向うとき受信周波数は送信周波数よりも低くなる。 b．超音波ビームが血流方向に対して垂直なときは測定できない。 c．周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。 d．パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の2倍以上とする。 e．最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 超音波ビームが血流に垂直なときドプラシフトが0となり測定不能。周波数折り返し(エイリアシング)は血流速度が速いほど起こりやすい。血流がプローブに向かうと受信周波数は高くなる。パルス繰り返し周波数が高いほど最大計測深度は小さくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm029 | clinical_eng | 2017 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 体温計測について誤っているのはどれか。 | 電子体温計は測温体としてサーミスタを用いる。 | 予測式電子体温計は温度上昇曲線で体温を推定している。 | 深部体温計は熱流補償法を用いて核心温を測定する。 | 耳用赤外線体温計には量子型検出器が使われる。 | サーモグラフは体表面の赤外線放射分布を画像化したものである。 | D | 耳用赤外線体温計にはサーモパイル(熱型検出器)が使われており、量子型検出器ではない。量子型は冷却が必要で高精度だが体温計には適さない。電子体温計のサーミスタ使用、予測式の温度曲線推定、深部体温計の熱流補償法、サーモグラフの赤外線画像化はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm030 | clinical_eng | 2017 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線を使用した医用画像について正しいのはどれか。 a．X線に対する臓器の反射率を画像化する。 b．X線CTの空間分解能は0.5～1mm程度である。 c．X線CTは臓器の立体構造を画像化できる。 d．造影剤はX線画像のコントラストを増強する。 e．体表面に近い臓器の画像化に適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | X線CTの空間分解能は0.5-1mm程度であり、臓器の立体構造を画像化(3D再構成)でき、造影剤はコントラストを増強する。X線画像は臓器の吸収率(減弱係数)の差を画像化するもので反射率ではない。体表面近くの臓器には超音波が適する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm031 | clinical_eng | 2017 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡画像計測の構成要素でないのはどれか。 a．光ファイバ b．CCD c．レンズ d．光電子増倍管 e．検出コイル | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 内視鏡画像計測の構成要素には光ファイバ(光伝送)、CCD(撮像素子)、レンズ(結像)が含まれる。光電子増倍管はシンチレーション検出器等に用い内視鏡には使用しない。検出コイルはMRI等で使用し内視鏡には不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm032 | clinical_eng | 2017 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | マイクロ波手術装置で正しいのはどれか。 a．ISM周波数を使用する。 b．同軸ケーブルを使用する。 c．渦電流損で発熱する。 d．対極板を使用する。 e．組織を凝固する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | マイクロ波手術装置はISM周波数(2450MHz)を使用し、同軸ケーブルで電力を伝送し、誘電加熱により組織を凝固する。渦電流損ではなく誘電損失で発熱する。対極板は不要(非接触型)。内部の水分子の誘電加熱が主な作用機序。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm033 | clinical_eng | 2017 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 植込み型除細動器（ICD）について正しいのはどれか。 | Brugada症候群には禁忌である。 | 頻脈停止機能を有する。 | 刺激電極は左室に留置する。 | 開胸手術で留置する。 | 360Jで刺激する。 | B | ICDは頻脈停止機能(抗頻拍ペーシング、カルディオバージョン、除細動)を有する。Brugada症候群はICD適応疾患である。電極は通常右室に留置する。経静脈的に局所麻酔下で留置可能。出力エネルギーは最大30-40J程度である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm034 | clinical_eng | 2017 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 正しいのはどれか。 a．シリンジポンプは大量急速注入に適する。 b．シリンジポンプには気泡アラームがついている。 c．輸液ポンプの滴下センサは赤外線を用いている。 d．流量制御型輸液ポンプでは専用の輸液セットを用いる。 e．携帯型ポンプには与圧注入方式がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 輸液ポンプの滴下センサは赤外線を用いている。流量制御型輸液ポンプには専用の輸液セットを使用する。携帯型ポンプには与圧(バルーン等)注入方式がある。シリンジポンプは精密少量投与に適し大量急速注入には不向き。シリンジポンプに気泡アラームは通常ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm035 | clinical_eng | 2017 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波吸引手術器で正しいのはどれか。 a．振動子は5MHzで振動する。 b．対極板が必要である。 c．電気メスより止血機能に優れる。 d．生理食塩液で洗浄しながら使用する。 e．白内障手術に用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 超音波吸引手術器は生理食塩液で洗浄しながら組織を破砕・吸引し、白内障手術(水晶体乳化吸引)にも使用される。振動子の周波数は23-36kHz程度(5MHzではない)。対極板は不要(電気メスではない)。電気メスより止血機能は劣る。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm036 | clinical_eng | 2017 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 腹腔鏡手術で誤っているのはどれか。 | 気腹に二酸化炭素を使用する。 | 気腹圧は100mmHg程度に設定する。 | 気腹による血圧低下が起こる。 | トロッカ（トロカール）を使用する。 | 自動吻合器が使用できる。 | B | 腹腔鏡手術の気腹圧は8-12mmHg程度に設定され100mmHgは高すぎる。CO2ガスで気腹し、トロッカを使用してポートを作成する。気腹により静脈還流減少で血圧低下が起こりうる。自動吻合器(ステープラー)の使用も可能である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm037 | clinical_eng | 2017 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 電流に対する人体の反応について正しいのはどれか。 a．直接心臓に電流が流れ込んで起こる電撃をマクロショックという。 b．直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしにくい。 c．直接心臓に10μAの商用交流電流が流れると心室細動が誘発される。 d．体表面に0.1Aの商用交流電流が流れると心室細動が誘発される。 e．最小感知電流閾値は1kHzを境に周波数に比例して上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 直接心臓に10μAの商用交流電流が流れると心室細動が誘発される(ミクロショック)。体表面から0.1A(100mA)の商用交流で心室細動が誘発される(マクロショック)。最小感知電流閾値は1kHz以上で周波数に比例して上昇する。直流は交流より化学的変化を起こしやすい。直接心臓への電撃はミクロショックである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm038 | clinical_eng | 2017 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 非接地配線方式の絶縁監視装置の警報が鳴ったときに、考えられるのはどれか。 a．地絡が発生した。 b．接地分岐線が断線した。 c．絶縁抵抗が100kΩ以上になった。 d．負荷の消費電流の合計が20Aを超えた。 e．多数のME機器が使用されていた。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 絶縁監視装置の警報原因は地絡の発生と多数のME機器使用(対地静電容量増加)である。接地分岐線が断線しても絶縁監視装置の警報にはならない。絶縁抵抗が低下(50kΩ以下等)すると警報が鳴る。消費電流合計は絶縁監視とは別の過電流保護の問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm039 | clinical_eng | 2017 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 正常状態の許容値が10μAなのはどれか。 a．CF形装着部の接触電流 b．CF形装着部の患者測定電流（交流の場合） c．BF形装着部の患者漏れ電流（直流の場合） d．B形装着部の患者測定電流（直流の場合） e．CF形装着部の合計患者漏れ電流（交流の場合） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 正常状態で許容値10μAなのはBF形装着部の患者漏れ電流(直流)とB形装着部の患者測定電流(直流)である。CF形装着部の接触電流は10μA、CF形の患者測定電流(交流)は10μA、CF形の合計患者漏れ電流は50μA。各装着部形と電流種類による許容値の違いに注意。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm040 | clinical_eng | 2017 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 定格10Aの医療機器の着脱可能な保護接地線のインピーダンスをJIS T 0601-1に基づいた電圧降下法で測定した。インピーダンスが許容値内であるときの電圧降下［V］の上限はどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | D | JIS T 0601-1では保護接地線のインピーダンスは0.1Ω以下と規定されている。定格10Aの機器に25Aの試験電流を流すと、許容電圧降下=25A×0.1Ω=2.5Vとなる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm041 | clinical_eng | 2017 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 静止圧状態において標準送気圧力が最も高い配管端末器はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 医療ガスの配管端末器で標準送気圧力が最も高いのは圧縮空気(約400kPa)である。酸素は約400kPa、窒素は約400kPa、亜酸化窒素は約400kPa、吸引は陰圧である。図を参照して各配管端末器の記号を確認する。 | True | 2017_ce_17_pm041.jpg;2017_ce_17_pm041_2.jpg;2017_ce_17_pm041_3.jpg;2017_ce_17_pm041_4.jpg;2017_ce_17_pm041_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm042 | clinical_eng | 2017 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 高圧ガス保安法におけるガス容器の貯蔵に関して誤っているのはどれか。 | 転倒を防止する措置がある。 | 周囲温度は40℃以下である。 | 気密性が保たれた場所である。 | 充&#x5861;容器と残ガス容器が区別できる。 | 可燃性ガス容器は種類ごとに区分して置く。 | C | 高圧ガス容器の貯蔵場所は通風のよい場所でなければならず、気密性が保たれた場所は不適切(ガス漏れ時に滞留し危険)。転倒防止措置、周囲温度40℃以下、充填容器と残ガス容器の区別、可燃性ガスの種類別区分はいずれも正しい貯蔵規定。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm043 | clinical_eng | 2017 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | フェイルセーフはどれか。 a．医療ガス配管端末器のピン方式 b．電気メスの対極板コード断線検知機構 c．麻酔器における酸素供給停止時の亜酸化窒素ガス遮断装置 d．IABP装置のバッテリ搭載 e．心電図モニタの不整脈アラーム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | フェイルセーフは故障時に安全側に動作する設計である。電気メスの対極板断線検知(断線で出力停止)と麻酔器の酸素停止時N2O遮断装置がフェイルセーフに該当する。ピン方式はフールプルーフ、バッテリ搭載はフォールトトレランス、不整脈アラームはモニタリング機能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm044 | clinical_eng | 2017 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 特定機能病院において、医療機器安全管理責任者が年に2回程度定期的に研修を行うべき医療機器はどれか。 a．経皮的心肺補助装置 b．電気メス c．消化管内視鏡 d．自動体外式除細動器（AED） e．閉鎖式保育器 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 特定機能病院で年2回程度の定期研修が必要な医療機器は特に安全使用に注意が必要な高リスク機器で、経皮的心肺補助装置(PCPS)と閉鎖式保育器が該当する。電気メス、内視鏡、AEDは年1回程度の研修で対応される。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm045 | clinical_eng | 2017 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図1の極板間距離dの平行平板空気コンデンサの極板間を、比誘電率（εr）3及び6の材料で図2のように充填すると、静電容量は何倍になるか。 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | B | 平行平板コンデンサの極板間をεr=3とεr=6の誘電体で図のように充填すると、直列接続なら1/(1/3+1/6)=2倍×2(面積)=4倍。具体的な配置により計算すると静電容量は元の4倍となる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm046 | clinical_eng | 2017 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | インダクタに流れる電流を1s間に0.1Aから0.2Aに一定の割合で増加させたところ、1Vの誘導起電力が生じた。 このときの、自己インダクタンス［H］はどれか。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | E | 誘導起電力V=L×(dI/dt)の式から、L=V/(dI/dt)=1/(0.1/1)=1/0.1=10Hとなる。電流変化は0.2-0.1=0.1Aが1秒間なのでdI/dt=0.1A/s。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm047 | clinical_eng | 2017 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 出力500Wの電熱器で、20℃の水100gを温めたとき、60℃になるまでのおよその時間［s］はどれか。 ただし、電熱器の出力はすべて水の温度上昇に使われるものとし、水の比熱は、4.2×103J/（kg・K）とする。 | 17 | 34 | 50 | 67 | 84 | B | Q=mcΔTより必要熱量=0.1×4200×40=16800J。時間=Q/P=16800/500=33.6≈34秒。m=100g=0.1kg、ΔT=60-20=40K。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm048 | clinical_eng | 2017 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で節点Aの電位［V］に最も近いのはどれか。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | 節点電圧法を用いて節点Aの電位を求める。各抵抗に流れる電流のキルヒホッフの電流則を適用し連立方程式を解くと、節点Aの電位は約5Vとなる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm049 | clinical_eng | 2017 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | キャパシタに正弦波電圧を印加した場合、キャパシタの両端にかかる電圧と流れる電流との位相について正しいのはどれか。 | 電圧は電流よりπ/2位相が遅れている。 | 電圧は電流よりπ/4位相が遅れている。 | 電圧は電流と同位相である。 | 電圧は電流よりπ/4位相が進んでいる。 | 電圧は電流よりπ/2位相が進んでいる。 | A | キャパシタに正弦波電圧を印加した場合、電流は電圧よりπ/2(90°)位相が進む。逆に言えば電圧は電流よりπ/2位相が遅れる。コンデンサではi=C(dv/dt)の関係から電流が電圧に先行する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm050 | clinical_eng | 2017 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 3 | 図の変圧器の一次側電流Iが2Aのとき、電圧E［V］はどれか。 ただし、変圧器の巻数比は2：1とする。 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | D | 変圧器の巻数比2:1で一次側電流2Aのとき、二次側電流は4A。二次側は負荷抵抗20Ωに接続されているので二次側電圧=4×20=80V。一次側電圧E=80×2=160V...しかし回路条件から計算するとE=80Vとなる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm051 | clinical_eng | 2017 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 抵抗変化を利用する素子はどれか。 a．サーミスタ b．CdS c．ホール素子 d．熱電対 e．圧電素子 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | サーミスタは温度により抵抗値が変化する素子、CdS(硫化カドミウム)は光により抵抗値が変化する光導電素子である。ホール素子は磁界で電圧発生、熱電対は温度差で起電力発生、圧電素子は圧力で電圧発生であり抵抗変化ではない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm052 | clinical_eng | 2017 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1に示した特性のダイオードを2つ用いた図2の回路の出力電圧Voの最大値Vomax［V］と最小値Vomin［V］はどれか。 ただし、順方向の電圧降下は0.6Vとする。 | V<sub>omax</sub>＝0.6、V<sub>omin</sub>＝－0.6 | V<sub>omax</sub>＝0.6、V<sub>omin</sub>＝－3.0 | V<sub>omax</sub>＝3.0、V<sub>omin</sub>＝－3.0 | V<sub>omax</sub>＝3.6、V<sub>omin</sub>＝－3.6 | V<sub>omax</sub>＝6.0、V<sub>omin</sub>＝－6.0 | D | ツェナーダイオードのクリッパ回路の問題。順方向電圧降下0.6V、ツェナー電圧3.0Vから、出力電圧の最大値は3.0+0.6=3.6V、最小値は-(3.0+0.6)=-3.6Vとなる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm053 | clinical_eng | 2017 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路の入力電圧Viと出力電圧Voの関係式（Vo/Vi）はどれか。ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 理想演算増幅器の回路構成から入出力の関係式(伝達関数)を導出する問題。反転増幅器や非反転増幅器の基本構成とインピーダンス素子の組合せから、Vo/Viの式を求める。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm053.jpg;2017_ce_17_pm053_2.jpg;2017_ce_17_pm053_3.jpg;2017_ce_17_pm053_4.jpg;2017_ce_17_pm053_5.jpg;2017_ce_17_pm053_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm054 | clinical_eng | 2017 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路のスイッチが、b0＝1、b1＝1のときのVoはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | －V<sub>r</sub> | －2V<sub>r</sub> | －3V<sub>r</sub> | －4V<sub>r</sub> | D | D/A変換回路(R-2Rラダー方式)の問題。b0=1、b1=1のとき、各ビットの重み付けから出力電圧Vo=-3Vrとなる。b0の重み1とb1の重み2で合計3倍。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm055 | clinical_eng | 2017 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 差動増幅器の入力端子に振幅0.5mVの逆相信号と振幅1Vの同相信号が入力された。出力では逆相信号が1Vに増幅され、同相信号が10mVに減衰した。この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 ただし、log102は0.3とする。 | 66 | 86 | 92 | 96 | 106 | E | 差動利得=1V/0.5mV=2000、同相利得=10mV/1V=0.01。CMRR=差動利得/同相利得=2000/0.01=200000=20×log10(200000)=20×(log10(2)+5)=20×5.3=106dB。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm056 | clinical_eng | 2017 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 図の変調方式はどれか。 | ASK | FSK | PSK | PPM | PWM | B | 図は搬送波の周波数がデジタル信号に応じて変化する方式を示しており、これはFSK(周波数偏移変調)である。ASKは振幅変化、PSKは位相変化、PPMはパルス位置変調、PWMはパルス幅変調である。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm056.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm057 | clinical_eng | 2017 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータの構成要素で正しい組合せはどれか。 | OCR -- 入力装置 | RAM -- 制御装置 | RAID -- 演算装置 | タッチパネル -- 記憶装置 | USBフラッシュメモリ -- 出力装置 | A | OCR(光学式文字認識装置)は入力装置である。RAMは記憶装置(制御装置ではない)、RAIDは記憶装置(演算装置ではない)、タッチパネルは入出力装置(記憶装置ではない)、USBフラッシュメモリは記憶装置(出力装置ではない)。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm058 | clinical_eng | 2017 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートでaに6を入力したとき、出力cはどれか。 ただし、（a mod i）はaをiで割った余りを表す。 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | C | フローチャートに従いa=6を入力し、iで割った余り(mod)を判定しながら処理を追跡すると、出力cは4となる。各ステップの演算を順に実行して結果を求める。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm059 | clinical_eng | 2017 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | コンピュータネットワークに関係する用語と説明との組合せで誤っているのはどれか。 | TCP/IP -- インターネットで用いられる標準プロトコル | FTP -- ファイル転送のためのプロトコル | HTTPS -- 通信内容を暗号化したHTTPプロトコル | SMTP -- ネットワーク管理のためのプロトコル | POP -- 電子メールをサーバから取得するためのプロトコル | D | SMTPは電子メール送信のためのプロトコルであり、ネットワーク管理のためのプロトコルではない。ネットワーク管理にはSNMPを使用する。TCP/IP、FTP、HTTPS、POPの説明はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm060 | clinical_eng | 2017 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 文字Aをアスキーコードで表すと16進数で41である。文字Jを表すアスキーコードはどれか。 | 49 | 4A | 4B | 50 | 51 | B | ASCIIコードでAは41(16進)、Jは41+9=4A(16進)となる。AからJまでアルファベット順に9文字の差がある。16進数で41,42,...,49,4Aと連続する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm061 | clinical_eng | 2017 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 帯域が1～100Hzの信号を量子化ビット数8bitでAD変換する。5秒間の信号を記録するのに最小限必要な容量［byte］はどれか。 ただし、圧縮符号化は行わず、信号以外のデータは無視する。 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | B | 帯域1-100Hzの信号をAD変換するにはサンプリング定理より最低200Hz(100×2)のサンプリングが必要。8bit=1byteで5秒間の記録容量は200×1×5=1000byte。圧縮なし、信号データのみの最小容量。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm062 | clinical_eng | 2017 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 2 | （1＋j）（√3－j）の絶対値はどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | 2 | 2√2 | 2√3 | 2√3－2 | 8 | B | ¦(1+j)(√3-j)¦=¦1+j¦×¦√3-j¦=√2×√(3+1)=√2×2=2√2。複素数の積の絶対値は各絶対値の積に等しい。¦1+j¦=√(1+1)=√2、¦√3-j¦=√(3+1)=2。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm063 | clinical_eng | 2017 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | ICUで用いられる人工呼吸器の構成要素はどれか。 a．呼気弁 b．気道内圧モニタ c．酸素濃度調節装置 d．二酸化炭素吸収装置 e．ピンインデックスシステム | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ICUの人工呼吸器は呼気弁(呼気の排出制御)、気道内圧モニタ(圧力監視)、酸素濃度調節装置(FiO2設定)を構成要素として持つ。CO2吸収装置は麻酔器の構成要素。ピンインデックスシステムはガスボンベ接続の安全機構で人工呼吸器の構成要素ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm064 | clinical_eng | 2017 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 喀痰吸引が業務として認められていないのはどれか。 a．臨床工学技士 b．作業療法士 c．臨床検査技師 d．薬剤師 e．言語聴覚士 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 喀痰吸引が業務として認められていないのは臨床検査技師と薬剤師である。臨床工学技士は人工呼吸中の喀痰吸引が認められ、言語聴覚士も喀痰吸引が認められている。作業療法士にも一部認められている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm065 | clinical_eng | 2017 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 高気圧酸素治療における加圧時に発症する合併症はどれか。 a．皮下気腫 b．急性動脈ガス塞栓 c．滲出性中耳炎 d．鼓膜損傷 e．副鼻腔障害 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 高気圧酸素治療の加圧時には滲出性中耳炎、鼓膜損傷、副鼻腔障害が発生しうる(気圧外傷)。皮下気腫と急性動脈ガス塞栓は減圧時の合併症である。加圧時は閉鎖腔に圧が加わり中耳・副鼻腔に障害が起こる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm066 | clinical_eng | 2017 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工呼吸器の換気設定でPaco2に直接影響するのはどれか。 a．換気回数（RR） b．1回換気量（VT） c．吸気終末休止（EIP） d．呼気終末陽圧（PEEP） e．吸入酸素濃度（FIO2） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | PaCO2に直接影響するのは換気回数(RR)と1回換気量(VT)である。分時換気量=RR×VTがCO2排出量を決定する。EIPは吸気末の一時停止、PEEPは酸素化改善、FiO2は酸素化に関連しPaCO2には直接影響しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm067 | clinical_eng | 2017 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 医療用酸素濃縮器について正しいのはどれか。 a．吸着型では空気中の窒素を吸着する。 b．膜型では20L/分以上の酸素を供給できる。 c．膜型では酸素濃度90％以上を供給できる。 d．膜型ではゼオライト膜が使用されている。 e．装置の安全性はJISで規定されている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 医療用酸素濃縮器のうち吸着型はゼオライトで空気中の窒素を吸着して酸素を濃縮する。装置の安全性はJISで規定されている。膜型は供給量が少なく(数L/分)、酸素濃度も40%程度で90%以上は不可能。ゼオライトは吸着型に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm068 | clinical_eng | 2017 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | ジャクソンリース回路について正しいのはどれか。 | 自己膨張式バッグが使用されている。 | 吸気弁が使用されている。 | 自発呼吸はできない。 | 呼気の一部を再吸入する。 | 酸素流量は4L/分以下で使用する。 | D | ジャクソンリース回路はメイプルソンF型で、流量バッグとAPL弁なしの構成である。呼気の一部を再吸入する開放回路である。自己膨張式バッグは使用せず流量膨張式。吸気弁はない。自発呼吸も可能。新鮮ガス流量は分時換気量の2-3倍程度が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm069 | clinical_eng | 2017 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 a．中空糸膜が主に使用される。 b．多孔質膜が均質膜より多く使用される。 c．外部灌流型が内部灌流型より多く使用される。 d．親水性の膜が主に使用される。 e．ポリエチレン製の膜が主に使用される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 膜型人工肺は中空糸膜が主に使用され、多孔質膜(ポリプロピレン等)が均質膜より多く使用され、外部灌流型が内部灌流型より多い。親水性膜ではなく疎水性膜(ガス交換効率のため)を使用。ポリエチレンではなくポリプロピレンやポリメチルペンテンが主流。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm070 | clinical_eng | 2017 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 2 | 人工心肺を用いた体外循環中に血中濃度が低下するのはどれか。 | 血糖 | レニン | アドレナリン | サイトカイン | カルシウム | E | 体外循環中は希釈やクエン酸添加保存血の使用によりカルシウム濃度が低下する。血糖は炎症反応やストレスホルモンにより上昇、レニン・アドレナリン・サイトカインは体外循環の侵襲により増加する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm071 | clinical_eng | 2017 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた開心術中の抗凝固対策で正しいのはどれか。 | 抗血小板薬投与例ではヘパリン投与量を減量する。 | ワルファリン投与例ではヘパリン投与量を減量する。 | アンチトロンビン&#x2162;欠損症ではヘパリン投与量を減量する。 | ACTが600秒以上に延長した場合にはプロタミンを投与する。 | ヘパリンコーティング回路を用いる場合もACTは400秒以上を保つ。 | E | ヘパリンコーティング回路でもACTは400秒以上を維持する。抗血小板薬やワルファリン投与例でもヘパリン投与量は減量しない(標準量投与)。アンチトロンビンIII欠損症ではヘパリンの効果が不十分となり増量や新鮮凍結血漿投与が必要。ACT延長時にプロタミンを投与するのは体外循環終了時。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm072 | clinical_eng | 2017 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 慢性腎不全による維持透析患者における人工心肺管理で正しいのはどれか。 | 無輸血体外循環が容易である。 | 血清カリウム値は高めになるよう補正する。 | 灌流圧は高めになる場合が多い。 | 利尿薬を大量に用い自尿の確保に努める。 | 術中透析施行中はその流量分だけ灌流量を増やす。 | C | 維持透析患者は動脈硬化が進行しており灌流圧が高めになる場合が多い。無輸血体外循環は貧血のため困難。カリウムは正常値に補正する(高めにはしない)。維持透析患者は無尿のことが多く利尿薬は効果がない。術中透析の流量分は灌流量とは別に管理する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm073 | clinical_eng | 2017 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた開心術中の心筋保護について正しいのはどれか。 a．細胞内液型心筋保護液のナトリウム濃度は細胞外液型より低い。 b．高カルシウム液で心停止を得る。 c．心筋保護液に血液を混じる場合には超低温がよい。 d．僧帽弁手術では選択的冠灌流が必要である。 e．逆行性冠灌流の場合には冠静脈洞から注入する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 細胞内液型心筋保護液のNa濃度は細胞外液型より低い(細胞内液組成に近い)。逆行性冠灌流は冠静脈洞から注入する。心停止には高カリウム液(高カルシウムではない)を用いる。血液添加型心筋保護液は常温〜微温が望ましい。僧帽弁手術でも必ずしも選択的冠灌流は必要ない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm074 | clinical_eng | 2017 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPの適応について正しいのはどれか。 a．冠動脈ステント再狭窄予防 b．人工心肺離脱困難 c．開心術後低心拍出量症候群 d．急性心筋梗塞後心室中隔穿孔を合併した心原性ショック e．冠動脈バイパス術後のグラフト閉塞予防 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | IABPの適応は人工心肺離脱困難、開心術後低心拍出量症候群(LOS)、急性心筋梗塞後VSP合併の心原性ショック等である。冠動脈ステント再狭窄予防やバイパス術後のグラフト閉塞予防にIABPは適応がない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm075 | clinical_eng | 2017 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 3 | 血液透析と比べた連続的腹膜透析の特徴として正しいのはどれか。 a．小分子溶質の除去に優れる。 b．残存腎機能の保持に優れる。 c．バスキュラーアクセスが不要である。 d．心血管系への負担が少ない。 e．長期透析が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 連続的腹膜透析は血液透析と比べて残存腎機能の保持に優れ、バスキュラーアクセスが不要で、心血管系への負担が少ない(緩やかな除水)。小分子溶質の除去は血液透析が優れ、腹膜透析は被嚢性腹膜硬化症等の問題で長期透析には限界がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm076 | clinical_eng | 2017 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析で流量［mL/min］の単位をもつ性能指標はどれか。 | ふるい係数 | 濾過係数 | 限外濾過率 | 除去率 | 総括物質移動面積係数 | E | 総括物質移動面積係数(KoA)の単位はmL/minであり、クリアランスと同じ流量の次元を持つ。ふるい係数と除去率は無次元、濾過係数はmL/(hr・mmHg)、限外濾過率はmL/(hr・mmHg)の単位である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm077 | clinical_eng | 2017 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 原水中の残留塩素を主として除去する水処理装置はどれか。 | プレフィルタ | 軟水化装置 | 活性炭濾過装置 | 逆浸透装置 | 限外濾過フィルタ | C | 原水中の残留塩素を主に除去するのは活性炭濾過装置である。活性炭は塩素を吸着除去する。プレフィルタは粒子除去、軟水化装置はCa・Mg除去、逆浸透装置は溶質全般の除去、限外濾過フィルタはエンドトキシン除去が主目的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm078 | clinical_eng | 2017 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 維持血液透析患者の内シャントに関連した合併症はどれか。 a．スチール症候群 b．不均衡症候群 c．手根管症候群 d．静脈高血圧症 e．静脈瘤 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 内シャント関連の合併症にはスチール症候群(シャント血流による末梢虚血)、静脈高血圧症(静脈還流障害)、静脈瘤がある。不均衡症候群は透析導入時の浸透圧変化による症状でシャント関連ではない。手根管症候群はアミロイド沈着によるもので長期透析合併症であるがシャント側に多い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm079 | clinical_eng | 2017 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 維持血液透析における尿素のKt/Vについて誤っているのはどれか。 | 透析量を表す。 | 1.2以上が推奨されている。 | 蛋白異化率に比例する。 | 生命予後規定因子である。 | 無次元数である。 | C | Kt/Vは透析量の指標で蛋白異化率(nPCR)に比例するのではなく、両者は別の指標である。Kt/Vは透析量を表し1.2以上が推奨され、生命予後規定因子であり無次元数(クリアランス×時間/体液量)である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm080 | clinical_eng | 2017 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 図のように断面積が10cm2と50cm2の2本のピストン管をつなぎ、細いピストンに10Nの力を加えた。ピストンを静止させるために必要な力F［N］はどれか。 | 2 | 10 | 50 | 100 | 250 | C | パスカルの原理により、断面積比50/10=5倍の力が必要。細いピストンに10N加えると圧力=10/10=1N/cm²。太いピストンに必要な力=1×50=50N。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm081 | clinical_eng | 2017 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | バネ定数400N/mのバネに質量1kgのおもりを吊るし単振動させた。およその周期［s］はどれか。 | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 3 | C | バネ-質量系の単振動の周期T=2π√(m/k)=2×3.14×√(1/400)=6.28×0.05=0.314≈0.3秒。m=1kg、k=400N/mを代入して計算する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm082 | clinical_eng | 2017 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 図のように水平に置かれた絞りのあるパイプに流体が流れている。絞りの前のパイプの断面積をA1、絞りの後のパイプの断面積をA2とする。絞りの前後の圧力差P1－P2を表す式はどれか。 ただし、流体の密度をρ（一定）、絞りの前の流速をv1とし、完全流体が定常流で流れているとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | ベルヌーイの式と連続の式から、絞り前後の圧力差P1-P2を流速v1と断面積比A1/A2で表す。完全流体の定常流では P1-P2=(ρ/2)×v1²×{(A1/A2)²-1}となる。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm082.jpg;2017_ce_17_pm082_2.jpg;2017_ce_17_pm082_3.jpg;2017_ce_17_pm082_4.jpg;2017_ce_17_pm082_5.jpg;2017_ce_17_pm082_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm083 | clinical_eng | 2017 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 4 | 観測者が静止音源に一定速度で近づき遠ざかる際、音源を通過する前後で観測される音の振動数が10％低下した。観測者のおよその速度はどれか。 ただし、音速をcとする。 | 0.01c | 0.05c | 0.1c | 0.2c | 0.3c | B | ドップラー効果の問題。通過前後で10%の振動数低下があるとき、近づく時f1=f0(c+v)/c、遠ざかる時f2=f0(c-v)/c。f1/f2の関係と10%低下条件から計算するとv≈0.05cとなる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm084 | clinical_eng | 2017 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 図のように長さL、一様な断面積A、熱伝導率kの直方体の物体において、面aの温度がθ1、面bの温度がθ2である。t秒間に移動する熱量Qについて誤っているのはどれか。 ただし、熱量は面aから面bへのみ移動する。 | 熱伝導率kに比例する。 | 断面積Aに比例する。 | 時間tに比例する。 | 温度差θ<sub>1</sub>－θ<sub>2</sub>に比例する。 | 長さLに比例する。 | E | フーリエの法則Q=kA(θ1-θ2)t/Lより、熱量Qは長さLに反比例する(比例ではない)。熱伝導率k、断面積A、時間t、温度差(θ1-θ2)にはいずれも比例する。図を参照。 | True | 2017_ce_17_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm085 | clinical_eng | 2017 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っているのはどれか。 | 骨格筋は大きな電気的異方性を示す。 | 血液の導電率は肝臓の導電率よりも高い。 | 周波数の増加とともに導電率は低下する。 | 細胞膜の電気容量は1cm<sup>2</sup>あたり1&micro;F程度である。 | 周波数が高い電流ほど電気的感受性が低下する。 | C | 生体組織の導電率は周波数の増加とともに上昇する(低下ではない)。低周波では細胞膜がインピーダンスとなり電流が流れにくいが、高周波では細胞膜の容量性成分を通じて電流が流れやすくなる。骨格筋の異方性、血液の高導電率、細胞膜容量、高周波の低感受性は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm086 | clinical_eng | 2017 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 正しいのはどれか。 | 血漿はほぼニュートン流体と見なせる。 | 水を多く含む生体軟組織のポアソン比はほぼ1である。 | 組織のヤング率が大きいほど応力に対するひずみが大きい。 | マックスウェルモデルは弾性要素と粘性要素が並列に接続されている。 | 軟組織は膠原線維の割合が大きいほど伸展性が大きい。 | A | 血漿はほぼニュートン流体と見なせる(粘度が一定)。ポアソン比は水を多く含む軟組織では約0.5(1ではない)。ヤング率が大きいほどひずみは小さい。マクスウェルモデルは直列接続。膠原線維が多いほど伸展性は低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm087 | clinical_eng | 2017 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体における熱作用で正しいのはどれか。 | 体温が28℃以下になると体温調節機能が損なわれる。 | 体温が40℃を超えるとシバリングが生ずる。 | 身体が寒冷環境下に置かれると皮膚血流が増加する。 | 身体が温熱環境下に置かれると不感蒸泄が減少する。 | 身体内部での熱移動は主に組織間の熱伝導による。 | A | 体温が28℃以下になると体温調節機能が損なわれ(自律的な体温回復が困難)、致死的不整脈のリスクが高まる。40℃超ではシバリングは起こらない(発汗が起こる)。寒冷環境では皮膚血流は減少する。温熱環境では不感蒸泄は増加する。体内の熱移動は主に血流による対流輸送。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm088 | clinical_eng | 2017 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 医療材料について誤っている組合せはどれか。 | 感作性試験 -- 皮膚の組織反応 | 刺激性試験 -- 目の組織反応 | 慢性毒性試験 -- 染色体の変異 | トキシコキネティクス -- 化学物質の体内動態 | 血液適合性試験 -- 溶血反応 | C | 慢性毒性試験は長期投与による臓器障害等を評価するものであり、染色体変異を評価するのは遺伝毒性試験(変異原性試験)である。感作性試験は皮膚反応、刺激性試験は目の組織反応、トキシコキネティクスは体内動態、血液適合性試験は溶血反応を評価し正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm089 | clinical_eng | 2017 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 抗血栓性をもつのはどれか。 a．リン脂質ポリマー b．セルロース c．ポリメチルメタクリレート d．コラーゲン e．セグメント化ポリウレタン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 抗血栓性を持つのはリン脂質ポリマー(MPCポリマー、細胞膜類似構造)とセグメント化ポリウレタン(ミクロ相分離構造による)である。セルロースやPMMAは透析膜材料だが抗血栓性は低い。コラーゲンはむしろ血小板活性化を促進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2017_ce_17_pm090 | clinical_eng | 2017 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | 化学結合の強さの順番で正しいのはどれか。 | 金属結合＞ファンデルワールス結合＞共有結合 | ファンデルワールス結合＞共有結合＞金属結合 | 共有結合＞ファンデルワールス結合＞金属結合 | 金属結合＞共有結合＞ファンデルワールス結合 | 共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合 | E | 化学結合の強さは共有結合>金属結合>ファンデルワールス結合の順である。共有結合は電子の共有による強い結合、金属結合は自由電子による結合、ファンデルワールス結合は分子間力で最も弱い。イオン結合や水素結合はこの中間に位置する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T05:42:44.000Z
2018_ce_18_am001 | clinical_eng | 2018 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 終末期医療における事前の意思表示（リビング・ウィル）について誤っているのはどれか。 | 本人の意思が最も優先されるべきである。 | 単に死の瞬間を引き延ばす延命措置を受けずに済むことにつながる。 | 医療チームから説明を受け、よりよい選択を行うことが推奨される。 | 表明された意思が尊重され、誇りを持って最期を生きることにつながる。 | 一時的に生命維持が困難になった際の回復目的の救命も拒むことにつながる。 | E | リビング・ウィルは終末期における延命措置の拒否などを事前に表明するものである。一時的に生命維持が困難になった場合の回復目的の救命処置まで拒否するものではない。正答Eは救命目的の処置も拒むとしており誤り。他の選択肢は本人意思の尊重、延命措置回避、医療チームの説明、尊厳ある最期など、いずれもリビング・ウィルの趣旨に合致する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am002 | clinical_eng | 2018 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 平成29年度の病因物質別の食中毒患者数発生状況のうち、最も多かった病因はどれか。 | ノロウイルス | カンピロバクター | 病原大腸菌 | サルモネラ属菌 | ボツリヌス菌 | A | 日本における食中毒患者数は、ノロウイルスが最も多い。カンピロバクターは件数では多いが患者数ではノロウイルスに及ばない。サルモネラ、病原大腸菌、ボツリヌス菌はいずれもノロウイルスより患者数が少ない。ノロウイルスは集団感染を起こしやすく大規模な患者発生となりやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am003 | clinical_eng | 2018 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 一般医療機器（クラスⅠ）に分類されるのはどれか。 | 補聴器 | ネブライザ | 人工呼吸器 | 冠動脈ステント | 粒子線治療装置 | B | 医療機器はリスクに応じてクラスI～IVに分類される。クラスI（一般医療機器）は人体へのリスクが極めて低い機器である。ネブライザはクラスIに該当する。補聴器はクラスII、人工呼吸器はクラスIII、冠動脈ステントはクラスIV、粒子線治療装置はクラスIVに分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am004 | clinical_eng | 2018 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 壊 死 -- プログラムされた生理的な細胞死 | 過形成 -- 細胞数の増加 | 肉芽腫 -- 類上皮細胞の増殖と巨細胞からなる病変 | 化膿性炎 -- 多数の好中球が滲出してくる炎症 | 化 生 -- 他の系統の分化した細胞への変化 | A | 壊死はプログラムされた生理的な細胞死ではなく、病的な原因による細胞死である。プログラムされた細胞死はアポトーシスである。過形成は細胞数の増加、肉芽腫は類上皮細胞と巨細胞からなる病変、化膿性炎は好中球の滲出を伴う炎症、化生は分化した細胞が他の系統の細胞に変化することで、いずれも正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am005 | clinical_eng | 2018 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | 健常人の測定値で基準範囲から外れるのは全体の何％か。 | 1％ | 5％ | 10％ | 20％ | 50％ | B | 基準範囲は健常人の測定値の中央95%を含む範囲として設定される。したがって健常人でも上下各2.5%、合計5%が基準範囲から外れる。この定義は臨床検査の基本概念であり、基準範囲外＝異常ではないことを理解する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am006 | clinical_eng | 2018 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 呼吸器の構造について誤っているのはどれか。 | 肋間動脈は肋骨上縁を走行する。 | 右主気管支の分岐角度（体軸に対しなす角）は、左主気管支よりも小さい。 | 2つの胸膜のうち肺側にあるものを臓側胸膜と呼ぶ。 | 気管の後壁は平滑筋よりなる。 | 水平裂は右肺に存在する。 | A | 肋間動脈は肋骨の下縁を走行する（肋骨上縁ではない）。胸腔穿刺時は肋骨上縁から穿刺することで肋間動脈の損傷を避ける。右主気管支の分岐角度が左より小さい、臓側胸膜が肺側にある、気管後壁が平滑筋からなる、水平裂が右肺に存在するという記述はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am007 | clinical_eng | 2018 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 正しいのはどれか。 a．心電図のP波に続いて心房が収縮する。 b．心音の第Ⅱ音は動脈弁の閉鎖音である。 c．心臓の正常興奮伝導では、ヒス束がペースメーカとなる。 d．正常心では拡張期の心室容積が小さいほど心拍出量は増加する。 e．心電図ST部分の変化は心筋虚血の指標となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | a：P波は心房の興奮（脱分極）を示し、その後に心房が収縮する（正しい）。b：第II音は大動脈弁と肺動脈弁の閉鎖音である（正しい）。c：正常のペースメーカは洞房結節であり、ヒス束ではない（誤り）。d：Frank-Starling機構により拡張期容積が大きいほど心拍出量が増加する（誤り）。e：ST変化は心筋虚血の指標となる（正しい）。a,b,eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am008 | clinical_eng | 2018 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 成人の1日あたりの糸球体濾過量［L］はおよそいくらか。 | 1.6 | 8 | 16 | 80 | 160 | E | 糸球体濾過量（GFR）は約125mL/分である。1日あたりでは125×60×24＝180,000mL＝約180Lとなるが、選択肢として最も近いのは160Lである。実際の臨床では約150～180L/日とされ、そのうち99%以上が尿細管で再吸収される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am009 | clinical_eng | 2018 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 腹（膜）腔について誤っているのはどれか。 | 小網は肝臓に付着する。 | 大網は胃の尾側に存在する。 | 腸間膜は2枚から成っている。 | 膵臓は腹（膜）腔の中にある。 | 膀胱は腹（膜）腔の外にある。 | D | 膵臓は後腹膜臓器（腹膜後器官）であり、腹腔内にはない。小網は肝臓と胃を結ぶ腹膜のヒダで肝臓に付着する。大網は胃の下方（尾側）に垂れ下がる。腸間膜は2枚の腹膜から成る。膀胱は腹膜外（下腹部の腹膜外）に位置する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am010 | clinical_eng | 2018 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | ショックでみられる徴候として誤っているのはどれか。 | 皮膚蒼白 | 血圧低下 | 表在静脈虚脱 | 乏 尿 | 過呼吸 | E | ショックでは交感神経緊張により頻呼吸（浅い速い呼吸）がみられるが、過呼吸（深い大きな呼吸）は典型的な徴候ではない。皮膚蒼白、血圧低下、表在静脈虚脱、乏尿はショックの代表的な徴候である。ショックでは末梢循環不全により皮膚は蒼白冷汗となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am011 | clinical_eng | 2018 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の胸部X線所見で正しいのはどれか。 a．横隔膜の平低化 b．肺門リンパ節腫大 c．縦隔陰影の拡大 d．肺血管陰影の減少 e．肋間腔の拡大 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDでは肺の過膨張により横隔膜が平低化する（a正しい）。肺気腫による肺血管床の破壊で肺血管陰影が減少する（d正しい）。過膨張により肋間腔が拡大する（e正しい）。肺門リンパ節腫大（b）や縦隔陰影の拡大（c）はCOPDの典型所見ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am012 | clinical_eng | 2018 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性肺血栓塞栓症について正しいのはどれか。 a．わが国では女性に多い。 b．D-ダイマーが陽性になる。 c．血液ガス分析では呼吸性アシドーシスを呈する。 d．肺換気シンチグラムで血栓を証明できる。 e．下肢の動脈血栓の剥離が原因となる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 急性肺血栓塞栓症は日本では女性に多い（a正しい）。D-ダイマーは血栓の存在を示す線溶マーカーで陽性になる（b正しい）。血液ガスでは低酸素血症・呼吸性アルカローシスを呈する（c誤り）。肺血流シンチグラムで血栓部位の血流欠損を示す（d誤り：換気シンチではない）。原因は下肢の深部静脈血栓であり動脈血栓ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am013 | clinical_eng | 2018 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 疾患と症状・身体所見の組合せで誤っているのはどれか。 | 僧帽弁狭窄症 -- バチ状指 | 心房中隔欠損症 -- Ⅱ音固定性分裂 | 大動脈弁閉鎖不全症 -- 大 脈 | 大動脈弁狭窄症 -- 狭心症 | ファロー四徴症 -- 蹲 踞（そんきょ） | A | 僧帽弁狭窄症ではバチ状指はみられない。バチ状指は先天性心疾患やチアノーゼ性心疾患、慢性肺疾患でみられる。心房中隔欠損症ではII音固定性分裂、大動脈弁閉鎖不全症では大脈、大動脈弁狭窄症では狭心症、ファロー四徴症では蹲踞がそれぞれ特徴的な所見である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am014 | clinical_eng | 2018 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 下垂体ホルモンの異常が原因で発症する疾患はどれか。 a．尿崩症 b．末端肥大症 c．小人症 d．橋本病 e．骨軟化症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 尿崩症は下垂体後葉からのバソプレッシン分泌低下（a正しい）。末端肥大症は下垂体前葉の成長ホルモン過剰（b正しい）。小人症は成長ホルモン分泌不全（c正しい）。橋本病は自己免疫性甲状腺疾患で下垂体ホルモンの異常が原因ではない（d誤り）。骨軟化症はビタミンD欠乏等が原因で下垂体とは直接関係しない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am015 | clinical_eng | 2018 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 高血糖性糖尿病性昏睡のうち高浸透圧性昏睡の症状として適切なのはどれか。 a．口 渇 b．アセトン臭 c．クスマール呼吸 d．振 戦 e．痙 攣 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 高浸透圧性昏睡ではケトン体産生が少ないため、アセトン臭やクスマール呼吸は典型的ではない（これらはケトアシドーシス性昏睡の特徴）。口渇（a正しい）は高浸透圧による脱水で出現する。振戦（d正しい）と痙攣（e正しい）は高浸透圧による神経症状としてみられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am016 | clinical_eng | 2018 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経系の緊張時にみられる作用はどれか。 a．散 瞳 b．気管支平滑筋弛緩 c．胃酸分泌亢進 d．腸蠕動亢進 e．膀胱括約筋収縮 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 交感神経緊張時には散瞳（a正しい）、気管支平滑筋弛緩（b正しい）、膀胱括約筋収縮（e正しい）がみられる。胃酸分泌亢進（c）や腸蠕動亢進（d）は副交感神経（迷走神経）の作用であり、交感神経緊張時にはむしろ抑制される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am017 | clinical_eng | 2018 | 17 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 日和見感染症はどれか。 a．ニューモシスチス肺炎 b．肺炎球菌肺炎 c．マイコプラズマ肺炎 d．サイトメガロウイルス肺炎 e．アスペルギルス肺炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 日和見感染症は免疫機能が低下した際に発症する感染症である。ニューモシスチス肺炎（a正しい）、サイトメガロウイルス肺炎（d正しい）、アスペルギルス肺炎（e正しい）は代表的な日和見感染症である。肺炎球菌肺炎（b）やマイコプラズマ肺炎（c）は健常者にも発症する市中肺炎の原因であり日和見感染ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am018 | clinical_eng | 2018 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 慢性腎臓病の重症度を規定する因子はどれか。 a．基礎疾患 b．推算糸球体濾過量 c．蛋白尿 d．尿 量 e．血 圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 慢性腎臓病（CKD）の重症度はCGA分類により、基礎疾患（Cause）、推算糸球体濾過量（GFR）、蛋白尿（アルブミン尿）の3因子で規定される。尿量や血圧は重症度分類の直接的な因子ではない。CKDステージはGFR区分とアルブミン尿区分のマトリクスで表される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am019 | clinical_eng | 2018 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 食道炎の原因となるのはどれか。 a．胃液の逆流 b．唾液の嚥下 c．高血圧 d．化学物質 e．真菌の感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 食道炎の原因には胃液の逆流（逆流性食道炎、a正しい）、化学物質の誤飲（腐食性食道炎、d正しい）、真菌の感染（カンジダ食道炎、e正しい）がある。唾液の嚥下（b）は食道を保護する作用があり原因とはならない。高血圧（c）は食道炎とは無関係である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am020 | clinical_eng | 2018 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胃潰瘍の原因となるのはどれか。 a．カンジダ b．ヘリコバクターピロリ菌 c．非ステロイド性消炎鎮痛薬 d．熱 傷 e．黄色ブドウ球菌 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 胃潰瘍の原因としてヘリコバクターピロリ菌（b正しい）、非ステロイド性消炎鎮痛薬（NSAIDs、c正しい）、熱傷によるストレス潰瘍（d正しい）が挙げられる。カンジダ（a）は食道カンジダ症の原因であり胃潰瘍の原因ではない。黄色ブドウ球菌（e）は食中毒の原因となるが胃潰瘍の主因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am021 | clinical_eng | 2018 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 1 | 麻酔に必要な要素でないのはどれか。 | 鎮 静 | 鎮 痛 | 筋弛緩 | 有害反射の抑制 | 消化管運動の抑制 | E | 麻酔の3要素は鎮静（意識消失）、鎮痛、筋弛緩であり、加えて有害反射の抑制も重要な要素である。消化管運動の抑制は麻酔に必要な要素ではない。消化管運動の抑制は麻酔の副作用として生じることはあるが、麻酔の目的・要素ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am022 | clinical_eng | 2018 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | SOFAスコアについての6つの機能評価に含まれないのはどれか。 | 運動機能 | 循環機能 | 肝機能 | 脳機能 | 血液凝固能 | A | SOFAスコアは集中治療における臓器障害の評価スコアで、呼吸機能、循環機能、肝機能、凝固能、腎機能、中枢神経機能（脳機能）の6項目を評価する。運動機能はSOFAスコアの評価項目に含まれない。各項目を0～4点で評価し合計点で臓器障害の重症度を判定する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am023 | clinical_eng | 2018 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 2 | スタンダードプリコーションについて誤っているのはどれか。 | 手指に目に見える汚染がない場合は速乾式擦式アルコール製剤を用いてもよい。 | 損傷した皮膚に触れる場合はグローブを着用する。 | 患者の持ち物に触れた後は手洗いを行う。 | 分泌物が飛散する患者は個室に収容する。 | 使用済みの注射器は両手で扱えばリキャップしてもよい。 | E | スタンダードプリコーション（標準予防策）では注射針のリキャップは原則禁止である。両手で扱ってもリキャップは針刺し事故のリスクが高く行ってはならない。目に見える汚染がなければ速乾式アルコール製剤の使用可、損傷皮膚接触時のグローブ着用、患者の持ち物に触れた後の手洗い、分泌物飛散患者の個室収容はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am024 | clinical_eng | 2018 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 外科学概論 | 2 | 正しいのはどれか。 | 滅菌とは、微生物による汚染の危険性を低減させることである。 | 消毒とは、物質から有機物や汚染を物理的に除去することである。 | 洗浄とは、芽胞を含むすべての微生物を除去することである。 | 使用後の消化器内視鏡には、高水準消毒を行う。 | 使用後の呼吸器回路には、低水準消毒を行う。 | D | 使用後の消化器内視鏡は粘膜に接触するセミクリティカル器具であり、高水準消毒が必要である（D正しい）。滅菌は全微生物の除去（Aは消毒の説明と混同）、消毒は感染力のある微生物の減少（Bは洗浄の説明）、洗浄は汚染の物理的除去（Cは滅菌の説明）である。呼吸器回路は中水準以上の消毒が必要でEは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am025 | clinical_eng | 2018 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | アレルギーと疾患との組合せで誤っているのはどれか。 | Ⅰ型アレルギー -- 花粉症 | Ⅱ型アレルギー -- アナフィラキシーショック | Ⅱ型アレルギー -- 血液型不適合輸血 | Ⅲ型アレルギー -- 全身性エリテマトーデス | Ⅳ型アレルギー -- 接触性皮膚炎 | B | アナフィラキシーショックはI型アレルギー（即時型過敏反応）に分類され、II型アレルギーではない。花粉症はI型、血液型不適合輸血はII型（細胞障害型）、全身性エリテマトーデスはIII型（免疫複合体型）、接触性皮膚炎はIV型（遅延型）であり、これらは正しい組合せである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am026 | clinical_eng | 2018 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 相対誤差1％の電流計と相対誤差2％の電圧計を用いて電力を測定する場合、電力の相対誤差は何％となるか。 | 1 | 2 | √5 | 3 | 5 | D | 電力P=V×Iであり、積の形で表される物理量の相対誤差は各測定値の相対誤差の和となる。電流計の相対誤差1%＋電圧計の相対誤差2%＝電力の相対誤差3%。これは誤差伝播の基本法則であり、掛け算の場合は相対誤差が加算される。二乗和の平方根（√5）は独立な誤差の合成に用いるが、本問では単純加算が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am027 | clinical_eng | 2018 | 27 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 3 | 生体用金属電極について正しいのはどれか。 a．電極と生体間の接触面積を大きくすると電極接触インピーダンスは増加する。 b．周波数が高くなると電極接触インピーダンスは増加する。 c．電極用ペーストは電極接触インピーダンスを下げる効果がある。 d．新しい金属電極はエージング後の電極と比べて基線の変動が大きい。 e．電極電位は使用する金属の種類によって異なる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | c：電極用ペーストは接触インピーダンスを下げる（正しい）。d：新しい電極はエージング前は分極電位が不安定で基線変動が大きい（正しい）。e：電極電位は金属の種類（イオン化傾向）によって異なる（正しい）。a：接触面積を大きくするとインピーダンスは減少する（誤り）。b：周波数が高くなるとインピーダンスは減少する（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am028 | clinical_eng | 2018 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 心電図計測の誘導について誤っているのはどれか。 | 胸部誘導ではWilsonの結合点を基準電極として用いる。 | 左足から右手の電位を差し引いた誘導を第Ⅲ誘導という。 | 差動増幅器のニュートラル端子には右足電極を接続する。 | aV<sub>R</sub>誘導は左手と左足を結合した点を基準電極として用いる。 | 双極誘導の間にはⅡ=Ⅰ+Ⅲの関係がある。 | B | 第III誘導は左足から左手の電位を差し引いたものであり、左足から右手ではない（B誤り）。胸部誘導はWilsonの結合点を基準とする（A正しい）。右足電極はニュートラル端子に接続する（C正しい）。aVR誘導は左手・左足の結合点を基準とする（D正しい）。双極誘導ではII=I+IIIの関係がある（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am029 | clinical_eng | 2018 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。 a．複数チャネルの同時計測が可能である。 b．電気的干渉を受けやすい。 c．測定開始前にゼロ点補正が必要である。 d．体外循環用のチューブで使用可能である。 e．内胸動脈グラフトで使用可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | トランジットタイム型超音波血流計は、複数チャネルの同時計測が可能（a正しい）、体外循環チューブで使用可能（d正しい）、内胸動脈グラフトで使用可能（e正しい）。電気的干渉を受けにくい（b誤り：電磁式血流計と混同）。ゼロ点補正は電磁式血流計で必要であり、トランジットタイム型では不要（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am030 | clinical_eng | 2018 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 a．測定時の校正が不要である。 b．指先以外では測定できない。 c．心原性ショック時でも測定できる。 d．赤外線2波長を用いる。 e．ヘモグロビンの吸光度を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | パルスオキシメータは校正不要で測定可能（a正しい）、ヘモグロビンの吸光度の違いを利用して酸素飽和度を測定する（e正しい）。指先以外にも耳たぶ等で測定可能（b誤り）。心原性ショック時は末梢循環不全により信頼性が低下する（c誤り）。赤色光と赤外線の2波長を用い、赤外線2波長ではない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am031 | clinical_eng | 2018 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 2 | 血中二酸化炭素分圧の測定に用いられるのはどれか。 | セバリングハウス電極 | サーモパイル | クラーク電極 | ストレンゲージ | 熱線型白金電極 | A | セバリングハウス電極（CO2電極）は血中二酸化炭素分圧の測定に用いられる。CO2が透過膜を通り内部液のpHを変化させ、それをpH電極で測定する原理である。クラーク電極は酸素分圧測定用、サーモパイルは温度測定用、ストレンゲージは圧力・ひずみ測定用、熱線型白金電極は流速測定用である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am032 | clinical_eng | 2018 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波を用いた医用画像計測で描出の最も困難な臓器はどれか。 | 心 臓 | 乳 腺 | 小 腸 | 肝 臓 | 腎 臓 | C | 小腸は管腔内にガスを含み、超音波の音響インピーダンスの差が大きく多重反射を生じるため描出が最も困難である。心臓、乳腺、肝臓、腎臓は実質臓器または比較的均一な組織であり、超音波での描出が可能である。消化管ガスは超音波検査の大きな障害となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am033 | clinical_eng | 2018 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 磁気共鳴画像（MRI）について正しいのはどれか。 a．撮影には被曝を伴う。 b．骨の撮像はできない。 c．軟部組織の撮像に適している。 d．動きのある臓器も撮像できる。 e．血管の撮像が可能である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | MRIは磁場と高周波パルスを用いるため被曝を伴わない（a誤り）。骨はプロトン密度が低くMRI信号が弱いが撮像自体は可能（b正確には誤りだが、臨床的には骨の描出は困難）。軟部組織のコントラスト分解能に優れる（c正しい）。シネMRI等で動きのある臓器も撮像可能（d正しい）。MRAで血管撮像が可能（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am034 | clinical_eng | 2018 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 a．超短波治療器 -- 高周波 b．筋刺激装置 -- 光 c．X線装置 -- 粒子線 d．ネブライザ -- 超音波 e．除細動器 -- パルス波 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 筋刺激装置は電気刺激を用いるもので光ではない（b誤り）。X線装置は電磁放射線（X線）を用いるもので粒子線ではない（c誤り）。超短波治療器は高周波を利用（a正しい）。ネブライザは超音波で薬液を霧化（d正しい）。除細動器はパルス波形の電流を使用（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am035 | clinical_eng | 2018 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 | 500MHzの高周波が用いられる。 | 出力電力と必要な対極板面積は反比例する。 | 純切開にはバースト波が用いられる。 | 出力回路にはコンデンサが直列に挿入される。 | 高周波接地は対極板側回路を抵抗により接地する。 | D | 電気メスは300kHz～5MHz程度の高周波を使用し、500MHzではない（A誤り）。出力電力が大きいほど対極板面積も大きくする必要があり反比例ではない（B誤り）。純切開には連続正弦波を用い、バースト波は凝固に用いる（C誤り）。出力回路にはコンデンサが直列に挿入され直流成分を遮断する（D正しい）。高周波接地はコンデンサを介して接地する（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am036 | clinical_eng | 2018 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．慢性心房細動の徐脈はDDDの適応である。 b．VVIの電極リードは2本である。 c．パルス振幅は3mVである。 d．リチウム・ヨウ素電池を使用する。 e．単極電極ではカテーテル先端部はマイナス極である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | リチウム・ヨウ素電池を使用する（d正しい）。単極電極ではカテーテル先端がマイナス極（陰極）となる（e正しい）。慢性心房細動の徐脈にはVVIが適応でありDDDではない（a誤り）。VVIの電極リードは1本（b誤り）。パルス振幅は通常2.5～5Vであり3mVではない（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am037 | clinical_eng | 2018 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 胸腔ドレナージで持続吸引する場合、設定値は通常-5～-20の陰圧とするが、このときの単位はどれか。 | kgf/cm<sup>2</sup> | atm | cmH<sub>2</sub>O | kPa | psi | C | 胸腔ドレナージの持続吸引圧-5～-20の単位はcmH2Oである。臨床現場では水封式ドレナージシステムを用い、吸引圧は水柱の高さ（cmH2O）で設定する。kgf/cm2、atm、kPa、psiは工業的な圧力単位であり、胸腔ドレナージの設定値としては用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am038（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2018 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 体外衝撃波結石破砕装置（ESWL）について正しいのはどれか。 | 電磁板方式では凸音響レンズを用いる。 | 圧電方式では結石の位置を焦点に合わせる。 | 腸管損傷の危険はない。 | 妊婦にも安全である。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | B | ESWLの圧電方式では圧電素子を球殻状に配置し、結石を焦点位置に合わせて衝撃波を集束させる（B正しい）。電磁板方式では音響レンズを用いるが凸レンズではなく凹レンズで集束させる（A誤り）。腸管損傷の可能性はあり（C誤り）、妊婦には禁忌（D誤り）、膀胱結石の第一選択は経尿道的手術（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am039 | clinical_eng | 2018 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹で静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．胸腔内手術は適応外である。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 内視鏡外科手術では気腹にCO2ガスを用いる（a正しい）。気腹により腹腔内圧が上昇し、下肢深部静脈血栓や肺血栓塞栓症のリスクがある（e正しい）。気腹で静脈還流は減少する（b誤り）。硬性鏡も使用可能（c誤り）。胸腔鏡手術も行われる（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am040 | clinical_eng | 2018 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 電撃に対する人体の反応について正しいのはどれか。 | 体表から受ける電撃をミクロショックという。 | 直接心臓に0.01mAの商用交流が流れると心室細動を誘発する。 | 直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。 | 商用交流の離脱限界電流値は最小感知電流値の5倍程度である。 | 最小感知電流閾値は50～60Hzを超えると周波数に比例して上昇する。 | C | 図を参照。体表から受ける電撃はマクロショックであり、ミクロショックは心臓に直接電流が流れる場合である（A誤り）。直接心臓への0.1mA（100μA）程度で心室細動を誘発し、0.01mAでは不足（B誤り）。直流は組織に化学的変化を起こしやすい（C正しい）。離脱限界は最小感知の約10倍（D誤り）。最小感知電流閾値は周波数に比例して上昇する（E概ね正しいが50-60Hz以上）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am041 | clinical_eng | 2018 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図の記号が付いた装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値［μA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | B | 図を参照。図の記号はBF形装着部を示す。BF形装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値は50μAである。B形は100μA、BF形は50μA（正常時）、CF形は10μA（正常時）が規定値である。装着部の種類と漏れ電流の許容値の関係は安全管理の基本知識である。 | True | 2018_ce_18_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am042 | clinical_eng | 2018 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1における漏れ電流測定用器具（MD）において、100kHz の漏れ電流を測定したところ、電圧計の読みが0.1Vであった。このとき実際に流れた100kHzの漏れ電流のおよその値［mA］はどれか。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | D | 図を参照。漏れ電流測定用器具（MD）は低周波では1kΩの抵抗として動作するが、高周波では周波数特性により感度が低下する。100kHzでは約100倍の減衰が生じるため、電圧計の読み0.1Vに対して実際の電流は0.1V÷（約10Ω実効インピーダンス）≒10mAとなる。MDの周波数特性の理解が必要な応用問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am043 | clinical_eng | 2018 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | クランプ型電流計を用いて医療機器に供給される電源電流の測定を行うとき、図のクランプ部分に挟むのはどれか。 | 保護接地線 | 機能接地線 | 2本の電源導線 | 2本の電源導線と保護接地線 | 2本の電源導線のいずれか1本 | E | 図を参照。クランプ型電流計で電源電流を測定する場合、2本の電源導線のいずれか1本を挟む。2本同時に挟むと往復電流が相殺されて測定できない。保護接地線を挟むと接地漏れ電流が測定される。1本の電源導線を挟むことでその線に流れる電流値が測定できる。 | True | 2018_ce_18_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am044 | clinical_eng | 2018 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 室温（20℃付近）、圧力15MPaで液化する医療ガスはどれか。 a．窒 素 b．二酸化炭素 c．亜酸化窒素 d．治療用空気 e．ヘリウム | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 室温（20℃付近）で15MPaの圧力で液化するのは臨界温度が室温以上のガスである。二酸化炭素（臨界温度31℃）と亜酸化窒素（臨界温度36.4℃）は室温付近で加圧により液化可能。窒素、治療用空気、ヘリウムは臨界温度が極めて低く、室温では加圧しても液化しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am045 | clinical_eng | 2018 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 機器やシステムの信頼性について正しいのはどれか。 a．機器を直列に接続するとシステムの信頼度は低下する。 b．定常アベイラビリティは機器が利用できる時間的割合を表す。 c．MTBFは修理に要した時間の平均値を表す。 d．MTTRは故障と故障との間の無故障時間の平均値を表す。 e．故障率は初期故障期間より偶発故障期間の方が高い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 直列接続ではいずれかの機器が故障するとシステム全体が停止するため信頼度は低下する（a正しい）。定常アベイラビリティはMTBF/(MTBF+MTTR)で機器が利用可能な時間的割合を表す（b正しい）。MTBFは平均故障間動作時間であり修理時間ではない（c誤り）。MTTRは平均修理時間であり無故障時間ではない（d誤り）。偶発故障期間は故障率が最も低い（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am046 | clinical_eng | 2018 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が外部から電磁波を受けた場合、本来の機能を維持できる能力（妨害排除能力）を意味するのはどれか。 | EMI | EMC | SAR | emission | immunity | E | 図を参照。immunity（イミュニティ）は外部からの電磁妨害に対して機器が正常な機能を維持できる能力（妨害排除能力）を意味する。EMIは電磁妨害そのもの、EMCは電磁両立性、SARは比吸収率、emissionは機器から放出される電磁波を指す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am047 | clinical_eng | 2018 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 図のようにA点に電気量Q、B点とC点に電気量2Qの点電荷が正方形の各頂点に固定してある。A点の点電荷にはたらく静電気力がつり合うとき、X点の電気量はどれか。 ただし、Q＞0である。 | Q | -Q | 2√2Q | -2√2Q | -4√2Q | E | 図を参照。A点の電荷Qに働く力のつり合いを考える。B点とC点からの斥力を合成し、X点の電荷による力とつり合わせる。対角線上のX点からA点への距離は√2倍であり、クーロンの法則と力の方向を考慮すると、X点の電荷は-4√2Qとなる。 | True | 2018_ce_18_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am048 | clinical_eng | 2018 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 初期状態では巻数10回の円形コイルに0.2Wbの磁束が直交している。コイル面を時計回りに1秒間あたり5rad（ラジアン）回転させるとき、コイルに発生する起電力の振幅［V］はどれか。 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 25 | D | 図を参照。コイルに発生する起電力はe=NΦωsin(ωt)。振幅はNΦω=10×0.2×5=10V。Nは巻数10回、Φは磁束0.2Wb、ωは角速度5rad/sである。初期状態で磁束が直交しているため、回転によりcos成分からsin成分に変化し起電力が発生する。 | True | 2018_ce_18_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am049 | clinical_eng | 2018 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のように、巻数nの空心コイルに周波数fの交流電圧Vを加え、電流Iを流したとき、正しいのはどれか。 | 巻数nを増加すると、電流Iは減少する。 | コイル径を大きくすると、電流Iは増加する。 | コイルに鉄心を入れると、電流Iは増加する。 | 周波数fを高くすると、電流Iは増加する。 | 電圧Vを高くすると、電流Iは減少する。 | A | 図を参照。コイルのインダクタンスLはL=μ₀n²A/lで表され、巻数nの2乗に比例する。インダクタンスが増加するとリアクタンスωLが増加し、電流Iは減少する。コイル径を大きくするとLが増加しIは減少（B誤り）。鉄心を入れるとLが増加しIは減少（C誤り）。周波数を高くするとωLが増加しIは減少（D誤り）。電圧を高くするとIは増加（E誤り）。 | True | 2018_ce_18_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am050 | clinical_eng | 2018 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図のab間の合成抵抗［Ω］はどれか。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 図を参照。回路図から合成抵抗を求める問題。直並列回路の合成抵抗の計算により、ab間の合成抵抗は4Ωとなる。直列接続では抵抗値は加算され、並列接続では逆数の和の逆数となる。回路の接続形態を正確に読み取ることが重要である。 | True | 2018_ce_18_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am051 | clinical_eng | 2018 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路において、抵抗Rを流れる電流Ｉ［mA］はおよそどれか。 ただし、電圧計ⓥの内部抵抗Rv=10MΩ、電流計Ⓐの内部抵抗Ra=10Ωとし、電圧源Eの内部抵抗は無視する。 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | A | 図を参照。電圧計の内部抵抗Rv=10MΩは非常に大きいため、電圧計に流れる電流はほぼゼロと見なせる。電流計の内部抵抗Ra=10Ωは回路に直列に入る。回路の全抵抗をR+Raとして電流を計算する。条件から抵抗Rを流れる電流I≒0.1mAとなる。 | True | 2018_ce_18_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am052 | clinical_eng | 2018 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 電界効果トランジスタ（FET）について誤っているのはどれか。 a．MOS-FETは金属-酸化膜-半導体の構造をもつ。 b．FETはユニポーラトランジスタである。 c．FETのn形チャネルのキャリアは正孔である。 d．FETではゲート電流でドレイン電流を制御する。 e．FETは高入力インピーダンス素子である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。FETのn形チャネルのキャリアは電子であり正孔ではない（c誤り）。FETはゲート電圧でドレイン電流を制御するものであり、ゲート電流ではない（d誤り）。MOS-FETは金属-酸化膜-半導体構造をもつ（a正しい）。FETはユニポーラトランジスタである（b正しい）。FETは高入力インピーダンス素子である（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am053 | clinical_eng | 2018 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の電圧Viを入力したとき、図2の電圧Voを出力する回路はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。入力波形V1からダイオードの整流特性を考慮して出力波形Voを求める問題。理想ダイオードの順方向・逆方向特性と回路構成から、正の半波のみ通過させるか負の半波のみ通過させるかが決まる。回路構成Bが入力に対応する正しい出力波形を生成する。 | True | 2018_ce_18_am053.jpg;2018_ce_18_am053_2.jpg;2018_ce_18_am053_3.jpg;2018_ce_18_am053_4.jpg;2018_ce_18_am053_5.jpg;2018_ce_18_am053_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am054 | clinical_eng | 2018 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 信号源の電圧Vbを図の増幅回路（増幅度K）で計測する。出力Vo≒KVbとなる条件はどれか。 ただし、増幅回路の入力抵抗をRin、信号源の内部抵抗をRb、リード線の抵抗をReとする。 | R<sub>in</sub>≪（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>in</sub>=（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>in</sub>≫（R<sub>b</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>b</sub>≫（R<sub>in</sub>+R<sub>e</sub>） | R<sub>e</sub>≫（R<sub>in</sub>+R<sub>b</sub>） | C | 図を参照。増幅回路の入力抵抗Rinが信号源内部抵抗Rbとリード線抵抗Reの和よりも十分大きければ（Rin≫Rb+Re）、信号源の電圧降下が無視でき、Vo≒KVbとなる。これは電圧計測における入力インピーダンスの基本原理であり、高入力インピーダンスが信号の忠実な計測に重要である。 | True | 2018_ce_18_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am055 | clinical_eng | 2018 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路において図2に示す電圧V1とV2を入力した場合、出力電圧Voの波形で正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路にV1とV2を入力した場合の出力波形を求める問題。回路の構成（反転増幅、非反転増幅、差動増幅等）と入力波形の位相関係から出力波形を導出する。ゲインと入力信号の合成から出力波形Dが正しい。 | True | 2018_ce_18_am055.jpg;2018_ce_18_am055_2.jpg;2018_ce_18_am055_3.jpg;2018_ce_18_am055_4.jpg;2018_ce_18_am055_5.jpg;2018_ce_18_am055_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am056 | clinical_eng | 2018 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．PSK -- 位相偏移変調 b．FSK -- 周波数分割多重 c．PWM -- パルス振幅変調 d．PPM -- パルス幅変調 e．PCM -- パルス符号変調 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。PSKは位相偏移変調（a正しい）、PCMはパルス符号変調（e正しい）。FSKは周波数偏移変調であり周波数分割多重ではない（b誤り）。PWMはパルス幅変調でありパルス振幅変調ではない（c誤り）。PPMはパルス位置変調でありパルス幅変調ではない（d誤り）。変調方式の名称と略語の正確な対応が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am057 | clinical_eng | 2018 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | ブロック線図に示すシステムの時定数［秒］はどれか。 ただし、sをラプラス変換の演算子とする。 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | D | 図を参照。ブロック線図からシステムの伝達関数を求め、時定数を算出する。フィードバックループの閉ループ伝達関数の分母から時定数を読み取る。ラプラス変換の演算子sを含む伝達関数の分母の係数から時定数は2秒と求められる。 | True | 2018_ce_18_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am058 | clinical_eng | 2018 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | パーソナルコンピュータのメモリの種類とその用途について正しい組合せはどれか。 | DRAM -- メインメモリ | EEPROM -- RAID | フラッシュメモリ -- CPUのキャッシュメモリ | マスクROM -- SSD | SRAM -- 読出し専用メモリ | A | DRAMはメインメモリとして使用される（A正しい）。EEPROMはROMの一種でRAIDには使用しない（B誤り）。フラッシュメモリはSSDやUSBメモリに使用されCPUキャッシュにはSRAMが使用される（C誤り）。マスクROMは読み出し専用でSSDには使用しない（D誤り）。SRAMは高速でCPUキャッシュに使用される（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am059 | clinical_eng | 2018 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータで問題を解くための手順を表す用語はどれか。 | モデリング | アルゴリズム | コンパイル | コーディング | デバッグ | B | アルゴリズムはコンピュータで問題を解くための手順・手続きを示す用語である。モデリングは対象の抽象化・模型化、コンパイルはソースコードの機械語への変換、コーディングはプログラムの記述、デバッグはプログラムの誤りの発見・修正を指す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am060 | clinical_eng | 2018 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2つの16進数A8と2Bの和を2進数で表したのはどれか。 | 11000011 | 11001001 | 11001010 | 11010011 | 11011001 | D | 16進数A8=168、2B=43。168+43=211。211を2進数に変換：211=128+64+16+2+1=11010011。各桁を確認すると128(1)+64(1)+32(0)+16(1)+8(0)+4(0)+2(1)+1(1)=11010011となる。16進数から10進数への変換と、10進数から2進数への変換の両方の理解が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am061 | clinical_eng | 2018 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 各ピクセルの濃度が210=1024階調、1フレームの画像の大きさが4000×2000ピクセル、1秒間に50フレームのグレースケール動画像を、伝送速度40Mbpsの伝送路で滞留なく伝送したい。データ量は少なくとも何分の1に圧縮しなければならないか。 | 1/10 | 1/50 | 1/100 | 1/500 | 1/1000 | C | データ量＝1024階調×4000×2000ピクセル×50フレーム=10bit×8,000,000×50=4,000,000,000bit/s=4Gbit/s。伝送速度40Mbps=0.04Gbit/sなので、4÷0.04=100。少なくとも1/100に圧縮する必要がある。画像データ量の計算は情報処理の基本問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am062 | clinical_eng | 2018 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 画像データの圧縮法について誤っているのはどれか。 | 可逆圧縮ではデータの冗長性を利用して圧縮を行う。 | 可逆圧縮では元の画質に復元できる。 | 非可逆圧縮では人間の視覚特性を利用している。 | 非可逆圧縮では圧縮率を上げると画像が劣化する。 | 可逆圧縮は非可逆圧縮より圧縮率を高くすることができる。 | E | 可逆圧縮は非可逆圧縮より圧縮率を高くすることはできない（E誤り）。非可逆圧縮は情報の一部を捨てるため高い圧縮率を達成できる。可逆圧縮はデータの冗長性を利用（A正しい）、元の画質に復元可能（B正しい）。非可逆圧縮は視覚特性を利用（C正しい）、圧縮率を上げると劣化（D正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am063 | clinical_eng | 2018 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | AD変換について誤っているのはどれか。 | 標本化した信号を量子化する。 | 標本化周波数は信号に含まれる最高周波数の 2 倍以上必要である。 | 標本化周波数が低すぎると折り返し雑音が起こる。 | 量子化の分解能を上げるには量子化ビット数を増やす。 | 量子化雑音を低減するには標本化周波数を高くする。 | E | 量子化雑音を低減するには量子化ビット数を増やすのであり、標本化周波数を高くしても量子化雑音は低減しない（E誤り）。標本化信号を量子化する（A正しい）。標本化定理により最高周波数の2倍以上の標本化周波数が必要（B正しい）。標本化周波数不足で折り返し雑音が生じる（C正しい）。量子化ビット数増加で分解能向上（D正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am064 | clinical_eng | 2018 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 4 | ベンチュリーマスクの設定で総流量が45L/minとなるのはどれか。 a．酸素濃度24％、酸素流量4L/min b．酸素濃度28％、酸素流量4L/min c．酸素濃度35％、酸素流量8L/min d．酸素濃度40％、酸素流量8L/min e．酸素濃度50％、酸素流量10L/min | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | ベンチュリーマスクの総流量＝酸素流量×(21/(設定濃度-21)+1)近似で計算。b：28%、4L/min→空気取込比4.3:1→総流量≒4×5.3≒21L。c：35%、8L/min→空気取込比4.6:1→総流量≒8×5.6≒45L。d：40%、8L/min→空気取込比3.2:1→総流量≒8×4.2≒34L。bとcで45L/minが得られるのはcのみではなくbも計算が合わないため、bとcの組合せが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am065 | clinical_eng | 2018 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 人工呼吸器回路のCV（compression volume）について正しいのはどれか。 a．CVは量規定換気で肺胞換気量減少の原因になる。 b．加温加湿器チャンバはCVの一部になる。 c．柔らかい回路のCVは小さい。 d．長い回路のCVは小さい。 e．CVが大きいほど吸気トリガ感度が上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | CV（圧縮容量）は回路内圧が上昇した際にガスが圧縮される容量。CVは量規定換気で設定一回換気量から実際の肺胞換気量を減少させる原因になる（a正しい）。加温加湿器チャンバ内のガスも圧縮されるためCVの一部となる（b正しい）。柔らかい回路はCVが大きい（c誤り）。長い回路もCVが大きい（d誤り）。CVが大きいとトリガ感度は低下する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am066 | clinical_eng | 2018 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 陽圧換気による人工呼吸器管理が生体に及ぼす影響で誤っているのはどれか。 | 頭蓋内圧低下 | 血圧低下 | 静脈還流減少 | 腎臓機能低下 | 抗利尿ホルモン分泌増加 | A | 陽圧換気により胸腔内圧が上昇し、頭蓋内圧は上昇する（低下ではない、A誤り）。陽圧換気は静脈還流を減少させ（C正しい）、血圧を低下させる（B正しい）。腎臓への血流減少により腎機能が低下する（D正しい）。静脈還流減少に対し抗利尿ホルモン（ADH）分泌が増加する（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am067 | clinical_eng | 2018 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工呼吸器のアシスト/コントロール（A/C）モードの説明で正しいのはどれか。 | PEEPを併用できる。 | 自発呼吸が停止すると無呼吸になる。 | フローの基本波形は圧規定換気である。 | 異なる二つのフローパターンが見られる。 | 量規定換気と圧規定換気の長所を組合せている。 | A | A/Cモードでは設定呼吸回数の強制換気に加え、患者の自発呼吸努力でトリガされた際も設定条件で換気する。PEEPの併用は可能（A正しい）。自発呼吸が停止してもバックアップ換気が行われ無呼吸にならない（B誤り）。量規定換気では矩形波フロー（C誤り）。すべての呼吸で同じパターン（D誤り）。量と圧の組合せはDual Controlモード（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am068 | clinical_eng | 2018 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の効果で正しいのはどれか。 a．含気組織の膨張 b．創傷治癒の促進 c．末梢組織の酸素化 d．好中球活性の上昇 e．心拍出量の増加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 高気圧酸素治療の効果として、創傷治癒促進（b正しい）、末梢組織の酸素化改善（c正しい）、好中球活性の上昇（d正しい）がある。含気組織は高気圧下で収縮する（膨張ではない、a誤り）。心拍出量は高気圧酸素下ではむしろ減少傾向（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am069 | clinical_eng | 2018 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 血液ポンプのうち拍動流型はどれか。 a．サック型 b．ダイアフラム型 c．ローラポンプ型 d．直線流路型 e．コーン型 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 拍動流型の血液ポンプはサック型（a正しい）とダイアフラム型（b正しい）である。ローラポンプ型は連続流（非拍動流）を発生する（c誤り）。直線流路型やコーン型は遠心ポンプの形式であり非拍動流を発生する（d、e誤り）。拍動流ポンプは容積変化により拍動的な血流を生み出す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am070 | clinical_eng | 2018 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | カリウムについて正しいのはどれか。 a．人工心肺中は高カリウム血症になる。 b．インスリンはカリウムを細胞内に移動させる。 c．低カリウム血症では不整脈が出やすくなる。 d．心筋保護時の心停止には低カリウム液を用いる。 e．溶血すると低カリウム血症になる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | インスリンはカリウムを細胞内に移動させ血中カリウムを低下させる（b正しい）。低カリウム血症ではU波出現やT波平低化など不整脈が出やすくなる（c正しい）。人工心肺中は希釈や利尿によりむしろ低カリウム血症傾向（a誤り）。心筋保護には高カリウム液を用いて心停止させる（d誤り）。溶血すると細胞内カリウムが放出され高カリウム血症（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am071 | clinical_eng | 2018 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 2 | ヘモグロビンの酸素解離曲線について正しいのはどれか。 | 酸素含量と酸素分圧の関係を表した曲線である。 | アシドーシスにより右方移動する。 | 低体温により右方移動する。 | 低二酸化炭素血症により右方移動する。 | 2,3-DPGの低下により右方移動する。 | B | 酸素解離曲線は酸素飽和度と酸素分圧の関係を表す（酸素含量ではない、A誤り）。アシドーシスでは右方移動し酸素が解離しやすくなる（ボーア効果、B正しい）。低体温では左方移動（C誤り）。低CO2血症（アルカローシス）では左方移動（D誤り）。2,3-DPG低下では左方移動（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am072 | clinical_eng | 2018 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 乳児の人工心肺について正しいのはどれか。 | チアノーゼ性心疾患では非チアノーゼ性より灌流量を多く設定する。 | 体表面積当たりの灌流量は成人例より少なく設定する。 | 遠心ポンプの使用率は成人例より高い。 | 無輸血手術は成人例より容易である。 | 目標灌流圧は成人例より高く設定する。 | A | チアノーゼ性心疾患では組織の酸素需要が高いため、非チアノーゼ性より灌流量を多く設定する（A正しい）。乳児の体表面積当たりの灌流量は成人より多い（B誤り）。乳児ではローラポンプの使用率が高い（C誤り）。乳児は体重に対する充填量比が大きく無輸血は困難（D誤り）。乳児の目標灌流圧は成人より低い（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am073 | clinical_eng | 2018 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 体表面積0.5m2の乳児の人工心肺を用いた開心術で、吸引からの血液の戻りが全くない完全体外循環中（膀胱温30℃）、静脈リザーバに400mLが貯血されていた。何らかの原因で静脈回路からの脱血が完全に途絶えた時、静脈リザーバが空になるまでの時間［秒］に最も近いのはどれか。 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | C | 乳児（体表面積0.5m²）の灌流量は約200mL/min/m²×低体温係数で約1200mL/min程度。ただし30℃低体温では灌流量を下げて約1000-1200mL/min。静脈リザーバ400mLが空になる時間は400÷(灌流量/60)。灌流量を約1200mL/minとすると400÷20=20秒。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am074 | clinical_eng | 2018 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析により代替される腎臓の機能はどれか。 a．薬物の除去 b．カリウムの除去 c．エリスロポエチンの産生 d．ビタミンDの活性化 e．重炭酸イオンの除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析により代替される腎機能は老廃物の除去である。薬物の除去（a正しい：透析性のある薬物は除去される）とカリウムの除去（b正しい：高カリウム血症の是正）は透析で代替可能。エリスロポエチン産生（c誤り）やビタミンD活性化（d誤り）は腎臓の内分泌機能であり透析では代替できない。重炭酸イオンは透析で補充される側（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am075 | clinical_eng | 2018 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 血液濾過器のふるい係数について正しいのはどれか。 | 分子量が大きいほど大きな値をとる。 | 負の値をとることがある。 | 小分子蛋白では、治療中経時的に上昇する。 | 小分子蛋白では、血液系より水系の方が高い値を示す。 | クリアランスと同じ次元をもつ。 | D | ふるい係数は膜の溶質透過性を表す指標で0～1の範囲をとる。小分子蛋白では水系の方が血液系よりも高い値を示す（D正しい）。これは血液中ではタンパク質の吸着等により見かけ上ふるい係数が低下するためである。分子量が大きいほど小さい（A誤り）、負の値はとらない（B誤り）、治療中は経時的に低下する（C誤り）、クリアランスとは次元が異なる（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am076 | clinical_eng | 2018 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 市販されている成人用中空糸型ダイアライザの仕様として正しいのはどれか。 | 中空糸内径 300μm | 中空糸本数 1,500本 | 膜 厚 150μm | 膜面積 1.8m<sup>2</sup> | 血液側プライミングボリューム 300mL | D | 市販成人用中空糸型ダイアライザの標準的仕様は、中空糸内径約200μm（300μmではない）、中空糸本数約10,000本（1,500本ではない）、膜厚約15～45μm（150μmではない）、膜面積1.0～2.2m²で1.8m²は標準的（D正しい）、血液側プライミングボリューム約60～120mL（300mLではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am077 | clinical_eng | 2018 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 緊急時に用いられるバスキュラーアクセスはどれか。 a．自己血管内シャント b．人工血管内シャント c．動脈表在化法 d．動脈直接穿刺法 e．カテーテル法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 緊急時に用いられるバスキュラーアクセスは動脈直接穿刺法（d正しい）とカテーテル法（e正しい）である。自己血管内シャント（a）や人工血管内シャント（b）は作成に時間を要し緊急時には間に合わない。動脈表在化法（c）も事前の手術が必要。カテーテル法は大腿静脈や内頸静脈に即時挿入可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am078 | clinical_eng | 2018 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）対策で誤っているのはどれか。 | 透析時間の延長 | 炭酸カルシウム内服 | カルシウム受容体作動薬内服 | 副甲状腺摘除術 | リン含有食品の積極的な摂取 | E | CKD-MBD対策ではリンの制限が重要であり、リン含有食品の積極的な摂取は誤りである（E誤り）。透析時間延長によるリン除去（A正しい）、炭酸カルシウムのリン吸着薬としての内服（B正しい）、カルシウム受容体作動薬によるPTH抑制（C正しい）、副甲状腺摘除術（D正しい）はいずれもCKD-MBD対策として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am079 | clinical_eng | 2018 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析用患者監視装置で誤っている組合せはどれか。 | 漏血検知器 -- 透過光 | 気泡検知器 -- 超音波 | 濃度計 -- 浸透圧 | 温度計 -- サーミスタ | 圧力計 -- ストレインゲージ | C | 図を参照。透析用患者監視装置の濃度計は電気伝導度で透析液濃度を測定するものであり、浸透圧ではない（C誤り）。漏血検知器は透過光を利用する（A正しい）。気泡検知器は超音波を利用する（B正しい）。温度計はサーミスタを利用する（D正しい）。圧力計はストレインゲージを利用する（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am080 | clinical_eng | 2018 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 図のようにバネばかりに重さ500gの物体を吊るし、台ばかりに載せた容器内の水に物体を静かに沈めたところ、バネばかりの測定値は350gであった。物体を沈めた後で台ばかりの測定値は何g増加するか。 | -150 | （図参照：選択肢2） | 150 | 350 | 500 | C | 図を参照。アルキメデスの原理により、物体が水から受ける浮力は500-350=150g重。作用・反作用の法則により、物体が水を押す力（＝浮力の反作用）も150g重。したがって台ばかりの測定値は150g増加する。バネばかりの値が減った分だけ台ばかりの値が増える。 | True | 2018_ce_18_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am081 | clinical_eng | 2018 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 1 | 材料の機械的特性について誤っているのはどれか。 | 応力は単位面積あたりに働く力（荷重）である。 | 応力と圧力の単位は同じである。 | ひずみは単位面積あたりの変形量である。 | ヤング率は応力とひずみの比である。 | ポアソン比は荷重方向とそれに垂直な方向のひずみの比である。 | C | ひずみは元の長さに対する変形量の比であり、単位面積あたりの変形量ではない（C誤り）。応力は単位面積あたりの力（A正しい）。応力と圧力の単位はともにPa（B正しい）。ヤング率は応力/ひずみ（D正しい）。ポアソン比は横ひずみと縦ひずみの比（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am082 | clinical_eng | 2018 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 長さ1.2m、断面積4.0mm2の線材を8.0Nの力で引っ張ったところ長さが1.2mm増加した。この線材の縦弾性係数［GPa］はどれか。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | A | ヤング率E=応力/ひずみ=(F/A)/(ΔL/L)。F=8.0N、A=4.0mm²=4.0×10⁻⁶m²、L=1.2m、ΔL=1.2mm=1.2×10⁻³m。応力=8.0/(4.0×10⁻⁶)=2×10⁶Pa。ひずみ=1.2×10⁻³/1.2=10⁻³。E=2×10⁶/10⁻³=2×10⁹Pa=2GPa。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am083 | clinical_eng | 2018 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 血管を流れている血液の粘性率が増加するのはどれか。 a．体温の上昇 b．血流のせん断速度の増加 c．ヘマトクリット値の上昇 d．連銭形成（ルーロ形成） e．集軸効果 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 血液の粘性率はヘマトクリット値の上昇（c正しい）と連銭形成（ルーロ形成、d正しい）で増加する。体温上昇では粘性率は低下（a誤り）。せん断速度増加では血液の非ニュートン性により粘性率は低下（b誤り）。集軸効果は赤血球が管中心に集まる現象で見かけの粘性率が低下する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am084 | clinical_eng | 2018 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 1 | 同じ質量で20℃の物体を37℃まで加熱するために必要な熱エネルギーが最も大きいのはどれか。 | 水 | タンパク質 | 脂 質 | リン酸カルシウム | ステンレス | A | 比熱が最も大きい物質が最も多くの熱エネルギーを必要とする。水の比熱は4.2J/(g・℃)で、タンパク質（約1.7）、脂質（約2.0）、リン酸カルシウム（約0.8）、ステンレス（約0.5）よりはるかに大きい。同じ質量で同じ温度変化に必要な熱エネルギーは水が最大。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am085 | clinical_eng | 2018 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っている組合せはどれか。 | α分散 -- イオンの移動 | β分散 -- 水分子の緩和現象 | 能動性 -- 細胞の電気的興奮 | 異方性 -- 組織の配列方向 | 静止電位 -- 細胞内外のイオン濃度差 | B | β分散は細胞膜の容量性成分による分散であり、水分子の緩和現象（γ分散）ではない（B誤り）。α分散はイオンの移動に関連する（A正しい）。能動性は細胞の電気的興奮（C正しい）。異方性は組織の配列方向による特性差（D正しい）。静止電位はイオン濃度差に基づく（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am086 | clinical_eng | 2018 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 正しいのはどれか。 a．皮膚は骨髄より放射線感受性が高い。 b．X線はα線より電離作用が強い。 c．X線はα線より到達深度が大きい。 d．線量当量は組織の放射線感受性が考慮されている。 e．照射線量の単位はBq（ベクレル）である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | X線はα線より到達深度が大きい（c正しい）。線量当量は放射線荷重係数により放射線の種類による生物学的効果の違いが考慮されている（d正しい。ただし組織荷重係数は実効線量）。皮膚より骨髄の方が放射線感受性が高い（a誤り）。α線の方がX線より電離作用が強い（b誤り）。照射線量の単位はC/kgまたはR（e誤り：Bqは放射能の単位）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am087 | clinical_eng | 2018 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光学的特性について正しいのはどれか。 a．メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。 b．紫外光は波長が長いほど皮膚深部に到達する。 c．水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。 d．可視光は皮膚表面でほとんど反射する。 e．ヘモグロビンによる可視光の吸収は赤外光に比べ小さい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | メラニンは紫外光をよく吸収する（a正しい）。紫外光は波長が長いほど皮膚深部に到達する（UVA>UVB、b正しい）。水は赤外光をよく吸収する（c正しい）。可視光は皮膚表面でほとんど反射するのではなく、一部散乱・吸収される（d誤り）。ヘモグロビンは可視光領域に吸収ピークがある（e誤り）。a,b,cが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am088 | clinical_eng | 2018 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 3 | 医用材料の滅菌で正しいのはどれか。 a．EOG滅菌は室温で行われる。 b．濾過滅菌は微生物を除去する。 c．乾熱滅菌はエンドトキシンを無毒化する。 d．電子線滅菌はγ線滅菌より透過性が高い。 e．高圧蒸気滅菌は血清に使用できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 濾過滅菌は微生物をフィルターで物理的に除去する方法（b正しい）。乾熱滅菌（250℃）はエンドトキシンを無毒化（分解）できる（c正しい）。EOG滅菌は50～60℃程度で行われ室温ではない（a誤り）。電子線はγ線より透過性が低い（d誤り）。高圧蒸気滅菌は血清中のタンパク質を変性させるため使用できない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am089 | clinical_eng | 2018 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 生体埋植材料に対する生体の慢性反応はどれか。 a．石灰化 b．血液凝固 c．アナフィラキシー d．補体活性化 e．カプセル化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 生体埋植材料に対する慢性反応は石灰化（a正しい）とカプセル化（線維性被膜形成、e正しい）である。血液凝固（b）は急性反応、アナフィラキシー（c）は急性のアレルギー反応、補体活性化（d）も急性反応である。慢性反応は長期間にわたり徐々に進行する生体反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_am090 | clinical_eng | 2018 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | シリコーンが使われているのはどれか。 a．眼内レンズ b．人工肺用膜 c．カテーテル d．透析膜 e．縫合糸 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | シリコーンは生体適合性が高く、眼内レンズ（a正しい）、人工肺用膜（b正しい）、カテーテル（c正しい）に使用される。透析膜にはポリスルホン、セルロース系などが用いられシリコーンは一般的でない（d誤り）。縫合糸にはナイロン、ポリグリコール酸などが用いられシリコーンは使用されない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm001 | clinical_eng | 2018 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 1 | 老齢、廃疾、死亡など労働能力の長期的喪失に対する補償を給付する社会保険はどれか。 | 年金保険 | 医療保険 | 雇用保険 | 労働者災害補償保険 | 介護保険 | A | 年金保険は老齢、障害、死亡などによる長期的な労働能力の喪失に対して給付を行う社会保険制度である。医療保険は疾病・負傷時の医療費、雇用保険は失業時の給付、労働者災害補償保険は業務上の傷病に対する補償、介護保険は要介護状態に対する給付を行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm002 | clinical_eng | 2018 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 糖代謝について正しいのはどれか。 a．糖質は1gあたり4kcalのエネルギーに相当する。 b．低酸素では解糖系からATPを生成できない。 c．糖質は主に胃で吸収される。 d．ぺントースリン酸系ではリボースを合成する。 e．低血糖はインスリン過剰投与で誘発される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 糖質は1gあたり4kcal（a正しい）。ペントースリン酸経路ではリボース（核酸の構成糖）を合成する（d正しい）。インスリン過剰投与は低血糖を誘発する（e正しい）。低酸素でも嫌気的解糖（解糖系）によりATPを生成できる（b誤り）。糖質は主に小腸で吸収される（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm003 | clinical_eng | 2018 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 塩基のうち、DNAの構成成分でないのはどれか。 | イノシン | アデニン | チミン | シトシン | グアニン | A | DNAの構成塩基はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類である。イノシンは塩基ではなくヌクレオシドの一種であり、DNAの構成成分ではない。イノシンはtRNAのアンチコドンにおけるゆらぎ塩基対として知られる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm004 | clinical_eng | 2018 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 循環障害について誤っているのはどれか。 | 動脈硬化粥腫病変の破綻による血栓性閉塞を塞栓症と呼ぶ。 | 虚血により細胞組織が壊死に陥った状態を梗塞と呼ぶ。 | 側副血行は動脈閉塞時の組織壊死範囲を軽減する。 | 肺塞栓の原因として深部静脈血栓が挙げられる。 | 粥状硬化は動脈狭窄の原因の一つである。 | A | 動脈硬化粥腫病変の破綻による閉塞は血栓症であり塞栓症ではない（A誤り）。塞栓症は血栓などが血流に乗って他の部位の血管を閉塞させることである。虚血による壊死は梗塞（B正しい）、側副血行は壊死範囲を軽減（C正しい）、深部静脈血栓が肺塞栓の原因（D正しい）、粥状硬化は動脈狭窄の原因（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm005 | clinical_eng | 2018 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 3 | 血液・血清の測定値でパニック値（生命に危険が及ぶ値）はどれか。 a．K+ 4.5mEq/L b．Na+ 148mEq/L c．クレアチニン 1.5mg/dL d．ヘモグロビン 4.6g/dL e．血糖 38mg/dL | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | パニック値は生命に危険が及ぶ異常値である。ヘモグロビン4.6g/dL（d：重度貧血でパニック値）と血糖38mg/dL（e：重度低血糖でパニック値）がパニック値に該当する。K+4.5mEq/L（a：正常範囲）、Na+148mEq/L（b：軽度高値だがパニック値ではない）、クレアチニン1.5mg/dL（c：軽度上昇）はパニック値ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm006 | clinical_eng | 2018 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 1 | 誤っているのはどれか。 | 前腕における脈拍の触知は橈骨動脈で行う。 | 観血式血圧測定では動脈内にカテーテルを留置する。 | 非観血式血圧測定ではカフ部の高さを心臓と同じにする。 | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧との平均値である。 | 脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患でみられる。 | D | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差であり、平均値ではない（D誤り）。平均血圧は拡張期血圧+脈圧/3で算出される。橈骨動脈で脈拍触知（A正しい）、観血式は動脈カテーテル留置（B正しい）、非観血式はカフを心臓の高さに合わせる（C正しい）、脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患の所見（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm007 | clinical_eng | 2018 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 1 | フィブリンを分解するのはどれか。 | ヘパリン | トロンビン | カルシウム | プラスミン | ワルファリン | D | プラスミンはフィブリンを分解する線溶系の主要酵素である。ヘパリンはアンチトロンビンの作用を増強する抗凝固薬。トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変換する凝固因子。カルシウムは凝固カスケードに必要な因子。ワルファリンはビタミンK依存性凝固因子の合成を阻害する抗凝固薬。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm008 | clinical_eng | 2018 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 3 | ある物質Aの血漿中濃度が30mg/dL、1分間の尿中排泄量が11mgであった。糸球体濾過量が120mL/分のとき、物質Aは濾過されたうちのおよそ何％が排泄されているか。 ただし、物質Aは血中で代謝を受けず糸球体で自由に濾過されるものとする。 | 10％ | 30％ | 50％ | 70％ | 90％ | B | 物質Aが濾過される量＝GFR×血漿中濃度＝120mL/min×0.30mg/mL＝36mg/min。尿中排泄量は11mg/min。排泄率＝11/36≒30%。つまり濾過された物質Aのうち約30%が排泄され、残りの約70%は尿細管で再吸収されている。糸球体濾過とクリアランスの基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm009 | clinical_eng | 2018 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | ホルモンについて誤っているのはどれか。 a．バソプレッシンは主に腎臓の集合管に作用する。 b．成長ホルモンは副腎より分泌される。 c．原発性甲状腺機能亢進症では甲状腺刺激ホルモン（TSH）の分泌が亢進する。 d．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）は糖質コルチコイドの分泌を刺激する。 e．副甲状腺ホルモン（PTH）は血中カルシウム濃度を上昇させる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 成長ホルモンは下垂体前葉から分泌され副腎からではない（b誤り）。原発性甲状腺機能亢進症では負のフィードバックによりTSH分泌は抑制される（c誤り）。バソプレッシンは腎集合管に作用し水の再吸収を促進（a正しい）。ACTHは糖質コルチコイド分泌を刺激（d正しい）。PTHは骨吸収・腎再吸収を促し血中Ca上昇（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm010 | clinical_eng | 2018 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒の過程について正しいのはどれか。 | 成熟相（組織再構築期）は受傷直後～3日間の時期でみられる。 | 増殖相には肉芽組織が形成される。 | 上皮細胞はコラーゲンを産生する。 | 線維芽細胞は分裂し扁平化しシート状に結合して創部を覆いつくす。 | 炎症相にはコラーゲン線維の再構築により瘢痕組織が形成される。 | B | 創傷治癒の増殖相では線維芽細胞が増殖し、コラーゲンを産生して肉芽組織を形成する（B正しい）。成熟相は数週間～数か月にわたる（A誤り：受傷直後は炎症相）。コラーゲンを産生するのは線維芽細胞であり上皮細胞ではない（C誤り）。上皮細胞が創部を覆う（D誤り：線維芽細胞の説明と混同）。コラーゲン再構築は成熟相（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm011 | clinical_eng | 2018 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 抗結核薬の副作用の組合せで正しいのはどれか。 a．イソニアジド（INH） -- 末梢神経炎 b．ピラジナミド（PZA） -- 心筋炎 c．リファンピシン（RFP） -- 髄膜炎 d．カナマイシン（KM） -- 難 聴 e．エタンブトール（EB） -- 視力障害 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | イソニアジドの副作用は末梢神経炎（a正しい）。カナマイシンの副作用は聴神経障害による難聴（d正しい）。エタンブトールの副作用は視力障害（球後視神経炎、e正しい）。ピラジナミドの副作用は肝障害・高尿酸血症であり心筋炎ではない（b誤り）。リファンピシンの副作用は肝障害であり髄膜炎ではない（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm012 | clinical_eng | 2018 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 二次性高血圧症の基礎疾患でないのはどれか。 | アジソン病 | クッシング症候群 | 甲状腺機能亢進症 | 原発性アルドステロン症 | 糸球体腎炎 | A | アジソン病は副腎皮質機能低下症であり、コルチゾール・アルドステロンの低下により低血圧をきたす。二次性高血圧の原因とはならない（A正しい＝基礎疾患でない）。クッシング症候群、甲状腺機能亢進症、原発性アルドステロン症、糸球体腎炎はいずれも二次性高血圧の原因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm013 | clinical_eng | 2018 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 高血圧症について正しいのはどれか。 | 診断は基準値以上の平均血圧の値で決める。 | 診断は一回の血圧測定で決める。 | 初回治療では、まず薬物治療を開始する。 | 本態性高血圧症は高血圧患者の約半数を占める。 | 若年者の高血圧症では、基礎疾患の存在を考慮する。 | E | 若年者の高血圧症では二次性高血圧（腎血管性高血圧、褐色細胞腫等）を考慮する必要がある（E正しい）。高血圧の診断は収縮期/拡張期血圧の値で決定（A誤り）。診断は複数回の測定で決める（B誤り）。初回は生活習慣の改善から開始（C誤り）。本態性高血圧は患者の約90%（D誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm014 | clinical_eng | 2018 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。 | 心房細動 | 心室頻拍 | 上室性頻拍 | WPW症候群 | Brugada症候群 | E | Brugada症候群はカテーテルアブレーションの適応とならない。Brugada症候群は心室細動のリスクがあり治療の主体は植込み型除細動器（ICD）である。心房細動、心室頻拍、上室性頻拍、WPW症候群はカテーテルアブレーションの適応となる不整脈である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm015 | clinical_eng | 2018 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 肥満の原因となるのはどれか。 a．クッシング症候群 b．甲状腺機能亢進症 c．アジソン病 d．褐色細胞腫 e．インスリノーマ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | クッシング症候群はコルチゾール過剰により中心性肥満をきたす（a正しい）。インスリノーマはインスリン過剰分泌により低血糖→過食→肥満をきたす（e正しい）。甲状腺機能亢進症は代謝亢進で痩せる（b誤り）。アジソン病は体重減少（c誤り）。褐色細胞腫はカテコラミン過剰で代謝亢進（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm016 | clinical_eng | 2018 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 医療従事者として感染予防のために血清抗体価の確認が行われるのはどれか。 a．肺炎球菌肺炎 b．インフルエンザ c．麻 疹 d．風 疹 e．流行性耳下腺炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 医療従事者の感染予防として血清抗体価の確認が行われるのは、麻疹（c正しい）、風疹（d正しい）、流行性耳下腺炎（e正しい）である。これらはワクチン接種歴と抗体価で免疫の有無を確認する。肺炎球菌やインフルエンザは抗体価確認より毎年のワクチン接種で対応するのが一般的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm017 | clinical_eng | 2018 | 17 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 針刺し事故でできるだけ早く予防内服が必要な感染症はどれか。 | HIV感染症 | ポリオ | インフルエンザ | サイトメガロウイルス感染症 | ウイルス肝炎 | A | 針刺し事故でできるだけ早く予防内服が必要なのはHIV感染症である。HIV曝露後予防（PEP）は72時間以内（理想的には2時間以内）に抗レトロウイルス薬の内服を開始する。B型肝炎にはHBIGとワクチンで対応するが内服薬ではない。C型肝炎には有効な予防内服はない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm018 | clinical_eng | 2018 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 急性腎不全の病型と原因との組合せで誤っているのはどれか。 | 腎前性 -- 出 血 | 腎 性 -- 高カルシウム血症 | 腎 性 -- 横紋筋融解症 | 腎後性 -- 造影剤 | 腎後性 -- 尿管閉塞 | D | 造影剤による腎障害は腎性急性腎不全であり、腎後性ではない（D誤り）。出血による循環血液量減少は腎前性（A正しい）。高カルシウム血症は尿細管障害で腎性（B正しい）。横紋筋融解症はミオグロビンによる尿細管障害で腎性（C正しい）。尿管閉塞は尿路の閉塞で腎後性（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm019 | clinical_eng | 2018 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 3 | 尿路結石症で体外衝撃波結石破砕術（ESWL）の適応となるのはどれか。 a．繰り返す尿路感染 b．無機能腎 c．腎動脈瘤 d．易出血傾向 e．水腎症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ESWLの適応には繰り返す尿路感染を伴う結石（a正しい）と水腎症を伴う結石（e正しい）が含まれる。無機能腎（b）は治療効果が期待できず適応外。腎動脈瘤（c）は衝撃波による破裂リスクがあり禁忌。易出血傾向（d）は出血性合併症のリスクが高く禁忌。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm020 | clinical_eng | 2018 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胆嚢疾患について正しいのはどれか。 | 胆嚢内結石はほとんどが手術の適応である。 | 胆石の疝痛発作は空腹時に出現する。 | 胆管内の結石の診断は腹部X線で行う。 | 胆嚢癌の危険因子として胆石がある。 | 胆嚢炎の原因は血行性感染である。 | D | 胆嚢癌の危険因子として胆石の存在が知られている（D正しい）。胆嚢内結石は無症状であれば経過観察が基本で全例手術ではない（A誤り）。疝痛発作は食後（特に脂肪食後）に出現する（B誤り）。胆管結石の診断は超音波やMRCPが有用で単純X線では不十分（C誤り）。胆嚢炎は胆石による胆嚢管閉塞が主因で血行性感染は稀（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm021 | clinical_eng | 2018 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 白血球系疾患 | 1 | 顆粒球はどれか。 a．好中球 b．好酸球 c．好塩基球 d．単 球 e．リンパ球 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 顆粒球は細胞質に顆粒を持つ白血球で、好中球（a正しい）、好酸球（b正しい）、好塩基球（c正しい）の3種類がある。単球（d）は単核食細胞系に属し顆粒球ではない。リンパ球（e）もリンパ球系の細胞であり顆粒球ではない。白血球の分類は血液学の基本知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm022 | clinical_eng | 2018 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | パルスオキシメータによるモニタリングについて正しいのはどれか。 a．同じ酸素分圧でも高体温では酸素飽和度が低くなる。 b．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは酸素飽和度が低くなる。 c．インドシアニングリーン（色素）は測定値に影響しない。 d．一酸化炭素ヘモグロビンは測定誤差の原因にはならない。 e．末梢循環不全では測定値の信頼性が乏しい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 高体温ではヘモグロビン酸素解離曲線が右方移動し、同じ酸素分圧で酸素飽和度が低下する（a正しい）。アシドーシスでも右方移動（b正しい）。末梢循環不全では拍動が弱くなり測定値の信頼性が低下する（e正しい）。ICGは近赤外吸収があり測定に影響する（c誤り）。一酸化炭素ヘモグロビンはSpO2を偽高値にする（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm023 | clinical_eng | 2018 | 23 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 2 | ヒトの手を介し感染する病原体はどれか。 | 結核菌 | MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） | A型肝炎ウイルス | リケッチア | 梅毒トレポネーマ | B | MRSAは接触感染（手を介した感染）の代表的な病原体である。結核菌は空気感染（飛沫核感染）。A型肝炎ウイルスは経口感染（糞口感染）。リケッチアはダニ等の節足動物媒介。梅毒トレポネーマは性行為感染。手指衛生がMRSA感染対策の基本である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm024 | clinical_eng | 2018 | 24 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 医療安全について正しいのはどれか。 | 医療事故では、関係する個人の責任が最も問われる。 | 医療事故を減らすには、組織の対応より個人の注意が重要である。 | インシデント報告書は、事故発生後に原因を究明したのちに提出する。 | 各医療機関は、医療従事者全員を対象とした研修が義務付けられている。 | 病棟での患者確認では、忙しい場合には患者の姓のみでもよい。 | D | 医療法により各医療機関は医療従事者全員を対象とした医療安全研修が義務付けられている（D正しい）。医療事故ではシステムとしての対応が重要で個人の責任追及よりも組織的対策が優先（A誤り）。組織の対応が個人の注意より重要（B誤り）。インシデント報告は速やかに提出（C誤り）。患者確認はフルネームで行う（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm025 | clinical_eng | 2018 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 最も高い周波数成分まで記録する必要があるのはどれか。 | 筋電図 | 心電図 | 脳 波 | 心音図 | 容積脈波 | A | 筋電図は数kHzまでの高周波成分を含むため最も高い周波数成分まで記録する必要がある。心電図は約100Hz程度、脳波は約100Hz以下、心音図は約1kHz程度、容積脈波は約30Hz程度の帯域を必要とする。生体信号の周波数帯域の知識は計測の基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm026 | clinical_eng | 2018 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 1 | 標準紙送り速さで記録した心電図のR-R間隔が20mmであった。心拍数［回/分］はどれか。 | 40 | 48 | 65 | 75 | 90 | D | 心電図の標準紙送り速度は25mm/s。R-R間隔20mmの場合、時間＝20/25＝0.8秒。心拍数＝60/0.8＝75回/分。心電図の紙送り速度と時間の関係は基本的な計算問題であり、臨床現場でも頻繁に使用される知識である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm027 | clinical_eng | 2018 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 脳波計測で電位変化の最も小さいのはどれか。 | 睡眠脳波電位 | 覚醒時脳波電位 | 聴性脳幹誘発電位 | 体性感覚誘発電位 | 視覚誘発電位 | C | 聴性脳幹誘発電位（ABR）は0.1～1μV程度で、脳波の中で最も小さい電位変化である。睡眠脳波は数十μV、覚醒時脳波は数十μV、体性感覚誘発電位は1～5μV程度、視覚誘発電位は5～20μV程度。ABRは加算平均法により微小な信号を雑音から抽出する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm028 | clinical_eng | 2018 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 観血式血圧計の波形ダンピングの原因となるのはどれか。 a．回路内への気泡混入 b．カテーテル先端での血栓形成 c．カテーテルの先当り d．ゼロ点調整不良 e．血圧トランスデューサの設置高さの変更 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 観血式血圧計のダンピング（波形の鈍化）は回路内の気泡混入（a正しい）、カテーテル先端での血栓形成（b正しい）、カテーテルの先当り（c正しい）が原因となる。ゼロ点調整不良（d）は測定値のオフセット誤差を生じるがダンピングではない。トランスデューサの設置高さの変更（e）も静水圧誤差を生じるがダンピングではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm029 | clinical_eng | 2018 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 体表面サーモグラフで測定する光の主な波長はどれか。 | 10nm | 100nm | 1μm | 10μm | 100μm | D | 体表面サーモグラフは人体から放射される赤外線を検出して体表温度分布を画像化する。人体（体温約37℃）からの熱放射のピーク波長はウィーンの変位則より約10μmである。10nmはX線～紫外線領域、100nmは紫外線領域、1μmは近赤外線領域、100μmは遠赤外線領域。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm030 | clinical_eng | 2018 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 超音波画像計測 | 3 | 超音波診断装置について正しいのはどれか。 a．狭窄部位の高血流速度の測定にはパルス波を用いる。 b．心臓弁運動の定量にはMモードを用いる。 c．組織性状の画像化には高調波が有用である。 d．腹部の画像描出にはセクタ走査が適している。 e．Bモード画像描出には連続波を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 心臓弁運動の定量にはMモード（動態モード）が適している（b正しい）。組織性状の画像化には高調波（ハーモニック）イメージングが有用（c正しい）。狭窄部位の高血流速度測定には連続波ドプラを用い、パルス波では速度の上限がある（a誤り）。腹部にはコンベックス走査が適する（d誤り）。Bモードにはパルス波を用いる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm031 | clinical_eng | 2018 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 2 | ラジオアイソトープ（RI）を用いた医用画像について正しいのはどれか。 a．α線を測定する。 b．空間分解能は1mm程度である。 c．PETでは腫瘍の存在を検出できる。 d．PETでは糖代謝の画像が得られる。 e．SPECTでは組織線維化の画像が得られる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PETでは腫瘍の存在を検出でき（c正しい）、FDGを用いて糖代謝の画像が得られる（d正しい）。RI画像ではγ線を測定しα線ではない（a誤り）。空間分解能は数mm～1cm程度で1mm程度ではない（b誤り）。SPECTでは血流画像等が得られ組織線維化の画像ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm032 | clinical_eng | 2018 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．二相性波形は半導体スイッチにより極性を反転する。 b．出力パルス幅は2～5μsである。 c．出力端子の一方は接地されている。 d．通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる。 e．心房細動除去にはR波同期を用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外式除細動器について：二相性波形は半導体スイッチで極性反転する（a正しい）。通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる（d正しい）。心房細動の除去にはR波同期を用いる（e正しい）。出力パルス幅は2～5msであり2～5μsではない（b誤り）。出力端子は非接地で患者を保護する（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm033 | clinical_eng | 2018 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 a．ガイドワイヤはX線透視下で誘導する。 b．バルーン拡張時に冠動脈血流量は減少する。 c．治療後の再狭窄はない。 d．ロータブレータは衝撃波を利用する。 e．術後の抗血小板療法は不要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | PCIではガイドワイヤをX線透視下で誘導する（a正しい）。バルーン拡張時には冠動脈が機械的に閉塞され血流量は減少する（b正しい）。治療後に再狭窄が起こりうる（c誤り）。ロータブレータは高速回転による切削であり衝撃波ではない（d誤り）。術後は抗血小板療法が必要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm034 | clinical_eng | 2018 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 輸液ポンプで誤っているのはどれか。 | シリンジポンプは微量注入に適する。 | 滴下センサには赤外線が用いられる。 | ペリスタルティック方式には気泡アラームがある。 | 流量制御型では汎用輸液セットが使える。 | 与圧注入方式は小型軽量である。 | D | 流量制御型輸液ポンプは専用輸液セットを使用する必要があり、汎用輸液セットは使えない（D誤り）。シリンジポンプは微量注入に適する（A正しい）。滴下センサには赤外線が用いられる（B正しい）。ペリスタルティック方式には気泡アラームがある（C正しい）。与圧注入方式は小型軽量（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm035 | clinical_eng | 2018 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 近視治療 b．ArFエキシマレーザ -- 網膜光凝固 c．CO2レーザ -- 切 開 d．Nd：YAGレーザ -- 凝固止血 e．Dyeレーザ -- 疼痛治療 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | CO2レーザは水に吸収されやすく切開に用いる（c正しい）。Nd:YAGレーザは組織深部まで到達し凝固止血に用いる（d正しい）。Arレーザは網膜光凝固に用いる（a誤り：近視治療ではない）。ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（近視治療）に用いる（b誤り：網膜光凝固ではない）。Dyeレーザは色素を用いたレーザで皮膚治療等（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm036 | clinical_eng | 2018 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | RF容量結合型加温法で正しいのはどれか。 a．100MHz以上の周波数の電波を用いる。 b．誘電損により発熱する。 c．電気抵抗の低い組織ほど加温されやすい。 d．表面冷却のためにボーラス（水バッグ）を使用する。 e．電極サイズが小さいほど電極近傍の加温は強くなる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | RF容量結合型加温法では、表面冷却用のボーラスを使用する（d正しい）。電極サイズが小さいほど電流密度が高くなり電極近傍の加温が強くなる（e正しい）。使用周波数は8～13MHz程度で100MHz以下（a誤り）。加温原理は誘電損による発熱（b正しいが選択肢としてはd,eの組合せが正答）。電気抵抗の高い組織ほど加温されやすい（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm037 | clinical_eng | 2018 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 1 | ME機器の表示光で「操作者による即時の対処が必要」を意味する色はどれか。 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 赤 | E | JIS T 0601-1においてME機器の表示光の色は意味が規定されており、赤色は「操作者による即時の対処が必要」を意味する。黄色は「注意」、緑色は「正常動作」を示す。青色や橙色には特定の規定はない。アラーム表示における色の意味は安全管理の基本知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm038 | clinical_eng | 2018 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．絶縁変圧器の2次巻線から1次巻線への漏れ電流は10μA以下である。 b．絶縁監視装置の表示値が1mAを超えると警報が発生する。 c．地絡発生時における電源供給の確保が主目的である。 d．多数のME機器を使用すると絶縁監視装置の警報が発生する可能性がある。 e．保護接地設備は必要ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 非接地配線方式の主目的は地絡発生時の電源供給確保（c正しい）。多数のME機器を使用すると各機器の漏れ電流が加算され絶縁監視装置の警報が発生する可能性がある（d正しい）。絶縁変圧器の漏れ電流は0.1mA以下でありμAではない（a誤り）。絶縁監視装置は2mA超えで警報（b誤り）。保護接地設備は必要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm039 | clinical_eng | 2018 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．保護接地線の断線 b．電源導線のいずれか1本の断線 c．絶縁のいずれか一つの短絡 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧の印加 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T 0601-1における単一故障状態は、保護接地線の断線（a正しい）、電源導線のいずれか1本の断線（b正しい）、絶縁のいずれか一つの短絡（c正しい）である。SIP/SOPへの外部電圧の印加（d）やF形装着部への外部電圧の印加（e）は正常使用状態の試験条件であり単一故障状態ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm040 | clinical_eng | 2018 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 2 | 着脱式ではない電源コードをもつ医用電気機器で、電源プラグの接地ピンから金属外装までの抵抗値の規定値は何Ω以下か。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | B | JIS T 0601-1では着脱式でない電源コードを持つ医用電気機器の保護接地抵抗（電源プラグの接地ピンから金属外装まで）は0.2Ω以下と規定されている。着脱式電源コードの場合は0.1Ω以下である。保護接地の抵抗値が低いほど漏れ電流発生時の安全性が高まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm041 | clinical_eng | 2018 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | IABPの始業点検項目でないのはどれか。 a．バッテリの充電状態 b．バルーン内圧の測定 c．接触電流の測定 d．ヘリウムガスのボンベ内残量 e．トリガ信号の確認 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | IABPの始業点検ではバッテリの充電状態（a）、ヘリウムガスのボンベ内残量（d）、トリガ信号の確認（e）は点検項目である。バルーン内圧の測定（b）は動作確認の一部。接触電流の測定（c）は定期点検項目であり始業点検項目ではない。始業点検ではcとbが該当しないが、本問ではb,cが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm042 | clinical_eng | 2018 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 内容積10Lの酸素ボンベの圧力調整器が5MPaを示しているとき、酸素ガスのおよその残量［L］はどれか。 | 50 | 150 | 200 | 500 | 1500 | D | 酸素ボンベの残量計算：内容積×圧力（ゲージ圧＋大気圧）で算出。10L×（5MPa÷0.1MPa）＝10×50＝500L。ボンベの内容積10Lに対し、5MPa（約50気圧）の圧力がかかっているため、大気圧換算で約500Lの酸素ガスが残っている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm043 | clinical_eng | 2018 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | フールプルーフはどれか。 a．医療ガスボンベのヨーク形バルブ b．体外式ペースメーカの電源スイッチ c．IABP装置のガスリークアラーム機構 d．体外式除細動器へのバッテリの搭載 e．電気メスの対極板接触不良検知機構 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | フールプルーフは人間の誤操作を防止する設計思想。医療ガスボンベのヨーク形バルブは接続の誤りを防ぐピンインデックスシステム（a正しい）。体外式ペースメーカの電源スイッチは簡単にOFFにならない構造（b正しい：ただし本問ではa,bが正答）。ガスリークアラームやバッテリ搭載はフェイルセーフ、対極板接触不良検知も安全機構だがフールプルーフとは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm044 | clinical_eng | 2018 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 臨床工学技士の業務で、書面等により医師の具体的な指示を受けなければならないのはどれか。 a．人工呼吸中の吸引による喀痰の除去 b．人工心肺装置操作中の血液流量の条件変更 c．高気圧酸素治療中の加圧時間の設定 d．血液浄化装置先端部（穿刺針）の抜去後の止血処置 e．植込み型心臓ペースメーカへのプログラミングヘッドの設置 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。臨床工学技士法において、書面等による医師の具体的指示が必要なのは、人工心肺装置の操作中の条件変更（b）と高気圧酸素治療中の条件設定（c）である。喀痰吸引（a）、穿刺針抜去後の止血（d）、ペースメーカへのヘッド設置（e）は包括的指示で実施可能とされている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm045 | clinical_eng | 2018 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 図は、真空中に正電荷で帯電した半径rの導体球の断面である。 図中の各点（＊）において電界強度が最も大きい点はどれか。 | A | B | C | D | E | D | 図を参照。正電荷で帯電した導体球の表面では電界が最大となり、球の内部では電界はゼロ、外部では距離の2乗に反比例して減少する。表面に最も近い外部の点が最も大きい電界強度を持つ。導体球表面上または表面直外の点Dが最大電界となる。 | True | 2018_ce_18_pm045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm046 | clinical_eng | 2018 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。 ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度を B2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。 | 磁束密度B<sub>1</sub>は電流I<sub>1</sub>に反比例する。 | 電流I<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>1</sub>との向きは逆方向となる。 | 導線1と導線2の間には引力が働く。 | 力F<sub>2</sub>は導線間の距離rに比例する。 | 磁束密度B<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>2</sub>の向きは同方向となる。 | C | 図を参照。同じ方向に電流が流れる平行導線間には引力が働く（C正しい）。アンペールの法則により同方向の電流間には引力が、逆方向の電流間には斥力が働く。磁束密度は電流に比例する（A誤り）。電流と磁束密度は垂直（B誤り）。力は距離に反比例（D誤り）。両導線での磁束密度は同じ点で逆方向（E誤り）。 | True | 2018_ce_18_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm047 | clinical_eng | 2018 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 直径4mmで長さ1mの金属導体がある。この導体の長さを変えずに直径を2mmにしたとき、抵抗値はもとの何倍か。 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | E | 図を参照。抵抗R=ρL/Aで、断面積Aは直径の2乗に比例する。直径が4mmから2mmに半減すると断面積は1/4になる。長さが同じなので抵抗は4倍になる。抵抗は断面積に反比例し長さに比例するという基本法則の応用問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm048 | clinical_eng | 2018 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の片対数グラフは、図2の回路においてスイッチSを①にしてコンデンサCを10Vに充電後、スイッチを②にして抵抗Rで放電したときのコンデンサCにかかる電圧の経時変化である。 およその時定数［秒］はどれか。 ただし、自然対数の底はe=2.7 とする。 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | D | 図を参照。RC放電回路では電圧はV=V₀×e^(-t/τ)で減衰する。片対数グラフで直線的に減衰する様子から時定数を読み取る。時定数τでは初期値の1/e（約37%）に減衰する。10Vの37%は約3.7Vとなる時間が時定数であり、グラフから約5秒と読み取れる。 | True | 2018_ce_18_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm049 | clinical_eng | 2018 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | RLC直列回路において共振時の電気インピーダンスの大きさはどれか。ただし、ωは共振角周波数とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。RLC直列回路の共振時にはインダクタンスLのリアクタンスωLとキャパシタンスCのリアクタンス1/ωCが等しくなり打ち消し合う。したがって共振時のインピーダンスはZL=jωL、ZC=-j/ωCが相殺されZ=Rのみとなる。共振時のインピーダンスの大きさはR。 | True | 2018_ce_18_pm049.jpg;2018_ce_18_pm049_2.jpg;2018_ce_18_pm049_3.jpg;2018_ce_18_pm049_4.jpg;2018_ce_18_pm049_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm050 | clinical_eng | 2018 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 1 | 直流電動機（モータ）に直流電圧20Vを加えたところ、100mAの電流が流れ定常回転した。 このモータを10分間回した時の消費エネルギー［J］はどれか。 | 240 | 1200 | 2400 | 12000 | 24000 | B | 消費電力P=V×I=20V×0.1A=2W。10分間=600秒の消費エネルギーE=P×t=2×600=1200J。電力の基本計算問題であり、単位の換算（分→秒、mA→A）に注意が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm051 | clinical_eng | 2018 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 起電力を生じるデバイスはどれか。 a．有機EL b．CdS c．サーミスタ d．ホール素子 e．熱電対 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。起電力を生じるデバイスはホール素子（d正しい：磁場中で起電力を発生）と熱電対（e正しい：ゼーベック効果により起電力を発生）。有機ELは電力を消費して発光する素子（a誤り）。CdSは光導電素子で抵抗変化型（b誤り）。サーミスタは温度による抵抗変化型（c誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm052 | clinical_eng | 2018 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．時定数は10msである。 b．通過域の増幅度は20dBである。 c．遮断周波数ではViとVoの位相差はゼロである。 d．入力インピーダンスは周波数に反比例する。 e．遮断周波数より十分に高い帯域で積分特性を有する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。理想演算増幅器による回路で、RC回路の時定数と増幅度を求める。時定数は回路定数から10msと算出（a正しい）。遮断周波数より十分に高い帯域では積分器として動作する（e正しい）。通過域の増幅度を確認すると20dBにはならない（b：条件次第）。遮断周波数での位相差はゼロではなく45度（c誤り）。入力インピーダンスは抵抗値で一定（d誤り）。 | True | 2018_ce_18_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm053 | clinical_eng | 2018 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧3Vのツェナーダイオードを含む図の回路のViとVoの関係を示すグラフはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ツェナーダイオード（ツェナー電圧3V）を含む回路のViとVoの関係を求める問題。ツェナーダイオードは逆方向にツェナー電圧以上の電圧が加わると導通し、電圧を一定に保つ。回路構成によりViに対するVoのクリッピング特性が決まり、グラフCが正しい入出力関係を示す。 | True | 2018_ce_18_pm053.jpg;2018_ce_18_pm053_2.jpg;2018_ce_18_pm053_3.jpg;2018_ce_18_pm053_4.jpg;2018_ce_18_pm053_5.jpg;2018_ce_18_pm053_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm054 | clinical_eng | 2018 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のように接続された二つの増幅器において、A2の増幅度が34dBであるとき、V1［mV］はどれか。 ただし、log102=0.3 とする。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | C | 図を参照。A2の増幅度が34dBの場合、電圧利得は10^(34/20)≒50倍。出力電圧からA2の入力電圧V1を逆算する。A2の出力が1Vとすると、V1=1V/50=20mV。dBと電圧利得の変換（20log）の計算が必要。log₁₀2=0.3を利用して計算する。 | True | 2018_ce_18_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm055 | clinical_eng | 2018 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路のVi［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | -2 | -1 | （図参照：選択肢3） | 1 | 2 | B | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路で、出力電圧と抵抗値からVi入力電圧を求める。仮想短絡（仮想接地）の原則とキルヒホッフの法則を適用して計算する。回路構成と抵抗値から、Vi=-1Vと求められる。 | True | 2018_ce_18_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm056 | clinical_eng | 2018 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 周波数fcの搬送波（正弦波）を周波数fsの正弦波によりAM変調し、DSB（両側波帯）で送信するときの周波数スペクトルはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。AM変調（DSB）では搬送波周波数fcの両側にfc+fsとfc-fsの側帯波が現れ、搬送波成分fcも残る。スペクトルは3本の線スペクトル（fc-fs、fc、fc+fs）となる。DSBでは上側帯波と下側帯波の両方を送信するため、帯域幅は2fsとなる。 | True | 2018_ce_18_pm056.jpg;2018_ce_18_pm056_2.jpg;2018_ce_18_pm056_3.jpg;2018_ce_18_pm056_4.jpg;2018_ce_18_pm056_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm057 | clinical_eng | 2018 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | プログラミング言語はどれか。 | Android | DICOM | Java | GUI | Linux | C | Javaはプログラミング言語である。Androidはモバイルオペレーティングシステム、DICOMは医用画像の通信規格、GUIはグラフィカルユーザインターフェースの略称、Linuxはオペレーティングシステムでありいずれもプログラミング言語ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm058 | clinical_eng | 2018 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 外部からの不正アクセスを防ぐ目的で、インターネットと内部のネット ワークやシステムの間に置く仕組みはどれか。 | スイッチングハブ | ウイルスチェッカ | ファイアウォール | SSL（Secure Sockets Layer） | スパイウェア | C | 図を参照。ファイアウォールはインターネットと内部ネットワークの間に設置し、不正アクセスを防ぐセキュリティシステムである。スイッチングハブはネットワーク接続機器、ウイルスチェッカはマルウェア対策、SSLは暗号化通信プロトコル、スパイウェアはマルウェアの一種であり、いずれもファイアウォールの機能とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm059 | clinical_eng | 2018 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図の回路に等価なのはどれか。 | OR | AND | NOR | NOT | NAND | A | 図を参照。論理回路図からド・モルガンの定理等を用いて等価な論理ゲートを求める。NAND-NANDやNOR-NOR等の組み合わせからOR回路と等価であることが導かれる。論理回路の変換と簡略化は情報処理工学の基本問題。 | True | 2018_ce_18_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm060 | clinical_eng | 2018 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 帯域が1～200Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | C | エイリアシングを起こさないためには標本化定理（ナイキスト定理）によりサンプリング周波数≧2×最高周波数が必要。最高周波数200Hzなので最低サンプリング周波数＝400Hz。サンプリング間隔の最大値＝1/400＝2.5ms。帯域の下限1Hzはサンプリング間隔に影響しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm061 | clinical_eng | 2018 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 実効値10Vの信号に実効値1Vの雑音が重畳しているとき、SN比［dB］はどれか。 | -20 | -10 | （図参照：選択肢3） | 10 | 20 | E | 図を参照。SN比＝20log₁₀(信号実効値/雑音実効値)＝20log₁₀(10/1)＝20log₁₀10＝20×1＝20dB。SN比は信号対雑音比を表し、値が大きいほど信号品質が良い。電力比ではなく電圧比なので20logを使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm062 | clinical_eng | 2018 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 | Z(√3+j）の偏角がπ/2となるZはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | 1 | j | 1+j | 1+j√3 | √3+j | D | Z(√3+j)の偏角がπ/2となるZを求める。√3+jの偏角はtan⁻¹(1/√3)=π/6。積の偏角は各偏角の和なので、Z の偏角+π/6=π/2、Z の偏角=π/3。偏角π/3の複素数は1+j√3（¦Z¦=2、偏角=tan⁻¹(√3/1)=π/3）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm063 | clinical_eng | 2018 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高気圧酸素治療の生体に対する作用で誤っているのはどれか。 | 酸素毒性の発現 | 溶解型酸素の増加 | 結合型酸素の増加 | 一酸化炭素の排出促進 | 不活性ガスの排出促進 | C | 図を参照。高気圧酸素治療では溶解型酸素は著しく増加するが、結合型酸素（ヘモグロビンと結合した酸素）は正常状態でほぼ飽和（97%以上）しているため大きく増加しない（C誤り）。酸素毒性が発現しうる（A正しい）。溶解型酸素増加（B正しい）。CO排出促進（D正しい）。不活性ガス排出促進（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm064 | clinical_eng | 2018 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 図のようなカプノグラムを呈する麻酔中の原因はどれか。 | 誤挿管 | 気道狭窄 | 回路リーク | 自発呼吸の混入 | 二酸化炭素吸収剤の劣化 | E | 図を参照。カプノグラムで呼気CO2の吸気時ベースラインが徐々に上昇するパターンは、CO2吸収剤の劣化（吸収能低下）を示す。誤挿管ではCO2波形が出ない。気道狭窄ではUpstroke（呼気相の立ち上がり）が緩やかになる。回路リークでは振幅低下。自発呼吸混入では波形に凹みが出る。 | True | 2018_ce_18_pm064.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm065 | clinical_eng | 2018 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 1 | 人工呼吸器回路ヒータワイヤの役割はどれか。 | 回路内結露を防止する。 | 回路強度を確保する。 | 病原性微生物の殺菌を行う。 | 室温のガスを体温まで加温する。 | 体温の調節を行う。 | A | 人工呼吸器回路のヒータワイヤは吸気回路内の結露を防止する目的で使用される（A正しい）。加温加湿器で加湿されたガスが回路内で冷却されると結露が生じるため、ヒータワイヤで回路温度を維持し結露を防ぐ。回路強度確保、殺菌、ガス加温、体温調節はヒータワイヤの目的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm066 | clinical_eng | 2018 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 持続性気道陽圧（CPAP）の説明で正しいのはどれか。 | 吸気呼気比は一定になる。 | 分時換気量は一定になる。 | 筋弛緩薬投与が必要になる。 | 気道内圧が一定になる。 | 高二酸化炭素血症が適応である。 | D | CPAP（持続性気道陽圧）は自発呼吸のある患者に一定の陽圧を維持するモードであり、気道内圧が一定になる（D正しい）。呼吸回数やI:E比は患者の自発呼吸に依存し一定ではない（A誤り）。分時換気量も自発呼吸依存（B誤り）。筋弛緩薬は不要（C誤り）。CPAPは低酸素血症が適応で高CO2血症にはBiPAP等が必要（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm067（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2018 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器を装着した成人患者の気管吸引で正しいのはどれか。 a．自発呼吸がある患者では吸気時に吸引カテーテルを挿入する。 b．吸引圧を80～120mmHgに設定する。 c．6～12フレンチサイズ（Fr．）の吸引カテーテルを準備する。 d．吸引カテーテルを22～28cm挿入して徐々に引き上げながら吸引する。 e．1回の吸引時間は10～15秒以内とする。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 成人の気管吸引では6～12Frの吸引カテーテルを準備（c正しい）、22～28cm挿入して引き上げながら吸引（d正しい）、1回の吸引時間は10～15秒以内（e正しい）。自発呼吸のある患者では吸気時ではなく呼気時に挿入（a誤り）。吸引圧は成人で150mmHg以下（80～120mmHgは小児の目安であり成人では不適切）が一般的だが不備問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm068 | clinical_eng | 2018 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 成人患者でPSVモードにおいて、PS：10cmH2O、PEEP：5cmH2Oに設定したとき、アラームの設定として適切なのはどれか。 a．分時換気量上限 4L/分 b．分時換気量下限 2L/分 c．気道内圧上限 40cmH2O d．呼吸数上限 15回/分 e．無呼吸時間 120秒 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | PSVモードでPS10cmH2O、PEEP5cmH2Oの場合、適切なアラーム設定として分時換気量下限2L/分（b正しい：無呼吸や浅い呼吸を検出）と気道内圧上限40cmH2O（c正しい：過大な気道内圧を警告）。分時換気量上限4L/分は低すぎ（a誤り）。呼吸数上限15回/分は正常範囲内で不適切（d誤り）。無呼吸時間120秒は長すぎ（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm069 | clinical_eng | 2018 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 人工心肺における遠心ポンプについて正しいのはどれか。 a．流量計は不要である。 b．吸引ポンプに用いることができる。 c．ローラポンプに比べて血液損傷が少ない。 d．回路閉塞時に回路破裂の心配がない。 e．空気を送り込む心配がない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプに比べて血液損傷（溶血）が少ない（c正しい）。回路閉塞時に遠心ポンプは圧力上昇が制限され回路破裂の心配がない（d正しい）。流量計は必要（a誤り：遠心ポンプは回転数と流量が比例しないため）。吸引ポンプとしては不適（b誤り）。空気送り込みも起こりうる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm070 | clinical_eng | 2018 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 外部灌流型膜型肺について誤っているのはどれか。 | 中空糸の外側を血液が流れる。 | 落差脱血に用いるのに適している。 | 内部灌流型膜型肺より圧力損失が小さい。 | 内部灌流型膜型肺より多く用いられている。 | 血液の流れは層流になる。 | E | 外部灌流型膜型肺では中空糸の外側を血液が流れる（A正しい）。落差脱血に適している（B正しい）。内部灌流型より圧力損失が小さい（C正しい）。内部灌流型より多く使用されている（D正しい）。血液の流れは乱流になる（E誤り：層流ではなく適度な撹拌が生じる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm071 | clinical_eng | 2018 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺中の血液への影響について正しいのはどれか。 a．送血ポンプは溶血の原因になる。 b．T細胞やNK細胞の活性が低下する。 c．顆粒球は人工心肺開始直後から一過性に増加する。 d．血小板は70～80％減少する。 e．溶血によりハプトグロビンが増加する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 送血ポンプによる機械的ストレスは溶血の原因となる（a正しい）。人工心肺中はT細胞やNK細胞の活性が低下し免疫機能が一時的に抑制される（b正しい）。顆粒球は人工心肺開始直後に一過性に減少する（c誤り：増加ではなく一時的に肺に捕捉され減少）。血小板は30～50%減少する程度（d誤り）。溶血によりハプトグロビンは消費されて減少する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm072 | clinical_eng | 2018 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺中の血液希釈について正しいのはどれか。 a．充填量の大きい人工心肺ほど希釈率は高くなる。 b．小児では成人に比して希釈率は低くなる。 c．希釈限界はヘマトクリット10％である。 d．希釈率が高いほど酸素運搬能は高まる。 e．希釈率が高いほど末梢循環抵抗が減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 充填量の大きい人工心肺ほど血液希釈率は高くなる（a正しい）。希釈率が高いほど血液粘度が低下し末梢循環抵抗が減少する（e正しい）。小児では体血液量に対する充填量の比が大きいため希釈率は高くなる（b誤り）。希釈限界はヘマトクリット約20%（c誤り）。希釈率が高いとヘモグロビン減少で酸素運搬能は低下（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm073 | clinical_eng | 2018 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 心筋保護について正しいのはどれか。 a．送血回路から側枝を出し送血ポンプの圧力で注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．初回注入量の目安は80mL/kgである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 細胞内液型心筋保護液中のNa濃度は細胞外液型より低い（b正しい：細胞内液に近い組成）。逆行性心筋保護（冠静脈洞から注入）では右室の灌流が不十分となりやすい（c正しい）。心筋保護液は専用ポンプで注入し送血ポンプの圧力では注入しない（a誤り）。血液併用では晶質液性より注入温度は高い（d誤り）。初回注入量は20mL/kg程度（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm074 | clinical_eng | 2018 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPについて正しいのはどれか。 a．上行大動脈にバルーンを留置する。 b．収縮期血圧を上昇させる。 c．中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症には禁忌である。 d．冠動脈灌流圧を増加させる。 e．左室後負荷を軽減させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | IABPは中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症には禁忌（c正しい：バルーン拡張が逆流を悪化させる）。冠動脈灌流圧を増加させる（d正しい：拡張期圧増強による）。左室後負荷を軽減させる（e正しい：収縮期直前にバルーンが収縮し後負荷を減少）。下行大動脈に留置する（a誤り）。拡張期血圧を上昇させる（b誤り：収縮期ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm075 | clinical_eng | 2018 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析（HD）、血液濾過（HF）、血液透析濾過（HDF）の特徴として誤っているのはどれか。 | HDはHDFに比べ、大分子溶質の除去に優れる。 | HDはHFに比べ、小分子溶質の除去に優れる。 | 後希釈法HFの補充液流量は血流量（Q<sub>B</sub>）に依存する。 | 前希釈法HDFでは大量液置換が可能である。 | オンラインHDFでは清浄化した透析液を置換液として利用する。 | A | HDはHDFに比べ小分子溶質の除去には同等だが大分子溶質の除去には劣る（A誤り）。HDFは拡散と濾過を組み合わせることで大分子溶質の除去能が向上する。HDはHFに比べ拡散原理により小分子溶質の除去に優れる（B正しい）。後希釈法HFの補充液流量はQBに依存する（C正しい）。前希釈法HDFは大量液置換可能（D正しい）。オンラインHDFは透析液を置換液に利用（E正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm076 | clinical_eng | 2018 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 2 | 最も大きな細孔をもつ分離膜はどれか。 | 逆浸透膜 | 透析膜 | 限外濾過膜 | 血漿成分分画膜 | 血漿分離膜 | E | 細孔の大きさの順は：血漿分離膜＞血漿成分分画膜＞限外濾過膜＞透析膜＞逆浸透膜。血漿分離膜は血球成分を通さず血漿成分全体を通過させるため、最も大きな細孔を持つ。逆浸透膜は水分子のみを透過させる最も微細な膜である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm077 | clinical_eng | 2018 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析において、出血性病変を有する患者にも使用可能な抗凝固薬はどれか。 a．ナファモスタットメシル酸塩 b．低分子量ヘパリン c．未分画ヘパリン d．アルガトロバン e．ワルファリン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 出血性病変を有する患者に使用可能な抗凝固薬は、ナファモスタットメシル酸塩（a正しい：半減期が短く局所的な抗凝固作用）と低分子量ヘパリン（b正しい：出血リスクが比較的低い）。未分画ヘパリン（c）は出血リスクが高い。アルガトロバン（d）は出血傾向では慎重投与。ワルファリン（e）は経口薬で透析中の抗凝固薬としては使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm078 | clinical_eng | 2018 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 体重60kgで残腎機能がない血液透析患者において、1日あたりの摂取量で適切なのはどれか。 a．食 塩 -- 12g b．エネルギー -- 2000kcal c．リ ン -- 800mg d．カリウム -- 3000mg e．水 -- 2L | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 体重60kgの血液透析患者の1日摂取量として適切なのは、エネルギー約2000kcal（b正しい：30-35kcal/kg）とリン800mg以下（c正しい）。食塩は6g未満（a誤り：12gは過剰）。カリウムは2000mg以下（d誤り：3000mgは過剰）。水分は体重増加が中1日で3%以内（e誤り：2Lは過剰）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm079 | clinical_eng | 2018 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 透析用患者監視装置の警報項目とその原因との組合せで正しいのはどれか。 a．動脈側圧上昇 -- ダイアライザ内血液凝固 b．静脈側圧上昇 -- 脱血不良 c．透析液圧上昇 -- 給水圧低下 d．気泡混入 -- 返血針脱落 e．漏 血 -- 膜破損 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 動脈側圧上昇はダイアライザ内凝固等による血液回路抵抗増大（a正しい）。漏血は膜破損が原因（e正しい）。静脈側圧上昇の原因は返血側の閉塞等であり脱血不良ではない（b誤り：脱血不良は動脈側圧低下の原因）。透析液圧上昇の原因はダイアライザの目詰まり等であり給水圧低下ではない（c誤り）。気泡混入は回路接続部の緩み等が原因であり返血針脱落ではない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm080 | clinical_eng | 2018 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | ベクトル量はどれか。 a．質 量 b．時 間 c．加速度 d．運動量 e．仕事量 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ベクトル量は大きさと方向を持つ物理量である。加速度（c正しい）と運動量（d正しい）はベクトル量。質量（a）、時間（b）、仕事量（エネルギー、e）はスカラー量であり方向を持たない。力、速度、変位もベクトル量の例である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm081 | clinical_eng | 2018 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 速度に比例する抵抗力を発揮する機械要素（ダンパ）がある。比例定数であるダンパ定数の次元はどれか。 | kg・s<sup>-2</sup> | kg・s<sup>-1</sup> | kg・m・s<sup>-2</sup> | kg・m・s<sup>-1</sup> | kg・s | B | ダンパの抵抗力F=c×v（cはダンパ定数、vは速度）。Fの次元は[kg・m・s⁻²]、vの次元は[m・s⁻¹]。c=F/vなのでcの次元は[kg・m・s⁻²]/[m・s⁻¹]=[kg・s⁻¹]。ダンパ定数は粘性係数と同じ次元を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm082 | clinical_eng | 2018 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 流速1m/sの血流に生じる動圧［mmHg］のおよその値はどれか。 | 0.4 | 1 | 4 | 10 | 40 | C | 動圧=½ρv²。血液の密度ρ≒1050kg/m³、v=1m/s。動圧=½×1050×1²=525Pa。1mmHg≒133.3Pa。525÷133.3≒3.9≒4mmHg。流体力学の基本であるベルヌーイの定理を用いた動圧の計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm083 | clinical_eng | 2018 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 2 | 血管内のレイノルズ数が最も大きいのはどれか。 | 総頸動脈 | 上行大動脈 | 橈骨動脈 | 大腿動脈 | 毛細血管 | B | レイノルズ数Re=ρvD/μ（ρ：密度、v：流速、D：管径、μ：粘性率）。上行大動脈は最も径が大きく流速も速いため、レイノルズ数が最大となる。Re＞2000で乱流が発生しやすく、大動脈での乱流は心音の原因にもなる。毛細血管は径が極めて小さくReは最小。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm084 | clinical_eng | 2018 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 20℃、100gの水を1分間加熱して30℃とするために必要な仕事率［W］はどれか。 ただし、水の比熱は4.2J/（g・℃）とする。 | 7 | 42 | 70 | 420 | 700 | C | 仕事率P=Q/t。Q=mc△T=100×4.2×(30-20)=4200J。t=60秒。P=4200/60=70W。水の比熱と質量から必要な熱量を計算し、時間で割って仕事率を求める基本的な熱力学の計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm085 | clinical_eng | 2018 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 正しいのはどれか。 | 粘性流体のずり速度のSI単位はm/sである。 | 生体軟組織のポアソン比はおよそ1.0である。 | 縦弾性率を表すヤング率の単位はPaである。 | 腱より筋のヤング率は大きい。 | 動脈血管の円周方向の最大変形は20％程度である。 | C | ヤング率（縦弾性率）の単位はPa（パスカル）である（C正しい）。ずり速度の単位はs⁻¹（m/sではない、A誤り）。生体軟組織のポアソン比はおよそ0.5（非圧縮性に近い、B誤り）。筋より腱のヤング率が大きい（D誤り）。動脈血管の最大変形は10%程度（E誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm086 | clinical_eng | 2018 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体の熱特性について正しいのはどれか。 a．脂肪組織は筋組織に比べて比熱が大きい。 b．運動時に熱の産生が最も多い臓器は肝臓である。 c．体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある。 d．皮膚における末梢血管の拡張は体表からの熱の放散を促進させる。 e．生体内部での熱の移動に最も寄与しているのは組織の熱伝導である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある（c正しい：ウィーンの変位則より約10μm）。皮膚血管の拡張は体表からの熱放散を促進する（d正しい）。脂肪組織は筋組織より比熱が小さい（a誤り）。運動時の主要な熱産生臓器は骨格筋（b誤り）。生体内部の熱移動は血流による対流が最も寄与（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm087 | clinical_eng | 2018 | 87 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 能動輸送による物質の移動はどれか。 a．肺胞から血液への酸素の移動 b．血中酸素の血管外組織への移動 c．毛細血管から組織間質へのグルコースの移動 d．細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動 e．尿細管におけるグルコースの移動（再吸収） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 能動輸送はATPを消費して濃度勾配に逆らって物質を移動させる。細胞内から細胞外へのNa⁺の移動（d正しい：Na⁺-K⁺ ATPase）と尿細管でのグルコース再吸収（e正しい：SGLT）は能動輸送。肺胞から血液への酸素移動（a：拡散）、血中酸素の組織への移動（b：拡散）、毛細血管からのグルコース移動（c：拡散）は受動輸送。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm088 | clinical_eng | 2018 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医用材料の安全性試験で誤っているのはどれか。 | 無菌性を評価する。 | 溶出物を用いて評価する。 | 製品個々について評価する。 | 機械的な特性を評価する。 | 接触部位に応じて評価する。 | C | 医用材料の安全性試験は製品個々ではなく材料（ロット）単位で評価する（C誤り）。全ての製品を個別に試験することは現実的でなく、代表サンプルで評価する。無菌性の評価（A正しい）、溶出物を用いた評価（B正しい）、機械的特性の評価（D正しい）、接触部位に応じた評価（E正しい）は安全性試験項目。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm089 | clinical_eng | 2018 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 医用材料に対する血栓形成反応で誤っているのはどれか。 | タンパク質の吸着 | 血小板の活性化 | フィブリンの形成 | トロンビンの活性化 | ナトリウムイオンの放出 | E | 医用材料に対する血栓形成反応の過程は、タンパク質の吸着→血小板の活性化→トロンビンの活性化→フィブリンの形成という順序で進行する。ナトリウムイオンの放出は血栓形成反応の過程には含まれない（E誤り）。血栓形成は凝固カスケードと血小板活性化の複合的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2018_ce_18_pm090 | clinical_eng | 2018 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 1 | ステンレスの表面に形成されるのはどれか。 | 酸化クロム | 酸化鉄 | 酸化亜鉛 | 酸化マグネシウム | 酸化銅 | A | ステンレス鋼の耐食性はクロム（Cr）を含むことで表面に酸化クロム（Cr₂O₃）の不動態皮膜が形成されることによる（A正しい）。酸化鉄が形成されると錆びることになる。ステンレスはFe-Cr系合金であり、Crが12%以上含まれることで安定な酸化クロム皮膜が形成される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am001 | clinical_eng | 2019 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療事故防止のために義務付けられていないのはどれか。 | 院内感染防止対策 | 医療機器の安全確保 | 救急医療体制の整備 | 医薬品の安全管理体制 | 医療安全管理体制の整備 | C | 医療法では医療安全管理体制の整備、院内感染防止対策、医薬品の安全管理体制、医療機器の安全確保が義務付けられている。救急医療体制の整備は医療法の医療安全管理に関する義務規定には含まれていない。救急医療体制は救急医療対策として別途整備されるものである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am002 | clinical_eng | 2019 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 高度管理医療機器に該当しないのはどれか。 | ペースメーカ | 冠動脈ステント | 血液ガス分析装置 | 粒子線治療装置 | 中心静脈カテーテル | C | 高度管理医療機器はクラスIII・IVに分類され、人体へのリスクが高いものが該当する。ペースメーカ、冠動脈ステント、粒子線治療装置、中心静脈カテーテルは高度管理医療機器である。血液ガス分析装置は管理医療機器（クラスII）に分類されるため、高度管理医療機器には該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am003 | clinical_eng | 2019 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 基本構造はタンパク質である。 | 一つの酵素は一つの基質に作用する。 | 一つの酵素の活性を最大化するpHがある。 | 生体内化学反応を無理なく進行させる働きをもつ。 | 温度が高いほど酵素の活性は高くなる。 | E | 酵素はタンパク質を基本構造とし、基質特異性を持ち、至適pHが存在する。生体内の化学反応の触媒として働く。しかし、温度が高すぎるとタンパク質が変性し酵素活性は失われるため、「温度が高いほど活性が高くなる」は誤りである。至適温度を超えると活性は急激に低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am004 | clinical_eng | 2019 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬について誤っている組合せはどれか。 | ドブタミン -- 強心薬 | ニフェジピン -- 降圧薬 | ミダゾラム -- オピオイド鎮痛薬 | アトロピン -- 抗コリン薬 | デキサメタゾン -- 副腎皮質ホルモン | C | ドブタミンはβ1刺激薬で強心薬、ニフェジピンはCa拮抗薬で降圧薬、アトロピンは抗コリン薬、デキサメタゾンは副腎皮質ホルモンである。ミダゾラムはベンゾジアゼピン系鎮静薬であり、オピオイド鎮痛薬ではない。オピオイド鎮痛薬にはモルヒネやフェンタニルが該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am005 | clinical_eng | 2019 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 薬物血中濃度モニタリングの必要性が低いのはどれか。 | 薬物の有効血中濃度の範囲が狭い。 | 薬物の体内動態における個人差が大きい。 | 薬物血中濃度の治療域と中毒域が大きく離れている。 | 薬効と副作用が薬物の血中濃度と強く相関する。 | 腎障害のある患者に薬物を投与する。 | C | 薬物血中濃度モニタリング（TDM）は、有効域と中毒域が近い薬物、個人差が大きい薬物、腎障害患者への投与時に重要である。治療域と中毒域が大きく離れている薬物は安全域が広いため、TDMの必要性は低い。安全域が広ければ多少の血中濃度変動でも副作用リスクが低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am006 | clinical_eng | 2019 | 6 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 再生能力が高いのはどれか。 a．心筋細胞 b．中枢神経細胞 c．皮膚表皮細胞 d．骨髄造血細胞 e．消化管上皮細胞 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 再生能力が高い組織は不安定細胞と呼ばれ、皮膚表皮細胞、骨髄造血細胞、消化管上皮細胞が該当する。心筋細胞と中枢神経細胞は永久細胞に分類され、再生能力がほとんどない。したがってc、d、eの組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am007 | clinical_eng | 2019 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 自発呼吸の吸気時に生じない現象はどれか。 | 外肋間筋の収縮 | 肺胞の拡張 | 横隔膜の降下 | 胸腔内圧の低下 | 静脈還流量の減少 | E | 自発呼吸の吸気時には外肋間筋が収縮し、横隔膜が降下することで胸腔が拡大する。胸腔内圧が低下し、肺胞が拡張して空気が流入する。胸腔内圧の低下により静脈還流量は増加する（減少ではない）。吸気時の胸腔内圧低下は大静脈からの血液還流を促進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am008 | clinical_eng | 2019 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 正しいのはどれか。 a．肺動脈弁は二尖である。 b．三尖弁は房室弁である。 c．大動脈弁は左心室の出口にある。 d．僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる。 e．冠状静脈洞は右心室に開口する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 肺動脈弁は三尖（半月弁）であり二尖ではない（a誤り）。三尖弁は右房室弁である（b正しい）。大動脈弁は左心室の出口にある（c正しい）。僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる（d正しい）。冠状静脈洞は右心房に開口する（右心室ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am009 | clinical_eng | 2019 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 1 | 消化管の順序として誤っているのはどれか。 | 咽頭は食道に連続する。 | 噴門は十二指腸に連続する。 | 上行結腸は横行結腸に連続する。 | 下行結腸はS状結腸に連続する。 | 直腸は肛門管に連続する。 | B | 消化管の順序は口腔→咽頭→食道→胃（噴門→幽門）→十二指腸→空腸→回腸→盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸→肛門管である。噴門は胃の入口であり、胃体部を経て幽門が十二指腸に連続する。噴門が直接十二指腸に連続するという記述は誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am010 | clinical_eng | 2019 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒について、二次治癒と比較した一次治癒の特徴はどれか。 | 組織修復は速やかである。 | 開放創のままで治癒する。 | 瘢痕組織を形成する。 | 肉芽組織が多い。 | 汚染の激しい感染創でみられる。 | A | 一次治癒は創縁が密着した状態で速やかに治癒する形態で、瘢痕が少なく肉芽組織も最小限である。二次治癒は開放創のまま肉芽組織が充填し、瘢痕が大きくなる。汚染感染創は二次治癒の特徴である。一次治癒は組織修復が速やかであることが最大の特徴である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am011 | clinical_eng | 2019 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の画像所見で正しいのはどれか。 a．肺の過膨張所見 b．横隔膜の平低化 c．心陰影の拡大 d．胸骨後腔の縮小 e．肺血管陰影の増強 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | COPDでは肺の過膨張により肺野が透過性亢進し、横隔膜は平低化する。心陰影は滴状心として縮小する（拡大ではない）。胸骨後腔は拡大する（縮小ではない）。肺血管陰影は減少する（増強ではない）。したがってa（肺の過膨張）とb（横隔膜の平低化）が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am012 | clinical_eng | 2019 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺結核について正しいのはどれか。 a．肺の下部に好発する。 b．罹患率は近年減少に転じた。 c．核酸増幅法（PCRを含む）による診断が有用である。 d．ストレプトマイシンの副作用には聴力障害がある。 e．内服治療期間は1ヶ月である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺結核は肺の上葉に好発する（下部ではない、a誤り）。罹患率は近年横ばいから微減傾向だが大幅な減少とは言えない（b微妙）。核酸増幅法は迅速診断に有用である（c正しい）。ストレプトマイシンの副作用に第VIII脳神経障害（聴力障害）がある（d正しい）。治療期間は6〜9ヶ月（1ヶ月ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am013 | clinical_eng | 2019 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 急性肺動脈血栓塞栓症について誤っているのはどれか。 | 長期臥床が誘因となる。 | 表在静脈瘤内の血栓が剥離して発症する。 | D-ダイマーの測定が診断に有用である。 | 胸部造影CT撮影が診断に有用である。 | 治療には抗凝固療法を行う。 | B | 急性肺動脈血栓塞栓症は深部静脈血栓が遊離して肺動脈を閉塞する疾患である。表在静脈瘤内の血栓ではなく、深部静脈血栓症（DVT）が原因となる。長期臥床は誘因となり、D-ダイマー測定や胸部造影CTが診断に有用で、抗凝固療法が治療の基本である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am014 | clinical_eng | 2019 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応となるのはどれか。 a．心房細動 b．心室頻拍 c．WPW症候群 d．QT延長症候群 e．Adams-Stokes発作 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | カテーテルアブレーションは異常な電気伝導路や興奮起源を焼灼する治療法である。心房細動、心室頻拍、WPW症候群は適応となる。QT延長症候群はイオンチャネル異常でありアブレーションの適応ではない。Adams-Stokes発作は徐脈性でペースメーカの適応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am015 | clinical_eng | 2019 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 心筋梗塞の急性期合併症はどれか。 a．完全房室ブロック b．心室中隔穿孔 c．弁輪部膿瘍 d．冠動脈瘻 e．心室細動 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 心筋梗塞の急性期合併症には心室細動、完全房室ブロック、心室中隔穿孔、乳頭筋断裂、心破裂などがある。弁輪部膿瘍は感染性心内膜炎の合併症であり、心筋梗塞の急性期合併症ではない。冠動脈瘻は先天性疾患であり心筋梗塞とは無関係である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am016 | clinical_eng | 2019 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 副腎皮質ホルモンはどれか。 a．アルドステロン b．コルチゾール c．カテコラミン d．グルカゴン e．成長ホルモン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 副腎皮質ホルモンにはアルドステロン（鉱質コルチコイド）とコルチゾール（糖質コルチコイド）がある。カテコラミンは副腎髄質ホルモン、グルカゴンは膵臓α細胞から分泌、成長ホルモンは下垂体前葉から分泌されるため、副腎皮質ホルモンではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am017 | clinical_eng | 2019 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 真菌感染症はどれか。 a．マイコプラズマ肺炎 b．トラコーマ c．口腔カンジダ症 d．クリプトコッカス脳脊髄炎 e．肺アスペルギルス症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 真菌感染症にはカンジダ症、クリプトコッカス症、アスペルギルス症が含まれる。マイコプラズマは細菌（細胞壁を持たない特殊な細菌）であり真菌ではない。トラコーマはクラミジア・トラコマティスによる細菌感染症である。よってc、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am018 | clinical_eng | 2019 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 腎盂腎炎の起因菌として最も多いのはどれか。 | 大腸菌 | 溶血性連鎖球菌 | 淋 菌 | クラミジア | 黄色ブドウ球菌 | A | 腎盂腎炎は尿路感染症の一つで、起因菌として最も多いのは大腸菌（E. coli）である。尿路感染症全体の約80%を大腸菌が占める。溶血性連鎖球菌は咽頭炎や皮膚感染、淋菌やクラミジアは性感染症、黄色ブドウ球菌は皮膚・軟部組織感染が主体である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am019 | clinical_eng | 2019 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．虫垂炎 -- McBurney圧痛点 b．食道癌 -- ヒトパピローマウイルス c．クローン病 -- ヘリコバクターピロリ d．逆流性食道炎 -- 経口血糖降下薬 e．慢性膵炎 -- 膵臓の石灰化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 虫垂炎ではMcBurney圧痛点が特徴的（a正しい）。食道癌の危険因子は飲酒・喫煙であり、ヒトパピローマウイルスは子宮頸癌の原因（b誤り）。クローン病の原因は不明で、ピロリ菌は胃潰瘍・胃癌に関連（c誤り）。逆流性食道炎はPPIで治療（d誤り）。慢性膵炎では膵臓の石灰化がみられる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am020 | clinical_eng | 2019 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔器呼吸回路の脱離を最も早く検知するのはどれか。 | カプノメータ | 食道温モニタ | 心電図モニタ | 観血式動脈圧モニタ | パルスオキシメータ | A | 麻酔器呼吸回路の脱離（ディスコネクション）を最も早く検知するのはカプノメータである。回路が外れるとCO2波形が即座に消失するため、数秒以内に検知可能である。パルスオキシメータはSpO2低下まで数十秒〜数分のタイムラグがある。心電図や動脈圧は直接的な指標ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am021 | clinical_eng | 2019 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | SOFAスコアの算出に使用されるのはどれか。 a．血小板数 b．脈拍数 c．白血球数 d．血清ビリルビン値 e．血清クレアチニン値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | SOFAスコアは6つの臓器系（呼吸、凝固、肝臓、循環、中枢神経、腎臓）を評価する。血小板数（凝固系）、血清ビリルビン値（肝機能）、血清クレアチニン値（腎機能）が使用される。脈拍数や白血球数はSOFAスコアの評価項目に含まれない。よってa、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am022 | clinical_eng | 2019 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．瞳孔縮小 b．脳波徐波化 c．深昏睡 d．脳幹反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 脳死判定基準には深昏睡、瞳孔固定・散大（縮小ではない）、脳幹反射の消失、平坦脳波（徐波化ではない）、自発呼吸の消失が含まれる。瞳孔縮小は脳死の基準に含まれず（散大・固定が基準）、脳波徐波化も基準外（平坦脳波が基準）。c、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am023 | clinical_eng | 2019 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 3 | 微生物の感染経路で正しい組合せはどれか。 a．結核菌 -- 空気感染 b．緑膿菌 -- 接触感染 c．梅毒トレポネーマ -- 飛沫感染 d．リケッチア -- 空気感染 e．C型肝炎ウイルス -- 血液媒介感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 結核菌は空気感染（飛沫核感染）する（a正しい）。緑膿菌は接触感染が主な感染経路である（b正しい）。梅毒トレポネーマは性行為感染・血液媒介感染であり飛沫感染ではない（c誤り）。リケッチアはダニなどの節足動物媒介感染である（d誤り）。C型肝炎ウイルスは血液媒介感染する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am024 | clinical_eng | 2019 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | スパイロメータで測定できる肺気量はどれか。 a．残気量 b．肺活量 c．1回換気量 d．全肺気量 e．機能的残気量 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | スパイロメータで測定できるのは肺活量、1回換気量、予備吸気量、予備呼気量などである。残気量は呼出できない気量のため直接測定不可。全肺気量と機能的残気量は残気量を含むため、スパイロメータ単独では測定できない。これらにはガス希釈法や体プレチスモグラフが必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am025 | clinical_eng | 2019 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | Ⅰ型アレルギー（即時型アレルギー）に分類される疾患はどれか。 | バセドウ病 | 気管支喘息 | 接触性皮膚炎 | 自己免疫性溶血性貧血 | 全身性エリテマトーデス | B | Ⅰ型アレルギー（即時型）はIgE抗体が肥満細胞に結合し、抗原刺激でヒスタミンなどが放出される反応である。気管支喘息が該当する。バセドウ病はⅡ型、自己免疫性溶血性貧血もⅡ型、全身性エリテマトーデスはⅢ型、接触性皮膚炎はⅣ型（遅延型）に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am026 | clinical_eng | 2019 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 3 | 商用交流雑音の対策として誤っているのはどれか。 | 測定器の電源回路にラインフィルタを挿入する。 | 測定器の接地端子と接地極を接地線で接続する。 | ベッドと接地極を接地線で接続する。 | 信号線はシールドを施したものを用いる。 | 患者とベッド間のシールドマットを接地極に接続する。 | A | 商用交流雑音対策としては、接地線接続、シールド線使用、シールドマット接地、ラインフィルタ挿入が有効である。ただしラインフィルタは電源回路に挿入するのではなく、測定対象に対する対策であるべきである。選択肢Aの記述が対策として不適切とされる問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am027 | clinical_eng | 2019 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 標準12誘導心電図について正しいのはどれか。 | 第Ⅱ誘導は右足と右手間の電位差を記録する誘導である。 | aV<sub>R</sub>誘導はWilsonの結合電極を基準とした誘導である。 | V1～V6の誘導は双極誘導である。 | 標準肢誘導の間にはⅢ＝Ⅰ＋Ⅱの関係がある。 | 単極肢誘導の間にはaV<sub>R</sub>＋aV<sub>L</sub>＋aV<sub>F</sub>＝0の関係がある。 | E | 第Ⅱ誘導は右手と左足間の電位差を記録する（右足ではない）。aVR誘導はWilsonの結合電極を基準とした増大単極肢誘導である（正しい）。V1〜V6は単極胸部誘導で双極誘導ではない。標準肢誘導の関係はⅡ＝Ⅰ＋Ⅲである。単極肢誘導の間にはaVR＋aVL＋aVF＝0の関係がある（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am028 | clinical_eng | 2019 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。 a．伝搬時間を利用する。 b．複数チャネルの同時計測が可能である。 c．ゼロ点補正が必要である。 d．体表面からの測定が可能である。 e．一つの超音波振動子で計測できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | トランジットタイム型超音波血流計は超音波の伝搬時間差を利用して血流量を測定する（a正しい）。複数チャネルの同時計測が可能である（b正しい）。ゼロ点補正は不要（ドプラ型では必要）。体表面からの計測には向かない（開胸・開腹手術時に使用）。2つの振動子が必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am029 | clinical_eng | 2019 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | 差圧式呼吸流量計に用いられているのはどれか。 a．タービン型 b．ベネディクト・ロス型 c．フライシュ型 d．リリー型 e．ローリングシール型 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 差圧式呼吸流量計は流路に抵抗を設け、前後の圧力差から流量を算出する方式である。フライシュ型は細管束を抵抗体として使用し、リリー型はスクリーンメッシュを抵抗体として使用する。どちらも差圧式に分類される。タービン型は回転式、ベネディクト・ロス型はベル式で別方式。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am030 | clinical_eng | 2019 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 血液ガス測定におけるpH電極に用いられる測定法はどれか。 | ポテンショメトリック法 | アンペロメトリック法 | ボルタンメトリック法 | インピーダンス法 | ポーラログラフィ法 | A | pH電極はガラス電極を用いたポテンショメトリック法（電位差測定法）で測定する。アンペロメトリック法は電流測定法でPO2電極（クラーク電極）に用いられる。ポーラログラフィ法もPO2電極に関連する。インピーダンス法は生体インピーダンス計測に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am031 | clinical_eng | 2019 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 耳式赤外線体温計について正しいのはどれか。 a．鼓膜から放射される赤外線を検出している。 b．核心温に近い体温が計測できる。 c．量子型赤外線検出器が用いられている。 d．体温の連続測定に適している。 e．外耳道に炎症があると測定値に影響を与える。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 耳式赤外線体温計は鼓膜から放射される赤外線を検出し（a正しい）、核心温に近い体温が計測できる（b正しい）。熱型（サーモパイル等）の赤外線検出器が用いられ量子型ではない（c誤り）。瞬時測定のため連続測定には不向き（d誤り）。外耳道の炎症は測定値に影響する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am032 | clinical_eng | 2019 | 32 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | X線画像計測 | 2 | X線CTについて誤っているのはどれか。 a．空間分解能は超音波診断装置より高い。 b．臓器のX線に対する吸収係数を画像化している。 c．血管や胃などの管腔臓器の撮影が可能である。 d．深部臓器よりも表在性の臓器の撮影に適している。 e．X線を単一方向から照射している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | X線CTはX線を多方向から照射して断層画像を再構成する（単一方向ではない、e誤り）。空間分解能は超音波より高い（a正しい）。X線吸収係数を画像化する（b正しい）。造影剤を用いて血管撮影が可能（c正しい）。深部臓器の撮影に適しており表在性に限らない（d誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am033 | clinical_eng | 2019 | 33 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡システムについて正しいのはどれか。 a．挿入部の消毒は不要である。 b．導光用ファイバは炭素繊維製である。 c．観察と同時に治療が可能である。 d．管腔臓器の表在性病変の診断に使用される。 e．撮像にCCDが使用される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 内視鏡は挿入部の消毒・洗浄が必要（a誤り）。導光用ファイバはガラス繊維製で炭素繊維ではない（b誤り）。観察と同時に生検・ポリペクトミーなどの治療が可能（c正しい）。管腔臓器の表在性病変の診断に使用される（d正しい）。CCDやCMOSが撮像に使用される（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am034 | clinical_eng | 2019 | 34 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．ESWL -- 音 波 b．除細動器 -- パルス波 c．電気メス -- 高周波 d．電気焼灼器 -- 極超短波 e．IABP -- 超音波 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ESWLは衝撃波（音波）を利用して結石を破砕する（a正しい）。除細動器はパルス波（直流パルス）を用いる（b正しい）。電気メスは高周波電流を利用する（c正しい）。電気焼灼器は直流または低周波電流を用い極超短波ではない（d誤り）。IABPはバルーンの膨張・収縮による機械的補助であり超音波ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am035 | clinical_eng | 2019 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．心房内にジェネレータを留置する。 b．左房に心内膜電極を留置する。 c．ICHD（NBG）コードのTはトリガを意味する。 d．刺激パルス幅は0.5ms前後である。 e．電極装着後の刺激閾値は不変である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ペースメーカのジェネレータは前胸部皮下に留置する（心房内ではない、a誤り）。電極は右心系に留置し左房には留置しない（b誤り）。ICHDコードの第3文字Tはトリガを意味する（c正しい）。刺激パルス幅は0.5ms前後である（d正しい）。電極装着後は閾値が変動する（不変ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am036 | clinical_eng | 2019 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 除細動器について正しいのはどれか。 | 交流除細動方式が一般的である。 | 単相性波形が一般的である。 | 通電時間は0.1～0.5秒である。 | 4000J前後で体外通電する。 | 体内通電時の出力は体外通電時の10～20％程度にする。 | E | 除細動器は直流除細動方式が一般的（交流ではない）。現在は二相性（バイフェージック）波形が主流（単相性ではない）。通電時間は数ミリ秒程度（0.1〜0.5秒ではない）。体外通電は150〜360J程度（4000Jではない）。体内通電時の出力は体外通電時の10〜20%程度にする（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am037 | clinical_eng | 2019 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 心臓血管作動薬の静脈内持続投与時に推奨すべきものはどれか。 | ローラ型ポンプ | フィンガ型ポンプ | シリンジ型ポンプ | ボルメトリック型ポンプ | 自然滴下式 | C | 心臓血管作動薬は微量で強い作用を持つため、正確な流量制御が必要である。シリンジ型ポンプは微量注入に適し、流量精度が高い。ローラ型やフィンガ型は大量輸液向き、ボルメトリック型は一般輸液用、自然滴下式は流量精度が低く血管作動薬には不適切である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am038 | clinical_eng | 2019 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLの適応でない尿路結石はどれか。 a．上部尿管結石 b．中部尿管結石 c．下部尿管結石 d．膀胱結石 e．尿道結石 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ESWL（体外衝撃波砕石術）は主に腎結石や上部・中部尿管結石に適応がある。下部尿管結石、膀胱結石、尿道結石は衝撃波の焦点合わせが困難であり、ESWLの適応とならないことが多い。膀胱結石は経尿道的砕石、尿道結石は直接摘出が選択される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am039 | clinical_eng | 2019 | 39 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術で正しいのはどれか。 | 気腹には酸素を使用する。 | 気腹によって血圧は上昇する。 | 気腹中の電気メス使用は禁忌である。 | 肺動脈血栓塞栓症対策が必要である。 | 手術用ロボットは無人手術が可能である。 | D | 気腹にはCO2を使用する（酸素ではない）。気腹により腹腔内圧上昇で血圧は変動するが必ずしも上昇とは限らない。気腹中も電気メスは使用可能（禁忌ではない）。長時間の気腹や下肢の圧迫によりDVT・肺動脈血栓塞栓症のリスクがあり対策が必要である（正しい）。手術用ロボットは術者が操作する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am040 | clinical_eng | 2019 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 医療機器とその有害事象との組合せで適切でないのはどれか。 | マイクロ波加温装置 -- キャビテーション | 熱希釈式心拍出量計 -- 不整脈 | 経皮的酸素分圧モニタ -- 水 疱 | 電気メス -- 熱 傷 | レーザメス -- 眼傷害 | A | マイクロ波加温装置の有害事象は熱傷であり、キャビテーションは超音波による現象である。熱希釈式心拍出量計のカテーテル操作で不整脈が起こり得る。経皮的酸素分圧モニタは加温により水疱を生じることがある。電気メスは熱傷、レーザメスは眼傷害が起こり得る。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am041 | clinical_eng | 2019 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 医用電気機器に関する個別規格はどれか。 a．JIS T 0601-1 b．JIS T 0601-1-1 c．JIS T 0601-1-2 d．JIS T 0601-2-1 e．JIS T 0601-2-2 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | JIS T 0601-1は一般安全規格、0601-1-1と0601-1-2は副通則（EMC等）である。JIS T 0601-2-Xが個別規格（特定の医用電気機器に対する個別要求事項）に該当する。よってJIS T 0601-2-1とJIS T 0601-2-2が個別規格であり、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am042 | clinical_eng | 2019 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | CF形装着部について誤っているのはどれか。 | ミクロショック対策が施されている。 | マクロショック対策が施されている。 | 患者装着部は非接地である。 | 心臓内にカテーテルを挿入する場合に必須である。 | 電極等を体表面に装着する場合に必須である。 | E | 図を参照。CF形装着部はミクロショック対策が施され、患者装着部は非接地（フローティング）である。心臓内にカテーテルを挿入する場合にCF形が必須となる。しかし体表面に電極を装着する場合はBF形で十分であり、CF形は必須ではない。よってEが誤りである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am043 | clinical_eng | 2019 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の記号がついた装着部を持つME機器の正常状態における患者測定電流（交流）の許容値［μA］はどれか。 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | C | 図を参照。BF形装着部を持つME機器の正常状態における患者測定電流（交流）の許容値は100μAである。CF形では10μA、B形では100μAだが、BF形の記号から判断して100μAが正答となる。 | True | 2019_ce_19_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am044 | clinical_eng | 2019 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 図のバスタブカーブ（故障率曲線）において機器の製造時の不備に依存する期間はどれか。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | C | 図を参照。バスタブカーブは初期故障期（DFR）、偶発故障期（CFR）、摩耗故障期（IFR）の3期間から成る。機器の製造時の不備に依存する期間は初期故障期であり、故障率が時間とともに減少する左側の曲線部分に相当する。 | True | 2019_ce_19_am044.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am045 | clinical_eng | 2019 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定める塗色との組合せで正しいのはどれか。 | ヘリウム -- ねずみ色 | 空 気 -- 黄 色 | 酸 素 -- 緑 色 | 窒 素 -- 青 色 | 二酸化炭素 -- 黒 色 | A | 高圧ガス容器保安規則ではヘリウムはねずみ色（正しい）。空気はねずみ色（黄色ではない）。酸素は黒色（緑色ではない）。窒素はねずみ色（青色ではない）。二酸化炭素は緑色（黒色ではない）。国際規格と日本の規格で塗色が異なる点に注意が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am046 | clinical_eng | 2019 | 46 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 携帯電話による医療機器への影響に関する指針ならびに関連事項について、誤っているのはどれか。 | 植込み型医療機器のイミュニティ試験はISO等で規定されている。 | 植込み型医療機器から携帯電話を15cm程度以上離して使用する。 | 非植込み型医療機器から携帯電話を1m程度以上離して使用する。 | 携帯電話の電波出力は電波状況が悪いときに小さくなる。 | 携帯電話の電波は着信時にも出力される。 | D | 植込み型医療機器のイミュニティ試験はISO等で規定されている（正しい）。植込み型医療機器からは15cm以上離す（正しい）。非植込み型からは1m以上離す（正しい）。携帯電話の電波出力は電波状況が悪いと大きくなる（小さくなるは誤り）。着信時にも電波は出力される（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am047 | clinical_eng | 2019 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 静電気について正しいのはどれか。 a．液体では表面に帯電する。 b．湿度が高いと帯電しにくい。 c．接地は静電気除去の方法として有効である。 d．帯電量は絶縁抵抗の小さい物体ほど大きい。 e．異なる材質の不導体を摩擦すると両材質に同一符号の電荷が帯電する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。液体は導電性がある場合表面に帯電しやすい（a正しい）。湿度が高いと表面に水分が付着し電荷が逃げやすく帯電しにくい（b正しい）。接地は静電気除去に有効（c正しい）。絶縁抵抗が小さいと電荷が逃げやすく帯電量は小さくなる（d誤り）。異なる材質を摩擦すると正負の異なる電荷が帯電する（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am048 | clinical_eng | 2019 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図の導体Aを静電シールドする場合、正しい方法はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。静電シールドでは導体Aを導体で囲み、その導体シールドを接地する必要がある。シールド導体を接地しないと外部電界の影響を完全に遮断できない。正しいシールド方法はAを導体で囲んでその囲いを接地するものである。 | True | 2019_ce_19_am048.jpg;2019_ce_19_am048_2.jpg;2019_ce_19_am048_3.jpg;2019_ce_19_am048_4.jpg;2019_ce_19_am048_5.jpg;2019_ce_19_am048_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am049 | clinical_eng | 2019 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 真空中に、それぞれ電荷＋Q［C］が帯電する質点A及びBがある。これらの帯電体をそれぞれ長さa［m］の糸で点Pからつるしたところ、図のように、帯電体A、Bは糸の鉛直直線に対する傾きが45°となって静止した。帯電体A、B間に働く力F［N］の大きさとして、正しいのはどれか。 ただし、真空の誘電率はε0［F/m］とし、糸の質量は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。帯電体が糸で吊るされ45°の角度で静止しているため、水平方向のクーロン力と鉛直方向の重力が釣り合う。45°の条件からクーロン力＝重力となり、帯電体間の距離と電荷量からF＝Q²/(4πε₀×(a√2)²)と求められる。 | True | 2019_ce_19_am049.jpg;2019_ce_19_am049_2.jpg;2019_ce_19_am049_3.jpg;2019_ce_19_am049_4.jpg;2019_ce_19_am049_5.jpg;2019_ce_19_am049_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am050 | clinical_eng | 2019 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図Aの回路において、t＝0でスイッチを入れたとき、インダクタの両端の電圧降下の変化が図Bのようになった。 この時、インダクタに流れる電流の変化を表したのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。インダクタの電圧v=L(di/dt)の関係から、電圧が一定のとき電流は直線的に増加し、電圧がゼロのとき電流は一定値を保つ。電圧降下の変化パターンに応じてインダクタ電流の変化を積分的に求めると、階段状に増加する波形となる。 | True | 2019_ce_19_am050.jpg;2019_ce_19_am050_2.jpg;2019_ce_19_am050_3.jpg;2019_ce_19_am050_4.jpg;2019_ce_19_am050_5.jpg;2019_ce_19_am050_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am051 | clinical_eng | 2019 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 表は、正弦波交流波形Aとその整流波形B、Cについて、それぞれの平均値［V］および実効値［V］を示している。表中の空白箇所（ア）および（イ）に記入する値として、正しい組合せはどれか。 | （ア）31.8 -- （イ）60.4 | （ア）31.8 -- （イ）70.7 | （ア）45.0 -- （イ）50.0 | （ア）45.0 -- （イ）60.4 | （ア）45.0 -- （イ）70.7 | B | 図を参照。正弦波の最大値100Vの場合、半波整流の平均値は最大値/π≒31.8V、全波整流の平均値は2×最大値/π≒63.7V。全波整流の実効値は最大値/√2≒70.7Vである。よって（ア）は31.8、（イ）は70.7が正しい。 | True | 2019_ce_19_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am052 | clinical_eng | 2019 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 理想演算増幅器について正しいのはどれか。 a．周波数帯域幅は無限大である。 b．出力インピーダンスは無限大である。 c．同相除去比（CMRR）はゼロである。 d．入力端子に流れ込む電流はゼロである。 e．スルーレートは無限大である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 理想演算増幅器の特性は、周波数帯域幅が無限大（a正しい）、出力インピーダンスがゼロ（無限大ではない、b誤り）、CMRR（同相除去比）が無限大（ゼロではない、c誤り）、入力電流がゼロ（d正しい）、スルーレートが無限大（e正しい）である。a、d、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am053 | clinical_eng | 2019 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 素子自体が発光しないのはどれか。 a．CCD b．有機EL c．プラズマディスプレイ d．LED e．液 晶 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。CCDは光電変換素子であり自ら発光しない（a正しい）。有機ELは自発光素子（b誤り）。プラズマディスプレイは放電により自発光（c誤り）。LEDは自発光素子（d誤り）。液晶はバックライトの光を制御するもので自ら発光しない（e正しい）。a、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am054 | clinical_eng | 2019 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の増幅回路全体の増幅度は52dBである。抵抗R2［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、抵抗R1＝1kΩ、log102を0.3とする。 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | D | 図を参照。回路全体の増幅度52dB＝20log(A)より、A=10^(52/20)≒400倍。反転増幅回路の増幅度は-R2/R1。2段の場合、各段の増幅度の積が400。R1=1kΩでR2を求めると、各段20倍で合計400倍、R2=20×1=20kΩの2段構成、またはR2=200kΩとなる。 | True | 2019_ce_19_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am055 | clinical_eng | 2019 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路に電圧V1＝－Vm・sin ωt＋0.5［V］とV2＝Vm・sin ωt＋0.5［V］を入力した。出力電圧 Vo［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、角周波数をω、時間tの単位を秒とする。 | －10 | 10 | －20V<sub>m</sub>・sin ωt | 20V<sub>m</sub>・sin ωt | 10V<sub>m</sub>・sin ωt | D | 図を参照。差動増幅回路にV1とV2を入力すると、差動成分と同相成分に分けて考える。V1=-Vm sinωt+0.5、V2=Vm sinωt+0.5より、差動入力は2Vm sinωt、同相入力は0.5V。差動増幅度10倍の場合、出力は20Vm sinωtとなる。 | True | 2019_ce_19_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am056 | clinical_eng | 2019 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 信号v（t）＝10sin（4000πt）で1000kHzの搬送波をAM変調するとき、被変調波の上側波の周波数［kHz］はどれか。 ただし、時間tの単位は秒とし、過変調は生じないものとする。 | 1001 | 1002 | 1004 | 1008 | 1010 | B | 図を参照。信号v(t)=10sin(4000πt)の周波数はf=4000π/(2π)=2000Hz=2kHz。搬送波1000kHzをAM変調すると、上側波は搬送波+信号周波数=1000+2=1002kHzとなる。下側波は1000-2=998kHzとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am057 | clinical_eng | 2019 | 57 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 4 | 図1の回路と等価であるブロック線図を図2に示す。図2の要素AとBとの組合せで正しいのはどれか。 | A＝1/R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub>＋R<sub>2</sub> -- B＝R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝1/R<sub>2</sub> | A＝R<sub>1</sub> -- B＝R<sub>1</sub>＋R<sub>2</sub> | A | 図を参照。抵抗分圧回路をブロック線図で表現する場合、入力にR1の逆数(1/R1)を乗じ、フィードバック要素としてR2を設定する。これにより出力電圧=入力電圧×R2/(R1+R2)の伝達関数が実現される。よってA=1/R1、B=R2の組合せが正しい。 | True | 2019_ce_19_am057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am058 | clinical_eng | 2019 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 複数のハードディスクドライブをまとめて一台のドライブとして扱い、読み書きの高速化や耐障害性を持たせた装置はどれか。 | RAID | DRAM | OCR | CPU | SSD | A | 図を参照。RAIDは複数のハードディスクドライブをまとめて1台として扱い、冗長性や高速化を実現する技術である。DRAMは揮発性メモリ、OCRは光学文字認識、CPUは中央処理装置、SSDはフラッシュメモリベースの記憶装置であり、いずれも該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am059 | clinical_eng | 2019 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで出力されるpの値はどれか。 | 20 | 100 | 512 | 1024 | 2048 | D | 図を参照。フローチャートのアルゴリズムに従って変数の値を追跡する。p=2を初期値とし、ループ内でpを2倍にする操作を繰り返す。ループが10回実行されるとp=2^10=1024となる。よって出力されるpの値は1024である。 | True | 2019_ce_19_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am060 | clinical_eng | 2019 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 1 | 医用画像の伝送、蓄積、取得などに関する国際規格の名称はどれか。 | DICOM | HIS | HL7 | PACS | RIS | A | 図を参照。DICOMは医用画像の伝送・蓄積・取得に関する国際規格である。HISは病院情報システム、HL7は医療情報交換の標準プロトコル、PACSは医用画像管理システム（DICOMを利用するシステム）、RISは放射線情報システムであり、規格名称としてはDICOMが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am061 | clinical_eng | 2019 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 論理式 A・（B＋C）を表すベン図はどれか。 ただし、図中の網掛け部分が論理値の1 を表す。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。論理式A・(B+C)はAかつ(BまたはC)を意味する。ベン図ではAの領域と(BまたはC)の領域の共通部分（積集合）が該当する。AとBの共通部分およびAとCの共通部分を合わせた領域が網掛け部分となる。 | True | 2019_ce_19_am061.jpg;2019_ce_19_am061_2.jpg;2019_ce_19_am061_3.jpg;2019_ce_19_am061_4.jpg;2019_ce_19_am061_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am062 | clinical_eng | 2019 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 静止画像に使われるフォーマットはどれか。 a．ASCII b．JPEG c．PNG d．MPEG e．Unicode | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 静止画像のフォーマットにはJPEGとPNGがある。ASCIIはテキストの文字コード規格、MPEGは動画圧縮規格、Unicodeはテキストの文字コード規格であり、静止画像フォーマットではない。JPEGは非可逆圧縮、PNGは可逆圧縮の画像フォーマットである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am063 | clinical_eng | 2019 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 1枚1Mbyteのディジタル画像を1秒間に100枚伝送したい。最低限必要な伝送速度はどれか。 ただし、画像以外のデータは無視し、圧縮符号化は行わないものとする。 | 1Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps | D | 1Mbyte=8Mbit。100枚/秒で伝送するには100×8Mbit=800Mbps必要。最低限必要な伝送速度は800Mbpsを超える選択肢で、1Gbps(=1000Mbps)が該当する。100Mbpsでは不足、10Gbpsは過剰である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am064 | clinical_eng | 2019 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | ハイフロー療法について正しいのはどれか。 a．吸入気の加温加湿に人工鼻を使用できる。 b．最大20L/分の流量を供給できる。 c．吸入気酸素濃度は21～100％の任意の値を設定できる。 d．解剖学的死腔のガスを洗い流す効果がある。 e．PEEP効果が期待できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイフロー療法は最大60L/分程度の高流量を供給でき（20L/分ではない、b誤り）、加温加湿には加温加湿器を使用する（人工鼻ではない、a誤り）。FiO2は21〜100%に設定可能（c正しい）。死腔ガスのウォッシュアウト効果がある（d正しい）。PEEP効果も期待できる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am065 | clinical_eng | 2019 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の生体に対する作用で正しいのはどれか。 a．気体圧縮効果 b．活性酸素の増加 c．溶解型酸素の増加 d．活性窒素の排出促進 e．二酸化炭素の排出促進 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高気圧酸素治療では、気体の体積が圧縮される気体圧縮効果（a正しい）、高圧酸素環境で活性酸素が増加する（b正しい）、溶解型酸素が著明に増加する（c正しい）。活性窒素の排出促進という作用は認められない（d誤り）。二酸化炭素排出促進も主な作用ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am066 | clinical_eng | 2019 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 | 紫外光を用いる。 | 使用前に既知の値と比較して調整する。 | 酸素ヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンの比を表示する。 | プローブ（センサ）は使用前に滅菌する。 | 脈波が検出されていることを確認する。 | E | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長を使用する（紫外光ではない）。使用前のキャリブレーションは不要（ファクトリーキャリブレーション済み）。SpO2は機能的酸素飽和度を表示する。プローブは清拭程度で滅菌不要。脈波が検出されていることの確認が重要である（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am067 | clinical_eng | 2019 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 調節換気において、人工呼吸器の異常と有害事象との組合せで誤っているのはどれか。 | 弁の開放不全 -- 圧損傷 | 呼吸流路の屈曲 -- 換気の異常 | 呼吸回路内のリーク -- 低二酸化炭素血症 | 加温加湿器の停止 -- 喀痰の硬化 | 吸入気酸素濃度の異常上昇 -- 酸素中毒 | C | 呼吸回路内のリークが生じると換気量が不足し、CO2排出が不十分となるため高二酸化炭素血症（低二酸化炭素血症ではない）をきたす。弁の開放不全は圧損傷、流路屈曲は換気異常、加温加湿器停止は喀痰硬化、FiO2異常上昇は酸素中毒の原因となり、これらは正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am068 | clinical_eng | 2019 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 圧支持換気（PSV）で設定するのはどれか。 a．吸気圧 b．吸気時間 c．最大吸気流量 d．換気回数 e．PEEP | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 圧支持換気（PSV）は患者の自発呼吸をトリガーとして設定した吸気圧で補助する換気モードである。設定項目は吸気圧（サポート圧）とPEEPである。吸気時間、最大吸気流量、換気回数は患者の呼吸パターンに依存し、PSVでは設定しない。a（吸気圧）とe（PEEP）が正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am069 | clinical_eng | 2019 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺送血ポンプで使用するローラポンプと遠心ポンプとの比較で正しいのはどれか。 a．遠心ポンプの方が血液損傷が起こりやすい。 b．遠心ポンプでは流量計は不要である。 c．遠心ポンプは長期補助循環に適している。 d．ローラポンプは回転数による流量制御が容易である。 e．ローラポンプは回路閉塞時の回路破裂の危険が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 遠心ポンプはローラポンプに比べ血液損傷が少ない（a誤り）。遠心ポンプは後負荷依存性で流量計が必要（b誤り）。遠心ポンプは長期補助循環に適している（c正しい）。ローラポンプは回転数と流量が比例し制御が容易（d正しい）。ローラポンプは閉塞時に回路破裂の危険がある（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am070 | clinical_eng | 2019 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺装置の目的と構成機器との組合せで正しいのはどれか。 a．出血の回収 -- 血液吸引ポンプ b．静脈血の酸素加 -- 人工肺 c．肺循環の維持 -- 血液ポンプ d．余剰水分の排出 -- ベントポンプ e．貯血槽内の微小気泡除去 -- 動脈フィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液吸引ポンプは出血の回収に使用される（a正しい）。人工肺は静脈血の酸素加を行う（b正しい）。血液ポンプは体循環の維持が目的で肺循環ではない（c誤り）。ベントポンプは心内の血液排出用で余剰水分排出ではない（d誤り）。動脈フィルタは送血ライン中の気泡・異物除去用（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am071 | clinical_eng | 2019 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環時に血中カリウム値の上昇を来すのはどれか。 a．溶 血 b．代謝性アルカローシス c．インスリン投与 d．低体温 e．心筋保護液注入 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 溶血により赤血球内のカリウムが血中に放出され高カリウム血症となる（a正しい）。代謝性アルカローシスでは細胞内にH+が放出されK+が取り込まれ低カリウムになる（b誤り）。インスリンはK+を細胞内に取り込む（c誤り）。低体温ではK+が細胞外に移行しやすい（d正しいとも言えるが）。心筋保護液にはK+が高濃度で含まれる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am072 | clinical_eng | 2019 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 混合静脈血酸素飽和度（SvO2）について正しいのはどれか。 a．パルスオキシメータで測定できる。 b．過度の血液希釈によって低下する。 c．人工心肺中の血液加温時には低下する。 d．50％では嫌気性代謝が進行する。 e．80％は低心拍出量状態を意味する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | SvO2はパルスオキシメータでは測定できない（肺動脈カテーテルが必要、a誤り）。過度の血液希釈でヘモグロビンが減少しSvO2は低下する（b正しい）。血液加温時は酸素消費量が増加しSvO2は低下する（c正しい）。50%では嫌気性代謝が進行する（d正しい）。80%は正常〜高めで低心拍出量ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am073 | clinical_eng | 2019 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 動脈血のpH 7.69、Pco2 28mmHg、〔HCO3-〕 33mEq/Lの病態を示すのはどれか。 | 呼吸性アルカローシス | 呼吸性アシドーシス | 代謝性アシドーシス | 呼吸性アルカローシスと代謝性アルカローシスの混合障害 | 呼吸性アシドーシスと代謝性アシドーシスの混合障害 | D | pH 7.69は著明なアルカローシス。PCO2 28mmHgは低値で呼吸性アルカローシスを示す。HCO3- 33mEq/Lは高値で代謝性アルカローシスを示す。両方の因子がアルカローシス方向であるため、呼吸性アルカローシスと代謝性アルカローシスの混合障害と判断される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am074 | clinical_eng | 2019 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 主として残留塩素が除去される水処理装置はどれか。 | 活性炭濾過装置 | プレフィルタ | 軟水化装置 | RO装置 | エンドトキシン捕捉フィルタ | A | 活性炭濾過装置は水道水中の残留塩素（遊離塩素・結合塩素）を吸着除去する。プレフィルタは粗大粒子の除去、軟水化装置はCa・Mgイオンの除去、RO装置は溶解物質の除去、エンドトキシン捕捉フィルタはエンドトキシンの除去を行う。残留塩素は溶血の原因となるため除去が必須。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am075 | clinical_eng | 2019 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析用の透析液に含まれる成分はどれか。 a．カルシウム b．カリウム c．アルブミン d．イコデキストリン e．リ ン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析液にはカルシウムとカリウムが含まれ、血中との濃度勾配により調整される。アルブミンは分子量が大きく透析液には含まれない。イコデキストリンは腹膜透析液に使用される浸透圧物質で血液透析液には不使用。リンは除去対象であり透析液には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am076 | clinical_eng | 2019 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析用として適切でないバスキュラーアクセスはどれか。 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 動脈表在化法 | 動脈直接穿刺法 | 静脈カテーテル法 | D | 維持透析ではバスキュラーアクセスの長期使用が求められる。自己血管内シャント（AVF）が第一選択、人工血管内シャント（AVG）も使用可能。動脈表在化法や長期留置カテーテル（静脈カテーテル法）も選択肢となる。動脈直接穿刺法は毎回動脈を穿刺するため合併症リスクが高く維持透析には不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am077 | clinical_eng | 2019 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 透析中の血圧低下に対する処置として正しいのはどれか。 a．下肢挙上 b．透析時間短縮 c．低Na透析の実施 d．昇圧薬投与 e．ECUM | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 透析中の血圧低下に対しては、下肢挙上（a正しい）、昇圧薬投与（d正しい）、ECUM（限外濾過のみで除水、e正しい）が有効。透析時間短縮は除水速度を上げるため逆効果になりうる（b不適切）。低Na透析は血圧低下を助長する可能性がある（c不適切、高Na透析が有効）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am078 | clinical_eng | 2019 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析中に連続監視すべき項目はどれか。 a．透析液圧 b．透析液温度 c．透析液浸透圧 d．透析液Na濃度 e．透析液電気伝導度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 透析中の連続監視項目は透析液圧（a正しい）、透析液温度（b正しい）、透析液電気伝導度（e正しい）である。電気伝導度は透析液濃度の連続監視に有用。透析液浸透圧や透析液Na濃度は通常連続監視しない（個別測定による確認）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am079 | clinical_eng | 2019 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析中の空気誤入の原因として考えられないのはどれか。 | 動脈（脱血）側留置針と回路接続部の離断 | 補液ラインの閉鎖忘れ | ポンプセグメント部回路の破損 | エアードリップチャンバでの液面調整不良 | 静脈（返血）側留置針の抜針 | E | 図を参照。空気誤入の原因として、脱血側接続部の離断、補液ライン閉鎖忘れ、ポンプセグメント部の破損、液面調整不良が挙げられる。静脈（返血）側留置針の抜針は血液が体外に漏出する事故であり、空気が回路内に入る原因とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am080 | clinical_eng | 2019 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 回転中心Oで支えられた剛体の棒に図のような荷重が働き、棒は静止している。O点まわりのモーメントのつり合いを表す式はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。剛体棒の回転中心Oまわりのモーメントのつり合いでは、各荷重による回転モーメント（力×腕の長さ）の合計が時計回りと反時計回りで等しくなる。各荷重の作用点からO点までの距離と力の大きさを用いてモーメントの式を立てる。 | True | 2019_ce_19_am080.jpg;2019_ce_19_am080_2.jpg;2019_ce_19_am080_3.jpg;2019_ce_19_am080_4.jpg;2019_ce_19_am080_5.jpg;2019_ce_19_am080_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am081 | clinical_eng | 2019 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 塑性変形について正しいのはどれか。 a．外力を取り除くと形状が完全に元に戻る。 b．永久ひずみが生じる。 c．降伏現象により生じる。 d．ヤング率により変形が評価できる。 e．バネのみを用いてモデル化できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 塑性変形は外力を取り除いても変形が残る現象である（a誤り：弾性変形の特徴）。永久ひずみが生じる（b正しい）。降伏現象（降伏点を超えた時）により生じる（c正しい）。ヤング率は弾性域での評価指標（d誤り）。バネモデルは弾性変形のモデル化（e誤り）。b、cが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am082 | clinical_eng | 2019 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流れにおけるベルヌーイの定理について正しいのはどれか。 a．粘性流体に適用される。 b．力学的エネルギーが保存される。 c．ひとつの流線上で成立する。 d．重力とは無関係である。 e．レイノルズ数を導くことができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | ベルヌーイの定理は非粘性（理想流体）に適用される（粘性流体ではない、a誤り）。力学的エネルギー（圧力エネルギー+運動エネルギー+位置エネルギー）が保存される（b正しい）。ひとつの流線上で成立する（c正しい）。重力（位置エネルギー）を含む（d誤り）。レイノルズ数とは無関係（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am083 | clinical_eng | 2019 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | ドプラ効果について誤っているのはどれか。 a．観測者と音源の相対運動で生じる。 b．音源が観測者に接近すると音が高く聞こえる。 c．光においても認められる。 d．山びこはドプラ効果である。 e．音波の振幅に関する現象である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ドプラ効果は観測者と音源の相対運動で生じる（a正しい）。音源が接近すると周波数が高くなり音が高く聞こえる（b正しい）。光においてもドプラ効果は認められる（c正しい）。山びこは反射現象でドプラ効果ではない（d誤り）。ドプラ効果は周波数に関する現象で振幅ではない（e誤り）。d、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am084 | clinical_eng | 2019 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 注射器に12mLの空気を入れ、先端を閉じてピストンを押して、注射器内の圧力を150mmHgに上昇させた。このとき注射器内の空気のおよその体積［mL］はどれか。 ただし、大気圧を760mmHgとし、空気の温度変化はないものとする。 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | B | ボイルの法則（温度一定でPV=一定）を適用する。大気圧760mmHg、ゲージ圧150mmHgを加えると絶対圧は760+150=910mmHg。P1V1=P2V2より、760×12=910×V2、V2=760×12/910≒10.0mL。よって約10mLが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am085 | clinical_eng | 2019 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性で誤っているのはどれか。 | 血液の導電率は温度依存性がある。 | 皮下脂肪の導電率は肝臓の導電率より高い。 | β分散は細胞の組織構造に依存する。 | γ分散は水分子の緩和現象に起因する。 | 静止電位は細胞内外のイオン濃度差による。 | B | 血液の導電率は温度依存性がある（正しい）。皮下脂肪は導電率が低く、肝臓は導電率が高いため、脂肪の方が低い（「高い」は誤り）。β分散は細胞の組織構造（細胞膜）に依存する（正しい）。γ分散は水分子の緩和現象に起因する（正しい）。静止電位はイオン濃度差による（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am086 | clinical_eng | 2019 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 人体の熱特性について正しいのはどれか。 a．熱の産生は1kW程度である。 b．人体の皮膚は黒体とみなせる。 c．体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある。 d．呼吸の増加は熱放出を増す。 e．末梢血管の拡張は熱放出を抑制する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 人体の熱産生は安静時約100W程度で1kWは過大（a誤り）。皮膚は赤外線放射において黒体に近い（b正しい）。体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある（c正しい）。呼吸増加で蒸散による熱放出が増加する（d正しい）。末梢血管拡張は放熱を促進する（抑制ではない、e誤り）。b、c、dが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am087 | clinical_eng | 2019 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | レーザの生体作用について誤っているのはどれか。 | 光解離作用 -- 鎮 痛 | 光音響的作用 -- 熱弾性効果 | 光化学的作用 -- 光感受性物質 | 光機械的作用 -- 結石破砕 | 光熱的作用 -- タンパク質の凝固 | A | 光解離作用と鎮痛の組合せが誤り。光解離作用は分子結合の切断に関する作用であり鎮痛とは直接関係しない。光音響的作用は熱弾性効果（正しい）、光化学的作用は光感受性物質を利用するPDT（正しい）、光機械的作用は結石破砕（正しい）、光熱的作用はタンパク質凝固（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am088 | clinical_eng | 2019 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 浸透圧による物質移動はどれか。 | 血液から肺胞への二酸化炭素の移動 | 毛細血管から細胞間質への酸素の移動 | 組織から静脈毛細血管への間質液の移動 | 細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動 | 尿細管におけるグルコースの再吸収 | C | 浸透圧による物質移動は半透膜を介した溶媒の移動である。組織から静脈毛細血管への間質液の移動は、毛細血管の膠質浸透圧（血漿タンパク質による）が静水圧を上回ることで生じる浸透圧による移動である。他の選択肢は拡散やガス交換、能動輸送による移動。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am089 | clinical_eng | 2019 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | セルロースによる補体活性化の要因はどれか。 | アセチル基 | 水酸基 | メチル基 | 硫酸基 | カルボニル基 | B | 図を参照。セルロース膜（再生セルロース）による補体活性化は、膜表面の水酸基（-OH基）が補体第2経路を活性化することによる。アセチル基で水酸基を置換（酢酸セルロース膜）すると補体活性化が抑制される。これが生体適合性改善の原理である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_am090 | clinical_eng | 2019 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 3 | ポリ乳酸を構成する結合はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。ポリ乳酸は乳酸モノマーが縮合重合してエステル結合（-COO-）で連結された高分子である。選択肢の構造式からエステル結合を含むものを選ぶ。ペプチド結合やエーテル結合、ウレタン結合とは異なる。 | True | 2019_ce_19_am090.jpg;2019_ce_19_am090_2.jpg;2019_ce_19_am090_3.jpg;2019_ce_19_am090_4.jpg;2019_ce_19_am090_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm001 | clinical_eng | 2019 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 下記のグラフより、2017年の従属人口指数［100×（年少人口＋老年人口）/（生産年齢人口）］に近いのはどれか。 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | D | 図を参照。従属人口指数は（年少人口＋老年人口）/生産年齢人口×100で算出される。2017年のグラフから各人口を読み取り計算する。日本では少子高齢化により従属人口指数は約65〜70程度であり、70に最も近い。 | True | 2019_ce_19_pm001.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm002 | clinical_eng | 2019 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 医療法に規定されているのはどれか。 a．病院の管理 b．保健所の開設 c．感染症の類型 d．診療所の開設 e．特定機能病院の要件 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 医療法には病院の管理（a正しい）、診療所の開設（d正しい）、特定機能病院の要件（e正しい）が規定されている。保健所の開設は地域保健法に規定される（b誤り）。感染症の類型は感染症法に規定される（c誤り）。a、d、eの組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm003 | clinical_eng | 2019 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | DNAを構成する塩基でないのはどれか。 | ウラシル | アデニン | チミン | シトシン | グアニン | A | DNAを構成する塩基はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類である。ウラシル(U)はRNAの構成塩基であり、DNAではチミンが対応する。DNAではアデニン-チミン、グアニン-シトシンが相補的に塩基対を形成する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm004 | clinical_eng | 2019 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 正しい語句の組合せはどれか。 薬物Aの繰り返し投与によって耐性が生じた状態では、薬物Aを代謝する酵素の誘導合成は（①）、薬物Aの排泄は（②）。 | ①増加して -- ②増加する | ①低下して -- ②低下する | ①不変で -- ②低下する | ①低下して -- ②増加する | ①増加して -- ②低下する | A | 図を参照。薬物の繰り返し投与で耐性が生じる機序として、薬物代謝酵素の誘導合成が増加し、薬物の代謝・排泄が促進される。結果として薬物の血中濃度が低下し効果が減弱する。よって酵素誘導合成は増加し、排泄も増加するという組合せが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm005 | clinical_eng | 2019 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | ある疾患の検査結果を表に示す。特異度はどれか。 | 0.1 | 0.13 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | D | 図を参照。特異度は真陰性/(真陰性+偽陽性)で計算される。表の数値から、疾患なしの群で検査陰性（真陰性）の割合を求める。特異度0.7は、疾患のない人を正しく陰性と判定する確率が70%であることを意味する。 | True | 2019_ce_19_pm005.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm006 | clinical_eng | 2019 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 単球は貪食能をもつ。 | 赤血球の寿命は約120日である。 | 第Ⅶ凝固因子は外因系凝固に関与する。 | 血漿タンパク質で最も多いのはアルブミンである。 | 全血液に対する血漿の容積比をヘマトクリットという。 | E | 単球は貪食能を持つ（正しい）。赤血球の寿命は約120日（正しい）。第VII凝固因子は外因系凝固に関与する（正しい）。血漿タンパク質で最も多いのはアルブミン（正しい）。ヘマトクリットは全血液に対する赤血球の容積比であり、血漿の容積比ではない（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm007 | clinical_eng | 2019 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎糸球体濾過量推定に有用な物質はどれか。 | ブドウ糖 | アミノ酸 | Na<sup>+</sup> | クレアチニン | Ca<sup>2+</sup> | D | 腎糸球体濾過量（GFR）の推定にはクレアチニンが最も有用である。クレアチニンは筋肉代謝産物で糸球体で濾過され、尿細管での再吸収がほとんどないためGFRの指標となる。ブドウ糖やアミノ酸は尿細管で再吸収され、Na+やCa2+も再吸収調節を受けるため不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm008 | clinical_eng | 2019 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | 内分泌臓器と分泌ホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。 | 下垂体 -- プロラクチン | 甲状腺 -- トリヨードサイロニン | 副甲状腺 -- エストロゲン | 精 巣 -- アンドロゲン | 膵 臓 -- インスリン | C | 下垂体はプロラクチンを分泌（正しい）。甲状腺はトリヨードサイロニン（T3）を分泌（正しい）。副甲状腺はパラソルモン（PTH）を分泌し、エストロゲンは卵巣から分泌される（誤り）。精巣はアンドロゲンを分泌（正しい）。膵臓はインスリンを分泌（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm009 | clinical_eng | 2019 | 9 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 外傷・熱傷 | 2 | 成人の右下肢全体に熱傷を生じたとき、総体表面積に対する割合はどれか。 | 4.5％ | 9％ | 18％ | 27％ | 36％ | C | 9の法則により成人の体表面積の割合を計算する。片下肢全体は18%（大腿部9%+下腿部9%）に相当する。頭部9%、上肢各9%、体幹前面18%、体幹後面18%、下肢各18%、会陰部1%で合計100%となる。右下肢全体は18%である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm010 | clinical_eng | 2019 | 10 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺サルコイドーシスについて正しいのはどれか。 a．高カリウム血症がみられることが多い。 b．血清アンギオテンシン変換酵素が低下することが多い。 c．胸部単純X線写真の両側肺門リンパ節腫脹が特徴的所見である。 d．組織生検にて非乾酪性類上皮細胞肉芽腫がみられる。 e．自然治癒は稀である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 肺サルコイドーシスでは高カルシウム血症（高カリウムではない、a誤り）、ACE上昇（低下ではない、b誤り）、両側肺門リンパ節腫脹（BHL）が特徴的（c正しい）、非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が組織学的特徴（d正しい）、自然治癒が比較的多い（稀ではない、e誤り）。c、dが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm011 | clinical_eng | 2019 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 1 | 我が国で現在の死亡数第1位のがんはどれか。 | 胃 癌 | 肺 癌 | 乳 癌 | 大腸癌 | 前立腺癌 | B | 日本における部位別がん死亡数の第1位は肺癌である。男性では肺癌が1位、女性では大腸癌が1位だが、男女合計では肺癌が死亡数第1位となっている。胃癌は減少傾向、大腸癌は増加傾向にあるが肺癌には及ばない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm012 | clinical_eng | 2019 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 血圧上昇の機序として誤っているのはどれか。 a．交感神経の緊張 b．心拍出量の増加 c．遺伝的素因 d．血管拡張 e．腎臓からのナトリウム排泄増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血圧上昇の機序として交感神経緊張（a正しい）、心拍出量増加（b正しい）、遺伝的素因（c正しい）が挙げられる。血管拡張は血圧を低下させる（上昇ではない、d誤り）。腎臓からのナトリウム排泄増加は循環血漿量を減少させ血圧を低下させる（e誤り）。d、eが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm013 | clinical_eng | 2019 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期心雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁閉鎖不全症 b．僧帽弁狭窄症 c．大動脈弁閉鎖不全症 d．大動脈弁狭窄症 e．三尖弁閉鎖不全症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 拡張期心雑音が聴取されるのは僧帽弁狭窄症（血液が拡張期に狭窄した弁を通過、b正しい）と大動脈弁閉鎖不全症（拡張期に大動脈から左室に逆流、c正しい）である。僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症は収縮期雑音を呈する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm014 | clinical_eng | 2019 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | メタボリック症候群の診断基準に含まれないのはどれか。 | 内臓脂肪蓄積 | 血清脂質異常 | 血清尿酸高値 | 血圧上昇 | 高血糖 | C | メタボリック症候群の診断基準には内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径）が必須項目で、血清脂質異常、血圧上昇、高血糖のうち2項目以上を満たすことが条件である。血清尿酸値はメタボリック症候群の診断基準に含まれていない。高尿酸血症は痛風のリスク因子である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm015 | clinical_eng | 2019 | 15 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 正しい組合せはどれか。 a．くも膜下出血 -- 動脈瘤破裂 b．重症筋無力症 -- 神経筋接合部の障害 c．パーキンソン病 -- βアミロイドの沈着 d．アルツハイマー病 -- 中脳黒質の神経細胞の変性 e．筋萎縮性側索硬化症 -- 運動ニューロンの変性 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | くも膜下出血は動脈瘤破裂が原因（a正しい）。重症筋無力症は神経筋接合部のアセチルコリン受容体抗体による障害（b正しい）。パーキンソン病は中脳黒質の変性（cとdが逆、c誤り）。アルツハイマー病はβアミロイド沈着（dとcが逆、d誤り）。筋萎縮性側索硬化症は運動ニューロンの変性（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm016 | clinical_eng | 2019 | 16 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 腎前性腎不全の原因となる疾患・病態はどれか。 | 出血性ショック | 横紋筋融解症 | 両側性尿路結石 | 造影剤による腎不全 | 溶血性尿毒症症候群 | A | 腎前性腎不全は腎臓への血流低下が原因で起こる。出血性ショックは循環血漿量減少により腎血流が低下するため腎前性の原因となる。横紋筋融解症や造影剤腎症は腎性、両側性尿路結石は腎後性、溶血性尿毒症症候群は腎性の原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm017 | clinical_eng | 2019 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 1 | ワクチンによる予防効果が期待されているのはどれか。 | 膀胱癌 | 前立腺癌 | 卵巣癌 | 子宮体癌 | 子宮頸癌 | E | 子宮頸癌はヒトパピローマウイルス（HPV）感染が主な原因であり、HPVワクチンによる予防効果が期待されている。膀胱癌、前立腺癌、卵巣癌、子宮体癌にはワクチンによる予防法は確立されていない。HPVワクチンは子宮頸癌の発症リスクを大幅に低減する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm018 | clinical_eng | 2019 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 白血球除去療法が適応となる疾患はどれか。 | 逆流性食道炎 | 急性膵炎 | 急性胆管炎 | 潰瘍性大腸炎 | 急性肝炎 | D | 白血球除去療法（LCAP/GCAP）は潰瘍性大腸炎に対して適応がある。活性化した白血球を体外循環により除去し、腸管の炎症を抑制する治療法である。逆流性食道炎、急性膵炎、急性胆管炎、急性肝炎には白血球除去療法の適応はない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm019 | clinical_eng | 2019 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | エリスロポエチンにより分化・誘導される血球はどれか。 | 好中球 | リンパ球 | 好酸球 | 赤血球 | 血小板 | D | エリスロポエチン（EPO）は主に腎臓で産生されるホルモンで、骨髄の赤芽球系前駆細胞に作用して赤血球の分化・産生を促進する。好中球はG-CSF、リンパ球は各種インターロイキン、血小板はトロンボポエチンにより誘導される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm020 | clinical_eng | 2019 | 20 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | パルスオキシメータによる酸素飽和度の測定値について正しいのはどれか。 a．一酸化炭素ヘモグロビンの存在は影響しない。 b．検査用色素のインジゴカルミンは影響しない。 c．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは高くなる。 d．同じ酸素分圧でも体温が上昇すると低くなる。 e．末梢循環不全では信頼度が低下する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 一酸化炭素ヘモグロビン（COHb）は酸素化ヘモグロビンに似た吸光特性を持ち、SpO2を偽高値にする（a誤り）。インジゴカルミンは影響する（b誤り）。アシドーシスではHbO2解離曲線が右方移動しSpO2は低下する（c誤り）。体温上昇時も右方移動でSpO2低下（d正しい）。末梢循環不全では信頼度低下（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm021 | clinical_eng | 2019 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 1 | ICU内に設置すべき医療機器はどれか。 a．人工呼吸器 b．除細動器 c．心電図モニタ d．消化器内視鏡 e．人工心肺装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ICU内に設置すべき医療機器として人工呼吸器（a正しい）、除細動器（b正しい）、心電図モニタ（c正しい）が必須である。消化器内視鏡や人工心肺装置は必要時に使用するもので、ICU内への常設は求められない。ICUでは急変時の即座の対応が重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm022 | clinical_eng | 2019 | 22 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 2 | 院内感染について正しいのはどれか。 a．手袋を着用して処置をした場合、手袋取り外し後の手指衛生は不要である。 b．標準予防策では、手袋、マスク、ガウン等の着用基準を定めている。 c．患者の唾液は感染性があるものとして扱う。 d．麻疹感染者の部屋への入室時にはN95マスクを着用する。 e．入院前から感染し入院後に発症した場合、院内感染症とみなされる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 手袋着用後も微小な穴や汚染の可能性があるため手指衛生は必要（a誤り）。標準予防策では手袋等の着用基準を定める（b正しい）。唾液は感染性があるものとして扱う（c正しい）。麻疹は空気感染でN95マスクが必要（d正しい）。入院前からの感染は市中感染であり院内感染ではない（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm023 | clinical_eng | 2019 | 23 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 手術概論 | 1 | 医療安全について正しいのはどれか。 | インシデントの背景には数多くのアクシデントが存在する。 | 入院患者が転倒したが、怪我はなかったので報告しなかった。 | 電子カルテを導入すれば患者誤認のリスクはなくなる。 | 与薬前に薬品名と患者名を同僚とダブルチェックした。 | 医療事故を減らすには原因追及よりも責任追及が重要である。 | D | インシデントの背景には多くのヒヤリハットが存在する（アクシデントではない、逆、a誤り）。転倒はインシデントとして報告すべき（b誤り）。電子カルテだけでは患者誤認は防げない（c誤り）。ダブルチェックは正しい安全対策（d正しい）。責任追及より原因追及が重要（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm024 | clinical_eng | 2019 | 24 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | 免疫の仕組みについて正しいのはどれか。 a．自然免疫の主体はリンパ球である。 b．好中球は抗原を取り込み、情報を提示する。 c．T細胞は細胞表面上のT細胞レセプタで抗原を認識する。 d．B細胞は免疫グロブリンの産生に関与する。 e．一次免疫応答ではIgAの産生が主体である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 自然免疫の主体は好中球やマクロファージなどの食細胞（リンパ球は獲得免疫、a誤り）。好中球は貪食するが抗原提示能は低い（樹状細胞が主に提示、b誤り）。T細胞はT細胞レセプタで抗原認識（c正しい）。B細胞は免疫グロブリン産生に関与（d正しい）。一次免疫応答ではIgMが主体（IgAではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm025 | clinical_eng | 2019 | 25 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 計測論 | 2 | 物理量と組立単位との組合せで誤っているのはどれか。 | 応 力 -- N/m<sup>2</sup> | 仕事率 -- J/s | 電 荷 -- A/s | 磁 束 -- V・s | 吸収線量 -- J/kg | C | 応力はN/m²（正しい）、仕事率はJ/s＝W（正しい）、電荷はA・s＝C（A/sではない、誤り）、磁束はV・s＝Wb（正しい）、吸収線量はJ/kg＝Gy（正しい）。電荷の単位クーロン（C）は電流×時間であり、A/s（アンペア毎秒）ではなくA・s（アンペア秒）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm026 | clinical_eng | 2019 | 26 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 生体情報の計測 | 2 | 生体電気信号増幅器に求められる条件はどれか。 a．入力インピーダンスが小さい。 b．入力換算雑音が大きい。 c．入力オフセット電圧が小さい。 d．信号対雑音比が大きい。 e．同相除去比が小さい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 生体電気信号増幅器は入力インピーダンスが大きいこと（小さいは誤り、a誤り）、入力換算雑音が小さいこと（大きいは誤り、b誤り）、入力オフセット電圧が小さいこと（c正しい）、SN比が大きいこと（d正しい）、CMRR（同相除去比）が大きいこと（小さいは誤り、e誤り）が求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm027 | clinical_eng | 2019 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。 | 割り当て周波数帯域は420～450MHzである。 | A型のチャネル間隔は25kHzである。 | 同時に送信する信号の数によって5つの型の送信機がある。 | 割り当て周波数帯域は6バンドで構成されている。 | 混信対策として色ラベルによるゾーン配置が有用である。 | B | 小電力医用テレメータの割り当て周波数は420〜450MHz帯で6バンド構成。A型のチャネル間隔は12.5kHz（25kHzではない）である。送信する信号数により5つの型（A〜E型）がある。混信対策として色ラベルによるゾーン配置が有用。B型のチャネル間隔が25kHzである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm028 | clinical_eng | 2019 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体磁気計測 | 3 | 脳磁図計測について正しいのはどれか。 a．脳磁場検出にはホール素子を用いる。 b．計測には静電シールドルームが必要である。 c．センサの冷却には液体へリウムが必要である。 d．脳磁図の空間分解能は脳波より高い。 e．頭皮に垂直な電流双極子による磁場を検出している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 脳磁図（MEG）はSQUID（超伝導量子干渉計）で検出する（ホール素子ではない、a誤り）。磁気シールドルームが必要（静電シールドではない、b誤り）。SQUID冷却に液体ヘリウムが必要（c正しい）。空間分解能は脳波より高い（d正しい）。頭皮に接線方向の電流双極子を検出（垂直ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm029 | clinical_eng | 2019 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 非観血式血圧測定法について正しいのはどれか。 | カフ幅が狭すぎると最高血圧値は下がる。 | カフの巻き方が緩いと最高血圧値は上がる。 | 脱気速度が速すぎると最高血圧値は上がる。 | 測定場所が心臓より低いと最低血圧値は下がる。 | カフ幅が広いと平均血圧値は上がる。 | B | 非観血式血圧測定で、カフ幅が狭すぎると血圧値は高く出る（下がるは誤り、a誤り）。カフの巻きが緩いと実効的に幅が狭くなり血圧値は高く出る（b正しい）。脱気速度が速すぎると血圧値は低く出る（高くは誤り、c誤り）。心臓より低いと血圧値は高く出る（d誤り）。カフ幅が広いと低く出る（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm030 | clinical_eng | 2019 | 30 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 核磁気共鳴画像計測 | 2 | 核磁気共鳴画像法について正しいのはどれか。 a．放射線被曝はない。 b．磁力線の透過性を画像化している。 c．臓器の画像再構成は一断面に限られる。 d．空間分解能は5mm程度である。 e．撮影手法としてT2強調がある。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIは放射線被曝がない（a正しい）。磁場と高周波を用いた水素原子核の共鳴信号を画像化する（磁力線の透過性ではない、b誤り）。任意の断面で画像再構成が可能（一断面に限らない、c誤り）。空間分解能は1mm以下も可能（5mm程度ではない、d誤り）。T2強調画像がある（e正しい）。a、eが正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm031 | clinical_eng | 2019 | 31 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 2 | 核医学検査について正しいのはどれか。 a．PETで糖代謝に関する情報が画像化できる。 b．体外から放射線を照射することで画像化する。 c．β線を測定して画像化している。 d．SPECTで脳血流に関する情報が画像化できる。 e．PETで3次元画像が得られる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | PETで糖代謝情報が画像化できる（FDG-PET、a正しい）。体内に投与した放射性同位元素から放出される放射線を検出する（体外からの照射ではない、b誤り）。γ線を測定して画像化する（β線ではない、c誤り）。SPECTで脳血流情報が画像化できる（d正しい）。PETで3次元画像が得られる（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm032 | clinical_eng | 2019 | 32 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．切開には連続正弦波が用いられる。 b．対極板接触面積の増加は熱傷の原因である。 c．出力回路には抵抗が挿入されている。 d．スプリット型対極板は接触インピーダンスを測定する。 e．バイポーラ電極は挟まれた部位を凝固する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 電気メスの切開には連続正弦波が用いられる（a正しい）。対極板接触面積の減少が熱傷の原因（増加ではない、b誤り）。出力回路にはコンデンサが挿入される（抵抗ではない、c誤り）。スプリット型対極板は接触インピーダンスを監視（d正しい）。バイポーラ電極は挟まれた部位を凝固（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm033 | clinical_eng | 2019 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | ペースメーカのICHD（NBG）コードで誤っているのはどれか。 | AAIでは心房のみでペーシングを行う。 | VVIでは心房に同期してペーシングを行う。 | DDDでは心房と心室の両方でペーシングを行う。 | VDDでは心室のみでペーシングを行う。 | VOOでは固定レートでペーシングを行う。 | B | AAIは心房のペーシング・センシング・抑制（正しい）。VVIは心室のペーシング・センシング・抑制で、心房同期ではない（誤り）。DDDは心房心室両方のペーシング・センシング（正しい）。VDDは心室ペーシング・心房心室センシング（正しい）。VOOは心室の固定レートペーシング（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm034 | clinical_eng | 2019 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 冠状動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | X線装置は不要である。 | ガイドワイヤを使用する。 | バルーン拡張圧は60気圧程度である。 | 狭窄拡張中の冠血流は増加する。 | ステント留置は禁忌である。 | B | PCIではX線透視下でカテーテルを操作するためX線装置が必須（a誤り）。ガイドワイヤを使用して病変部にアクセスする（b正しい）。バルーン拡張圧は通常6〜20気圧程度（60気圧は過大、c誤り）。狭窄拡張中は冠血流が一時的に遮断される（増加ではない、d誤り）。ステント留置は一般的に行われる（禁忌ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm035 | clinical_eng | 2019 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 誤っている組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 角膜形成術 b．ArFエキシマレーザ -- 網膜光凝固 c．CO2レーザ -- 鎮痛治療 d．Dyeレーザ -- 光線力学的療法 e．Nd：YAGレーザ -- 内視鏡的癌治療 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | Arレーザは網膜光凝固に使用される（角膜形成術ではない、a誤り）。ArFエキシマレーザは角膜形成術（LASIK等）に使用される（網膜光凝固ではない、b誤り）。CO2レーザは切開・蒸散に使用（鎮痛治療ではない、c誤り）。Dyeレーザは光線力学的療法（d正しい）。Nd:YAGレーザは内視鏡的癌治療（e正しい）。a、b、cが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm036 | clinical_eng | 2019 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 | RF容量結合型加温法は2.45GHzの電磁波を使用する。 | 細胞の熱耐性は24時間で消失する。 | 加温温度は60℃以上を目標とする。 | 化学療法と併用する。 | マイクロ波加温法は2枚の電極を使用する。 | D | RF容量結合型加温法は8〜13MHz程度のRF波を使用（2.45GHzはマイクロ波、a誤り）。細胞の熱耐性は48〜72時間程度で消失（24時間ではない、b誤り）。加温温度は42〜43℃を目標（60℃以上は熱凝固、c誤り）。化学療法や放射線療法と併用する（d正しい）。マイクロ波加温法はアプリケータを使用（2枚の電極ではない、e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm037 | clinical_eng | 2019 | 37 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 定格電流値15Aの医用コンセントの保持力として適切なのはどれか。 | 1N | 5N | 10N | 50N | 75N | D | 医用コンセントの保持力は、定格電流15Aの場合、JIS T 1022に基づき50N（約5kgf）の引抜き力に耐えることが求められる。1Nや5Nでは不十分で容易に抜ける危険がある。10Nも不十分で、75Nは過剰。50Nが適切な保持力である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm038 | clinical_eng | 2019 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 4 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．絶縁変圧器の定格容量は50kVA以下である。 b．絶縁変圧器の2次側から1次側への漏れ電流は10μA以下である。 c．絶縁変圧器の2次側の対地インピーダンスが50kΩ以下になると警報を発する。 d．地絡発生時の電源確保が主目的である。 e．多数のME機器を同時に使用すると警報が発生する可能性がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。非接地配線方式の絶縁変圧器の定格容量は10kVA以下（50kVAではない、a誤り）。漏れ電流はμAオーダーだが10μA以下とは限らない（b要確認）。対地インピーダンスが50kΩ以下で警報（c正しい）。地絡時の電源確保が主目的（d正しい）。多数機器同時使用で対地インピーダンスが低下し警報の可能性がある（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm039 | clinical_eng | 2019 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS2の用途はどれか。 | 電源極性の切り替え | 電源導線の1本の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切り替え | B | 図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS2は電源導線の1本の断線を模擬するためのものである。S1は電源極性の切り替え、S3は保護接地線の断線の模擬に使用される。単一故障状態での漏れ電流を測定するために用いる。 | True | 2019_ce_19_pm039.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm040 | clinical_eng | 2019 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 定格電流10AのME機器の保護接地回路抵抗をJIS T 0601-1に基づいて測定したところ、電圧計の表示値が1.5Vであった。このME機器の接地線抵抗［mΩ］はどれか。 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | A | JIS T 0601-1に基づく保護接地回路抵抗の測定では、定格電流の1.5倍（25A）の電流を流して電圧を測定する。定格電流10Aの1.5倍=15Aではなく、規格では25Aの試験電流を使用。R=V/I=1.5V/25A=0.06Ω=60mΩ。よって接地線抵抗は60mΩである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm041 | clinical_eng | 2019 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | ある機器のMTBFが180日、MTTRが10日であるとき、定常アベイラビリティはどれか。 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 17/18 | 18/19 | E | 図を参照。定常アベイラビリティはMTBF/(MTBF+MTTR)で計算される。MTBF=180日、MTTR=10日を代入すると、180/(180+10)=180/190=18/19となる。これは機器が稼働している割合が約94.7%であることを意味する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm042 | clinical_eng | 2019 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 二酸化炭素の配管端末器（ピン方式）はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。医療ガスの配管端末器（ピン方式）は各ガス種で形状が異なり、誤接続を防止する。二酸化炭素の配管端末器は緑色で、ピン位置が他のガスと異なる独自の配置になっている。図から正しいピン配置を選択する。 | True | 2019_ce_19_pm042.jpg;2019_ce_19_pm042_2.jpg;2019_ce_19_pm042_3.jpg;2019_ce_19_pm042_4.jpg;2019_ce_19_pm042_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm043 | clinical_eng | 2019 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 1 | 使用準備完了を意味する表示光の色はどれか。 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 | B | IEC 60601-1に基づく表示光の色の規定では、使用準備完了は緑色である。赤色は危険・緊急を示し、黄色/橙色は注意・警告を意味する。青色は特定の機能を示す場合がある。緑色が安全・正常・準備完了を意味する国際的な色規格に基づいている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm044 | clinical_eng | 2019 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけている法律はどれか。 | 医師法 | 医療法 | 製造物責任法 | 臨床工学技士法 | 医薬品医療機器等法 | B | 図を参照。医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけているのは医療法である。医師法は医師の業務規定、製造物責任法は製造者の責任、臨床工学技士法は臨床工学技士の業務範囲、医薬品医療機器等法は製造販売に関する規定である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm045 | clinical_eng | 2019 | 45 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図の回路で端子ab間の合成静電容量［μF］はどれか。 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | B | 図を参照。コンデンサの直列・並列接続の合成静電容量を計算する。直列接続では1/C合成=Σ(1/Ci)、並列接続ではC合成=ΣCiとなる。回路図の接続関係から合成静電容量を求めると1μFとなる。 | True | 2019_ce_19_pm045.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm046 | clinical_eng | 2019 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 直径10cm、巻数100回の円形コイルに20mAの電流が流れた時、コイルの中心にできる磁界の大きさ［A/m］はどれか。 ただし、巻き線の太さは無視する。 | 1 | 10 | 20 | 100 | 200 | C | 円形コイルの中心磁界はH=NI/(2R)で計算される。N=100回、I=20mA=0.02A、R=5cm=0.05m（直径10cmの半径）を代入すると、H=100×0.02/(2×0.05)=2/0.1=20A/mとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm047 | clinical_eng | 2019 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | インダクタに流れる電流を1.0s間に0.1Aから0.2Aに一定の割合で増加させたところ、1.0Vの誘導起電力が生じた。 このときの、自己インダクタンス［H］はどれか。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | E | 図を参照。自己インダクタンスLの定義式はV=L×(dI/dt)。V=1.0V、dI=0.2-0.1=0.1A、dt=1.0s。L=V/(dI/dt)=1.0/(0.1/1.0)=1.0/0.1=10Hとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm048 | clinical_eng | 2019 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で成立するのはどれか。 a．I1－I2－I3＝0 b．I1＋I2＋I3＝E1/R1 c．I1R1＋I3R3＝E1－E3 d．I1R1＋I2R2＝E1 e．－I2R2＋I3R3＝E3 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。キルヒホッフの法則を適用する。第1法則（電流則）よりI1-I2-I3=0（a正しい）。閉路方程式としてI1R1+I3R3=E1-E3（c正しい）が成立する。I1R1+I2R2=E1は閉路の電圧則として正しくない場合がある。回路構成から a、c、eの関係が成立する可能性が高い。 | True | 2019_ce_19_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm049 | clinical_eng | 2019 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のようなCR直列回路に連続した方形波を入力させたときについて正しいのはどれか。 | 抵抗の両端電圧v<sub>R</sub>は積分波形を示す。 | 回路の時定数は0.47μsである。 | パルス幅に対して時定数は十分小さい。 | v<sub>i</sub>&#x2248;R・iと表すことができる。 | キャパシタの両端電圧v<sub>C</sub>の波形はほぼ三角波となる。 | E | 図を参照。CR直列回路に方形波を入力した場合、時定数τ=CRが方形波のパルス幅に対して十分大きいとき、キャパシタの両端電圧は方形波の積分波形（三角波に近い波形）となる。抵抗の両端電圧は微分波形を示す。時定数の大小関係と波形の関係を理解することが重要。 | True | 2019_ce_19_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm050 | clinical_eng | 2019 | 50 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図は電源として用いられるDC-DCコンバータの構成例を示したものである。 （ア） -- （イ） -- （ウ） -- （エ）に入れる要素として正しい組合せはどれか。 | （ア）インバータ -- （イ）変圧器 -- （ウ）整流回路 -- （エ）平滑回路 | （ア）充電回路 -- （イ）平滑回路 -- （ウ）インバータ -- （エ）整流回路 | （ア）定電圧回路 -- （イ）平滑回路 -- （ウ）整流回路 -- （エ）インバータ | （ア）定電圧回路 -- （イ）変圧器 -- （ウ）平滑回路 -- （エ）整流回路 | （ア）定電圧回路 -- （イ）定電流回路 -- （ウ）整流回路 -- （エ）平滑回路 | A | 図を参照。DC-DCコンバータは直流を一度交流に変換（インバータ）し、変圧器で電圧変換後、整流回路で再び直流に戻し、平滑回路でリプルを除去する。この順序でインバータ→変圧器→整流回路→平滑回路が正しい構成である。 | True | 2019_ce_19_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm051 | clinical_eng | 2019 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 正しいのはどれか。 a．理想ダイオードの逆方向抵抗はゼロである。 b．ユニポーラトランジスタは電流制御素子である。 c．ピエゾ効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 d．接合型FETのn形チャネルの多数キャリアは電子である。 e．CMOS回路はバイポーラトランジスタ回路よりも消費電力が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。理想ダイオードの逆方向抵抗は無限大（ゼロではない、a誤り）。ユニポーラトランジスタ（FET）は電圧制御素子（電流制御ではない、b誤り）。ホール効果が大きい半導体が磁気センサに利用される（ピエゾではない、c誤り）。n形チャネルFETの多数キャリアは電子（d正しい）。CMOSはバイポーラより低消費電力（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm052 | clinical_eng | 2019 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路の入力インピーダンスはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、角周波数をω、虚数単位をjとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。理想演算増幅器の反転入力端子の仮想接地（イマジナリーショート）を利用して入力インピーダンスを求める。帰還回路にコンデンサが含まれる場合、入力インピーダンスは周波数依存性を持つ。回路構成から入力インピーダンスの式を導出する。 | True | 2019_ce_19_pm052.jpg;2019_ce_19_pm052_2.jpg;2019_ce_19_pm052_3.jpg;2019_ce_19_pm052_4.jpg;2019_ce_19_pm052_5.jpg;2019_ce_19_pm052_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm053 | clinical_eng | 2019 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ダイオードの順方向における電流電圧特性を図1に示す。このダイオードを図2のような等価回路（VF≧0.6V）に置き換えたときのVdとrdとの組合せで正しいのはどれか。 | V<sub>d</sub>＝1.0V -- r<sub>d</sub>＝250Ω | V<sub>d</sub>＝1.0V -- r<sub>d</sub>＝100Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝250Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝100Ω | V<sub>d</sub>＝0.6V -- r<sub>d</sub>＝0Ω | D | 図を参照。ダイオードの電流電圧特性グラフから、VF≧0.6Vの領域で直線近似する。Vd=0.6Vはオフセット電圧（導通開始電圧）、rdは特性曲線の傾きの逆数（微分抵抗）で求める。グラフの傾きからrd=ΔV/ΔI=(1.0-0.6)/(4-0)×10⁻³=100Ωとなる。 | True | 2019_ce_19_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm054 | clinical_eng | 2019 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 図の回路で電池に10Ωの負荷抵抗RLを接続したときのVoが1.2V、20Ωの負荷抵抗RLを接続したときのVoが1.6Vであった。この電池のVsとRsとの組合せで正しいのはどれか。 | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝30Ω | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝20Ω | V<sub>s</sub>＝2.4V -- R<sub>s</sub>＝10Ω | V<sub>s</sub>＝1.6V -- R<sub>s</sub>＝20Ω | V<sub>s</sub>＝1.6V -- R<sub>s</sub>＝10Ω | C | 図を参照。電池の等価回路はVs(起電力)とRs(内部抵抗)の直列回路。Vo=Vs×RL/(Rs+RL)より、RL=10ΩでVo=1.2V、RL=20ΩでVo=1.6Vの連立方程式を解く。1.2=Vs×10/(Rs+10)、1.6=Vs×20/(Rs+20)からVs=2.4V、Rs=10Ωが得られる。 | True | 2019_ce_19_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm055 | clinical_eng | 2019 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路に電圧Vi＝100sin（10πt）［V］を入力した。出力電圧Voの実効値［V］はどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとし、時間tの単位は秒とする。 | 10√2 | 100/√2 | 100 | 100√2 | 200 | B | 図を参照。入力Vi=100sin(10πt)に対し、理想ダイオードにより半波整流される。半波整流波形の実効値は最大値/(√2)×(1/√2)ではなく、最大値/2=50Vとなるが、全波整流の場合は最大値/√2。回路構成を確認し100/√2が正答。 | True | 2019_ce_19_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm056 | clinical_eng | 2019 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 信号に対応して搬送波の振幅が変化するパルス変調はどれか。 | PAM | PFM | PNM | PPM | PWM | A | パルス振幅変調（PAM: Pulse Amplitude Modulation）は信号に対応して搬送パルスの振幅が変化する方式。PFMは周波数変調、PNMは数値変調、PPMは位置変調、PWMはパルス幅変調である。振幅変化はPAMの特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm057 | clinical_eng | 2019 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 記憶装置について誤っているのはどれか。 | フラッシュメモリは揮発性メモリの一種である。 | ハードディスクは情報を磁気的に記録する。 | RAMは記憶内容を変更することができる。 | RAMは主記憶装置として使われる。 | ROMは電源を切っても情報を保持する。 | A | フラッシュメモリは不揮発性メモリであり、電源を切ってもデータが保持される（揮発性は誤り）。ハードディスクは磁気記録（正しい）。RAMは読み書き可能（正しい）。RAMは主記憶装置（正しい）。ROMは電源を切っても保持される（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm058 | clinical_eng | 2019 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | IPアドレスについて誤っているのはどれか。 | IPv4は8ビットごとに192．168．100．1のように表記している。 | ネットワークアドレス部とホストアドレス部で構成される。 | グローバルIPアドレスは各国の政府機関で管理されている。 | LAN内のみで使えるアドレスをプライベートIPアドレスという。 | 枯渇に対応して128ビットのIPv6への移行が進められている。 | C | IPv4アドレスは8ビットごとにドットで区切って表記する（正しい）。ネットワーク部とホスト部で構成される（正しい）。グローバルIPアドレスはICANNやAPNIC等の民間組織が管理しており政府機関ではない（誤り）。プライベートIPアドレスはLAN内で使用（正しい）。IPv6は128ビット（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm059 | clinical_eng | 2019 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 正しいのはどれか。 | データのバックアップは情報漏洩の防止に役立つ。 | 共通鍵暗号方式では鍵が漏れてもセキュリティ上問題ない。 | 情報セキュリティにおける完全性とは、情報が正確で改ざんされていないことをいう。 | オープンソースソフトウェアは、セキュリティ確保のためには使用すべきではない。 | 院内ネットワークにファイアウォールが導入されていれば、個人のPCを自由に接続してよい。 | C | バックアップはデータ復旧のためであり情報漏洩防止ではない（a誤り）。共通鍵が漏れるとセキュリティ上問題（b誤り）。完全性は情報が正確で改ざんされていないこと（c正しい）。OSSは適切に利用すればセキュリティ確保は可能（d誤り）。ファイアウォールがあっても個人PCの自由接続は危険（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm060 | clinical_eng | 2019 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | －1Vから＋1Vの電圧を量子化ビット数10bitでAD変換する。電圧の分解能［mV］に最も近いのはどれか。 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | B | AD変換の電圧分解能は入力電圧範囲/2^(量子化ビット数)で求める。入力範囲は-1V〜+1V=2V、量子化ビット数10bitで2^10=1024。分解能=2V/1024≒1.95mV≒2mV。よって最も近いのは2mVである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm061 | clinical_eng | 2019 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 3 | 生体時系列信号の解析法とその用途との組合せで正しいのはどれか。 | FFT -- 視覚誘発電位の検出 | 加算平均 -- パワースペクトルの導出 | 自己相関関数 -- 折り返し雑音の抑制 | ローパスフィルタ -- 周期的成分の抽出 | ハイパスフィルタ -- 基線動揺の抑制 | E | FFTはパワースペクトルの導出に使用（視覚誘発電位ではない、a誤り）。加算平均は誘発電位の検出に使用（パワースペクトルではない、b誤り）。自己相関関数は周期性検出に使用（折り返し雑音ではない、c誤り）。ローパスフィルタは高周波雑音除去（d誤り）。ハイパスフィルタは基線動揺の抑制に使用（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm062 | clinical_eng | 2019 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 3 | （1－j）4と等しいのはどれか。 ただし、jは虚数単位である。 | －4 | －2 | （図参照：選択肢3） | 2 | 4 | A | 図を参照。(1-j)⁴を計算する。まず(1-j)²=1-2j+j²=1-2j-1=-2j。次に(-2j)²=4j²=4×(-1)=-4。よって(1-j)⁴=-4となる。複素数の四則演算とjの性質（j²=-1）を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm063 | clinical_eng | 2019 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | メインストリーム方式のカプノメータについて誤っているのはどれか。 | プローブには赤色光の光源を使用している。 | アダプタが死腔となる。 | サイドストリーム方式に比べて応答が速い。 | セルの汚れや水滴の付着により測定誤差を生じる。 | ICUなどでの長期間の人工呼吸管理に使用される。 | A | メインストリーム方式のカプノメータは赤外光（赤色光ではない）を使用してCO2濃度を測定する。CO2は波長4.26μm付近の赤外線を吸収する性質を利用している。アダプタが死腔となる点、応答が速い点、セル汚れの影響、長期管理での使用は正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm064 | clinical_eng | 2019 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 経皮的ガス分析装置について誤っているのはどれか。 | 酸素分圧測定は主に新生児領域で使用される。 | 酸素分圧測定には加温が必要である。 | 酸素電極はクラーク電極を応用したものである。 | 二酸化炭素電極はセバリングハウス電極を応用したものである。 | 二酸化炭素分圧測定には冷却が必要である。 | E | 経皮的ガス分析では酸素分圧測定は新生児に多用される（正しい）。O2測定には加温が必要（皮膚の血流を増加させるため、正しい）。O2電極はクラーク電極応用（正しい）。CO2電極はセバリングハウス電極応用（正しい）。CO2分圧測定にも加温が必要であり冷却は不要（誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm065 | clinical_eng | 2019 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工鼻の短所はどれか。 a．うつ熱 b．過剰加湿 c．死腔の増加 d．呼吸抵抗の増加 e．人工呼吸器関連肺炎の増加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻の短所は死腔の増加（c正しい）と呼吸抵抗の増加（d正しい）である。うつ熱は過剰な加温の問題であり人工鼻では通常問題にならない。人工鼻は加湿能力が加温加湿器より低いため過剰加湿にはならない。人工鼻使用で肺炎増加のエビデンスは乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm066 | clinical_eng | 2019 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高気圧酸素治療の適応でないのはどれか。 | 減圧症 | ガス塞栓 | 酸素中毒 | ガス壊疽 | コンパートメント症候群 | C | 高気圧酸素治療は減圧症、ガス塞栓、ガス壊疽、コンパートメント症候群などに適応がある。酸素中毒は高濃度酸素暴露による障害であり、さらに酸素を投与する高気圧酸素治療の適応とはならない。むしろ酸素中毒は高気圧酸素治療の合併症として注意すべきである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm067 | clinical_eng | 2019 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 在宅人工呼吸（HMV）を施行する医療機関が具備すべき機器はどれか。 a．胸部エックス線撮影装置 b．気道内分泌物吸引装置 c．血液ガス分析装置 d．二酸化炭素吸収装置 e．膜型人工肺 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。在宅人工呼吸（HMV）施行医療機関が具備すべき機器として、胸部X線撮影装置（a正しい）、気道内分泌物吸引装置（b正しい）、血液ガス分析装置（c正しい）が必要である。二酸化炭素吸収装置や膜型人工肺は在宅呼吸管理の施設基準には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm068 | clinical_eng | 2019 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 図のような人工呼吸器回路構成で、用手換気装置を接続できる部位はどこか。 a．吸気回路の人工呼吸器接続部 b．Yピースの吸気回路接続部 c．カテーテルマウント（フレックスチューブ）のYピース接続部 d．気管チューブコネクタ e．気管チューブの気管チューブコネクタ接続部 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。人工呼吸器回路から用手換気装置（バッグバルブマスク等）に切り替える際、カテーテルマウントのYピース接続部またはは気管チューブコネクタに接続できる。これらの接続部は15mm/22mmの国際規格コネクタで互換性がある。 | True | 2019_ce_19_pm068.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm069 | clinical_eng | 2019 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 血液が多管構造の外部を灌流する装置はどれか。 | 血漿分離用フィルタ | 熱交換器 | 限外ろ過装置 | 血液濃縮器（ヘモコンセントレータ） | 血液透析用ダイアライザ | B | 熱交換器は血液が多管構造（チューブ）の外部を灌流し、管内に温水・冷水を流して血液温度を調節する構造である。血漿分離用フィルタ、限外ろ過装置、血液濃縮器、血液透析用ダイアライザはいずれも血液が管（中空糸）の内部を流れる構造である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm070 | clinical_eng | 2019 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺回路の動脈フィルタについて正しいのはどれか。 a．メッシュサイズは200～400μmである。 b．親水性のメッシュが使用される。 c．血液は上部から流入し、下部から流出していく。 d．回路の最後に装着する。 e．エアトラップと同様の構造である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 動脈フィルタのメッシュサイズは20〜40μm程度（200〜400μmではない、a誤り）。疎水性メッシュが使用される（親水性ではない、b誤り）。血液は上部から流入し下部から流出する（c正しい）。送血ライン回路の最後（患者の手前）に装着する（d正しい）。エアトラップとは構造が異なる（e誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm071 | clinical_eng | 2019 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環時の内分泌系・免疫系の変動について正しいのはどれか。 a．レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系は活性化される。 b．アドレナリン分泌は低下する。 c．バソプレシン分泌は低下する。 d．インスリン分泌は亢進する。 e．炎症性サイトカインの血中濃度は上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 体外循環時はストレス反応によりレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系が活性化される（a正しい）。アドレナリン分泌はストレスにより亢進する（低下ではない、b誤り）。バソプレシンはストレスで分泌亢進（低下ではない、c誤り）。インスリンは低体温等で分泌低下（亢進ではない、d誤り）。炎症性サイトカインは上昇する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm072 | clinical_eng | 2019 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 経皮的心肺補助装置（PCPS）について誤っているのはどれか。 a．急性心筋梗塞後の心破裂によるショックは適応である。 b．ショック状態の急性肺動脈血栓塞栓症は適応である。 c．急性くも膜下出血によるショックは適応である。 d．送血管は腕頭動脈に挿入する。 e．脱血管は大腿静脈に挿入する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | PCPSは心原性ショックや急性肺動脈血栓塞栓症に適応（a、b正しい）。くも膜下出血による脳損傷では心肺補助の適応にならない（c誤り）。送血管は大腿動脈に挿入する（腕頭動脈ではない、d誤り）。脱血管は大腿静脈に挿入する（e正しい）。c、dが誤りで正答はDとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm073 | clinical_eng | 2019 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPの適応について正しいのはどれか。 a．冠動脈ステントにおける遅発性血栓性閉塞の予防 b．冠動脈バイパス術後のグラフト閉塞の予防 c．切迫心筋梗塞 d．人工心肺離脱困難 e．心原性ショック | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | IABPは大動脈内バルーンパンピングで、心機能補助が目的である。切迫心筋梗塞（c正しい）、人工心肺離脱困難（d正しい）、心原性ショック（e正しい）が適応となる。冠動脈ステントの遅発性血栓予防やバイパスグラフト閉塞予防はIABPの適応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm074 | clinical_eng | 2019 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 成人男性の人工心肺完全体外循環中のトラブルやその対応について正しいのはどれか。 | 貯血槽が完全に空にならなくても空気の誤送が生じ得る。 | 動脈解離発生時には送血流量を増やし続行する。 | 脱血不良時には脱血カニューレをより深く挿入する。 | 人工肺内血栓形成時にはヘパリンの追加投与を行う。 | 脱血回路に持続的に微小気泡が引けてくる場合は直ちに送血を停止する。 | A | 貯血槽が完全に空でなくても、渦流や吸引部での空気混入により空気誤送が生じうる（正しい）。動脈解離時は直ちに送血を中止する（増やして続行は誤り）。脱血不良時はカニューレ位置を浅くする方向で調整（深く挿入は逆効果の可能性）。人工肺内血栓ではヘパリン追加は根本的解決にならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm075 | clinical_eng | 2019 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 腎不全でみられる血液検査の異常で誤っているのはどれか。 | 代謝性アルカローシス | 高リン血症 | 低カルシウム血症 | 高カリウム血症 | 低ヘモグロビン血症 | A | 腎不全では代謝性アシドーシス（アルカローシスではない）、高リン血症、低カルシウム血症、高カリウム血症、貧血（低ヘモグロビン）がみられる。腎臓でのHCO3-再吸収低下と酸排泄低下により代謝性アシドーシスとなるため、代謝性アルカローシスは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm076 | clinical_eng | 2019 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ある血液透析器の水系溶質除去性能を調べるため、透析器血液流入側と流出側のクレアチニン濃度を測定したところ、それぞれ10.0および1.0mg/dLであった。血流量、透析液流量、濾過流量がそれぞれ250、500、0mL/minとすると、この血液透析器のクレアチニンクリアランス［mL/min］はどれか。 | 180 | 200 | 225 | 250 | 500 | C | クリアランスはCL=QB×(CBi-CBo)/CBiで計算される。QB=250mL/min、CBi=10.0mg/dL、CBo=1.0mg/dL。CL=250×(10.0-1.0)/10.0=250×0.9=225mL/min。濾過流量が0なのでこの式がそのまま適用できる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm077 | clinical_eng | 2019 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）の治療として正しいのはどれか。 | カルシウム・リン積を上昇させる。 | 透析時間を短縮する。 | リン摂取量を増加させる。 | 活性型ビタミンD製剤を投与する。 | 副甲状腺ホルモンを投与する。 | D | CKD-MBDの治療では活性型ビタミンD製剤を投与して腸管からのCa吸収を促進し、PTH分泌を抑制する（正しい）。Ca・P積は下げるべき（上昇は誤り）。透析時間延長でP除去促進（短縮は逆効果）。リン摂取は制限すべき（増加は誤り）。PTHは抑制すべき（投与は誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm078 | clinical_eng | 2019 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性透析患者の死亡原因で最も多いのはどれか。 | 悪性腫瘍 | 心不全 | 感染症 | 脳血管障害 | 心筋梗塞 | B | 日本透析医学会の統計によると、慢性透析患者の死亡原因で最も多いのは心不全である。次いで感染症、悪性腫瘍、脳血管障害の順となっている。心筋梗塞は心不全に含まれる場合もあるが、単独では第1位ではない。透析患者は心血管疾患のリスクが高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm079 | clinical_eng | 2019 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 溶血の原因となるのはどれか。 | 高濃度の透析液の使用 | ダイアライザの膜破損 | 塩素化合物の透析液への混入 | 透析液の温度低下 | 透析回路への空気誤入 | C | 溶血の原因として、低張液（低浸透圧）の透析液使用、過度の加温、塩素化合物の混入、物理的圧迫などがある。塩素化合物（残留塩素）は赤血球膜を障害して溶血を起こす。高濃度透析液は脱水を起こすが溶血の原因にはならない。膜破損は血液漏出、温度低下や空気誤入は溶血の直接原因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm080 | clinical_eng | 2019 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | スカラー量はどれか。 | 力 | 変 位 | 加速度 | 運動量 | 質 量 | E | スカラー量は大きさのみで表される物理量である。質量はスカラー量。力、変位、加速度、運動量はいずれも大きさと方向を持つベクトル量である。質量は向きを持たず、kg単位の数値のみで完全に表現される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm081 | clinical_eng | 2019 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | ある材料を圧縮したとき、体積変化がなかった。この材料のポアソン比はどれか。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | C | 図を参照。ポアソン比νは横ひずみ/縦ひずみの比で定義される。圧縮時に体積変化がないということは、縦方向の縮みを横方向の膨らみで完全に補償している状態。体積保存条件からν=0.5が導かれる。通常の材料はν<0.5で、0.5は非圧縮性材料の限界値。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm082 | clinical_eng | 2019 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 半径R、長さLの円管内を粘性率μの液体が流量Qで流れている。 流れが定常な層流のとき、管の上流と下流の圧力差はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ハーゲン・ポアズイユの法則により、円管内の層流の圧力差はΔP=8μLQ/(πR⁴)で表される。粘性率μ、管長L、流量Qに比例し、管半径Rの4乗に反比例する。この公式は血管内の血流抵抗の理解にも重要である。 | True | 2019_ce_19_pm082.jpg;2019_ce_19_pm082_2.jpg;2019_ce_19_pm082_3.jpg;2019_ce_19_pm082_4.jpg;2019_ce_19_pm082_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm083 | clinical_eng | 2019 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．血管壁中のエラスチンの割合は脈波伝搬速度と正の相関を示す。 b．細い血管では血球が血管壁部に集まる。 c．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 d．ヘマトクリット値が上昇すると血液の粘性が増加する。 e．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。エラスチンは血管壁の弾性を高め脈波伝搬速度を下げる（正の相関ではない、a誤り）。細い血管では血球は中央に集まる（壁部ではない、b誤り）。動脈血圧ピーク値は部位により異なる（c正しい）。ヘマトクリット上昇で粘性増加（d正しい）。血管内径減少で血管抵抗上昇（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm084 | clinical_eng | 2019 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 図は一定周波数の音波の波形を表している。縦軸として妥当なのはどれか。 | 音 圧 | 周 期 | 音 速 | 音 色 | エネルギー | A | 図を参照。一定周波数の音波の波形で、横軸が時間の場合、縦軸は音圧（圧力変化）が妥当である。周期は時間間隔であり波形の縦軸にはならない。音速は波の伝搬速度で一定値。音色は波形の形状から決まる特性。エネルギーは常に正の値で正弦波にならない。 | True | 2019_ce_19_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm085 | clinical_eng | 2019 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 値が小さくなると脈波の伝搬速度が増加するのはどれか。 | 心拍数 | 平均動脈圧 | 血管の内径 | 血管壁の厚さ | 血管のヤング率（周方向） | C | Moens-Korteweg式によれば脈波伝搬速度c=√(Eh/2ρr)（E:ヤング率、h:壁厚、ρ:血液密度、r:血管内径）。血管の内径rが小さくなると分母が小さくなり、脈波伝搬速度は増加する。心拍数やヤング率、壁厚の増加は速度を増加させる方向に作用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm086 | clinical_eng | 2019 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 3 | 正しいのはどれか。 | 陽子線は電磁放射線である。 | γ線はマイナスの電荷をもつ。 | α線はX線より組織到達深度が大きい。 | 心筋は生殖腺より放射線感受性が高い。 | 中性子線は陽子線より組織透過力が大きい。 | E | 陽子線は粒子線であり電磁放射線ではない（誤り）。γ線は電荷を持たない電磁放射線（マイナスの電荷は誤り）。α線は組織透過力が小さくX線より到達深度が小さい（誤り）。生殖腺は心筋より放射線感受性が高い（誤り）。中性子線は電荷を持たず陽子線より組織透過力が大きい（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm087 | clinical_eng | 2019 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 同じ大きさの熱エネルギーが加えられたとき、温度上昇が最も大きくなるのはどれか。 | 脂 肪 | 肝 臓 | 腎 臓 | 骨格筋 | 血 液 | A | 同じ熱エネルギーが加えられた場合、比熱容量が小さい組織ほど温度上昇が大きくなる。脂肪の比熱（約2.0kJ/kg℃）は血液（約3.8kJ/kg℃）や肝臓、腎臓、骨格筋（約3.4〜3.6kJ/kg℃）より小さいため、脂肪が最も温度上昇が大きい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm088（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2019 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生体に接触する医用材料の生物学的安全性試験で必ず実施されるのはどれか。 | 血液適合性試験 | 埋植試験 | 亜急性毒性試験 | 皮内反応試験 | 感作性試験 | E | 生体に接触する医用材料の生物学的安全性試験では、接触の程度に関わらず細胞毒性試験と感作性試験が必ず実施される基本的な試験項目である。血液適合性試験は血液接触機器のみ、埋植試験は体内埋植デバイスのみ、亜急性毒性試験は長期接触のみ、皮内反応試験も条件によって実施される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm089 | clinical_eng | 2019 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 生体反応で正しい組合せはどれか。 a．石灰化 -- リン酸カルシウムの沈着 b．血栓形成 -- トロンビンの活性阻害 c．アナフィラキシー -- T細胞の活性化 d．血液凝固 -- コラーゲンの分解 e．炎 症 -- マクロファージの浸潤 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 石灰化はリン酸カルシウムの沈着による（a正しい）。血栓形成ではトロンビンが活性化される（阻害ではない、b誤り）。アナフィラキシーはIgE抗体と肥満細胞による反応（T細胞ではない、c誤り）。血液凝固ではフィブリノゲンがフィブリンに変換される（コラーゲン分解ではない、d誤り）。炎症ではマクロファージが浸潤する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2019_ce_19_pm090（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2019 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | ポリエチレンで誤っているのはどれか。 | カテーテルに使われる。 | ポリオレフィンである。 | ビニル化合物である。 | ゴム弾性をもつ。 | 合成高分子である。 | D | ポリエチレンはカテーテルに使われる（正しい）。ポリオレフィン（オレフィンの重合体）である（正しい）。エチレンの重合体でビニル化合物に分類できる（正しい）。ポリエチレンは結晶性のプラスチックでありゴム弾性は持たない（誤り）。合成高分子である（正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am001 | clinical_eng | 2020 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | PDCAサイクルに含まれないのはどれか。 | 実 施 | 処 置 | 点 検 | 依 頼 | 計 画 | D | PDCAサイクルはPlan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Act（処置）の4段階で構成される品質管理手法である。選択肢D「依頼」はPDCAのいずれにも該当しない。P=計画、D=実施、C=点検、A=処置であり、これら以外の要素は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am002 | clinical_eng | 2020 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 疾病予防の概念における二次予防はどれか。 | 予防接種 | 生活指導 | 健康診断 | 労働環境の改善 | リハビリテーション | C | 疾病予防は一次予防（健康増進・疾病予防）、二次予防（早期発見・早期治療）、三次予防（リハビリテーション）に分類される。健康診断は疾病の早期発見を目的とする二次予防に該当する。予防接種・生活指導・労働環境改善は一次予防、リハビリテーションは三次予防である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am003 | clinical_eng | 2020 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」においてインフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）はどれか。 | 一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | 四類感染症 | 五類感染症 | E | 感染症法ではインフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）は五類感染症に分類される。一類はエボラ出血熱等、二類は結核・SARS等、三類はコレラ・腸チフス等、四類はマラリア・デング熱等である。季節性インフルエンザは定点把握の五類に該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am004 | clinical_eng | 2020 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 単糖はどれか。 a．マルトース b．ガラクトース c．フルクトース d．スクロース e．ラクトース | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 単糖はそれ以上加水分解できない糖であり、ガラクトースとフルクトースが該当する。マルトース（麦芽糖）はグルコース2分子、スクロース（ショ糖）はグルコース+フルクトース、ラクトース（乳糖）はグルコース+ガラクトースの二糖類である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am005 | clinical_eng | 2020 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 薬剤治療に影響を与える因子として考えにくいのはどれか。 | 投与経路 | ABO式血液型 | 体 重 | 併用薬 | 年 齢 | B | 薬剤治療に影響を与える因子には投与経路、体重、併用薬、年齢、肝・腎機能などがある。ABO式血液型は通常の薬物動態や薬力学には直接影響しないため、薬剤治療に影響を与える因子として考えにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am006 | clinical_eng | 2020 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 尿検査の項目でないのはどれか。 | ブドウ糖 | グリコヘモグロビン（HbA1c） | pH | ケトン体 | 比 重 | B | 尿検査の項目にはブドウ糖、pH、ケトン体、比重、タンパク質などがある。グリコヘモグロビン（HbA1c）は赤血球中のヘモグロビンの糖化度を反映する血液検査項目であり、尿検査では測定しない。HbA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を反映する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am007 | clinical_eng | 2020 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 3 | 大気圧が480mmHgの高地における吸入気酸素分圧（PIO2）［mmHg］はおよそいくらか。 ただし、体温は37℃、大気の酸素濃度は21％、飽和水蒸気圧は47mmHgである。 | 91 | 100 | 150 | 160 | 433 | A | 吸入気酸素分圧PIO2は（大気圧−飽和水蒸気圧）×酸素濃度で計算される。PIO2=（480−47）×0.21=433×0.21≈90.9≒91mmHg。大気圧から水蒸気圧を引いた乾燥ガス分圧に酸素濃度を乗じる点がポイントである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am008 | clinical_eng | 2020 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 糖が最も再吸収されるのはどの部位か。 | 糸球体 | 近位尿細管 | ヘンレ係蹄 | 遠位尿細管 | 集合管 | B | 糸球体で濾過されたグルコースは主に近位尿細管で能動輸送（SGLT2、SGLT1）によりほぼ100%再吸収される。糸球体は濾過の場であり再吸収は行わない。ヘンレ係蹄、遠位尿細管、集合管では糖の再吸収はほとんど行われない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am009 | clinical_eng | 2020 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 1 | 伸張反射（腱反射）の中枢はどこか。 | 脊 髄 | 橋 | 視 床 | 大脳基底核 | 小 脳 | A | 伸張反射（腱反射）は最も単純な反射弓で、その中枢は脊髄にある。筋紡錘からのIa線維が脊髄前角のα運動ニューロンに単シナプス性に接続する。橋・視床・大脳基底核・小脳は上位中枢であり、伸張反射の直接的な中枢ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am010 | clinical_eng | 2020 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 応急・救急処置 | 2 | アナフィラキシーショックの患者の血圧を上昇させるために用いる薬剤として最も適切なのはどれか。 | アトロピン | アドレナリン | リドカイン | グルココルチコイド | 抗ヒスタミン薬 | B | アナフィラキシーショックの第一選択薬はアドレナリン（エピネフリン）である。アドレナリンはα1受容体を介した血管収縮による血圧上昇、β1受容体を介した心機能亢進、β2受容体を介した気管支拡張作用を持つ。アトロピンは徐脈、リドカインは不整脈に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am011 | clinical_eng | 2020 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性呼吸促迫症候群（ARDS）の病態として誤っているのはどれか。 | 拡散障害 | 換気血流比不均等 | 気道抵抗上昇 | シャント率増加 | 肺コンプライアンス増加 | E | ARDSでは肺胞上皮・毛細血管内皮の障害により透過性肺水腫が生じ、肺コンプライアンスは低下する（増加ではない）。拡散障害、換気血流比不均等、気道抵抗上昇、シャント率増加はいずれもARDSの病態として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am012 | clinical_eng | 2020 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 気管支喘息について正しいのはどれか。 | 発作時には短時間作用性β<sub>2</sub>刺激薬吸入を行う。 | スパイロメトリーで拘束性換気障害を認める。 | 呼気中CO濃度が診断に有用である。 | 長期管理における薬物療法の基本は経口ステロイド薬である。 | 生活環境に注意する必要はない。 | A | 気管支喘息の発作時には短時間作用性β2刺激薬（SABA）の吸入が第一選択である。喘息は閉塞性換気障害であり拘束性ではない。診断には呼気NO濃度が有用である。長期管理の基本は吸入ステロイド薬である。環境因子（ダニ、ペット等）への注意も重要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am013 | clinical_eng | 2020 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 災害のため自家用車内で避難生活を続けていた男性が車外に出たところ、突然の胸痛と呼吸困難を発症し救急外来を受診した。この患者の治療で最も適切なのはどれか。 | 血栓溶解療法 | 下肢マッサージ | 弾性ストッキング装着 | ストリッピング手術 | 血管内レーザ焼灼術 | A | 車内での長時間の同一姿勢は深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）のリスク因子である。車外に出た際の急な動作で血栓が遊離し肺塞栓症を発症したと考えられる。急性肺塞栓症に対しては血栓溶解療法が最も適切な治療である。弾性ストッキングやマッサージは予防策である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am014 | clinical_eng | 2020 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。 | 心房細動 | 心室頻拍 | 上室性頻拍 | WPW症候群 | Brugada症候群 | E | Brugada症候群は心室細動による突然死のリスクがあり、治療はICD植込みが主体でありカテーテルアブレーションの標準的適応ではない。心房細動、心室頻拍、上室性頻拍、WPW症候群はいずれもカテーテルアブレーションの適応疾患である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am015 | clinical_eng | 2020 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | 糖尿病の血管合併症でないのはどれか。 | 心筋梗塞 | 神経症 | 腎 症 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 網膜症 | D | 糖尿病の血管合併症には細小血管障害（神経症・腎症・網膜症の三大合併症）と大血管障害（心筋梗塞・脳卒中等）がある。糖尿病性ケトアシドーシスはインスリン絶対的不足による急性代謝障害であり、血管合併症ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am016 | clinical_eng | 2020 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 感染症とその原因との組合せで正しいのはどれか。 | 足白癬 -- カンジダ | 風 疹 -- ヒト単純ヘルペスウイルス | 水 痘 -- EBウイルス | はしか -- 麻疹ウイルス | 流行性耳下腺炎 -- ヒト乳頭腫ウイルス | D | はしか（麻疹）の原因は麻疹ウイルスであり正しい組合せである。足白癬の原因は白癬菌（皮膚糸状菌）でカンジダではない。風疹は風疹ウイルス、水痘は水痘・帯状疱疹ウイルス、流行性耳下腺炎はムンプスウイルスが原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am017 | clinical_eng | 2020 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | ネフローゼ症候群でみられるのはどれか。 a．タンパク尿 b．易出血性 c．高血圧 d．浮 腫 e．高コレステロール血症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ネフローゼ症候群の診断基準は高度タンパク尿（3.5g/日以上）と低アルブミン血症であり、浮腫と高コレステロール血症が随伴する。易出血性や高血圧はネフローゼ症候群の主要な特徴ではない。低アルブミン血症により膠質浸透圧が低下し浮腫を生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am018 | clinical_eng | 2020 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 前立腺癌について誤っているのはどれか。 | 高齢者に多い。 | 検診で発見されることが多い。 | 前立腺生検で確定診断する。 | 腫瘍マーカではCEAが上昇する。 | ロボット支援手術が可能である。 | D | 前立腺癌の腫瘍マーカはPSA（前立腺特異抗原）であり、CEA（癌胎児性抗原）ではない。CEAは大腸癌などの消化器癌のマーカである。前立腺癌は高齢者に多く、PSA検診で発見されることが多い。確定診断は前立腺生検で行い、ロボット支援手術（ダヴィンチ）も可能である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am019 | clinical_eng | 2020 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 抗生物質投与後に細菌の異常繁殖が原因で起こるのはどれか。 | 偽膜性腸炎 | 過敏性腸炎 | 潰瘍性大腸炎 | 虚血性腸炎 | クローン病 | A | 偽膜性腸炎は抗生物質投与によりClostridium difficile（クロストリジオイデス・ディフィシル）が異常増殖して生じる。過敏性腸炎はストレスなどが原因、潰瘍性大腸炎やクローン病は炎症性腸疾患、虚血性腸炎は腸管の血流障害が原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am020 | clinical_eng | 2020 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 1 | 血液凝固に関与するのはどれか。 | ビタミンA | ビタミンB<sub>1</sub> | ビタミンB<sub>12</sub> | ビタミンD | ビタミンK | E | ビタミンKは肝臓での凝固因子（II、VII、IX、X因子）の合成に不可欠な補酵素である。ビタミンAは視覚・上皮維持、B1は糖質代謝、B12は造血・神経機能、Dはカルシウム代謝に関与し、いずれも血液凝固には直接関与しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am021 | clinical_eng | 2020 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔中にカプノメータで検出できないのはどれか。 | 不整脈 | 食道挿管 | 回路脱離 | 空気塞栓 | 喘息発作 | A | カプノメータは呼気中CO2濃度を測定する装置であり、食道挿管（CO2検出なし）、回路脱離（波形消失）、空気塞栓（急激なCO2低下）、喘息発作（波形変化）は検出可能である。不整脈は心電図で検出するものであり、カプノメータでは直接検出できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am022 | clinical_eng | 2020 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 集中治療室においてモニタリングしない生体情報はどれか。 | 心電図 | 肺活量 | 体 温 | 尿 量 | 血 圧 | B | ICUでは心電図、体温、尿量、血圧を継続的にモニタリングする。肺活量はスパイロメトリーで測定する検査であり、ICUでの連続モニタリング項目には含まれない。人工呼吸器装着中は一回換気量や気道内圧をモニタリングする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am023 | clinical_eng | 2020 | 23 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 手術に関連した滅菌、消毒について正しい組合せはどれか。 a．手 指 -- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 b．粘 膜 -- ベンザルコニウム塩化物液 c．鋼製小物 -- 高圧蒸気滅菌 d．手術室の壁 -- ホルムアルデヒド e．腹腔鏡 -- 乾熱滅菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 粘膜にはベンザルコニウム塩化物液（逆性石鹸）が使用でき、鋼製小物には高圧蒸気滅菌が適切である。手指には次亜塩素酸ナトリウムは刺激が強く不適。ホルムアルデヒドは発がん性があり壁面消毒には不適。腹腔鏡に乾熱滅菌は耐熱性の問題で不適切である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am024 | clinical_eng | 2020 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 心電図について誤っているのはどれか。 | P波は心房筋の興奮を表す。 | PQ時間の延長は洞結節の障害を表す。 | QRS波は心室筋の興奮を表す。 | ST部分の下降は心筋虚血の指標である。 | T波は心室筋が興奮から回復する時期に現れる。 | B | PQ時間の延長は房室結節（房室伝導）の障害を示すものであり、洞結節の障害ではない。洞結節の障害は洞不全症候群として現れる。P波は心房筋興奮、QRS波は心室筋興奮、ST下降は心筋虚血、T波は心室筋の再分極を表すのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am025 | clinical_eng | 2020 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | IgE抗体が関与するアレルギー反応はどれか。 | アナフィラキシーショック | 血液型不適合輸血に伴う拒絶反応 | 過敏性肺臓炎 | 臓器移植に伴う拒絶反応 | ツベルクリン反応 | A | IgE抗体が関与するのはI型（即時型）アレルギー反応であり、アナフィラキシーショックが代表的である。血液型不適合輸血はII型、過敏性肺臓炎はIII型、臓器移植拒絶反応とツベルクリン反応はIV型（遅延型）アレルギーに分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am026 | clinical_eng | 2020 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | トランスデューサが備えるべき特性でないのはどれか。 | 測定対象に対する選択性が良いこと。 | 測定すべき範囲内で直線性が保たれていること。 | 測定対象のもつ信号の応答速度に対応できること。 | 生体に結合したとき低侵襲であること。 | 信号対雑音比を小さくできること。 | E | トランスデューサは信号対雑音比（S/N比）を大きくすることが望ましい。S/N比が小さいと雑音に埋もれ正確な計測ができない。選択性、直線性、応答速度、低侵襲性はいずれもトランスデューサが備えるべき特性である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am027 | clinical_eng | 2020 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 心電図を標準の速さで記録したとき、PQ間隔が5mmの時のPQ時間［s］はどれか。 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | C | 心電図の標準記録速度は25mm/sである。PQ間隔5mmの場合、PQ時間=5mm÷25mm/s=0.2秒となる。正常PQ時間は0.12〜0.20秒であり、0.2秒は正常上限に相当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am028 | clinical_eng | 2020 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 筋電計の構成要素でないのはどれか。 | 加算平均装置 | 針電極 | 電気刺激装置 | 音刺激装置 | スピーカ | D | 筋電計の構成要素には針電極、電気刺激装置、加算平均装置、スピーカ（筋電図の音響モニタリング用）が含まれる。音刺激装置は聴性脳幹反応（ABR）検査などの聴覚系検査で使用するものであり、筋電計の構成要素ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am029 | clinical_eng | 2020 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量の計測ができないのはどれか。 | 熱希釈法 | 色素希釈法 | 脈波伝搬速度法 | 超音波断層法 | 血圧波形解析法 | C | 心拍出量の計測法には熱希釈法、色素希釈法、超音波断層法（ドプラ法）、血圧波形解析法がある。脈波伝搬速度法は動脈硬化の指標として用いられ、心拍出量の計測には利用できない。脈波伝搬速度は血管壁の硬さに依存する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am030 | clinical_eng | 2020 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。 | 経皮的に測定したPtcCO<sub>2</sub>は動脈血のPaCO<sub>2</sub>よりも低くなる。 | 経皮的に測定したPtcO<sub>2</sub>は動脈血のPaO<sub>2</sub>よりも高くなる。 | 計測皮膚面を42～44℃に加温する。 | 計測には脈波信号が必要である。 | 新生児には使用できない。 | C | 経皮的血液ガス分圧測定装置は計測皮膚面を42〜44℃に加温して毛細血管の血流を増加させ動脈血化する。PtcCO2はPaCO2より高値、PtcO2はPaO2より低値となる。脈波信号は不要で、新生児に適した非侵襲的モニタリング法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am031 | clinical_eng | 2020 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きい。 b．高い周波数を用いることで深部臓器の観察が可能になる。 c．Aモードでは断層像が得られる。 d．連続波ドプラ計測では血流の速度分布が得られる。 e．造影剤としてマイクロバブルが用いられている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きいのは正しい。造影剤としてマイクロバブルが用いられるのも正しい。高い周波数は分解能は高いが減衰が大きく深部観察には不適。Aモードは振幅表示で断層像はBモード。連続波ドプラでは速度分布（距離分解能）は得られない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am032 | clinical_eng | 2020 | 32 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | ラジオアイソトープを用いた医用画像装置について正しいのはどれか。 a．X線CTに比べ空間分解能が高い。 b．放射性核種から放出されるベータ線を検出し画像化している。 c．FDG-PETの撮影では糖代謝情報が得られる。 d．SPECTは脳血流分布を観察できる。 e．PETの撮影には施設内にサイクロトロンの設置が必要である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | FDG-PETでは糖代謝情報が得られ、SPECTで脳血流分布を観察でき、PETにはサイクロトロンが必要である。RI画像はX線CTに比べ空間分解能は低い。PET/SPECTではガンマ線（消滅放射線含む）を検出しベータ線ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am033 | clinical_eng | 2020 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 電流が直接作用する治療はどれか。 | ECMO | ESWL | IABP | ICD | PTCA | D | ICDは植込み型除細動器であり、電流（電気ショック）を直接心臓に作用させて致死的不整脈を停止させる。ECMOは体外膜型酸素化、ESWLは衝撃波結石破砕、IABPは大動脈内バルーンパンピング、PTCAは経皮的冠動脈形成術であり、いずれも電流の直接作用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am034 | clinical_eng | 2020 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．バイポーラ電極は対極板が必要である。 b．凝固にはバースト波を用いる。 c．身体の部分同士の接触が分流熱傷の原因となる。 d．ペースメーカ障害の原因となる。 e．出力電力の増加に伴い対極板の必要面積は減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスではバースト波で凝固を行い、身体部分同士の接触は分流熱傷の原因となり、ペースメーカ障害の原因となる。バイポーラ電極は対極板不要（モノポーラが必要）。出力電力増加に伴い対極板面積は増やす必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am035 | clinical_eng | 2020 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | 伝搬経路に存在する動脈瘤にも安全である。 | X線照準方式は腸管ガスの影響を受ける。 | 水中放電方式では球の中心に衝撃波が集束する。 | 電磁板方式では音響レンズが使用される。 | E | ESWLの電磁板方式では音響レンズを使用して衝撃波を集束させる。膀胱結石は内視鏡的砕石が第一選択。動脈瘤が経路にある場合は禁忌。X線照準方式は腸管ガスの影響を受けにくく、超音波照準方式が影響を受ける。水中放電方式では楕円反射体の焦点に集束する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am036 | clinical_eng | 2020 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | 微量薬液を高い定常性で送れるのはペリスタルティック方式である。 | 流量制御型の方が滴数制御型よりも流量の精度が高い。 | シリンジ型で起きるサイフォニング現象では、薬液がシリンジへ逆流する。 | ペリスタルティック方式の場合、輸液セットのクレンメを機器本体よりも上につける。 | JISでは輸液ポンプの精度は設定値に対して誤差が±15％以内と規定されている。 | B | 流量制御型は輸液ポンプのチューブを直接制御するため滴数制御型より流量精度が高い。微量薬液の高精度投与にはシリンジポンプが適する。サイフォニング現象は薬液が患者側へ過剰流入する現象。ペリスタルティック方式ではクレンメは機器より下流につける。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am037 | clinical_eng | 2020 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置について正しいのはどれか。 a．5～10mmの振幅で先端が振動する。 b．55kHz前後の振動を用いる。 c．凝固温度はレーザメスよりも低温である。 d．対極板が必要である。 e．内視鏡外科手術での使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 超音波凝固切開装置は55kHz前後の超音波振動を用いる。凝固温度は約80℃程度でレーザメス（数百℃以上）より低温である。振幅は50〜100μm程度であり5〜10mmではない。対極板は不要で、内視鏡外科手術で広く使用されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am038 | clinical_eng | 2020 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．腫瘍組織の血流量は温度に比例して増加する。 b．マイクロ波加温は深部加温に適する。 c．超音波加温はガスの多い臓器に適する。 d．誘電型加温は脂肪層の発熱が大きい。 e．誘電型装置の電極パッドには冷却水を灌流する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ハイパーサーミアでは誘電型加温は脂肪層の発熱が大きく、電極パッドには冷却水を灌流して皮膚を保護する。腫瘍組織は正常組織と異なり温度上昇に伴う血流増加が乏しい。マイクロ波は表在加温、超音波はガスの多い臓器に不適である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am039 | clinical_eng | 2020 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | 臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。 | 動脈留置カテーテルからの採血 | 人工呼吸器の運転条件の設定 | 人工呼吸中の気管吸引による喀痰除去 | 血液浄化装置の先端部の内シャントへの穿刺 | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続 | E | 臨床工学技士法ではペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続は医師の業務であり、臨床工学技士の業務には含まれない。動脈留置カテーテルからの採血、人工呼吸器の条件設定、気管吸引、血液浄化装置の穿刺は臨床工学技士が行える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am040 | clinical_eng | 2020 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 2 | JIS T 1022における無停電非常電源のコンセント外郭の色はどれか。 | 白 | 赤 | 緑 | 茶 | 灰 | C | 図を参照。JIS T 1022では無停電非常電源のコンセント外郭は緑色と規定されている。一般非常電源は赤色、商用電源は白色である。無停電非常電源は瞬時停電も許容されない生命維持装置等に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am041 | clinical_eng | 2020 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図のMDで電圧測定器の表示値が50mVを示した。漏れ電流値はどれか。 | 0.5μA | 5μA | 50μA | 0.5mA | 5mA | C | 図を参照。MD（人体インピーダンスモデル）は1kΩの抵抗で構成される。電圧測定器が50mVを示した場合、漏れ電流=50mV÷1kΩ=50μAとなる。漏れ電流の測定ではMDの抵抗値と測定電圧から電流を算出する。 | True | 2020_ce_20_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am042 | clinical_eng | 2020 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．追加保護接地線の断線 b．3Pプラグの接地ピンの折損 c．電源導線のいずれか1本の断線 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧印加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。JIS T 0601-1における単一故障状態には、3Pプラグの接地ピンの折損と電源導線のいずれか1本の断線が含まれる。追加保護接地線の断線は正常状態でも考慮される。SIP/SOPへの外部電圧印加やF形装着部への外部電圧印加も単一故障状態に含まれるが、本問ではb,cが正答の組合せとなっている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am043 | clinical_eng | 2020 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 図で示した医療ガス配管設備（JIS T 7101）は二酸化炭素のアウトレットである。識別色はどれか。 | だいだい | 緑 | 黄 | 青 | 黒 | A | 図を参照。JIS T 7101では二酸化炭素の医療ガス配管設備の識別色は「だいだい（橙）」と規定されている。酸素は緑、空気は黄、笑気は青、窒素は黒、吸引は黒である。アウトレットの形状も各ガスで異なりピン方式で誤接続を防止する。 | True | 2020_ce_20_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am044 | clinical_eng | 2020 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 信頼度r＝0.3の要素を4個並列に結合した系の全体の信頼度はどれか。 | 0.01 | 0.24 | 0.6 | 0.76 | 0.99 | D | 並列系の信頼度は1−（1−r）^n=1−（1−0.3）^4=1−0.7^4=1−0.2401=0.7599≒0.76となる。並列結合では要素が1つでも動作すればシステムが機能するため、要素数が増えるほど全体の信頼度は向上する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am045 | clinical_eng | 2020 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が他からの電磁的な妨害に耐える能力を示すのはどれか。 | EMC | EMI | ESD | immunity | emission | D | immunity（イミュニティ）は電磁的妨害に対する耐性を示す。EMCは電磁両立性（emissionとimmunityの総称）、EMIは電磁妨害、ESDは静電気放電を意味する。emissionは機器が発する電磁妨害のことである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am046 | clinical_eng | 2020 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 真空中に1C（クーロン）の点電荷Aと2Cの点電荷Bが1mの距離で存在する。正しいのはどれか。 | Bの受ける力は、Aの受ける力の2倍である。 | Bの受ける力の方向は、A、Bを結ぶ直線に垂直である。 | A、B間の距離を0.5mにすると、Bの受ける力は2倍になる。 | Aの電荷量を2倍にすると、A及びBの受ける力は2倍になる。 | A及びBの電荷量を両方とも2倍にしても、Aの受ける力は変わらない。 | D | クーロンの法則より、二つの点電荷間に働く力はF=kQ1Q2/r^2である。作用・反作用の法則により、AとBが受ける力の大きさは等しい。Aの電荷を2倍にするとF'=k×2Q1×Q2/r^2=2Fとなり、A・B双方の受ける力が2倍になる。距離0.5mでは4倍になる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am047 | clinical_eng | 2020 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 磁気の性質について正しいのはどれか。 | 無限に長いソレノイドでは内部の磁束密度は一様である。 | 有限長のソレノイドでは外部に一様な磁界が存在する。 | 一回巻き円形コイルの中心における磁界の大きさは、円形コイルの半径の2乗に反比例する。 | 直線電流によって生じる磁界の大きさは、電流からの距離の2乗に反比例する。 | 永久磁石に使用する磁性体の比透磁率は約1である。 | A | 図を参照。無限に長いソレノイド内部の磁束密度は一様であるのは正しい。有限長ソレノイドの外部磁界は一様ではない。円形コイル中心の磁界は半径に反比例。直線電流の磁界は距離に反比例（2乗ではない）。永久磁石の比透磁率は数百〜数千である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am048（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2020 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図の回路でキルヒホッフの法則を用いた解法について誤っているのはどれか。 | 図の回路には三つの閉回路がある。 | a点の電位は起電力E<sub>2</sub>とR<sub>2</sub>両端の電圧降下との差となる。 | a点に流れ込む電流とa点から流れ出す電流の和は等しい。 | 一つの閉回路に含まれる電圧降下の大きさと起電力の大きさは等しい。 | 一つの閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負は変わる。 | E | 図を参照。キルヒホッフの法則では閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負が変わるのは正しい特徴であり、誤りとは言えない（不備問題）。キルヒホッフの第一法則は節点での電流の保存、第二法則は閉回路での電圧の総和がゼロであることを示す。 | True | 2020_ce_20_am048（不備問題複数回答）.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am049 | clinical_eng | 2020 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 20℃の水100gが入った保温ポットに電気抵抗42Ωのニクロム線を入れて直流1Aを10秒間通電した。水の温度上昇［℃］はどれか。 ただし、比熱を4.2J・g-1・K-1とする。 | 1 | 4.2 | 10 | 18 | 42 | A | 図を参照。ジュール熱Q=I^2×R×t=1^2×42×10=420J。水の温度上昇ΔT=Q/(m×c)=420/(100×4.2)=1℃。ニクロム線で発生した熱がすべて水に吸収されると仮定すると、水温は20℃から21℃に上昇し、温度上昇は1℃である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am050 | clinical_eng | 2020 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流波形において、電圧波形v（実線）と電流波形i（点線）の位相差（角度）はπ/3 radである。有効電力［W］はどれか。 | 5 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | C | 図を参照。正弦波交流の有効電力P=Vrms×Irms×cosφである。波形から振幅を読み取り実効値を求め、位相差π/3 radのcosφ=cos60°=0.5を用いて計算する。P=Vrms×Irms×0.5=12.5Wとなる。 | True | 2020_ce_20_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am051 | clinical_eng | 2020 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 4 | 図は、電源として用いられるAC-DCコンバータの構成例を示したものである。 （ア），（イ），（ウ），（エ），（オ），（カ）内に入れるべき語句の正しい順番はどれか。 | 変圧器→平滑回路→整流回路→インバータ→平滑回路→整流回路 | インバータ→整流回路→平滑回路→変圧器→整流回路→平滑回路 | インバータ→平滑回路→整流回路→変圧器→平滑回路→整流回路 | 整流回路→平滑回路→インバータ→変圧器→整流回路→平滑回路 | 平滑回路→整流回路→インバータ→変圧器→平滑回路→整流回路 | D | 図を参照。AC-DCコンバータ（スイッチング電源）の構成は、商用交流→整流回路→平滑回路→インバータ（高周波交流化）→変圧器→整流回路→平滑回路の順である。まず交流を直流に変換し、インバータで高周波交流に変換後、変圧器で変圧し再度整流・平滑する。 | True | 2020_ce_20_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am052 | clinical_eng | 2020 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 a．ホール効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 b．ダイオードのアノードにカソードよりも高い電圧を加えると電流は順方向に流れる。 c．p形半導体の多数キャリアは電子である。 d．MOSFETの入力インピーダンスはバイポーラトランジスタに比べて小さい。 e．金属の導電率は温度が高くなると増加する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ホール効果が大きい半導体は磁気センサに利用される（a正）。ダイオードのアノード電位がカソードより高いと順方向電流が流れる（b正）。p形半導体の多数キャリアは正孔で電子ではない。MOSFETの入力インピーダンスはバイポーラより大きい。金属の導電率は高温で減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am053 | clinical_eng | 2020 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | LEDについて正しいのはどれか。 a．発光強度は流した電流に比例する。 b．2つの端子に極性はない。 c．発光効率は白熱電球と同等である。 d．発光波長は使用する半導体材料により異なる。 e．電流と電圧の関係は指数関数にしたがう。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。LEDの発光強度は電流に比例し（a正）、発光波長は半導体材料で決まり（d正）、電流-電圧特性は指数関数に従う（e正）。LEDにはアノード・カソードの極性がある。発光効率は白熱電球より大幅に高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am054 | clinical_eng | 2020 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路の電圧利得が20dBであるとき、R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | C | 図を参照。電圧利得20dBは電圧比10倍を意味する。反転増幅回路の利得=R/R1（R1は入力抵抗）として、図の回路定数から計算するとR=5kΩとなる。20dB=20log10(Vo/Vi)よりVo/Vi=10である。 | True | 2020_ce_20_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am055 | clinical_eng | 2020 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路解析では、仮想短絡（反転入力端子と非反転入力端子の電位が等しい）と入力端子に電流が流れ込まないという2つの条件を用いて解く。回路構成から出力電圧の式を導出する。 | True | 2020_ce_20_am055.jpg;2020_ce_20_am055_2.jpg;2020_ce_20_am055_3.jpg;2020_ce_20_am055_4.jpg;2020_ce_20_am055_5.jpg;2020_ce_20_am055_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am056 | clinical_eng | 2020 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路に対応する表はどれか。 ただし、表中のLは回路内で0V、Hは5Vの電圧に対応するものとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。論理回路の真理値表を求めるには、各入力の組合せに対して回路を追跡し出力を決定する。LはLow（0V）、HはHigh（5V）に対応し、論理ゲートの種類（AND、OR、NOT等）に応じて出力が決まる。 | True | 2020_ce_20_am056.jpg;2020_ce_20_am056_2.jpg;2020_ce_20_am056_3.jpg;2020_ce_20_am056_4.jpg;2020_ce_20_am056_5.jpg;2020_ce_20_am056_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am057 | clinical_eng | 2020 | 57 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 振幅変調について誤っているのはどれか | 搬送波に正弦波が用いられる。 | 占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まる。 | 半波整流回路で復調できる。 | 変調度は1以下に設定する。 | 周波数変調に比べ雑音に強い。 | E | 振幅変調（AM）は周波数変調（FM）に比べ雑音に弱いのが欠点であり、「雑音に強い」は誤り。搬送波に正弦波を用い、占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まり、半波整流回路で復調でき、変調度は1以下に設定するのはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am058 | clinical_eng | 2020 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 画像処理に特化して設計された装置はどれか。 | GPU（Graphics Processing Unit） | VGA（Video Graphics Array） | ALU（Arithmetic Logic Unit） | MMU（Memory Management Unit） | GUI （Graphical User Interface） | A | GPUは画像処理に特化したプロセッサであり、大量の並列演算を高速に処理できる。VGAはビデオ表示規格、ALUは算術論理演算装置（CPUの一部）、MMUはメモリ管理ユニット、GUIはグラフィカルユーザインタフェース（概念）であり、いずれも装置そのものではないか画像処理特化ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am059 | clinical_eng | 2020 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 情報セキュリティは機密性、完全性、可用性の3つの基本概念で整理できる。可用性を高めるのはどれか。 | 電子署名の使用 | 2段階認証の使用 | ファイルの暗号化 | ハードウェアの二重化 | 廃棄メディアの細断処理 | D | 可用性とはシステムが必要な時に利用可能であることを指す。ハードウェアの二重化は障害時にも稼働を継続でき可用性を高める。電子署名は完全性、2段階認証は機密性、ファイル暗号化は機密性、メディア細断は機密性の確保に寄与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am060 | clinical_eng | 2020 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 非可逆圧縮が使用されるのはどれか。 a．音声データ b．静止画データ c．動画データ d．機械語コード e．テキストデータ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 非可逆圧縮は元のデータを完全に復元できない代わりに高い圧縮率を実現する。音声データ（MP3等）、静止画データ（JPEG等）、動画データ（MPEG等）で使用される。機械語コードやテキストデータは1ビットの変化でも意味が変わるため非可逆圧縮は使用できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am061 | clinical_eng | 2020 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2進数01010101を3倍した2進数はどれか。 | 10000000 | 10101010 | 10101101 | 11101110 | 11111111 | E | 2進数01010101は10進数で85である。85×3=255であり、255の2進数表現は11111111（8ビット全て1）である。2進数の乗算は各桁のシフト加算で計算でき、01010101×11=01010101+10101010=11111111となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am062 | clinical_eng | 2020 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 帯域が1～100Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | C | 図を参照。ナイキストの定理より、エイリアシングを防ぐにはサンプリング周波数は信号の最高周波数の2倍以上必要。最高周波数100Hzなので最低サンプリング周波数は200Hz。サンプリング間隔の最大値=1/200=0.005秒=5msとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am063 | clinical_eng | 2020 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | C | 図を参照。ブロック線図やシステムの伝達関数に関する計算問題である。与えられた図の構成要素から伝達関数を求め、フィードバック系の場合はG/(1+GH)の公式を適用する。計算結果は6となる。 | True | 2020_ce_20_am063.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am064 | clinical_eng | 2020 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 加温加湿器と比較して人工鼻が優れているのはどれか。 a．死腔がない。 b．気道出血時に適する。 c．過剰加湿にならない。 d．細菌汚染が少ない。 e．ネブライザとの併用に適する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻は加温加湿器と比べ、過剰加湿にならない（c正）点と細菌汚染が少ない（d正）点で優れている。人工鼻はフィルタとして作用し細菌の通過を防ぐ。死腔は人工鼻の方が大きい。気道出血時やネブライザ併用時は人工鼻の使用は推奨されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am065 | clinical_eng | 2020 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | カプノメータについて誤っているのはどれか。 | 肺胞死腔があると呼気終末二酸化炭素分圧は上昇する。 | 二酸化炭素の赤外線吸収を応用している。 | 呼吸ガスの二酸化炭素分圧を測定する。 | メインストリーム方式ではアダプタの死腔が大きい。 | カプノグラムでの波形低下は回路のリークを示唆する。 | A | カプノメータで肺胞死腔があると呼気終末CO2分圧は低下する（上昇ではない）。肺胞死腔ではガス交換が行われないためCO2が希釈される。CO2の赤外線吸収を応用し呼吸ガスのCO2分圧を測定する。メインストリーム方式のアダプタ死腔やリークの波形変化に関する記述は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am066 | clinical_eng | 2020 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 気管吸引について正しいのはどれか。 a．人工呼吸器装着中は時間を決めて行う。 b．人工呼吸器装着中は換気量や気道内圧が効果の指標となる。 c．1回の吸引操作で10秒以上の陰圧はかけない。 d．重篤な低酸素血症は絶対的禁忌である。 e．滅菌手袋を使用しなければならない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 気管吸引では人工呼吸器装着中の換気量や気道内圧が効果の指標となり（b正）、1回の吸引操作で10秒以上の陰圧をかけない（c正）。時間を決めて定期的に行うのではなく必要時に行う。重篤な低酸素血症は相対的禁忌。清潔手袋で可だが必ずしも滅菌手袋は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am067 | clinical_eng | 2020 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 在宅での非侵襲的陽圧換気（NPPV）について正しいのはどれか。 a．気管切開孔に接続して用いる。 b．喀痰量が多くても用いることができる。 c．対象疾患として慢性閉塞性肺疾患（COPD）が最も多い。 d．重度の睡眠時無呼吸症候群では用いられる。 e．1万例以上の症例において用いられている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 在宅NPPVの対象疾患としてCOPDが最も多く（c正）、重度の睡眠時無呼吸症候群でも用いられ（d正）、1万例以上で使用実績がある（e正）。NPPVはマスクを介して使用し気管切開孔には接続しない。喀痰量が多い場合はNPPVの適応外である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am068 | clinical_eng | 2020 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 酸素療法の安全対策として正しいのはどれか。 a．慢性閉塞性肺疾患（COPD）の急性増悪時にはCO2ナルコーシスの危険がある。 b．90％の酸素濃度で酸素中毒をきたす危険はない。 c．酸素は可燃性ガスである。 d．酸素ボンベは高温・直射日光を避けた場所に保管する。 e．液体酸素が漏れた場合、凍傷などを起こす危険性がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDの急性増悪時には高濃度酸素投与でCO2ナルコーシスの危険がある（a正）。高濃度酸素で酸素中毒のリスクがあり90%でも危険。酸素は支燃性ガスで可燃性ではない。酸素ボンベは高温・直射日光を避けて保管する（d正）。液体酸素漏れは凍傷の危険がある（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am069 | clinical_eng | 2020 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 正しいのはどれか。 a．ローラポンプは回転数と流量が比例する。 b．ローラポンプは溶血の原因とならない。 c．遠心ポンプは流量計を必要としない。 d．遠心ポンプは容積型ポンプである。 e．遠心ポンプは回路破裂の危険がない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ローラポンプは回転数と流量が比例する定量型ポンプであり（a正）、遠心ポンプは回路破裂の危険がない非容積型ポンプである（e正）。ローラポンプはチューブ圧閉により溶血を生じうる。遠心ポンプは流量計が必要であり、遠心力型（非容積型）ポンプである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am070 | clinical_eng | 2020 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 2 | 人工心肺において、成人の至適灌流量［mL/分/kg］はどれか。 | 10～20 | 30～40 | 60～80 | 120～140 | 160～200 | C | 人工心肺における成人の至適灌流量は体重あたり60〜80mL/分/kgとされている。体表面積あたりでは2.2〜2.6L/分/m²に相当する。適切な灌流量は末梢組織への十分な酸素供給を確保するために重要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am071 | clinical_eng | 2020 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 低体温体外循環に伴う生体の変化で誤っているのはどれか。 | 出血傾向を来しやすい。 | 動脈圧が低下する。 | 心房細動になりやすい。 | 脳血流を維持するautoregulationが働く。 | 高カリウム血症になりやすい。 | E | 低体温体外循環では低カリウム血症になりやすい（高カリウム血症は誤り）。低体温によりカリウムが細胞内にシフトする。出血傾向、動脈圧低下、心房細動のなりやすさ、脳血流の自動調節（autoregulation）の維持はいずれも正しい病態変化である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am072 | clinical_eng | 2020 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中に血中カリウム濃度の上昇につながるのはどれか。 a．赤血球液充填 b．カルシウム投与 c．インスリン投与 d．フロセミド投与 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 赤血球液（MAP血）には保存液中のカリウムが蓄積しており充填により血中K+が上昇する（a正）。代謝性アシドーシスではH+が細胞内に入りK+が細胞外に出るため高カリウムとなる（e正）。カルシウム投与は直接K+に影響しにくい。インスリンとフロセミドはK+を低下させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am073 | clinical_eng | 2020 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | ECMOについて正しいのはどれか。 a．動脈-静脈ECMO方式が主流である。 b．心機能の低下が高度の場合には静脈-静脈バイパスを採用する。 c．静脈-動脈ECMOでは高流量になるほど左心室の後負荷は減少する。 d．静脈-静脈ECMOでは送血と脱血の間の再循環が生じうる。 e．PCPSと静脈-動脈ECMOは同じ回路構成である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | V-V ECMOでは送血と脱血間の再循環が生じうる（d正）。PCPSとV-A ECMOは同じ回路構成である（e正）。現在はV-V方式が呼吸補助の主流で、A-V方式ではない。心機能低下高度の場合はV-A バイパスを採用する。V-A ECMOでは高流量で左室後負荷は増加する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am074 | clinical_eng | 2020 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって積極的に除去すべき成分はどれか。 a．アミノ酸 b．尿 素 c．リ ン d．β2-ミクログロブリン e．アルブミン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 血液透析で積極的に除去すべき成分は尿素（尿毒症物質）、リン（高リン血症予防）、β2-ミクログロブリン（アミロイドーシス予防）である。アミノ酸とアルブミンは生体に必要な成分であり除去すべきではない。透析膜の選択ではアルブミン漏出を最小限にする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am075 | clinical_eng | 2020 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の回路構成として適切でないのはどれか。 | 中空糸型ダイアライザ内で血液と透析液を並流になるよう流した。 | 抗凝固薬注入ラインを血液ポンプの下流側に設置した。 | 生理食塩液の注入ラインを血液ポンプの上流側に設置した。 | 返血側ドリップチャンバ上部から圧ラインを引いた。 | 返血側ドリップチャンバの下流側に気泡検知器を設置した。 | A | 血液透析では血液と透析液を対向流（向流）で流すのが効率的であり、並流は適切でない。抗凝固薬は血液ポンプ上流（脱血側）に設置する。生食注入ラインは上流側、返血側チャンバから圧ラインを引き、気泡検知器は返血側チャンバ下流に設置するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am076 | clinical_eng | 2020 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 2 | 液の補充を必要としない治療はどれか。 | 血液濾過（HF） | 単純血漿交換（Pex） | 血液透析濾過（HDF） | 体外限外濾過法（ECUM） | 二重濾過血漿分離交換法（DFPP） | D | 体外限外濾過法（ECUM）は血液から水分のみを除去する方法で、補充液は不要である。血液濾過（HF）は大量の濾液を除去するため補充液が必要。単純血漿交換やDFPPは血漿を除去するため置換液が必要。HDFも同様に補充液を必要とする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am077 | clinical_eng | 2020 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 腎性貧血の治療薬として用いられるのはどれか。 | 活性型ビタミンD | カルシウム拮抗薬 | カルシウム受容体作動薬 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン | アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | D | 腎性貧血は腎臓でのエリスロポエチン産生低下が主因であり、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（rHuEPO）が治療薬として用いられる。活性型ビタミンDは骨代謝異常、Ca拮抗薬は高血圧、Ca受容体作動薬は二次性副甲状腺機能亢進症、ACE阻害薬は高血圧に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am078 | clinical_eng | 2020 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 不均衡症候群の対処法として誤っているのはどれか。 | 血液流量を低く設定する。 | マンニトールを点滴する。 | 短時間頻回透析を行う。 | 低ナトリウム透析液を使用する。 | 小面積のダイアライザを使用する。 | D | 不均衡症候群は急激な溶質除去による浸透圧差で脳浮腫が生じる病態である。低ナトリウム透析液は浸透圧差を増大させるため不均衡症候群の対処法としては誤り。血液流量低下、マンニトール投与、短時間頻回透析、小面積ダイアライザ使用は緩やかな溶質除去に有効。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am079 | clinical_eng | 2020 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析中に常時監視すべき項目はどれか。 a．気泡混入 b．血漿浸透圧 c．透析液エンドトキシン濃度 d．透析液圧 e．漏 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液透析中に常時監視すべき項目は気泡混入（a正）、透析液圧（d正）、漏血（e正）である。血漿浸透圧は常時監視項目ではなく定期検査項目。透析液エンドトキシン濃度は定期的な水質管理で測定するもので常時監視ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am080 | clinical_eng | 2020 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 力［N］をSI基本単位で表したのはどれか。 | kg | kg/m<sup>2</sup> | kg/m<sup>3</sup> | kg・m/s<sup>2</sup> | kg・m/s<sup>3</sup> | D | 図を参照。力Nのsi基本単位はkg・m/s²である。ニュートンの第二法則F=maより、質量[kg]×加速度[m/s²]=力[N]=kg・m/s²となる。kg単独は質量、kg/m²やkg/m³は密度関連、kg・m/s³はワット[W]の基本単位表記である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am081 | clinical_eng | 2020 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 図のように円柱を軸方向に引っ張った際に生じる横ひずみを表すのはどれか。 ただし、破線が変形前、実線が変形後の円柱である。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。円柱を軸方向に引っ張ると軸方向に伸び、横方向（径方向）に縮む。横ひずみは直径の変化量を元の直径で割ったもので、ε横=(d-d')/dで表される。ポアソン比は横ひずみ/縦ひずみで定義される。 | True | 2020_ce_20_am081.jpg;2020_ce_20_am081_2.jpg;2020_ce_20_am081_3.jpg;2020_ce_20_am081_4.jpg;2020_ce_20_am081_5.jpg;2020_ce_20_am081_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am082 | clinical_eng | 2020 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 円管の中を粘性流体が層流で流れている。同じレイノルズ数になるのはどれか。 a．平均流速0.5倍、円管の長さ2倍 b．粘性率2倍、円管の長さ0.5倍 c．平均流速2倍、円管の内径2倍 d．平均流速0.25倍、円管の内径4倍 e．粘性率2倍、円管の内径2倍 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | レイノルズ数Re=ρvd/μ（ρ:密度、v:平均流速、d:管内径、μ:粘性率）である。粘性率2倍・内径2倍の場合Re'=ρv(2d)/(2μ)=ρvd/μ=Reで変化なし。管の長さはレイノルズ数に関与しない。平均流速0.25倍・内径4倍でもRe'=ρ(0.25v)(4d)/μ=Reで同じ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am083 | clinical_eng | 2020 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 b．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 c．血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。 d．大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。 e．動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 動脈血圧のピーク値は末梢に行くほど増大する（a正）。血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する（ポアズイユの法則、b正）。血管石灰化で壁が硬くなると脈波伝搬速度は増加する（c正）。大動脈では動圧は静圧に比べ非常に小さい。動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am084 | clinical_eng | 2020 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 20℃で体積1000Lの物体を75℃まで温める。この物体の体膨張係数が0.0036K-1であるとき、温まった物体の体積［L］に一番近いのはどれか。 ただし、圧力は一定とする。 | 200 | 270 | 1200 | 1270 | 1340 | C | 体膨張による体積変化はΔV=V₀×β×ΔTで計算される。ΔV=1000×0.0036×(75-20)=1000×0.0036×55=198L。温まった物体の体積=1000+198=1198L≒1200Lとなる。体膨張係数が小さいため線形近似が成り立つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am085 | clinical_eng | 2020 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 4 | 生体組織の受動的電気特性について正しいのはどれか。 a．導電率は周波数とともに増加する。 b．α分散は水分子の緩和現象に起因する。 c．皮下脂肪の導電率は筋組織よりも高い。 d．骨格筋は異方性を示す。 e．インピーダンスは非線形性を示す。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 生体組織の導電率は周波数とともに増加する（a正）。骨格筋は線維方向で異方性を示す（d正）。インピーダンスは非線形性を示す（e正）。α分散はイオンの界面分極に起因し水分子の緩和ではない（β分散がタンパク質、γ分散が水）。皮下脂肪の導電率は筋組織より低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am086 | clinical_eng | 2020 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 生体軟組織について誤っているのはどれか。 | 皮膚組織は粘弾性体である。 | 弾性線維はコラーゲンからなる。 | ポアソン比は0.5程度である。 | 弾性要素と粘性要素の直並列モデルで表せる。 | 外力を負荷すると時間とともにひずみが増加する。 | B | 弾性線維はエラスチンからなり、コラーゲンからなるのは膠原線維（コラーゲン線維）である。皮膚組織は粘弾性体であり、ポアソン比は0.5程度（非圧縮性に近い）。弾性要素と粘性要素の直並列モデル（フォークトモデル等）で表現でき、クリープ現象を示す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am087 | clinical_eng | 2020 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 2 | 生体の磁気特性について誤っているのはどれか。 | 生体の比透磁率は5000程度である。 | 水素の原子核は磁気モーメントをもつ。 | 神経伝導で磁界が発生する。 | 酸素化ヘモグロビンは反磁性体である。 | 脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。 | A | 生体の比透磁率はほぼ1であり5000程度ではない（鉄などの強磁性体が5000程度）。水素原子核は磁気モーメントを持ちMRIの原理となる。神経伝導で微弱な磁界が発生する。酸素化ヘモグロビンは反磁性体、脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am088 | clinical_eng | 2020 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体組織の光特性について正しいのはどれか。 | UVcは表皮での吸収が大きい。 | 光の波長が短いほど組織深部に浸透する。 | メラニンは紫外光よりも赤外光をよく吸収する。 | 血液は可視光の中で赤色光の吸収が大きい。 | 眼底での可視光の吸収はない。 | A | UVc（短波長紫外線）は表皮での吸収が大きく深部には到達しにくい。波長が長いほど組織深部に浸透する（短いほどではない）。メラニンは紫外光をよく吸収する（赤外光ではない）。血液は可視光の青・緑領域の吸収が大きく赤色光は透過しやすい。眼底でも可視光の吸収はある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am089 | clinical_eng | 2020 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医療機器の安全性試験について誤っているのはどれか。 | 溶出物試験が行われる。 | 医療機器安全管理責任者が行う。 | 生物学的試験が行われる。 | 医薬品医療機器等法で規制される。 | 物性試験が行われる。 | B | 医療機器の安全性試験は薬事法（医薬品医療機器等法）で規制され、溶出物試験、生物学的試験、物性試験が行われる。医療機器安全管理責任者は医療機関における医療機器の安全管理を担当する者であり、安全性試験の実施者ではない。試験は製造販売業者の責任で行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am090 | clinical_eng | 2020 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 化学結合の強さの順番で正しいのはどれか。 | 金属結合＞ファンデルワールス結合＞共有結合 | ファンデルワールス結合＞共有結合＞金属結合 | 共有結合＞ファンデルワールス結合＞金属結合 | 金属結合＞共有結合＞ファンデルワールス結合 | 共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合 | E | 化学結合の強さは共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合の順である。共有結合は電子の共有による最も強い結合。金属結合は金属元素間の結合。ファンデルワールス結合は分子間力による最も弱い結合である。水素結合はこれらの中間的な強さを持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm001 | clinical_eng | 2020 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 院内感染の標準予防策として正しいのはどれか。 | 患者の常在菌保有率の検査 | 院内感染発生に関する患者説明会の開催 | 電子カルテによる感染症データの一元化 | 院内感染した職員の診療記録の全職員への開示 | 感染リスクの分類に基づく医療器材の消毒滅菌 | E | 標準予防策（スタンダードプリコーション）は感染リスクの分類に基づく医療器材の適切な消毒滅菌を含む。スポルディングの分類でクリティカル・セミクリティカル・ノンクリティカルに分け処理する。常在菌検査、説明会、データ一元化、記録開示は標準予防策の内容ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm002 | clinical_eng | 2020 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 疾病とその原因となる作業との組合せで誤っているのはどれか。 | 難 聴 -- 騒音下での作業 | 眼精疲労 -- VDT作業 | 減圧症 -- 高圧線保守作業 | じん肺 -- 鉱山掘削作業 | 振動障害 -- 削岩機作業 | C | 減圧症は高圧環境から急速に減圧する際に体内溶解ガスが気泡化して生じる疾患であり、潜水作業やケーソン作業が原因となる。高圧線保守作業では減圧症は生じない。難聴−騒音、眼精疲労−VDT作業、じん肺−鉱山掘削、振動障害−削岩機は正しい組合せである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm003 | clinical_eng | 2020 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 触媒の一種である。 | 基質は酵素が作用する物質を示す。 | 体内での至適温度は25℃付近である。 | 酵素ごとの至適pHが存在する。 | タンパク質で構成される。 | C | 体内での酵素の至適温度は体温付近の37℃前後であり、25℃ではない。酵素は生体内触媒としてはたらき、基質は酵素が作用する物質を指す。酵素ごとに至適pHが存在し（例：ペプシンはpH2、トリプシンはpH8）、主にタンパク質で構成される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm004 | clinical_eng | 2020 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 1 | 炎症の5徴に含まれないのはどれか。 | 発 赤 | 発 熱 | 掻痒感 | 疼 痛 | 機能障害 | C | 炎症の5徴は発赤（rubor）、発熱（calor）、腫脹（tumor）、疼痛（dolor）、機能障害（functio laesa）である。掻痒感（かゆみ）は炎症の5徴に含まれない。最初の4徴はケルススが、機能障害はウィルヒョウが追加した。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm005 | clinical_eng | 2020 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞について正しいのはどれか。 a．細胞膜は主にフィブリンで構成される。 b．ゴルジ装置はATP産生を担う。 c．リボゾームはタンパク合成を担う。 d．リソソームは物質を分解処理する。 e．核はDNAを含む。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | リボゾームはタンパク合成を担い（c正）、リソソームは物質を分解処理し（d正）、核はDNAを含む（e正）。細胞膜はリン脂質二重層で構成されフィブリンではない。ゴルジ装置はタンパク質の修飾・分泌に関与しATP産生はミトコンドリアが担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm006 | clinical_eng | 2020 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 右主気管支は左主気管支よりも短い。 | 中葉は右肺に存在する。 | 肺胞でガス交換が行われる。 | 気管は食道の背側を走行する。 | 胸膜腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれている。 | D | 気管は食道の腹側（前側）を走行するのが正しく、背側（後側）ではない。右主気管支は左より短く太く垂直に近い。中葉は右肺にのみ存在する。肺胞でガス交換が行われ、胸膜腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれているのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm007 | clinical_eng | 2020 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 心臓の刺激伝導系と心電図について正しいのはどれか。 a．洞房結節と房室結節の間にヒス束がある。 b．プルキンエ線維は主に心室筋の収縮を担う。 c．P波は心房筋の興奮を表す。 d．心房細動ではP波を認めない。 e．QRS波とともに拡張期が始まる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | プルキンエ線維は心室筋の収縮を担い（b正）、P波は心房筋の興奮を表し（c正）、心房細動ではP波を認めない（d正）。洞房結節と房室結節の間にあるのは心房内伝導路であり、ヒス束は房室結節の下部から心室中隔に延びる。QRS波の開始とともに収縮期が始まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm008 | clinical_eng | 2020 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | ホルモンと主な産生部位の組合せで適切でないのはどれか。 | プロラクチン -- 副甲状腺 | グルカゴン -- 膵 臓 | 成長ホルモン -- 下垂体 | エリスロポエチン -- 腎 臓 | サイロキシン -- 甲状腺 | A | プロラクチンは下垂体前葉から分泌されるホルモンであり、副甲状腺からではない。副甲状腺からはパラソルモン（PTH）が分泌される。グルカゴン−膵臓、成長ホルモン−下垂体、エリスロポエチン−腎臓、サイロキシン−甲状腺はいずれも正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm009 | clinical_eng | 2020 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 老化、加齢に伴う変化でないのはどれか。 | クレアチニンクリアランスは低下する。 | 染色体の一部（テロメア）が短くなる。 | 胃酸の分泌は低下する。 | 血圧の調節機能が低下する。 | 蝸牛の有毛細胞が増える。 | E | 加齢に伴い蝸牛の有毛細胞は減少し聴力低下（老人性難聴）を生じる。増えるのは誤り。クレアチニンクリアランス低下、テロメア短縮、胃酸分泌低下、血圧調節機能低下はいずれも加齢に伴う生理的変化として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm010 | clinical_eng | 2020 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒の過程について正しいのはどれか。 | 炎症反応が始まると毛細血管の透過性は亢進する。 | 出血に対しては好中球が凝集し止血する。 | 上皮細胞は受傷直後に創部を覆いつくす。 | 赤血球が肉芽を形成する。 | 血管内皮細胞が壊死組織を貪食する。 | A | 創傷治癒の炎症期では毛細血管の透過性が亢進し血漿成分が組織に漏出する。止血は血小板が凝集して行う（好中球ではない）。上皮細胞は受傷後徐々に増殖し創部を覆う。肉芽は線維芽細胞や毛細血管で形成される。壊死組織の貪食はマクロファージが行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm011 | clinical_eng | 2020 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 高齢者の細菌性肺炎の特徴はどれか。 a．意識混濁が起こりやすい。 b．高熱がでやすい。 c．咳症状が顕著である。 d．食事量に変化はない。 e．予後が不良である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 高齢者の細菌性肺炎では意識混濁が起こりやすく（a正）、予後が不良である（e正）。高齢者では典型的な高熱や激しい咳症状が出にくく、食欲低下や活動性低下など非定型的な症状で発症することが多い。免疫力低下や基礎疾患の合併が予後不良の要因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm012 | clinical_eng | 2020 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 低血圧に関連する病態はどれか。 a．脱 水 b．アジソン病 c．褐色細胞腫 d．原発性アルドステロン症 e．心タンポナーデ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 低血圧に関連する病態は脱水（循環血液量減少、a正）、アジソン病（副腎不全によるコルチゾール低下、b正）、心タンポナーデ（心拍出量低下、e正）である。褐色細胞腫はカテコラミン過剰分泌で高血圧、原発性アルドステロン症はアルドステロン過剰で高血圧を呈する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm013 | clinical_eng | 2020 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 大動脈弁狭窄症について誤っているのはどれか。 | 拡張期雑音を聴取する。 | 失神の原因となる。 | 高齢化とともに増加している。 | 左室肥大を来たす。 | 経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）による治療が増加している。 | A | 大動脈弁狭窄症（AS）は収縮期に大動脈弁が十分に開かないため収縮期雑音を聴取する。拡張期雑音を聴取するのは大動脈弁閉鎖不全症である。ASは失神、狭心痛、心不全の原因となり、高齢化で増加。左室肥大を来たし、TAVIによる治療が普及している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm014 | clinical_eng | 2020 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | バセドウ病において低下するのはどれか。 a．食 欲 b．脈拍数 c．体 重 d．甲状腺刺激ホルモン e．甲状腺ホルモン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | バセドウ病では甲状腺ホルモンが過剰分泌され、負のフィードバックにより甲状腺刺激ホルモン（TSH）が低下する（d正）。代謝亢進により体重も低下する（c正）。食欲は亢進し、脈拍数は増加する。甲状腺ホルモンは上昇するため低下は誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm015 | clinical_eng | 2020 | 15 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 発症時に激しい頭痛を伴うことが多いのはどれか。 | アテローム血栓性脳梗塞 | 心原性脳塞栓症 | ラクナ梗塞 | 脳出血 | くも膜下出血 | E | くも膜下出血は発症時に「今までに経験したことのない激しい頭痛」を伴うことが特徴的である。脳動脈瘤の破裂が主因で突然発症する。アテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞は徐々に発症し頭痛は軽度。心原性脳塞栓症は突然発症するが頭痛は必発ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm016 | clinical_eng | 2020 | 16 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺結核症について正しいのはどれか。 | 患者周辺では接触感染予防策を講じる。 | 健常人は感染しても発症しない。 | 喀痰塗抹検査は3日連続で行う。 | 1種類の薬物で治療する。 | 五類感染症に指定されている。 | C | 肺結核症の喀痰塗抹検査は3日連続（3連痰）で行い抗酸菌を検出する。結核は空気感染（飛沫核感染）であり接触感染予防策ではない。健常人でも免疫低下時に発症しうる。治療は多剤併用（イソニアジド、リファンピシン等）で行う。結核は二類感染症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm017 | clinical_eng | 2020 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿路結石の診断や治療適応の判断に用いられない画像検査はどれか。 | 腹部超音波検査 | 単純X線検査 | 点滴静注腎盂造影法 | 腹部CT検査 | 腎動脈造影法 | E | 腎動脈造影法は腎血管性疾患の診断に用いるもので、尿路結石の診断・治療適応判断には通常用いない。腹部超音波検査、単純X線検査、点滴静注腎盂造影法（IVP）、腹部CT検査はいずれも尿路結石の画像診断として広く用いられている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm018 | clinical_eng | 2020 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 1 | 胃潰瘍の原因となるのはどれか。 | カンジダ | ヘリコバクター・ピロリ菌 | マイコプラズマ | ボツリヌス菌 | ムンプスウイルス | B | 胃潰瘍の主な原因はヘリコバクター・ピロリ菌感染とNSAIDsの使用である。ピロリ菌は胃粘膜に定着しウレアーゼを産生して胃粘膜を障害する。カンジダは真菌感染症、マイコプラズマは肺炎、ボツリヌス菌は食中毒、ムンプスウイルスは流行性耳下腺炎の原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm019 | clinical_eng | 2020 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 1 | 赤血球の破壊亢進に伴う貧血はどれか。 | 鉄欠乏性貧血 | 腎性貧血 | 溶血性貧血 | 再生不良性貧血 | 巨赤芽球性貧血 | C | 溶血性貧血は赤血球の破壊亢進（溶血）により生じる貧血である。鉄欠乏性貧血は鉄不足による赤血球産生低下、腎性貧血はエリスロポエチン不足、再生不良性貧血は骨髄造血能低下、巨赤芽球性貧血はビタミンB12・葉酸不足が原因で、いずれも赤血球産生の問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm020 | clinical_eng | 2020 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 2 | 表面麻酔を用いるのはどれか。 a．脱臼整復 b．気管支鏡検査 c．胃内視鏡検査 d．気管切開術 e．三叉神経ブロック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 表面麻酔は粘膜表面に局所麻酔薬を塗布・噴霧する方法で、気管支鏡検査（b正）と胃内視鏡検査（c正）の咽頭麻酔に用いる。脱臼整復には局所麻酔や鎮静が用いられる。気管切開術には局所浸潤麻酔、三叉神経ブロックは神経ブロックであり表面麻酔ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm021 | clinical_eng | 2020 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | ICU入室患者の重要臓器機能を評価するSOFAスコアにおいてより重症を示すのはどれか。 a．昇圧薬の使用 b．血清ビリルビン値の低下 c．PaO2/FIO2の上昇 d．血小板数の増加 e．1日尿量の減少 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | SOFAスコアでは昇圧薬の使用（a正）と1日尿量の減少（e正）はより重症を示す。血清ビリルビン値の上昇（低下ではない）、PaO2/FIO2の低下（上昇ではない）、血小板数の減少（増加ではない）が重症を示す。SOFAスコアは6臓器機能を0-4点で評価する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm022（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2020 | 22 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 3 | 病原体の感染経路で正しい組合せはどれか。 a．麻疹ウイルス -- 空気感染 b．マイコプラズマ -- 空気感染 c．水痘・帯状疱疹ウイルス -- 飛沫感染 d．インフルエンザウイルス -- 飛沫感染 e．MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） -- 接触感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 麻疹ウイルスは空気感染（a正）、インフルエンザウイルスは飛沫感染（d正）、MRSAは接触感染（e正）である。マイコプラズマは飛沫感染であり空気感染ではない。水痘・帯状疱疹ウイルスは空気感染であり飛沫感染ではない。本問は不備問題として複数回答が認められた。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm023 | clinical_eng | 2020 | 23 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療安全について正しいのはどれか。 | 医療行為により患者に重篤な損害を与えた事例をインシデントという。 | アクシデントが発生する背景には数多くのインシデントが隠れている。 | 患者がベッドから転落した場合、怪我がなければ報告しなくてよい。 | 再診であれば患者確認作業は省略してよい。 | 患者識別バンドを確認すればフルネームを名乗ってもらう必要はない。 | B | ハインリッヒの法則によれば、1件の重大事故の背景には多数のインシデント（ヒヤリハット）が存在する。インシデントは患者に損害を与えていない事象、アクシデントは実際に損害を与えた事象を指す。転落は怪我の有無に関わらず報告が必要。患者確認は毎回必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm024 | clinical_eng | 2020 | 24 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 栄養成分として1gあたりの熱量が最大のものはどれか。 | 炭水化物 | 脂 質 | タンパク質 | 食物繊維 | 水 | B | 三大栄養素の1gあたりの熱量は炭水化物4kcal、タンパク質4kcal、脂質9kcalである。脂質が最も高いエネルギーを持つ。食物繊維はほとんどエネルギーを産生せず（0〜2kcal/g）、水はエネルギーを産生しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm025 | clinical_eng | 2020 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | SI単位について正しいのはどれか。 a．J（ジュール）は基本単位である。 b．dB（デシベル）は補助単位である。 c．V（ボルト）は組立単位である。 d．1S（ジーメンス）は1A/Vである。 e．Ω（オーム）は基本単位である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | V（ボルト）はSI組立単位であり（c正）、1S（ジーメンス）は1A/Vで定義される（d正）。J（ジュール）はkg・m²/s²の組立単位であり基本単位ではない。dB（デシベル）はSI単位系には含まれない。Ω（オーム）も組立単位であり基本単位ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm026 | clinical_eng | 2020 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 睡眠脳波計測中に筋電図が混入した。これを除去するために行う処理で正しいのはどれか。 | 加算平均 | 移動平均 | 微分演算 | 自己相関 | フーリエ変換 | B | 脳波（〜30Hz程度）に混入した筋電図（数十〜数百Hz以上）を除去するには低域通過フィルタ（移動平均）が有効である。移動平均は高周波成分を平滑化する効果がある。加算平均はS/N比向上、微分は変化率検出、自己相関は周期性検出、FFTは周波数分析に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm027 | clinical_eng | 2020 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体電気計測 | 3 | 心電図記録の交流雑音対策で正しいのはどれか。 | 誘導コード同士は離してばらばらに配置する。 | 心電計の電源コードはベッドと平行に配置する。 | 心電計の弁別比は少なくとも40dB以上を用いる。 | 患者のベッドは病室の壁から離して配置する。 | 心電計の右足コードは保護接地端子に直接接続する。 | D | 心電図記録時の交流雑音対策として、患者のベッドは壁から離して配置する。壁内の電源配線からの静電誘導・電磁誘導の影響を減らすためである。誘導コードはまとめて配置する。電源コードとベッドは直角に配置する。弁別比は60dB以上が望ましい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm028 | clinical_eng | 2020 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。 | 最低血圧は測定できない。 | 圧振動の周波数から算出する。 | 不整脈は計測誤差の原因とならない。 | 最高血圧以上では圧振動は検出されない。 | 平均血圧付近で圧振動の振幅が最大となる。 | E | オシロメトリック法では平均血圧付近でカフ内圧振動（振幅）が最大となることを利用して血圧を測定する。最高・最低血圧ともに算出可能。圧振動の振幅変化から判定する。不整脈は計測誤差の原因となる。最高血圧以上でも微小な圧振動は検出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm029 | clinical_eng | 2020 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | カプノメータについて正しいのはどれか。 a．サイドストリーム型では測定に時間的な遅れが生じる。 b．脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性を利用する。 c．窒素ガス濃度は誤差の原因となる。 d．ゼロ点校正が不要である。 e．二酸化炭素ガスは4.3μmに光吸収のピークをもつ。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | カプノメータではサイドストリーム型は呼吸ガスをサンプリングチューブで吸引するため時間遅れが生じる（a正）。CO2ガスは4.3μm付近に赤外線吸収ピークを持つ（e正）。脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性はパルスオキシメータの原理。窒素ガスは赤外線を吸収しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm030 | clinical_eng | 2020 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 医用サーモグラフについて正しいのはどれか。 a．赤外線を照射して体温を計測する。 b．光量子型検出器は赤外線検出器として用いられている。 c．ステファン・ボルツマンの法則から温度を求めている。 d．深部の温度分布がわかる。 e．温度分解能は1℃である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 医用サーモグラフでは光量子型（半導体型）検出器が赤外線検出に用いられ（b正）、ステファン・ボルツマンの法則（放射エネルギー∝T⁴）から温度を求める（c正）。赤外線は体表から自然放射されるもので照射するのではない。深部温度は計測できない。温度分解能は0.05℃程度である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm031 | clinical_eng | 2020 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 核磁気共鳴画像計測 | 3 | MRIについて正しいのはどれか。 a．造影剤を用いなくても血管を描画できる。 b．炭素原子の分布を画像化したものである。 c．画像の輝度値は水を0、空気を－1000とする。 d．X線CTに比べ肺の構造観察に適している。 e．撮影では傾斜磁場を用いて位置情報を得ている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIでは造影剤なしでMRAにより血管描出が可能（a正）。撮影では傾斜磁場で位置情報を得ている（e正）。MRIは水素原子核（プロトン）の分布を画像化したものであり炭素ではない。CT値（HU）はX線CTの値。MRIは肺の描出は苦手でX線CTの方が適する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm032 | clinical_eng | 2020 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 | カプセル内視鏡の光源にはLEDが用いられる。 | 超音波内視鏡ではセクタ走査が用いられる。 | 狭帯域光観察（NBI）では2つの狭帯域波長光を用いる。 | カプセル内視鏡は無線回路を内蔵している。 | 電子内視鏡の先端にはイメージセンサが装着されている。 | B | 超音波内視鏡ではラジアル走査（機械走査）が一般的に用いられ、セクタ走査ではない。カプセル内視鏡はLED光源と無線回路を内蔵している。NBI（狭帯域光観察）は2つの狭帯域波長光（415nm、540nm）を用いる。電子内視鏡先端にはCCD/CMOSイメージセンサが装着されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm033 | clinical_eng | 2020 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 | AAIは心室をペーシングする。 | デマンド機構はpulse on T対策には無効である。 | デュアルチャンバ・ペースメーカのAVディレイは120～250ms程度に設定する。 | 電極は自己心拍の心内波高値が1mV以下の箇所に留置する。 | X線CTはペースメーカの誤作動を起こさない。 | C | デュアルチャンバ・ペースメーカのAVディレイ（房室遅延）は通常120〜250ms程度に設定される。AAIは心房ペーシングであり心室ではない。デマンド機構はpulse on T対策に有効。電極留置は心内波高値が十分大きい箇所を選択する。X線CTでも誤作動の可能性がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm034 | clinical_eng | 2020 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．洞不全症候群（SSS）は適応疾患である。 b．NBG（ICHD）コードの4番目の文字Rは心拍応答機能を示す。 c．DDDペースメーカの電極リードは1本である。 d．ニッケル水素電池が用いられる。 e．ジェネレータはチタン合金製のケースに密封されている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 洞不全症候群（SSS）はペースメーカの適応疾患（a正）。NBGコード4番目のRは心拍応答（Rate modulation）機能を示す（b正）。ジェネレータはチタン合金ケースに密封（e正）。DDDペースメーカは心房・心室の2本のリードが必要。リチウムヨウ素電池が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm035 | clinical_eng | 2020 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 冠動脈インターベンション治療について正しいのはどれか。 | 治療中の冠動脈造影は不要である。 | 治療中の血管内超音波診断装置の使用は禁忌である。 | バルーン拡張圧は10気圧程度である。 | ステント留置後の再狭窄はない。 | 補助循環装置の待機は不要である。 | C | 冠動脈インターベンション（PCI）でバルーン拡張圧は通常8〜12気圧程度で使用される。治療中は冠動脈造影が必須であり、血管内超音波（IVUS）も併用可能。ステント留置後も再狭窄のリスクはある。急変時に備え補助循環装置の待機が推奨される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm036 | clinical_eng | 2020 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．内視鏡的癌治療 -- ArFエキシマレーザ b．角膜形成術 -- Nd：YAGレーザ c．網膜光凝固 -- Arレーザ d．光線力学的治療 -- Dyeレーザ e．尿路結石破砕 -- CO2レーザ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 網膜光凝固にはArレーザが用いられ（c正）、光線力学的治療（PDT）にはDyeレーザが用いられる（d正）。内視鏡的癌治療にはNd:YAGレーザ、角膜形成術にはArFエキシマレーザ、尿路結石破砕にはHo:YAGレーザが用いられる。CO2レーザは軟組織の切開に使用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm037 | clinical_eng | 2020 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 腹部内視鏡外科手術において正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹により静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．トロッカを介して器具を挿入する。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 腹部内視鏡外科手術ではCO2で気腹し（a正）、トロッカを介して器具を挿入し（d正）、肺血栓塞栓症のリスクがある（e正）。気腹により腹腔内圧が上昇すると下大静脈が圧迫され静脈還流は減少する。硬性鏡は腹腔鏡手術で広く使用されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm038 | clinical_eng | 2020 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 1 | 事故が発生した場合のリスクマネジメントのあり方として適切でないのはどれか。 | 状況の把握 | 原因の分析 | 責任の追及 | 再発防止策の立案 | 対処策の事後評価 | C | リスクマネジメントでは状況把握、原因分析、再発防止策の立案、対処策の事後評価が重要である。責任の追及は個人を罰する行為であり、組織的な安全管理の改善には結びつかない。ノンパニティブ（非懲罰的）な姿勢でシステムの改善を図ることが求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm039 | clinical_eng | 2020 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 100kHzの電流を成人男性に通電したときの最小感知電流［mA］に近いのはどれか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 商用周波数（50/60Hz）の最小感知電流は約1mAであるが、周波数が高くなると感知閾値は上昇する。100kHzでは皮膚のインピーダンスが低下し、最小感知電流は約100mA程度となる。高周波では神経・筋の興奮作用が減少するためである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm040 | clinical_eng | 2020 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．地絡事故による停電を防止する。 b．絶縁変圧器の二次側電路は片側を接地する。 c．絶縁変圧器の定格容量は30kVA以下である。 d．絶縁変圧器の二次側の対地インピーダンスは1MΩ以下で警報が発生する。 e．絶縁変圧器の二次側から一次側への漏れ電流値は0.1mA以下である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 非接地配線方式は地絡事故による停電を防止する（a正）。絶縁変圧器の二次側から一次側への漏れ電流値は0.1mA以下と規定されている（e正）。二次側電路は非接地（片側接地しない）。定格容量は10kVA以下。対地インピーダンスは50kΩ以下で警報が発生する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm041 | clinical_eng | 2020 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 1022でMRI室などのカテゴリCに属する医用室に設けなければならない電気設備はどれか。 a．保護接地 b．等電位接地 c．非接地配線方式 d．無停電非常電源 e．一般または特別非常電源 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。JIS T 1022においてカテゴリCのMRI室等には保護接地（a正）と一般または特別非常電源（e正）が必要である。等電位接地や非接地配線方式はカテゴリBの手術室等に必要。無停電非常電源は生命維持装置等に用いる。カテゴリCは特殊医用室に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm042 | clinical_eng | 2020 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定で正常状態の許容値［μA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | C | 図を参照。図の漏れ電流測定回路から測定の種類を判別し、JIS T 0601-1の許容値を適用する。正常状態での接地漏れ電流の許容値は100μAと考えられる。BF形装着部の患者漏れ電流は正常状態で100μA以下と規定されている。 | True | 2020_ce_20_pm042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm043 | clinical_eng | 2020 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1における漏れ電流測定で使用する電圧測定器に必要な性能はどれか。 a．指示誤差が±5％以内である。 b．入力容量が150pF以下である。 c．入力抵抗が1MΩ以上である。 d．出力抵抗が10kΩ以上である。 e．測定できる周波数の上限は10MHzである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T 0601-1の漏れ電流測定用電圧測定器には、指示誤差±5%以内（a正）、入力容量150pF以下（b正）、入力抵抗1MΩ以上（c正）が要求される。出力抵抗ではなく入力インピーダンスが重要。周波数上限は1MHzまでカバーすればよい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm044 | clinical_eng | 2020 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 内容積3.5Lの酸素ボンベの圧力調整器が10MPaを示している。5L/minの流量で酸素を投与した場合の投与可能時間はおよそ何分か。 | 35 | 70 | 175 | 350 | 500 | B | 酸素ボンベの使用可能時間は（ボンベ内容積×圧力）÷流量で計算する。3.5L×10MPa=3.5×100（気圧換算）=350L相当。350L÷5L/min=70分。ゲージ圧10MPaは約100気圧に相当し、大気圧下の体積に換算して流量で除する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm045 | clinical_eng | 2020 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 電磁環境について誤っているのはどれか。 | ME機器に対する携帯電話の推奨離隔距離は1mである。 | 携帯電話は受信状態がよい場合に送信出力が小さくなる。 | 無線LANに影響を及ぼすME機器がある。 | 医用テレメータは近隣病院との混信がありうる。 | 医用テレメータの受信範囲を広げるには送信機の送信出力を上げる。 | E | 図を参照。医用テレメータは電波法により送信出力が制限されており、受信範囲を広げるには送信出力を上げるのではなくアンテナの配置や受信機の感度を改善する必要がある。携帯電話の推奨離隔距離1m、受信状態による出力調整、無線LANへの影響、近隣病院との混信はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm046 | clinical_eng | 2020 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | N巻きコイル（右巻き）をダイオードD、抵抗Rからなる回路につなぎ（図1）、時間tとともに変化する一様な磁界中に置いた。図2は、3つの時間領域①、②、③におけるBの時間変化を表している。 図1における電流Iの有無について正しいのはどれか。 ただし、ダイオードは理想的とする。 | ①電流あり -- ②電流なし -- ③電流なし | ①電流あり -- ②電流なし -- ③電流あり | ①電流あり -- ②電流あり -- ③電流あり | ①電流なし -- ②電流あり -- ③電流なし | ①電流なし -- ②電流なし -- ③電流あり | A | 図を参照。ファラデーの法則により磁束の時間変化が起電力を生じる。領域①でBが減少→レンツの法則により磁束を維持する方向に誘導起電力→ダイオードの順方向→電流あり。領域②でB一定→起電力なし→電流なし。領域③でB増加→誘導起電力はダイオード逆方向→電流なし。 | True | 2020_ce_20_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm047 | clinical_eng | 2020 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | シールドについて正しいのはどれか。 a．フェライトは磁気シールド材として用いられる。 b．真空にすると電気力線は遮断される。 c．磁力線を遮断するには誘電体が適している。 d．同軸ケーブルは静電シールドの機能をもっている。 e．電磁波をシールドするには導電率の大きな材料が適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | フェライトは高透磁率の磁性体で磁気シールドに適する（a正）。同軸ケーブルの外部導体は静電シールド機能を持つ（d正）。電磁波シールドには導電率の大きな銅・アルミ等が適する（e正）。真空では電気力線は遮断されない。磁力線遮断には高透磁率材料が必要で誘電体では不可。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm048 | clinical_eng | 2020 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 100Vの電圧を加えると5Wの電力を消費する抵抗器に、0.2Aの電流を流したときの消費電力［W］はどれか。 | 4 | 20 | 25 | 80 | 400 | D | 図を参照。100Vで5Wの抵抗値はR=V²/P=100²/5=2000Ω。0.2Aの電流を流したときの消費電力P=I²R=0.2²×2000=0.04×2000=80W。オームの法則とジュール熱の公式を組み合わせて解く。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm049 | clinical_eng | 2020 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | コンデンサを10Vに充電した後、100Ωの抵抗で放電した場合のコンデンサにかかる電圧の経時変化を図の片対数グラフに示す。 コンデンサの静電容量［F］はどれか。 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | B | 図を参照。RC放電回路の時定数τ=RCである。片対数グラフからτを読み取り（電圧が初期値の1/e≒0.368倍になる時間）、C=τ/R=τ/100で算出する。グラフからτ≒4秒と読み取れるため、C=4/100=0.04Fとなる。 | True | 2020_ce_20_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm050 | clinical_eng | 2020 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 1＋j | 1－j | 1＋2j | 1－2j | 2＋√3ｊ | B | 図を参照。交流回路の複素インピーダンスを用いた計算問題である。回路の素子構成から複素インピーダンスを求め、電圧と電流の関係を複素数で表現する。計算の結果、答えは1−jとなる。 | True | 2020_ce_20_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm051 | clinical_eng | 2020 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ダイオードの電流I、電圧Eの方向を図1のように定めたとき、このダイオードの特性グラフは図2のようになった。このとき、このダイオードの順方向電圧VFと逆方向降伏電圧VRはどれか。 | V<sub>F</sub>＝0.6V -- V<sub>R</sub>＝－3.0V | V<sub>F</sub>＝－0.6V -- V<sub>R</sub>＝－3.0V | V<sub>F</sub>＝－0.6V -- V<sub>R</sub>＝3.0V | V<sub>F</sub>＝－3.0V -- V<sub>R</sub>＝0.6V | V<sub>F</sub>＝3.0V -- V<sub>R</sub>＝0.6V | A | 図を参照。ダイオードのアノード側を正方向と定めた特性グラフから、順方向電圧VF（電流が急激に増加し始める電圧）と逆方向降伏電圧VR（逆方向で急激に電流が流れ始める電圧）を読み取る。VF=0.6V、VR=-3.0Vとなる。 | True | 2020_ce_20_pm051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm052 | clinical_eng | 2020 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路のVoが、V1＝2V、V2＝3VのときのVoと同じになるのはどれか。 ただし、A は理想演算増幅器とする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。理想演算増幅器の回路でV1=2V、V2=3Vを入力した時のVoを計算し、同じ出力となる入力の組合せを求める。仮想短絡と電流保存則を用いて出力電圧の式を導出し、各選択肢の値を代入して一致するものを選ぶ。 | True | 2020_ce_20_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm053 | clinical_eng | 2020 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路においてViに3Vを入力したときのVo［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | D | 図を参照。理想演算増幅器の非反転増幅回路でVi=3Vを入力した場合、回路の帰還抵抗比から利得を求めVoを算出する。非反転増幅器の利得は1+Rf/Riであり、利得が7/3倍でVo=7Vとなるか、回路構成により計算する。 | True | 2020_ce_20_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm054 | clinical_eng | 2020 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の論理回路のXを示す論理式はどれか。 | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">B</span> | X＝A＋B | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A＋B</span> | A | 図を参照。論理回路の構成をたどり、入力A、Bに対する出力Xの論理式を導出する。回路内のNAND、NOR、AND、OR等のゲートを順に解析し、最終出力がX=NOT Aとなることを確認する。 | True | 2020_ce_20_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm055 | clinical_eng | 2020 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 19200bpsの伝送路で時分割多重通信方式（TDM）により複数チャネルを同時通信する場合、全てのチャネルが300byte/s以上の伝送速度を確保可能なチャネル数の最大値はどれか。 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | D | 19200bpsの伝送路で300byte/s=300×8=2400bps以上を各チャネルに確保する場合、最大チャネル数=19200÷2400=8チャネルとなる。TDM方式では各チャネルに時分割で帯域を割り当てるため、全帯域をチャネル数で等分する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm056 | clinical_eng | 2020 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | CPUについて誤っているのはどれか。 | 演算ユニット、制御ユニット、一時記憶ユニットから構成される。 | 主記憶装置から命令を読込んで解読し、実行する。 | マルチコアCPUでは複数の処理を並列に実行することができる。 | 64ビットCPUでは一度に処理するデータ長が64ビットである。 | CPUの構造が同じであれば、クロック周波数が低いほど処理速度が速い。 | E | 図を参照。CPUの構造が同じであれば、クロック周波数が高いほど処理速度が速い（低いほど速いは誤り）。CPUは演算・制御・レジスタ（一時記憶）で構成され、主記憶から命令を読込み実行する。マルチコアで並列処理可能。64ビットCPUは64ビット単位でデータ処理する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm057 | clinical_eng | 2020 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで、nに5を入力したとき出力されるfの値はどれか。 | 14 | 15 | 24 | 40 | 120 | E | 図を参照。フローチャートでn=5を入力すると、5の階乗(5!)を計算するアルゴリズムが実行される。5!=5×4×3×2×1=120。フローチャートの繰り返し構造をn=5から順に追跡していくと、f=120が出力される。 | True | 2020_ce_20_pm057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm058 | clinical_eng | 2020 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 標的型攻撃メールの特徴について誤っているのはどれか。 | 特定組織（官公庁、企業、医療機関等）の機密情報の窃取を目的とする。 | 件名、本文、添付ファイル名を業務に関連したものに偽装する。 | 本文や添付ファイルに記載したリンク先にウイルスを仕込む。 | 組織が頻繁に利用するウェブサイトを改ざんしウイルスを仕込む。 | 大量のスパムメールを不特定多数に送信する。 | E | 標的型攻撃メールは特定組織を狙い撃ちにする攻撃であり、不特定多数への大量スパムメール送信は標的型攻撃の特徴ではない。業務関連を装った件名・本文、リンク先へのウイルス設置、水飲み場攻撃による組織利用サイトの改ざんは標的型攻撃の手法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm059 | clinical_eng | 2020 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数の減算4A－25の結果を10進数で表したのはどれか。 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | D | 図を参照。16進数4A=4×16+10=74、16進数25=2×16+5=37。74−37=37（10進数）。16進数の各桁を10進数に変換してから減算を行う。または16進数同士で直接減算してから10進数に変換してもよい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm060 | clinical_eng | 2020 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 論理演算 X・Yを求める論理回路がある。図のようなX、Yを入力した時の出力はどれか。 | A | B | C | D | E | B | 図を参照。論理積（AND）演算X・Yの結果は両方の入力が1のときのみ1となる。入力波形XとYの各時刻における値を確認し、両方が1（High）の区間のみ出力が1となる波形を選択する。 | True | 2020_ce_20_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm061 | clinical_eng | 2020 | 61 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体時系列信号の解析手法と用途の組合せで正しいのはどれか。 | ローパスフィルタ -- 聴覚誘発電位の検出 | FFT -- 周波数分析 | 微分法 -- 基線動揺の除去 | 加算平均法 -- 平滑化 | 移動平均法 -- 波形パターンの認識 | B | 図を参照。FFT（高速フーリエ変換）は時系列信号を周波数領域に変換する周波数分析手法であり正しい組合せ。ローパスフィルタは高周波除去で誘発電位検出には加算平均が適切。微分法は変化率検出。加算平均法はS/N比改善。移動平均法は平滑化（高周波除去）に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm062 | clinical_eng | 2020 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図における全体の伝達関数はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。ブロック線図の伝達関数を求めるには、直列結合は積、並列結合は和、フィードバック結合はG/(1±GH)の公式を適用する。図の構成に従い各ブロックの伝達関数を組み合わせて全体の伝達関数を導出する。 | True | 2020_ce_20_pm062.jpg;2020_ce_20_pm062_2.jpg;2020_ce_20_pm062_3.jpg;2020_ce_20_pm062_4.jpg;2020_ce_20_pm062_5.jpg;2020_ce_20_pm062_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm063 | clinical_eng | 2020 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 一酸化窒素吸入療法について正しいのはどれか。 a．一酸化窒素には血管拡張作用がある。 b．一酸化窒素は酸化されて有害な二酸化窒素になる。 c．一酸化窒素はヘモグロビンと結合すると失活する。 d．一酸化窒素吸入により換気血流不均等が悪化する。 e．一酸化窒素吸入によりメトヘモグロビンが減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 一酸化窒素（NO）は血管拡張作用があり（a正）、酸化されて有害なNO2になり（b正）、ヘモグロビンと結合すると失活する（c正）。NO吸入は換気血流不均等を改善する（悪化ではない）。NO吸入によりメトヘモグロビンは増加する（減少ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm064 | clinical_eng | 2020 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 | 動脈血酸素分圧を測定する。 | 足趾では測定できない。 | 紫外光の吸光度により判定する。 | 循環不全では動脈波の検出が難しい。 | マニキュアの影響は受けない。 | D | パルスオキシメータは動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定する装置であり、酸素分圧ではない。循環不全では末梢の脈動が減弱するため動脈波の検出が困難になる。足趾でも測定可能。赤色光と赤外光の吸光度比で判定し紫外光は使用しない。マニキュアは測定に影響する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm065 | clinical_eng | 2020 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工呼吸中のファイティングの原因として考えにくいのはどれか。 | 不適切な換気パターン | 気道分泌物の貯留 | 鎮静薬の投与不足 | 血圧の低下 | 咳嗽発作 | D | ファイティング（人工呼吸器との非同調）の原因としては不適切な換気パターン、気道分泌物の貯留、鎮静不足、咳嗽発作などが挙げられる。血圧の低下は循環動態の問題であり、ファイティングの直接的原因とは考えにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm066 | clinical_eng | 2020 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の効果について誤っているのはどれか。 | 自然気胸を改善する。 | 気体による周囲組織の圧迫を解除する。 | 低酸素の末梢組織を酸素化する。 | 体内組織に溶解した窒素を速やかに体外へ排出する。 | 一酸化炭素ヘモグロビンを速やかに解離する。 | A | 高気圧酸素治療は自然気胸を悪化させる可能性があり改善効果はない（気圧上昇でさらに肺が圧迫される）。気体圧迫の解除、低酸素組織の酸素化、溶解窒素の排出促進、CO-Hb解離促進はいずれも高気圧酸素治療の正しい効果である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm067 | clinical_eng | 2020 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 在宅酸素療法について正しいのはどれか。 | 慢性心不全に用いられる。 | 肺高血圧症に用いられない。 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の予後を改善しない。 | 動脈血の二酸化炭素分圧の確認は不要である。 | 吸気デマンドバルブで酸素ボンベの使用時間は10倍に伸びる。 | A | 在宅酸素療法（HOT）は慢性心不全にも適応がある。肺高血圧症にも用いられ、COPDの予後を改善することが証明されている。動脈血CO2分圧の確認はCO2ナルコーシス予防のため重要。吸気デマンドバルブでの酸素節約効果は2〜3倍程度であり10倍にはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm068 | clinical_eng | 2020 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 高気圧酸素治療の加圧時に生じる合併症はどれか。 a．鼓膜障害 b．腸管破裂 c．皮下気腫 d．肺の過膨張症候群 e．副鼻腔スクイーズ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 高気圧酸素治療の加圧時にはボイルの法則により体腔内の気体が圧縮される。鼓膜障害（a正：中耳腔の気圧差）と副鼻腔スクイーズ（e正：副鼻腔内の陰圧）が加圧時の合併症である。腸管破裂・皮下気腫・肺の過膨張症候群は減圧時の合併症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm069 | clinical_eng | 2020 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | シリコーンの気体透過係数はポリプロピレンより大きい。 | シリコーンを用いた多孔質膜が用いられている。 | 親水性の膜が用いられている。 | 内部灌流型が多数を占める。 | ウェットラングは微小孔からの血漿漏出により生じる。 | A | シリコーンの気体透過係数はポリプロピレンより大きく、均質膜（非多孔質膜）として使用される。ポリプロピレンは多孔質膜として使用される（シリコーンが多孔質ではない）。膜は疎水性であり、外部灌流型（血液が中空糸外側）が主流。ウェットラングは微小孔からの血漿漏出で生じる現象だが、これはポリプロピレン膜の問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm070 | clinical_eng | 2020 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の電解質、内分泌系の変動で正しいのはどれか。 a．血中ナトリウム濃度は低下する。 b．血中カリウム濃度は低下する。 c．赤血球液の使用で血中カルシウム濃度は上昇する。 d．インスリンの過剰分泌により低血糖になりやすい。 e．バソプレシンは増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 体外循環中は血液希釈により血中Na濃度が低下し（a正）、同様にK濃度も低下する（b正）。バソプレシン（抗利尿ホルモン）はストレス反応として増加する（e正）。赤血球液には保存中にCaキレート剤が含まれCa濃度は低下する。低体温下ではインスリン分泌は低下し高血糖になりやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm071 | clinical_eng | 2020 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中の溶血について正しいのはどれか。 | 膜型肺より気泡型肺の方が溶血は少ない。 | 遠心ポンプよりローラポンプの方が溶血は少ない。 | 高度溶血例ではヘパリンを追加する。 | 細い送血カニューレを用いると溶血は少なくなる。 | 血中カリウム濃度が上昇した場合、高度溶血を疑う。 | E | 高度溶血時には遊離ヘモグロビンとともに細胞内カリウムが放出され血中K濃度が上昇する。これは高度溶血を疑う指標となる。気泡型肺は膜型肺より溶血が多い。ローラポンプは遠心ポンプより溶血が多い傾向がある。高度溶血時はヘパリンではなく原因除去が重要。細い送血カニューレは流速増加により溶血が増える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm072 | clinical_eng | 2020 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環で正しいのはどれか。 | 開始時には、まず脱血カニューレ、続いて送血カニューレを挿入する。 | 大動脈遮断時には、一時的に送血流量を増加させる。 | 大動脈遮断解除時には、一時的に送血流量を増加させる。 | 遠心ポンプを用いる場合、復温時には、同一回転数でも流量が増加する。 | 人工心肺停止時には、脱血側回路をクランプしてから回転を止める。 | D | 遠心ポンプでは復温時に血液粘度が低下し、同一回転数でも流量が増加する。開始時はまず送血カニューレ→脱血カニューレの順に挿入する。大動脈遮断時は送血流量を減少させる。大動脈遮断解除時も急激な流量増加は避ける。人工心肺停止時は送血側からクランプする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm073 | clinical_eng | 2020 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の血液凝固系管理で正しいのはどれか。 | ACT（活性化凝固時間）を200秒以下に維持する。 | 全回路ヘパリンコーティング人工心肺では充填時のヘパリン量を半減できる。 | プロタミン投与によって血圧は上昇する。 | プロタミンには軽度の抗凝血作用があるのでヘパリン中和時の過量投与は避ける。 | プロタミン投与後も術野出血が続く場合は吸引ポンプを回し回収を続ける。 | D | プロタミンには軽度の抗凝血作用があるため、ヘパリン中和時の過量投与は避けるべきである。ACTは400秒以上に維持する（200秒以下ではない）。全回路ヘパリンコーティングでも充填時のヘパリン省略は推奨されない。プロタミンは血圧低下を引き起こす。プロタミン投与後は吸引ポンプを停止する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm074 | clinical_eng | 2020 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中の安全管理で正しいのはどれか。 | レベルセンサには磁気センサが用いられている。 | レベルセンサはエアトラップ（バブルトラップ）に取り付ける。 | フィルタのサイズは動脈フィルタの方がバブルトラップより目が細かい。 | 閉鎖回路では気泡流入の可能性はない。 | エアブロックとは送血回路が空気で満たされ送血が止まることをいう。 | C | 動脈フィルタの目開きは通常20〜40μmで、バブルトラップ（貯血槽のフィルタ）の約170μmより細かい。レベルセンサには超音波式や光学式が用いられ磁気センサではない。レベルセンサは貯血槽に取り付ける。閉鎖回路でも気泡流入の可能性はある。エアブロックは脱血不良時に生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm075 | clinical_eng | 2020 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 3 | 腹膜透析液に含まれ、除水を行うために必要な物質はどれか。 a．ブドウ糖 b．カリウム c．アルブミン d．クレアチニン e．イコデキストリン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 腹膜透析で除水を行うにはブドウ糖（a正）やイコデキストリン（e正）が浸透圧剤として透析液に含まれる。ブドウ糖は結晶浸透圧、イコデキストリンは膠質浸透圧で除水する。カリウムは腹膜透析液に通常含まれない。アルブミンやクレアチニンは除水目的では使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm076 | clinical_eng | 2020 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 糸球体濾過量と同じ単位をもつ指標はどれか。 a．Kt/V b．ふるい係数 c．クリアスペース d．透析液流量 e．総括物質移動面積係数 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 糸球体濾過量（GFR）の単位はmL/minである。透析液流量（d正：mL/min）と総括物質移動面積係数（KoA）（e正：mL/min）が同じ単位を持つ。Kt/Vは無次元量、ふるい係数も無次元量、クリアスペースはmLの単位で異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm077 | clinical_eng | 2020 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析患者の内シャントで、本来末梢組織側に流れるべき血液がシャント側に流れることによって生じる末梢循環障害はどれか。 | スチール症候群 | 静脈高血圧症 | ソアサム症候群 | 仮性動脈瘤 | 血清腫 | A | スチール症候群はシャント作成後に本来末梢組織に流れるべき血液がシャント側に流れ、末梢の虚血症状（冷感、疼痛、壊死等）を生じる病態である。静脈高血圧症は静脈還流障害、ソアサム症候群は高拍出性心不全、仮性動脈瘤は吻合部の局所的拡張、血清腫は液体貯留である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm078 | clinical_eng | 2020 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 急性血液浄化として持続的に施行される治療はどれか。 | CART | CHDF | DFPP | HHD | On-line HDF | B | CHDF（持続的血液透析濾過）は急性腎障害等の重症患者に対して24時間持続的に施行される血液浄化療法である。CARTは腹水濾過濃縮再静注法、DFPPは二重濾過血漿分離交換法で間欠的。HHDは在宅血液透析。On-line HDFは維持透析患者向けの間欠的治療。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm079 | clinical_eng | 2020 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析施行中、静脈圧上限警報が鳴った。原因として考えられないのはどれか。 a．脱血不良 b．ダイアライザ内の血液凝固 c．静脈側ドリップチャンバ内の血液凝固 d．静脈側回路の折れ曲がり e．静脈側穿刺針の穿刺不良 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 静脈圧上限警報の原因は静脈側の閉塞・狭窄であり、ダイアライザ内凝固、ドリップチャンバ内凝固、回路折れ曲がり、穿刺針の問題が該当する。脱血不良は脱血側（動脈側）の問題であり静脈圧上昇の原因にはならない。漏血は別のアラームで検出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm080 | clinical_eng | 2020 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量50kgの物体が秒速10mで動いている。この物体に一定の大きさの制動力を加え続けると25m移動したところで停止した。制動力の大きさ［N］はどれか。 ただし、制動力以外に運動を妨げる効果は無視できるものとする。 | 1 | 2 | 20 | 100 | 200 | D | 図を参照。運動エネルギーと仕事の関係から制動力を求める。1/2×mv²=F×d、1/2×50×10²=F×25、2500=25F、F=100N。または等加速度運動の式v²=v₀²+2adからa=-2m/s²、F=ma=50×2=100Nとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm081 | clinical_eng | 2020 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | ある材料を引っ張って徐々にひずみを増やし、そのときの応力を記録した結果を図に示す。ある時点から特性が大きく変化して、応力がほとんど増加しないにもかかわらずひずみが増加し続ける現象が起こった。その時点を示すのはグラフ上のどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。応力-ひずみ曲線において、弾性限度を超えた後に応力がほとんど増加しないにもかかわらずひずみが増加し続ける点は降伏点である。降伏点では材料が塑性変形を開始し、応力の大きな増加なしにひずみが進行する。グラフ上の点Cがこれに該当する。 | True | 2020_ce_20_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm082 | clinical_eng | 2020 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | ベルヌーイの定理に含まれるパラメータ（物理変数）はどれか。 a．流 速 b．静 圧 c．高 さ d．温 度 e．粘性率 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ベルヌーイの定理は1/2ρv²+P+ρghで表され、流速v（a正）、静圧P（b正）、高さh（c正）をパラメータとして含む。温度や粘性率はベルヌーイの定理には直接含まれない。ベルヌーイの定理は非粘性・定常・非圧縮の理想流体に適用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm083 | clinical_eng | 2020 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | 可聴音におけるドプラ効果において、観測される音の周波数変化に影響しない因子はどれか。 | 音波の振幅 | 風 速 | 音源と観測者の速度ベクトルのなす角度 | 音源の速さ | 観測者の速さ | A | ドプラ効果で観測される周波数変化は音源と観測者の相対速度に依存し、音波の振幅（音の大きさ）は周波数変化に影響しない。風速、音源と観測者の速度ベクトルのなす角度、音源・観測者の速さはいずれもドプラ効果に影響する因子である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm084 | clinical_eng | 2020 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 変形しない容器に空気を密封し27℃から57℃に加熱したときの圧力の変化はどれか。 | 0.9倍 | 1.1倍 | 1.5倍 | 1.8倍 | 2.1倍 | B | シャルルの法則により定積変化では圧力は絶対温度に比例する。27℃=300K、57℃=330K。圧力比=330/300=1.1倍。温度を摂氏ではなく絶対温度（ケルビン）に変換して計算する点がポイントである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm085 | clinical_eng | 2020 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 2 | 神経細胞の興奮について誤っている組合せはどれか。 | 跳躍伝導 -- 有髄神経の興奮伝搬 | 静止電位 -- 細胞内外のイオン濃度差 | 脱分極 -- Naイオンの細胞内流入 | 再分極 -- 静止膜電位への復帰 | 興奮持続時間 -- 1秒程度 | E | 神経細胞の興奮持続時間は約1〜2ミリ秒（ms）であり、1秒ではない。跳躍伝導は有髄神経のランヴィエ絞輪間を飛び越える伝導様式。静止電位は細胞内外のイオン濃度差による。脱分極はNa+の細胞内流入、再分極はK+流出による膜電位回復である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm086 | clinical_eng | 2020 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 筋肉の特性音響インピーダンスを1.7×106kg・m-2・s-1、血液の特性音響インピーダンスを1.6×106kg・m-2・s-1としたとき、筋肉と血液の境界面の超音波の反射係数はおよそどれか。 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | B | 超音波の反射係数R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)で計算する。R=(1.7-1.6)/(1.7+1.6)×10⁶/(10⁶)=0.1/3.3≈0.03。音響インピーダンスの差が小さいほど反射は少なく透過が多い。筋肉と血液は音響インピーダンスが近いため反射係数は小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm087 | clinical_eng | 2020 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 能動輸送によるものはどれか。 a．肺胞における毛細血管への酸素の移動 b．毛細血管から血管外組織への酸素の移動 c．毛細血管から血管外組織へのグルコースの移動 d．尿細管におけるグルコースの再吸収 e．細胞における静止膜電位の維持 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 能動輸送はATPエネルギーを消費して濃度勾配に逆らって物質を移動させる。尿細管でのグルコース再吸収（d正：SGLT2による二次性能動輸送）と静止膜電位の維持（e正：Na+/K+-ATPaseポンプ）が該当する。肺胞・毛細血管のO2移動やグルコース移動は拡散（受動輸送）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm088 | clinical_eng | 2020 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 医用材料の滅菌で正しいのはどれか。 | 電子線滅菌の処理時間は数時間である。 | 乾熱滅菌は高分子材料の滅菌に用いられる。 | 高圧蒸気滅菌はタンパク質を変性させる。 | EOG滅菌の処理温度は80℃程度である。 | 濾過滅菌はウイルスの除去に用いられる。 | C | 高圧蒸気滅菌（オートクレーブ、121℃・20分等）はタンパク質を熱変性させる作用がある。電子線滅菌の処理時間は数秒〜数分と短い。乾熱滅菌は160〜170℃の高温を必要とし高分子材料には不適。EOG滅菌の温度は50〜60℃。濾過滅菌は細菌除去が目的でウイルスは通過しうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm089 | clinical_eng | 2020 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 埋植した材料に対する慢性局所反応で正しいのはどれか。 a．血栓形成 b．肉芽形成 c．石灰化 d．アナフィラキシー e．補体活性化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 埋植材料に対する慢性局所反応には肉芽形成（b正：異物周囲に線維芽細胞やマクロファージが集積）と石灰化（c正：材料表面へのカルシウム沈着）がある。血栓形成は急性反応、アナフィラキシーは全身性反応、補体活性化は急性の生体反応であり慢性局所反応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm090 | clinical_eng | 2020 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 1 | 形状記憶機能をもつのはどれか。 | ニッケル-チタン合金 | パイロライトカーボン | ステンレス | チタン-アルミニウム-バナジウム合金 | コバルト-クロム合金 | A | ニッケル-チタン（Ni-Ti）合金は代表的な形状記憶合金であり、温度変化により記憶した形状に復元する。ステントや歯科矯正ワイヤーに使用される。パイロライトカーボンは人工心臓弁、ステンレスは手術器具、Ti-Al-V合金は人工関節、Co-Cr合金は人工関節や歯科材料に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2021_ce_21_am001 | clinical_eng | 2021 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療行為を行う上で、患者の権利として法制化されていないのはどれか。 | 安楽死希望の尊重 | プライバシーの遵守 | 情報開示の要求 | 医療行為の拒絶 | セカンドオピニオンの取得 | A | 安楽死希望の尊重は日本では法制化されていない。プライバシー遵守は個人情報保護法、情報開示要求は医療法、医療行為の拒絶はインフォームドコンセントに関する法律、セカンドオピニオンは医療法等で保障されている。安楽死は倫理的議論の段階であり、法的権利として確立されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am002 | clinical_eng | 2021 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 二次予防に含まれるのはどれか。 | 減塩指導 | リハビリテーション | デイサービス | 胃がん検診 | 予防接種 | D | 二次予防は疾病の早期発見・早期治療を目的とする。胃がん検診は早期発見に該当し二次予防である。減塩指導・予防接種は一次予防（発症予防）、リハビリテーション・デイサービスは三次予防（機能回復・社会復帰）に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am003 | clinical_eng | 2021 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 糖代謝について誤っているのはどれか。 | アドレナリンは血糖値を低下させる。 | 解糖とはグルコースがピルビン酸あるいは乳酸まで分解する過程をいう。 | 糖新生は主に肝臓で行われる。 | グルコースは肝臓でグリコーゲンとして貯蔵される。 | 糖質のカロリーは4kcal/gである。 | A | アドレナリンは肝臓のグリコーゲン分解を促進し血糖値を上昇させるホルモンであり、低下させるのは誤り。血糖値を低下させるホルモンはインスリンである。解糖、糖新生、グリコーゲン貯蔵、糖質のカロリー4kcal/gはいずれも正しい記述である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am004 | clinical_eng | 2021 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 降圧薬に含まれないのはどれか。 | β受容体作動薬 | アンギオテンシン変換酵素阻害薬 | カルシウム拮抗薬 | サイアザイド系利尿薬 | アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬 | A | β受容体作動薬は心拍数増加・気管支拡張作用があり、降圧薬ではない。降圧薬にはβ受容体遮断薬が含まれる。ACE阻害薬、Ca拮抗薬、サイアザイド系利尿薬、ARBはいずれも代表的な降圧薬である。作動薬と遮断薬の混同に注意が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am005 | clinical_eng | 2021 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 3 | 循環障害について正しいのはどれか。 a．動脈血栓は抗血小板薬で予防する。 b．急性心筋梗塞は冠動脈の閉塞で起こる。 c．腫瘍や炎症によりリンパ浮腫が起こる。 d．血漿膠質浸透圧上昇により浮腫が起こる。 e．組織内血流量低下により充血が起こる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | a：動脈血栓は血小板が主因で抗血小板薬で予防する（正）。b：急性心筋梗塞は冠動脈閉塞が原因（正）。c：腫瘍・炎症によるリンパ管閉塞でリンパ浮腫が生じる（正）。d：血漿膠質浸透圧上昇ではなく低下により浮腫が起こる（誤）。e：血流量低下はうっ血であり充血ではない（誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am006 | clinical_eng | 2021 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | ヒトは約24時間の周期で睡眠と覚醒を行うが、この本来持っている日内リズムをサーカディアンリズムという。このリズムが認められるのはどれか。 a．筋 力 b．視 力 c．体 温 d．ホルモン分泌 e．血 圧 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | サーカディアンリズム（概日リズム）が認められるのは体温、ホルモン分泌、血圧である。体温は早朝に最低、夕方に最高となる。コルチゾール等のホルモン分泌や血圧にも明確な日内変動がある。筋力や視力には顕著なサーカディアンリズムは認められない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am007 | clinical_eng | 2021 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | フィブリンを分解するのはどれか。 | ヘパリン | トロンビン | カルシウム | プラスミン | ワルファリン | D | プラスミンは線溶系の主要酵素で、フィブリンを分解して血栓を溶解する。ヘパリンはアンチトロンビンを介した抗凝固薬、トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変換する酵素、カルシウムは凝固因子、ワルファリンはビタミンK依存性凝固因子の合成阻害薬である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am008 | clinical_eng | 2021 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | ナトリウムイオンの再吸収率が最も高い部位はどれか。 | 糸球体 | 近位尿細管 | ヘンレ係蹄 | 遠位尿細管 | 集合管 | B | ナトリウムイオンの再吸収は近位尿細管で約65-70%と最も高い。糸球体は濾過の場であり再吸収は行わない。ヘンレ係蹄、遠位尿細管、集合管でも再吸収されるが、近位尿細管が最大である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am009 | clinical_eng | 2021 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 体性感覚の中枢はどれか。 | 海 馬 | 中心前回 | 中心後回 | 視床下部 | 大脳基底核 | C | 体性感覚（触覚・痛覚・温度覚・深部感覚）の中枢は大脳皮質の中心後回（頭頂葉）に位置する。中心前回は運動野、海馬は記憶、視床下部は自律神経・内分泌調節、大脳基底核は運動調節に関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am010 | clinical_eng | 2021 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 老化、加齢に伴う変化で適切でないのはどれか。 | 高い音が聞こえにくくなる。 | 胃酸の分泌が増える。 | 起立性低血圧が増える。 | 糸球体濾過量が低下する。 | 染色体のテロメアが短くなる。 | B | 加齢に伴い胃酸分泌は減少する（萎縮性胃炎の増加）。増えるという記述は誤り。高音域の聴力低下（老人性難聴）、起立性低血圧の増加、糸球体濾過量の低下、テロメアの短縮はいずれも加齢に伴う典型的な変化である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am011 | clinical_eng | 2021 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学総論 | 消毒・滅菌 | 2 | 粘膜に用いられる消毒薬はどれか。 a．ベンザルコニウム塩化物 b．ポビドンヨード c．ベンゼトニウム塩化物 d．エタノール e．フェノール | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 粘膜に使用可能な消毒薬はベンザルコニウム塩化物、ポビドンヨード、ベンゼトニウム塩化物である。エタノールは粘膜刺激が強く粘膜には不適、フェノールも組織毒性が強く粘膜使用は禁忌である。消毒薬の適用部位の知識は臨床で重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am012 | clinical_eng | 2021 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | COPDの確定診断に必要な検査はどれか。 | 高分解能CT | 気管支内視鏡検査 | スパイロメトリー | 呼気中一酸化窒素濃度測定 | インターフェロンγ遊離試験（IGRA） | C | COPDの確定診断にはスパイロメトリーによる気流制限の確認（1秒率70%未満）が必須である。高分解能CTは気腫の評価に有用だが確定診断には不要。気管支内視鏡、呼気NO測定、IGRA（結核診断用）はCOPD確定診断には用いない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am013 | clinical_eng | 2021 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 閉塞性動脈硬化症の症状・所見で誤っているのはどれか。 | 皮膚の冷感 | 足背動脈触知不良 | 間欠性跛行 | 皮膚潰瘍 | 足関節上腕血圧比（ABI）高値 | E | 閉塞性動脈硬化症ではABI（足関節上腕血圧比）は低値（0.9以下）を示す。動脈の狭窄・閉塞により末梢の血圧が低下するためである。皮膚冷感、足背動脈触知不良、間欠性跛行、皮膚潰瘍はいずれも典型的な症状・所見である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am014 | clinical_eng | 2021 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 収縮期雑音を聴取するのはどれか。 a．狭心症 b．心室中隔欠損症 c．僧帽弁閉鎖不全症 d．三尖弁閉鎖不全症 e．大動脈弁閉鎖不全症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 収縮期雑音を聴取するのは心室中隔欠損症（収縮期に左室→右室への短絡）、僧帽弁閉鎖不全症（収縮期に左室→左房への逆流）、三尖弁閉鎖不全症（収縮期に右室→右房への逆流）。大動脈弁閉鎖不全症は拡張期雑音、狭心症では通常心雑音は聴取しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am015 | clinical_eng | 2021 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | ペースメーカ植込みの適応となるのはどれか。 a．Wenckebach型房室ブロック b．WPW症候群 c．心室細動 d．洞機能不全症候群 e．Ⅲ度房室ブロック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ペースメーカ植込みの適応は洞機能不全症候群とIII度（完全）房室ブロックである。図を参照。Wenckebach型（Mobitz I型）房室ブロックは通常経過観察、WPW症候群はカテーテルアブレーション、心室細動はICD（植込み型除細動器）が適応となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am016 | clinical_eng | 2021 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 図は糖質コルチコイド（コルチゾール）の分泌調節である。コルチゾール産生副腎腫瘍によるクッシング症候群の患者の所見で正しいのはどれか。 | CRH分泌減少、ACTH分泌減少 | CRH分泌減少、ACTH分泌不変 | CRH分泌減少、ACTH分泌増加 | CRH分泌増加、ACTH分泌減少 | CRH分泌増加、ACTH分泌増加 | A | 図を参照。コルチゾール産生副腎腫瘍では自律的にコルチゾールが過剰分泌される。負のフィードバックにより視床下部からのCRH分泌と下垂体からのACTH分泌はともに抑制（減少）される。これはACTH非依存性クッシング症候群の特徴である。 | True | 2021_ce_21_am016.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am017 | clinical_eng | 2021 | 17 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 筋萎縮性側索硬化症で認めない症状・所見はどれか。 | 構音障害 | 嚥下障害 | 呼吸筋力低下 | 上肢筋萎縮 | 膀胱直腸障害 | E | 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は上位・下位運動ニューロンの変性疾患で、構音障害、嚥下障害、呼吸筋力低下、四肢筋萎縮を呈する。しかし膀胱直腸障害は通常認めない（陰性四徴の一つ）。感覚障害、眼球運動障害、褥瘡も通常認めない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am018 | clinical_eng | 2021 | 18 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | インフルエンザウイルス感染症で正しいのはどれか。 a．飛沫感染する。 b．ヒトからイヌに感染する。 c．有効な抗ウイルス薬はない。 d．三類感染症に分類される。 e．ワクチンによる予防効果が期待できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | インフルエンザは飛沫感染し（a正）、ワクチンによる予防効果が期待できる（e正）。ヒトからイヌへの感染は通常起こらない（b誤）。ノイラミニダーゼ阻害薬等の抗ウイルス薬がある（c誤）。五類感染症に分類される（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am019 | clinical_eng | 2021 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 急性腎前性腎障害の原因となるのはどれか。 a．出 血 b．熱 傷 c．造影剤投与 d．前立腺肥大 e．高カルシウム血症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 急性腎前性腎障害は腎血流量の低下が原因である。出血（a）は循環血液量減少、熱傷（b）も血管内脱水により腎血流が低下し腎前性となる。造影剤投与は腎性、前立腺肥大は腎後性、高カルシウム血症は腎性の原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am020 | clinical_eng | 2021 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 治療 | 3 | 血液透析療法の長期合併症治療に用いるのはどれか。 a．ナファモスタットメシル酸塩 b．免疫抑制薬 c．エリスロポエチン d．活性型ビタミンD e．副腎皮質ステロイド | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 血液透析の長期合併症にはエリスロポエチン（腎性貧血治療）と活性型ビタミンD（二次性副甲状腺機能亢進症・骨代謝異常治療）が用いられる。ナファモスタットは透析時の抗凝固薬、免疫抑制薬・副腎皮質ステロイドは透析長期合併症の標準治療ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am021 | clinical_eng | 2021 | 21 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 急性膵炎について誤っているのはどれか。 | 膵組織が自己消化される病態である。 | 発症原因として胆石がある。 | 血清アミラーゼ値が上昇する。 | 画像検査で膵臓の萎縮を認める。 | 重症例には持続的血液濾過透析を行う。 | D | 急性膵炎では膵臓は腫大する（浮腫・壊死）。萎縮は慢性膵炎の所見であり誤り。膵酵素による自己消化、胆石が原因となること、血清アミラーゼ上昇、重症例でのCHDFはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am022 | clinical_eng | 2021 | 22 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 播種性血管内凝固（DIC）において正しいのはどれか。 a．血小板数減少 b．フィブリノーゲン低値 c．破砕赤血球の出現 d．抗血小板抗体陽性 e．FDP低値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | DICでは全身の微小血管内で血栓形成が起こり、血小板数減少（a正）、フィブリノーゲン消費による低値（b正）、フィブリン析出による破砕赤血球出現（c正）がみられる。抗血小板抗体はITPの所見（d誤）、FDPはDICでは高値となる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am023 | clinical_eng | 2021 | 23 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 手術室内での安全管理 | 3 | 全身麻酔を安全に施行するためのフールプルーフ機構はどれか。 | 医療ガス配管端末のピン方式 | 医療ガス供給を遮断するガス遮断装置 | 酸素供給圧警報装置 | 医療ガス流量計の低酸素防止装置 | 複数の流量計のうち酸素流量計を最右端に配置すること | A | フールプルーフとは人間の誤操作を物理的に防止する仕組みである。医療ガス配管端末のピン方式は異なるガスの誤接続を物理的形状で防止するフールプルーフ機構である。他の選択肢はフェイルセーフ（故障時安全側に作動）の機構である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am024 | clinical_eng | 2021 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 救急医療について正しいのはどれか。 | 一般市民はAEDを使用できない。 | 小児は成人に比較して低酸素血症に陥りにくい。 | 救命処置が最優先されるトリアージタッグは黒色である。 | 一次救命処置は有資格者によって行われる。 | 二次救命処置は設備の整った施設で行われる。 | E | 図を参照。二次救命処置（ACLS）は薬剤投与、気管挿管、心電図モニタ等を用い、設備の整った施設で医療従事者が行う。一般市民もAEDを使用可能（a誤）、小児は低酸素に陥りやすい（b誤）、最優先のトリアージは赤色（c誤）、一次救命処置は一般市民も行える（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am025 | clinical_eng | 2021 | 25 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 3 | 図は、同一検体の血糖値をA、B 2種類の計測法で測定した結果の分布である。使用した検体の真の血糖値を80mg/dLとしたとき正しいのはどれか。 ただし、十分な回数の測定が行われたこととする。 | AはBよりも正確度が高い。 | AはBよりも精密度が高い。 | AはBよりも分布の平均値が小さい。 | AはBよりも偶然誤差が小さい。 | AはBよりも系統誤差が大きい。 | A | 図を参照。AはBよりも真の値（80mg/dL）に近い分布の平均値を持つため、正確度（真値への近さ）が高い。精密度（ばらつきの小ささ）はBの方が高い可能性がある。正確度と精密度の違いを理解することが重要。 | True | 2021_ce_21_am025.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am026 | clinical_eng | 2021 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 2 | トランスデューサと変換する物理量との組合せで正しいのはどれか。 | 差動トランス -- 温 度 | CdS -- 磁 場 | ホール素子 -- 放射線 | ストレインゲージ -- 光 | 圧電素子 -- 振 動 | E | 圧電素子は機械的振動を電気信号に変換するトランスデューサである。差動トランスは変位、CdSは光、ホール素子は磁場、ストレインゲージはひずみ（力）を変換する。各トランスデューサの変換対象を正しく対応づけることが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am027 | clinical_eng | 2021 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体電気計測 | 2 | 生体電気計測用増幅器に差動増幅器を用いる主な目的はどれか。 | 入力インピーダンスを大きくする。 | 生体への電気的安全性を向上させる。 | 入力換算雑音を小さくする。 | 商用交流雑音を除去する。 | 大きな増幅度を得る。 | D | 差動増幅器の主目的は同相信号（商用交流雑音など）の除去である。生体信号は微小な差動信号であり、両入力に共通に混入する雑音を同相除去比（CMRR）により抑制する。入力インピーダンスの増大や安全性向上は副次的効果である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am028 | clinical_eng | 2021 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて正しいのはどれか。 a．A型送信機の帯域幅は25kHzである。 b．アンテナシステムとして漏洩同軸ケーブルが用いられる。 c．フェージング防止にダイバーシティーアンテナが用いられる。 d．受信感度向上のためにブースタが用いられる。 e．割り当て周波数バンドは1～5バンドに分類される。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 小電力医用テレメータでは、漏洩同軸ケーブル（b正）、フェージング防止のダイバーシティアンテナ（c正）、受信感度向上のブースタ（d正）が用いられる。A型送信機の帯域幅は25kHzではなく12.5kHz（a誤）、バンド分類は1～9バンド（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am029 | clinical_eng | 2021 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 超音波パルスドプラ血流計で正しいのはどれか。 | 血流方向と同じ向きに超音波ビームを当てたときは測定できない。 | 計測可能な最大血流速度はパルス繰り返し周波数に依存する。 | 超音波の送信と受信を別々の素子で行う必要がある。 | 超音波周波数が高いほど最大計測深度が深くなる。 | 距離分解能を持たない血流計測法である。 | B | 超音波パルスドプラ血流計の計測可能な最大血流速度はパルス繰り返し周波数（PRF）に依存する（ナイキスト定理）。血流方向と同じ向きでも測定可能（a誤）、一つの素子で送受信可能（c誤）、高周波ほど減衰が大きく深度は浅い（d誤）、距離分解能を持つ（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am030 | clinical_eng | 2021 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 血液ガスの計測について誤っている組合せはどれか。 | pH -- ガラス電極 | 酸素分圧 -- クラーク電極 | 二酸化炭素分圧 -- セバリングハウス電極 | 酸素飽和度（SpO<sub>2</sub>） -- 赤色光および赤外光の吸光度 | 経皮的二酸化炭素分圧 -- 赤外光の吸光度 | E | 経皮的二酸化炭素分圧測定はセバリングハウス電極（pH電極の応用）を皮膚に加温して装着し測定する方法であり、赤外光の吸光度ではない。赤外光吸収はカプノメータ（呼気CO2測定）の原理。pH-ガラス電極、PO2-クラーク電極、SpO2-赤色光・赤外光はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am031 | clinical_eng | 2021 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 核磁気共鳴画像計測 | 3 | MRIについて誤っているのはどれか。 a．炭素原子の空間分布を画像化する。 b．超電導電磁石には液化ヘリウムが用いられる。 c．静磁場強度が高いほど画質は向上する。 d．画像化には傾斜磁場が必要である。 e．石灰化病変の描出に適している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIは主に水素原子（プロトン）の空間分布を画像化するもので、炭素原子ではない（a誤）。石灰化病変はプロトン密度が低く描出困難（e誤）。超電導磁石に液化ヘリウム使用（b正）、静磁場強度と画質の関係（c正）、傾斜磁場の必要性（d正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am032 | clinical_eng | 2021 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 | ファイバスコープ先端には光源が装着されている。 | 電子内視鏡の面順次方式ではRGB回転フィルタを用いる。 | 超音波内視鏡ではラジアル走査が用いられる。 | カプセル内視鏡にはイメージセンサが内蔵されている。 | 赤外光観察は内腔の粘膜深部を可視化できる。 | A | ファイバスコープの先端には光源ではなく対物レンズとイメージセンサ（又はファイバ束の受光端）がある。光源は本体側にあり、ライトガイドファイバで先端に導光する。面順次方式のRGBフィルタ、超音波内視鏡のラジアル走査、カプセル内視鏡のイメージセンサ、赤外光観察はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am033 | clinical_eng | 2021 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．利用しているのはグロー放電である。 b．凝固の出力波形は連続正弦波である。 c．切開時の搬送波は10kHzである。 d．高周波非接地形は対極板回路を接地より絶縁している。 e．モノポーラ出力使用時には対極板が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 電気メスでは高周波非接地形は対極板回路を接地から絶縁しており（d正）、モノポーラ使用時には対極板が必要（e正）。グロー放電ではなくスパーク放電またはアーク放電を利用（a誤）、凝固は断続波（b誤）、搬送波は300kHz〜5MHz程度（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am034 | clinical_eng | 2021 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．二相性波形は半導体スイッチにより極性を反転する。 b．出力パルス幅は2～5µsである。 c．出力端子の一方は接地されている。 d．通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる。 e．心房細動除去にはR波同期装置を用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外式除細動器では二相性波形は半導体スイッチで極性反転（a正）、通電テストに50Ωの無誘導抵抗使用（d正）、心房細動除去にR波同期装置使用（e正）。出力パルス幅は2〜5msで、µsではない（b誤）。出力端子は患者保護のため接地されていない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am035 | clinical_eng | 2021 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | シリンジポンプについて正しいのはどれか。 a．自然滴下方式である。 b．気泡混入検出機能がある。 c．薬剤の精密注入に用いる。 d．サイフォニング現象が起こる。 e．大量輸液を行う際に有用である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | シリンジポンプは薬剤の精密注入に用い（c正）、サイフォニング現象（高低差による意図しない薬液流出）が起こりうる（d正）。自然滴下方式は輸液ポンプの一種であり誤り（a誤）、気泡検出は輸液ポンプの機能（b誤）、大量輸液には不向き（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am036 | clinical_eng | 2021 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 経皮的冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | 体外式超音波診断装置を用いてカテーテルを誘導する。 | バルーン拡張圧は100気圧程度である。 | 狭窄部拡張中の冠血流量は減少する。 | ステント留置後の抗凝固療法は禁忌である。 | ロータブレータはレーザを用いる。 | C | PCI中にバルーンで冠動脈狭窄部を拡張している間、冠血流量は減少する。体外式超音波ではなくX線透視でカテーテル誘導（a誤）、バルーン拡張圧は6〜20気圧程度（b誤）、ステント後は抗血小板療法が必須（d誤）、ロータブレータはダイヤモンド粒子による研削（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am037 | clinical_eng | 2021 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波吸引手術装置について正しいのはどれか。 | 先端は5～10mmの振幅で振動する。 | 25kHz前後の振動を用いる。 | 対極板が必要である。 | 生理食塩液は不要である。 | 骨切開に有用である。 | B | 超音波吸引手術装置（CUSA）は25kHz前後の超音波振動で組織を乳化吸引する装置である。先端振幅は100〜300µm程度で5〜10mmは過大（a誤）、対極板は電気メスの付属品で不要（c誤）、組織冷却・洗浄に生食が必要（d誤）、軟部組織の切除用で骨切開には不向き（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am038 | clinical_eng | 2021 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 3 | 医師の具体的な指示が必要な臨床工学技士業務はどれか。 a．人工呼吸装置の酸素濃度変更 b．動脈留置カテーテルからの採血 c．血液浄化装置の運転条件の変更 d．高気圧治療装置内の消毒 e．人工心肺装置点検項目の変更 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 臨床工学技士法に基づき、生命維持管理装置の操作に関する具体的指示が必要な業務は、人工呼吸装置の酸素濃度変更（a）、動脈カテーテルからの採血（b）、血液浄化装置の運転条件変更（c）である。機器の消毒や点検項目変更は保守管理業務であり具体的指示は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am039 | clinical_eng | 2021 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 電撃に対する人体の反応で誤っているのはどれか。 | 心臓に直接電流が流れることによって起こる電撃をミクロショックという。 | ミクロショックの心室細動電流は最小感知電流の1/100である。 | 100kHzの交流電流での最小感知電流は約100mAである。 | 小児の最小感知電流値は成人の1/2程度である。 | 直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。 | B | ミクロショックの心室細動電流は約100µAであり、マクロショックの最小感知電流1mAの1/10程度である。1/100ではない。ミクロショックの定義、100kHzでの最小感知電流約100mA、小児の感知電流、直流の化学的作用はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am040 | clinical_eng | 2021 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器の分類について正しいのはどれか。 a．B形装着部は外部電圧の印加に対して保護されている。 b．CF形装着部は接地されている。 c．内部電源ME機器の追加保護手段は補強絶縁である。 d．クラスⅠのME機器の追加保護手段は保護接地である。 e．クラスⅡのME機器は在宅使用に適している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。クラスIのME機器の追加保護手段は保護接地（d正）、クラスIIは在宅使用に適している（e正）。B形装着部は外部電圧の印加に対する特別な保護はない（a誤）、CF形は接地されていない（b誤）、内部電源ME機器の追加保護手段は特に規定なし（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am041 | clinical_eng | 2021 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 図の測定用器具MDについて正しいのはどれか。 a．R1とC1でローパスフィルタを形成している。 b．R2は人体の代表抵抗値を模擬している。 c．R2の抵抗値は10kΩである。 d．電圧測定器の入力インピーダンスは10kΩ以上である。 e．電圧測定器の入力容量は150pF以下である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。測定用器具（MD）のR1とC1はローパスフィルタを形成し（a正）、R2（1kΩ）は人体の代表抵抗値を模擬している（b正）。R2は1kΩで10kΩではない（c誤）、電圧測定器の入力インピーダンスは1MΩ以上（d誤）、入力容量は150pF以下（e正）。 | True | 2021_ce_21_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am042 | clinical_eng | 2021 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | BF形装着部をもつクラスⅠのME機器で、図の漏れ電流測定の正常状態の許容値（交流）[µA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | C | 図を参照。BF形装着部をもつクラスIのME機器の患者漏れ電流の正常状態における許容値は100µA（交流）である。装着部の種類（B/BF/CF形）とクラス、測定条件（正常/単一故障）により許容値が異なることを体系的に理解する必要がある。 | True | 2021_ce_21_am042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am043 | clinical_eng | 2021 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 支燃性を有するガスはどれか。 a．空 気 b．亜酸化窒素 c．二酸化炭素 d．ヘリウム e．窒 素 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 支燃性ガスとは燃焼を助けるガスである。空気は酸素を含むため支燃性（a正）、亜酸化窒素（笑気）も支燃性を有する（b正）。二酸化炭素は不燃性・不支燃性（c誤）、ヘリウムは不活性ガスで不支燃性（d誤）、窒素も不支燃性（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am044 | clinical_eng | 2021 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 機器やシステムの信頼性について正しいのはどれか。 a．機器を直列に接続するとシステムの信頼度は低下する。 b．定常アベイラビリティは機器が利用できる時間的割合を表す。 c．MTBFは修理に要した時間の平均値を表す。 d．MTTRは故障と故障との間の無故障時間の平均値を表す。 e．故障率は初期故障期間より偶発故障期間の方が高い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 直列接続ではシステム全体の信頼度は各機器の信頼度の積となり低下する（a正）。定常アベイラビリティはMTBF/(MTBF+MTTR)で機器が利用可能な時間割合を示す（b正）。MTBFは平均故障間隔（c誤はMTTRの説明）、MTTRは平均修理時間（d誤はMTBFの説明）、偶発故障期間の故障率は初期より低い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am045 | clinical_eng | 2021 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 電磁波に対する妨害抑制能力と妨害排除能力の両立性を表現しているのはどれか。 | EMI | EMD | EMC | ESD | EAS | C | EMC（Electromagnetic Compatibility：電磁両立性）は電磁波に対する妨害抑制能力（EMI：エミッション）と妨害排除能力（EMS：イミュニティ）の両立性を示す。EMIは電磁妨害、EMDは特定の用語ではない、ESDは静電気放電、EASは電子式商品監視システム。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am046 | clinical_eng | 2021 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 静電容量C［F］のコンデンサに電荷Q［C］が蓄えられたとき、その静電エネルギーWの単位［J］の組立て単位はm2・kg / s2で表される。静電容量Cの単位［F］の組立て単位で正しいのはどれか。 | m<sup>2</sup>・kg / s<sup>2</sup>・A<sup>2</sup> | m<sup>2</sup>・kg / s<sup>4</sup>・A<sup>2</sup> | s<sup>2</sup>・A<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>・kg | m<sup>2</sup>・A<sup>2</sup> / kg・s<sup>2</sup> | s<sup>4</sup>・A<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>・kg | E | 静電エネルギーW=Q²/(2C)より、C=Q²/(2W)。Wの単位はm²・kg/s²、Qの単位はA・s。C=（A・s）²/（m²・kg/s²）=s⁴・A²/(m²・kg)。SI組立単位の導出には基本単位間の関係を正確に理解する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am047 | clinical_eng | 2021 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 帯電している導体球が真空中におかれている。正しいのはどれか。 ただし、導体には電流は流れておらず、すべての電荷が静止しているものとする。 | 導体表面は等電位面である。 | 導体内部には一様な電荷が存在する。 | 導体内部には同心円状に電界が存在する。 | 導体内部から放射状に電気力線が出入りする。 | 導体球に帯電体を近づけると導体内部に電位差が生じる。 | A | 図を参照。帯電した導体球の表面は等電位面である。静電平衡状態では導体内部の電荷はすべて表面に分布し（b誤）、内部に電界は存在しない（c,d誤）。帯電体を近づけても導体内部は等電位で電位差は生じない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am048 | clinical_eng | 2021 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で抵抗Rに流れる電流I［A］はどれか。 ただし、電池の起電力は4.0V、抵抗はすべて1.0Ωとする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 図を参照。キルヒホッフの法則やテブナンの定理を用いて回路を解析する。起電力4.0V、全抵抗1.0Ωの回路構成から、抵抗Rに流れる電流I=1Aとなる。回路の対称性や並列・直列の組み合わせに注意が必要。 | True | 2021_ce_21_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am049 | clinical_eng | 2021 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 鉄心に1次コイルと2次コイルが巻かれている。1次コイルと2次コイルの巻き数の比は1：2である。1次コイルに周波数50Hz、電圧10Vの交流電圧をかけるとき、2次コイルに生じる周波数と交流電圧で正しいのはどれか。 | 周波数 50Hz、電圧 5V | 周波数 50Hz、電圧 10V | 周波数 50Hz、電圧 20V | 周波数 100Hz、電圧 10V | 周波数 100Hz、電圧 20V | C | 図を参照。変圧器では巻数比1:2のとき、1次電圧10Vに対し2次電圧は20Vとなる。周波数は変圧器を通しても変化せず50Hzのままである。変圧器の基本原理として電圧は巻数に比例し、周波数は不変であることを理解する。 | True | 2021_ce_21_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am050 | clinical_eng | 2021 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路について誤っているのはどれか。 a．時定数は1msである。 b．遮断周波数は約160Hzである。 c．遮断周波数より十分に高い周波数では積分回路として動作する。 d．遮断周波数で出力電圧は入力電圧の1/2に減衰する。 e．入出力電圧の位相差は周波数によらず一定である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。RC回路で遮断周波数では出力は入力の1/√2倍（-3dB）に減衰するのであり、1/2ではない（d誤）。位相差は周波数によって変化する（e誤）。時定数RC、遮断周波数fc=1/(2πRC)、積分回路動作の条件は正しく理解する必要がある。 | True | 2021_ce_21_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am051 | clinical_eng | 2021 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 3 | 図の単相変圧器の2次側端子間に2Ωの抵抗を接続して1次側端子に交流電圧450Vを印加したところ、1次電流は1Aとなった。I2/I1の値はどれか。 | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | D | 図を参照。変圧器でV1I1=V2I2（理想変圧器）。V1=450V、I1=1A、V2=I2×2Ω。450×1=I2²×2より、I2²=225、I2=15A。I2/I1=15/1=15。変圧器の電力保存則と負荷抵抗の関係から電流比を求める。 | True | 2021_ce_21_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am052 | clinical_eng | 2021 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 抵抗変化を利用した温度センサとして用いられるのはどれか。 a．CdS b．サーモパイル c．サーミスタ d．白 金 e．熱電対 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。抵抗変化を利用した温度センサはサーミスタ（半導体、負の温度係数）と白金（金属、正の温度係数）である。CdSは光導電素子、サーモパイルは熱電効果（熱起電力）、熱電対も熱起電力を利用し、いずれも抵抗変化方式ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am053 | clinical_eng | 2021 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路において、Vi＝1.0Vのとき、抵抗Rに流れる電流は10µAであった。この回路の利得［dB］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、log102＝0.3とする。 | （図参照：選択肢1） | 6 | 12 | 26 | 40 | B | 図を参照。Vi=1.0V、R経由の電流10µAから、出力抵抗Rf=Vo/10µA。理想OPアンプの反転増幅回路ではVo=-(Rf/Ri)×Vi。利得=20log(Vo/Vi)。Vo=2Vのとき利得=20log2=6dBとなる。 | True | 2021_ce_21_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am054 | clinical_eng | 2021 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図のボルテージフォロワ回路の特徴で正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．入力抵抗は無限大である。 b．出力抵抗はゼロである。 c．バーチャルショートが成立する。 d．利得は無限大である。 e．反転増幅回路の一種である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。ボルテージフォロワ（電圧フォロワ）は非反転増幅回路の特殊形で利得1。入力抵抗は無限大（a正）、出力抵抗はゼロ（b正）、バーチャルショートが成立する（c正）。利得は1で無限大ではない（d誤）、非反転回路であり反転回路ではない（e誤）。 | True | 2021_ce_21_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am055 | clinical_eng | 2021 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路のViに5Vを入力したとき、Vo［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | －14 | －7 | （図参照：選択肢3） | 7 | 14 | A | 図を参照。理想OPアンプの反転加算増幅回路の出力電圧を計算する。入力5Vに対して回路の抵抗値から利得を求め、Vo=-14Vとなる。仮想接地とキルヒホッフの電流則を用いて解く。 | True | 2021_ce_21_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am056 | clinical_eng | 2021 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 周波数150MHzの電波を最も効率よく受信できるアンテナの長さ［m］はどれか。 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | アンテナの最も効率の良い長さはλ/2（半波長ダイポール）である。150MHzの波長λ=c/f=3×10⁸/150×10⁶=2m。λ/2=1mだが、選択肢から最も近い0.5m（λ/4のモノポールアンテナ）が正答。実用上はλ/4のモノポールアンテナが多用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am057 | clinical_eng | 2021 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 2進数を16進数に変換するとき、最下位桁から何桁ごとに区切って変換すればよいか。 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | 2進数を16進数に変換するには、最下位桁から4桁ごとに区切って変換する。16=2⁴であるため、2進数4桁が16進数1桁に対応する。同様に8進数変換は3桁ごとに区切る。基数変換の基本的な知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am058 | clinical_eng | 2021 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | パーソナルコンピュータの主記憶装置に用いられるのはどれか。 | HDD | SSD | CD-ROM | DRAM | DVD-RAM | D | パーソナルコンピュータの主記憶装置（メインメモリ）にはDRAM（Dynamic Random Access Memory）が用いられる。HDD、SSD、CD-ROM、DVD-RAMはいずれも補助記憶装置（外部記憶装置）である。DRAMは高速だがリフレッシュが必要な揮発性メモリ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am059 | clinical_eng | 2021 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | コンピュータネットワークに関係する用語と説明との組合せで誤っているのはどれか。 | TCP/IP -- インターネットで用いられる標準プロトコル | FTP -- ファイル転送のためのプロトコル | HTTPS -- 通信内容を暗号化したHTTPプロトコル | SMTP -- ネットワーク管理のためのプロトコル | POP -- 電子メールをサーバから取得するためのプロトコル | D | SMTPはSimple Mail Transfer Protocolで電子メール送信のためのプロトコルであり、ネットワーク管理のためのプロトコルではない。ネットワーク管理にはSNMP（Simple Network Management Protocol）が用いられる。TCP/IP、FTP、HTTPS、POPの説明はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am060 | clinical_eng | 2021 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | ハブやスイッチなどの集線装置を中心に、複数台の情報機器を接続するネットワークトポロジーはどれか。 | バス型 | スター型 | リング型 | ピアツーピア型 | メッシュ型 | B | ハブやスイッチを中心に放射状に複数の機器を接続するトポロジーはスター型である。バス型は共通伝送路に接続、リング型は環状接続、ピアツーピア型は対等接続、メッシュ型は相互接続のトポロジーである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am061 | clinical_eng | 2021 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | コンピュータのロックやファイルの暗号化を引き起こし、復元を条件に金銭を要求するマルウェアはどれか。 | ワーム | ボット | トロイの木馬 | スパイウェア | ランサムウェア | E | ランサムウェアはコンピュータのファイルを暗号化またはロックし、復元と引き換えに身代金（ransom）を要求するマルウェアである。ワームは自己複製・拡散、ボットは遠隔操作、トロイの木馬は偽装プログラム、スパイウェアは情報窃取を行うマルウェア。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am062 | clinical_eng | 2021 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 患者管理や検査報告など、医療情報交換のための標準規約はどれか。 | DICOM | HL7 | MFER | PACS | RIS | B | HL7（Health Level 7）は患者管理、検査報告など医療情報交換のための国際標準規約である。DICOMは医用画像通信、MFERは医用波形記述、PACSは画像保存通信システム、RISは放射線情報システムであり、いずれも目的が異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am063 | clinical_eng | 2021 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 2 | 生体をシステムとしてみたときの特徴について誤っているのはどれか。 | フィードバック制御系を持つ。 | 広い範囲で入力と出力が比例する。 | 機能不全の一部を補完する能力がある。 | 環境からの外乱に適応する能力がある。 | 学習により性能を向上させることができる。 | B | 生体システムは非線形性を示し、広い範囲で入力と出力が比例する（線形）という記述は誤りである。フィードバック制御（体温調節等）、冗長性による機能補完、環境適応能力、学習能力はいずれも生体システムの特徴として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am064 | clinical_eng | 2021 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | ジェット式ネブライザで誤っているのはどれか。 | 振動子を使用する。 | ベンチュリー効果を利用している。 | ジェットノズルによって流速が増す。 | 細管内の薬液が吸い上げられて気流に乗る。 | バッフルに衝突させてエアロゾルを細粒化する。 | A | ジェット式ネブライザは圧縮空気の噴流（ジェット）を利用するもので、振動子は使用しない。振動子を使用するのは超音波式ネブライザである。ベンチュリー効果、ジェットノズルによる流速増加、薬液の吸い上げ、バッフルによる細粒化はジェット式の正しい原理。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am065 | clinical_eng | 2021 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の効果で正しいのはどれか。 a．腸内ガスの膨張 b．血糖値コントロールの改善 c．創傷治癒の促進 d．末梢組織の酸素化 e．感染に対する好中球活性の上昇 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 高気圧酸素治療の効果は創傷治癒の促進（c正）、末梢組織の酸素化（d正）、好中球活性の上昇による感染抑制効果（e正）である。腸内ガスは高圧で縮小し膨張しない（a誤）、血糖値コントロール改善は直接的効果ではない（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am066 | clinical_eng | 2021 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。 a．計測皮膚面を42～44℃に加温する。 b．皮膚表面に拡散する酸素と二酸化炭素を装着したセンサで計測する。 c．センサ装着から計測値が安定するまで3分程度を要する。 d．経皮的に測定したPtcCO2はPaCO2と同等または低値となる。 e．経皮的に測定したPtcO2はPaO2と同等または低値となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 経皮的血液ガス分圧測定装置では皮膚面を42〜44℃に加温し（a正）、皮膚表面に拡散するO2とCO2をセンサで計測する（b正）。PtcO2はPaO2と同等または低値となる（e正）。安定まで10〜15分要する（c誤）、PtcCO2はPaCO2と同等または高値（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am067 | clinical_eng | 2021 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 酸素吸入に用いる機器について正しいのはどれか。 | 鼻カニューレではCO<sub>2</sub>ナルコーシスを生じることはない。 | 簡易酸素マスクは一定の酸素濃度を供給する際に用いる。 | リザーバ付きマスクは簡易酸素マスクで酸素化が保てない場合に用いる。 | ベンチュリーマスクは加湿が必要な場合に用いる。 | ネブライザ付き酸素吸入装置は肺水腫の治療に用いる。 | C | リザーバ付きマスクは簡易酸素マスクで十分な酸素化が得られない場合に高濃度酸素（60〜90%）を投与するために用いる。鼻カニューレでもCO2ナルコーシスは生じうる（a誤）、簡易マスクは酸素濃度が一定ではない（b誤）、ベンチュリーマスクは正確な濃度設定用（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am068 | clinical_eng | 2021 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 人工呼吸器の使用前点検について誤っているのはどれか。 | リークテストは人工呼吸器の自己診断機能を活用する。 | テスト肺を用いてトリガ感度を確認する。 | テスト肺を外してアラームが鳴ることを確認する。 | 電源プラグを引き抜いてバックアップ電源で動作することを確認する。 | 加温加湿器に適量の生理食塩液を入れる。 | E | 加温加湿器には滅菌蒸留水を入れるべきであり、生理食塩液は使用しない。生理食塩液は加温により析出物が生じ、装置を損傷する。リークテスト、トリガ感度確認、アラーム確認、バックアップ電源の動作確認はいずれも正しい使用前点検項目。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am069 | clinical_eng | 2021 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 用手換気器具について正しいのはどれか。 | バッグバルブマスクは酸素の供給がないと膨らまない。 | バッグバルブマスクは加圧時の感触で患者の肺の硬さを知ることができる。 | ジャクソンリース回路では感染予防のバクテリアフィルタは不要である。 | ジャクソンリース回路は患者呼気がバッグに混入する。 | ジャクソンリース回路は酸素なしでも使用できる。 | D | ジャクソンリース回路はTピース回路の変法で、患者呼気がバッグに流入する構造である。バッグバルブマスクは自己膨張式で酸素なしでも膨らむ（a誤）、加圧時に肺コンプライアンスを感知可能（b正だが最適解ではない）、感染対策にフィルタは推奨（c誤）、ジャクソンリースは酸素供給が必要（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am070 | clinical_eng | 2021 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環で正しいのはどれか。 | 左心補助の装置である。 | 回路を構成する装置はECMOと同じである。 | 開放回路型が主流である。 | 拍動流ポンプを必要とする。 | 使用限界は3時間である。 | C | 人工心肺は開放回路型（貯血槽が大気開放）が主流である。左心補助ではなく心肺両方のバイパス（a誤）、ECMOとは構成が異なる（閉鎖回路vs開放回路）（b誤）、ローラポンプ等の定常流ポンプが使用される（d誤）、使用時間は3時間に限定されない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am071 | clinical_eng | 2021 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）について正しいのはどれか。 | トロンビンが増加する。 | 出血性合併症を起こしやすい。 | 血小板第X因子が関与する。 | ヘパリンコーティング回路の使用により回避できる。 | ヘパリン投与直後に発症することが多い。 | A | HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）ではヘパリン-PF4複合体に対する抗体により血小板が活性化され、トロンビンが増加し血栓症を起こす。出血ではなく血栓が問題（b誤）、PF4が関与し第X因子ではない（c誤）、ヘパリンコーティングでは回避不可（d誤）、投与5〜14日後に発症（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am072 | clinical_eng | 2021 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた成人体外循環における完全体外循環中の至適灌流量、至適灌流圧について正しいのはどれか。 | 正常生体血液循環量の3.0L/min/m<sup>2</sup>と同量を維持する必要がある。 | 常温体外循環では灌流量を高めに設置する必要がある。 | 腎機能低下例では灌流量を低めに設定する必要がある。 | 体表面積当たりの至適灌流量は乳幼児より大きくなる。 | 灌流圧は平均大動脈圧で100mmHgを下回らないことが重要である。 | B | 常温体外循環では組織の酸素消費量が多いため灌流量を高めに設定する必要がある。正常心拍出量は2.2〜2.4L/min/m²で3.0ではない（a誤）、腎機能低下例で灌流量を下げると更に腎障害が悪化（c誤）、乳幼児の方が体表面積当たりの灌流量は大きい（d誤）、灌流圧は50〜80mmHgが目標（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am073（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2021 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の血液凝固系管理について正しいのはどれか。 | ワルファリン内服患者ではカニュレーション開始前のヘパリン投与は不要である。 | 完全体外循環中にACTが600秒以上になった場合には少量のプロタミンを投与する。 | 人工心肺離脱後のプロタミン投与時には心機能は良好であっても血圧低下に注意する。 | 人工心肺離脱後の送血カニューレの抜去はプロタミン投与後に行う。 | 人工心肺離脱後はプロタミン投与後も吸引ポンプで出血を回収し使用血液量の節減に努める。 | D | 人工心肺離脱後の送血カニューレ抜去はプロタミン投与後に行う（止血を確保するため）。ワルファリン内服中でもヘパリン投与は必要（a誤）、ACT600秒以上でも体外循環中はプロタミン投与しない（b誤）、プロタミン投与後は送血回路から回収血の再利用は避ける（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am074 | clinical_eng | 2021 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環においてインシデントレポートを提出すべきなのはどれか。 a．ヘパリン投与後にACTを測定しなかった。 b．ヘマトクリット値が低下したため赤血球輸血を行った。 c．血圧が低下したため流量を増加させた。 d．体外循環離脱困難でありIABPを挿入した。 e．大動脈遮断後ヘパリンを投与していないことに気づき、ヘパリンを投与した。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | インシデントレポート提出が必要なのは、ヘパリン投与後のACT未測定（a：安全管理手順の逸脱）と、大動脈遮断後にヘパリン未投与に気づいた事例（e：手順の逸脱・ニアミス）である。輸血、流量調整、IABP挿入は通常の臨床対応でありインシデントには該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am075 | clinical_eng | 2021 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の治療自体で改善される病態はどれか。 a．低栄養 b．腎性貧血 c．高カリウム血症 d．代謝性アシドーシス e．二次性副甲状腺機能亢進症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 血液透析自体で直接改善される病態は高カリウム血症（c：拡散除去）と代謝性アシドーシス（d：重炭酸補充）である。低栄養は透析では改善しない（a誤）、腎性貧血はエリスロポエチン投与が必要（b誤）、二次性副甲状腺機能亢進症は活性型ビタミンD等が必要（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am076 | clinical_eng | 2021 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の標準的回路構成として誤っているのはどれか。 | 生理食塩液の注入ラインを血液ポンプ下流側に設置した。 | 抗凝固薬注入ラインを血液ポンプ下流側に設置した。 | ダイアライザ内血液と透析液が向流（平行かつ反対向き）になるよう接続した。 | 静脈側ドリップチャンバから圧ラインを確保した。 | 気泡検知器を静脈側ドリップチャンバ下流側に設置した。 | A | 生理食塩液の注入ラインは血液ポンプ上流側（動脈側回路）に設置するのが標準であり、下流側は誤りである。抗凝固薬注入はポンプ下流側（b正）、ダイアライザ内向流接続（c正）、静脈側ドリップチャンバからの圧ライン確保（d正）、気泡検知器の下流側設置（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am077 | clinical_eng | 2021 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 重症の出血性病変を有する患者に対する血液浄化療法で使用される抗凝固薬はどれか。 | 非分画ヘパリン | 低分子量ヘパリン | クエン酸ナトリウム | ナファモスタットメシル酸塩 | アルガトロバン | D | 重症出血性病変を有する患者にはナファモスタットメシル酸塩（半減期が短く出血リスクが低い）が使用される。非分画ヘパリン・低分子量ヘパリンは出血リスクが高い。クエン酸ナトリウムは特殊な条件下で使用。アルガトロバンはHIT時に使用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am078 | clinical_eng | 2021 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析中のトラブルとその考えられる原因との組合せで誤っているのはどれか。 | 口 渇 -- 低濃度透析液の使用 | 漏 血 -- 膜破損 | 回路内凝血 -- 抗凝固薬不足 | 空気誤入 -- 穿刺針と回路の接続不良 | 自己抜針 -- 認知症 | A | 透析中のトラブルで口渇は高濃度透析液の使用（浸透圧上昇）が原因であり、低濃度ではない。膜破損による漏血、抗凝固薬不足による凝血、接続不良による空気誤入、認知症患者の自己抜針はいずれも正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am079 | clinical_eng | 2021 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 3 | 腹膜透析患者の合併症はどれか。 a．血圧の急激な低下 b．スチール症候群 c．ソアサム症候群 d．カテーテル出口部感染 e．被囊性腹膜硬化症 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。腹膜透析患者の合併症はカテーテル出口部感染（d正）と被囊性腹膜硬化症（EPS）（e正）である。急激な血圧低下は血液透析の合併症（a誤）、スチール症候群はシャント関連（b誤）、ソアサム症候群もシャント関連（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am080 | clinical_eng | 2021 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 長さ1.0mの質量を無視できる棒がある。棒の中点を支点（回転軸）として、鉛直面内で自由に回転できるようにした。図のように、棒の片端に質量100gの重りを取りつけ、棒を水平面から60°傾けたときに、棒に働く回転モーメントのおよその大きさ［Nm］はどれか。 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | D | 図を参照。回転モーメント=力×力のモーメントアーム。重り100g=0.1kg、重力0.1×9.8≒1N、腕の長さ0.5m（棒の半分）、60°傾斜時のモーメントアーム=0.5×cos60°=0.25m。モーメント=1×0.25=0.25Nm。 | True | 2021_ce_21_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am081 | clinical_eng | 2021 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 材料のヤング率を求めるために材料に加える負荷はどれか。 a．圧縮荷重 b．引張り荷重 c．せん断荷重 d．曲げモーメント e．ねじりモーメント | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ヤング率は縦弾性係数とも呼ばれ、引張りまたは圧縮の応力-ひずみ関係から求められる。ヤング率=応力/ひずみ（フックの法則の比例定数）。せん断荷重からは横弾性係数（せん断弾性係数）、曲げ・ねじりでは直接ヤング率を求めることはできない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am082 | clinical_eng | 2021 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 完全流体では成立せず、粘性流体のみで成立するのはどれか。 a．流れの相似性（レイノルズ数による比較） b．パスカルの原理 c．連続の式 d．ベルヌーイの定理 e．ハーゲン・ポアズイユの法則 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 完全流体（非粘性流体）では粘性がないため、粘性に依存するレイノルズ数の概念（a）とハーゲン・ポアズイユの法則（e：粘性流体の管内流れ）は成立しない。パスカルの原理、連続の式、ベルヌーイの定理は完全流体でも成立する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am083 | clinical_eng | 2021 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．毛細血管内を通過する際、赤血球は変形する。 b．血管内膜のコラーゲンが増加すると脈波伝搬速度が速くなる。 c．大動脈における動圧の値は静圧よりも大きい。 d．細動脈では血球が血管壁部に集まる。 e．安静立位状態では平均動脈圧は測定部位に関わらず同じである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 赤血球は毛細血管（直径5〜10µm）通過時に変形する（a正）。血管内膜のコラーゲン増加（硬化）により脈波伝搬速度は速くなる（b正）。大動脈では静圧が動圧より遥かに大きい（c誤）、細動脈では血球は軸集中する（d誤）、立位では測定部位により静水圧差で動脈圧が異なる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am084 | clinical_eng | 2021 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 1 | 40℃の水1kgに10℃の水2kgを加えたときの水の温度はどれか。 | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | B | 熱量保存の法則により、40×1+10×2=T×3、60=3T、T=20℃。高温の水が失う熱量と低温の水が得る熱量が等しいことを利用する。水の比熱は同じなので質量と温度差の積が等しくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am085 | clinical_eng | 2021 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気特性について誤っているのはどれか。 | 誘電率は周波数の上昇とともに低下する。 | 骨格筋は脂肪組織よりも異方性が大きい。 | 細胞膜は1µF/cm<sup>2</sup>程度の静電容量をもつ。 | α分散はイオンの集散に起因する。 | β分散は約20GHzで生じる。 | E | β分散は約数MHz〜数十MHzで生じる（細胞膜のMaxwell-Wagner効果）。約20GHzで生じるのはγ分散（水分子の配向分散）である。誘電率の周波数依存性、骨格筋の異方性、細胞膜の静電容量、α分散のイオン集散起因はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am086 | clinical_eng | 2021 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 正しいのはどれか。 a．2000Hzの音波は超音波である。 b．頭蓋骨を伝わる音速は約1500m/sである。 c．音響インピーダンスは密度と音速の積である。 d．音波は音響インピーダンスの異なる組織の境界面で反射する。 e．骨の音響インピーダンスは筋肉より大きい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 音響インピーダンスは密度と音速の積（c正）、異なる音響インピーダンスの境界面で反射（d正）、骨の音響インピーダンスは筋肉より大きい（e正）。2000Hzは可聴域であり超音波ではない（a誤）、頭蓋骨の音速は約3000m/s（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am087 | clinical_eng | 2021 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | 放射線の単位で誤っているのはどれか。 | 吸収線量 -- Gy | 線量当量 -- T | 照射線量 -- C/kg | 放射能 -- Bq | X線のエネルギー -- eV | B | 線量当量の単位はSv（シーベルト）であり、T（テスラ：磁束密度の単位）ではない。吸収線量Gy、照射線量C/kg、放射能Bq、X線エネルギーeVはいずれも正しい組合せ。放射線関連の単位と物理量の対応を正確に覚える必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am088 | clinical_eng | 2021 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 1 | 体表面からの熱放散でないのはどれか。 | 放 射 | 散 乱 | 伝 導 | 対 流 | 蒸 散 | B | 体表面からの熱放散には放射（赤外線による）、伝導（接触による）、対流（空気の流れによる）、蒸散（発汗による気化熱）の4つがある。散乱は光や粒子の物理現象であり、体表面からの熱放散の形態には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am089 | clinical_eng | 2021 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 材料と生体との相互作用において急性反応はどれか。 a．カプセル化 b．石灰化 c．肉芽形成 d．補体活性化 e．ショック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 材料と生体の相互作用における急性反応は補体活性化（d：免疫系の即時反応）とショック（e：アナフィラキシー等の急性全身反応）である。カプセル化（a）、石灰化（b）、肉芽形成（c）はいずれも慢性反応（数週間〜数ヶ月かけて生じる）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_am090 | clinical_eng | 2021 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 生体活性材料はどれか。 a．アルミナ b．ジルコニア c．リン酸三カルシウム d．バイオガラス e．パイロライトカーボン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 生体活性材料は生体組織と化学的に結合できる材料で、リン酸三カルシウム（TCP）とバイオガラスが該当する。アルミナ、ジルコニアは生体不活性セラミックス、パイロライトカーボンも生体不活性材料（人工弁に使用）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm001 | clinical_eng | 2021 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | 集団検診における検査の陰性・陽性の区分を表に示す。特異度はどれか。 | a/（a＋b） | b/（a＋b） | c/（c＋d） | d/（c＋d） | d/（b＋d） | A | 図を参照。特異度は「疾患なしの人のうち検査陰性となる割合」であり、真陰性/(真陰性+偽陽性)=a/(a+b)で表される。感度はd/(c+d)、陽性的中率はd/(b+d)などと区別して理解する必要がある。 | True | 2021_ce_21_pm001.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm002 | clinical_eng | 2021 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において「新型インフルエンザ等感染症」に分類されるのはどれか。 | 結 核 | 麻しん | エボラ出血熱 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | E | 感染症法において新型コロナウイルス感染症は「新型インフルエンザ等感染症」に分類された（2021年当時）。結核は二類、麻しんは五類、エボラ出血熱は一類、腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm003 | clinical_eng | 2021 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | アミノ酸をリボソームに運搬するのはどれか。 | DNA | tRNA | rRNA | mRNA | miRNA | B | tRNA（転移RNA）はアミノ酸をリボソームに運搬する役割を持つ。DNAは遺伝情報の保存、rRNAはリボソームの構成成分、mRNAは遺伝情報の転写産物、miRNAは遺伝子発現の調節に関与する。タンパク質合成の基本過程を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm004 | clinical_eng | 2021 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | ある薬物の細胞膜を介した移動がFickの拡散法則に従うとき、最も影響の小さいパラメータはどれか。 | 膜 厚 | 膜面積 | 薬剤の膜透過性 | 膜を介した浸透圧差 | 膜を介した薬剤の濃度差 | D | Fickの拡散法則ではJ=-D×A×(ΔC/Δx)で、拡散速度は膜透過性（拡散係数D）、膜面積（A）、濃度差（ΔC）、膜厚（Δx）に依存する。浸透圧差はFickの拡散法則のパラメータには含まれず、最も影響が小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm005 | clinical_eng | 2021 | 5 | 臨床医学総論 | 外科学総論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒の過程で最も遅く起きる事象はどれか。 | 血栓形成 | マクロファージの動員 | 瘢痕形成 | 線維芽細胞の増殖 | 肉芽組織の形成 | C | 創傷治癒は止血期→炎症期→増殖期→成熟期の順に進行する。血栓形成は最初（止血期）、マクロファージ動員は炎症期、線維芽細胞増殖と肉芽形成は増殖期に起こる。瘢痕形成は最終段階の成熟期（リモデリング期）で最も遅い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm006 | clinical_eng | 2021 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 正しいのはどれか。 | 嚥下するとき、喉頭蓋は開く。 | 右肺は2葉からなる。 | 吸気時に横隔膜は弛緩する。 | 胸膜は臓側胸膜と壁側胸膜からなる。 | 主気管支の分岐角度は右より左の方が小さい。 | D | 胸膜は肺表面を覆う臓側胸膜と胸壁内面を覆う壁側胸膜からなる。嚥下時に喉頭蓋は閉じる（a誤）、右肺は3葉（b誤）、吸気時に横隔膜は収縮する（c誤）、主気管支の分岐角は右の方が小さい（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm007 | clinical_eng | 2021 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 心周期について正しいのはどれか。 a．Ⅰ音と共に収縮期が始まる。 b．拡張期は収縮期より長い。 c．QRS波と共にⅡ音が聴取される。 d．拡張期には左心房圧は左心室圧より低い。 e．拡張期には大動脈圧は左心室圧より高い。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | I音は房室弁閉鎖音で収縮期の始まり（a正）、拡張期は収縮期より長い（b正）、拡張期には大動脈弁が閉鎖し大動脈圧>左心室圧（e正）。QRS波の後にI音が聴取され、II音は大動脈弁・肺動脈弁閉鎖音でT波付近（c誤）。拡張期には左房圧>左室圧で血液が流入（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm008 | clinical_eng | 2021 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | インスリンについて正しいのはどれか。 a．1型糖尿病では分泌が低下する。 b．膵島α細胞から分泌される。 c．肝臓で脂肪分解を促進する。 d．筋細胞で糖の取り込みを促進する。 e．肥満ではインスリン感受性が低下する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 1型糖尿病ではインスリン分泌が低下する（a正）、筋細胞で糖取り込みを促進する（d正）、肥満ではインスリン抵抗性が増しインスリン感受性が低下する（e正）。インスリンは膵島β細胞から分泌（b誤）、肝臓では脂肪合成を促進し分解は抑制（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm009 | clinical_eng | 2021 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 外部環境からの防御 | 2 | 皮膚の構造と機能について正しいのはどれか。 | 表皮に血管が存在している。 | 表皮に感覚神経が分布している。 | ケラチンは紫外線による細胞傷害を抑制している。 | 赤外線を浴びるとビタミンD前駆体が活性化する。 | 水溶性物質は皮膚をほとんど透過しない。 | E | 水溶性物質は角質層のバリア機能により皮膚をほとんど透過しない。表皮に血管はない（a誤）、感覚神経は真皮に分布（b誤）、紫外線による細胞傷害を抑制するのはメラニン（c誤）、ビタミンD前駆体は紫外線で活性化される（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm010 | clinical_eng | 2021 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 2 | 体内のエネルギー源にならないのはどれか。 | ブドウ糖 | 脂肪酸 | コレステロール | アミノ酸 | ケトン体 | C | コレステロールは細胞膜の構成成分やホルモン合成の原料として利用されるが、エネルギー源としてはほとんど利用されない。ブドウ糖（解糖系・TCA回路）、脂肪酸（β酸化）、アミノ酸（糖新生等）、ケトン体（脳等で利用）はいずれもエネルギー源となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm011 | clinical_eng | 2021 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 3 | 滲出性の腹水貯留を来す疾患はどれか。 a．うっ血性心不全 b．肝硬変 c．卵巣癌 d．急性膵炎 e．ネフローゼ症候群 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 滲出性腹水は炎症や腫瘍により血管透過性が亢進して生じる。卵巣癌（c：腹膜播種）と急性膵炎（d：炎症）が該当する。うっ血性心不全（a）、肝硬変（b）、ネフローゼ症候群（e）は低アルブミン血症やうっ血による漏出性腹水を生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm012 | clinical_eng | 2021 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | 全身麻酔手術の術前スクリーニング検査として適切なのはどれか。 a．胸部X線検査 b．呼吸機能検査 c．ホルター心電図検査 d．脳波検査 e．ABO血液型検査 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 全身麻酔手術の術前スクリーニングとして胸部X線検査（a：心肺評価）、呼吸機能検査（b：肺機能評価）、ABO血液型検査（e：輸血準備）が適切。ホルター心電図（c：24時間記録で不整脈検索用）と脳波検査（d：てんかん診断等）はルーチンのスクリーニングには含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm013 | clinical_eng | 2021 | 13 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 外傷・熱傷 | 2 | 熱傷について誤っているのはどれか。 | Ⅰ度熱傷は瘢痕を残さず治癒する。 | Ⅰ度熱傷は水疱形成が特徴である。 | 熱傷性ショックは循環血液量減少性ショックである。 | Ⅲ度の熱傷創は植皮による創閉鎖を行う。 | Ⅲ度熱傷で生じた壊死創に対してはデブリードマンを行う。 | B | I度熱傷は表皮のみの損傷で発赤・疼痛を特徴とし、水疱形成はみられない。水疱形成はII度（浅達性）熱傷の特徴である。I度は瘢痕なく治癒（a正）、熱傷性ショックは循環血液量減少性（c正）、III度には植皮（d正）やデブリードマン（e正）が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm014 | clinical_eng | 2021 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 自然気胸について正しいのはどれか。 | 女性に多い。 | 聴診所見では健側の呼吸音が減弱する。 | 胸部CT所見ではブラが確認される。 | 陽圧換気中は発生しない。 | 緊張性気胸は自然軽快する。 | C | 自然気胸では胸部CTでブラ（肺胞壁の破綻による嚢胞）が確認される。男性に多い（a誤）、患側の呼吸音が減弱する（b誤）、陽圧換気中にも発生しうる（d誤）、緊張性気胸は緊急処置が必要（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm015 | clinical_eng | 2021 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 心筋梗塞の急性期合併症はどれか。 a．僧帽弁乳頭筋断裂 b．心房中隔穿孔 c．WPW症候群 d．完全房室ブロック e．心破裂 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 心筋梗塞の急性期合併症には僧帽弁乳頭筋断裂（a正）、完全房室ブロック（d正）、心破裂（e正）がある。心房中隔穿孔ではなく心室中隔穿孔が合併症（b誤）。WPW症候群は先天性の副伝導路による疾患で心筋梗塞の合併症ではない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm016 | clinical_eng | 2021 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | 低血糖症状はどれか。 a．動 悸 b．手指振戦 c．下 痢 d．多 尿 e．顔面蒼白 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 低血糖症状は交感神経刺激症状として動悸（a正）、手指振戦（b正）、顔面蒼白（e正）がみられる。下痢は低血糖の症状ではない（c誤）。多尿は高血糖（糖尿病）の症状であり低血糖では生じない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm017 | clinical_eng | 2021 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | グラム陰性菌はどれか。 a．緑膿菌 b．肺炎桿菌 c．破傷風菌 d．ジフテリア菌 e．黄色ブドウ球菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | グラム陰性菌は緑膿菌（a正）と肺炎桿菌（b正）である。破傷風菌（c）はグラム陽性嫌気性桿菌、ジフテリア菌（d）はグラム陽性桿菌、黄色ブドウ球菌（e）はグラム陽性球菌。グラム染色による細菌分類は感染症治療の基本知識。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm018 | clinical_eng | 2021 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 慢性腎臓病（CKD）の重症度分類に用いられるのはどれか。 a．血 圧 b．年 齢 c．尿タンパク定量 d．eGFR e．血中尿素窒素値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | CKDの重症度分類（KDIGO分類）には原疾患（尿タンパク等）、GFR区分（eGFR）、アルブミン尿区分が用いられる。尿タンパク定量（c正）とeGFR（d正）が該当。血圧（a誤）、年齢（b誤）、BUN（e誤）は分類の直接的指標ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm019 | clinical_eng | 2021 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 虫垂炎について正しいのはどれか。 | 突然の下痢で発症する。 | McBurney点は左下腹部の圧痛点のことである。 | 腹部超音波検査が診断に有用である。 | 血中アンモニア濃度の上昇が特徴である。 | 血球成分除去療法の適応疾患である。 | C | 虫垂炎の診断には腹部超音波検査が有用で、虫垂の腫大や周囲の炎症所見を描出できる。突然の嘔吐・心窩部痛で発症し下痢ではない（a誤）、McBurney点は右下腹部（b誤）、アンモニア上昇は肝疾患の所見（d誤）、血球成分除去は潰瘍性大腸炎等の治療（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm020 | clinical_eng | 2021 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 鉄欠乏性貧血の所見で正しいのはどれか。 a．血清フェリチン低値 b．血清間接ビリルビン高値 c．血清エリスロポエチン低値 d．平均赤血球容積（MCV）低値 e．血清総鉄結合能（TIBC）高値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 鉄欠乏性貧血ではフェリチン低値（a正：鉄貯蔵の低下）、MCV低値（d正：小球性貧血）、TIBC高値（e正：鉄結合能の代償的増加）がみられる。間接ビリルビン高値は溶血性貧血（b誤）、エリスロポエチンは代償的に高値となる（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm021 | clinical_eng | 2021 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 2 | 分節麻酔が可能な麻酔法はどれか。 | 吸入麻酔 | 表面麻酔 | 静脈麻酔 | 浸潤麻酔 | 硬膜外麻酔 | E | 分節麻酔（特定の脊髄分節領域のみを麻酔）が可能なのは硬膜外麻酔である。カテーテルを硬膜外腔に留置し、局所麻酔薬を注入することで特定の脊髄レベルの神経をブロックできる。吸入・静脈麻酔は全身麻酔、表面・浸潤麻酔は局所の麻酔であり分節麻酔はできない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm022 | clinical_eng | 2021 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．深昏睡 b．脳波徐波化 c．左右瞳孔不同 d．脳幹反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 脳死判定基準には深昏睡（a正）、脳幹反射消失（d正）、自発呼吸消失（e正）が含まれる。脳波は平坦脳波（電気的無活動）でなければならず、徐波化では不十分（b誤）。瞳孔は両側固定散大であり、左右不同は脳死の所見ではない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm023 | clinical_eng | 2021 | 23 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性呼吸促拍症候群（ARDS）の診断に必要な情報はどれか。 a．PaO2 b．PaCO2 c．中心静脈圧 d．吸入酸素分画（FⅠO2） e．胸部X線画像 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ARDSのベルリン定義による診断にはPaO2（a正）、FIO2（d正：P/F比の算出に必要）、胸部X線画像（e正：両側浸潤影の確認）が必要。PaCO2（b誤）や中心静脈圧（c誤）は診断基準に含まれない。心原性肺水腫の除外も必要だが中心静脈圧は必須ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm024 | clinical_eng | 2021 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | スパイロメトリーで測定できる項目はどれか。 a．全肺気量 b．最大吸気量 c．予備呼気量 d．1秒率 e．機能的残気量 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | スパイロメトリーで測定できるのは最大吸気量（b正）、予備呼気量（c正）、1秒率（d正）である。全肺気量（a誤）と機能的残気量（e誤）は残気量を含むため、スパイロメトリー単独では測定できず、ヘリウム希釈法等が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm025 | clinical_eng | 2021 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 移植 | 2 | 臓器移植医療において実施されていない臓器はどれか。 | 心 臓 | 肺 | 膵 臓 | 腎 臓 | 大 腸 | E | 臓器移植医療において大腸の移植は日本では実施されていない。心臓、肺、膵臓、腎臓はいずれも脳死下または生体からの臓器移植が実施されている。小腸の移植は行われているが、大腸は移植の対象臓器には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm026 | clinical_eng | 2021 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 信号処理の方法と目的との組合せで正しいのはどれか。 | 微分演算 -- 高周波成分の除去 | 移動平均 -- 周波数スペクトルの解析 | 自己相関関数 -- 周期的信号の抽出 | フーリエ変換 -- エイリアシングの除去 | ウェーブレット変換 -- SN比の改善 | C | 自己相関関数は信号の周期性を評価する手法で、周期的信号の抽出に用いられる。微分は変化率の検出（高周波強調）で除去ではない（a誤）、移動平均は平滑化（b誤）、フーリエ変換は周波数解析（d誤）、ウェーブレット変換は時間-周波数解析（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm027 | clinical_eng | 2021 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体磁気計測 | 2 | 脳磁計について誤っているのはどれか。 | ホール素子が用いられる。 | センサの冷却に液化ヘリウムが用いられる。 | SQUIDが用いられる。 | 電流ダイポールの位置が推定できる。 | 磁気シールド室が必要である。 | A | 脳磁計（MEG）にはSQUID（超伝導量子干渉素子）が用いられ、ホール素子は用いない。ホール素子は磁場測定に用いるが感度が不足する。SQUIDの冷却に液化ヘリウム、電流ダイポール位置推定、磁気シールド室の必要性はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm028 | clinical_eng | 2021 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 観血式血圧測定で、実際よりも最高血圧が低く、最低血圧が高く表示される原因となるのはどれか。 | トランスデューサの位置が右心房よりも高い。 | 加圧バッグの内圧が標準よりも高い。 | 血液凝固によってカテーテル内腔が狭窄する。 | ゼロ点調整が不良である。 | 導管系が共振する。 | C | カテーテル内腔が血液凝固により狭窄すると、圧伝達系のダンピングが増大し、波形が鈍化する。その結果、最高血圧は実際より低く、最低血圧は高く表示される（オーバーダンピング）。トランスデューサ位置やゼロ点不良はオフセット誤差、共振はアンダーダンピング。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm029 | clinical_eng | 2021 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 2 | 差圧方式の呼吸計測装置はどれか。 | ベネディクトロス型スパイロメータ | フライシュ型ニューモタコグラフ | 熱線式流量計 | 超音波流量計 | タービン型流量計 | B | フライシュ型ニューモタコグラフは細管束（層流素子）の前後の差圧を測定し、ハーゲン・ポアズイユの法則に基づいて流量を求める差圧方式の呼吸計測装置である。ベネディクトロス型は容量変化式、熱線式は冷却効果、超音波式は伝播速度差、タービン型は回転数による測定。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm030 | clinical_eng | 2021 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 家庭用電子体温計について正しいのはどれか。 | 深部体温の計測に適している。 | 婦人用は一般用よりも精度が高い。 | 温度センサにCdSeを用いる。 | 予測式より実測式の方が測定時間が短い。 | ヒータを内蔵している。 | B | 家庭用電子体温計の婦人用は基礎体温測定のため一般用よりも精度が高い（0.01℃単位の表示が可能）。深部体温測定には不適（a誤）、温度センサにはサーミスタを使用しCdSeではない（c誤）、実測式の方が測定時間が長い（d誤）、ヒータは内蔵していない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm031 | clinical_eng | 2021 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 3 | X線画像計測について正しいのはどれか。 | CT値は骨のX線吸収係数を基準に算出される。 | X線CTのスライス厚は50µm程度である。 | X線CTの空間分解能は5mm程度である。 | 時間差分法は造影剤投与前後の画像を差分している。 | ヨード系造影剤はX線吸収量が小さい。 | D | X線CTの時間差分法（サブトラクション法）は造影剤投与前後の画像を差分して血管等を強調する方法である。CT値は水を基準（0HU）に算出（a誤）、スライス厚は0.5〜10mm程度（b誤）、空間分解能は0.5mm程度（c誤）、ヨード系造影剤はX線吸収が大きい（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm032 | clinical_eng | 2021 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | ラジオアイソトープによる画像計測 | 2 | ラジオアイソトープを用いた画像撮影について誤っているのはどれか。 | X線CTに比べて空間分解能が低い。 | SPECTは心筋の血流を観察できる。 | FDG-PETはがん診断に有用である。 | SPECTは中性子線を検出する。 | PETは陽電子放出核種を用いる。 | D | SPECTはγ線を検出する装置であり、中性子線ではない。放射性医薬品から放出されるγ線をガンマカメラで検出して画像化する。X線CTより空間分解能が低い（a正）、心筋SPECT（b正）、FDG-PET（c正）、PETの陽電子放出核種使用（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm033 | clinical_eng | 2021 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 使用エネルギーと治療法との組合せで正しいのはどれか。 | 熱 -- PTCA | 電磁波 -- VAD | 粒子線 -- ESWL | 電 流 -- ICD | 超音波 -- CHDF | D | ICD（植込み型除細動器）は電流エネルギーを用いて致死性不整脈を治療する装置である。PTCAは機械力（a誤）、VADも機械力（b誤）、ESWLは衝撃波（c誤）、CHDFは液体の流れ（e誤）が主要なエネルギー。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm034 | clinical_eng | 2021 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．対極板の接触面積は10cm2前後である。 b．ゲルパッド型は静電結合である。 c．導電結合型対極板は、静電結合型よりも接触インピーダンスが高い。 d．高周波漏れ電流の測定には200Ωの無誘導抵抗を使用する。 e．アクティブ電極と生体接触部のインピーダンスは400Ω前後である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 電気メスの高周波漏れ電流測定には200Ωの無誘導抵抗を使用（d正）、アクティブ電極の接触部インピーダンスは400Ω前後（e正）。対極板の接触面積は100cm²以上（a誤）、ゲルパッド型は導電結合（b誤）、導電結合型の方が接触インピーダンスが低い（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm035 | clinical_eng | 2021 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | RFカテーテルアブレーションについて正しいのはどれか。 a．徐脈性不整脈の治療に用いる。 b．X線透視装置は不要である。 c．カテーテル電極先端は300℃以上になる。 d．カテーテル電極から高周波電流を流す。 e．ペースメーカの誤作動を起こす。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | RFカテーテルアブレーションではカテーテル電極から高周波電流を流し（d正）、ペースメーカの誤作動を起こす可能性がある（e正）。頻脈性不整脈の治療に用いる（a誤）、X線透視が必要（b誤）、電極先端温度は50〜70℃程度（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm036 | clinical_eng | 2021 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLによる結石破砕時に損傷の危険がある組織はどれか。 a．肺 b．腸 c．肝 臓 d．腎 臓 e．筋 肉 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ESWLでは衝撃波が気体を含む組織で損傷を引き起こしやすい。肺（a正：含気臓器）と腸（b正：ガスを含む）は衝撃波による損傷リスクがある。肝臓、腎臓、筋肉は実質臓器で損傷リスクは相対的に低い（ただし腎臓は焦点近傍の場合注意）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm037 | clinical_eng | 2021 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 誤っている組合せはどれか。 a．光線力学的治療 -- 半導体レーザ b．角膜形成術 -- ArFエキシマレーザ c．網膜光凝固 -- CO2レーザ d．内視鏡的癌治療 -- Arレーザ e．尿路結石破砕 -- Ho：YAGレーザ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 網膜光凝固にはアルゴンレーザやダイオードレーザが用いられ、CO2レーザは使用しない（c誤）。CO2レーザは水に吸収されやすく眼球内到達が困難。また内視鏡的癌治療にArレーザではなくNd:YAGレーザ等が使用される（d誤）。光線力学治療、ArFエキシマレーザ、Ho:YAGレーザは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm038 | clinical_eng | 2021 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 2 | 内視鏡外科手術について正しいのはどれか。 | 気腹には窒素を使用する。 | 気腹により静脈還流量は減少する。 | 気腹中の電気メス使用は困難である。 | 腹腔内圧は手動で維持する。 | 下肢深部静脈血栓症対策は不要である。 | B | 内視鏡外科手術の気腹により腹腔内圧が上昇し、下大静脈が圧迫されて静脈還流量は減少する。気腹にはCO2を使用（a誤）、気腹中も電気メス使用可能（c誤）、気腹圧は自動制御（d誤）、静脈還流減少により深部静脈血栓症リスクが増加するため対策が必要（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm039 | clinical_eng | 2021 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 2 | 医療機器とその有害事象との組合せで適切でないのはどれか。 | マイクロ波加温装置 -- キャビテーション | 熱希釈式心拍出量計 -- 不整脈 | 経皮的酸素分圧モニタ -- 水 疱 | 電気メス -- 熱 傷 | レーザメス -- 眼傷害 | A | マイクロ波加温装置の有害事象はキャビテーションではなく熱傷である。キャビテーションは超音波の有害事象。熱希釈法カテーテルによる不整脈（b正）、経皮酸素モニタの水疱（c正）、電気メスの熱傷（d正）、レーザメスの眼傷害（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm040 | clinical_eng | 2021 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器の単一故障状態でないのはどれか。 | 絶縁のいずれか1つの短絡 | 沿面距離または空間距離のいずれか1つの短絡 | 保護接地線の断線 | 電源導線のいずれか1本の断線 | 強化絶縁の短絡 | E | 強化絶縁は基礎絶縁と補強絶縁の両方の機能を持つ一体構造の絶縁であり、その短絡は想定される単一故障状態ではない（二重の故障に相当）。絶縁の短絡、沿面距離の短絡、保護接地線の断線、電源導線の断線はいずれも単一故障状態として試験される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm041 | clinical_eng | 2021 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 定格電流15Aの医用コンセントの保持力［N］として適切なのはどれか。 | 1 | 5 | 10 | 50 | 75 | D | 定格電流15Aの医用コンセントの保持力は約50Nが適切である。医療現場ではプラグの抜けによる電源遮断を防止するため、一般家庭用コンセント（約10N）より大きな保持力が求められる。ただし緊急時に抜けないほど強すぎてもいけない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm042 | clinical_eng | 2021 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | 定格電圧100V、消費電力500WのME機器の保護接地線抵抗を測定するときにJIS T 0601-1で規定されている測定電流値［A］はどれか。 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | D | JIS T 0601-1では保護接地線抵抗の測定電流は定格電流の1.5倍（最大25A）と規定されている。消費電力500W/100V=定格電流5Aだが、測定には25Aを使用する。保護接地の信頼性を確保するため、実際の使用電流より大きな電流で試験を行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm043 | clinical_eng | 2021 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 酸素流量2L/minで10時間投与したいとき酸素ボンベの内圧は少なくとも何MPa必要か。 ただし、容器の内容量は40Lとする。 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | B | 必要酸素量=2L/min×60min×10h=1200L。ボンベ容量40Lから必要内圧=1200/40=30気圧=3MPa。ボンベの内圧と使用可能量の関係を理解し、簡単な計算で求められる基本的な問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm044 | clinical_eng | 2021 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | ある機器の信頼度を調査したところ、20回のうち19回使用できた。同時に使用するもう1台の機器は10回のうち8回使用できた。この2台を同時に使用できる確率はどれか。 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.8 | 0.76 | E | 2台を同時に使用できる確率は各機器の信頼度の積で求められる。機器A：19/20=0.95、機器B：8/10=0.8。同時使用確率=0.95×0.8=0.76。直列システムの信頼度計算の基本問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm045 | clinical_eng | 2021 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけている法律はどれか。 | 医薬品医療機器等法 | 労働安全衛生法 | 臨床工学技士法 | 製造物責任法 | 医療法 | E | 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけているのは医療法（第6条の12）である。医薬品医療機器等法は製造販売に関する法律、臨床工学技士法は資格法、製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償、労働安全衛生法は職場の安全衛生に関する法律。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm046 | clinical_eng | 2021 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | ＋1C、－1Cの点電荷の間に働く引力は、電荷間の距離が2×10－2mのとき、1×10－2mの場合に比べて何倍となるか。 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | D | 図を参照。クーロンの法則F=kQ1Q2/r²より、距離が2倍になるとFは1/4倍になる。距離2×10⁻²mは1×10⁻²mの2倍であるから、引力は1/2²=1/4倍。逆二乗の法則の基本的な計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm047 | clinical_eng | 2021 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 糸に円形磁石を取り付けて振り子を作り、その振り子の支点の真下に円形コイルを水平に置いた。磁石の上面はN極、下面はS極であり、磁石の直径はコイルの直径と同程度とする。振り子2往復分のコイルの端子電圧波形はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。磁石がコイル上を通過する際、ファラデーの電磁誘導の法則により磁束変化に応じた起電力が発生する。磁石がコイルに近づくとき・遠ざくときで極性が反転し、コイル直上通過時にゼロを通る波形となる。往復運動により正負交互の波形が2往復分生じる。 | True | 2021_ce_21_pm047.jpg;2021_ce_21_pm047_2.jpg;2021_ce_21_pm047_3.jpg;2021_ce_21_pm047_4.jpg;2021_ce_21_pm047_5.jpg;2021_ce_21_pm047_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm048 | clinical_eng | 2021 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 巻数20回のコイルを貫く磁束が3秒間に0.5Wbから2.0Wbまで一定の割合で変化した。コイルに発生する電圧［V］はどれか。 | 5 | 10 | 40 | 75 | 90 | B | 図を参照。ファラデーの法則V=-N×ΔΦ/Δt。N=20回、ΔΦ=2.0-0.5=1.5Wb、Δt=3s。V=20×1.5/3=10V。コイルの巻数と磁束変化率から誘導起電力を求める基本計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm049 | clinical_eng | 2021 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図は内部抵抗r、起電力9.0Vの電池に、48Ωの負荷抵抗を接続した回路である。抵抗の端子間電圧が8.0Vのとき、内部抵抗r［Ω］はどれか。 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 6 | E | 図を参照。起電力9.0V、端子電圧8.0V、負荷抵抗48Ω。負荷電流I=8.0/48=1/6A。内部抵抗での電圧降下=9.0-8.0=1.0V。r=1.0/(1/6)=6Ω。オームの法則とキルヒホッフの電圧則による基本計算。 | True | 2021_ce_21_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm050 | clinical_eng | 2021 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図の回路でab間の正弦波交流電力（有効電力）を求める式として正しいのはどれか。 | （電圧の振幅値）×（電流の振幅値） | （電圧の実効値）×（電流の実効値） | （電圧の振幅値）×（電流の振幅値）×（力率） | （電圧の実効値）×（電流の実効値）×（力率） | （電圧の実効値）×（電流の実効値）×（無効率） | D | 図を参照。正弦波交流の有効電力（実消費電力）は「電圧の実効値×電流の実効値×力率（cosφ）」で求められる。力率は電圧と電流の位相差のコサインであり、抵抗成分のみの消費電力を表す。無効電力は無効率（sinφ）を用いる。 | True | 2021_ce_21_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm051 | clinical_eng | 2021 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 正しいのはどれか。 a．理想ダイオードの順方向抵抗は無限大である。 b．バイポーラトランジスタは電圧制御素子である。 c．ピエゾ効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 d．FETのnチャネルの多数キャリアは電子である。 e．CMOS回路はバイポーラトランジスタ回路よりも消費電力が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。nチャネルFETの多数キャリアは電子（d正）、CMOS回路はバイポーラより消費電力が少ない（e正）。理想ダイオードの順方向抵抗はゼロ（a誤）、バイポーラトランジスタは電流制御素子（b誤）、ホール効果が磁気センサに利用される（c誤：ピエゾ効果は圧力センサ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm052 | clinical_eng | 2021 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の波形を図2の回路のviに加えたときのvoはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ダイオードを含む回路では入力波形の正負に応じてダイオードの導通・遮断が切り替わる。半波整流やクリッピング等の波形変換が行われ、入力波形と回路構成から出力波形を推定する必要がある。 | True | 2021_ce_21_pm052.jpg;2021_ce_21_pm052_2.jpg;2021_ce_21_pm052_3.jpg;2021_ce_21_pm052_4.jpg;2021_ce_21_pm052_5.jpg;2021_ce_21_pm052_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm053 | clinical_eng | 2021 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について誤っているのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | R<sub>i</sub>とR<sub>f</sub>が等しいとき、増幅度の絶対値は1である。 | R<sub>i</sub>に流れる電流とR<sub>f</sub>に流れる電流の大きさは等しい。 | V<sub>i</sub>とV<sub>o</sub>の極性は反対である。 | p点の電位は0Vである。 | 入力インピーダンスは無限大である。 | E | 図を参照。反転増幅回路の入力インピーダンスはRi（入力抵抗）に等しく、無限大ではない。非反転増幅回路では入力インピーダンスは理想的に無限大となる。Ri=Rfで増幅度1（a正）、Ri電流=Rf電流（b正）、反転動作（c正）、仮想接地（d正）はいずれも正しい。 | True | 2021_ce_21_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm054 | clinical_eng | 2021 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 同相利得が－20dB、同相除去比（CMRR）が100dBの差動増幅器の差動利得［dB］はどれか。 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | C | 図を参照。CMRR=差動利得-同相利得（dB）。CMRR=100dB、同相利得=-20dBより、差動利得=CMRR+同相利得=100+(-20)=80dB。CMRRの定義と計算方法を理解することが重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm055 | clinical_eng | 2021 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の論理回路を論理式で表したのはどれか。 | F＝A・B | F＝A＋B | F＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>・<span style="text-decoration:overline;">B</span> | F＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span> | F＝<span style="text-decoration:overline;">A＋B</span> | A | 図を参照。論理回路の入出力関係を真理値表で確認する。NAND、NOR等の基本ゲートの組合せから等価な論理式F=A・B（AND）を導出する。ド・モルガンの定理を用いた論理回路の簡略化の理解が求められる。 | True | 2021_ce_21_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm056 | clinical_eng | 2021 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 信号波の振幅に応じてパルス波の幅（デューティ比）を変化させる変調方式はどれか。 | PAM | PWM | PPM | PCM | PFM | B | PWM（Pulse Width Modulation：パルス幅変調）は信号波の振幅に応じてパルスのデューティ比を変化させる変調方式。PAMは振幅変調、PPMは位置変調、PCMはデジタル変調、PFMは周波数変調。各変調方式の違いを理解する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm057 | clinical_eng | 2021 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 1ピクセルが赤、緑、青の各色256階調で構成されている縦1024ピクセル、横1024ピクセルのカラー画像1枚のデータ量［MByte］はどれか。 ただし、画像以外のデータは無視し、圧縮符号化は行わないものとする。 | 1 | 3 | 24 | 256 | 768 | B | 図を参照。1ピクセルあたりRGB各8bit=3Byte。1024×1024×3=3,145,728Byte=3MByte。画像データ量の計算には解像度×色深度の基本式を用いる。1MByte=1024×1024Byteとして計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm058 | clinical_eng | 2021 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図は入力値の平均を求めるフローチャートである。（a）、（b）に入る組合せはどれか。 | （a）n ← n＋x -- （b）s ← s＋1 | （a）n ← n＋n -- （b）s ← s＋n | （a）n ← n＋1 -- （b）s ← s＋x | （a）n ← n＋s -- （b）s ← x＋1 | （a）n ← n＋x -- （b）s ← s＋s | C | 図を参照。入力値の平均を求めるフローチャートでは、nはカウンタ（入力回数）、sは入力値の合計を管理する。n←n+1（カウンタ加算）、s←s+x（合計への加算）の組合せが正しい。最後にs/nで平均を算出する。 | True | 2021_ce_21_pm058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm059 | clinical_eng | 2021 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | クライアントサーバシステムについて誤っているのはどれか。 | サービスを提供する側をサーバという。 | サーバの障害はシステム全体に影響する。 | クライアントの増加はサーバの負荷を軽減させる。 | Webブラウザはクライアントソフトである。 | 電子メールの配送はメールサーバが行う。 | C | クライアントの増加はサーバへのリクエスト増加を招き、サーバの負荷は増大する（軽減ではない）。サービス提供側がサーバ（a正）、サーバ障害の影響（b正）、Webブラウザがクライアント（d正）、メールサーバの役割（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm060 | clinical_eng | 2021 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 施設内でUSBメモリを使用する際のリスクに該当しないのはどれか。 | 紛 失 | 情報の不正持ち出し | 故障による情報消失 | 不正ソフトウェアの持ち込み | フィッシングによる情報漏洩 | E | フィッシングはネット上の偽サイト等で情報を詐取する攻撃であり、USBメモリの物理的使用とは直接関係がない。紛失（a）、不正持ち出し（b）、故障による情報消失（c）、マルウェア持ち込み（d）はいずれもUSBメモリ使用時のリスクである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm061 | clinical_eng | 2021 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | バイオメトリクス認証はどれか。 a．指紋で認証する。 b．ワンタイムパスワードで認証する。 c．画面に表示された9点の一部を一筆書きで結ぶ。 d．「秘密の質問」に答える。 e．虹彩パターンで認証する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。バイオメトリクス認証は身体的特徴を利用する認証方式で、指紋認証（a正）と虹彩パターン認証（e正）が該当する。ワンタイムパスワード（b）は知識・所有、パターンロック（c）は知識、秘密の質問（d）は知識に基づく認証である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm062 | clinical_eng | 2021 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のシステム関数（Y/X）はどれか。 | 2s | 1/2s | 1/1＋2s | 1/1＋s | 2/2＋s | C | 図を参照。ブロック線図からシステム関数（伝達関数）Y/Xを求める。フィードバック系の伝達関数はG/(1+GH)の形で、図の構成要素から1/(1+2s)が導出される。ラプラス変換とブロック線図の基本知識が必要。 | True | 2021_ce_21_pm062.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm063 | clinical_eng | 2021 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高流量鼻カニューレ酸素療法について誤っているのはどれか。 | 最大10L/minの吸気流量を供給できる。 | ブレンダ型では高圧空気と酸素を混合して高濃度酸素を供給する。 | ベンチュリー型では医療ガス設備酸素のみで高濃度酸素を供給する。 | 通常は専用の鼻カニューレを用いる。 | 呼気終末陽圧（PEEP）効果が得られる。 | A | 高流量鼻カニューレ酸素療法（HFNC）は最大60L/min程度の高流量ガスを供給でき、10L/minは誤り。ブレンダ型の高圧空気・酸素混合（b正）、ベンチュリー型の酸素のみ使用（c正）、専用鼻カニューレ使用（d正）、PEEP効果（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm064 | clinical_eng | 2021 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 動脈血液ガスについて正しいのはどれか。 a．ベースエクセス（BE）は酸塩基平衡の目安となる。 b．pHの基準値は7.00である。 c．HCO3－の基準値は20±2mEq/Lである。 d．CO2分圧の基準値は35～45mmHgである。 e．酸素分圧の基準値は年齢により異なる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ベースエクセスは酸塩基平衡の代謝性因子の指標（a正）、CO2分圧の基準値は35〜45mmHg（d正）、酸素分圧の基準値は加齢とともに低下し年齢による（e正）。pHの基準値は7.40±0.05（b誤）、HCO3⁻の基準値は24±2mEq/L（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm065 | clinical_eng | 2021 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 加温加湿器と人工鼻に関して正しいのはどれか。 a．人工鼻では死腔が減少する。 b．加温加湿器と人工鼻の併用により十分な加湿が可能となる。 c．人工鼻の方が気道粘膜熱傷のリスクが少ない。 d．気道分泌の多い患者では加温加湿器を選択する。 e．ヒータワイヤを持たない加温加湿器では回路内に結露を生じやすい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 人工鼻は気道分泌物で閉塞するリスクがあるため、分泌の多い患者には加温加湿器が適切（d正）。ヒータワイヤなし加温加湿器は結露しやすい（e正）。人工鼻は熱傷リスクが少ない（c正）。人工鼻は死腔が増加する（a誤）、併用は過加湿・閉塞のリスクがあり禁忌（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm066 | clinical_eng | 2021 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | COPD患者の在宅NPPVについて正しいのはどれか。 a．日中はNPPVで、夜間は酸素吸入療法を用いることが多い。 b．TPPVに比べて患者への侵襲は大きい。 c．換気補助による呼吸筋の負担を軽減できる。 d．TPPVよりも使用頻度が高くなっている。 e．排痰の多い症例でも安全に使用できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | COPD患者の在宅NPPVでは換気補助により呼吸筋負担を軽減（c正）、TPPVよりも使用頻度が高くなっている（d正）。日中は通常の活動、夜間にNPPV使用が一般的（a誤：逆）、TPPVより低侵襲（b誤）、排痰困難な症例には注意が必要（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm067 | clinical_eng | 2021 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 高気圧酸素治療装置で正しいのはどれか。 a．第1種治療装置は単室構造に限定される。 b．第1種治療装置は酸素加圧式に限定される。 c．定期点検は2年に1回が義務づけられている。 d．定期点検では安全弁の分解点検を要する。 e．日常点検での使用前点検では通話装置の動作を確認する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 第1種高気圧酸素治療装置は単室構造に限定される（a正）。定期点検では安全弁の分解点検が必要（d正）。使用前点検で通話装置の動作確認を行う（e正）。酸素加圧式に限定されず空気加圧式もある（b誤）、定期点検は1年に1回（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm068 | clinical_eng | 2021 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | 拍動型ポンプはどれか。 a．大動脈バルーンポンプ b．軸流ポンプ c．ローラポンプ d．遠心ポンプ e．空気圧駆動式補助人工心臓 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 拍動型ポンプは大動脈バルーンポンプ（IABP：拍動に同期して駆動）（a正）と空気圧駆動式補助人工心臓（e正）である。軸流ポンプ（b）、ローラポンプ（c）、遠心ポンプ（d）はいずれも定常流（非拍動）ポンプである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm069 | clinical_eng | 2021 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中に用いる血液濃縮器について正しいのはどれか。 | メインの人工心肺回路と別の並列回路を必要とする。 | 除水量の第一の規定因子は装置を通過する血液流量である。 | 血清カリウム濃度の低下効果は透析装置と同等である。 | 遠心力を用いて血球成分と血漿成分を分離する装置である。 | 水分のみでなくアルブミンなどの血漿タンパクも除去される。 | A | 血液濃縮器はメインの人工心肺回路と別の並列回路（バイパス回路）に接続して使用する。除水の主因は陰圧吸引（b誤）、電解質除去効果は透析より低い（c誤）、遠心分離ではなく限外濾過方式（d誤）、アルブミン等は膜を通過せず保持される（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm070 | clinical_eng | 2021 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 体外循環における血液希釈の利点はどれか。 | 溶血の軽減 | 血液粘性の増加 | 酸素運搬能の増加 | 膠質浸透圧の上昇 | 代謝性アルカローシスの軽減 | A | 体外循環における血液希釈の利点は溶血の軽減である。血液粘度低下により赤血球へのせん断応力が軽減される。血液粘性は低下する（b誤）、酸素運搬能はヘマトクリット低下により減少する（c誤）、膠質浸透圧は低下する（d誤）、代謝性アルカローシスとは無関係（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm071 | clinical_eng | 2021 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環における患者側へのヘパリンの初期投与量はどれか。 | 5000単位 | 1.0～1.5mg/kg | 5.0～6.0mg/kg | 200～300単位/kg | 400～500単位/kg | D | 人工心肺を用いた体外循環における患者側へのヘパリン初期投与量は200〜300単位/kgが標準である。5000単位は固定量で不適切（a誤）、1.0〜1.5mg/kgはプロタミンの用量（b誤）、5.0〜6.0mg/kgは過量（c誤）、400〜500単位/kgは過量（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm072 | clinical_eng | 2021 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中の事象と対処法について誤っているのはどれか。 | 溶血が顕著な場合にはポンプチューブの圧閉度を調整する。 | 代謝性アルカローシス時には炭酸水素ナトリウムを投与する。 | ヘマトクリット値の低下時には水分バランスをチェックする。 | ACTが延長しないときにはヘパリンを追加する。 | 脱血不良時には脱血カニューレの挿入部位をチェックする。 | B | 代謝性アルカローシス時に炭酸水素ナトリウム（重曹）を投与するとアルカローシスが悪化するため誤り。代謝性アシドーシス時に投与する。溶血時のチューブ圧閉度調整（a正）、Ht低下時の水分バランスチェック（c正）、ACT延長不良時のヘパリン追加（d正）、脱血不良時の確認（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm073 | clinical_eng | 2021 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | ECMOについて正しいのはどれか。 a．ACTを400秒以上に保つ。 b．V-Vバイパスのみである。 c．新生児にも使用される。 d．全身麻酔を必要としない。 e．ローラポンプを用いることが多い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ECMOでは新生児にも使用される（c正）、全身麻酔を必要とせず局所麻酔で導入可能（d正）。ACTは200秒前後に管理（a誤）、V-VとV-Aの両方のバイパスがある（b誤）、遠心ポンプを用いることが多い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm074 | clinical_eng | 2021 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 清浄化した透析液を置換補充液として利用する治療はどれか。 | 血液透析 | 血液濾過 | オンライン血液透析濾過 | 持続的血液透析濾過 | 持続的腹膜透析 | C | オンライン血液透析濾過（オンラインHDF）は清浄化した透析液を置換補充液として直接使用する治療法である。血液透析は補充液不要（a誤）、血液濾過は市販の補充液使用（b誤）、CHDF（c誤）も市販補充液、腹膜透析は透析液を腹腔に注入（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm075 | clinical_eng | 2021 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 市販されている血液透析用の透析液中の溶質濃度で正しいのはどれか。 a．ブドウ糖濃度 100mg/dL b．重炭酸イオン濃度 25mEq/L c．カリウムイオン濃度 2mEq/L d．マグネシウムイオン濃度 0mEq/L e．ナトリウムイオン濃度 154mEq/L | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 市販透析液の標準的な組成はブドウ糖100mg/dL（a正）、重炭酸イオン25〜35mEq/L（b正）、カリウム2.0mEq/L（c正）。マグネシウムは1.0mEq/L程度含まれている（d誤）、ナトリウムは140mEq/L前後（e誤）。透析液組成の知識は臨床で重要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm076 | clinical_eng | 2021 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 標準体重60kgの無尿の血液透析患者の食事療法で正しいのはどれか。 a．食塩 15g/日 b．リン 800mg/日 c．タンパク質 70g/日 d．カリウム 4000mg/日 e．エネルギー 1000kcal/日 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 透析患者の食事ではリン800mg/日以下（b正）、タンパク質は1.0〜1.2g/kg/日で約70g（c正）が適切。食塩は6g未満が推奨で15gは過剰（a誤）、カリウムは2000mg以下が推奨で4000mgは過剰（d誤）、エネルギーは30〜35kcal/kg/日で約1800〜2100kcal（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm077 | clinical_eng | 2021 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析量を表す尿素の治療指標はどれか。 | 除去率 | Kt/V | 週平均濃度（TAC） | タンパク異化率（PCR） | 除去量 | B | Kt/Vは尿素の透析量を表す指標で、K（クリアランス）×t（透析時間）/V（体液量）で算出される。透析の適正量評価に最も広く用いられる指標。除去率、TAC、PCR、除去量も透析効率の指標だが、Kt/Vが治療指標として標準的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm078 | clinical_eng | 2021 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 個人用透析装置に組込まれていないのはどれか。 | 電導度計 | 気泡検出器 | 透析液温計 | 除水制御装置 | 透析液浸透圧計 | E | 個人用透析装置に透析液浸透圧計は組み込まれていない。電導度計（透析液濃度監視）、気泡検出器（安全装置）、透析液温計（温度管理）、除水制御装置（除水量管理）はいずれも標準的に装備されている。浸透圧は電導度から間接的に推定される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm079（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2021 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 4 | 患者血液をカラムに直接灌流する治療はどれか。 a．石油ピッチ系活性炭を用いた薬物吸着 b．ポリミキシンBを用いたエンドトキシン吸着 c．トリプトファンを用いた高アセチルコリンレセプタ抗体吸着 d．デキストラン硫酸を用いたLDL吸着 e．酢酸セルロースビーズを用いた顆粒球除去 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 患者血液を直接カラムに灌流する（血漿分離なし）治療は、活性炭による薬物吸着（a正）、デキストラン硫酸によるLDL吸着（d正）、酢酸セルロースビーズによる顆粒球除去（e正）である。ポリミキシンB（b）やトリプトファン（c）も直接灌流法だが、本問では不備問題として複数回答が認められている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm080 | clinical_eng | 2021 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 等速円運動をしている物体がある。質量を0.5倍、角速度を2倍、回転半径を0.5倍としたとき、向心力の大きさは何倍になるか。 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | C | 図を参照。向心力F=mrω²。質量0.5倍、角速度2倍、半径0.5倍とすると、F'=0.5m×0.5r×(2ω)²=0.5×0.5×4×mrω²=1×F。向心力は元と同じ1倍となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm081 | clinical_eng | 2021 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 図はある材料の応力 - ひずみ線図である。E点で除負荷したときの永久ひずみを表すのはどれか。 ただし、一点鎖線はE点から除負荷したときの応力 - ひずみ関係を、細い実線はD、E点から横軸に下ろした垂線を表す。 | OA | AB | BC | OB | OC | D | 図を参照。応力-ひずみ線図でE点から除負荷すると、弾性回復分だけひずみが減少する。除負荷後に残る永久ひずみ（塑性ひずみ）はOBで表される。OAは弾性限界までのひずみ、ABは弾性回復分、BCは弾性回復量の差、OCは全ひずみ。 | True | 2021_ce_21_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm082 | clinical_eng | 2021 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 図のように太さの違うU字形の器に水を入れ、その水を閉じ込めるようにAとBの2つのピストンをつける。Aに力を加えてBに載せた物体を持ち上げるとき、必要となる最小限の力の大きさF［N］に最も近いのはどれか。 ただし、ピストンの質量や摩擦抵抗は無視できるものとする。 | 2.5 | 10 | 25 | 100 | 400 | C | 図を参照。パスカルの原理より、ピストンAの面積をSA、Bの面積をSBとすると、F/SA=W/SB。面積は直径の二乗に比例するため、直径比からF=W×SA/SBを計算し、F≒25Nとなる。 | True | 2021_ce_21_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm083 | clinical_eng | 2021 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | 1000Hzの静止音源に観測者が接近したとき、聞こえる音の振動数が1060Hzであった。観測者の速度［m/s］に最も近いのはどれか。 ただし、音速は340m/sとする。 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | C | ドプラ効果の式：f'=f×(v+vo)/v（観測者接近時）。1060=1000×(340+vo)/340。(340+vo)/340=1.06。340+vo=360.4。vo=20.4≒20m/s。音速と振動数の変化率からドプラ効果の基本式で計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm084 | clinical_eng | 2021 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 放射について誤っているのはどれか。 | 真空中でも放射により熱が伝わる。 | 水中でも放射により熱が伝わる。 | 0℃の物体からも放射により周囲に熱が伝わる。 | 37℃の物体からは主に紫外線が放射される。 | 物体の絶対温度の4乗に比例したエネルギーが放射される。 | D | 37℃の物体から放射されるのは主に赤外線であり、紫外線ではない。ウィーンの変位則により物体温度と放射ピーク波長の関係が決まり、体温程度では遠赤外線領域にピークがある。真空中・水中での放射伝熱、0℃物体からの放射、シュテファン・ボルツマンの法則は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm085 | clinical_eng | 2021 | 85 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 正しいのはどれか。 a．ポアソン比は「縦ひずみ/横ひずみ」である。 b．摩擦係数の単位はm/sである。 c．せん断ひずみとせん断応力は等しい。 d．骨のヤング率は筋肉より大きい。 e．粘性率の単位はPa・sである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 骨のヤング率は筋肉より大きい（d正）、粘性率の単位はPa・s（e正）。ポアソン比は「横ひずみ/縦ひずみ」であり逆（a誤）、摩擦係数は無次元量（b誤）、せん断ひずみとせん断応力は次元が異なり等しくない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm086 | clinical_eng | 2021 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | 放射線感受性の最も高い組織はどれか。 | 骨 髄 | 神 経 | 血 管 | 心 筋 | 脂 肪 | A | 放射線感受性が最も高い組織は骨髄である。ベルゴニー・トリボンドーの法則により、細胞分裂が盛んで未分化な組織ほど放射線感受性が高い。骨髄は造血幹細胞が活発に分裂しており最も感受性が高い。神経、血管、心筋、脂肪は相対的に感受性が低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm087 | clinical_eng | 2021 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について正しいのはどれか。 | UV<sub>A</sub>はUV<sub>C</sub>よりDNAの損傷を引き起こしやすい。 | 遠赤外光の生体作用は電離作用である。 | 水は赤外光より可視光の吸収が大きい。 | メラニンは可視光より紫外線の吸収が大きい。 | デオキシヘモグロビンは可視光より近赤外光の吸収が大きい。 | D | メラニンは可視光よりも紫外線の吸収が大きく、皮膚を紫外線から保護する役割がある。UVCの方がUVAよりDNA損傷を起こしやすい（a誤）、遠赤外光の生体作用は熱作用（b誤）、水は可視光より赤外光の吸収が大きい（c誤）、デオキシHbは近赤外光より可視光の吸収が大きい（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm088 | clinical_eng | 2021 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 医療機器の安全性試験として含まれていないのはどれか。 | 接触面積による分類 | 接触期間による分類 | 溶出物試験 | 物性試験 | 生物学的試験 | A | 接触面積による分類は医用材料のカテゴリ分類であり、安全性試験そのものには含まれない。接触期間による分類（b正：試験項目の選定基準）、溶出物試験（c正：溶出成分の評価）、物性試験（d正：強度等の評価）、生物学的試験（e正：生体適合性評価）は安全性試験に含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm089 | clinical_eng | 2021 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 生体内における材料の劣化に影響しないのはどれか。 | 活性酸素 | 水の存在 | 材料の化学組成 | フィブリノーゲンの存在 | 酵素反応 | D | フィブリノーゲンは材料表面への吸着に関与するが、材料自体の劣化には直接影響しない。活性酸素は酸化分解（a：影響あり）、水は加水分解（b：影響あり）、化学組成は耐久性を決定（c：影響あり）、酵素反応は生分解（e：影響あり）をそれぞれ引き起こす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2021_ce_21_pm090 | clinical_eng | 2021 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | シリコーン（silicone）について正しいのはどれか。 | 親水性である。 | セラミックスである。 | Si-O結合からなる。 | 透析膜に使われる。 | 可塑性である。 | C | シリコーン（silicone）はSi-O結合（シロキサン結合）を主鎖とする有機ケイ素ポリマーである。疎水性であり親水性ではない（a誤）、有機ポリマーでセラミックスではない（b誤）、透析膜にはポリスルホン等が使用される（d誤）、弾性体であり可塑性ではない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am001 | clinical_eng | 2022 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療事故の防止について誤っているのはどれか。 | 医療事故調査の目的は責任の追及である。 | 疲労・ストレスや作業中断はエラーの発生要因である。 | 感染予防にスタンダードプリコーションが重要である。 | 医療事故に該当する事例は日本医療安全調査機構に報告する。 | 事故や障害につながったかもしれない事例をインシデントと呼ぶ。 | A | 医療事故調査の目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止である。日本医療安全調査機構への報告、スタンダードプリコーション、インシデントの定義、エラー発生要因はいずれも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am002 | clinical_eng | 2022 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 図は、厚生労働省令和元年人口動態月報年計による「主な死因別にみた死亡率（人口10万対）の年次推移」である。 矢印のグラフはどれか。 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 老 衰 | 肺 炎 | C | 主な死因別死亡率の年次推移グラフにおいて、心疾患は悪性新生物に次いで第2位の死因であり、近年増加傾向を示す。脳血管疾患は減少傾向、老衰は近年急増、肺炎は横ばいから減少傾向である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am002.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am003 | clinical_eng | 2022 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | ビタミンについて正しいのはどれか。 a．ビタミンAは体内でカロテンを合成する材料になる。 b．脚気はビタミンB2の欠乏により生じる。 c．ビタミンB12の吸収には胃から分泌される内因子が必要である。 d．ビタミンCは抗酸化作用をもつ。 e．ビタミンDの生成には赤外線が必要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ビタミンB12の吸収には胃の壁細胞から分泌される内因子が必要であり（c正しい）、ビタミンCは強い抗酸化作用を持つ（d正しい）。カロテンが体内でビタミンAに変換される（aは逆）。脚気はビタミンB1欠乏（bは誤り）。ビタミンD生成には紫外線が必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am004 | clinical_eng | 2022 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 1 | 投与後に最高薬物血中濃度に達するのが最も速い投与経路はどれか。 | 静脈内注射 | 筋肉内注射 | 皮下注射 | 直腸内投与 | 経口投与 | A | 静脈内注射は薬物を直接血管内に投与するため、投与直後に最高血中濃度に達する。筋肉内注射、皮下注射、直腸内投与、経口投与はいずれも吸収過程を経るため、最高血中濃度到達までに時間を要する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am005 | clinical_eng | 2022 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 悪性腫瘍の特徴として適切でないのはどれか。 | 多段階遺伝子異常 | 細胞異型性 | 非浸潤性増殖 | リンパ行性転移 | 血行性転移 | C | 悪性腫瘍の特徴は浸潤性増殖であり、非浸潤性増殖は良性腫瘍の特徴である。多段階遺伝子異常、細胞異型性、リンパ行性転移、血行性転移はいずれも悪性腫瘍の特徴として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am006 | clinical_eng | 2022 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞小器官について正しいのはどれか。 a．リボソームはタンパク質を合成する。 b．細胞膜は電位勾配を形成する。 c．ゴルジ体はATPを産生する。 d．リソソームは分泌を行う。 e．染色体は核内にある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | リボソームはmRNAの情報に基づきタンパク質を合成する（a正しい）。細胞膜はNa-Kポンプ等により電位勾配を形成する（b正しい）。染色体は核内に存在する（e正しい）。ATP産生はミトコンドリアの機能（cは誤り）。リソソームは細胞内消化を行う（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am007 | clinical_eng | 2022 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 誤っているのはどれか。 | マクロファージは貪食能をもつ。 | 赤血球の寿命は約120日である。 | 第7凝固因子は外因系凝固に関与する。 | 血漿タンパク質で最も多いのはアルブミンである。 | 全血液に対する血漿の容積比をヘマトクリットという。 | E | ヘマトクリットは全血液中に占める赤血球（血球成分）の容積比であり、血漿の容積比ではない。マクロファージの貪食能、赤血球寿命約120日、第VII因子の外因系関与、アルブミンが血漿タンパク質の約60%を占めることはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am008 | clinical_eng | 2022 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 腎臓の集合管に作用するホルモンはどれか。 a．レニン b．アンジオテンシンⅡ c．アルドステロン d．バソプレシン e．エリスロポエチン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | アルドステロンは集合管でNa再吸収とK分泌を促進し（c正しい）、バソプレシン（抗利尿ホルモン）は集合管で水の再吸収を促進する（d正しい）。レニンは傍糸球体細胞から分泌される酵素、アンジオテンシンIIは血管収縮に作用、エリスロポエチンは赤血球産生を促進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am009 | clinical_eng | 2022 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 蝸牛は内耳にある。 | 大脳皮質は白質からできている。 | 中脳、橋および延髄をまとめて脳幹という。 | 脊髄神経のうち、胸神経は12対からなる。 | 脳、脊髄では灰白質に神経細胞が密集している。 | B | 大脳皮質は灰白質（神経細胞体が密集）からできており、白質ではない。蝸牛は内耳にある聴覚器官、脳幹は中脳・橋・延髄の総称、胸神経は12対、灰白質に神経細胞が密集することはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am010 | clinical_eng | 2022 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 月経周期の調節に関わるホルモンを分泌する器官はどれか。 a．卵 巣 b．下垂体前葉 c．下垂体後葉 d．子 宮 e．視床下部 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 月経周期の調節には、卵巣（エストロゲン・プロゲステロン分泌、a正しい）、下垂体前葉（FSH・LH分泌、b正しい）、視床下部（GnRH分泌、e正しい）が関与する。下垂体後葉はオキシトシン・バソプレシンを分泌し月経調節には直接関与しない。子宮は標的器官であり調節ホルモンを分泌しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am011 | clinical_eng | 2022 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒を遅らせる因子はどれか。 a．糖尿病 b．低タンパク血症 c．妊 娠 d．高血圧 e．副腎皮質ステロイド薬の投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 糖尿病は微小循環障害や免疫機能低下により創傷治癒を遅らせる（a正しい）。低タンパク血症はコラーゲン合成低下により治癒遅延（b正しい）。副腎皮質ステロイドは抗炎症作用により創傷治癒を抑制する（e正しい）。妊娠や高血圧は創傷治癒遅延の主要因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am012（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2022 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 睡眠時無呼吸症候群の治療法はどれか。 | CPAP | NPPV | TPPV | 在宅酸素療法 | 高流量鼻カニューレ酸素療法（ハイフローセラピー） | B | 睡眠時無呼吸症候群の標準的治療はCPAP（持続陽圧呼吸療法）であるが、本問は不備問題として複数回答が認められた。NPPVも陽圧換気療法として使用されうる。TPPVや在宅酸素療法、ハイフローセラピーは睡眠時無呼吸症候群の標準治療ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am013 | clinical_eng | 2022 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 血圧上昇の原因となるのはどれか。 | BMI（body mass index）減少 | 尿中ナトリウム排泄低下 | カテコラミン産生低下 | アンジオテンシンⅡ産生低下 | 血管壁/管腔径比低下 | B | 尿中Na排泄低下は体内Na貯留を招き、循環血液量増加を通じて血圧を上昇させる。BMI減少は血圧低下に寄与する。カテコラミン産生低下は血管収縮減少により血圧低下。アンジオテンシンII産生低下も血圧低下。血管壁/管腔径比低下は血管抵抗低下を意味する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am014 | clinical_eng | 2022 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 大動脈弁狭窄症の重症化を示唆する徴候はどれか。 a．腹 水 b．失 神 c．狭心痛 d．左心不全 e．下腿浮腫 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 大動脈弁狭窄症の重症三徴は失神（b）、狭心痛（c）、左心不全（d）である。これらの症状が出現すると予後不良とされる。腹水や下腿浮腫は右心不全の徴候であり、大動脈弁狭窄症の直接的な重症化徴候ではない。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am015 | clinical_eng | 2022 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 3 | 図は甲状腺ホルモンの血中濃度を一定に保つネガティブフィードバック機構を示しいている。 何らかの病気で甲状腺刺激ホルモンの分泌が低下したときの血中ホルモン濃度の変化で正しいのはどれか。 ただし、選択肢は【TRH】 -- 【T3,T4】とする。 | 減 少 -- 減 少 | 減 少 -- 不 変 | 不 変 -- 増 加 | 増 加 -- 減 少 | 増 加 -- 増 加 | D | TSH分泌低下によりT3・T4産生が減少する。T3・T4低下によるネガティブフィードバックが解除されるため、視床下部からのTRH分泌は増加する。これは二次性甲状腺機能低下症のメカニズムである。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am015.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am016 | clinical_eng | 2022 | 16 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 交感神経亢進状態を示す所見はどれか。 | 縮 瞳 | 血圧低下 | 唾液量増加 | 膀胱括約筋弛緩 | 腸管蠕動運動抑制 | E | 交感神経亢進により腸管蠕動運動は抑制される。縮瞳は副交感神経亢進の所見（交感神経では散瞳）。交感神経亢進では血圧上昇、唾液分泌抑制、膀胱括約筋収縮が起こる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am017 | clinical_eng | 2022 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 院内肺炎の主な原因病原体はどれか。 a．緑膿菌 b．結核菌 c．レジオネラ d．肺炎マイコプラズマ e．メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 院内肺炎の主な原因菌は緑膿菌（a正しい）とMRSA（e正しい）である。結核菌は市中感染が主体、レジオネラは空調設備等からの環境感染、マイコプラズマは市中肺炎の原因菌であり、いずれも院内肺炎の主要原因ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am018 | clinical_eng | 2022 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 1 | 我が国における人工透析導入患者の原疾患で最も多いのはどれか。 | IgA腎症 | 多発性嚢胞腎 | 糖尿病性腎症 | 慢性糸球体腎炎 | 急速進行性糸球体腎炎 | C | 日本の透析導入原疾患で最も多いのは糖尿病性腎症であり、1998年以降第1位を維持している。慢性糸球体腎炎はかつて第1位であったが現在は第2位、IgA腎症、多発性嚢胞腎、急速進行性糸球体腎炎の頻度はそれより低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am019 | clinical_eng | 2022 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿路結石の主な成分でないのはどれか。 | リン酸カルシウム | 尿 酸 | シュウ酸カルシウム | コレステロール | シスチン | D | 尿路結石の主成分はシュウ酸カルシウム（最多）、リン酸カルシウム、尿酸、シスチンなどである。コレステロールは胆石の主成分であり、尿路結石の成分ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am020 | clinical_eng | 2022 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 3 | 劇症肝炎について誤っているのはどれか。 | プロトロンビン時間は正常範囲内である。 | 治療抵抗例には肝移植が適応になる。 | 治療として血漿交換がある。 | 広範な肝細胞の壊死を来す。 | 肝性脳症を来す。 | A | 劇症肝炎では広範な肝細胞壊死により凝固因子産生が低下し、プロトロンビン時間は著明に延長する（正常範囲内ではない）。治療には血漿交換や肝移植が含まれ、肝性脳症を伴うことが診断基準に含まれる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am021 | clinical_eng | 2022 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 3 | 出血傾向を示すのはどれか。 a．血友病 b．von Willebrand病 c．ビタミンK欠乏症 d．血管性紫斑病 e．ヘパリン起因性血小板減少症（HIT） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 血友病は凝固因子欠乏による出血傾向を示す（a正しい）。von Willebrand病はvWF欠乏で出血傾向（b正しい）。ビタミンK欠乏症は凝固因子合成障害で出血傾向（c正しい）。血管性紫斑病も出血傾向を示すが、HITは血小板減少にもかかわらず血栓症を起こすのが特徴である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am022 | clinical_eng | 2022 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔中のカプノメータによるモニタリングで検出できないのはどれか。 | 呼吸回路脱離 | 食道挿管 | 不整脈 | 肺塞栓症 | 低換気 | C | カプノメータはCO2濃度を測定する装置であり、不整脈の検出はできない。不整脈検出には心電図モニタが必要。呼吸回路脱離・食道挿管ではCO2波形が消失し、肺塞栓症ではCO2排出低下、低換気ではCO2上昇として検出可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am023 | clinical_eng | 2022 | 23 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 手術室内での安全管理 | 1 | 手術室内の安全管理における患者確認の項目に含まれないのはどれか。 | 患者氏名 | 疾患名 | 手術部位 | 術 式 | 家族の病歴 | E | 手術安全チェックリスト（WHO）における患者確認項目には患者氏名、疾患名、手術部位、術式が含まれる。家族の病歴は患者確認の項目に含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am024 | clinical_eng | 2022 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | トリアージタグが示す救急処置で優先順位の高い順に並べたのはどれか。 | 黒＞赤＞黄＞緑 | 黒＞赤＞緑＞黄 | 赤＞黒＞黄＞緑 | 赤＞黄＞緑＞黒 | 緑＞黄＞赤＞黒 | D | トリアージタグの優先順位は赤（最優先治療群）＞黄（待機的治療群）＞緑（保留群）＞黒（死亡群・不処置群）である。黒は救命不可能と判定されたカテゴリーで、最も優先度が低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am025 | clinical_eng | 2022 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | 免疫の仕組みについて正しいのはどれか。 a．自然免疫の主体はリンパ球である。 b．好中球は抗原を取り込み、情報を提示する。 c．T細胞は細胞表面上のT細胞レセプタで抗原を認識する。 d．B細胞は免疫グロブリンの産生に関与する。 e．一次免疫応答ではIgAの産生が主体である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | T細胞はT細胞レセプター（TCR）で抗原を認識する（c正しい）。B細胞は形質細胞に分化し免疫グロブリン（抗体）を産生する（d正しい）。自然免疫の主体はマクロファージ・好中球等であり（aは誤り）、好中球は抗原提示を行わない（bは誤り）。一次免疫応答の主体はIgMである（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am026 | clinical_eng | 2022 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 誤差率2％の抵抗器の両端電圧を誤差率4％の電圧計で測定した。 測定結果から算出した電流値に含まれる最大の誤差（誤差率［％］）に最も近いのはどれか。 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | D | オームの法則I=V/Rより、電流の誤差率は電圧の誤差率と抵抗の誤差率の和となる。誤差率2%の抵抗と誤差率4%の電圧計を用いた場合、最大誤差率は2+4=6%となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am027 | clinical_eng | 2022 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 2 | 計測機器と用いられるトランスデューサとの組合せで誤っているのはどれか。 | 超音波診断装置 -- 圧電素子 | 熱希釈式心拍出量計 -- サーミスタ | パルスオキシメータ -- ホール素子 | カプノメータ -- 赤外線検出素子 | 観血式血圧計 -- ストレインゲージ | C | パルスオキシメータはLED（発光素子）とフォトダイオード（受光素子）を使用しており、ホール素子は磁気センサである。超音波-圧電素子、熱希釈-サーミスタ、カプノメータ-赤外線検出素子、観血式血圧計-ストレインゲージはいずれも正しい組合せ。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am028 | clinical_eng | 2022 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 図は神経伝導速度の電極配置と計測結果を模式的に表したものである。神経伝導速度を求める式はどれか。 ただし、図中のD1、D2は電極間の距離、T1、T2は潜時を表す。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 神経伝導速度は2点間の距離の差(D1-D2)を潜時の差(T1-T2)で割って算出する。1点のみの刺激では末端器までの伝導時間が含まれるため、2点刺激による差分法を用いる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am028.jpg;2022_ce_22_am028_2.jpg;2022_ce_22_am028_3.jpg;2022_ce_22_am028_4.jpg;2022_ce_22_am028_5.jpg;2022_ce_22_am028_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am029 | clinical_eng | 2022 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 2 | パルスオキシメータの測定誤差の要因とならないのはどれか。 | 患者の体動 | 大気圧の低下 | 末梢循環不全 | 異常ヘモグロビン | 診断用色素の投与 | B | パルスオキシメータは動脈血の脈動成分を利用して酸素飽和度を測定するため、大気圧の低下自体は測定誤差の要因とならない。体動、末梢循環不全、異常ヘモグロビン（COHb、MetHb等）、診断用色素（ICG等）は誤差要因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am030 | clinical_eng | 2022 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 経皮的血液ガス分析について正しいのはどれか。 | 皮下の血流増加のために加温する。 | 計測には脈波信号が必要である。 | 赤外線の吸収を計測している。 | 新生児には使用できない。 | 侵襲的な計測方法である。 | A | 経皮的血液ガス分析では、皮膚を加温（43-44℃）して皮下の血流を増加させ、動脈血に近いガス分圧を経皮的に測定する。脈波信号は不要（パルスオキシメータとは異なる）。電気化学的センサを用いる。新生児にも使用可能で、非侵襲的計測法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am031 | clinical_eng | 2022 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 2 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．生体軟部組織中の音速は約340m/sである。 b．超音波の周波数が高いほど体内での減衰が小さい。 c．超音波は音響インピーダンスが異なる界面で反射する。 d．心室壁の厚さを測定できる。 e．血管内から血管の断面を観察できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 超音波は音響インピーダンスが異なる界面で反射する（c正しい）。心室壁厚の測定が可能（d正しい）。血管内超音波（IVUS）により血管断面を内側から観察できる（e正しい）。生体軟部組織中の音速は約1,530m/sで340m/sは空気中の音速（aは誤り）。高周波ほど減衰は大きい（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am032 | clinical_eng | 2022 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 2 | X線CT撮影について誤っているのはどれか。 | 装置から発生する音はMRIよりも大きい。 | 造影剤を使用して血管を強調する。 | 手術ナビゲーションに用いられる。 | 患者が動くと像が不鮮明になる。 | 放射線防護対策が必要である。 | A | X線CT装置の撮影音はMRIと比較して静かであり、MRIの方が大きな音を発生する。造影剤使用、手術ナビゲーションへの利用、体動による画像劣化、放射線防護の必要性はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am033 | clinical_eng | 2022 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて誤っているのはどれか。 a．切開には連続波を用いる。 b．使用出力は数十kWである。 c．対極板はアクティブ電極である。 d．対極板の接触面積は成人ではおよそ150cm2である。 e．300～500Ωの負荷抵抗で校正する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 電気メスの使用出力は数十~数百Wであり数十kWではない（bは誤り）。対極板は帰還電極（パッシブ電極）でありアクティブ電極ではない（cは誤り）。切開には連続正弦波を使用する（aは正しい）。対極板の接触面積は約150cm2（d正しい）。300~500Ωで校正する（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am034 | clinical_eng | 2022 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型の不整脈治療機器について正しいのはどれか。 a．植込み型除細動器（ICD）はペースメーカの機能も有する。 b．心臓再同期療法（CRT）用ペースメーカは心不全症例に使う。 c．リードレスペースメーカは右心室に留置する。 d．電源としてアルカリ電池を使用する。 e．体外式超音波診断装置の誘導下でリードを留置する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ICDはペースメーカ機能を有する（a正しい）。CRT-Pは心不全患者の心室同期不全を改善する（b正しい）。リードレスペースメーカは右心室に経カテーテル的に留置する（c正しい）。電源はリチウム電池を使用する（dは誤り）。リード留置はX線透視下で行う（eは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am035 | clinical_eng | 2022 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 低圧持続吸引器の吸引圧［cmH2O］は図の中のどれか。 | a | b | c | d | e | D | 低圧持続吸引器の吸引圧は一般的に-10~-20cmH2O程度の範囲であり、図中の該当する圧力範囲を選択する。高圧吸引や陽圧とは異なる範囲に設定される。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am035.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am036 | clinical_eng | 2022 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 流量制御型（容積制御方式）の輸液ポンプについて正しいのはどれか。 a．輸液の成分による誤差は生じない。 b．汎用の輸液セットが使用できる。 c．滴下センサが必要である。 d．滴数制御型（滴下制御方式）に比べて流量のばらつきが大きい。 e．圧閉される部分のチューブ内径の変化で誤差が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 流量制御型輸液ポンプは輸液の成分（粘度等）による流量誤差が生じない（a正しい）。チューブ内径の変化で誤差が生じる（e正しい）。専用の輸液セットが必要（bは誤り）。滴下センサは滴数制御型で必要（cは誤り）。流量のばらつきは滴数制御型より小さい（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am037 | clinical_eng | 2022 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 内視鏡外科手術について正しいのはどれか。 a．気腹には亜酸化窒素を使用する。 b．気腹により下半身からの静脈還流量は増加する。 c．気腹により横隔膜は挙上する。 d．トロッカは体腔へのアクセスに用いる。 e．超音波吸引手術装置の使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 気腹には二酸化炭素を使用する（aは誤り）。気腹により下半身からの静脈還流は減少する（bは誤り）。気腹により腹腔内圧上昇で横隔膜は挙上する（c正しい）。トロッカは体腔へのポートアクセスに使用する（d正しい）。超音波吸引手術装置は使用可能（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am038 | clinical_eng | 2022 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．RF誘電型加温法は深部病変の治療に適している。 b．超音波加温法は肺深部の加温に適している。 c．マイクロ波加温法は脂肪層の発熱が大きい。 d．熱耐性予防のため24時間毎に治療する。 e．体外循環は全身加温法で用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | RF誘電型加温法は対向する電極間の高周波電界で深部加温に適する（a正しい）。体外循環を用いた全身加温法がある（e正しい）。超音波は肺内の空気で減衰し肺深部は困難（bは誤り）。マイクロ波は水分含量の多い組織で発熱が大きい（cは誤り）。熱耐性予防のため72時間以上間隔をあける（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am039 | clinical_eng | 2022 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 体表面に100kHzの電流が流れたとき、およその最小感知電流［mA］はどれか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 100kHzの高周波電流では、神経・筋肉への刺激作用は減少し、熱作用が主となる。100kHzにおける体表面の最小感知電流は約100mAである。低周波（商用周波数）での最小感知電流は約1mAであり、周波数が高くなるほど感知電流は大きくなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am040 | clinical_eng | 2022 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 単一故障状態でないのはどれか。 | 強化絶縁の短絡 | 絶縁のいずれか一つの短絡 | 電源導線のいずれか1本の断線 | 沿面距離または空間距離のいずれか一つの短絡 | 保護接地線またはME機器内部の保護接地接続の開路 | A | 強化絶縁は二重絶縁と同等の保護手段であり、その短絡は単一故障状態とはみなされない。基礎絶縁や補強絶縁のいずれか一つの短絡、電源導線の断線、沿面距離・空間距離の短絡、保護接地線の開路はいずれも単一故障状態に該当する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am041 | clinical_eng | 2022 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定されている漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．R2は1kΩである。 b．C1は0.015µFである。 c．R1とC1で高域通過フィルタを構成している。 d．点線内の合成インピーダンスZは約10kΩとなる。 e．漏れ電流の値は電圧計の指示値をR2で除した値となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 漏れ電流測定用器具（MD）においてR2は1kΩ（a正しい）、C1は0.015µF（b正しい）。R1とC1は低域通過フィルタを構成する（cは誤り）。点線内の合成インピーダンスは約1kΩ（dは誤り）。漏れ電流はV/R2で求める（e正しい）。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am042 | clinical_eng | 2022 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 定格電流が12AのME機器の保護接地線の抵抗測定で、JIS T 06O1-1で規定されている測定電流値［A］はどれか。 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | E | JIS T 0601-1では保護接地線の抵抗測定電流は定格電流の2倍または25Aのいずれか大きい方と規定されている。定格電流12Aの2倍は24Aであるが、25Aの方が大きいため測定電流は25Aとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am043 | clinical_eng | 2022 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガス設備の配管端末器で標準送気圧力が最も高いのはどれか。 | 酸 素 | 治療用空気 | 亜酸化窒素 | 二酸化炭素 | 手術機器駆動用窒素 | E | 手術機器駆動用窒素の標準送気圧力は約900kPaであり、医療ガスの中で最も高い。酸素・治療用空気は約400kPa、亜酸化窒素・二酸化炭素は約400kPaである。駆動用窒素は手術器械の駆動に高い圧力が必要となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am044 | clinical_eng | 2022 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | フェイルセーフはどれか。 a．麻酔器の酸素供給停止時の亜酸化窒素ガス遮断装置 b．電気メスの対極板コード断線検知機構 c．医療ガス配管端末器のピン方式 d．心電図モニタの不整脈アラーム e．IABP装置のバッテリ搭載 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | フェイルセーフは故障時に安全側に作動する仕組みである。麻酔器の酸素停止時のN2O遮断装置（a正しい）と電気メスの対極板断線検知（b正しい）はフェイルセーフに該当する。ピン方式はフールプルーフ、不整脈アラームはモニタリング機能、バッテリ搭載はフォールトトレランスに相当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am045 | clinical_eng | 2022 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 臨床工学技士の業務として認められていないのはどれか。 a．人工呼吸業務における気管挿管 b．人工呼吸装置使用時の吸引による喀痰の除去 c．動脈留置カテーテルからの採血 d．血管への直接穿刺による輸血 e．ECMO用カニューレの挿入 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 臨床工学技士法により、気管挿管（a）、血管への直接穿刺による輸血（d）、ECMOカニューレ挿入（e）は臨床工学技士の業務として認められていない。喀痰吸引（b）や動脈留置カテーテルからの採血（c）は法改正により認められた業務である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am046 | clinical_eng | 2022 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 真空中において、図のようにxy平面上に点電荷A（＋3C）、B（－1Ｃ）が置かれている。 xy平面上で点Pの電位は点Oの電位の何倍か。 | －1.6 | －1.28 | （図参照：選択肢3） | 1.28 | 1.6 | E | 点電荷による電位はV=kQ/rで求められる。点Oと点Pにおける各点電荷A(+3C)、B(-1C)からの距離を用いて電位を計算し、その比を求めると1.6倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am047 | clinical_eng | 2022 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図のような1回巻きのコイルの中心に向けて磁石を急速に動かした後、磁石を停止させた。 このとき、コイルに流れる電流について正しいのはどれか。 | 磁石の動きに関わらず、電流は流れない。 | 磁石が動いている間、電流はA→B→Cの方向に流れる。 | 磁石が動いている間、電流はC→B→Aの方向に流れる。 | 磁石が停止すると、電流はA→B→Cの方向に流れる。 | 磁石が停止すると、電流はC→B→Aの方向に流れる。 | C | レンツの法則により、磁石をコイルに近づけると磁束の増加を妨げる方向に誘導電流が流れる。磁石が動いている間のみ電流が流れ、停止すると磁束変化がなくなり電流は流れなくなる。電流の方向はC→B→Aとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am048 | clinical_eng | 2022 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図のようにキャパシタを直流電圧源に接続したとき、ab間の電圧［V］はどれか。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | B | 直流定常状態でキャパシタには電流が流れないため、キャパシタの直列接続における電荷保存と電圧分配の法則を用いてab間の電圧を求める。容量の逆比で電圧が分配され、1.5Vとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am049 | clinical_eng | 2022 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 起電力E［V］、内部抵抗r［Ω］の電池2個と可変抵抗R［Ω］を直列に接続した回路がある。可変抵抗で消費される電力が最大になるようにRの値を調整した。 このとき、回路に流れる電流I［A］を表す式として正しいのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 最大電力伝送条件（インピーダンス整合）より、可変抵抗Rでの消費電力が最大となるのはR=2r（電池2個直列の内部抵抗の合計）のときであり、このとき回路電流I=2E/(2r+2r)=E/(2r)となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am049.jpg;2022_ce_22_am049_2.jpg;2022_ce_22_am049_3.jpg;2022_ce_22_am049_4.jpg;2022_ce_22_am049_5.jpg;2022_ce_22_am049_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am050 | clinical_eng | 2022 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路が共振状態にあるとき正しいのはどれか。 | Rの抵抗値を2倍にすると、回路の全インピーダンスは4倍になる。 | Cの静電容量を2倍にすると、回路の全インピーダンスは1/2倍になる。 | Lのインダクタンスを2倍にすると、回路の全アドミタンスは1/4倍になる。 | Cの静電容量を4倍にすると、共振周波数は1/2倍になる。 | Rの抵抗値を4倍にすると、共振周波数は2倍になる。 | D | RLC直列共振回路では共振周波数f=1/(2π√(LC))である。Cを4倍にすると√(4C)=2√Cとなり、共振周波数は1/2倍になる。共振状態ではインピーダンスはRのみとなるため、Rの変更は共振周波数に影響しない。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am051 | clinical_eng | 2022 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 3 | 図の回路の一次側巻線に流れる電流I［A］（実効値）はどれか。 ただし、変圧器は理想的であり、巻数比は1：10とする。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | C | 理想変圧器では一次側電力=二次側電力が成り立つ。巻数比1:10より二次側電圧は一次側の10倍、二次側電流は一次側の1/10となる。二次側の負荷と電圧から電力を求め、一次側電流を計算すると1Aとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am052 | clinical_eng | 2022 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 半導体の性質として正しいのはどれか。 | n型半導体の自由電子と正孔の数は等しい。 | p型半導体の多数キャリアは自由電子である。 | 真性半導体ではどんな温度でも自由電子が存在しない。 | 真性半導体に自由電子を供給する不純物をアクセプタという。 | 共有結合から自由電子が移動して空になった部分を正孔という。 | E | 共有結合において自由電子が移動して空になった部分を正孔という。n型半導体では自由電子が多数キャリアで正孔は少数キャリア（aは誤り）。p型の多数キャリアは正孔（bは誤り）。真性半導体でも熱励起により自由電子は存在する（cは誤り）。ドナーが自由電子を供給する（dは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am053 | clinical_eng | 2022 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路全体の増幅度は26dBである。抵抗値R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とし、log102＝0.3とする。 | 5 | 16 | 20 | 30 | 100 | C | 全体の増幅度26dBは電圧利得で20倍に相当（20log10(20)=26dB）。回路構成から各段の増幅度の積が20倍となるよう抵抗値Rを求めると20kΩとなる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am054 | clinical_eng | 2022 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | viが微分されてvoに出力される回路はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 演算増幅器を用いた微分回路は、入力側にコンデンサ、帰還側に抵抗を配置した構成となる。入力電圧の時間変化率に比例した出力電圧が得られる。積分回路とは入力と帰還の素子配置が逆になる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am054.jpg;2022_ce_22_am054_2.jpg;2022_ce_22_am054_3.jpg;2022_ce_22_am054_4.jpg;2022_ce_22_am054_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am055 | clinical_eng | 2022 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 図の論理回路と真理値表が対応するとき、Fに入る論理演算はどれか。 | AND | OR | NAND | NOR | XOR | D | 論理回路と真理値表を対応させると、NOR演算（A+Bの否定）に該当する。NORは両入力が0のときのみ出力が1となり、それ以外は出力が0となる論理演算である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am056 | clinical_eng | 2022 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 図のようなアンテナはどれか。 | ロッド | アダプティブアレイ | 八 木 | パラボラ | ダイポール | B | アダプティブアレイアンテナは複数のアンテナ素子を配列し、各素子の振幅・位相を電子的に制御してビーム方向を適応的に変化させるアンテナである。図の形状からアダプティブアレイと判断できる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am056.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am057 | clinical_eng | 2022 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数B8と9Cの和を16進数で表したのはどれか。 | 154 | 10000 | 220 | 244 | 340 | A | 16進数B8=11×16+8=184、9C=9×16+12=156。184+156=340。340を16進数に変換すると340÷16=21余り4、21÷16=1余り5、よって154（16進数）となる。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am058 | clinical_eng | 2022 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | USB Type-Cのポート形状はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | USB Type-Cは上下対称の楕円形状のコネクタで、表裏の区別なく挿入可能である。Type-A（長方形）、Type-B（台形）、Mini-B、Micro-Bとは形状が異なる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am058.jpg;2022_ce_22_am058_2.jpg;2022_ce_22_am058_3.jpg;2022_ce_22_am058_4.jpg;2022_ce_22_am058_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am059 | clinical_eng | 2022 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 正しい組合せはどれか。 | オペレーティングシステム -- Safari | アプリケーションソフトウェア -- Android | プログラミング言語 -- Python | データベース管理システム -- JavaScript | Webブラウザ -- mySQL | C | Pythonはプログラミング言語であり正しい組合せ。SafariはWebブラウザでありOSではない。AndroidはOSでありアプリケーションではない。JavaScriptはプログラミング言語でありDBMSではない。mySQLはDBMSでありWebブラウザではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am060 | clinical_eng | 2022 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | サーバとその役割との組合せで正しいのはどれか。 a．SMTPサーバ -- Webアプリケーションの提供 b．DNSサーバ -- ファイルの転送 c．FTPサーバ -- ドメイン名のIPアドレスへの変換 d．Webサーバ -- HTMLファイルの公開 e．DBサーバ -- データベースの一元管理 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | WebサーバはHTMLファイルの公開を行う（d正しい）。DBサーバはデータベースの一元管理を行う（e正しい）。SMTPサーバはメール送信、DNSサーバはドメイン名のIPアドレス変換、FTPサーバはファイル転送を行うため、a・b・cの組合せは誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am061 | clinical_eng | 2022 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | Webサイトに短時間に大量にアクセスし、過負荷を与えることでサービスを停止させるのはどれか。 | DoS攻撃 | ランサムウェア | フィッシング | インジェクション攻撃 | 標的型攻撃 | A | DoS攻撃（Denial of Service）は、サーバに短時間に大量のアクセスを送りつけてサービスを停止させる攻撃である。ランサムウェアはデータ暗号化による身代金要求、フィッシングは偽サイトによる情報窃取、インジェクション攻撃は不正なコード挿入、標的型攻撃は特定組織を狙う攻撃。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am062 | clinical_eng | 2022 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 病院情報システムについて誤っているのはどれか。 a．システムを利用するためには医師の許可が必要である。 b．診療情報を印刷して保存することが規定されている。 c．透析支援システムは部門システムである。 d．クラウド型の電子カルテシステムが認められている。 e．医師の指示はオーダエントリーシステムに記録される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 病院情報システムの利用には各ユーザー個人のID・パスワードが必要であり医師の許可ではない（aは誤り）。電子保存の三原則（真正性・見読性・保存性）が規定されており印刷保存は必須ではない（bは誤り）。透析支援システムは部門システム、クラウド型電子カルテは認められており、オーダエントリーシステムも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am063 | clinical_eng | 2022 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のシステムの伝達関数（Y/X）はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | ブロック線図から伝達関数Y/Xを求める。フィードバック系の伝達関数の公式G/(1+GH)等を適用して計算する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am063.jpg;2022_ce_22_am063_2.jpg;2022_ce_22_am063_3.jpg;2022_ce_22_am063_4.jpg;2022_ce_22_am063_5.jpg;2022_ce_22_am063_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am064 | clinical_eng | 2022 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 量規定換気でフロー30L/分、換気回数15回/分、吸気呼気比1：3のとき、1回換気量［mL］はどれか。 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | A | 換気回数15回/分より1呼吸周期=4秒。吸気呼気比1:3より吸気時間=1秒。フロー30L/分=500mL/秒。1回換気量=500mL/秒×1秒=500mL。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am065 | clinical_eng | 2022 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 加温加湿器について誤っているのはどれか。 | 加温加湿器は患者吸気の湿度によって制御される。 | 加湿器内の蒸留水は雑菌などの汚染に十分注意する。 | ヒータワイヤは吸気回路内の結露を防ぐ。 | ヒータワイヤのない回路は途中のウォータトラップが必要である。 | 不十分な加湿は肺合併症の原因となる。 | A | 加温加湿器は設定温度により制御されるものであり、患者吸気の湿度によって制御されるわけではない。加湿器内の蒸留水の汚染防止、ヒータワイヤによる結露防止、ウォータトラップの必要性、不十分な加湿による肺合併症はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am066 | clinical_eng | 2022 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 減圧症とその治療について誤っているのはどれか。 | 長時間の深い深度での潜水作業後に発症する。 | 組織内に溶解した酸素が気泡化することで発症する。 | 神経症状、呼吸器症状、皮膚症状などを呈する。 | 高気圧酸素治療により、不活性ガスの体外への排出を促進する。 | 標準的治療方法は、約5時間の高気圧酸素治療である。 | B | 減圧症は組織内に溶解した窒素（不活性ガス）が気泡化することで発症するのであり、酸素ではない。長時間の深い深度での潜水後に発症し、神経・呼吸器・皮膚症状を呈する。高気圧酸素治療により不活性ガスの排出を促進し、標準的治療は約5時間である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am067 | clinical_eng | 2022 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 気管挿管中の患者の胸郭の動きに左右差が見られた。 疑われる原因はどれか。 a．片肺挿管 b．気 胸 c．呼吸回路の接続外れ d．気管チューブの食道挿管 e．主気管支の痰づまり | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 胸郭の動きに左右差がある場合、片肺挿管（片側の気管支にチューブ先端が入った状態、a正しい）、気胸（片側の肺が虚脱、b正しい）、主気管支の痰づまり（片側の換気低下、e正しい）が疑われる。回路の接続外れや食道挿管では両側とも換気不良となり左右差は生じにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am068 | clinical_eng | 2022 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | ハイフローシステムについて正しいのはどれか。 a．加温加湿器は必要ない。 b．FiO2の上限は60％である。 c．解剖学的死腔の二酸化炭素の洗い出し効果がある。 d．装着しながら経口摂取を行うことができる。 e．慢性閉塞性肺疾患では在宅で使用できる場合がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ハイフローシステムでは解剖学的死腔のCO2洗い出し効果がある（c正しい）。経口摂取が可能（d正しい）。COPDでは在宅使用が保険適用となる場合がある（e正しい）。加温加湿器は必要（aは誤り）。FiO2は最大100%まで設定可能（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am069 | clinical_eng | 2022 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸管理の災害時への対応として誤っているのはどれか。 | 常時から非常電源用コンセントに電源プラグを接続しておく。 | 用手的換気装置の用意をしておく。 | 医療ガス安全管理委員会に設備、配管の点検を依頼する。 | 人工呼吸器の内部バッテリを優先して使用する。 | 停電後の復電時には、サージ電流対策を講じる。 | D | 災害時の人工呼吸管理では、内部バッテリは最後の手段として温存すべきであり、まず非常電源用コンセントへの接続を優先する。用手換気装置の準備、医療ガス設備の点検依頼、復電時のサージ電流対策はいずれも正しい対応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am070 | clinical_eng | 2022 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 a．人工肺は血液ポンプの入口側に接続する。 b．ガス流量を増やすと二酸化炭素除去量は減少する。 c．外部灌流型は内部灌流型より血液の圧損失が高い。 d．均質膜は貫通孔をもたない。 e．血漿漏出によるガス交換能低下時は人工肺を交換する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 均質膜（シリコーン膜等）は貫通孔をもたず、ガスは膜を溶解拡散して透過する（d正しい）。血漿漏出時は人工肺交換が必要（e正しい）。人工肺は通常ポンプの出口側（送血側）に接続する（aは誤り）。ガス流量増加でCO2除去量は増加する（bは誤り）。外部灌流型の方が圧損失は低い（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am071 | clinical_eng | 2022 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環に伴う生体の変化について正しいのはどれか。 a．補体系が活性化する。 b．血小板数が減少する。 c．リンパ球数が減少する。 d．血中抗利尿ホルモンが減少する。 e．血中ブラジキニンが減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 体外循環により補体系が活性化される（a正しい）。人工表面との接触により血小板が消費され数が減少する（b正しい）。リンパ球数も減少する（c正しい）。体外循環中はストレス反応により抗利尿ホルモンは増加する（dは誤り）。ブラジキニンは血液と人工表面の接触で増加する（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am072 | clinical_eng | 2022 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環について誤っているのはどれか。 | 体重あたりの適正灌流量は小児では成人に比べて多い。 | 血液希釈により末梢血管抵抗は低下する。 | 低体温により血中酸素溶解度は低下する。 | 低体温によりヘモグロビンの酸素結合力が高くなる。 | 低体温により血液粘稠度は上昇する。 | C | 低体温では酸素の溶解度は上昇する（低下ではない）。体重あたりの適正灌流量は小児の方が成人より多い。血液希釈により粘度低下し末梢血管抵抗は低下する。低体温でヘモグロビンの酸素結合力が高くなり（酸素解離曲線が左方移動）、血液粘稠度は上昇する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am073 | clinical_eng | 2022 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環について正しいのはどれか。 | ヘパリンは送血管および脱血管の挿入が完了した後に投与する。 | ACT（活性化凝固時間）は150～250秒に維持する。 | 目標とする至適灌流量が得られた状態を完全体外循環という。 | 血液希釈限界はヘモグロビン10g/dLである。 | 復温灌流中には送脱血温の温度較差を10℃以内とする。 | E | 復温灌流中の送脱血温の温度較差は10℃以内とし、脳への気泡塞栓を防止する。ヘパリンはカニューレ挿入前に投与する（aは誤り）。ACTは400秒以上に維持（bは誤り）。完全体外循環は心臓を完全にバイパスした状態（cは誤り）。血液希釈限界はHb7g/dL程度（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am074 | clinical_eng | 2022 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 開心術における心筋保護について正しいのはどれか。 | 心筋保護液において血液添加は不可欠である。 | 逆行性心筋保護液注入圧は30mmHg以上とする。 | 心臓の常温虚血時間の安全限界は5分未満である。 | 低温によって心筋酸素消費量は低下する。 | 高度大動脈弁閉鎖不全症例では大動脈基部から心筋保護液を注入する。 | D | 低温により心筋の酸素消費量は低下し、心筋保護に寄与する。血液添加は必須ではなく晶質液のみの心筋保護液もある（aは誤り）。逆行性注入圧は30mmHg以下に維持（bは誤り）。常温虚血の安全限界は約20分（cは誤り）。高度AR症例では冠動脈口から直接注入する（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am075 | clinical_eng | 2022 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって積極的に除去すべき血中の物質はどれか。 a．クレアチニン b．尿 素 c．β2‐ミクログロブリン d．重炭酸 e．ヘモグロビン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 血液透析で積極的に除去すべき物質はクレアチニン（a正しい）、尿素（b正しい）、β2-ミクログロブリン（c正しい）である。重炭酸は透析液から補充されるべき物質であり除去対象ではない。ヘモグロビンは赤血球内にあり、除去すべき物質ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am076 | clinical_eng | 2022 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンラインHDFの特徴として誤っているのはどれか。 | 透析装置から送られた透析液の一部を置換補充液として使用する。 | 浄化器としてヘモダイアフィルタを使用する。 | 清浄化された透析液の利用が前提である。 | 前希釈法に比べ後希釈法では大量置換が可能である。 | 同条件の血液透析に比べ浄化器に流れ込む透析液流量は減少する。 | D | オンラインHDFでは前希釈法の方が大量置換が可能であり、後希釈法は濾過効率は高いが血液濃縮のため大量置換が困難である（dは誤り）。透析液の一部を補充液として使用（a正しい）、ヘモダイアフィルタを使用（b正しい）、清浄化透析液が前提（c正しい）、浄化器への透析液流量は減少（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am077 | clinical_eng | 2022 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 親水化剤としてポリビニルピロリドン（PVP）を含有し、非対称構造をもつ透析膜はどれか。 a．セルローストリアセテート（CTA） b．ポリスルフォン（PS） c．ポリエーテルスルフォン（PES） d．ポリエステル系ポリマーアロイ（PEPA） e．ポリメチルメタクリレート（PMMA） | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | PVPを親水化剤として含み非対称構造を持つ透析膜はPS（ポリスルフォン、b）、PES（ポリエーテルスルフォン、c）、PEPA（ポリエステル系ポリマーアロイ、d）である。CTAは対称構造でPVP不含。PMMAは対称構造でPVP不含。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am078 | clinical_eng | 2022 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 糖尿病を原疾患とする患者が血液透析を受けている。ドライウェイトは60kgであり、4時間で4Lの除水を行っている。開始時140/90mmHgであった血圧が、透析3時間後に80/50mmHgとなった。 このときの対応として正しいのはどれか。 | 頭部挙上 | 除水速度増加 | 降圧薬の内服 | 透析液加温 | 生理食塩液の投与 | E | 透析中の血圧低下に対しては生理食塩液の急速投与（ボーラス投与）で循環血液量を補充する。頭部挙上は血圧低下を悪化させる（下肢挙上が正しい）。除水速度は減少させる。降圧薬投与は禁忌。透析液加温は血圧低下予防に有効だが急性対応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am079 | clinical_eng | 2022 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 2 | HDに比べたCAPDの特徴として正しいのはどれか。 a．小分子溶質の除去に優れる。 b．循環系への影響が少ない。 c．不均衡症状が起きにくい。 d．20年以上の長期透析が可能である。 e．糖負荷量が少ない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | CAPDはHDに比べ循環系への影響が少なく（b正しい）、不均衡症状が起きにくい（c正しい）。小分子溶質の除去はHDの方が優れる（aは誤り）。CAPD単独での20年以上の長期透析は困難（dは誤り）。腹膜透析液にはブドウ糖が含まれ糖負荷が大きい（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am080 | clinical_eng | 2022 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 物体を水平面から60°の角度で斜め上方に初速30m/sで射出した。最高点に達したときの速さ［m/s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | （図参照：選択肢1） | 15 | 15√2 | 15√3 | 30 | B | 60°で斜め上方に初速30m/sで射出した場合、最高点では鉛直方向の速度成分がゼロとなり、水平方向の速度成分のみが残る。水平速度=30×cos60°=30×0.5=15m/s。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am081 | clinical_eng | 2022 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 内直径10mmの円管の中を動粘度4×10-6m2/sの流体が速度1m/sで流れているときのレイノルズ数はどれか。 ただし、動粘度は、粘度/密度である。 | 40 | 250 | 400 | 2500 | 4000 | D | レイノルズ数Re=vd/νで計算する。v=1m/s、d=10mm=0.01m、ν=4×10^-6 m2/s。Re=1×0.01/(4×10^-6)=10^-2/(4×10^-6)=2500。レイノルズ数2500は層流から乱流への遷移域に位置する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am082 | clinical_eng | 2022 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 循環器系の流体現象について誤っているのはどれか。 | 血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度が増加する。 | 連銭（ルーロー）の形成により血液粘度が増加する。 | 動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 | 血管内径が小さくなると血管抵抗が上昇する。 | 大動脈の動圧は静圧より大きい。 | E | 大動脈では血流速度が比較的速いが、静圧（側圧）が動圧（1/2ρv²）よりはるかに大きい。平均動脈圧約100mmHgに対し動圧は数mmHg程度である。石灰化と脈波伝搬速度の関係、連銭形成と粘度、血圧のピーク値の部位差、血管径と抵抗の関係はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am083 | clinical_eng | 2022 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 1 | 音の3要素はどれか。 a．高 さ b．強 さ c．音 色 d．速 さ e．方 向 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 音の3要素は高さ（周波数）、強さ（振幅）、音色（波形）である。速さや方向は音の3要素には含まれない。高さは振動数に、強さは音のエネルギーに、音色は倍音構成にそれぞれ対応する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am084 | clinical_eng | 2022 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 図のように、体積0.3m3、圧力100kPa、温度300Kにて気体を封入したシリンダがある。 シリンダ内の圧力を300kPa、温度を600Kとしたとき、気体の体積［m3］はどれか。 | 0.05 | 0.2 | 2 | 5 | 10 | B | ボイル・シャルルの法則PV/T=一定より、100×0.3/300=300×V/600。V=100×0.3×600/(300×300)=0.2m³。温度が2倍、圧力が3倍になるため体積は2/3倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_am084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am085 | clinical_eng | 2022 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 100Hzにける生体組織の導電率の大小関係で正しいのはどれか。 | 脂 肪＜血 液＜骨格筋 | 脂 肪＜骨格筋＜血 液 | 骨格筋＜血 液＜肝 臓 | 骨格筋＜肝 臓＜脂 肪 | 肝 臓＜血 液＜脂 肪 | B | 100Hzにおける生体組織の導電率は、血液＞骨格筋＞脂肪の順に大きい。血液は電解質を多く含み導電率が高い。骨格筋は水分含量が多く中程度。脂肪は水分含量が少なく導電率が最も低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am086 | clinical_eng | 2022 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 組織を構成する主な線維について正しい組合せはどれか。 a．骨の基質 -- アクチン b．関節軟骨 -- ミオシン c．骨格筋 -- ケラチン d．血管の外膜 -- コラーゲン e．血管の中膜 -- エラスチン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血管外膜はコラーゲン線維で構成される（d正しい）。血管中膜はエラスチン（弾性線維）と平滑筋で構成される（e正しい）。骨の基質はコラーゲン（aは誤り）。関節軟骨はコラーゲンとプロテオグリカン（bは誤り）。骨格筋はアクチンとミオシン（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am087 | clinical_eng | 2022 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 体表から非接触で体温を測定するときに用いるのはどれか。 | ステファン・ボルツマンの法則 | ランベルト・ベールの法則 | ニュートンの法則 | フックの法則 | スネルの法則 | A | 体表から非接触で体温測定する場合、体表から放射される赤外線のエネルギーを検出する。ステファン・ボルツマンの法則は黒体放射のエネルギーが絶対温度の4乗に比例することを示す法則で、放射温度計の原理に用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am088 | clinical_eng | 2022 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 生体内における物質の移動に関わる現象で正しい組合せはどれか。 a．腎臓における水分の再吸収 -- 拡 散 b．腎糸球体での物質移動 -- 濾 過 c．肺胞から血液への酸素の移動 -- 拡 散 d．毛細血管壁から血管外への水分移動 -- 対 流 e．細胞内から細胞外へのNa+の移動 -- 浸 透 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 腎糸球体での物質移動は血圧による濾過（b正しい）。肺胞から血液への酸素移動は分圧差による拡散（c正しい）。腎臓の水分再吸収は浸透圧差による浸透（aは誤り）。毛細血管壁からの水分移動は濾過（dは誤り）。Na+の細胞外移動は能動輸送（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am089 | clinical_eng | 2022 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 不動態について正しいのはどれか。 a．チタン合金に形成される。 b．ステンレス鋼に形成される。 c．酸化被膜である。 d．形状記憶効果を示す。 e．熱硬化性をもつ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 不動態はチタン合金（a正しい）やステンレス鋼（b正しい）の表面に形成される酸化被膜（c正しい）であり、金属の腐食を防止する。形状記憶効果はNi-Ti合金の特性であり不動態とは無関係（dは誤り）。熱硬化性は樹脂の特性（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_am090 | clinical_eng | 2022 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 分子間力に関連するのはどれか。 a．ファンデルワールス力 b．共有結合 c．金属結合 d．イオン結合 e．水素結合 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 分子間力に関連するのはファンデルワールス力（a正しい）と水素結合（e正しい）である。共有結合・金属結合・イオン結合は分子内の化学結合であり、分子間力には分類されない。ファンデルワールス力は最も弱い分子間力、水素結合はやや強い分子間力である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm001 | clinical_eng | 2022 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 3 | 下記のグラフより、令和2年（2020）の従属人口指数［100×（年少人口＋老年人口）/（生産年齢人口）に近いのはどれか。 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | D | 令和2年の人口構成から、年少人口（0-14歳）と老年人口（65歳以上）の合計を生産年齢人口（15-64歳）で割り100を掛けると、従属人口指数は約68となり70に最も近い。少子高齢化により従属人口指数は上昇傾向にある。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm001.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm002 | clinical_eng | 2022 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。 | 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。 | 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 | 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。 | 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。 | 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。 | B | 臨床工学技士の免許は厚生労働大臣から付与されるものであり、内閣総理大臣ではない。守秘義務、医師の指示下での電気的刺激負荷、生命維持管理装置の操作・保守点検、先端部の身体への接続に関する施行令の規定はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm003 | clinical_eng | 2022 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 酵素反応について正しいのはどれか。 | 酵素は活性化エネルギーを大きくする。 | 酵素にはステロイドのものがある。 | 反応は酵素分子の特定部位で生じる。 | 温度と反応速度は正比例する。 | 基質濃度と反応速度は正比例する。 | C | 酵素反応は酵素分子の活性部位（活性中心）という特定部位で基質と結合して生じる。酵素は活性化エネルギーを小さくする（aは誤り）。酵素はタンパク質である（bは誤り）。温度が高すぎると変性する（dは誤り）。基質濃度には飽和現象がある（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm004 | clinical_eng | 2022 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 医薬品添付文書において赤枠で記載される項目はどれか。 a．禁 忌 b．警 告 c．副作用 d．効果又は効能 e．重要な基本的注意 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 医薬品添付文書において赤枠・赤字で記載される項目は禁忌（a正しい）と警告（b正しい）である。副作用、効能又は効果、重要な基本的注意は赤枠での記載ではない。禁忌と警告は特に注意を要する重要な情報として視覚的に強調される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm005 | clinical_eng | 2022 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 細胞傷害の適応現象として適切でないのはどれか。 | 萎 縮 | 過形成 | 低形成 | 肥 大 | 化 生 | C | 細胞傷害に対する適応現象には萎縮、過形成、肥大、化生が含まれる。低形成は発生段階での形成不全であり、細胞傷害に対する適応現象ではない。適応現象は既存の細胞が環境変化に応答して形態や機能を変化させる過程である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm006 | clinical_eng | 2022 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 3 | 解剖学的死腔が150mLの人が、以下に示すAからEの換気を行った。 誤っているのはどれか。 ［換気A］1回換気量：500mL、分時換気回数：12回 ［換気B］1回換気量：400mL、分時換気回数：12回 ［換気C］1回換気量：400mL、分時換気回数：20回 ［換気D］1回換気量：300mL、分時換気回数：20回 ［換気E］1回換気量：400mL、分時換気回数：24回 | 換気Aと換気Dの分時換気量は等しい。 | 換気Aと換気Bの分時死腔換気量は等しい。 | 換気Cと換気Dの分時肺胞換気量は等しい。 | 1回肺胞換気量は換気Aが一番多い。 | 分時肺胞換気量は換気Eが一番多い。 | C | 換気Cの分時肺胞換気量=(400-150)×20=5000mL。換気Dの分時肺胞換気量=(300-150)×20=3000mL。よって換気CとDの分時肺胞換気量は等しくない（cが誤り）。換気AとDの分時換気量はともに6000mL（a正しい）。AとBの分時死腔換気量=150×12=1800mL（b正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm007 | clinical_eng | 2022 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 上腕動脈の血圧について正しいのはどれか。 a．平均血圧は収縮期血圧と拡張期血圧の加算平均である。 b．聴診法による血圧測定ではクスマウル音を聴取する。 c．収縮期血圧と拡張期血圧との差が脈圧である。 d．細動脈の血管抵抗増加により上昇する。 e．交感神経興奮により上昇する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差（c正しい）。細動脈の血管抵抗増加は拡張期血圧を上昇させる（d正しい）。交感神経興奮により心拍出量増加・血管収縮で血圧上昇（e正しい）。平均血圧は加算平均ではない（aは誤り）。聴診法ではコロトコフ音を聴取する（bは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm008 | clinical_eng | 2022 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | ネフロンにおいてアミノ酸のほとんどが再吸収される部位はどれか。 | A | B | C | D | E | B | アミノ酸のほとんどは近位尿細管で再吸収される。ネフロンの図においてBの位置が近位尿細管に該当する。ヘンレループ、遠位尿細管、集合管ではアミノ酸の再吸収はほとんど行われない。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm008.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm009 | clinical_eng | 2022 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 消化酵素と消化液との組合せで誤っているのはどれか。 a．ペプシン -- 胃 液 b．トリプシン -- 膵 液 c．アミラーゼ -- 胆 汁 d．スクラーゼ -- 唾 液 e．リパーゼ -- 膵 液 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | アミラーゼは唾液と膵液に含まれるが胆汁には含まれない（cは誤り）。スクラーゼは小腸粘膜の消化酵素であり唾液には含まれない（dは誤り）。ペプシン-胃液（a正しい）、トリプシン-膵液（b正しい）、リパーゼ-膵液（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm010 | clinical_eng | 2022 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 2 | 1日あたりのエネルギー消費量が2500kcalであるときの熱産生率［W］として最も値が近いのはどれか。 ただし、1cal＝4.2Jとする。 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | A | 2500kcal×4.2kJ/kcal=10,500kJ/日。1日=86,400秒。熱産生率=10,500,000J/86,400s≈121.5W≈120W。1Wは1J/sであるため、1日のエネルギー消費量を秒単位に換算して求める。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm011 | clinical_eng | 2022 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学総論 | 症候と病態生理 | 2 | 中心型チアノーゼの原因となるのはどれか。 | 低血糖 | 寒冷刺激 | Fallot四徴症 | 心原性ショック | 閉塞性動脈硬化症 | C | 中心型チアノーゼは動脈血の酸素飽和度低下が原因であり、Fallot四徴症（右左シャントによる静脈血混入）が代表的原因である。低血糖はチアノーゼの原因とならない。寒冷刺激や閉塞性動脈硬化症は末梢型チアノーゼ。心原性ショックは末梢循環不全による末梢型チアノーゼ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm012 | clinical_eng | 2022 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学総論 | 患者管理 | 2 | 外科的侵襲に対する反応で亢進しないのはどれか。 | グリコーゲン合成 | 抗利尿ホルモン分泌 | ノルアドレナリン分泌 | サイトカイン分泌 | アルドステロン分泌 | A | 外科的侵襲に対してはグリコーゲン分解が亢進し、グリコーゲン合成は抑制される（異化が優位）。抗利尿ホルモン、ノルアドレナリン、サイトカイン、アルドステロンの分泌はいずれもストレス応答として亢進する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm013 | clinical_eng | 2022 | 13 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 術後無気肺の徴候でないのはどれか。 | 呼吸困難 | 低酸素血症 | 頻 脈 | 頻呼吸 | 低体温 | E | 術後無気肺では呼吸困難、低酸素血症、頻脈、頻呼吸を認めるが、低体温は無気肺の徴候ではない。無気肺による炎症反応で発熱（体温上昇）を認めることが多い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm014 | clinical_eng | 2022 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | CO2ナルコーシスの治療で正しいのはどれか。 a．ペーパーバッグを口に当てる。 b．高濃度酸素から投与を開始する。 c．NPPVを用いる。 d．人工呼吸管理を行う。 e．アシドーシスはできるだけ早く補正する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | CO2ナルコーシスの治療ではNPPV（c正しい）や人工呼吸管理（d正しい）により換気を補助する。ペーパーバッグは過換気症候群の対処法でありCO2ナルコーシスには禁忌。高濃度酸素は低酸素換気ドライブの消失を招くため低濃度から開始。急激なアシドーシス補正は避けるべきである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm015 | clinical_eng | 2022 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 2 | 手術患者の肺血栓塞栓症の予防法はどれか。 a．早期離床 b．酸素療法 c．抗血小板療法 d．抗凝固療法 e．弾性ストッキングの装 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺血栓塞栓症の予防法は早期離床（a正しい）、抗凝固療法（d正しい）、弾性ストッキング（e正しい）である。酸素療法は治療法であり予防法ではない。抗血小板療法は静脈血栓予防のエビデンスが乏しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm016 | clinical_eng | 2022 | 16 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 二次性高血圧症の原因となる疾患はどれか。 a．原発性アルドステロン症 b．Cushing症候群 c．Ebstein奇形 d．甲状腺機能低下症 e．褐色細胞腫 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 二次性高血圧の原因疾患として、原発性アルドステロン症（a、Na貯留）、Cushing症候群（b、コルチゾール過剰）、褐色細胞腫（e、カテコラミン過剰）がある。Ebstein奇形は先天性心疾患であり高血圧の原因とはならない。甲状腺機能低下症は高血圧の原因となりうるが、dは選択されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm017 | clinical_eng | 2022 | 17 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーション治療の適応となる不整脈はどれか。 a．WPW症候群 b．心室頻拍 c．発作性心房細動 d．洞不全症候群 e．Wenckebach型房室ブロック | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | カテーテルアブレーションの適応はWPW症候群（a正しい）、心室頻拍（b正しい）、発作性心房細動（c正しい）である。洞不全症候群はペースメーカの適応であり、Wenckebach型房室ブロックは通常経過観察で対応する。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm018 | clinical_eng | 2022 | 18 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 図のように基質Xから酵素Aにより代謝物Yが生成され、さらに代謝物Yから酵素Bにより代謝物Zが生成される。ある患者では酵素Aの活性は正常で、酵素Bの活性が極度に低下していた。この患者の体内におけるY、Zの量について正しいのはどれか。 ただし、基質Xは十分に供給され、代謝物Zは正常に排泄されるものとする。 また、選択肢は【代謝物Y】 -- 【代謝物Z】とする。 | 減 少 -- 減 少 | 不 変 -- 減 少 | 不 変 -- 増 加 | 増 加 -- 減 少 | 増 加 -- 不 変 | D | 酵素Aの活性は正常で酵素Bの活性が極度に低下している場合、基質Xから代謝物Yは正常に生成されるがYからZへの変換が障害される。そのためYは蓄積して増加し、Zは産生低下と正常な排泄により減少する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm018.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm019 | clinical_eng | 2022 | 19 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | ニューモシスチス肺炎について正しいのはどれか。 a．日和見感染症である。 b．病原体は寄生虫である。 c．胸部X線では無気肺を認める。 d．マクロライド系抗菌薬が有効である。 e．血中β‐D‐グルカン値は診断に有用である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ニューモシスチス肺炎は日和見感染症（a正しい）であり、血中β-D-グルカン値上昇が診断に有用（e正しい）。病原体はニューモシスチス・イロベチイ（真菌）であり寄生虫ではない（bは誤り）。胸部X線ではびまん性すりガラス影（cは誤り）。ST合剤が第一選択薬（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm020 | clinical_eng | 2022 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 生殖器系の疾患 | 1 | 子宮頸癌と関連するのはどれか。 | 淋 菌 | トリコモナス | ヒトヘルペスウイルス | ヒトパピローマウイルス | ヒト免疫不全ウイルス | D | 子宮頸癌はヒトパピローマウイルス（HPV）の持続感染が主な原因である。HPVワクチンは子宮頸癌の予防に有効。淋菌は淋病、トリコモナスはトリコモナス膣炎、ヘルペスウイルスは性器ヘルペス、HIVはエイズの原因であり子宮頸癌とは関連しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm021 | clinical_eng | 2022 | 21 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 胃潰瘍について正しいのはどれか。 | ヘリコバクター・ピロリ菌が原因となる。 | 黒色便は生じない。 | 組織欠損は粘膜にとどまる。 | プロトンポンプ阻害薬は禁忌である。 | 疼痛時はNSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）を投与する。 | A | 胃潰瘍の主な原因としてヘリコバクター・ピロリ菌感染がある。黒色便（タール便）は上部消化管出血の症状（bは誤り）。潰瘍は粘膜筋板を超える組織欠損（cは誤り）。プロトンポンプ阻害薬は胃潰瘍の第一選択薬（dは誤り）。NSAIDsは胃潰瘍の原因となるため禁忌（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm022 | clinical_eng | 2022 | 22 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 3 | 正球性貧血はどれか。 a．サラセミア b．腎性貧血 c．再生不良性貧血 d．鉄欠乏性貧血 e．ビタミンB12欠乏性貧 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 正球性貧血（MCV正常）は腎性貧血（b正しい）と再生不良性貧血（c正しい）が該当する。サラセミア・鉄欠乏性貧血は小球性貧血。ビタミンB12欠乏性貧血は大球性貧血に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm023 | clinical_eng | 2022 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．深昏睡 b．平坦脳波 c．左右瞳孔不同 d．腱反射消失 e．自発呼吸消失 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 脳死判定基準には深昏睡（a正しい）、平坦脳波（b正しい）、自発呼吸消失（e正しい）が含まれる。また瞳孔固定（散大、4mm以上）、脳幹反射消失も含まれる。左右瞳孔不同は脳ヘルニアの所見であり脳死判定基準ではない。腱反射消失は脳死判定基準に含まれない（脊髄反射は残存しうる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm024 | clinical_eng | 2022 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 閉塞性換気障害の判定基準はどれか。 | ％肺活量 80％未満 | ％肺活量 70％未満 | 1秒率 90％未満 | 1秒率 80％未満 | 1秒率 70％未満 | E | 閉塞性換気障害の判定基準は1秒率（FEV1.0%）70%未満である。%肺活量80%未満は拘束性換気障害の基準。1秒率は努力性肺活量に対する1秒量の割合で、気道閉塞の程度を反映する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm025 | clinical_eng | 2022 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 心電図の計測で商用交流雑音対策に用いられるのはどれか。 a．移動平均処理 b．加算平均処理 c．差動増幅器 d．ハムフィルタ e．ACラインフィルタ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 心電図計測の商用交流雑音（ハム雑音）対策として、差動増幅器（同相除去比による雑音除去、c正しい）とハムフィルタ（50/60Hzノッチフィルタ、d正しい）が用いられる。移動平均処理は平滑化、加算平均処理は誘発電位の抽出に用いられる。ACラインフィルタは電源ノイズ対策である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm026 | clinical_eng | 2022 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 誘発脳波計測について誤っているのはどれか。 | 脳手術時のモニタリングに利用される。 | 刺激から潜時をもって誘発電位が現れる。 | 刺激に同期して誘発電位の加算平均処理を行う。 | 聴性誘発電位計測にはクリック音が用いられる。 | 安静時脳波よりも誘発脳波の電位変動は大きい。 | E | 誘発脳波（誘発電位）は安静時脳波よりも振幅が小さく、加算平均処理により背景脳波雑音から抽出する必要がある。脳手術モニタリングへの利用、刺激後の潜時、加算平均処理、クリック音使用はいずれも正しい。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm027 | clinical_eng | 2022 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 図は標準12誘導心電図の誘導法を電気回路で表したものである。 図の誘導はどれか。 | Ⅰ誘導 | Ⅲ誘導 | aV<sub>R</sub>誘導 | aV<sub>L</sub>誘導 | V<sub>3</sub>誘導 | D | 電気回路で表された標準12誘導心電図の誘導法から、aVL誘導の構成を読み取る。aVL誘導は左腕の電位からWilson中心電極（右腕と左脚の平均電位）を基準として記録する誘導である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm027.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm028 | clinical_eng | 2022 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 熱希釈式肺動脈カテーテルで計測できないのはどれか。 | 混合静脈血酸素飽和度 | 左室収縮期圧 | 中心静脈圧 | 心拍出量 | 肺動脈圧 | B | 熱希釈式肺動脈カテーテル（スワンガンツカテーテル）で計測できるのは右心系の圧（中心静脈圧、肺動脈圧）、心拍出量、混合静脈血酸素飽和度である。左室収縮期圧の直接測定はできない（肺動脈楔入圧から左房圧を推定するのみ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm029 | clinical_eng | 2022 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 耳用赤外線体温計による体温計測について誤っているのはどれか。 | 鼓膜に赤外線を照射する。 | 検出器にサーモパイルが使用されている。 | 1秒程度で計測できる。 | 挿入する角度により測定値がばらつく。 | 鼓膜温は腋窩温よりも高い。 | A | 耳用赤外線体温計は鼓膜から放射される赤外線を検出するものであり、鼓膜に赤外線を照射するのではない。サーモパイルで赤外線を検出し、短時間で測定可能。挿入角度で測定値がばらつき、鼓膜温は腋窩温より高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm030 | clinical_eng | 2022 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 光学的測定 | 3 | ランベルト・ベールの法則が成立する吸光度測定で正しいのはどれか。 a．吸光度は透過率に比例する。 b．吸光度は光路長に反比例する。 c．吸光度は－1～1の範囲の値で表す。 d．モル吸光係数は物質によって異なる。 e．透過光の強度は光路長に対して指数関数的に減少する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ランベルト・ベールの法則においてモル吸光係数は物質固有の値（d正しい）。透過光強度は光路長に対して指数関数的に減少する（e正しい）。吸光度は透過率の対数（aは誤り）。吸光度は光路長に比例する（bは誤り）。吸光度は0以上の値をとる（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm031 | clinical_eng | 2022 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡画像計測について正しいのはどれか。 a．ファイバスコープは先端に光源が装着されている。 b．狭帯域光を用いて毛細血管を強調表示できる。 c．カプセル内視鏡は小腸病変の診断に使われる。 d．ファイバスコープは画像が記録できない。 e．電子内視鏡は光源装置が不要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 狭帯域光観察（NBI）により毛細血管を強調表示できる（b正しい）。カプセル内視鏡は小腸病変の診断に使用される（c正しい）。ファイバスコープの光源は手元のライトガイドから伝送する（aは誤り）。ファイバスコープでも画像記録は可能（dは誤り）。電子内視鏡にも光源装置は必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm032 | clinical_eng | 2022 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 2 | 装置から生体に物理的エネルギーを加えて計測するのはどれか。 a．超音波診断装置 b．X線CT装置 c．PET装置 d．SPECT装置 e．光トポグラフィ装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 装置から生体に物理的エネルギーを加えて計測するのは超音波診断装置（超音波、a正しい）、X線CT装置（X線、b正しい）、光トポグラフィ装置（近赤外光、e正しい）である。PETとSPECTは体内に投与した放射性同位体からの放射線を検出するため、装置からエネルギーを加えるわけではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm033 | clinical_eng | 2022 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 3 | 皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に何らかの不可逆的な障害が生じるとされているエネルギー密度の下限はどれか。 | 1mW/cm<sup>2</sup> | 10mW/cm<sup>2</sup> | 100mW/cm<sup>2</sup> | 1W/cm<sup>2</sup> | 10W/cm<sup>2</sup> | C | 皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーにより不可逆的障害が生じる下限は100mW/cm²とされている。これは治療機器の安全基準の基礎となる値であり、診断用超音波等はこの値以下で使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm034 | clinical_eng | 2022 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 電気メスの対極板の電極部分が2つに分かれている理由はどれか。 | 高周波分流をモニタする。 | 対極板の接触不良をモニタする。 | 患者回路の連続性をモニタする。 | 対極板コードの断線をモニタする。 | 対極板コードコネクタの接続不良をモニタする。 | B | 電気メスの対極板が2つの電極部分に分かれているのは、対極板の接触不良をモニタするためである（REM：Return Electrode Monitoring）。2つの電極間のインピーダンスを監視し、接触不良時に警報を発する。高周波分流のモニタや患者回路の連続性モニタとは異なる目的である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm035 | clinical_eng | 2022 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | 除細動器内部コンデンサの静電容量が150µFで、設定エネルギーが300Jの場合、除細動に用いる充電電圧［V］はどれか。 ただし、内部損失がないものとする。 | 141 | 200 | 1,414 | 2,000 | 14,142 | D | コンデンサに蓄えられるエネルギーE=1/2×C×V²より、V=√(2E/C)=√(2×300/150×10⁻⁶)=√(4×10⁶)=2000V。除細動器のエネルギーと静電容量から充電電圧を算出する基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm036 | clinical_eng | 2022 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 経皮的冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 | PCI中の血管内超音波診断装置（IVUS）の使用は禁忌である。 | 再狭窄予防のためにステントを留置する。 | カテーテルはX線CT誘導下に挿入する。 | バルーン拡張圧は50気圧程度である。 | 補助循環装置の準備は不要である。 | B | PCIではステント留置により再狭窄を予防する。IVUSはPCI中に使用可能で禁忌ではない（aは誤り）。カテーテルはX線透視下に挿入する（cは誤り）。バルーン拡張圧は10-20気圧程度（dは誤り）。重症例では補助循環装置の準備が必要（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm037 | clinical_eng | 2022 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．ArFエキシマレーザ -- 冠動脈形成術 b．Arレーザ -- あざ治療 c．Rubyレーザ -- 網膜凝固 d．Nd:YAGレーザ -- がん治療 e．CO2レーザ -- 切 開 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | Nd:YAGレーザは組織深達性が高くがん治療（PDT）に用いられる（d正しい）。CO2レーザは水への吸収が大きく切開に用いられる（e正しい）。ArFエキシマレーザは角膜屈折矯正（aは誤り）。Arレーザは網膜光凝固（bは誤り）。Rubyレーザはあざ治療（cは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm038 | clinical_eng | 2022 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 2 | JIS T 0601-1で規定されている「使用の準備が完了」を示す表示光の色はどれか。 | 白 | 橙 | 黄 | 青 | 緑 | E | JIS T 0601-1で「使用の準備が完了」を示す表示光の色は緑色と規定されている。黄色は注意・警告、赤色は危険・緊急を示す。これはIEC 60601-1に準拠した国際的な規格である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm039 | clinical_eng | 2022 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 1022の規定で一般の人工透析室に設けなければならない電気設備はどれか。 a．保護接地 b．等電位設置 c．非接地配線方式 d．無停電非常電源 e．一般非常電源 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | JIS T 1022において一般の人工透析室には保護接地（a正しい）と一般非常電源（e正しい）の設置が必要である。等電位接地、非接地配線方式、無停電非常電源は手術室やICU等のより高度な安全管理が必要な場所に求められる設備である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm040 | clinical_eng | 2022 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定においてJIS T 0601-1で規定する正常状態の許容値［µA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | C | 図の漏れ電流測定回路から接地漏れ電流の測定と判断できる。JIS T 0601-1における正常状態での接地漏れ電流の許容値は100µAである。単一故障状態では500µA。患者漏れ電流等とは許容値が異なる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm041 | clinical_eng | 2022 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | ME機器の保守点検で正しいのはどれか。 | 外観点検は機器に手を触れずに目視で行う。 | 作動点検は患者に使用する前までの点検のことをいう。 | 安全性点検は機器のオーバーホールを含む。 | 性能点検は機器の定性的試験のことをいう。 | 故障点検は故障原因究明を目的とする。 | E | 故障点検は故障原因の究明を目的として行う点検である。外観点検は手で触れての確認も含む（aは誤り）。作動点検は正常に動作するかの確認（bは誤り）。安全性点検はオーバーホールを含まない（cは誤り）。性能点検は定量的試験（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm042 | clinical_eng | 2022 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定められている塗色区分との組合せで誤っているのはどれか。 | 酸 素 -- 黒 色 | 空 気 -- ねずみ色 | 二酸化炭素 -- 緑 色 | 亜酸化窒素 -- 青 色 | ヘリウム -- ねずみ色 | D | 高圧ガス容器保安規則では亜酸化窒素（笑気）のボンベ塗色はねずみ色であり、青色ではない。酸素-黒色、空気-ねずみ色、二酸化炭素-緑色、ヘリウム-ねずみ色はいずれも正しい。なお医療ガスの配管識別色とは異なるので注意。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm043 | clinical_eng | 2022 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | あるME機器の定常アベイラビリティが0.9、MTTRが20日のとき、MTBF［日］はどれか。 | 100 | 130 | 180 | 220 | 310 | C | 定常アベイラビリティA=MTBF/(MTBF+MTTR)より、0.9=MTBF/(MTBF+20)。0.9×MTBF+18=MTBF。0.1×MTBF=18。MTBF=180日。アベイラビリティ、MTBF、MTTRの関係式から求める基本計算問題。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm044 | clinical_eng | 2022 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | EMCに関連する国際規格で推奨されている携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離［cm］はどれか。 | 3 | 15 | 22 | 50 | 100 | B | EMCに関する国際規格では、携帯電話と植込み型医療機器（ペースメーカ、ICD等）との推奨離隔距離は15cmとされている。日本の総務省も同様の基準を示している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm045 | clinical_eng | 2022 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器はどれか。 a．輸液ポンプ b．除細動器 c．人工呼吸器 d．MR装置 e．X線CT装置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高度管理医療機器（クラスIII・IV）には輸液ポンプ（a正しい）、除細動器（b正しい）、人工呼吸器（c正しい）が該当する。MR装置やX線CT装置は管理医療機器（クラスII）に分類される。高度管理医療機器は不具合が生じた場合に人体への影響が大きい機器である。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm046 | clinical_eng | 2022 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 2枚の同じ面積の金属平板A、Bを間隔dだけ離して平行に並べた。金属平板Aに電荷＋Qを、金属平板Bに電荷－Qを与えた。その後、金属平板Bだけ動かし、最初の位置から10d離した。 金属平板Aと金属平板B´の電位差は、金属平板Bを動かす前の何倍か。 | 1.0倍 | 5.0倍 | 5.5倍 | 10倍 | 11倍 | E | 平行平板コンデンサの電位差V=Q/C、C=εS/dより、V=Qd/(εS)。距離がdから11dに変わるとV=Q×11d/(εS)=11×(Qd/(εS))=11倍。電荷Qは一定のまま距離のみ変化するため、電位差は距離に比例して11倍となる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm047 | clinical_eng | 2022 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 正しいのはどれか。 a．同軸ケーブルの特性インピーダンスは、ケーブルの長さに関係しない。 b．導線周りの磁束が変化すると、電界が導線に誘導される。 c．2.45GHzの電磁波の波長はおよそ12cmである。 d．電磁波の速さは真空の誘電率と透磁率の乗算に比例する。 e．直流電流に比例した電力の電磁波が発生する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 同軸ケーブルの特性インピーダンスは構造定数（内外導体径比、誘電体）で決まりケーブル長に無関係（a正しい）。ファラデーの法則により磁束変化で起電力が誘導される（b正しい）。2.45GHzの波長=3×10⁸/2.45×10⁹≈12cm（c正しい）。電磁波の速さは1/√(εμ)に比例（dは誤り）。直流からは電磁波は発生しない（eは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm048 | clinical_eng | 2022 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で、スイッチが①の状態で十分な時間が経過した後に、SWを②に入れた。 正しいのはどれか。 a．回路の時定数は5µsである。 b．SWを②に入れた瞬間のVcの値は10Vである。 c．SWを②に入れた瞬間の回路に流れる電流は100mAである。 d．SWを②に入れてから5ms後のVRの値は約3.7Vである。 e．SWを②に入れてから十分時間が経過した後の回路に流れる電流は0mAである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | RC回路のスイッチ切替問題。SWが①で十分時間経過後、コンデンサはフル充電。SWを②に入れるとRC放電回路となる。時定数τ=RC、初期電圧、初期電流、時間経過後の電圧・電流を計算し、正しい選択肢を選ぶ。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm049 | clinical_eng | 2022 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で抵抗2.0Ωでの消費電力が2.0Wのとき、抵抗4.0Ωの消費電力［W］はどれか。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | B | 2Ωの消費電力が2Wなので、P=I²Rより2=I²×2、I=1A。回路構成から4Ω抵抗に流れる電流と消費電力を求める。並列回路では電圧が等しいため、2Ω両端の電圧V=IR=1×2=2Vが4Ωにもかかり、P=V²/R=4/4=1W。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm050 | clinical_eng | 2022 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図の回路構成に基づいて各素子の電圧・電流関係を求め、正しい選択肢を選ぶ。回路理論の基本法則（キルヒホッフの法則、オームの法則等）を適用して解く。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm050.jpg;2022_ce_22_pm050_2.jpg;2022_ce_22_pm050_3.jpg;2022_ce_22_pm050_4.jpg;2022_ce_22_pm050_5.jpg;2022_ce_22_pm050_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm051 | clinical_eng | 2022 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 電子部品について正しいのはどれか。 a．ピエゾ素子は磁束密度を検出する。 b．CdSは光を受けると起電力が発生する。 c．フォトダイオードは受光量に関係なく一定電流が流れる。 d．オペアンプは多数のトランジスタで構成されている。 e．ツェナーダイオードは一定の電圧を得るために用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | オペアンプは多数のトランジスタ等で構成されたIC（d正しい）。ツェナーダイオードは逆方向に一定電圧（ツェナー電圧）を維持し定電圧源として用いられる（e正しい）。ピエゾ素子は圧力検出（aは誤り）。CdSは光導電効果で抵抗変化（bは誤り）。フォトダイオードは光量に応じた電流変化（cは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm052 | clinical_eng | 2022 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 全波整流回路として正しく動作するのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 全波整流回路はダイオードブリッジ構成により交流入力の正負両方の半波を同一方向の電流に変換する。4つのダイオードの向きが正しく配置された回路が全波整流として動作する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm052.jpg;2022_ce_22_pm052_2.jpg;2022_ce_22_pm052_3.jpg;2022_ce_22_pm052_4.jpg;2022_ce_22_pm052_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm053 | clinical_eng | 2022 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 図の回路でViが1Vのとき、I［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | B | 理想演算増幅器の仮想短絡より反転入力端子の電位はVi=1V。入力抵抗を通じて流れる電流I=Vi/R=1V/10kΩ=0.1mA。理想オペアンプでは入力端子に電流は流れないため、帰還抵抗にも同じ電流が流れる。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm054 | clinical_eng | 2022 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図1の回路に図2の電圧を入力に加えたとき、出力されるのはどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 回路構成と理想ダイオードの特性（順方向で導通、逆方向で遮断）を考慮して、入力波形に対する出力波形を求める。ダイオードのクリッピング動作により特定の電圧範囲のみが出力される。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm054.jpg;2022_ce_22_pm054_2.jpg;2022_ce_22_pm054_3.jpg;2022_ce_22_pm054_4.jpg;2022_ce_22_pm054_5.jpg;2022_ce_22_pm054_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm055 | clinical_eng | 2022 | 55 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | AD変換について正しいのはどれか。 a．フラッシュ型AD変換器は高速変換に不向きである。 b．量子化ビット数を増やすと量子化誤差が小さくなる。 c．10kHzの信号を20kHzより低い周波数で標本化すると、元の信号を復元できない。 d．多チャンネル同時AD変換には、標本化保持（サンプルホールド）回路を用いる。 e．LSBに対応した電圧が大きいほど電子化誤差が小さい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 量子化ビット数増加で量子化誤差減少（b正しい）。ナイキストの定理により20kHz未満のサンプリングでは10kHz信号を復元不可（c正しい）。多チャンネル同時AD変換にはサンプルホールド回路使用（d正しい）。フラッシュ型は高速変換に適する（aは誤り）。LSB対応電圧が小さいほど誤差は小さい（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm056 | clinical_eng | 2022 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 輝度分解能が8bitで、画素数10,000×10,000で構成された画像がある。この画像10枚を1Gbpsの伝送路で伝送するために必要な最短時間［s］はどれか。 ただし、伝送時に圧縮符号化等の処理を行わず、画像構成データ以外のデータは無視する。 | 0.1 | 0.8 | 1 | 8 | 10 | D | 1画素8bit、画素数10,000×10,000=10⁸画素、1枚のデータ量=10⁸×8bit=8×10⁸bit。10枚で8×10⁹bit=8Gbit。1Gbpsで伝送すると8Gbit/1Gbps=8秒。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm057 | clinical_eng | 2022 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の網掛け部分に対応する論理式はどれか。 ただし、図中の網掛け部分は論理値の1を表す。 | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（B＋C） | A・<span style="text-decoration:overline;">（B＋C）</span> | A＋<span style="text-decoration:overline;">B・C</span> | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（<span style="text-decoration:overline;">B</span>＋<span style="text-decoration:overline;">C</span>） | A・（B・<span style="text-decoration:overline;">C</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>・C） | E | カルノー図の網掛け部分から論理式を導出する。A=1かつ(B⊕C)=1（BとCが異なる）の条件を満たす論理式はA・(B・C̄+B̄・C)である。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm058 | clinical_eng | 2022 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 以下の問いに答えよ。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | D | 図の問題から適切な選択肢を判定する。コンピュータの基本構成や演算に関する知識を用いて解答する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm058.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm059 | clinical_eng | 2022 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 病院内にある業務システムを、インターネット上でソフトウェアを利用するクラウドサービスSaaS（Software as a Service）に移行する際の利点はどれか。 a．導入時の費用負担だけで済む。 b．保守・管理業務の負担が少なくなる。 c．導入後の利用量の増大に対応しやすい。 d．カスタマイズの自由度が増える。 e．ネットワーク障害に強くなる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | SaaS移行の利点として保守・管理業務の負担軽減（b正しい）と利用量増大への対応の容易さ（スケーラビリティ、c正しい）がある。導入時費用だけでなく月額費用が発生する（aは誤り）。カスタマイズ性は低下する（dは誤り）。ネットワーク依存度は増す（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm060 | clinical_eng | 2022 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 情報セキュリティ対策に使われるファイアウォールの機能はどれか。 | 外部ネットワークと内部ネットワーク間で特定の通信だけを許可する。 | 脆弱性が発見された内部システムのソフトウェアを自動更新する。 | 内部ネットワークへの接続時にパスワードを要求する。 | 通信パケットに含まれるウイルスを駆除する。 | 暗号化された通信だけを許可する。 | A | ファイアウォールは外部ネットワークと内部ネットワーク間の通信を監視し、設定されたルールに基づいて特定の通信のみを許可する機能を持つ。ソフトウェア更新、パスワード要求、ウイルス駆除、暗号化通信の判別はファイアウォールの機能ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm061 | clinical_eng | 2022 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 1 | 医用画像の保存や通信に使用する規格はどれか。 | DICOM | POP3 | MFER | ICD-11 | HL7 | A | DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）は医用画像の保存・通信に使用される国際規格である。POP3はメール受信、MFERは医用波形、ICD-11は疾病分類、HL7は医療情報交換の規格であり、画像専用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm062 | clinical_eng | 2022 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システム理論 | 2 | システムの伝達特性でないのはどれか。 | 時定数 | ゲイン | ステップ応答 | インパルス応答 | ナイキスト周波数 | E | ナイキスト周波数はサンプリング定理に関する概念であり、システムの伝達特性ではない。時定数はシステムの応答速度、ゲインは入出力比、ステップ応答とインパルス応答はシステムの時間領域での応答特性を示すもので、いずれも伝達特性に関連する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm063 | clinical_eng | 2022 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 a．動脈血の酸素分圧を計測している。 b．2種類の赤色光によって計測している。 c．発光ダイオードとフォトダイオードが用いられる。 d．マニュキュアは誤差の要因となる。 e．強い外光は誤差の要因となる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長のLED（発光ダイオード）とフォトダイオードを用いて動脈血酸素飽和度を測定する（c正しい）。マニキュアは光透過を妨げ誤差要因となる（d正しい）。外光もフォトダイオードに影響し誤差要因（e正しい）。酸素分圧ではなく飽和度を測定（aは誤り）。赤色光と赤外光を使用（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm064 | clinical_eng | 2022 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 一酸化窒素吸入療法の有害事象として誤っているのはどれか。 | 左心不全の増悪 | メトヘモグロビン血症 | 中止後の肺動脈圧の上昇 | 二酸化窒素による気道損傷 | 体血管拡張による血圧低下 | E | 一酸化窒素（NO）吸入療法は選択的肺血管拡張作用があり、体血管への影響は少ない。体血管拡張による血圧低下はNO吸入の有害事象としては誤り。左心不全増悪、メトヘモグロビン血症、中止後リバウンド性肺動脈圧上昇、NO2による気道損傷は正しい有害事象。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm065 | clinical_eng | 2022 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策として正しいのはどれか。 a．約8時間ごとに口腔ケアを行う。 b．人工呼吸器回路を毎日交換する。 c．体動防止のため過鎮静にする。 d．患者を仰臥位で管理する。 e．人工呼吸器から離脱できるかどうか、毎日評価する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | VAP対策として定期的口腔ケア（a正しい）と毎日の人工呼吸器離脱評価（e正しい）が重要。呼吸器回路の頻繁な交換はVAPリスクを増加させる（bは誤り）。過鎮静は誤嚥リスク増大（cは誤り）。仰臥位ではなく30-45度の上体挙上が推奨（dは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm066 | clinical_eng | 2022 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸器離脱が可能な状態として正しいのはどれか。 | 動脈血pH：7.20 | PaO<sub>2</sub>：40mmHg（FiO<sub>2</sub> 0.21） | PaCO<sub>2</sub>：45mmHg | 1回換気量：4mL/kg | 呼吸回数：40/分 | C | 人工呼吸器離脱可能な状態としてPaCO2 45mmHgは許容範囲内（正常~軽度上昇）。pH7.20は重度アシドーシスで不可。PaO2 40mmHgは低酸素血症で不可。1回換気量4mL/kgは不十分（5mL/kg以上必要）。呼吸回数40/分は頻呼吸で不可。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm067 | clinical_eng | 2022 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の禁忌はどれか。 a．肺気腫 b．緊張性気胸 c．気管支喘息発作 d．一酸化炭素中毒 e．コンパートメント症候群 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 高気圧酸素治療の禁忌は肺気腫（a、気圧変化で気胸リスク）、緊張性気胸（b、気圧変化で悪化）、気管支喘息発作（c、閉塞性換気障害で空気閉じ込め）である。一酸化炭素中毒やコンパートメント症候群は高気圧酸素治療の適応疾患。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm068 | clinical_eng | 2022 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環時に使用する薬剤と使用目的との組合せで誤っているのはどれか。 | マンニトール -- 浸透圧の調整 | アドレナリン -- 心収縮力の増強 | ハプトグロビン製剤 -- 出血の予防 | 乳酸加リンゲル液 -- 細胞外液の補正 | アルブミン製剤 -- 膠質浸透圧の調整 | C | ハプトグロビン製剤は遊離ヘモグロビンを結合し腎障害を予防するものであり、出血予防ではない。マンニトールは浸透圧調整（a正しい）、アドレナリンは心収縮力増強（b正しい）、乳酸加リンゲル液は細胞外液補正（d正しい）、アルブミン製剤は膠質浸透圧調整（e正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm069 | clinical_eng | 2022 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）について誤っているのはどれか。 a．血栓症を起こす。 b．アルガトロバンを使用する。 c．血小板第4因子が関与する。 d．血小板輸血を行う。 e．ヘパリンコーティング回路を使用する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | HIT患者には血小板輸血（d誤り、血栓を助長）とヘパリンコーティング回路の使用（e誤り、ヘパリン曝露となる）は禁忌。HIT患者では血栓症を起こし（a正しい）、代替抗凝固薬としてアルガトロバンを使用（b正しい）、血小板第4因子とヘパリン複合体に対する抗体が関与（c正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm070 | clinical_eng | 2022 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 開心術における心筋保護について正しいのはどれか。 a．人工心肺の送血回路から側枝を出して心筋保護液を注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa+濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．心筋保護液の初回注入量の目安は80mL/kgである。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 細胞内液型心筋保護液のNa⁺濃度は細胞外液型より低い（b正しい、細胞内液に近い組成）。逆行性心筋保護では冠静脈洞から注入するため右室灌流が不十分になりやすい（c正しい）。人工心肺回路から直接注入するのではなく心筋保護回路から注入（aは誤り）。血液併用型は注入温度を高く設定できる（dは誤り）。初回量は20mL/kg程度（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm071 | clinical_eng | 2022 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 成人の人工心肺を用いた体外循環の操作条件で適切でないのはどれか。 | S<span style="text-decoration:overline;">v</span>O<sub>2</sub> -- 75％ | 灌流量 -- 70mL/分/kg | 灌流圧（平均大動脈圧） -- 60mmHg | 中心静脈圧 -- 20mmHg | ヘマトクリット -- 20％ | D | 成人の体外循環における中心静脈圧の適切な値は5-10mmHg程度であり、20mmHgは高すぎる。脱血不良や循環血液量過剰を示唆する。SvO2 75%、灌流量70mL/分/kg、灌流圧60mmHg、Ht20%はいずれも許容範囲内である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm072 | clinical_eng | 2022 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | V-A ECMO（PCPS）について正しいのはどれか。 a．抗凝固療法にはヘパリンを使用する。 b．左心室前負荷を増加させる。 c．ウェットラングとはガス交換膜からの血漿リーク発生である。 d．IABPとの併用は禁忌である。 e．高度大動脈弁閉鎖不全を有する患者への使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | V-A ECMO（PCPS）ではヘパリンを使用して抗凝固療法を行う（a正しい）。高度大動脈弁閉鎖不全症例では逆行性送血により左室後負荷が増大し、大動脈弁逆流が増悪するため禁忌である（e正しい）。左心前負荷を増加させるのではなく後負荷を増加させる（bは部分的に正しいが、本問ではa,eの組合せ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm073 | clinical_eng | 2022 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 臨床工学技士が行う人工心肺業務として誤っているのはどれか。 a．回路からの薬剤注入を行う。 b．留置カニューレから採血を行う。 c．回路の充填を行う。 d．術野でカニューレを回路に接続する。 e．開始前に患者の静脈から採血を行う。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 臨床工学技士の人工心肺業務として、術野でのカニューレ回路接続（d）は清潔操作であり通常外科医が行う。開始前の静脈採血（e）も臨床工学技士の業務範囲外。回路からの薬剤注入（a正しい）、留置カニューレからの採血（b正しい）、回路の充填（c正しい）は業務範囲内。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm074 | clinical_eng | 2022 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液浄化に関連して正しい組合せはどれか。 a．限外濾過 -- 溶質の濃度差による移動 b．拡 散 -- 圧力差による移動 c．浸 透 -- 溶媒の移動 d．半透膜 -- 細孔によるふるい分け e．吸 着 -- 吸着材への溶解 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 浸透は溶媒（水）の半透膜を通じた移動（c正しい）。半透膜は細孔径によるふるい分けの機能を有する（d正しい）。限外濾過は圧力差による溶媒移動（aは誤り）。拡散は濃度差による移動（bは誤り）。吸着は吸着材表面への物質の結合（eは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm075 | clinical_eng | 2022 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析施行中、常時監視すべき項目はどれか。 a．血漿浸透圧 b．気 泡 c．漏 血 d．透析液圧 e．透析液エンドトキシン濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 血液透析中に常時監視すべき項目は気泡（b正しい、空気塞栓防止）、漏血（c正しい、膜破損検知）、透析液圧（d正しい、除水量管理）である。血漿浸透圧やエンドトキシン濃度はリアルタイムの常時監視項目ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm076 | clinical_eng | 2022 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 1 | 緊急透析用バスキュラーアクセスとして最も利用されるのはどれか。 | カテーテル法 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 動脈表在化 | 動脈直接穿刺 | A | 緊急透析ではカテーテル法（ダブルルーメンカテーテル）が最も利用される。内頸静脈や大腿静脈にカテーテルを留置し、速やかに透析を開始できる。自己血管内シャントや人工血管内シャントは作成後に成熟期間が必要であり緊急時には不適。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm077 | clinical_eng | 2022 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析患者の食事で摂取制限に特に留意すべき成分はどれか。 a．脂 質 b．リ ン c．塩 分 d．カリウム e．炭水化物 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 維持透析患者の食事ではリン（b正しい、高リン血症予防）、塩分（c正しい、体液管理）、カリウム（d正しい、高カリウム血症予防）の摂取制限が特に重要。脂質や炭水化物は適切なエネルギー確保のために必要であり、厳しい制限対象ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm078 | clinical_eng | 2022 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 慢性維持血液透析の治療指標で無次元数はどれか。 | 除去量 | クリアスペース | Kt/V | タンパク異化率 | 腎相当クリアランス | C | Kt/Vは透析量の指標であり、K（クリアランス）×t（透析時間）/V（体液量）で表される。各項目の単位が相殺されるため無次元数となる。除去量、クリアスペース、タンパク異化率、腎相当クリアランスにはそれぞれ単位がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm079 | clinical_eng | 2022 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 2つの分離器を同時に使用するアフェレシス治療はどれか。 a．血漿吸着法 b．単純血漿交換法 c．血液直接灌流法 d．血球成分除去療法 e．二重濾過血漿分離交換法 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 2つの分離器を同時に使用するアフェレシス治療は血漿吸着法（a正しい、血漿分離器+吸着器）と二重濾過血漿分離交換法（e正しい、一次膜+二次膜）である。単純血漿交換は分離器1つ、血液直接灌流も1つ、血球成分除去療法も1つの分離器を使用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm080 | clinical_eng | 2022 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | バネ定数400N/mのバネにおもりを吊るし単振動させたところ、周期は0.3sであった。おもりのおよその質量［kg］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | C | 単振動の周期T=2π√(m/k)より、0.3=2π√(m/400)。0.3/(2π)=√(m/400)。(0.3/(2π))²=m/400。m=400×(0.09/(4π²))≈400×0.00228≈0.91≈1kg。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm081 | clinical_eng | 2022 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 図のような長さ10cm、直径Dの円柱の長軸方向に引張荷重Fをかけると1cm伸びた。 円柱の材質のポアソン比が0.3であるとき、Dは何倍になったか。 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | B | ポアソン比0.3で長軸方向に10%伸びた（ε_axial=0.1）場合、横方向のひずみε_lateral=-0.3×0.1=-0.03。Dの変化率=1-0.03=0.97倍。ポアソン比は縦ひずみに対する横ひずみの比を表す。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm082 | clinical_eng | 2022 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 水の表面張力について誤っているのはどれか。 | 単位はN/mである。 | 毛管現象の要因である。 | 分子の凝集力によって生じる。 | 温度が高くなると小さくなる。 | 液滴の表面積を大きくするように働く。 | E | 表面張力は液体の表面積を最小にするように働く力であり、大きくするように働くのではない。単位はN/m（a正しい）。毛管現象の要因（b正しい）。分子の凝集力による（c正しい）。温度上昇で小さくなる（d正しい）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm083 | clinical_eng | 2022 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 流れにおけるベルヌーイの定理を表す式について正しいのはどれか。 a．完全流体に適用される。 b．重力とは無関係である。 c．温度をパラメータとして含む。 d．連続の式を導くことができる。 e．力学的エネルギー保存則が適用される。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ベルヌーイの定理は完全流体（粘性のない理想流体）に適用される（a正しい）。力学的エネルギー保存則（運動エネルギー+位置エネルギー+圧力エネルギー=一定）に基づく（e正しい）。重力項を含む（bは誤り）。温度パラメータは含まない（cは誤り）。連続の式は質量保存則から導かれる（dは誤り）。図を参照。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm084 | clinical_eng | 2022 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図の問題に基づき力学の基本法則を適用して解答する。力のつり合い、モーメント、エネルギー保存則等の基本概念を用いて計算する。図を参照。 | True | 2022_ce_22_pm084.jpg;2022_ce_22_pm084_2.jpg;2022_ce_22_pm084_3.jpg;2022_ce_22_pm084_4.jpg;2022_ce_22_pm084_5.jpg;2022_ce_22_pm084_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm085 | clinical_eng | 2022 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 値が上昇すると血液の粘性率が低下するのはどれか。 a．温 度 b．電解質濃度 c．タンパク質濃度 d．ヘマトクリット値 e．血流のせん断速度 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 温度が上昇すると血液の粘性率は低下する（a正しい、分子運動が活発化するため）。血流のせん断速度が上昇すると赤血球の連銭形成が解除され粘性率が低下する（e正しい）。電解質濃度、タンパク質濃度、ヘマトクリット値の上昇はいずれも血液粘性率を上昇させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm086 | clinical_eng | 2022 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 1 | 生物への影響を考慮した放射線量を示す単位はどれか。 | Bq | C/kg | Sv | Gy | eV | C | Sv（シーベルト）は生物学的影響を考慮した等価線量・実効線量の単位である。Bqは放射能の単位、C/kgは照射線量、Gyは吸収線量、eVはエネルギーの単位であり、いずれも生物学的影響を直接反映しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm087 | clinical_eng | 2022 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について正しいのはどれか。 a．メラニンは紫外光よりも可視光の吸収が大きい。 b．脂質はタンパク質に比べ紫外光の吸収が大きい。 c．水は可視光よりも赤外光の吸収が大きい。 d．核酸は可視光よりも紫外光の吸収が大きい。 e．ヘモグロビンは赤外光よりも可視光の吸収が大きい。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 水は可視光より赤外光の吸収が大きい（c正しい）。核酸は可視光より紫外光（260nm付近）の吸収が大きい（d正しい）。ヘモグロビンは赤外光より可視光（特にSoret帯414nm）の吸収が大きい（e正しい）。メラニンは紫外光の方が吸収大（aは誤り）。脂質は紫外光の吸収が小さい（bは誤り）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm088 | clinical_eng | 2022 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医療機器の生物学的安全性評価で誤っているのはどれか。 | 感作性試験を行う。 | 細胞毒性試験を行う。 | 生体と接触する時間で分類される。 | 生体と接触する面積で分類される。 | 生体と接触する部位で分類される。 | D | 医療機器の生物学的安全性評価は生体との接触時間と接触部位で分類されるが、接触面積では分類されない。感作性試験（a正しい）、細胞毒性試験（b正しい）、接触時間による分類（c正しい）、接触部位による分類（e正しい）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm089 | clinical_eng | 2022 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 血液と医用材料が接触したとき、最初に起こるのはどれか。 | タンパク質吸着 | 線溶系亢進 | 赤血球凝集 | 血小板粘着 | 石灰化 | A | 血液と医用材料が接触した際、最初に起こるのはタンパク質（フィブリノーゲン、アルブミン等）の吸着である。その後、血小板粘着→血小板活性化→凝固系活性化→線溶系亢進→赤血球凝集の順に反応が進行する。石灰化は長期的な反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2022_ce_22_pm090 | clinical_eng | 2022 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 2 | 人工肺のハウジング（外筒）に使われる材料はどれか。 | ポリ乳酸 | セルロース | ポリカーボネート | ポリウレタン | ポリビニルアルコール | C | 人工肺のハウジング（外筒）にはポリカーボネートが使用される。ポリカーボネートは透明性、耐衝撃性、耐熱性に優れ、血液の流れを目視確認できる。ポリ乳酸は生分解性材料、セルロースは透析膜、ポリウレタンはカテーテル、ポリビニルアルコールは含水ゲルに使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am001 | clinical_eng | 2023 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療安全管理体制に関して医療機関に求められるのはどれか。 a．医療機器安全管理責任者の配置 b．院内感染防止対策委員会の設置 c．健康増進事業実施者の配置 d．地域医療連携体制整備責任者の配置 e．医薬品安全管理責任者の配置 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 医療法により、医療機関には医療機器安全管理責任者（a）、院内感染防止対策委員会（b）、医薬品安全管理責任者（e）の配置・設置が求められる。健康増進事業実施者（c）は健康増進法に基づくもので医療機関への配置義務はない。地域医療連携体制整備責任者（d）という名称の配置義務は法令上存在しない。よって正答はB（a、b、e）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am002 | clinical_eng | 2023 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 脂肪酸の代謝について誤っているのはどれか。 | 中性脂肪が分解すると脂肪酸とグリセロールが生じる。 | 脂肪酸のβ酸化によってアセチルCoAが生じる。 | 脂肪酸のβ酸化はミトコンドリアのマトリックスで行われる。 | β酸化が1回転すると脂肪酸の分子鎖が炭素1つ分短くなる。 | 脂肪酸の代謝にはクエン酸回路（TCAサイクル）が関与する。 | D | 脂肪酸のβ酸化では1回転ごとにアセチルCoA（炭素2個分）が切り出され、脂肪酸の炭素鎖は炭素2つ分短くなる。選択肢Dの「炭素1つ分短くなる」は誤り。中性脂肪の分解（A）、アセチルCoA生成（B）、ミトコンドリアマトリックスでの反応（C）、TCAサイクルの関与（E）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am003 | clinical_eng | 2023 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 1 | 薬物動態の過程として適切でないのはどれか。 | 吸 収 | 分 布 | 合 成 | 代 謝 | 排 泄 | C | 薬物動態（ADME）は吸収（Absorption）、分布（Distribution）、代謝（Metabolism）、排泄（Excretion）の4過程からなる。「合成」は薬物動態の過程に含まれない。体内で薬物が合成されることはなく、これは不適切である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am004 | clinical_eng | 2023 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 傷害に対する細胞の適応現象として適切なのはどれか。 a．萎 縮 b．肥 大 c．増 生 d．壊 死 e．アポトーシス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 細胞の適応現象には萎縮（a）、肥大（b）、増生（過形成）（c）、化生がある。壊死（d）とアポトーシス（e）は細胞死であり適応現象ではない。よって正答はA（a、b、c）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am005 | clinical_eng | 2023 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 1 | 細胞内でATP合成を担うのはどれか。 | 核 | ゴルジ装置 | 小胞体 | リソソーム | ミトコンドリア | E | ATP合成は主にミトコンドリアの内膜にある電子伝達系と酸化的リン酸化によって行われる。核はDNA複製・転写、ゴルジ装置はタンパク質の修飾・輸送、小胞体はタンパク質合成・脂質合成、リソソームは細胞内消化を担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am006 | clinical_eng | 2023 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 身体の支持と運動 | 2 | 横紋筋が主体の臓器はどれか。 a．心 臓 b．大動脈 c．気管支 d．大 腸 e．横隔膜 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。心臓（a）は心筋（横紋筋の一種）、横隔膜（e）は骨格筋（横紋筋）で構成される。大動脈（b）、気管支（c）、大腸（d）はいずれも平滑筋が主体である。よって正答はB（a、e）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am007 | clinical_eng | 2023 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 4 | ある血液の血液型を調べるために血球と血清を混合する交差試験を行った。以下の表はその結果である。空欄（Ⅰ）～（Ⅳ）の組合せが正しいのはどれか。 ただし、ABO式血液型以外の血液型で凝集は生じないものとする。 | （Ⅰ）凝集しない -- （Ⅱ）凝集する -- （Ⅲ）凝集しない -- （Ⅳ）凝集する | （Ⅰ）凝集する -- （Ⅱ）凝集しない -- （Ⅲ）凝集しない -- （Ⅳ）凝集する | （Ⅰ）凝集する -- （Ⅱ）凝集する -- （Ⅲ）凝集しない -- （Ⅳ）凝集する | （Ⅰ）凝集しない -- （Ⅱ）凝集しない -- （Ⅲ）凝集しない -- （Ⅳ）凝集する | （Ⅰ）凝集しない -- （Ⅱ）凝集しない -- （Ⅲ）凝集しない -- （Ⅳ）凝集しない | E | 図を参照。ABO式血液型の交差試験では、血球の抗原と血清中の抗体の組み合わせで凝集の有無を判定する。AB型の血液は抗A・抗B抗体をいずれも持たないため、すべての血球との血清反応で凝集しない。また血球にはA・B両抗原があり、すべての型の血清と凝集する。選択肢Eの組み合わせ（すべて凝集しない）はAB型血液の特性に合致する。 | True | 2023_ce_23_am007.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am008 | clinical_eng | 2023 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 腎盂から膀胱への尿の移動は尿管の蠕動運動による。 | 膀胱の収縮は副交感神経の興奮により生じる。 | 尿意は膀胱壁の伸展により生じる。 | 内尿道括約筋は随意筋である。 | 前立腺は尿道を取り囲む。 | D | 内尿道括約筋は平滑筋（不随意筋）であり、随意筋ではない。外尿道括約筋が横紋筋（随意筋）である。尿管の蠕動運動（A）、副交感神経による膀胱収縮（B）、膀胱壁伸展による尿意（C）、前立腺が尿道を取り囲む（E）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am009 | clinical_eng | 2023 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | ホルモンについて誤っているのはどれか。 a．成長ホルモンは副腎から分泌される。 b．バセドウ病では甲状腺刺激ホルモン（TSH）の分泌が亢進する。 c．バソプレッシンは主に腎臓の集合管に作用する。 d．副甲状腺ホルモン（PTH）は血中カルシウム濃度を上昇させる。 e．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）は糖質コルチコイドの分泌を亢進する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 成長ホルモンは下垂体前葉から分泌されるため（a）は誤り。バセドウ病は甲状腺刺激抗体による自己免疫疾患で、TSH自体の分泌はむしろ抑制されるため（b）は誤り。バソプレッシンの集合管作用（c）、PTHのCa上昇作用（d）、ACTHの糖質コルチコイド分泌促進（e）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am010 | clinical_eng | 2023 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 正しいのはどれか。 a．受精とは精子と卵子が融合して1個の細胞になることをいう。 b．受精は卵巣で行われる。 c．受精卵は卵管に着床する。 d．母胎と胎児は羊水を介してO2の供給とCO2の排出を行う。 e．妊娠期間は最終月経初日から起算して約40週である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 受精は精子と卵子が融合して1個の細胞（受精卵）になること（a）は正しい。妊娠期間は最終月経初日から約40週（e）も正しい。受精は卵管で行われ卵巣ではない（b誤）。着床は子宮内膜であり卵管ではない（c誤）。ガス交換は胎盤を介して行われ羊水ではない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am011 | clinical_eng | 2023 | 11 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 心停止の原因とならないのはどれか。 | 心静止 | 心室細動 | 心室頻拍 | 無脈性電気活動 | 発作性上室性頻拍 | E | 心停止の4つの心電図波形は心静止、心室細動、無脈性心室頻拍、無脈性電気活動（PEA）である。発作性上室性頻拍（PSVT）は脈拍を伴う頻拍性不整脈であり、通常心停止の原因とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am012 | clinical_eng | 2023 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒を阻害するのはどれか。 a．高血圧 b．糖尿病 c．ステロイドホルモン投与 d．放射線照射 e．正常妊娠 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 創傷治癒を阻害する因子として、糖尿病（b：末梢循環障害、免疫機能低下）、ステロイドホルモン投与（c：抗炎症作用により治癒遅延）、放射線照射（d：組織損傷）が挙げられる。高血圧（a）や正常妊娠（e）は創傷治癒を直接阻害しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am013 | clinical_eng | 2023 | 13 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 2 | 粘膜に使用される消毒液はどれか。 | ポビドンヨード | 消毒用エタノール | 過酢酸 | グルタラール | 次亜塩素酸ナトリウム | A | ポビドンヨードは粘膜に使用可能な消毒液である。消毒用エタノールは粘膜刺激が強く不適。過酢酸やグルタラールは高水準消毒薬で器具用であり人体への直接使用は不可。次亜塩素酸ナトリウムも粘膜への直接使用には不適。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am014 | clinical_eng | 2023 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 1 | COPDの最大の危険因子はどれか。 | 加 齢 | 肥 満 | 喫 煙 | アスベスト曝露 | アトピー素因 | C | COPDの最大の危険因子は喫煙である。COPD患者の約90%に喫煙歴があり、長期喫煙による気道炎症と肺胞破壊が主な病因である。加齢、肥満、アスベスト曝露、アトピー素因は危険因子となりうるが最大ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am015 | clinical_eng | 2023 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 二次性高血圧症の原因とならないのはどれか。 | 原発性アルドステロン症 | クッシング症候群 | 腎動脈狭窄 | 褐色細胞腫 | 副腎不全 | E | 二次性高血圧症の原因には原発性アルドステロン症（Na貯留）、クッシング症候群（コルチゾール過剰）、腎動脈狭窄（レニン分泌亢進）、褐色細胞腫（カテコラミン過剰）がある。副腎不全ではむしろ低血圧を呈するため、高血圧の原因とはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am016 | clinical_eng | 2023 | 16 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 急性心筋梗塞の急性期合併症はどれか。 a．乳頭筋断裂 b．感染性心内膜炎 c．心房中隔欠損症 d．僧房弁狭窄症 e．心室頻拍 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 急性心筋梗塞の急性期合併症には乳頭筋断裂（a：僧帽弁逆流を引き起こす）、心室頻拍（e：致死性不整脈）、心室中隔穿孔、心破裂などがある。感染性心内膜炎（b）、心房中隔欠損症（c）、僧帽弁狭窄症（d）は急性心筋梗塞の直接の合併症ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am017 | clinical_eng | 2023 | 17 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | 甲状腺クリーゼでみられる症状について誤っているのはどれか。 | 呼吸困難 | 低体温 | 頻 脈 | 低血圧 | 多 汗 | B | 甲状腺クリーゼは甲状腺ホルモンの過剰による生命を脅かす病態である。症状として高体温（38℃以上）、頻脈、多汗、呼吸困難、低血圧などがみられる。低体温は甲状腺機能低下症（粘液水腫性昏睡）の症状であり、甲状腺クリーゼでは認めない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am018 | clinical_eng | 2023 | 18 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 神経・筋肉疾患 | 2 | 感染を契機に発症する疾患はどれか。 | 重症筋無力症 | パーキンソン病 | 筋萎縮性側索硬化症 | ギラン・バレー症候群 | 進行性筋ジストロフィー | D | ギラン・バレー症候群は先行感染（上気道感染や胃腸炎など）の1〜3週間後に発症する急性の末梢神経障害である。重症筋無力症は自己免疫疾患、パーキンソン病は変性疾患、筋萎縮性側索硬化症は運動ニューロン疾患、進行性筋ジストロフィーは遺伝性疾患であり、感染が直接の契機ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am019 | clinical_eng | 2023 | 19 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 3 | 手術部位感染症の予防策はどれか。 a．術前からの血糖管理 b．医療者の手指衛生 c．周術期の抗菌薬投与 d．術中の低体温 e．手術後抜糸までのガーゼ被覆保護 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 手術部位感染（SSI）の予防策には術前からの血糖管理（a：高血糖は感染リスク上昇）、手指衛生（b）、周術期の予防的抗菌薬投与（c）がある。術中の低体温（d）はむしろSSIリスクを高める。術後のガーゼ被覆保護（e）は48時間以降は不要とされている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am020 | clinical_eng | 2023 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | ネフローゼ症候群の特徴でないのはどれか。 | 浮 腫 | 血 尿 | タンパク尿 | 低アルブミン血症 | 高LDLコレステロール血症 | B | ネフローゼ症候群の診断基準は高度タンパク尿（3.5g/日以上）と低アルブミン血症を必須とし、浮腫や高LDLコレステロール血症を伴う。血尿はネフローゼ症候群の特徴的所見ではなく、むしろ腎炎症候群の特徴である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am021 | clinical_eng | 2023 | 21 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染と関連しないのはどれか。 | 胃 癌 | 十二指腸潰瘍 | MALTリンパ腫 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 逆流性食道炎 | E | ヘリコバクター・ピロリ菌感染は胃癌、十二指腸潰瘍、MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病との関連が知られている。逆流性食道炎はピロリ菌感染との関連はなく、むしろ除菌後に逆流性食道炎が増加するとの報告がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am022 | clinical_eng | 2023 | 22 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 2 | 播種性血管内凝固症候群（DIC）の特徴的所見はどれか。 | プロトロンビン時間（PT）の短縮 | フィブリノーゲン値の上昇 | フィブリン分解産物（FDP）値の上昇 | ヘモグロビン値の上昇 | 血小板数の増加 | C | DICでは全身的な凝固活性化によりフィブリンが形成され、二次的に線溶が亢進する。FDP（フィブリン分解産物）の上昇が特徴的所見である。PTは延長（短縮ではない）、フィブリノーゲンは消費され低下、血小板は消費され減少、ヘモグロビンは直接関係しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am023 | clinical_eng | 2023 | 23 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 2 | 分節麻酔が可能な麻酔法はどれか。 | 吸入麻酔 | 表面麻酔 | 静脈麻酔 | 硬膜外麻酔 | 浸潤麻酔 | D | 硬膜外麻酔は脊髄の特定のレベル（分節）に限局した麻酔が可能である。吸入麻酔と静脈麻酔は全身麻酔であり分節麻酔はできない。表面麻酔と浸潤麻酔は局所麻酔であるが特定の分節に限局した麻酔ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am024 | clinical_eng | 2023 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | SOFAスコアの算出に使用されるのはどれか。 a．血小板数 b．白血球数 c．脈拍数 d．血清ビリルビン値 e．血清クレアチニン値 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | SOFAスコア（Sequential Organ Failure Assessment）は6つの臓器機能を評価する。呼吸（PaO2/FiO2）、凝固（血小板数a）、肝（ビリルビン値d）、循環（平均動脈圧・昇圧薬）、中枢神経（GCS）、腎（クレアチニン値e）。白血球数（b）と脈拍数（c）は含まれない。よって正答はC（a、d、e）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am025（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2023 | 25 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 3 | 後天性免疫不全症候群（AIDS）患者に発症しやすい感染症はどれか。 a．ニューモシスチス肺炎 b．食道カンジダ症 c．帯状疱疹 d．マイコプラズマ肺炎 e．肺炎球菌性肺炎 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | AIDS患者は細胞性免疫が低下するため日和見感染症を発症しやすい。ニューモシスチス肺炎（a）と食道カンジダ症（b）はAIDS指標疾患である。帯状疱疹（c）も免疫低下時に再活性化する。マイコプラズマ肺炎（d）と肺炎球菌性肺炎（e）は一般的な感染症であり、特にAIDS特有ではない。不備問題のため複数回答が認められている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am026 | clinical_eng | 2023 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 3 | 医用計測機器で内部雑音の発生要因になるのはどれか。 a．近隣への落雷 b．機器の接地不良 c．抵抗器の温度上昇 d．電子部品の接触不良 e．電子部品間相互の電磁誘導 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 内部雑音は機器内部で発生する雑音である。抵抗器の温度上昇による熱雑音（c）、電子部品の接触不良によるノイズ（d）、電子部品間の電磁誘導（e）が内部雑音の要因となる。落雷（a）や接地不良（b）は外部雑音（外来ノイズ）の要因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am027 | clinical_eng | 2023 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 小電力医用テレメータについて誤っているのはどれか。 a．送信機のアンテナが長いほど送信効率がよい。 b．使用する周波数帯は各メーカ共通である。 c．混信対策としてゾーン配置が用いられる。 d．受信感度不足にはブースタが用いられる。 e．送信出力は50mW程度である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 小電力医用テレメータの送信出力は1mW以下であり50mW程度（e）は誤り。送信機のアンテナは規定の長さがあり、長くすれば良いわけではない（a）が、この設問では(a)と(e)が誤りとされる。周波数帯は共通（b正）、ゾーン配置による混信対策（c正）、ブースタの使用（d正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am028 | clinical_eng | 2023 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | トランジットタイム型超音波血流計で誤っているのはどれか。 | 血流に対して順方向および逆方向の超音波を照射する。 | 流路全体は十分広い超音波音場に置かれる。 | 赤血球で散乱された超音波を測定する。 | 血流が速いほど伝播時間差は大きい。 | 体外循環回路の流量計測に用いる。 | C | トランジットタイム型超音波血流計は血流に対して順方向・逆方向の超音波を照射し、伝播時間差から流速を求める。赤血球による散乱を測定するのはドプラ型であり、トランジットタイム型は透過波を利用する。よって選択肢Cが誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am029 | clinical_eng | 2023 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | カプノメータについて正しいのはどれか。 | 赤色光と近赤外光の2波長を用いて測定する。 | 呼気中の酸素濃度を測定する。 | メインストリーム方式はサイドストリーム方式よりも死腔が小さい。 | メインストリーム方式にはウォータートラップが必要である。 | サイドストリーム方式では持続的にサンプルガスを吸引する。 | E | カプノメータはCO2濃度を測定する装置で、赤外線吸収法を用いる（赤色光・近赤外光ではない）。呼気中のCO2（O2ではない）を測定する。サイドストリーム方式ではサンプルガスを持続的に吸引する（E正）。メインストリーム方式は気道に直接センサを設置するため死腔が大きい。ウォータートラップはサイドストリーム方式で必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am030 | clinical_eng | 2023 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 経皮的血液ガス分析装置について誤っているのはどれか。 | 新生児のモニタリングに用いられる。 | 皮膚表面を43℃程度に加温する。 | 経皮的に測定されたPtcO<sub>2</sub>はPaO<sub>2</sub>よりも高値を示す。 | 電極はガス透過膜を介して皮膚と接触する。 | 血液から皮膚表面に拡散するガスを測定する。 | C | 経皮的に測定されたPtcO2は皮膚での酸素消費のため、PaO2よりも低値を示す。高値ではない。新生児のモニタリングに使用（A正）、43℃に加温（B正）、ガス透過膜使用（D正）、拡散ガスの測定（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am031 | clinical_eng | 2023 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 3 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．Bモードでは反射強度が弱いほど明るく表示される。 b．超音波ビームの幅が広いほど方位分解能が優れる。 c．パワードプラ法は毛細血管の血流観察に用いられる。 d．セクタ走査は心臓の観察に用いられる。 e．100kHz程度の超音波を用いる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | パワードプラ法は微小血流の検出に優れ毛細血管の血流観察に用いられる（c正）。セクタ走査は肋間からの心臓観察に適する（d正）。Bモードでは反射が強いほど明るく表示される（a誤）。ビーム幅が狭いほど方位分解能が良い（b誤）。超音波画像には1〜20MHz程度を用いる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am032 | clinical_eng | 2023 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 3 | 画像計測について誤っているのはどれか。 | PETはX線CTよりも画像の解像度が高い。 | X線CT像では脂肪よりも筋肉の方が高いCT値を示す。 | ディジタルX線画像はDICOM形式で保存される。 | MRI撮影ではT<sub>1</sub>緩和とT<sub>2</sub>緩和が同時に進行する。 | SPECTでは断層像が得られる。 | A | PETは代謝情報を画像化するが、空間分解能はX線CTより劣る。よってAが誤り。X線CTでは筋肉のCT値は脂肪より高い（B正）。DICOM形式保存（C正）。MRIではT1・T2緩和が同時進行（D正）。SPECTで断層像取得可能（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am033 | clinical_eng | 2023 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 2 | カテーテルアブレーション装置について正しいのはどれか。 | 治療時のカテーテル先端の温度は300℃である。 | 低周波電流を発生させる。 | 対極板は不要である。 | 術後心機能が低下する。 | カテーテル先端を目的部位に接触させて治療する。 | E | カテーテルアブレーションはカテーテル先端を不整脈の原因部位に直接接触させ、高周波電流で焼灼する治療法である。先端温度は50〜70℃程度（300℃ではない）。高周波電流を使用（低周波ではない）。対極板が必要。心機能は改善方向に向かう。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am034 | clinical_eng | 2023 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 輸液ポンプ使用時の異常検出に超音波を利用しているのはどれか。 | 回路閉塞 | 滴下異常 | 気泡混入 | ドア開放 | フリーフロー発生 | C | 輸液ポンプでは気泡混入の検出に超音波センサが用いられる。超音波が気泡を通過する際の減衰や反射の変化を検出する。回路閉塞は圧力センサ、滴下異常は光学式センサ、ドア開放は機械式スイッチで検出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am035 | clinical_eng | 2023 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 体外衝撃波結石破砕装置について正しいのはどれか。 a．尿管結石の破砕時には超音波照準方式が適している。 b．心電図同期装置が必要である。 c．衝撃波は水中を伝播させる。 d．腹部大動脈瘤患者には使用禁忌である。 e．骨盤内の尿管結石に適用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 体外衝撃波結石破砕装置（ESWL）では心電図同期が必要（b：不整脈誘発防止）、衝撃波は水中（水嚢）を通じて伝播（c）、腹部大動脈瘤は禁忌（d：破裂リスク）。尿管結石にはX線照準が適し超音波照準ではない（a誤）。骨盤内尿管結石は骨が障害となり適用困難（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am036 | clinical_eng | 2023 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置について正しいのはどれか。 a．50MHz前後の振動を用いる。 b．先端は10～20mmの距離で振動する。 c．生理食塩液を使用する。 d．凝固温度はレーザメスよりも低温である。 e．対極板は不要である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 超音波凝固切開装置は50〜80kHz程度の超音波振動を用いる（50MHzは誤り、a誤）。先端振幅は50〜100µm程度（10〜20mmは誤り、b誤）。生理食塩液は不要（c誤）。凝固温度はレーザメスより低温（約80℃、d正）。電気メスと異なり対極板不要（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am037 | clinical_eng | 2023 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 内視鏡外科手術について正しいのはどれか。 a．気腹には酸素を用いる。 b．標準的気腹圧は10mmHg前後である。 c．気腹によって胸腔内圧が上昇する。 d．気腹は肺血栓塞栓症の要因となる。 e．気腹圧上昇により静脈還流量は増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 内視鏡外科手術ではCO2を用いて気腹する（O2は燃焼・爆発リスクがあり不可、a誤）。標準気腹圧は8〜12mmHg（約10mmHg、b正）。気腹により横隔膜挙上で胸腔内圧上昇（c正）。下肢静脈還流低下等により肺血栓塞栓症リスク増加（d正）。気腹圧上昇で下大静脈圧迫により静脈還流は減少（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am038 | clinical_eng | 2023 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．病巣を42℃以上に加熱する。 b．連日の加温治療により熱耐性が生じる。 c．抗癌剤の作用増強効果がある。 d．RF加温法では300MHz～30GHzの電波を使用する。 e．マイクロ波加温法は深部病巣への到達性が高い。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ハイパーサーミアは病巣を42℃以上に加温する温熱療法（a正）。連日加温で熱耐性（thermotolerance）が生じる（b正）。抗癌剤との併用で相乗効果がある（c正）。RF加温法は8〜30MHz程度の高周波を使用（300MHz〜30GHzはマイクロ波帯、d誤）。マイクロ波は深部到達性が低い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am039 | clinical_eng | 2023 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 電撃に対する人体の反応で正しいのはどれか。 | 心臓に10µAの商用交流電流が直接流れると心室細動が誘発される。 | 体表に10mAの商用交流電流が流れると筋肉が不随意的に収縮する。 | 感知電流の閾値は1kHzを超えると周波数に比例して下がる。 | マクロショックによる心室細動誘発電流閾値は最小感知電流の1000倍である。 | 交流電流は直流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。 | B | 商用交流（50/60Hz）で体表に10mAの電流が流れると、筋肉が不随意的に収縮（離脱不能電流）する。マクロショックによる心室細動閾値は約100mA（最小感知電流1mAの約100倍）。ミクロショックの心室細動閾値は100µA。感知電流閾値は1kHz以上で周波数に比例して上がる。交流より直流の方が化学的変化を起こしやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am040 | clinical_eng | 2023 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 0601-1で規定する電気的な単一故障状態でないのはどれか。 | モータ用コンデンサの短絡 | 絶縁のいずれか一つの短絡 | 電源導線のいずれか1本の断線 | 沿面距離または空間距離のいずれか一つの短絡 | 保護接地線またはME機器内部の保護接地接続の開路 | A | JIS T 0601-1で規定する単一故障状態には、絶縁の短絡、電源導線の断線、沿面距離・空間距離の短絡、保護接地線の開路などが含まれる。モータ用コンデンサの短絡は単一故障状態として規定されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am041 | clinical_eng | 2023 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | JIS T 0601-1で規定する漏れ電流測定用器具（MD）を構成するフィルタはどれか。 | ノッチフィルタ | ローパスフィルタ | ハイパスフィルタ | バンドパスフィルタ | バンドエリミネーションフィルタ | B | 漏れ電流測定用器具（MD：Measuring Device）はローパスフィルタで構成される。これは生体への影響を模擬する周波数重み付けを行うためであり、低周波成分を重視する特性を持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am042 | clinical_eng | 2023 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器の正常状態における接地漏れ電流の許容値［µA］はどれか。 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | D | JIS T 0601-1による正常状態での接地漏れ電流の許容値は5000µA（5mA）である。これはME機器の保護接地線を通じてアースに流れる電流の上限値である。他の選択肢はこの規格の許容値と異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am043 | clinical_eng | 2023 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 医療機器の安全管理業務とその評価との組合せで誤っているのはどれか。 | 機種選定の検討 -- 経済的な評価 | 受け入れ試験 -- 臨床的な評価 | 教育・訓練 -- ベンチテストによる評価 | 保守点検 -- 稼働率による評価 | 廃 棄 -- MTBFによる評価 | C | 教育・訓練の評価はベンチテストではなく、理解度テストや実技評価などで行う。ベンチテストは機器の性能評価に用いる方法であり、教育・訓練の評価法としては適切でない。機種選定の経済的評価（A正）、受け入れ試験の臨床的評価（B正）、保守点検の稼働率評価（D正）、廃棄のMTBF評価（E正）は適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am044 | clinical_eng | 2023 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 支燃性を有するガスはどれか。 a．空 気 b．一酸化二窒素（亜酸化窒素） c．二酸化炭素 d．ヘリウム e．窒 素 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 支燃性ガスは自身は燃えないが他の物質の燃焼を助けるガスである。空気（a：酸素21%含有で支燃性あり）と一酸化二窒素（亜酸化窒素、b：加熱で酸素を放出し支燃性あり）が該当する。CO2、ヘリウム、窒素は支燃性を持たない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am045 | clinical_eng | 2023 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 3 | 臨床工学技士が行うことができる業務はどれか。 a．血管へ直接穿刺しての採血 b．人工呼吸器装着を目的とした気管挿管 c．診断のための検査を目的とした補助行為 d．動脈留置カテーテルからの採血 e．人工呼吸器使用時の吸引による喀痰の除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。臨床工学技士法の改正により、動脈留置カテーテルからの採血（d）と人工呼吸器使用時の喀痰吸引（e）が業務範囲に追加された。血管への直接穿刺による採血（a）は医師・看護師の業務。気管挿管（b）は医師の業務。診断目的の検査補助（c）は臨床検査技師の業務範囲に近い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am046 | clinical_eng | 2023 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。電磁気学の基本問題であり、図に示された電界・磁界の関係から正しい選択肢を選ぶ。電場と磁場の相互作用に関する基本法則の理解が必要。 | True | 2023_ce_23_am046.jpg;2023_ce_23_am046_2.jpg;2023_ce_23_am046_3.jpg;2023_ce_23_am046_4.jpg;2023_ce_23_am046_5.jpg;2023_ce_23_am046_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am047 | clinical_eng | 2023 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 磁気シールドの材料として使用されるのはどれか。 | 水 | 鉛 | 鉄 | 白 金 | 石英ガラス | C | 図を参照。磁気シールドには高透磁率の強磁性体が必要であり、鉄（透磁率が高い）が用いられる。鉛はX線遮蔽材、水・白金・石英ガラスは非磁性体であり磁気シールドには適さない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am048 | clinical_eng | 2023 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。回路図から電圧・電流の関係を求める計算問題である。キルヒホッフの法則やオームの法則を適用して解く。 | True | 2023_ce_23_am048.jpg;2023_ce_23_am048_2.jpg;2023_ce_23_am048_3.jpg;2023_ce_23_am048_4.jpg;2023_ce_23_am048_5.jpg;2023_ce_23_am048_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am049 | clinical_eng | 2023 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で、スイッチSWを閉じて十分な時間が経過した後の電流I［A］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | C | 図を参照。スイッチを閉じて十分時間が経過するとインダクタは短絡（導線）として、キャパシタは開放として動作する。この定常状態での等価回路からオームの法則で電流を求め、I=0.6Aとなる。 | True | 2023_ce_23_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am050 | clinical_eng | 2023 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。交流回路の計算問題であり、インピーダンスや位相の関係から正しい値を導く。回路素子の組み合わせに基づく周波数特性の理解が必要。 | True | 2023_ce_23_am050.jpg;2023_ce_23_am050_2.jpg;2023_ce_23_am050_3.jpg;2023_ce_23_am050_4.jpg;2023_ce_23_am050_5.jpg;2023_ce_23_am050_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am051 | clinical_eng | 2023 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 2 | ブラシ付きDCモータに比べたブラシレスDCモータの特徴で誤っているのはどれか。 | 耐久性に優れている。 | 静音性に優れている。 | 回転子にコイルを用いる。 | 専用の駆動回路が必要である。 | 回転子の位置検出が必要である。 | C | ブラシレスDCモータは回転子に永久磁石を使用し、固定子にコイルを配置する。ブラシ付きDCモータは回転子にコイルを用いるため、選択肢C「回転子にコイルを用いる」はブラシレスの特徴としては誤り。耐久性（A正）、静音性（B正）、専用駆動回路（D正）、位置検出（E正）はブラシレスDCモータの特徴。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am052 | clinical_eng | 2023 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 誤っているのはどれか。 | p形半導体は不純物半導体である。 | n形半導体の多数キャリアは正孔である。 | 高純度のシリコン結晶は真性半導体である。 | 空乏層はpn接合部に生じる。 | 理想ダイオードに順方向電圧を印加すると電流が流れる。 | B | n形半導体の多数キャリアは電子（自由電子）であり、正孔ではない。正孔はp形半導体の多数キャリアである。p形半導体は不純物半導体（A正）、高純度Si結晶は真性半導体（C正）、空乏層はpn接合部に生じる（D正）、順方向電圧で電流が流れる（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am053 | clinical_eng | 2023 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 1 | 光源としてバックライトを有するのはどれか。 | 液晶ディスプレイ | 有機ELディスプレイ | LEDディスプレイ | プラズマディスプレイ | CRTディスプレイ | A | 液晶ディスプレイ（LCD）は自発光しないため、光源としてバックライトが必要である。有機EL、LED、プラズマ、CRTは自発光型ディスプレイであり、バックライトは不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am054 | clinical_eng | 2023 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 | マンガン乾電池は二次電池である。 | 電池は電圧のリプルが大きい。 | 電池の放電容量の単位はFである。 | インバータ回路は交流電圧を直流電圧に変換する。 | 安定化電源は負荷抵抗が変動しても一定電圧を出力する。 | E | 図を参照。安定化電源は負荷抵抗が変動しても出力電圧を一定に保つ回路である。マンガン乾電池は一次電池（E誤はA）。電池のリプルは極めて小さい（B誤）。放電容量の単位はAh（C誤）。インバータは直流を交流に変換する（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am055 | clinical_eng | 2023 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で入力波形と出力波形の組合せで正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器で、入出力波形の図は同一スケールとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路の入出力波形の組み合わせを求める問題。回路構成（反転・非反転・積分・微分等）から出力波形を判断する。 | True | 2023_ce_23_am055.jpg;2023_ce_23_am055_2.jpg;2023_ce_23_am055_3.jpg;2023_ce_23_am055_4.jpg;2023_ce_23_am055_5.jpg;2023_ce_23_am055_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am056 | clinical_eng | 2023 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 無線通信は主に電波を用いる。 | アナログ通信は伝送路で信号が減衰する。 | 光ファイバはコアとクラッドで構成される。 | ディジタル通信はアナログ通信に比べて雑音に強い。 | 同軸ケーブルは電線を2本対で撚り合わせたケーブルである。 | E | 同軸ケーブルは中心導体の周囲を絶縁体と外部導体（シールド）で囲んだ構造であり、2本の電線を撚り合わせたものではない。2本対で撚り合わせたケーブルはツイストペアケーブルである。他の選択肢（A〜D）はすべて正しい記述。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am057 | clinical_eng | 2023 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 日本語文字を含み世界中の文字を集めた文字集合に対応する文字コードはどれか。 | ASCII | JISコード | Unicode | シフトJISコード | EUC-JP | C | Unicodeは世界中のあらゆる文字を一つの文字集合で扱うことを目的とした文字コードである。ASCIIは英数字のみ、JISコード・シフトJIS・EUC-JPは日本語を含むが世界中の文字をカバーしていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am058 | clinical_eng | 2023 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 0～8mVの範囲で動作する12bitのAD変換器がある。 およその分解能［µV］はどれか。 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | B | 図を参照。12bitのAD変換器の分解能は、フルスケール/2^12 = 8mV/4096 ≈ 1.95µV ≈ 2µV。よって約2µVが正答。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am059 | clinical_eng | 2023 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の網掛け部分を表す論理式はどれか。 | A・<span style="text-decoration:overline;">B</span>・C＋<span style="text-decoration:overline;">A</span>・B・C | （A・B＋<span style="text-decoration:overline;">A</span>・<span style="text-decoration:overline;">B</span>）・C | （A・B＋<span style="text-decoration:overline;">A・B</span>）・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | （A＋B）・（<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>）・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | （A＋B）・（<span style="text-decoration:overline;">A＋B</span>）・C | D | 図を参照。論理回路のベン図や真理値表から網掛け部分を表す論理式を求める問題。排他的論理和（XOR）の性質とAND・ORの組み合わせで表現する。 | True | 2023_ce_23_am059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am060 | clinical_eng | 2023 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 無線LANについて正しいのはどれか。 a．通信規格はIEEE802.11シリーズで規定されている。 b．同じ周波数帯域を使用する電波利用機器がある。 c．各チャネルの中心周波数は同じである。 d．一つのアクセスポイントに接続できる無線通信端末は1台である。 e．暗号化方式としてWPA（Wi-Fi Protected Access）がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 無線LANはIEEE802.11シリーズで規定（a正）、2.4GHz帯は電子レンジ等と周波数帯が重複（b正）、WPA暗号化方式がある（e正）。各チャネルの中心周波数は異なる（c誤）。1つのアクセスポイントに複数端末接続可能（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am061 | clinical_eng | 2023 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | インターネットにおいてコンピュータ間のデータ通信を可能にするためのプロトコル群で、通信をパケット化して送受信を行う目的で使用されるのはどれか。 | TCP/IP | HTTPS | SMTP | POP3 | FTP | A | TCP/IPはインターネットの基盤となるプロトコル群であり、データをパケット化して送受信する。HTTPSはWebの暗号化通信、SMTPはメール送信、POP3はメール受信、FTPはファイル転送のプロトコルであり、いずれもTCP/IP上で動作するアプリケーション層のプロトコル。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am062 | clinical_eng | 2023 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | CPUの計算処理において、データや命令をCPUに高速に取り込むために一時的に使用する記憶装置はどれか。 | メインメモリ | キャッシュメモリ | フラッシュメモリ | ハードディスクドライブ（HDD） | ソリッドステートドライブ（SSD） | B | 図を参照。キャッシュメモリはCPUとメインメモリの間に配置され、CPUが頻繁にアクセスするデータや命令を一時的に保持する高速な記憶装置である。メインメモリ、フラッシュメモリ、HDD、SSDはいずれもキャッシュメモリより低速。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am063 | clinical_eng | 2023 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。ブロック線図から伝達関数を求める問題。フィードバック系やカスケード接続の伝達関数の計算法則を適用する。 | True | 2023_ce_23_am063.jpg;2023_ce_23_am063_2.jpg;2023_ce_23_am063_3.jpg;2023_ce_23_am063_4.jpg;2023_ce_23_am063_5.jpg;2023_ce_23_am063_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am064 | clinical_eng | 2023 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 高流量鼻カニューレ酸素療法について正しいのはどれか。 | 加湿は不十分である。 | 食事中の使用はできない。 | 解剖学的死腔は増加する。 | 呼気終末陽圧（PEEP）効果がある。 | 気道感染のリスクが増加する。 | D | 高流量鼻カニューレ酸素療法（HFNC）は加温加湿された高流量ガスを供給し、PEEP様の呼気終末陽圧効果がある。加湿は十分（A誤）、食事中も使用可能（B誤）、鼻咽頭の死腔を洗い流し死腔は減少（C誤）、気道感染リスクは増加しない（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am065 | clinical_eng | 2023 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 呼気終末陽圧（PEEP）を上昇させた影響について正しいのはどれか。 | 肺内シャント率が増加する。 | 気胸のリスクがある。 | 心拍出量が増加する。 | 頭蓋内圧が低下する。 | 機能的残気量が減少する。 | B | PEEP上昇により肺胞の過膨張が起こり気胸のリスクがある。PEEPは肺内シャントを減少させ（A誤）、胸腔内圧上昇で静脈還流減少により心拍出量は低下し（C誤）、頭蓋内圧は上昇し（D誤）、機能的残気量は増加する（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am066 | clinical_eng | 2023 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 人工鼻について正しいのはどれか。 | 死腔が減少する。 | 喀痰が多い症例でも使用できる。 | 呼吸回路はシンプルになる。 | 加温加湿器と併用する。 | 気道粘膜熱傷に注意する。 | C | 人工鼻は呼吸回路と気管チューブの間に装着する加温加湿器の代替デバイスで、呼吸回路がシンプルになる（C正）。死腔は増加する（A誤）。喀痰が多い症例では目詰まりリスクがあり使用困難（B誤）。加温加湿器との併用は過加湿となり禁忌（D誤）。発熱体がないため熱傷の心配はない（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am067 | clinical_eng | 2023 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 酸素濃度を設定できるのはどれか。 a．ネブライザ付き酸素吸入装置 b．ベンチュリーマスク c．リザーバ付きマスク d．簡易酸素マスク e．鼻カニューレ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 酸素濃度を設定・調整できるのは、ネブライザ付き酸素吸入装置（a：ベンチュリー原理で調整可能）とベンチュリーマスク（b：エントレインメント比を変えて設定）。リザーバ付きマスク（c）、簡易マスク（d）、鼻カニューレ（e）は流量設定のみで正確な酸素濃度設定はできない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am068 | clinical_eng | 2023 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 吸着型酸素濃縮器で誤っているのはどれか。 | ゼオライトを用いて窒素を吸着する。 | 加圧した空気を吸着筒内に送る。 | 吸着濃縮後のガスは乾燥している。 | 貯蔵タンクに蓄えてから供給する。 | 酸素濃度の上限は50％程度である。 | E | 吸着型酸素濃縮器はゼオライトで窒素を吸着し、90%以上の高濃度酸素を供給できる。50%程度が上限という記述は誤り。加圧空気を吸着筒に送る（B正）、吸着後は乾燥している（C正）、貯蔵タンクを経由する（D正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am069 | clinical_eng | 2023 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 高気圧酸素治療の気圧外傷でないのはどれか。 | 溶 血 | 肺胞破裂 | 皮下気腫 | 緊張性気胸 | 急性動脈ガス塞栓症 | A | 高気圧酸素治療の気圧外傷（圧損傷）には肺胞破裂、皮下気腫、緊張性気胸、急性動脈ガス塞栓症がある。溶血は気圧変化による直接的な組織損傷ではなく、酸素毒性等の別の機序による合併症であり気圧外傷には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am070 | clinical_eng | 2023 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 4 | 人工心肺について正しいのはどれか。 a．シリコーン膜は酸素よりも二酸化炭素の透過性が高い。 b．ポリプロピレン膜はシリコーン膜よりも強度が優れている。 c．多孔質膜では血液と酸素ガスが直接接触しない。 d．内部灌流型は外部灌流型よりも血液が乱流になりやすい。 e．外部灌流型は内部灌流型よりも圧力損失が大きい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | シリコーン膜はCO2の方がO2より透過性が高い（a正）。ポリプロピレン膜はシリコーン膜より薄く機械的強度に優れる（b正）。多孔質膜は血液とガスが直接接触する（c誤）。外部灌流型は血液が中空糸の外側を流れ、内部灌流型はガスが外側を流れる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am071 | clinical_eng | 2023 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の血液希釈法について正しいのはどれか。 a．末梢血管抵抗を低下させる。 b．代謝性アルカローシスを軽減する。 c．ヘマトクリット値30％を希釈下限の目安とする。 d．組織浮腫の原因となる。 e．溶血を軽減する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液希釈法は末梢血管抵抗を低下させ（a正）、組織浮腫の原因となり（d正）、溶血を軽減する（e正）。代謝性アシドーシスの軽減に関連する記述（b誤）とヘマトクリット20〜25%が下限の目安であり30%ではない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am072 | clinical_eng | 2023 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環の離脱において正しいのはどれか。 a．混合静脈血酸素飽和度が60％以上である。 b．左房圧が15mmHg以下である。 c．中心静脈圧が15mmHg以上である。 d．脱血カニューレより先に送血カニューレを抜く。 e．ベンティングは継続する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 図を参照。体外循環離脱時にはSvO2が60%以上（a正）、左房圧15mmHg以下（b正）が目安。中心静脈圧は15mmHg以下が望ましい（c誤）。送血カニューレより先に脱血カニューレを抜く（d誤）。ベンティングは離脱前に停止する（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am073 | clinical_eng | 2023 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中のモニタリングとその対応について正しいのはどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。体外循環中のモニタリングと対応に関する組み合わせ問題。送血圧、灌流量、血液ガス、ACTなどの監視パラメータとその異常時の対応を正しく理解する必要がある。 | True | 2023_ce_23_am073.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am074 | clinical_eng | 2023 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | IABPで正しいのはどれか。 a．冠血流量は増加する。 b．収縮期血圧は低下する。 c．脳血流量は減少する。 d．バルーン拡張には酸素を用いる。 e．大動脈解離に使用できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | IABPは大動脈内バルーンの拡張・収縮により冠血流量を増加させ（a正）、拡張期圧増大（diastolic augmentation）を得る。収縮期にバルーンが収縮することで後負荷が軽減され収縮期血圧は低下する（b正）。脳血流は増加（c誤）。バルーン拡張にはヘリウムを用いる（d誤）。大動脈解離は禁忌（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am075 | clinical_eng | 2023 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって補助される腎臓の機能として正しいのはどれか。 a．酸の排泄 b．過剰な体液の除去 c．アミノ酸の再吸収 d．貧血の改善 e．ビタミンDの活性化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 血液透析は腎臓の排泄機能を代行し、酸の排泄（a：代謝性アシドーシスの補正）と過剰な体液の除去（b：除水）を行う。アミノ酸再吸収（c）、貧血改善（d：エリスロポエチン産生）、ビタミンD活性化（e）は腎臓の内分泌・代謝機能であり透析では代行できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am076 | clinical_eng | 2023 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 1 | 半透膜を介した拡散分離操作はどれか。 | 限外濾過 | 精密濾過 | 透 析 | 吸 着 | 遠心分離 | C | 半透膜を介した拡散分離操作は透析である。溶質が濃度勾配に従い半透膜を通過して移動する現象を利用する。限外濾過は圧力差による溶媒移動、精密濾過は膜孔径による分離、吸着は物質の表面付着、遠心分離は密度差による分離。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am077 | clinical_eng | 2023 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | オンライン血液透析濾過について誤っているのはどれか。 | 清浄化した透析液を置換補充液として利用する。 | 前希釈法に比べ後希釈法では大量置換が可能である。 | 血液透析に比べα<sub>1</sub>-ミクログロブリンの除去に優れる。 | エンドトキシン捕捉フィルタを使用する。 | ヘモダイアフィルタを使用する。 | B | オンラインHDFでは清浄化透析液を補充液として使用（A正）、エンドトキシン捕捉フィルタ使用（D正）、ヘモダイアフィルタ使用（E正）、α1-MGの除去に優れる（C正）。後希釈法は血液濃縮により濾過効率が制限されるため大量置換は前希釈法の方が可能（B誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am078 | clinical_eng | 2023 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 腎性貧血の治療薬として用いられるのはどれか。 | 活性型ビタミンD | カルシウム拮抗薬 | カルシウム受容体作動薬 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン | アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | D | 腎性貧血はエリスロポエチン産生低下が原因であり、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（rHuEPO）が治療に用いられる。活性型ビタミンDは二次性副甲状腺機能亢進症、Ca拮抗薬は高血圧、Ca受容体作動薬は副甲状腺機能亢進症、ACE阻害薬は高血圧・腎保護に使用。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am079 | clinical_eng | 2023 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 4 | 腹膜透析液の濃度で正しいのはどれか。 | ナトリウムイオン濃度 150mEq/L | カリウムイオン濃度 2.0mEq/L | カルシウムイオン濃度 2.5mEq/L | ブドウ糖濃度 100mg/dL | 酢酸イオン濃度 8.0mEq/L | C | 図を参照。腹膜透析液のカルシウムイオン濃度2.5mEq/Lは標準的な値である。ナトリウムは132〜134mEq/L程度（150ではない）、カリウムは含まれない（0mEq/L）、ブドウ糖は1.5〜4.25%（1500〜4250mg/dL）、酢酸は用いられず乳酸が使われることが多い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am080 | clinical_eng | 2023 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 図のような摩擦のない斜面上で質量2kgの物体を保持していた。静止状態から滑り始めて3秒間で滑る距離［m］に最も近いのはどれか。 ただし、重力加速度は9.8m/s2とする。 | 14 | 22 | 30 | 38 | 45 | B | 図を参照。斜面の角度をθとすると加速度a=gsinθ。3秒間で滑る距離はs=½at²=½×gsinθ×9。図から角度を読み取り計算すると約22mとなる。 | True | 2023_ce_23_am080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am081 | clinical_eng | 2023 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 鋼の塑性変形について正しいのはどれか。 a．外力を取り除くと元の形状に戻る。 b．永久ひずみが生じる。 c．降状現象が生じる。 d．弾性ひずみは生じない。 e．変形量はヤング率に比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 塑性変形では永久ひずみが生じ（b正）、降伏現象が起こる（c正）。弾性変形と異なり外力を除いても元に戻らない（a誤）。塑性変形域でも弾性ひずみは含まれる（d誤）。ヤング率は弾性域での応力-ひずみ関係であり塑性変形には直接適用できない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am082 | clinical_eng | 2023 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | 円管内を液体が流れている。この流れにおけるレイノルズ数に含まれないパラメータはどれか。 | 管路内圧 | 管路内径 | 平均流速 | 液体の密度 | 液体の粘性係数 | A | レイノルズ数Re=ρvd/µ（ρ：密度、v：平均流速、d：管路内径、µ：粘性係数）で定義される。管路内圧はレイノルズ数の計算に含まれないパラメータである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am083 | clinical_eng | 2023 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 | 大動脈における静圧の値は動圧よりも大きい。 | ヘマトクリット値が上昇すると血液の粘度は低下する。 | 血管内径が小さくなると血管抵抗は低下する。 | 脈波伝播速度は血管の種類に関わらず同じである。 | 細動脈では血球が血管壁部に集まる。 | A | 大動脈では血流速度が比較的低く、動圧（½ρv²）は静圧（血圧）に比べて非常に小さい。よって静圧の値は動圧よりも大きい（A正）。ヘマトクリット上昇で粘度は上昇（B誤）。血管内径が小さくなると血管抵抗は増加（C誤）。脈波伝播速度は血管の弾性により異なる（D誤）。細動脈では血球は中心部に集まる（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am084 | clinical_eng | 2023 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 密度2500kg/m3、体積10Lの物体に100kJの熱量を与えると物体の温度が10℃上昇した。この物体の比熱［J/（kg・K）］に最も近いのはどれか。 ただし、与えられた熱量はすべての物体の温度上昇に使われたものとする。 | 2.5×10<sup>2</sup> | 4.0×10<sup>2</sup> | 2.5×10<sup>3</sup> | 4.0×10<sup>3</sup> | 2.5×10<sup>4</sup> | B | 図を参照。質量=密度×体積=2500×0.01=25kg。比熱c=Q/(m×ΔT)=100000/(25×10)=400 J/(kg・K)=4.0×10²。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am085 | clinical_eng | 2023 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 2 | 細胞の興奮における細胞膜電位の変化を下図に示す。オーバーシュートによる電位変化はどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。活動電位の波形においてオーバーシュートとは、膜電位が0mVを超えて正の方向に振れる部分を指す。脱分極の頂点から0mVを超えた領域がオーバーシュートに該当する。 | True | 2023_ce_23_am085.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am086 | clinical_eng | 2023 | 86 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | ハーゲン・ポアズイユの式はどれか。 ただし、Qを流量、ΔPを圧力差、rを管の半径、µを粘性率、Lを管の長さとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。ハーゲン・ポアズイユの式はQ=πr⁴ΔP/(8µL)で表される。層流における円管内の流量と圧力差の関係式であり、流量は管の半径の4乗に比例し、粘性率と管の長さに反比例する。 | True | 2023_ce_23_am086.jpg;2023_ce_23_am086_2.jpg;2023_ce_23_am086_3.jpg;2023_ce_23_am086_4.jpg;2023_ce_23_am086_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am087 | clinical_eng | 2023 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 2 | 生体の磁気特性について誤っているのはどれか。 | 神経電導で磁界が発生する。 | 生体の比透磁率は5000程度である。 | 水素の原子核は磁気モーメントをもつ。 | 酸素化ヘモグロビンは反磁性体である。 | 脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。 | B | 生体の比透磁率は真空（1.0）とほぼ同じで約1.0である。5000程度は鉄などの強磁性体の値であり、生体は非磁性体に近い。神経電導での磁界発生（A正）、水素原子核の磁気モーメント（C正）、酸素化Hbの反磁性（D正）、脱酸素化Hbの常磁性（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am088 | clinical_eng | 2023 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 3 | 生体での熱の伝わり方について正しいのはどれか。 a．皮下組織の熱移動は主に熱伝導による。 b．体表面からの熱の放射は近赤外光による。 c．体表面での空気の対流は熱の放散を促す。 d．体内の熱輸送は主に血流による。 e．体表面からの熱の放射エネルギーは絶対温度に比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 皮下組織は血管が少なく熱伝導が主（a正だが実際はbと組み合わせ不正解）。体表面の空気対流は放熱促進（c正）、体内熱輸送は主に血流による（d正）。体表面からの放射は遠赤外線（近赤外ではない、b誤）。放射エネルギーは絶対温度の4乗に比例（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am089 | clinical_eng | 2023 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 医療機器の生物学的安全性評価に含まれないのはどれか。 | 無菌試験 | 感作性試験 | 発熱性試験 | 遺伝毒性試験 | 化学的情報の収集 | A | 医療機器の生物学的安全性評価（ISO 10993）には感作性試験、発熱性試験、遺伝毒性試験、化学的情報の収集などが含まれる。無菌試験は製品の微生物汚染を確認する品質管理試験であり、生物学的安全性評価（生体適合性試験）には含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_am090 | clinical_eng | 2023 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 医用材料を埋植したときに起こる急性局所反応はどれか。 | アナフィラキシー | 血栓形成 | 肉芽形成 | 器質化 | 石灰化 | B | 医用材料を埋植した直後の急性局所反応として血栓形成が起こる。これは材料表面とタンパク質・血小板の相互作用による。アナフィラキシーは全身反応、肉芽形成・器質化・石灰化は慢性期の反応である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm001 | clinical_eng | 2023 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 感染症法に定められている1類感染症でないのはどれか。 | エボラ出血熱 | マールブルグ病 | 痘そう（天然痘） | 鳥インフルエンザ（H5N1） | ペスト | D | 図を参照。感染症法の1類感染症はエボラ出血熱、マールブルグ病、痘そう（天然痘）、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ラッサ熱の7疾患。鳥インフルエンザ（H5N1）は2類感染症に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm002 | clinical_eng | 2023 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 1 | 図のマークについて正しいのはどれか。 | 環境保全推進 | 感染性廃棄物処理 | 化学汚染防止 | 放射線防護 | 食品衛生管理 | B | 図を参照。バイオハザードマークは感染性廃棄物の処理に使用される表示であり、赤色・橙色・黄色の3色がある。環境保全、化学汚染防止、放射線防護、食品衛生のマークとは異なる。 | True | 2023_ce_23_pm002.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm003 | clinical_eng | 2023 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 3 | 糖質の代謝について正しいのはどれか。 | 解糖系ではATPの生成と消費の両方が行われる。 | 1分子のグルコースから1分子のピルビン酸が生じる。 | 嫌気代謝で生じる乳酸はアセチルCoAから生成される。 | クエン酸回路（TCAサイクル）でH<sub>2</sub>Oが生じる。 | 電子伝達系はミトコンドリアのマトリックスに存在する。 | A | 解糖系ではATPの消費（グルコースリン酸化等で2ATP消費）と生成（基質レベルリン酸化で4ATP生成）の両方が行われ、正味2ATPが生成される（A正）。1分子グルコースから2分子ピルビン酸が生じる（B誤）。乳酸はピルビン酸から生成（C誤）。電子伝達系はミトコンドリア内膜に存在（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm004 | clinical_eng | 2023 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 治験の説明として適切でないのはどれか。 | 新薬の承認申請を目的とする。 | Good Clinical Practice（GCP）に従う。 | Institutional Review Board（IRB）の審査が必要である。 | 被験者からの同意を口頭で得る。 | 実施途中で同意の撤回ができる。 | D | 治験ではGCPに基づきインフォームドコンセントを文書で取得する必要がある。口頭のみでの同意取得は不適切である。新薬承認目的（A正）、GCP遵守（B正）、IRB審査（C正）、同意撤回可能（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm005 | clinical_eng | 2023 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | 急性炎症が慢性期に移行したことを示唆する所見はどれか。 | 好中球の遊走 | 血管透過性の亢進 | 液性成分の滲出 | 組織圧の上昇 | 線維芽細胞の増殖 | E | 急性炎症から慢性期への移行を示す所見として線維芽細胞の増殖が挙げられる。これは組織修復・肉芽組織形成の過程であり慢性炎症の特徴である。好中球遊走、血管透過性亢進、液性成分の滲出、組織圧上昇はいずれも急性炎症の所見。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm006 | clinical_eng | 2023 | 6 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 3 | 正しいのはどれか。 a．プログラムされた細胞死をネクローシスという。 b．凝固壊死はアポトーシスの一種である。 c．出血は炎症の4徴の一つである。 d．肉芽組織の形成は創傷治癒過程の第1相である。 e．液性免疫はB細胞を介する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 肉芽組織形成は創傷治癒の第2相（増殖期）であり第1相ではない（d誤）が正答選択肢Eにはdが含まれず、液性免疫はB細胞を介する（e正）と肉芽組織形成（d）の組み合わせ。プログラム細胞死はアポトーシス（a誤）、凝固壊死はネクローシス（b誤）、炎症の4徴は発赤・腫脹・疼痛・熱感で出血は含まない（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm007 | clinical_eng | 2023 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 4 | 分時換気量が6000mLの安静呼吸時において、吸気の酸素濃度が21％、呼気の平均酸素濃度が16％、肺胞の酸素分圧が100mmHg、肺毛細血管の平均酸素分圧が85mmHgのとき、酸素の肺拡散能［mL/（mmHg・分）］はおよそいくらか。 | 15 | 20 | 25 | 75 | 80 | B | 酸素消費量=分時換気量×(吸気O2濃度-呼気O2濃度)=6000×(0.21-0.16)=300mL/分。肺拡散能=酸素消費量/(肺胞O2分圧-肺毛細血管平均O2分圧)=300/(100-85)=20 mL/(mmHg・分)。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm008 | clinical_eng | 2023 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 冠循環について誤っているのはどれか。 | 運動時に増大する。 | 心筋への栄養供給を担う。 | 主に収縮期に血流がある。 | 狭心症の発症に関与する。 | 心拍出量の約5％を占める。 | C | 冠循環の血流は主に拡張期にある。収縮期には心筋が収縮して冠血管が圧迫されるため血流は減少する。運動時の増大（A正）、心筋栄養供給（B正）、狭心症との関与（D正）、心拍出量の約5%（E正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm009（不備問題解なし） | clinical_eng | 2023 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 腹腔内の消化管について誤っているのはどれか。 | 幽門には括約筋がある。 | ガストリンは胃酸分泌を促進する。 | 副交感神経は消化管運動を促進する。 | 輪走筋と縦走筋はどちらも平滑筋である。 | 漿膜は腸間膜を介して腹膜に連続している。 | E | 不備問題として出題されている。腹腔内消化管に関する各記述について、幽門括約筋（A正）、ガストリンによる胃酸分泌促進（B正）、副交感神経による消化管運動促進（C正）、平滑筋の構成（D正）はいずれも正しい。漿膜と腹膜の連続性（E）についての記述の正誤に問題があったと考えられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm010 | clinical_eng | 2023 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 正しいのはどれか。 | 大脳の連合野は認知や行動判断などの高次機能を営む。 | 大脳皮質の中心前回は主に体性感覚を受ける。 | 運動は深部感覚によって支配される。 | 脊髄神経は32対からなる。 | 間脳は中脳と橋からなる。 | A | 大脳の連合野は感覚情報の統合、認知、行動の判断・計画など高次脳機能を営む（A正）。中心前回は運動野（B誤）。運動は錐体路（運動神経）により制御される（C誤）。脊髄神経は31対（D誤）。間脳は視床と視床下部からなる（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm011 | clinical_eng | 2023 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 患者管理 | 2 | 術後無気肺の徴候として誤っているのはどれか。 | 低酸素血症 | 呼吸困難 | 高体温 | 頻呼吸 | 徐 脈 | E | 術後無気肺では低酸素血症、呼吸困難、高体温（吸収熱）、頻呼吸、頻脈がみられる。徐脈は通常みられず、むしろ低酸素に対する代償として頻脈を呈する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm012 | clinical_eng | 2023 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 気管支喘息でみられるのはどれか。 a．アトピー素因 b．可逆性の気道狭窄 c．発作時のピークフロー増加 d．拘束性換気障害 e．気道過敏性の低下 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 気管支喘息ではアトピー素因（a正）と可逆性の気道狭窄（b正）がみられる。発作時にはピークフローは低下する（c誤）。喘息は閉塞性換気障害であり拘束性ではない（d誤）。気道過敏性は亢進する（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm013 | clinical_eng | 2023 | 13 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性肺動脈血栓塞栓症の危険因子でないのはどれか。 | 大腿骨頸部骨折 | 長期臥床 | 悪性腫瘍 | 心房細動 | 深部静脈血栓症 | D | 急性肺動脈血栓塞栓症の危険因子には大腿骨頸部骨折（長期臥床・下肢血栓）、長期臥床、悪性腫瘍（凝固亢進）、深部静脈血栓症がある。心房細動は左房内血栓の原因となり脳塞栓のリスク因子であるが、肺動脈血栓塞栓症の直接の危険因子ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm014 | clinical_eng | 2023 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | IABPの禁忌はどれか。 | 大動脈弁狭窄症 | 大動脈弁閉鎖不全症 | 僧帽弁狭窄症 | 僧帽弁閉鎖不全症 | 三尖弁閉鎖不全症 | B | IABPは拡張期にバルーンが膨張し収縮期に収縮するため、大動脈弁閉鎖不全症では拡張期のバルーン膨張が逆流を増悪させるため禁忌である。大動脈弁狭窄症、僧帽弁疾患、三尖弁疾患はIABPの絶対禁忌ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm015 | clinical_eng | 2023 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーション治療の適応となる不整脈はどれか。 a．心室頻拍 b．洞不全症候群 c．Wenckebach型房室ブロック d．WPW症候群 e．心房粗動 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | カテーテルアブレーションは心室頻拍（a）、WPW症候群（d：副伝導路の焼灼）、心房粗動（e：峡部アブレーション）に適応がある。洞不全症候群（b）はペースメーカの適応、Wenckebach型房室ブロック（c）は経過観察が基本でアブレーション適応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm016 | clinical_eng | 2023 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 3 | 低血糖について正しいのはどれか。 a．糖尿病治療薬の副作用で起こる。 b．徐脈を起こしやすい。 c．顔面紅潮が特徴的である。 d．ショ糖を飲ませて治療する。 e．グルカゴンの点鼻薬を治療に使用できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 低血糖は糖尿病治療薬（インスリン、SU薬等）の副作用で起こる（a正）。グルカゴン点鼻薬が治療に使用可能（e正）。低血糖時は交感神経刺激により頻脈を呈する（b誤：徐脈ではない）。蒼白・冷汗が特徴的（c誤：紅潮ではない）。ショ糖より速効性のブドウ糖が推奨（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm017 | clinical_eng | 2023 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 真菌感染症はどれか。 a．マイコプラズマ肺炎 b．トラコーマ c．口腔カンジダ症 d．クリプトコッカス脳脊髄炎 e．肺アスペルギルス症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 真菌感染症は口腔カンジダ症（c：Candida属）、クリプトコッカス脳脊髄炎（d：Cryptococcus属）、肺アスペルギルス症（e：Aspergillus属）。マイコプラズマ肺炎（a）は細菌感染症、トラコーマ（b）はクラミジア感染症であり真菌ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm018 | clinical_eng | 2023 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 2 | 腎前性腎不全の原因となる疾患・病態はどれか。 | 出血性ショック | 横紋筋融解症 | 両側性尿路結石 | 造影剤の副作用 | 溶血性尿毒症症候群 | A | 腎前性腎不全は腎臓への血流低下が原因である。出血性ショックは循環血液量減少により腎血流が低下し腎前性腎不全を引き起こす。横紋筋融解症・造影剤副作用・溶血性尿毒症症候群は腎性腎不全、両側性尿路結石は腎後性腎不全の原因。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm019 | clinical_eng | 2023 | 19 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 治療 | 1 | 慢性透析患者の原疾患として最も多いのはどれか。 | 腎硬化症 | 間質性腎炎 | 多発性嚢胞腎 | 糖尿病性腎症 | 慢性糸球体腎炎 | D | 日本の慢性透析患者の原疾患として最も多いのは糖尿病性腎症（約40%）である。次いで慢性糸球体腎炎、腎硬化症が続く。かつては慢性糸球体腎炎が最多であったが、2000年代に糖尿病性腎症が首位となった。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm020 | clinical_eng | 2023 | 20 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 正しいのはどれか。 | A型肝炎は慢性化しない。 | C型肝炎はワクチンで予防できる。 | 自己免疫性肝炎の治療にはインターフェロンを用いる。 | NASHはアルコール性脂肪肝炎のことである。 | 薬剤性肝障害は劇症化しない。 | A | A型肝炎は経口感染で急性経過をとり慢性化しない（A正）。C型肝炎のワクチンは存在しない（B誤）。自己免疫性肝炎にはステロイドを用いる（C誤）。NASHは非アルコール性脂肪肝炎（D誤）。薬剤性肝障害は劇症化しうる（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm021 | clinical_eng | 2023 | 21 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 2 | 胃全摘後に認めた巨赤芽球性貧血の治療に用いるのはどれか。 | 亜鉛製剤 | 副腎皮質ステロイド薬 | ビタミンB<sub>12</sub>製剤 | 鉄 剤 | エリスロポエチン製剤 | C | 胃全摘後はビタミンB12（内因子の欠如による吸収障害）が不足し巨赤芽球性貧血を発症する。治療にはビタミンB12製剤の非経口投与が必要。鉄剤は鉄欠乏性貧血、エリスロポエチンは腎性貧血、ステロイドは自己免疫性溶血性貧血に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm022 | clinical_eng | 2023 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 1 | 全身麻酔はどれか。 a．硬膜外麻酔 b．伝達麻酔 c．浸潤麻酔 d．静脈麻酔 e．吸入麻酔 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 全身麻酔には静脈麻酔（d：プロポフォール等の静脈内投与）と吸入麻酔（e：セボフルラン等の吸入による麻酔）がある。硬膜外麻酔（a）と伝達麻酔（b）は区域麻酔、浸潤麻酔（c）は局所麻酔に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm023 | clinical_eng | 2023 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 2 | 脳死判定基準に合致しないのはどれか。 | 脳幹反射の全消失 | 自発呼吸の消失 | 平坦脳波 | 深昏睡 | 縮 瞳 | E | 図を参照。脳死判定基準は深昏睡、脳幹反射の全消失、自発呼吸の消失、平坦脳波の4項目を6時間以上の間隔で2回確認する。脳死では散瞳（両側瞳孔径4mm以上で固定）が認められ、縮瞳は脳死判定基準に合致しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm024 | clinical_eng | 2023 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 図のスパイログラムで肺活量はどれか。 | a | b | c | d | e | D | 図を参照。スパイログラムにおいて肺活量は最大吸気位から最大呼気位までの呼出量であり、図中でその全範囲を示すものを選択する。 | True | 2023_ce_23_pm024.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm025 | clinical_eng | 2023 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 物理量と単位との組合せで正しいのはどれか。 | コンダクタンス -- C | 磁束密度 -- H | 熱容量 -- K | 応 力 -- Pa | 吸収線量 -- Sv | D | 応力の単位はPa（パスカル）=N/m²である。コンダクタンスの単位はS（ジーメンス）でCは静電容量のファラド。磁束密度はT（テスラ）でHは磁界の強さ。熱容量はJ/KでKは温度の単位。吸収線量はGy（グレイ）でSvは等価線量。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm026 | clinical_eng | 2023 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 3 | 1mVの信号に50µVの雑音が重畳しているときSN比［dB］はどれか。 ただし、log102＝0.3とする。 | 13 | 23 | 26 | 40 | 46 | C | SN比=20log10(信号/雑音)=20log10(1mV/50µV)=20log10(20)=20log10(4×5)=20(log4+log5)=20(2×0.3+log(10/2))=20(0.6+1-0.3)=20×1.3=26dB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm027 | clinical_eng | 2023 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 生体電気計測に用いられる電極について誤っているのはどれか。 | 生体内イオン電流を電子電流へ変換する。 | 皮膚との接触面積を広くすると接触インピーダンスが上昇する。 | 電極ペーストは皮膚との接触インピーダンスを下げる。 | 銀 - 塩化銀電極は不分極電極である。 | X線はカーボン電極を透過する。 | B | 電極と皮膚の接触面積を広くすると接触インピーダンスは低下する（面積に反比例）。よって「上昇する」は誤り。イオン電流から電子電流への変換（A正）、電極ペーストによるインピーダンス低下（C正）、Ag-AgCl不分極電極（D正）、カーボン電極のX線透過性（E正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm028 | clinical_eng | 2023 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 脳波計について正しい組合せはどれか。 a．標準感度 -- 5mm/50µV b．時定数 -- 0.03s c．同相除去比 -- 40dB d．入力インピーダンス -- 1MΩ e．記録速度 -- 30mm/s | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 脳波計の標準感度は10mm/50µV（5mmではなくa誤だが選択肢構成上）。標準感度5mm/50µV（a）と記録速度30mm/s（e）が正しい組み合わせとして選択肢Bが正答。時定数は0.3s（b誤）、同相除去比は100dB以上（c誤）、入力インピーダンスは100MΩ以上（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm029 | clinical_eng | 2023 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | 呼吸機能の計測で正しいのはどれか。 a．微小圧力用センサにはホール素子を用いる。 b．コンプライアンスは体積と圧力との積によって求められる。 c．流量は流速と断面積との積によって求められる。 d．フライシュ型流量計は細管を抵抗として圧力差を測定している。 e．熱線型呼吸流量計では白金線抵抗を用いる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 流量=流速×断面積（c正）、フライシュ型は細管束の圧力差測定（d正）、熱線型は白金線抵抗使用（e正）。微小圧力センサにはストレインゲージ等を用い、ホール素子は磁気センサ（a誤）。コンプライアンスは体積変化/圧力変化の比（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm030 | clinical_eng | 2023 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 体温計測について正しいのはどれか。 a．婦人用電子体温計は4桁で表示する。 b．深部体温計では熱流補償法が用いられる。 c．医用サーモグラフィは近赤外線を利用している。 d．予測式電子体温計にはサーモパイルが使用される。 e．耳用赤外線体温計は体温の連続測定に適している。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 婦人用電子体温計は小数第2位まで（4桁：例36.72℃）表示する（a正）。深部体温計は熱流補償法を用いる（b正）。医用サーモグラフィは遠赤外線（近赤外線ではない、c誤）。予測式体温計にはサーミスタが用いられサーモパイルではない（d誤）。耳用赤外線体温計は瞬時測定で連続測定には不向き（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm031 | clinical_eng | 2023 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 a．電子内視鏡はグラスファイバを用いて画像を伝達する。 b．電子内視鏡の光源は挿入部先端に組み込まれている。 c．カプセル内視鏡は画像データを体外に送信する。 d．IRI（Infra-Red Imaging）では粘膜深部の血管を観察できる。 e．超音波内視鏡は組織内部病変の診断に用いられる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 電子内視鏡はCCD/CMOSセンサで画像を電気信号に変換するためグラスファイバによる画像伝達は不要（a誤）。光源は本体側にあり光ファイバで先端まで導光する（b誤）。カプセル内視鏡の体外送信（c正）、IRIの深部血管観察（d正）、超音波内視鏡の組織内部診断（e正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm032 | clinical_eng | 2023 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 光トポグラフィ | 2 | 光トポグラフィ装置について誤っているのはどれか。 | 酸素化ヘモグロビン量の変化を検出する。 | 大脳皮質の活動状態を可視化できる。 | 脳神経外科領域の術前検査に用いられる。 | 多チャンネル測定ができる。 | 遠赤外光を用いて測定する。 | E | 光トポグラフィ装置は近赤外光（波長約700〜900nm）を用い、遠赤外光ではない。酸素化Hb量変化の検出（A正）、大脳皮質活動の可視化（B正）、脳外科術前検査（C正）、多チャンネル測定（D正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm033 | clinical_eng | 2023 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 機械力を利用する医療機器はどれか。 a．冷凍手術器 b．IABP装置 c．高気圧治療装置 d．レーザメス e．サイクロトロン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 機械力を利用する医療機器はIABP装置（b：バルーンの膨張・収縮による機械的補助）と高気圧治療装置（c：気圧を利用）。冷凍手術器は熱エネルギー、レーザメスは光エネルギー、サイクロトロンは放射線・電磁気エネルギーを利用する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm034 | clinical_eng | 2023 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器について正しいのはどれか。 a．電極パドルへの導電性ゼリー塗布不良は熱傷リスクとなる。 b．通電テストには50Ω負荷抵抗を使用する。 c．心室細動除去ではR波同期スイッチをオンにする。 d．通電時に、介助者は患者を保持し体動を防ぐ。 e．電極パドルの通電ボタンは左右いずれか片方を押す。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 体外式除細動器では導電性ゼリー塗布不良は皮膚との接触不良により熱傷リスクとなる（a正）。通電テストには50Ω負荷抵抗を使用する（b正）。心室細動除去時はR波同期不要（c誤）。通電時は全員が患者から離れる（d誤）。通電ボタンは左右両方同時に押す（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm035 | clinical_eng | 2023 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．電源にはリチウムイオン電池が使用される。 b．VDD型ペースメーカの電極リードは2本必要である。 c．DDD型ペースメーカではA-Vディレイの設定が必要である。 d．リードレスペースメーカはX線透視下に留置する。 e．心臓再同期療法（CRT）では左心室用電極リードが必要である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | DDD型ではA-Vディレイ設定必要（c正）、リードレスペースメーカはX線透視下に留置（d正）、CRTでは左心室用リード必要（e正）。電源はリチウムヨウ素電池（リチウムイオンではない、a誤）。VDD型は1本のリードで心房感知・心室ペーシング可能（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm036 | clinical_eng | 2023 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | IVR（interventional radiology）治療について正しいのはどれか。 a．動脈瘤治療にも適応がある。 b．TAVIとは経カテーテル的大動脈弁植込み術のことである。 c．冠動脈インターベンション時のX線透視は不要である。 d．ステントは血管内のみに使用される。 e．ロータブレータは消化管狭窄に使用する器材である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | IVRは画像ガイド下のカテーテル治療で動脈瘤治療にも適応がある（a正）。TAVIは経カテーテル的大動脈弁植込み術（b正）。冠動脈インターベンションにはX線透視が必須（c誤）。ステントは胆管等にも使用（d誤）。ロータブレータは冠動脈石灰化病変に使用（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm037 | clinical_eng | 2023 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | レーザ手術における有害事象の原因でないのはどれか。 a．保護メガネ着用 b．出射方向の確認不良 c．被覆なしの金属鉗子使用 d．レーザ照射部の複数スタッフによる操作 e．発生ガスの除去 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | レーザ手術の有害事象原因とならないのは保護メガネ着用（a：安全対策）と発生ガスの除去（e：安全対策）。出射方向の確認不良（b）は誤照射の原因、被覆なし金属鉗子（c）は反射による意図しない組織損傷の原因、複数スタッフ操作（d）は安全管理上の問題。よって正答はB（a、e）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm038 | clinical_eng | 2023 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 1022の規定で誤っているのはどれか。 | ME機器を使用するすべての医用室には保護接地を設けなければならない。 | ME機器に電源供給する場合には医用コンセントが使用される。 | 接地幹線には病院建物の鉄骨が利用できる。 | 壁面接地端子と医用接地センタ間の電気抵抗値は1Ω以下である。 | 医用接地方式に用いる接地極の接地抵抗値は10Ω以下である。 | D | JIS T 1022では壁面接地端子と医用接地センタ間の電気抵抗値は0.1Ω以下（1Ωではない）と規定されている。保護接地の設置（A正）、医用コンセントの使用（B正）、鉄骨の利用可（C正）、接地極の接地抵抗10Ω以下（E正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm039 | clinical_eng | 2023 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 非接地配線方式の主たる目的はどれか。 | 患者漏れ電流の防止 | 対地絶縁破壊の防止 | 停電時の電源確保 | 一線地絡時の電源供給継続 | 過電流の監視 | D | 非接地配線方式（絶縁変圧器使用）の主目的は、一線地絡事故が発生しても回路が遮断されず電源供給を継続できることである。手術中など医療行為の中断を防ぐために用いられる。患者漏れ電流防止や過電流監視は主目的ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm040 | clinical_eng | 2023 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1における保護接地線抵抗の測定方法において規定されていないのはどれか。 | 温 度 | 通電時間 | 電圧値 | 電流値 | 周波数 | A | JIS T 0601-1の保護接地線抵抗測定では、通電時間（5秒以上）、電圧値（開放電圧6V以下）、電流値（25A）、周波数（50/60Hz）が規定されている。測定時の温度は規定されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm041 | clinical_eng | 2023 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 2 | ME機器の保守点検に含まれないのはどれか。 | 血液浄化装置の外装の清拭 | 輸液ポンプの流量精度の測定 | 人工呼吸器のバクテリアフィルタの交換 | カプノメータ表示値の標準ガスでの校正 | 人工心肺装置の劣化した電源プラグの修理 | E | 劣化した電源プラグの修理は保守点検ではなく修理に該当する。保守点検には外装清拭（A）、流量精度測定（B）、フィルタ交換（C）、校正（D）が含まれる。修理は専門技術者や製造業者が行うべきものである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm042 | clinical_eng | 2023 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | 酸素を4L/分で10時間投与する場合、最小限必要となるボンベ本数はどれか。 ただし、ボンベの充填圧は15MPa、内容量は3.5Lとする。 | 1本 | 3本 | 5本 | 10本 | 15本 | C | 必要酸素量=4L/分×60分×10時間=2400L。1本あたりの酸素量=15MPa×3.5L=52.5L×1000/1000=52.5L（ボイルの法則：15×10³kPa×3.5L/101.3kPa≈518L）。2400/518≈4.63→5本必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm043 | clinical_eng | 2023 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 信頼度0.90の心拍計と信頼度0.80の脈拍計を同時に使用した。このときの心拍数、脈拍数のどちらかが測定できる信頼度はどれか。 | 0.72 | 0.8 | 0.85 | 0.94 | 0.98 | E | 並列システムの信頼度=1-(1-R1)(1-R2)=1-(1-0.90)(1-0.80)=1-0.10×0.20=1-0.02=0.98。どちらかが動作すればよい並列冗長系の計算。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm044 | clinical_eng | 2023 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 小電力医用テレメータの受信に影響を及ぼすのはどれか。 | 携帯電話 | 無線LAN | 工事用クレーンのリモコン | 電子レンジ | Bluetooth機器 | C | 小電力医用テレメータは420MHz帯を使用する。工事用クレーンのリモコン（特定小電力無線）も同じ周波数帯を使用するため受信に影響を及ぼす。携帯電話、無線LAN（2.4/5GHz）、電子レンジ（2.4GHz）、Bluetooth（2.4GHz）は異なる周波数帯。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm045 | clinical_eng | 2023 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 2 | 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけている法律はどれか。 | 医師法 | 医療法 | 製造物責任法 | 臨床工学技士法 | 医薬品医療機器等法 | B | 図を参照。医療機関における医療機器安全管理責任者の配置は医療法で義務づけられている。医師法は医師の業務、製造物責任法は製品の欠陥による責任、臨床工学技士法は技士の資格・業務、医薬品医療機器等法は医療機器の製造販売規制に関する法律。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm046 | clinical_eng | 2023 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | 図のように、真空中に置かれた無限に長い直線状導体A、B、Cに電流I［A］を流したところ、導体Aにx軸方向の力が働いた。導体Aの長さ1mの部分にかかる電磁力の大きさ［N］はどれか。 ただし、A、B、Cは、xy平面上のy軸と平行に距離a［m］を隔てて置かれており、真空の透磁率をµ0［H/m］とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。3本の平行導体に流れる電流による磁界と電磁力の計算問題。アンペールの法則とフレミングの左手の法則を用いて導体Aに働く力を求める。各導体からの磁界のベクトル合成が必要。 | True | 2023_ce_23_pm046.jpg;2023_ce_23_pm046_2.jpg;2023_ce_23_pm046_3.jpg;2023_ce_23_pm046_4.jpg;2023_ce_23_pm046_5.jpg;2023_ce_23_pm046_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm047 | clinical_eng | 2023 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 比誘電率4、比透磁率1の材質中の電磁波の速度は真空中の何倍か。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。電磁波の速度v=c/√(εrµr)。比誘電率4、比透磁率1のとき、v=c/√(4×1)=c/2。よって真空中の1/2倍。 | True | 2023_ce_23_pm047.jpg;2023_ce_23_pm047_2.jpg;2023_ce_23_pm047_3.jpg;2023_ce_23_pm047_4.jpg;2023_ce_23_pm047_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm048 | clinical_eng | 2023 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | RL直列回路がある。この回路に実効値100Vの正弦波交流電圧を加えたとき、Rの抵抗値は80Ω、Lのリアクタンスは60Ωであった。回路の皮相電力［VA］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | E | 図を参照。RL直列回路のインピーダンスZ=√(R²+XL²)=√(80²+60²)=√(6400+3600)=√10000=100Ω。皮相電力=V²/Z=100²/100=100VA。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm049 | clinical_eng | 2023 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 図に示す回路の時定数［s］はどれか。 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | A | 図を参照。RC直列回路の時定数τ=RC。図に示された抵抗値と容量値から計算してτ=2.5sとなる。時定数は回路の過渡応答の速さを決定する重要なパラメータ。 | True | 2023_ce_23_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm050 | clinical_eng | 2023 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路の周波数特性をグラフに示す。遮断周波数を示すのはどれか。 | ア | イ | ウ | エ | オ | B | 図を参照。フィルタ回路の周波数特性において遮断周波数は出力が入力の1/√2（-3dB）になる点である。図のグラフからその点に対応する周波数を読み取る。 | True | 2023_ce_23_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm051 | clinical_eng | 2023 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路についてV0［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。理想演算増幅器を用いた回路でV0を求める問題。仮想短絡の条件と回路の帰還構成から出力電圧を計算する。反転増幅回路や加算回路の原理を適用してV0=3Vとなる。 | True | 2023_ce_23_pm051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm052 | clinical_eng | 2023 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 遮断周波数より十分低い帯域では微分特性を有する。 | 遮断周波数より十分高い帯域では積分特性を有する。 | 入力インピーダンスは無限大である。 | 出力インピーダンスは無限大である。 | 直流の入力信号を増幅できる。 | A | 図を参照。理想演算増幅器を用いたCR帰還回路の特性問題。遮断周波数より十分低い帯域ではCのインピーダンスが大きく帰還がかからないため微分特性を示す。遮断周波数より高い帯域では増幅特性、入力インピーダンスは入力抵抗で決まり無限大ではない。 | True | 2023_ce_23_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm053 | clinical_eng | 2023 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路でV0＝-12Vのとき、R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | B | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路において、V0=-12Vとなる条件からRの値を求める。反転増幅器のゲインG=-Rf/Rinの関係式を用いてR=4kΩとなる。 | True | 2023_ce_23_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm054 | clinical_eng | 2023 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 差動増幅器の入力端子間に2mVを入力したとき、4Vの出力が得られた。この入力端子を短絡して、アースとの間に1Vを入力したとき、200mVの出力が得られた。この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | D | 図を参照。差動利得=4V/2mV=2000。同相利得=200mV/1V=0.2。CMRR=差動利得/同相利得=2000/0.2=10000。CMRR[dB]=20log10(10000)=20×4=80dB。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm055 | clinical_eng | 2023 | 55 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の回路と等価な論理式はどれか。 | X＝A・B＋C | X＝A・B＋<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝（<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>）・C | X＝（A＋B）・C | X＝（A＋B）・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | C | 図を参照。NAND回路やNOR回路の組み合わせからド・モルガンの法則を適用して等価な論理式を導出する。図の回路構成を分析しX=(A̅+B̅)・Cとなる。 | True | 2023_ce_23_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm056 | clinical_eng | 2023 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 正しいのはどれか。 | ダイポールアンテナは送信専用である。 | パターンアンテナは小型化が困難である。 | ロッドアンテナは指向性がある。 | チップアンテナは小型になるほど高感度となる。 | ダイバーシティアンテナはフェージング対策に優れている。 | E | ダイバーシティアンテナは複数のアンテナを使用してフェージング（電波の減衰・変動）の影響を軽減する技術であり、フェージング対策に優れている。ダイポールアンテナは送受信兼用（A誤）、パターンアンテナは小型化可能（B誤）、ロッドアンテナは無指向性（C誤）、チップアンテナは小型化で感度低下（D誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm057 | clinical_eng | 2023 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | USBについて正しいのはどれか。 a．ポートの形状はHDMIと同じである。 b．データ転送はパラレル方式である。 c．入出力装置に電力供給ができる。 d．ホットプラグインに対応する。 e．ハブを用いてポートを増設できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | USBは電力供給可能（c正）、ホットプラグイン対応（d正）、ハブによるポート増設可能（e正）。USBのコネクタ形状はHDMIとは異なる（a誤）。USBはシリアル方式の転送（b誤：パラレルではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm058 | clinical_eng | 2023 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | ソフトウェアについて正しいのはどれか。 | 組込みソフトウェアは電気機器に内蔵される。 | ミドルウェアはハードウェアを管理・制御する。 | 応用ソフトウェアはOSとアプリケーションを仲介する。 | DBMS（Data Base Management System）は入出力機器を制御する。 | OSはデータベースを管理する。 | A | 組込みソフトウェアは家電や医療機器などの電気機器に内蔵されるソフトウェアである（A正）。ミドルウェアはOSとアプリケーションの中間に位置する（B誤）。応用ソフトウェア（アプリケーション）はユーザが直接利用する（C誤）。DBMSはデータベース管理（D誤）。OSはハードウェアの管理・制御を行う（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm059 | clinical_eng | 2023 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | SaaS（Software as a Service）型ME機器管理システムの利用開始に伴い、医療施設内で必須となるのはどれか。 a．クライアント端末の準備 b．システム専用サーバの設置 c．サーバアプリケーションのインストール d．バックアップ用記憶装置の設置 e．インターネットに接続できる環境の整備 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | SaaS型システムはクラウド上のサーバでサービスが提供されるため、施設内にはクライアント端末（a）とインターネット接続環境（e）があれば利用開始可能。専用サーバ（b）、サーバアプリケーション（c）、バックアップ装置（d）はクラウド側で管理されるため施設内に不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm060 | clinical_eng | 2023 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 情報セキュリティの基本概念としての可用性（availability）を維持するのはどれか。 | 情報の変更履歴の保存 | 二段階認証によるログイン | 情報の外部への持ち出し禁止 | UPSによるサーバの電源確保 | 電子署名によるなりすまし防止 | D | 可用性（availability）は情報やシステムが必要な時に利用可能であることを意味する。UPSによるサーバの電源確保は停電時にもシステム稼働を維持し可用性を高める。変更履歴保存は完全性、二段階認証は機密性、持ち出し禁止は機密性、電子署名は真正性に関連。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm061 | clinical_eng | 2023 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | マルウェアの説明で正しいのはどれか。 | コンピュータウイルスの侵入を防ぐためのソフトウェアである。 | 不正アクセスを防止するためのソフトウェアである。 | システムに侵入し悪意ある活動をするソフトウェアである。 | ユーザ評価の低いソフトウェアである。 | システムの利用ログを記録するソフトウェアである。 | C | 図を参照。マルウェア（malicious software）はシステムに侵入し悪意ある活動を行うソフトウェアの総称である。コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェアなどが含まれる。侵入防止ソフト（A：セキュリティソフト）やファイアウォール（B）とは異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm062 | clinical_eng | 2023 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図の伝達関数はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ブロック線図のフィードバック系から伝達関数を導出する問題。負帰還の場合、閉ループ伝達関数=G/(1+GH)の公式を適用する。直列・並列接続の伝達関数計算規則を用いる。 | True | 2023_ce_23_pm062.jpg;2023_ce_23_pm062_2.jpg;2023_ce_23_pm062_3.jpg;2023_ce_23_pm062_4.jpg;2023_ce_23_pm062_5.jpg;2023_ce_23_pm062_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm063 | clinical_eng | 2023 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 高気圧酸素治療の適応疾患でないのはどれか。 | 慢性骨髄炎 | 自然気胸 | ガス壊疽 | 突発性難聴 | 一酸化炭素中毒 | B | 高気圧酸素治療の適応には慢性骨髄炎、ガス壊疽、突発性難聴、一酸化炭素中毒、減圧症などがある。自然気胸は高気圧環境下で悪化するリスクがあり禁忌である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm064 | clinical_eng | 2023 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 人工呼吸器の異常と有害事象との組合せで誤っているのはどれか。 | 呼気弁の開放不全 -- 圧損傷 | 呼吸流路の屈曲 -- 換気の異常 | 呼吸回路のリーク -- 低二酸化炭素血症 | 加温加湿器の停止 -- 喀痰の硬化 | 吸入気酸素濃度の異常上昇 -- 酸素中毒 | C | 呼吸回路のリークでは吸気量不足となり低換気→高二酸化炭素血症となる。低二酸化炭素血症は過換気の場合に生じるためCが誤り。呼気弁開放不全で圧損傷（A正）、回路屈曲で換気異常（B正）、加温加湿器停止で喀痰硬化（D正）、高FiO2で酸素中毒（E正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm065 | clinical_eng | 2023 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 人工呼吸管理中の気管吸引について正しいのはどれか。 a．吸引時間は10秒程度とする。 b．医師または看護師だけが実施できる。 c．時刻を決めて定期的に実施する。 d．吸引圧は30kPa以上とする。 e．吸引カテーテル外径は気管チューブ内径の50％以下とする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 気管吸引は10秒程度を目安に行う（a正）。吸引カテーテル外径は気管チューブ内径の50%以下とする（e正）。臨床工学技士も実施可能（b誤）。定期的ではなく必要時に実施（c誤）。吸引圧は20kPa以下（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm066 | clinical_eng | 2023 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 在宅酸素療法について誤っているのはどれか。 | COPDの予後を改善する。 | 液化酸素を用いる場合がある。 | 慢性心不全に有効である。 | CO<sub>2</sub>ナルコーシスの発症に注意する。 | 肺高血圧症に禁忌である。 | E | 在宅酸素療法（HOT）は肺高血圧症の治療にも適応があり禁忌ではない。COPDの予後改善（A正）、液化酸素使用（B正）、慢性心不全への有効性（C正）、CO2ナルコーシスへの注意（D正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm067 | clinical_eng | 2023 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 量規定調節換気中の患者の気道内圧低下の原因として誤っているのはどれか。 | 無気肺の改善 | 気管支攣縮の軽快 | 呼吸器回路からのガス漏れ | 気管チューブ先端の片肺への移動 | 気管チューブのカフからの空気漏れ | D | 量規定換気では一定量のガスが送気される。気管チューブ先端が片肺に移動すると一側肺のみに換気が行われ、コンプライアンスの低下により気道内圧は上昇する。無気肺改善（A：圧低下）、気管支攣縮軽快（B：圧低下）、回路リーク（C：圧低下）、カフ空気漏れ（E：圧低下）は気道内圧低下の原因。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm068 | clinical_eng | 2023 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | ローラポンプと比較した遠心ポンプの特徴として正しいのはどれか。 a．溶血が少ない。 b．血液粘度の影響を受けにくい。 c．停止時に血液の逆流を生じない。 d．吸引ポンプとして使用できる。 e．空気を送りにくい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 遠心ポンプはローラポンプと比較して溶血が少ない（a正）。空気を送りにくい（e正：気泡を排出する自浄作用がある）。血液粘度の影響を受けやすい（b誤）。停止時に逆流が生じうる（c誤：逆止弁が必要）。吸引ポンプとしては使用困難（d誤：陽圧ポンプ）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm069 | clinical_eng | 2023 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の臓器循環について正しいのはどれか。 | 骨格筋の血流量は増加する。 | 腹部臓器の血流量は増加する。 | 急性腎不全の発症は体外循環時間に依存しない。 | 脳血流量はautoregulationにより維持される。 | 腎臓のautoregulationが保たれる灌流圧の下限界値は30mmHgである。 | D | 体外循環中、脳血流はautoregulation（自動調節能）により灌流圧50〜150mmHgの範囲で一定に維持される。骨格筋・腹部臓器の血流は非拍動流により減少する。急性腎不全は体外循環時間に依存する。腎のautoregulation下限は60〜80mmHg程度。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm070 | clinical_eng | 2023 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた開心術中の心筋保護について正しいのはどれか。 a．細胞内液型心筋保護液のナトリウム濃度は細胞外液型よりも低い。 b．高カルシウム液で心停止を得る。 c．心筋保護液に血液を混ぜる場合には超低温がよい。 d．僧帽弁手術では選択的冠灌流が必要である。 e．逆行性冠灌流の場合には冠静脈洞から注入する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 細胞内液型心筋保護液のNa濃度は低い（a正）。逆行性冠灌流は冠静脈洞から注入（e正）。心停止は高カリウム液で得る（b誤：高カルシウムではない）。血液混合時は常温〜軽度低温が良い（c誤）。僧帽弁手術は逆行性灌流等で対応（d誤：必ずしも選択的冠灌流不要）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm071 | clinical_eng | 2023 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 正しいのはどれか。 a．日本の心臓移植は年間500例を超えている。 b．体内設置型補助人工心臓の最も多い合併症は機器の故障である。 c．体内設置型補助人工心臓が植え込まれた最多の疾患は虚血性心疾患である。 d．体内設置型補助人工心臓は心臓移植までのブリッジとして使用することが多い。 e．臓器移植法では本人の意思不明の場合、家族の承諾で臓器提供できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 体内設置型VADは心臓移植までのブリッジ（bridge to transplant）として使用されることが多い（d正）。臓器移植法では本人意思不明でも家族の書面による承諾で臓器提供可能（e正）。日本の心臓移植は年間100例未満（a誤）。最多合併症は感染や脳血管障害（b誤）。最多疾患は拡張型心筋症（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm072 | clinical_eng | 2023 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | V-A ECMOについて正しいのはどれか。 a．灌流量の増加によって左室後負荷が軽減される。 b．脱血不良が発生すると脱血回路内圧は上昇する。 c．ガス交換膜に結露が発生した場合には人工肺の緊急交換を要する。 d．遠心ポンプ駆動停止時には鉗子で回路を遮断する。 e．人工肺に血栓による部分閉塞が発生すると人工肺前の回路内圧が上昇する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | V-A ECMOでは遠心ポンプ停止時に逆流防止のため鉗子で回路を遮断する（d正）。人工肺の血栓部分閉塞で人工肺前の回路内圧が上昇する（e正）。灌流量増加で左室後負荷は増加する（a誤）。脱血不良時は脱血回路内圧が低下（陰圧増大）する（b誤）。結露は通常の対処で対応可能であり緊急交換不要（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm073 | clinical_eng | 2023 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環時に大動脈解離が発生した場合の対応で誤っているのはどれか。 | 送血温を下げる。 | 送血圧を上げる。 | 真腔に送血カニューレを入れ直す。 | 上行大動脈の色調を確認する。 | 経食道心臓超音波検査を行う。 | B | 大動脈解離発生時には送血圧を下げて解離の進行を防ぐ必要がある。送血圧を上げると解離が拡大するため誤った対応。送血温低下（A正：低体温で臓器保護）、真腔への再カニュレーション（C正）、大動脈色調確認（D正）、経食道エコー（E正）は正しい対応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm074 | clinical_eng | 2023 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析施行中に常時監視している項目はどれか。 a．血漿浸透圧 b．漏 血 c．気泡混入 d．静脈側回路内圧 e．透析液エンドトキシン濃度 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 血液透析中に常時監視する項目は漏血（b：血液漏出検知）、気泡混入（c：空気検知器）、静脈側回路内圧（d：回路内圧モニタ）である。血漿浸透圧（a）やエンドトキシン濃度（e）は常時監視項目ではなく定期検査で確認する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm075 | clinical_eng | 2023 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 未分画ヘパリンによって活性が阻害される凝固因子はどれか。 | フィブリン（第Ⅰa因子） | トロンビン（第Ⅱa因子） | 第Ⅲ因子 | 第Ⅻ因子 | 第ⅩⅢ因子 | B | 未分画ヘパリンはアンチトロンビンⅢと結合してトロンビン（第Ⅱa因子）と第Xa因子の活性を阻害する。選択肢の中ではトロンビン（第Ⅱa因子）が正答。第Ⅲ因子（組織因子）、第Ⅻ因子、第ⅩⅢ因子はヘパリンの主な阻害対象ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm076 | clinical_eng | 2023 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 内シャントの合併症はどれか。 a．スチール症候群 b．静脈高血圧症 c．瘤形成 d．不均衡症候群 e．透析アミロイドーシス | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 内シャント（自己血管内シャント）の合併症にはスチール症候群（a：末梢虚血）、静脈高血圧症（b：静脈還流障害）、瘤形成（c：血管壁の脆弱化）がある。不均衡症候群（d）は透析導入時の合併症、透析アミロイドーシス（e）は長期透析の合併症であり内シャント特有ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm077 | clinical_eng | 2023 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析中の血圧低下時の処置として適切なのはどれか。 a．下肢挙上 b．血流量増加 c．除水速度増加 d．生理食塩液補充 e．マンニトール注射液投与 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液透析中の血圧低下時には下肢挙上（a：静脈還流増加）、生理食塩液補充（d：循環血液量増加）、マンニトール投与（e：血漿浸透圧上昇）が適切。血流量増加（b誤：さらに血圧低下）、除水速度増加（c誤：さらに循環血液量減少）は血圧低下を悪化させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm078 | clinical_eng | 2023 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 慢性維持血液透析の回路に空気混入が生じる原因となるのはどれか。 a．脱血側穿刺針と血液回路の接続不良 b．脱血側サンプリングポートへの刺入ミス c．生理食塩液ラインの閉鎖忘れ d．抗凝固薬注入ラインとシリンジとの接続不良 e．ダイアライザ入口部と血液回路の接続不良 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 空気混入の原因は脱血側（陰圧側）の接続部からの空気流入である。脱血側穿刺針の接続不良（a）、脱血側サンプリングポートの刺入ミス（b）、生理食塩液ラインの閉鎖忘れ（c）が原因となる。抗凝固薬ライン（d）やダイアライザ入口部（e）の接続不良は脱血側の陰圧部分ではないため空気混入の主因とならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm079 | clinical_eng | 2023 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 3 | 置換補充液を必要とする治療はどれか。 a．血球成分除去（CAP） b．腹水濾過濃縮再静注（CART） c．持続的血液透析濾過（CHDF） d．二重濾過血漿分離交換（DFPP） e．血漿吸着（PA） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。置換補充液を必要とするのはCHDF（c：持続的に血液を濾過するため補充液が必要）とDFPP（d：血漿を二重濾過で処理し補充液で置換）。CAP（a：血球成分を除去する体外循環）、CART（b：腹水を濾過濃縮して返血）、PA（e：吸着カラムで処理）は置換補充液不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm080 | clinical_eng | 2023 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量mの物体が半径r、周速度vで等速円運動しているときの向心力の大きさはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。等速円運動の向心力F=mv²/r。質量m、半径r、周速度vの関係から導かれる。遠心力と大きさが等しく中心向きの力である。 | True | 2023_ce_23_pm080.jpg;2023_ce_23_pm080_2.jpg;2023_ce_23_pm080_3.jpg;2023_ce_23_pm080_4.jpg;2023_ce_23_pm080_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm081 | clinical_eng | 2023 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | ダッシュポットに発生する抵抗力に比例するロッドの運動学的条件はどれか。 | 変 位 | 速 度 | 加速度 | 速度の2乗 | 加速度の2乗 | B | 図を参照。ダッシュポット（粘性減衰器）の抵抗力は速度に比例する（F=cv、cは粘性係数）。バネは変位に比例、慣性力は加速度に比例するのとは異なる。粘性抵抗の基本的な特性である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm082 | clinical_eng | 2023 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 気圧が1013hPaから934hPaに低下した。図のように、水銀柱で測定していた場合、柱の高さhの変化Δh［cm］に最も近いのはどれか。 | 10 | 6 | -0.6 | -6 | -10 | D | 図を参照。気圧低下量=1013-934=79hPa=79×100Pa。水銀柱の圧力P=ρgh（ρ=13600kg/m³、g=9.8m/s²）から、Δh=ΔP/(ρg)=7900/(13600×9.8)≈0.059m≈6cm。気圧低下なのでΔh=-6cm。 | True | 2023_ce_23_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm083 | clinical_eng | 2023 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 音のドプラ効果について正しいのはどれか。 a．ドプラ効果の大きさ（ドプラシフト）は音速に依存しない。 b．水中でも生じる効果である。 c．音源が出す音波の振幅に依存しない。 d．観測者が音源に接近すると音が低く聞こえる。 e．音のうなり現象はドプラ効果である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。ドプラ効果は水中でも生じる（b正）。音源の振幅には依存しない（c正：周波数変化に関する現象）。ドプラシフトは音速に依存する（a誤）。接近すると音が高く聞こえる（d誤：低くではない）。うなりはドプラ効果ではなく周波数の近い2音の干渉現象（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm084 | clinical_eng | 2023 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 図のような長さL、断面積A、熱伝導率kの物体において、面aの温度がθ1、面bの温度がθ2である。t秒間に移動する熱量Qと反比例するのはどれか。 ただし、熱量は面aから面bへのみ移動する。 | A | t | L | k | θ<sub>1</sub>－θ<sub>2</sub> | C | 図を参照。フーリエの法則Q=kA(θ1-θ2)t/L。熱量QはA、t、k、(θ1-θ2)に比例し、Lに反比例する。よってQと反比例するのはL。 | True | 2023_ce_23_pm084.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm085 | clinical_eng | 2023 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | 同じエネルギーの放射線で電離作用の強さの順番が正しいのはどれか。 | α線 ＞ β線 ＞ γ線 | α線 ＞ γ線 ＞ β線 | γ線 ＞ β線 ＞ α線 | γ線 ＞ α線 ＞ β線 | β線 ＞ γ線 ＞ α線 | A | 同じエネルギーの放射線では、質量が大きく電荷が多いほど電離作用が強い。α線（He原子核、質量大、電荷+2）＞β線（電子、質量小、電荷±1）＞γ線（電磁波、電荷なし）の順である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm086 | clinical_eng | 2023 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体の光特性について正しいのはどれか。 | 波長が短いほど組織深部に到達する。 | UV<sub>A</sub>はUV<sub>C</sub>より表皮での吸収が大きい。 | 可視光は皮膚表面でほとんど反射される。 | 血液は可視光域では赤色光の吸収が小さい。 | 水は赤外光よりも可視光を良く吸収する。 | D | 血液中のヘモグロビンは赤色光（約600nm以上）の吸収が小さく、そのため血液は赤く見える（D正）。波長が短いと散乱が大きく深部到達性は低い（A誤）。UVAはUVCより長波長で表皮深部まで到達（B誤）。可視光は皮膚に一部吸収・散乱される（C誤）。水は赤外光をよく吸収する（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm087 | clinical_eng | 2023 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 細胞膜を介して能動輸送される物質はどれか。 | 水 | 尿 素 | 酸 素 | 二酸化炭素 | グルコース | E | グルコースは細胞膜を介してNa+依存性能動輸送（SGLT）やGLUTによる促進拡散で輸送される。腎尿細管等ではNa+との共輸送（二次性能動輸送）が行われる。水、尿素、酸素、二酸化炭素は受動輸送（浸透、拡散）で移動する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm088 | clinical_eng | 2023 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 医用材料に対する血液凝固の促進反応で正しいのはどれか。 a．ヘパリンが作用する。 b．クエン酸が関与する。 c．カルシウムイオンが関与する。 d．プロトロンビンが活性化する。 e．第Ⅹa因子が活性化する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 血液凝固の促進反応にはカルシウムイオン（c：第Ⅳ因子として凝固カスケードに必須）、プロトロンビンの活性化（d：トロンビン生成）、第Xa因子の活性化（e：プロトロンビナーゼ複合体の構成要素）が関与する。ヘパリンは抗凝固薬（a誤）。クエン酸はCaキレートで抗凝固作用（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm089 | clinical_eng | 2023 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 医用材料と用途との組合せで正しいのはどれか。 | セルロース -- 血液回路 | ポリスルフォン -- 透析膜 | ポリ塩化ビニル -- 人工血管 | ポリグリコール酸 -- 眼内レンズ | ポリテトラフルオロエチレン -- 血漿分離膜 | B | 図を参照。ポリスルフォンは優れた生体適合性と高い透水性を持ち、血液透析膜として広く使用されている。セルロースは透析膜に使用されるが血液回路ではない（A誤）。ポリ塩化ビニルは血液回路（C誤）。ポリグリコール酸は吸収性縫合糸（D誤）。ePTFEは人工血管（E誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2023_ce_23_pm090 | clinical_eng | 2023 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 3 | ポリエチレンテレフタレートを構成する結合はどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。ポリエチレンテレフタレート（PET）はエチレングリコールとテレフタル酸の重縮合により生成され、エステル結合（-COO-）を主鎖に持つポリエステルである。図中のエステル結合を含む選択肢を選ぶ。 | True | 2023_ce_23_pm090.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:18:08.000Z
2024_ce_24_am001 | clinical_eng | 2024 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 人間を対象とする医学研究の倫理的原則について述べたのはどれか。 | ヒポクラテスの誓い | ヘルシンキ宣言 | ジュネーブ宣言 | サンフランシスコ宣言 | ウイーン宣言 | B | ヘルシンキ宣言は世界医師会が採択した、人間を対象とする医学研究の倫理的原則に関する宣言である。ヒポクラテスの誓いは医師の職業倫理、ジュネーブ宣言は医師の倫理綱領、サンフランシスコ宣言・ウィーン宣言は医学研究の倫理原則を直接規定したものではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am002 | clinical_eng | 2024 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士法における臨床工学技士について正しいのはどれか。 a．内閣総理大臣から免許を受ける。 b．名称独占について記載されている。 c．チーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれている。 d．医師の指示なしに人工心肺装置の操作を行うことができる。 e．医師の指示なしに人工呼吸器の設定変更を行うことができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 臨床工学技士法では名称独占が規定されており（b正）、2021年改正でチーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれた（c正）。免許は厚生労働大臣から受ける（a誤）。人工心肺・人工呼吸器の操作は医師の指示が必要（d,e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am003 | clinical_eng | 2024 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | タンパク質の構造について誤っているのはどれか。 | ペプチド結合したアミノ酸の配列を一次構造という。 | αヘリックスは二次構造の形態の一つである。 | アミノ酸鎖が折りたたまれた立体構造を三次構造という。 | 強酸や強塩基でpHを変化させると構造が変化する。 | ヘモグロビンの構造は3つのサブユニットからなる。 | E | ヘモグロビンは4つのサブユニット（α2β2）からなる四次構造を持つため、3つのサブユニットという記述は誤り。一次構造はアミノ酸配列、二次構造にはαヘリックスやβシート、三次構造は立体構造、強酸・強塩基による変性は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am004 | clinical_eng | 2024 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬物動態について正しいのはどれか。 | 筋肉内注射の効果発現までの時間は静脈内注射よりも短い。 | 静脈内注射の血中濃度持続時間は筋肉内注射よりも長い。 | 用量反応曲線の50％有効量とは臨床研究で50％の被験者に効果が出る用量である。 | 用量反応曲線の50％致死量とは動物実験で50％の動物が死亡する用量である。 | 生物学的半減期の4倍の時間が経過すると血中濃度は1/8になる。 | D | 50%致死量（LD50）は動物実験で半数が死亡する用量であり正しい。静脈内注射は効果発現が最速（a誤）、持続時間は筋注より短い（b誤）。ED50は50%の対象に効果が出る用量だが臨床研究とは限らない（c誤）。半減期4倍で1/16（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am005 | clinical_eng | 2024 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 2 | がん細胞への自然免疫を担うのはどれか。 | NK細胞 | B細胞 | 形質細胞 | ヘルパーT細胞 | 細胞傷害性T細胞 | A | NK細胞（ナチュラルキラー細胞）は自然免疫を担い、がん細胞やウイルス感染細胞を非特異的に攻撃する。B細胞・形質細胞・ヘルパーT細胞・細胞傷害性T細胞は獲得免疫に関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am006 | clinical_eng | 2024 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞小器官について誤っているのはどれか。 | 核内にはDNAが存在する。 | ミトコンドリアはATPを生成する。 | 滑面小胞体はカルシウムを貯蔵する。 | ライソゾームは不要な物質を分解する。 | ゴルジ体は脂質の分解や合成を担う。 | E | ゴルジ体はタンパク質の修飾・分類・輸送を担う細胞小器官であり、脂質の分解や合成は滑面小胞体の機能である。核にDNA（a正）、ミトコンドリアでATP生成（b正）、滑面小胞体のCa貯蔵（c正）、ライソゾームの分解機能（d正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am007 | clinical_eng | 2024 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 赤血球について正しいのはどれか。 | 直径は約100µmである。 | 1µLの血液中に約20～30万個存在する。 | 生成には葉酸が必要である。 | 腎臓で破壊される。 | 寿命は約1週間である。 | C | 赤血球の生成にはビタミンB12と葉酸が必要であり正しい。赤血球の直径は約7-8µm（a誤）、血液1µL中に約450-500万個（b誤）、主に脾臓で破壊される（d誤）、寿命は約120日（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am008 | clinical_eng | 2024 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 原尿が通過する経路の順番として正しいのはどれか。 | 集合管→近位尿細管→ヘンレ係蹄→遠位尿細管→ボーマン嚢 | 集合管→近位尿細管→遠位尿細管→ヘンレ係蹄→ボーマン嚢 | 近位尿細管→集合管→ボーマン嚢→ヘンレ係蹄→遠位尿細管 | ボーマン嚢→近位尿細管→ヘンレ係蹄→遠位尿細管→集合管 | ボーマン嚢→近位尿細管→遠位尿細管→ヘンレ係蹄→集合管 | D | 原尿は糸球体で濾過されボーマン嚢に入り、近位尿細管→ヘンレ係蹄（ループ）→遠位尿細管→集合管の順に通過する。この経路で水や電解質の再吸収・分泌が行われ最終的に尿となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am009 | clinical_eng | 2024 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | 内分泌臓器と分泌ホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。 | 精 巣 -- アンドロゲン | 膵 臓 -- インスリン | 下垂体 -- プロラクチン | 甲状腺 -- トリヨードサイロニン | 副甲状腺 -- カルシトニン | E | 副甲状腺（上皮小体）から分泌されるのはパラソルモン（PTH）であり、カルシトニンは甲状腺の傍濾胞細胞（C細胞）から分泌される。精巣-アンドロゲン、膵臓-インスリン、下垂体-プロラクチン、甲状腺-T3はいずれも正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am010 | clinical_eng | 2024 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 1 | 5％ブドウ糖注射液500mL中に含まれる熱量［kcal］はどれか。 ただし、ブドウ糖1gから4kcalが発生するものとする。 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | C | 5%ブドウ糖液500mL中のブドウ糖量は500×0.05=25g。ブドウ糖1gあたり4kcalなので25×4=100kcal。基本的な計算問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am011 | clinical_eng | 2024 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | チアノーゼを判定する部位で適切なのはどれか。 | 口 唇 | 手 掌 | 前額部 | 眼球結膜 | 眼瞼結膜 | A | チアノーゼは還元ヘモグロビンの増加により皮膚・粘膜が青紫色を呈する状態で、口唇や爪床など毛細血管が豊富で皮膚が薄い部位で判定する。手掌や前額部は判定に不適。眼球結膜は黄疸、眼瞼結膜は貧血の判定部位。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am012 | clinical_eng | 2024 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 手術に関連した滅菌、消毒について正しい組合せはどれか。 a．手 指 -- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 b．粘 膜 -- ベンザルコニウム塩化物液 c．鋼製小物 -- 高圧蒸気滅菌 d．手術室の壁 -- ホルムアルデヒド e．腹腔鏡 -- 乾熱滅菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 粘膜にはベンザルコニウム塩化物液（b正）、鋼製小物には高圧蒸気滅菌（c正）が適切。手指には次亜塩素酸は皮膚刺激が強く不適（a誤）。手術室の壁にホルムアルデヒドは現在推奨されない（d誤）。腹腔鏡に乾熱滅菌はレンズ損傷の恐れ（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am013 | clinical_eng | 2024 | 13 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 手術概論 | 2 | 全身麻酔手術の術前スクリーニング検査として適切なのはどれか。 a．胸部X線検査 b．呼吸機能検査 c．ホルター心電図検査 d．脳波検査 e．ABO血液型検査 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 全身麻酔の術前スクリーニングには胸部X線検査（a正）、呼吸機能検査（b正）、ABO血液型検査（e正）が含まれる。ホルター心電図は24時間記録で不整脈精査用でありスクリーニングではない（c誤）。脳波検査も通常のスクリーニングに含まれない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am014 | clinical_eng | 2024 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | COPDについて誤っているのはどれか。 | 男性に多い。 | 喫煙者の80％以上に発症する。 | スパイロメトリーでFEV1/FVC（1秒率）が70％未満である。 | 呼吸リハビリテーションを行う。 | インフルエンザワクチン接種が推奨される。 | B | COPDは喫煙者の約15-20%に発症するものであり、80%以上という記述は誤り。男性に多い（a正）、1秒率70%未満（c正）、呼吸リハビリが有効（d正）、インフルエンザワクチン接種推奨（e正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am015 | clinical_eng | 2024 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 正しいのはどれか。 | 脱水は血圧を上昇させる。 | 起立動作は血圧を上昇させる。 | ステロイドホルモンは血圧を低下させる。 | 高齢者では脈圧は小さくなる。 | 正常では下腿の血圧は上腕よりも高い。 | E | 正常では下腿の血圧は上腕よりも高い（足関節上腕血圧比ABI≒1.0-1.3）。脱水は循環血液量減少で血圧低下（a誤）。起立で一時的に血圧低下（b誤）。ステロイドは血圧上昇（c誤）。高齢者は動脈硬化で脈圧増大（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am016 | clinical_eng | 2024 | 16 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁狭窄 b．大動脈弁狭窄 c．肺動脈弁狭窄 d．心室中隔欠損 e．大動脈弁閉鎖不全 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 拡張期雑音は僧帽弁狭窄（a正：拡張期ランブル）と大動脈弁閉鎖不全（e正：拡張期灌水様雑音）で聴取される。大動脈弁狭窄・肺動脈弁狭窄・心室中隔欠損は収縮期雑音である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am017 | clinical_eng | 2024 | 17 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 1 | 副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。 | アドレナリン | アルドステロン | アンドロゲン | オキシトシン | コルチゾール | A | 副腎髄質からはアドレナリン（エピネフリン）とノルアドレナリンが分泌される。アルドステロンとコルチゾールは副腎皮質から、アンドロゲンは副腎皮質や精巣から、オキシトシンは下垂体後葉から分泌される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am018 | clinical_eng | 2024 | 18 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 交感神経緊張状態はどれか。 a．瞳孔散大 b．心拍数減少 c．血圧低下 d．唾液量増加 e．消化管運動抑制 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 交感神経緊張状態では瞳孔散大（a正）と消化管運動抑制（e正）が起こる。交感神経興奮時は心拍数増加（b誤）、血圧上昇（c誤）、唾液量減少（d誤）である。闘争・逃走反応の一環として理解する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am019 | clinical_eng | 2024 | 19 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 2 | 標準予防策において感染性が低いのはどれか。 | 唾 液 | 血 液 | 尿 | 便 | 汗 | E | 標準予防策（スタンダードプリコーション）では汗を除く全ての体液・血液・分泌物・排泄物を感染性があるものとして扱う。汗は感染性が低いとされており、特別な防護は不要とされている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am020 | clinical_eng | 2024 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 免疫の関与が小さいのはどれか。 | 膜性腎症 | IgA腎症 | ループス腎炎 | 糖尿病性腎症 | 膜性増殖性糸球体腎炎 | D | 糖尿病性腎症は高血糖による糸球体の微小血管障害が主因であり、免疫機序の関与は小さい。膜性腎症、IgA腎症、ループス腎炎、膜性増殖性糸球体腎炎はいずれも免疫複合体の沈着や自己免疫機序が病態に深く関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am021 | clinical_eng | 2024 | 21 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 生殖器系の疾患 | 3 | 正しいのはどれか。 | 男性は乳癌を発症しない。 | 子宮頸癌の発症にはEBウイルスが関与する。 | 子宮体癌の危険因子に経産婦がある。 | 子宮筋腫は閉経にて退縮する。 | 卵巣腫瘍は精巣腫瘍よりも発生数が少ない。 | D | 子宮筋腫はエストロゲン依存性腫瘍であり、閉経後はエストロゲン低下により退縮する。男性も乳癌を発症しうる（a誤）。子宮頸癌はHPV関与（b誤、EBウイルスではない）。経産婦は子宮体癌の危険因子ではなく未産婦が危険因子（c誤）。卵巣腫瘍は精巣腫瘍より多い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am022 | clinical_eng | 2024 | 22 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 正しいのはどれか。 | 食道癌は女性に多い。 | 胃癌による死亡率は増加している。 | 虚血性腸炎は高齢者に多い。 | 潰瘍性大腸炎は大腸癌になりにくい。 | クローン病は大腸に限局する。 | C | 虚血性腸炎は動脈硬化を基盤とした腸管虚血であり高齢者に多い。食道癌は男性に多い（a誤）。胃癌の死亡率は減少傾向（b誤）。潰瘍性大腸炎は長期経過で大腸癌リスク上昇（d誤）。クローン病は口腔から肛門まで消化管全体に発生しうる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am023（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2024 | 23 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | アレルギーに関与するのはどれか。 a．好中球 b．好酸球 c．好塩基球 d．肥満細胞 e．単 球 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | アレルギー反応（I型）には好酸球（b）、好塩基球（c）、肥満細胞（d）が関与する。肥満細胞と好塩基球はIgEを介したヒスタミン放出に関与し、好酸球はアレルギー炎症の制御に関与する。好中球と単球は主に自然免疫の食作用を担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am024 | clinical_eng | 2024 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | SOFAスコアに含まれないのはどれか。 | 体 温 | 血小板数 | 平均血圧 | ビリルビン値 | Glasgow Coma Scale | A | SOFAスコアは呼吸（PaO2/FiO2）、凝固（血小板数）、肝臓（ビリルビン）、循環（平均血圧・昇圧薬）、中枢神経（GCS）、腎臓（クレアチニン・尿量）の6項目で構成される。体温は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am025 | clinical_eng | 2024 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | 医原性免疫不全の原因となるのはどれか。 | インスリン | グルカゴン | バゾプレシン | アドレナリン | グルココルチコイド | E | グルココルチコイド（副腎皮質ステロイド）は免疫抑制作用を持ち、長期使用により医原性免疫不全を引き起こす。インスリン、グルカゴン、バゾプレシン、アドレナリンは免疫抑制作用を主作用としない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am026 | clinical_eng | 2024 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 繰り返し測定し平均することで影響を小さくできる誤差はどれか。 | 偶然誤差 | 個人誤差 | 系統誤差 | 理論的誤差 | 測定器誤差 | A | 偶然誤差はランダムに発生する誤差であり、繰り返し測定して平均することで影響を小さくできる。系統誤差・個人誤差・理論的誤差・測定器誤差は一定方向の偏りを持つため、平均しても除去できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am027 | clinical_eng | 2024 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体信号の処理について正しいのはどれか。 | 基線ドリフトの影響を低減するために加算平均を用いる。 | 信号波形のピーク位置は微分演算で検出できる。 | 高周波雑音を除去するためにハムフィルタを用いる。 | 不規則雑音に埋もれた繰り返し信号は移動平均で検出できる。 | アナログ信号をディジタル信号に変換するためにフーリエ変換を用いる。 | B | 図を参照。信号波形のピーク位置は微分演算でゼロクロス点として検出できる。基線ドリフトにはハイパスフィルタ（a誤）、高周波雑音にはローパスフィルタ（c誤）、不規則雑音に埋もれた繰り返し信号は加算平均で検出（d誤）、AD変換にはサンプリングと量子化を用いる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am028 | clinical_eng | 2024 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 第Ⅲ誘導 | <sub>a</sub>V<sub>R</sub>誘導 | <sub>a</sub>V<sub>L</sub>誘導 | <sub>a</sub>V<sub>F</sub>誘導 | V<sub>1</sub>誘導 | C | 図を参照。心電図の各誘導の特徴から判定する問題。aVL誘導は左腕方向の電位を反映し、特定の波形パターンを示す。標準12誘導心電図の誘導法と各誘導が反映する心臓の部位を理解することが重要。 | True | 2024_ce_24_am028.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am029 | clinical_eng | 2024 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。 | 中心静脈圧が測定できる。 | 不整脈は測定誤差の原因となる。 | 1心拍ごとに血圧を連続測定できる。 | 聴診法よりも周囲の雑音の影響を受けやすい。 | カフ圧が最高血圧と等しいとき脈波振動の振幅が最大となる。 | B | オシロメトリック法では不整脈があると脈波振動が不規則になり測定誤差の原因となる。中心静脈圧は測定不可（a誤）。1心拍ごとの連続測定はできない（c誤）。聴診法より雑音の影響を受けにくい（d誤）。脈波振幅最大はカフ圧が平均血圧付近のとき（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am030 | clinical_eng | 2024 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | リリー型呼吸流量計の測定に用いるのはどれか。 | 差 圧 | 温度変化 | カルマン渦列 | 可動円筒の変位 | 超音波伝播時間差 | A | リリー型呼吸流量計は細いメッシュ（スクリーン）の両側の差圧を測定して呼吸流量を求める差圧式流量計である。温度変化は熱線式、カルマン渦列は渦式、可動円筒は回転式、超音波伝播時間差は超音波式の原理。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am031 | clinical_eng | 2024 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 3 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 | Bモードでは反射波信号が強いほど暗く表示される。 | Mモードで左室駆出率が概算できる。 | コンベックス走査ではプローブに近いほど広視野が得られる。 | 超音波の波長が短いほど深部を描出できる。 | パワードプラ法では血流方向を表示できる。 | B | Mモード（モーションモード）では心臓弁や心室壁の動きを時間軸上に表示でき、左室径から駆出率を概算できる。Bモードでは反射波が強いほど明るく表示（a誤）。コンベックス走査は深部ほど広視野（c誤）。短波長は分解能向上だが減衰増大（d誤）。パワードプラは血流方向不明（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am032 | clinical_eng | 2024 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 2 | X線による撮像について正しいのはどれか。 a．神経の走行方向の観察に適している。 b．臓器の動きの撮影が可能である。 c．組織を透過したX線を画像化する。 d．造影剤は空間分解能の改善のために使用する。 e．得られる画像の空間分解能は5mm程度である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | X線撮像では透過X線を画像化し（c正）、透視（フルオロスコピー）では臓器の動きの撮影が可能（b正）。神経走行の観察には不向き（a誤）。造影剤はコントラスト分解能の改善用（d誤）。空間分解能は0.1mm程度（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am033 | clinical_eng | 2024 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスによる熱傷の原因として考えられるのはどれか。 a．高周波非接地（フローティング）形電気メスの使用 b．消毒液の貯留 c．対極板の接触不良 d．身体の部分同士の接触 e．ディスポーザブル対極板の使用 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスによる熱傷の原因は、消毒液の貯留（b正：高周波電流が集中）、対極板の接触不良（c正：電流密度増大）、身体部分同士の接触（d正：意図しない電流経路）。非接地型電気メスやディスポ対極板はむしろ安全対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am034 | clinical_eng | 2024 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．電極ペーストを使用しないと除細動効果が低下する。 b．電源コードをコンセントに接続した状態で保管する。 c．出力端子はフローティングされている。 d．二相性波形の極性の反転にはコイルを使用する。 e．通電テストには500Ωの負荷抵抗を使用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 電極ペースト未使用で除細動効果低下（a正）、電源コード接続状態で保管し緊急時に備える（b正）、出力端子はフローティングで患者安全確保（c正）。二相性波形の極性反転にはスイッチング回路を使用（d誤）。通電テストには50Ωの負荷抵抗（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am035 | clinical_eng | 2024 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 経皮的冠動脈インターベンション（PCI）治療について誤っているのはどれか。 a．治療前には冠動脈CT検査が有用である。 b．薬剤溶出ステントは金属ステントよりも再狭窄率が高い。 c．経胸壁心臓超音波診断装置が必要である。 d．ロータブレータでは一時的に冠動脈血流の減少が起こる。 e．治療後は抗血小板療法を行う。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 薬剤溶出ステント（DES）は金属ステント（BMS）よりも再狭窄率が低い（b誤）。PCI治療前にCT検査は有用（a正）だが、経胸壁心エコーはPCI中に必須ではなく、透視装置が必要（c誤）。ロータブレータで冠血流一時減少（d正）、術後に抗血小板療法を行う（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am036 | clinical_eng | 2024 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置について誤っているのはどれか。 | アクティブブレードが振動する。 | 把持力を強めることで切離できる。 | 100℃前後で組織凝固させる。 | 術野に煙が発生しやすい。 | 止血能力に優れる。 | D | 超音波凝固切開装置はアクティブブレードの超音波振動で組織を凝固・切開する。術野に煙は発生しにくく（d誤）、これが電気メスとの違いの利点。100℃前後で凝固（c正）、把持力強化で切離（b正）、止血能力に優れる（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am037 | clinical_eng | 2024 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 手術支援ロボット | 2 | ロボット支援下腹腔鏡手術について正しいのはどれか。 a．全身麻酔下で実施する。 b．手術器具を腹腔に入れて手術する。 c．開腹手術の準備は不要である。 d．プログラムに基づいたロボットによる自律的手術である。 e．操作用コンソールは患者と異なる部屋に設置できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | ロボット支援下腹腔鏡手術は全身麻酔下で実施し（a正）、トロッカーを介して手術器具を腹腔に入れる（b正）。操作コンソールは患者と異なる部屋に設置可能（e正）。開腹手術の準備は必要（c誤）。ロボットは術者の操作に追従し自律的ではない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am038 | clinical_eng | 2024 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | 低温常圧型の冷凍手術器で使用される冷却剤はどれか。 | アルゴン | 亜酸化窒素（笑気） | 液化二酸化炭素 | 液体ヘリウム | 液体窒素 | E | 低温常圧型の冷凍手術器では液体窒素が使用される。アルゴンはジュール・トムソン効果を利用した高圧型で使用。亜酸化窒素も冷凍手術に使用されるが高圧型。液化CO2、液体ヘリウムは冷凍手術の一般的な冷却剤ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am039 | clinical_eng | 2024 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 1kHzでの最小感知電流が1mAとすると、100kHzではおよそ何mAになるか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 感電の最小感知電流は周波数が高くなると増加する。商用周波数域では1mA程度だが、周波数が100倍（1kHz→100kHz）になると最小感知電流は約100倍の100mAとなる。高周波になるほど神経・筋への刺激作用は減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am040 | clinical_eng | 2024 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器について正しいのはどれか。 a．B形装着部は外部電圧の印加に対して保護されている。 b．CF形装着部はミクロショック対策が施されている。 c．内部電源ME機器の電源はフローティングされている。 d．クラスⅠのME機器は接地極付2極（3P）プラグが必要である。 e．クラスⅡのME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | CF形装着部はミクロショック対策済み（b正）、内部電源ME機器はフローティング（c正）、クラスⅠは保護接地が必要で3Pプラグ使用（d正）。B形装着部は外部電圧に対する保護はない（a誤）。クラスⅡの追加保護手段は補強絶縁（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am041 | clinical_eng | 2024 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 非接地配線方式の構成に含まれないのはどれか。 | 漏電遮断器 | 絶縁変圧器 | 絶縁監視装置 | 電流監視装置 | 通電流警報装置 | A | 非接地配線方式は絶縁変圧器、絶縁監視装置、電流監視装置、通電流警報装置で構成される。漏電遮断器は接地配線方式で使用されるものであり、非接地配線方式には含まれない。非接地方式は1線地絡時も電源供給を継続できる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am042 | clinical_eng | 2024 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定する電気的な単一故障状態はどれか。 a．3Pプラグの接地ピンの折損 b．電源導線のいずれか1本の断線 c．強化絶縁の短絡 d．電源導線と金属筐体の接触 e．沿面距離または空間距離のいずれかの短絡 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。JIS T 0601-1の単一故障状態には、3Pプラグの接地ピン折損（a正）、電源導線1本の断線（b正）、沿面距離・空間距離の短絡（e正）が含まれる。強化絶縁の短絡は単一故障として想定しない（c誤）。電源導線と金属筐体の接触は短絡故障であり別扱い（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am043 | clinical_eng | 2024 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．R2は10kΩである。 b．R1とR2には無誘導抵抗器を用いる。 c．R1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成している。 d．電圧測定器の指示値が100mVのとき、漏れ電流値は100µAである。 e．電圧測定器の入力インピーダンスは100kΩである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。漏れ電流測定用器具（MD）ではR1とR2に無誘導抵抗器を使用し（b正）、R1とC1で1kHzの低域通過フィルタを構成する（c正）。100mV指示時に漏れ電流100µA（d正）。R2は10kΩではなく1kΩ（a誤）。電圧測定器の入力インピーダンスは1MΩ以上（e誤）。 | True | 2024_ce_24_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am044 | clinical_eng | 2024 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | ボンベ内の液化二酸化炭素の重量が2.5kgのとき、およそのガス残量［L］はどれか。 ただし、二酸化炭素のモル質量は44g/mol、モル体積は22.4L/molとする。 | 150 | 360 | 500 | 750 | 1200 | E | CO2のモル質量44g/mol、モル体積22.4L/molより、2500g÷44g/mol≒56.8mol、56.8×22.4≒1273L。最も近い選択肢は1200L。液化ガスのボンベ残量は重量から計算する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am045 | clinical_eng | 2024 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 | FMEA -- 故障モード影響解析 | FTA -- 故障の木解析 | MTBF -- 平均動作不能時間 | MTTR -- 平均修復時間 | アベイラビリティ -- 機器の利用可能な確率 | C | 図を参照。MTBFは平均故障間動作時間（Mean Time Between Failures）であり、平均動作不能時間ではない（c誤）。FMEA-故障モード影響解析（a正）、FTA-故障の木解析（b正）、MTTR-平均修復時間（d正）、アベイラビリティ-利用可能確率（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am046 | clinical_eng | 2024 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図に示すように、面積A、厚さdの誘電体１（誘電率ε1）及び誘電体2（誘電率ε2）を平行平板電極で挟んだキャパシタがある。このキャパシタの静電容量はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。2つの誘電体を並列に接続した構成のキャパシタであり、それぞれの静電容量を足し合わせる。面積Aの半分ずつにε1とε2の誘電体があるため、C=ε1A/(2d)+ε2A/(2d)=(ε1+ε2)A/(2d)となる。 | True | 2024_ce_24_am046.jpg;2024_ce_24_am046_2.jpg;2024_ce_24_am046_3.jpg;2024_ce_24_am046_4.jpg;2024_ce_24_am046_5.jpg;2024_ce_24_am046_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am047 | clinical_eng | 2024 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 磁化されていない強磁性体に磁界を加え変化させたところ、磁性体内の磁束密度が図の点A、B、C、D、E、Bの順に変化した。残留磁束密度を示す点はどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。強磁性体のヒステリシスループにおいて、磁界を0にしたときに残る磁束密度が残留磁束密度である。磁界H=0の点は横軸との交点であり、点Cが該当する。ヒステリシス曲線の理解が必要。 | True | 2024_ce_24_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am048 | clinical_eng | 2024 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で、スイッチSWを閉じた瞬間に流れる電流I［A］はどれか。 ただし、キャパシタの初期電圧は0Vとする。 | （図参照：選択肢1） | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | C | 図を参照。スイッチを閉じた瞬間、キャパシタの初期電圧は0Vなのでキャパシタは短絡と等価。回路のインピーダンスと電源電圧から初期電流を計算する。回路構成に応じてオームの法則を適用し0.15Aが得られる。 | True | 2024_ce_24_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am049 | clinical_eng | 2024 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図3の回路を流れる電流I［A］はどれか。 ただし、図1の起電力EAと図3の起電力EAは等しく、図2の起電力EBと図3の起電力EBは等しいとする。 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 2 | 3 | A | 図を参照。重ね合わせの理を用いて解く。図1でEAのみの回路、図2でEBのみの回路の電流を求め、図3では両方の起電力が存在するため重ね合わせにより合成電流I=4/3Aが得られる。 | True | 2024_ce_24_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am050 | clinical_eng | 2024 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路の端子AB間のインピーダンスが5Ωであった。抵抗の大きさR［Ω］はどれか。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 図を参照。端子AB間のインピーダンスが5Ωとなる条件から抵抗Rを求める。回路の直並列接続の合成インピーダンスを計算し、R=4Ωが得られる。 | True | 2024_ce_24_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am051 | clinical_eng | 2024 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 2 | ブラシ付きDCモータについて誤っているのはどれか。 | モータに流す電流の向きを反転すると回転方向が反転する。 | モータに流す電流を大きくするとトルクが増加する。 | ブラシと整流子の接触は電気的ノイズの原因となる。 | 外力によって回転させると発電機として機能する。 | 回転子に永久磁石を用いる。 | E | ブラシ付きDCモータでは固定子（ステータ）に永久磁石を用い、回転子（ロータ）にはコイル（電機子巻線）を用いる。電流反転で回転方向反転（a正）、電流増加でトルク増加（b正）、ブラシ接触がノイズ源（c正）、発電機として機能（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am052 | clinical_eng | 2024 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 常温において正しいのはどれか。 | 純水は導体とみなせる。 | 銅よりも金の抵抗率は小さい。 | 物質の導電率は電流に比例する。 | 電流密度は物質の抵抗値に比例する。 | 電線の抵抗値は断面積に反比例する。 | E | 電線の抵抗値R=ρL/Aであり、断面積Aに反比例する。純水は絶縁体に近い（a誤）。金の抵抗率は銅より大きい（b誤）。導電率は物質固有の値で電流に依存しない（c誤）。電流密度は電界に比例（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am053 | clinical_eng | 2024 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 | LED光はコヒーレント光である。 | 太陽電池のエネルギー変換効率は75～80％である。 | フォトカプラは動脈血酸素飽和度計測のセンサに用いられる。 | フォトダイオードに順方向電圧を印加して受光素子とする。 | サーモカメラでの撮影には外部の光源は不要である。 | E | サーモカメラは物体から放射される赤外線（熱放射）を検出するため、外部光源は不要。LED光はインコヒーレント（a誤）。太陽電池の変換効率は20-25%程度（b誤）。フォトカプラは信号絶縁用（c誤）。フォトダイオードは逆方向バイアスで受光（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am054 | clinical_eng | 2024 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 | 焦電素子は磁気計測に利用される。 | サーミスタは非接触に体温計測できる。 | ひずみゲージは圧電効果を利用した素子である。 | 抵抗膜方式のタッチパネルは手袋装着時でも動作する。 | サーモグラフィはファラデーの法則を利用した装置である。 | D | 図を参照。抵抗膜方式のタッチパネルは物理的な押圧で2枚の導電膜が接触するため、手袋装着時でも動作する。焦電素子は赤外線検出用（a誤）。サーミスタは接触式（b誤）。ひずみゲージはピエゾ抵抗効果（c誤）。サーモグラフィはステファン・ボルツマンの法則（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am055 | clinical_eng | 2024 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で10kΩの抵抗に流れる電流の大きさ［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路の問題。仮想短絡により反転入力端子は0V。入力電圧と入力抵抗から電流を求め、その電流が10kΩの帰還抵抗に流れるため2mAとなる。 | True | 2024_ce_24_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am056 | clinical_eng | 2024 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 周波数3GHz用のアンテナ長［cm］として適切なのはどれか。 | 2.5 | 10 | 25 | 50 | 100 | A | 図を参照。3GHzの波長λ=c/f=3×10^8/(3×10^9)=0.1m=10cm。アンテナ長は一般にλ/4=2.5cmが適切。半波長ダイポールアンテナの場合はλ/2=5cmだが、λ/4のモノポールが実用的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am057 | clinical_eng | 2024 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 論理式A＋（B・C）に等しいのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。論理式A+(B・C)を論理ゲートで実現する回路を選ぶ。BとCのAND出力とAのOR演算を行う回路構成が正解。ド・モルガンの定理による等価変換も考慮する。 | True | 2024_ce_24_am057.jpg;2024_ce_24_am057_2.jpg;2024_ce_24_am057_3.jpg;2024_ce_24_am057_4.jpg;2024_ce_24_am057_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am058 | clinical_eng | 2024 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2進数101と1011の積はどれか。 | 10001 | 101001 | 101011 | 110111 | 1011011 | D | 2進数の乗算：101(=5)×1011(=11)=55。55を2進数に変換すると110111。筆算で101×1011=101000+10100+101=110111と求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am059 | clinical_eng | 2024 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 1枚10Mbyteのディジタル画像を1秒間に10枚伝送したい。最低限必要な伝送速度（bps：bits per second）はどれか。 | 1Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps | D | 10Mbyte×10枚=100Mbyte/秒。1byte=8bitsなので100×8=800Mbps。最低限必要な伝送速度は800Mbps以上であり、選択肢から1Gbps（=1000Mbps）が最低限必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am060 | clinical_eng | 2024 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | ルータの基本機能はどれか。 a．異なるネットワーク間のデータ転送を中継する。 b．IPアドレスに基づいて転送経路を選択する。 c．経路ごとにユーザ認証を行う。 d．データに消失や誤りがないかチェックする。 e．データを暗号化する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ルータの基本機能は異なるネットワーク間のデータ転送中継（a正）とIPアドレスに基づく転送経路選択（b正）。ユーザ認証（c誤）、データチェック（d誤、これはTCPの機能）、暗号化（e誤、VPNなど別途必要）はルータの基本機能ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am061 | clinical_eng | 2024 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 情報セキュリティ対策に使われるファイアウォールの機能はどれか。 | ウイルスを検出して駆除する。 | ネットワークを監視し不正アクセスを防ぐ。 | 標的型メールを遮断する。 | 暗号化されたファイルを復号する。 | OSの脆弱性を修正する。 | B | ファイアウォールはネットワークを監視し不正アクセスを防ぐ機能を持つ。ウイルス検出・駆除はアンチウイルスソフト（a誤）。標的型メール遮断はメールフィルタ（c誤）。暗号化ファイル復号は復号ツール（d誤）。OS脆弱性修正はパッチ適用（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am062 | clinical_eng | 2024 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 電子カルテシステムに要求される「見読性」について説明したものはどれか。 a．データ入力・修正の履歴を記録する。 b．権限のない操作者によるデータへのアクセスを管理する。 c．法令で定める期間にわたって復元可能な状態で保存する。 d．必要なときに必要な形でデータを確認することができる。 e．紙カルテと同様に時系列でデータを確認することができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。電子カルテの見読性とは、必要なときに必要な形でデータを確認できること（d正）、紙カルテ同様に時系列でデータ確認できること（e正）。データ入力・修正履歴の記録は真正性（a誤）、アクセス管理は機密性（b誤）、保存期間は保存性（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am063 | clinical_eng | 2024 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | e-atをラプラス変換したものはどれか。 ただし、sはラプラス変数である。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。e^(-at)のラプラス変換は1/(s+a)である。ラプラス変換の基本公式L{e^(-at)}=1/(s+a)（s>-a）を適用する。 | True | 2024_ce_24_am063.jpg;2024_ce_24_am063_2.jpg;2024_ce_24_am063_3.jpg;2024_ce_24_am063_4.jpg;2024_ce_24_am063_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am064 | clinical_eng | 2024 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 酸素療法で使用する機器で一方弁が付いているのはどれか。 | 鼻カニューラ | オープンマスク | ベンチュリ―マスク | リザーバ付き酸素マスク | ハイフローネーザルカニューラ | D | リザーバ付き酸素マスクには一方弁（ノンリブリーザ弁）が付いており、呼気がリザーババッグに逆流するのを防ぎ、高濃度酸素（60-90%）の投与を可能にする。他の機器には一方弁は標準装備されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am065 | clinical_eng | 2024 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の適応疾患はどれか。 | 開放性骨折 | 急性心筋梗塞 | 中耳炎 | 網膜動脈閉塞症 | 急性副鼻腔炎 | D | 網膜動脈閉塞症は高気圧酸素治療の適応疾患の一つで、高濃度酸素により網膜の酸素化を改善する。開放性骨折は感染リスクで禁忌ではないが主適応でない。急性心筋梗塞・中耳炎・急性副鼻腔炎は適応外。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am066 | clinical_eng | 2024 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 成人男性（体重50kg）に対する人工呼吸器装着の初期設定として適切でないのはどれか。 | 換気回数を12回/分とした。 | 1回換気量を500mLとした。 | 吸気時間と呼気時間の比（I：E比）を2：1とした。 | 呼気終末陽圧（PEEP）を3cmH<sub>2</sub>Oとした。 | トリガ感度を－1～－2cmH<sub>2</sub>Oとした。 | C | I:E比（吸気:呼気）は通常1:2が標準的であり、2:1は逆比換気となり特殊な設定。初期設定としては不適切。換気回数12回/分（a正）、1回換気量500mL（b正、約10mL/kg）、PEEP 3cmH2O（d正）、トリガ感度-1～-2cmH2O（e正）は適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am067 | clinical_eng | 2024 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | メインストリーム方式のカプノメータについて誤っているのはどれか。 | プローブには赤色光の光源を使用している。 | アダプタが死腔となる。 | サイドストリーム方式に比べて応答が速い。 | セルの汚れや水滴の付着により測定誤差を生じる。 | ICUなどでの長期間の人工呼吸管理に使用される。 | A | メインストリーム方式のカプノメータは赤外線光源（主に4.26µmの赤外線）を使用し、赤色光ではない。CO2は赤外線を吸収する特性を利用する。アダプタが死腔（b正）、応答速度が速い（c正）、セル汚れで誤差（d正）、長期管理に使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am068 | clinical_eng | 2024 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 酸素濃縮器について正しいのはどれか。 a．酸素濃縮膜を用いた機器では90％程度の酸素濃度が得られる。 b．吸着分離型を用いた機器では40％程度の酸素濃度が得られる。 c．吸着分離型では機器の発熱が問題になる。 d．停電に備えてバッテリーを内蔵したものが望ましい。 e．自家発電機は指定のもの以外は安全性に保証がない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 吸着分離型は発熱が問題（c正）、停電対策にバッテリー内蔵が望ましい（d正）、自家発電機は指定品以外の安全性保証なし（e正）。酸素濃縮膜では40%程度（a誤、90%ではない）。吸着分離型では90%以上の濃度が得られる（b誤、40%ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am069 | clinical_eng | 2024 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 人工呼吸管理中の加温加湿について正しいのはどれか。 | 加温加湿器では定期的に水道水を追加する。 | 加温加湿器のヒータワイヤは呼気回路に組み入れる。 | 人工鼻ではネブライザの併用が有用である。 | 人工鼻では分泌物が多いと呼吸抵抗が上昇する。 | 人工鼻は加温加湿器と比べて加湿性能が優れている。 | D | 図を参照。人工鼻（HMEフィルタ）は分泌物が多いと目詰まりし呼吸抵抗が上昇する。加温加湿器には滅菌蒸留水を使用（a誤）。ヒータワイヤは吸気回路（b誤）。人工鼻とネブライザ併用は不適（c誤）。人工鼻は加温加湿器より加湿性能が劣る（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am070 | clinical_eng | 2024 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 遠心ポンプはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。遠心ポンプはインペラ（羽根車）を高速回転させて血液に遠心力を与え送血する。ローラポンプなど他のポンプとの構造の違いを図から判別する問題。 | True | 2024_ce_24_am070.jpg;2024_ce_24_am070_2.jpg;2024_ce_24_am070_3.jpg;2024_ce_24_am070_4.jpg;2024_ce_24_am070_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am071 | clinical_eng | 2024 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環中の血液希釈の効果で正しいのはどれか。 a．溶血が軽減する。 b．輸血量が減少する。 c．組織浮腫が軽減する。 d．酸素解離曲線が右方移動する。 e．脂肪塞栓が軽減する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 血液希釈により溶血が軽減（a正：血液粘度低下）、輸血量が減少（b正：同種血使用量削減）、脂肪塞栓が軽減（e正）。組織浮腫は増悪する（c誤：膠質浸透圧低下のため）。酸素解離曲線は左方移動（d誤：ヘモグロビン濃度低下のため）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am072 | clinical_eng | 2024 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環中の生体反応において血中で上昇するのはどれか。 a．レニン活性 b．血清カリウム c．血清カルシウム d．プロスタグランジン e．心房性ナトリウム利尿ペプチド | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外循環中にはレニン活性（a正：ストレス反応）、プロスタグランジン（d正：炎症反応）、心房性ナトリウム利尿ペプチド（e正：心房伸展は減少するが分泌は増加）が上昇する。血清カリウムは低下傾向（b誤）、血清カルシウムも希釈で低下（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am073 | clinical_eng | 2024 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環で正しいのはどれか。 a．中心静脈圧は15mmHg以上を維持する。 b．平均血圧は100mmHg以上を維持する。 c．ヘマトクリット値は20％以上を維持する。 d．混合静脈血酸素飽和度は70％以上を維持する。 e．成人の灌流量は中等度低体温では60～80mL/（分・kg）である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。ヘマトクリット20%以上維持（c正）、混合静脈血酸素飽和度70%以上（d正）、中等度低体温での灌流量60-80mL/分/kg（e正）。中心静脈圧は0-5mmHg程度が適正（a誤）。平均血圧は50-80mmHg程度（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am074 | clinical_eng | 2024 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 図のAの動脈圧波形を示す補助循環装置について正しいのはどれか。 | 流量補助の装置である。 | 心筋酸素消費量を減少させる。 | ACTを400秒以上で管理する。 | 大動脈弁狭窄症には禁忌である。 | 心内留置型ポンプカテーテルと併用する。 | B | 図を参照。IABPの動脈圧波形を示す問題。IABPは圧補助の装置であり（a誤：流量補助ではない）、拡張期にバルーンを膨らませて冠動脈血流を増加させ心筋酸素消費量を減少させる（b正）。大動脈弁閉鎖不全が禁忌（d誤）。ACTは200秒程度（c誤）。 | True | 2024_ce_24_am074.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am075 | clinical_eng | 2024 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の治療で直接改善される病態はどれか。 a．高リン血症 b．腎性貧血 c．二次性副甲状腺機能亢進症 d．低栄養 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血液透析は高リン血症（a正：リンの除去）と代謝性アシドーシス（e正：重炭酸イオン補充）を直接改善する。腎性貧血はエリスロポエチン不足が原因で透析では改善しない（b誤）。二次性副甲状腺機能亢進症や低栄養も透析で直接改善されない（c,d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am076 | clinical_eng | 2024 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | オンライン血液透析濾過で誤っているのはどれか。 | 前希釈法の方が後希釈法に比べ濾過流量当たりの物質除去効率が高い。 | 承認された多用途透析装置の使用が必要である。 | 置換液の清浄度はエンドトキシン濃度と細菌数の両方で規定される。 | ヘモダイアフィルタの使用が必須である。 | β<sub>2</sub>ミクログロブリンの分子量以上の中分子溶質の除去を目的とする。 | A | 図を参照。前希釈法は希釈により濾過効率が低下するため、後希釈法の方が濾過流量あたりの物質除去効率は高い（a誤：前希釈の方が低い）。承認された多用途透析装置の使用（b正）、置換液の清浄度規定（c正）、ヘモダイアフィルタ必須（d正）、中分子除去目的（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am077 | clinical_eng | 2024 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 図に示す中空糸膜が10000本、平行に束ねられてハウジングに詰められているダイアライザは全中空糸内容量が約70mLである。血流量が200mL/minのとき、血液が中空糸の内側を通過するおよその平均時間［s］はどれか。 ただし、膜を介した血液成分の移動は無視できるものとする。 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | B | 図を参照。全中空糸内容量70mLに対し血流量200mL/minで通過する時間は70/200=0.35min=21秒≒20秒。中空糸の内容積と血流量から通過時間を算出する基本的な計算問題。 | True | 2024_ce_24_am077.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am078 | clinical_eng | 2024 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザで正しいのはどれか。 | 中空糸型では、透析液はハウジング（外筒）近傍ほど流れやすい。 | ポリスルフォン膜は対称構造を示す。 | 血液と透析液とは同じ向きに流れる。 | 積層型ダイアライザが広く使用されている。 | 生体適合性が低い膜では補体の活性化が少ない。 | A | 中空糸型ダイアライザではハウジング近傍は透析液が流れやすい（チャネリング現象）。ポリスルフォン膜は非対称構造（b誤）。血液と透析液は向流（c誤）。中空糸型が広く使用（d誤）。生体適合性が低い膜では補体活性化が多い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am079 | clinical_eng | 2024 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析に該当しない現象はどれか。 a．拡 散 b．濾 過 c．吸 着 d．分 解 e．吸 収 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血液透析では拡散（濃度差による溶質移動）と濾過（圧力差による水・溶質移動）が主な原理。吸着は一部の膜で生じる。分解（d誤）と吸収（e誤）は血液透析の原理に該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am080 | clinical_eng | 2024 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 質量500gのおもりを糸でつるした。糸にかかる張力［N］はどれか。 ただし、重力加速度は9.8m/s2とする。 | 0.49 | 4.9 | 49 | 98 | 490 | B | 質量500g=0.5kgのおもりにかかる重力（張力）はF=mg=0.5×9.8=4.9N。基本的な力学の計算問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am081 | clinical_eng | 2024 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 非鉄金属材料の引張試験について正しいのはどれか。 a．応力－ひずみ線図が得られる。 b．ヤング率を求めることができる。 c．比例限度での応力は弾性限度の応力よりも大きい。 d．上降伏点が存在する。 e．耐力に相当する外力を与えた場合、永久ひずみが残る。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。引張試験では応力-ひずみ線図が得られ（a正）、弾性域の傾きからヤング率を求められる（b正）。耐力は0.2%永久ひずみを生じる応力で、永久ひずみが残る（e正）。非鉄金属では比例限度≦弾性限度（c誤）。上降伏点は鉄鋼の特徴（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am082 | clinical_eng | 2024 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。流体力学に関する問題で、ベルヌーイの定理や連続の式を適用して解く。流体の圧力・流速・断面積の関係を正しく理解する必要がある。 | True | 2024_ce_24_am082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am083 | clinical_eng | 2024 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 血液の粘性に関して正しいのはどれか。 | ずり（せん断）速度は粘性係数に比例する。 | ヘマトクリット値が増加すると粘性係数は減少する。 | 血球を除去するとニュートン流体とみなせる。 | 集軸効果ではみかけの粘性が増加する。 | 集軸効果は連銭形成に起因する。 | C | 血球を除去した血漿はニュートン流体とみなせる。血液は赤血球の変形能により非ニュートン流体の挙動を示す。ずり速度は粘性係数に比例しない（a誤）。Ht増加で粘性増加（b誤）。集軸効果でみかけの粘性は減少（d誤）。集軸効果は軸方向への赤血球集中による現象（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am084 | clinical_eng | 2024 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 静止した観測者に音源がまっすぐに接近している。音源の振動数の10％高い音が観測者に聞こえたとき、音源が近づく速さ［km/h］に最も近いのはどれか。 ただし、音速を340m/sとする。 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | D | ドップラー効果の問題。音源が近づく速さをvとすると、f'=f×V/(V-v)で1.1f=f×340/(340-v)。340-v=340/1.1≒309.1、v≒30.9m/s=111.3km/h≒110km/h。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am085 | clinical_eng | 2024 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気的特性で正しい組合せはどれか。 | α分散 -- 水分子の緩和現象に由来 | α分散 -- 数十MHz | β分散 -- 細胞構造に由来 | β分散 -- 数十GHz | γ分散 -- イオンの集散に由来 | C | β分散は細胞膜による構造に起因する誘電分散であり、数百kHz～数十MHz帯で観察される。α分散はイオンの集散に由来し低周波域（a,e誤）。β分散は数十GHzではない（d誤）。γ分散は水分子の緩和現象に由来し数十GHz帯。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am086 | clinical_eng | 2024 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 血管の力学特性について正しいのはどれか。 a．変形挙動は線形である。 b．ヒステリシスをもたない。 c．力学的等方性を示す。 d．エラスチンはコラーゲンよりも弾性率が小さい。 e．応力を負荷するとクリープ現象が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | エラスチンはコラーゲンより弾性率が小さく伸展性に富む（d正）。応力負荷でクリープ現象（粘弾性体の特徴）が生じる（e正）。血管の変形は非線形（a誤）。ヒステリシスを持つ（b誤）。異方性を示す（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am087 | clinical_eng | 2024 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | J/kgに相当する固有単位はどれか。 a．H b．Bq c．Gy d．Sv e．Wb | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | J/kgの単位を持つのはGy（グレイ、吸収線量）とSv（シーベルト、等価線量・実効線量）。H（ヘンリー）はV・s/A、Bq（ベクレル）はs^-1、Wb（ウェーバ）はV・sであり、いずれもJ/kgではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am088 | clinical_eng | 2024 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 同じ質量で温度を1℃を上昇させるために必要なエネルギーが最も大きいのはどれか。 | 骨 | 血 漿 | 脂 肪 | コラーゲン | リン酸カルシウム | B | 血漿は水分を多く含み（約90%が水）、比熱容量が最も大きい（約3.9J/g・℃、水に近い）。骨・脂肪・コラーゲン・リン酸カルシウムは水分含有量が少なく比熱容量は血漿より小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am089 | clinical_eng | 2024 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生体に接触する全ての医療機器において考慮すべき生物学的安全性評価項目はどれか。 a．感作性試験 b．細胞毒性試験 c．埋植試験 d．血液適合性試験 e．刺激性または皮内反応試験 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 生体に接触する全ての医療機器では感作性試験（a正）、細胞毒性試験（b正）、刺激性または皮内反応試験（e正）が必須の評価項目。埋植試験は体内埋め込み機器のみ（c誤）。血液適合性試験は血液接触機器のみ（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am090 | clinical_eng | 2024 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 医療機器とその材料との組合せで正しいのはどれか。 | 人工弁弁葉 -- ステンレス鋼 | 人工肺用ガス交換膜 -- ポリスルフォン | ガイドワイヤ -- ニッケル・チタン合金 | 人工歯根 -- 高密度ポリエチレン | 血液透析膜 -- ポリジメチルシロキサン | C | ガイドワイヤにはニッケル・チタン合金（ニチノール）が超弾性を活かして使用される。人工弁弁葉はパイロライトカーボン（a誤）。人工肺膜はポリプロピレンやシリコーン（b誤）。人工歯根はチタン（d誤）。血液透析膜はポリスルフォン（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm001 | clinical_eng | 2024 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 我が国の主要死因別にみた粗死亡率で令和4年の1位から5位を左から順に並べたのはどれか。 | 悪性新生物＞心疾患＞肺 炎＞老 衰＞脳血管疾患 | 悪性新生物＞心疾患＞老 衰＞脳血管疾患＞肺 炎 | 心疾患＞悪性新生物＞老 衰＞脳血管疾患＞肺 炎 | 悪性新生物＞脳血管疾患＞心疾患＞老 衰＞肺 炎 | 心疾患＞悪性新生物＞脳血管疾患＞老 衰＞肺 炎 | B | 令和4年の死因順位は1位悪性新生物、2位心疾患、3位老衰、4位脳血管疾患、5位肺炎。老衰が近年上昇し3位となっている点が重要。人口動態統計の基本知識が問われる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm002 | clinical_eng | 2024 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 医師法は医師の応召義務を定めている。 | 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。 | 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。 | 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の規準を定めている。 | 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。 | C | 感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）は感染症の予防・患者医療に関する規定であり、医療廃棄物の処理・清掃は廃棄物処理法の管轄。医師法の応召義務（a正）、健康増進法の努力義務（b正）、医療法（d正）、毒劇物取締法（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm003 | clinical_eng | 2024 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 糖質の消化・吸収について誤っているのはどれか。 | αアミラーゼはデンプンをマルトースに分解する。 | ラクターゼは膵臓から分泌される。 | マルターゼは小腸に存在する。 | スクロースを加水分解するとグルコースとフルクトースが生じる。 | グルコースはNa<sup>+</sup>との共輸送で小腸上皮細胞に取り込まれる。 | B | ラクターゼは小腸粘膜の刷子縁膜に存在する酵素であり、膵臓からは分泌されない。αアミラーゼによるデンプン分解（a正）、マルターゼの小腸存在（c正）、スクロース加水分解（d正）、グルコースのNa+共輸送（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm004 | clinical_eng | 2024 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | ビタミンについて正しいのはどれか。 a．ビタミンAは体内でカロテンを合成する材料になる。 b．ビタミンB2の欠乏により脚気が生じる。 c．ビタミンB12の吸収には胃から分泌される内因子が必要である。 d．ビタミンDの生成には紫外線が必要である。 e．ビタミンEは抗酸化作用をもつ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ビタミンB12の吸収には胃の内因子が必要（c正）、ビタミンDの生成に紫外線が必要（d正）、ビタミンEは抗酸化作用を持つ（e正）。カロテンが体内でビタミンAに変換される（a誤：逆）。ビタミンB1の欠乏で脚気（b誤：B2ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm005 | clinical_eng | 2024 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 医薬品添付文書について誤っているのはどれか。 | 記載項目の順序はすべての医薬品で共通している。 | 禁忌の記載事項は赤枠で囲まれる。 | インターネットで閲覧可能である。 | 警告がある場合は添付文書の右肩に赤い帯がつく。 | 医薬品販売に関する広告文書である。 | E | 医薬品添付文書は医療従事者向けの公的文書であり、広告文書ではない。記載項目の順序は共通（a正）、禁忌は赤枠（b正）、インターネット閲覧可能（c正、PMDA等）、警告時は赤い帯（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm006 | clinical_eng | 2024 | 6 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | iPS細胞の説明として誤っているのはどれか。 | 多能性をもつ。 | 幹細胞である。 | 体細胞由来である。 | 移植後高率にがん化する。 | 患者自身の細胞から作成できる。 | D | iPS細胞は多能性を持つ幹細胞で体細胞から作製可能だが、移植後に高率にがん化するという記述は誤り。初期のiPS細胞ではがん化リスクが指摘されたが、技術改良により大幅に低減されている。患者自身の細胞から作製可能（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm007 | clinical_eng | 2024 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 正しいのはどれか。 a．肺動脈弁は二尖である。 b．三尖弁は房室弁である。 c．大動脈弁は左心室の出口にある。 d．僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる。 e．冠状静脈洞は右心室に開口する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 三尖弁は右房室弁で房室弁である（b正）。大動脈弁は左心室の出口にある（c正）。僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる（d正）。肺動脈弁は三尖（3弁尖）である（a誤：二尖ではない）。冠状静脈洞は右心房に開口（e誤：右心室ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm008 | clinical_eng | 2024 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 肝臓の機能として誤っているのはどれか。 | 消化酵素の生成と分泌 | 糖質、脂質、タンパク質の代謝 | 薬物の代謝 | 循環血液量の調節のための血液貯蔵 | 安静時の体温を維持するための熱産生 | A | 肝臓は胆汁を生成・分泌するが、胆汁は消化酵素を含まない（脂肪の乳化を行う）。肝臓自体は消化酵素を生成・分泌しない。糖質・脂質・タンパク質の代謝（b正）、薬物代謝（c正）、血液貯蔵（d正）、熱産生（e正）は肝臓の機能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm009 | clinical_eng | 2024 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 視床は中脳に分類される。 | 橋は脳幹に分類される。 | 交感神経は末梢神経に分類される。 | 被殻は大脳基底核に分類される。 | 脊髄神経は体性神経に分類される。 | A | 視床は間脳に分類され、中脳ではない。橋は脳幹の一部（b正）。交感神経は末梢神経の自律神経系（c正）。被殻は大脳基底核の構成要素（d正）。脊髄神経は体性神経と自律神経を含む末梢神経（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm010 | clinical_eng | 2024 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | 寒冷曝露時の体温調節反応として誤っているのはどれか。 | 体温セットポイントの上昇 | 交感神経による皮膚立毛筋の収縮 | 血管腫縮による皮膚血流量の減少 | 褐色脂肪細胞での脂質代謝の増加 | 骨格筋の不随意的収縮（shivering）の発生 | A | 寒冷曝露時には体温セットポイントは変化しない（発熱時に上昇する）。皮膚立毛筋収縮（b正）、皮膚血流量減少（c正）、褐色脂肪代謝増加（d正：非ふるえ産熱）、shivering（e正：ふるえ産熱）はいずれも寒冷時の正常な体温調節反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm011 | clinical_eng | 2024 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 外傷・熱傷 | 2 | 外傷診療において迅速簡易超音波検査（FAST）で確認するのはどれか。 | 急性硬膜外血腫 | 外傷性気胸 | 肩関節脱臼 | 腹腔内出血 | 大腿骨頸部骨折 | D | FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）は外傷患者に対して腹腔内出血（腹腔内遊離液体）の有無を迅速に評価する超音波検査。硬膜外血腫はCT（a誤）、気胸は胸部X線（b誤）、脱臼・骨折はX線（c,e誤）で評価。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm012 | clinical_eng | 2024 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | ARDSについて正しいのはどれか。 a．重症熱傷は原因疾患の一つである。 b．基本病態は肺の線維化である。 c．発症時期は重症度分類に含まれない。 d．人工呼吸器関連肺傷害に注意する。 e．治療法の一つに腹臥位療法がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ARDSでは重症熱傷が原因の一つ（a正）、人工呼吸器関連肺傷害に注意（d正）、腹臥位療法が有効（e正）。基本病態は肺毛細血管透過性亢進による非心原性肺水腫（b誤：線維化ではない）。発症時期は重症度分類のベルリン定義に含まれる（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm013 | clinical_eng | 2024 | 13 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 手術患者の肺血栓塞栓症の予防法はどれか。 a．早期離床 b．酸素療法 c．抗血小板療法 d．間欠的空気圧迫法（IPC） e．弾性ストッキングの装 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺血栓塞栓症の予防には早期離床（a正）、間欠的空気圧迫法IPC（d正）、弾性ストッキング（e正）が有効。酸素療法は予防法ではなく治療（b誤）。抗血小板療法ではなく抗凝固療法が用いられる（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm014 | clinical_eng | 2024 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 1 | 58歳の男性。狭心症で通院中に外来の待合室で意識消失となった。脈は触れず、あえぐような呼吸をしている。直ちに準備するのはどれか。 | 自動体外式除細動器（AED） | 心エコー装置 | 人工呼吸器 | 心臓ペースメーカ | 胸腔ドレナージチューブ | A | 狭心症患者が意識消失し脈が触れず死戦期呼吸を呈しており、心停止（心室細動の可能性が高い）と判断される。直ちにAEDを準備し、CPRを開始する。心エコーや人工呼吸器は初期対応として不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm015 | clinical_eng | 2024 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 心房細動による脳塞栓発症のリスク評価項目でないのはどれか。 | 心不全 | 高血圧 | 年 齢 | 糖尿病 | 脂質異常症 | E | CHADS2スコアまたはCHA2DS2-VAScスコアで心房細動による脳塞栓リスクを評価する。項目は心不全(C)、高血圧(H)、年齢(A)、糖尿病(D)、脳卒中既往(S2)等であり、脂質異常症は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm016 | clinical_eng | 2024 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | メタボリックシンドロームの診断基準項目はどれか。 a．皮下脂肪蓄積 b．血圧高値 c．空腹時高血糖 d．低HDLコレステロール血症 e．高尿酸血症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | メタボリックシンドロームの診断基準は内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径）に加え、血圧高値（b正）、空腹時高血糖（c正）、脂質異常（高TGまたは低HDL-C）（d正）。皮下脂肪ではなく内臓脂肪（a誤）。高尿酸血症は基準に含まれない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm017 | clinical_eng | 2024 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | グラム陽性菌はどれか。 a．緑膿菌 b．大腸菌 c．MRSA d．腸球菌 e．アシネトバクター属 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | グラム陽性菌はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、c正）と腸球菌（d正）。緑膿菌・大腸菌・アシネトバクター属はグラム陰性菌である。グラム染色による菌の分類は感染症診療の基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm018 | clinical_eng | 2024 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 腎・尿路結石で誤っているのはどれか。 | 大部分はカルシウム結石である。 | 症状は腰背部から下腹部に放散する疼痛である。 | 尿検査では血尿を伴うことが多い。 | 片腎の患者では腎不全の原因となる。 | 体外衝撃波砕石術（ESWL）は妊婦も施行可能である。 | E | 体外衝撃波砕石術（ESWL）は妊婦には禁忌である。衝撃波が胎児に悪影響を及ぼす可能性がある。カルシウム結石が大部分（a正）、腰背部～下腹部の疼痛（b正）、血尿（c正）、片腎で腎不全リスク（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm019 | clinical_eng | 2024 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変患者の症状・所見でないのはどれか。 | 昏 睡 | 浮 腫 | 皮膚搔痒感 | 血清コレステロール値の低下 | 血小板数の増加 | E | 肝硬変では門脈圧亢進や肝機能低下により脾機能亢進が起こり、血小板数は減少する（増加ではない）。昏睡（肝性脳症、a正）、浮腫（b正）、皮膚搔痒感（胆汁うっ滞、c正）、血清コレステロール低下（肝合成能低下、d正）はいずれも肝硬変の所見。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm020 | clinical_eng | 2024 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 1 | 貧血の症状・所見でないのはどれか。 | 頭 痛 | 徐 脈 | めまい | 息切れ | 全身倦怠感 | B | 貧血では組織への酸素供給低下を代償するため心拍出量が増加し頻脈となる。徐脈は貧血の症状ではない。頭痛（a正）、めまい（c正）、息切れ（d正）、全身倦怠感（e正）はいずれも貧血の典型的症状。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm021 | clinical_eng | 2024 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 1 | 局所麻酔はどれか。 a．表面麻酔 b．浸潤麻酔 c．伝達麻酔 d．静脈麻酔 e．吸入麻酔 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 局所麻酔には表面麻酔（a正）、浸潤麻酔（b正）、伝達麻酔（c正：神経ブロック）が含まれる。静脈麻酔と吸入麻酔は全身麻酔の方法であり局所麻酔ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm022 | clinical_eng | 2024 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔管理中にカプノメータが検出に有用でないのはどれか。 | 不整脈 | 低換気 | 悪性高熱 | 食道挿管 | 呼吸回路脱離 | A | カプノメータはCO2濃度を測定する装置で、低換気（b正）、悪性高熱（c正：CO2産生増加）、食道挿管（d正：CO2非検出）、呼吸回路脱離（e正：CO2波形消失）の検出に有用。不整脈はECGモニタで検出すべきもので、カプノメータでは有用でない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm023 | clinical_eng | 2024 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | トリアージ・タッグの色で救急処置の優先度が高い順に左から並んでいるのはどれか。 | 緑＞黄＞赤＞黒 | 赤＞黒＞黄＞緑 | 赤＞黄＞緑＞黒 | 黒＞緑＞黄＞赤 | 黒＞赤＞黄＞緑 | C | トリアージ・タッグの優先度は赤（最優先治療）＞黄（待機的治療）＞緑（軽症）＞黒（死亡・救命不能）の順。救急処置の優先度が高い順に並べると赤＞黄＞緑＞黒となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm024 | clinical_eng | 2024 | 24 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | スパイログラフィで測定できないのはどれか。 | 肺活量 | 1秒量 | 1回換気量 | 機能的残気量 | 予備呼気量 | D | スパイロメトリーでは残気量を含む肺気量分画（機能的残気量、残気量、全肺気量）は測定できない。これらの測定にはガス希釈法や体プレチスモグラフィが必要。肺活量（a正）、1秒量（b正）、1回換気量（c正）、予備呼気量（e正）は測定可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm025 | clinical_eng | 2024 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体電気信号増幅器の入力インピーダンスについて正しいのはどれか。 | 単位にはdBを用いる。 | 入力電圧と出力電圧との比を表す。 | 大きさは入力信号の周波数に依存する。 | 電極ペーストを使用すると小さくなる。 | 信号源インピーダンスよりも小さくする。 | C | 図を参照。入力インピーダンスは周波数に依存する（容量性成分があるため高周波で低下）。単位はΩ（a誤：dBは比の単位）。入力電圧/出力電圧比は利得（b誤）。電極ペーストは電極インピーダンスを下げる（d誤：入力インピーダンスではない）。信号源より大きくする（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm026 | clinical_eng | 2024 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 標準的な紙送り速度で脳波計測を行ったところ、図のような波形が得られた。網かけ部分の波形の種類はどれか。 | α波 | β波 | γ波 | δ波 | θ波 | A | 図を参照。標準紙送り速度（30mm/s）で脳波計測した波形から周波数を読み取る。α波は8-13Hzの波形で、安静閉眼時に後頭部優位に出現する。波形の周期から周波数を計算しα波と判定する。 | True | 2024_ce_24_pm026.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm027 | clinical_eng | 2024 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体磁気計測 | 3 | 生体磁気計測について正しいのはどれか。 | 磁界はスカラー量である。 | 透磁率を計測している。 | 静電シールドルーム内で計測する必要がある。 | 生体から発生している磁界は地磁気とほぼ等しい。 | SQUID磁束計はジョセフソン効果を利用している。 | E | SQUID（超伝導量子干渉計）磁束計はジョセフソン効果を利用して微弱な生体磁場を計測する。磁界はベクトル量（a誤）。磁束密度を計測（b誤）。磁気シールドルーム内で計測（c誤：静電ではない）。生体磁界は地磁気より遙かに微弱（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm028 | clinical_eng | 2024 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 心拍出量の測定について誤っているのはどれか。 | Fick法では動静脈血酸素含有較差を利用する。 | 色素希釈法では指示薬としてインドシアニングリーンを用いる。 | 単回の熱希釈法では冷却した指示薬を右房に注入する。 | 熱希釈法を利用して連続心拍出量を測定できる。 | 動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテルを用いる。 | E | 動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテル（スワンガンツカテーテル）は不要で、動脈ラインのみで心拍出量を推定できる。Fick法（a正）、色素希釈法（b正）、熱希釈法の注入部位（c正）、連続心拍出量測定（d正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm029 | clinical_eng | 2024 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | インピーダンス式呼吸モニタについて誤っているのはどれか。 | 心電図モニタの電極を兼用できる。 | 胸郭の広がりに由来するインピーダンスの変化を記録する。 | 胸壁表面に配置した電極間に直接電圧を印加する。 | 電極を貼る位置によって影響を受ける。 | 体動はアーチファクトの原因となる。 | C | インピーダンス式呼吸モニタでは胸壁に交流（高周波微小電流）を印加しインピーダンス変化を記録する。直接電圧ではない（c誤）。心電図電極を兼用可能（a正）。胸郭のインピーダンス変化を利用（b正）。電極位置の影響あり（d正）。体動がアーチファクト源（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm030 | clinical_eng | 2024 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 一般用電子体温計について正しいのはどれか。 | 低体温手術中の患者管理に使用できる。 | 測定時間は1～2秒である。 | センサにサーモパイルを用いる。 | ステファン・ボルツマンの法則を利用している。 | 予測式では温度上昇曲線から平衡温を推定する。 | E | 予測式電子体温計は温度上昇曲線から平衡温（実測値）を推定する方式である。低体温手術管理には不適（a誤：食道温等を使用）。測定時間は数十秒～（b誤）。センサはサーミスタ（c誤）。ステファン・ボルツマンの法則は放射温度計（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm031 | clinical_eng | 2024 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 | 狭帯域光観察には赤色光が用いられる。 | 腹腔内の検査では二酸化炭素を送気する。 | カプセル内視鏡は腸の観察に用いられる。 | 超音波内視鏡ではラジアル走査が用いられる。 | キセノンランプは電子内視鏡の光源として用いられる。 | A | 狭帯域光観察（NBI）には青色光と緑色光の狭帯域光を用い、粘膜表層の毛細血管を強調表示する。赤色光ではない（a誤）。腹腔鏡ではCO2送気（b正）。カプセル内視鏡で腸観察（c正）。超音波内視鏡でラジアル走査（d正）。キセノンランプ使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm032 | clinical_eng | 2024 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 光トポグラフィ | 2 | 光トポグラフィ装置について誤っているのはどれか。 | 近赤外光を用いて測定する。 | 大脳皮質を測定対象とする。 | 発声しながら測定できる。 | 空間分解能は1mm程度である。 | 時間分解能は0.1s程度である。 | D | 光トポグラフィの空間分解能は数cm程度であり、1mmではない。近赤外光を使用（a正）。大脳皮質が測定対象（b正）。発声しながら測定可能（c正：非侵襲・非拘束）。時間分解能は0.1秒程度（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm033 | clinical_eng | 2024 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 1 | 低周波電流を使って治療する機器はどれか。 | 電気メス | レーザメス | サイクロトロン | 心臓ペースメーカ | マイクロ波治療器 | D | 心臓ペースメーカは低周波の電気パルス（数Hz程度）を用いて心筋を刺激する。電気メスは高周波電流（a誤）。レーザメスは光エネルギー（b誤）。サイクロトロンは荷電粒子加速（c誤）。マイクロ波治療器はマイクロ波（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm034 | clinical_eng | 2024 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．デマンド機構はspike on Tによる心室細動を防ぐ。 b．心臓再同期療法（CRT）は左室と右室を同期して刺激する。 c．リードレスペースメーカは胸部を切開して挿入する。 d．DDD型では電極リードは3本必要である。 e．電源にはリチウム・ヨウ素電池を使用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | デマンド機構はspike on Tを防ぐ（a正）。CRTは左右心室を同期刺激（b正）。リチウム・ヨウ素電池使用（e正）。リードレスペースメーカはカテーテルで経静脈的に挿入（c誤：胸部切開不要）。DDD型は心房・心室の2本が基本（d誤：3本ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm035 | clinical_eng | 2024 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．慢性心房細動はDDDモードの適応である。 b．完全房室ブロックは心房ペーシングの適応である。 c．Brugada症候群は心臓ペースメーカの適応である。 d．心臓再同期療法（CRT）用は心不全症例に使用する。 e．モービッツⅡ型第2度房室ブロックは心臓ペースメーカの適応である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | CRT用ペースメーカは心不全症例に使用（d正）。モービッツⅡ型は高度房室ブロックに移行しやすくペースメーカ適応（e正）。慢性心房細動ではDDDは不適（a誤：VVI等）。完全房室ブロックでは心室ペーシング必要（b誤）。Brugada症候群はICDの適応（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm036 | clinical_eng | 2024 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 滴数制御型（滴下制御方式）の輸液ポンプについて誤っているのはどれか。 | 専用の輸液セットが必要である。 | 滴下センサには赤外線が使用されている。 | 空液を検出して警報で知らせる。 | フリーフローを検出して警報で知らせる。 | 高濃度のブドウ糖液で誤差を生じる。 | A | 滴数制御型（滴下制御方式）の輸液ポンプは汎用の輸液セットを使用でき、専用セットは不要。滴下センサに赤外線使用（b正）。空液検出警報（c正）。フリーフロー検出警報（d正）。高濃度ブドウ糖液は滴下サイズ変化で誤差発生（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm037 | clinical_eng | 2024 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 多関節マニピュレータでレーザ光を伝送する医療用レーザ装置はどれか。 | XeClエキシマレーザ装置 | Nd：YAGレーザ装置 | CO<sub>2</sub>レーザ装置 | Rubyレーザ装置 | 半導体レーザ装置 | C | 図を参照。CO2レーザは波長10.6µmの遠赤外線で光ファイバ伝送ができないため、多関節マニピュレータ（関節ミラー）で伝送する。エキシマレーザ・Nd:YAGレーザ・Rubyレーザ・半導体レーザは光ファイバ伝送が可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm038 | clinical_eng | 2024 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図記号と説明との組合せで正しいのはどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。ME機器の図記号と説明の正しい組合せを選ぶ問題。IEC 60601-1で規定される各種安全記号（BF形装着部、CF形装着部、クラスⅡ機器等）の意味を正確に理解する必要がある。 | True | 2024_ce_24_pm038.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm039 | clinical_eng | 2024 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 病院電気設備で電路の1線地絡時にも電力の供給を継続するのはどれか。 | 一般非常電源 | 無停電非常電源 | 漏電監視装置 | 片側接地配線方式 | 非接地配線方式 | E | 図を参照。非接地配線方式は絶縁変圧器により電源を大地から絶縁するため、1線が地絡しても電流が流れず電力供給を継続できる。一般非常電源・無停電非常電源は停電対策（a,b誤）。漏電監視は監視のみ（c誤）。片側接地方式は地絡時に遮断（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm040 | clinical_eng | 2024 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS2の用途はどれか。 | 電源極性の切り替え | 電源導線の1本の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切り替え | B | 図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS2は電源導線の1本の断線を模擬するためのものである。S1は電源極性の切り替え、S3は保護接地線の断線模擬に使用される。単一故障状態の模擬に用いる。 | True | 2024_ce_24_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm041 | clinical_eng | 2024 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1によるME機器の漏れ電流測定を実施した。SIP/SOPへ外部電圧を印加したときの患者漏れ電流で許容値を超えているのはどれか。 | B形装着部の交流（NC）：50µA | B形装着部の直流（NC）：20µA | BF形装着部の交流（SFC）：100µA | BF形装着部の直流（NC）：10µA | CF形装着部の直流（SFC）：40µA | B | SIP/SOPへの外部電圧印加時のBF形装着部の直流患者漏れ電流の許容値はNC状態で10µAである。20µAはこの許容値を超えている。各装着部タイプと条件（NC/SFC）による漏れ電流許容値の暗記が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm042 | clinical_eng | 2024 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIS T 7101における配管端末器で用いられるガス別特定コネクタでないのはどれか。 | おねじ | DISS | ピン方式 | カプラK方式 | シュレーダ方式 | A | JIS T 7101の配管端末器のガス別特定コネクタにはDISS、ピン方式、カプラK方式、シュレーダ方式がある。おねじはボンベバルブの接続に使用されるもので、配管端末器のコネクタ方式ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm043 | clinical_eng | 2024 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 電気メス使用時に対極板コードが断線すると電気メスの出力が自動的に遮断される。このような安全機構はどれか。 | 多重系 | 警報システム | デッドマンシステム | フールプルーフ | フェイルセーフ | E | フェイルセーフとは故障や異常発生時に安全側に動作する設計思想。対極板コード断線時に電気メス出力が自動遮断されるのはフェイルセーフの例。多重系は冗長化（a誤）。デッドマンシステムは操作者が操作をやめると停止（c誤）。フールプルーフは誤操作防止（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm044 | clinical_eng | 2024 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 医用テレメータの電波受信について正しいのはどれか。 a．隣接チャネルの使用は受信障害の原因になる。 b．近隣病院の医用テレメータとの混信がありうる。 c．携帯電話の電波は医用テレメータの受信に影響を及ぼす。 d．受信範囲を広げるには送信機の出力を上げる。 e．受信アンテナシステムにはブースタを設置する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 医用テレメータでは隣接チャネルが受信障害の原因（a正）、近隣病院との混信あり（b正）、ブースタ設置で受信感度向上（e正）。携帯電話は周波数帯が異なり影響少ない（c誤）。送信出力は法規制で変更不可（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm045 | clinical_eng | 2024 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器に該当するのはどれか。 a．輸液ポンプ b．除細動器 c．電子内視鏡 d．血液加温器 e．電動式低圧吸引器 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 高度管理医療機器（クラスⅢ・Ⅳ）には輸液ポンプ（a正：不具合で重篤な健康被害）と除細動器（b正：生命に直結）が該当する。電子内視鏡（c誤：管理医療機器）、血液加温器（d誤）、電動式低圧吸引器（e誤）はクラスⅡの管理医療機器。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm046 | clinical_eng | 2024 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 6cm離れた2点A、BにそれぞれQ［C］、4Q［C］の正の点電荷がある。3個目の点電荷を線分AB上に置くとき、これに働く力がつりあうAからの距離［cm］はどれか。 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | D | 図を参照。クーロンの法則より、点電荷にかかる力がつりあう位置を求める。Aからの距離xにおいてQ/x^2=4Q/(6-x)^2。整理すると(6-x)^2=4x^2、6-x=2x（正の解）、x=2cm。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm047 | clinical_eng | 2024 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 巻数が200回のインダクタを貫く磁束が図のように減少したときの誘導起電力の大きさ［V］はどれか。 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | C | 図を参照。ファラデーの法則よりV=-NdΦ/dt。巻数200回、磁束の時間変化率をグラフから読み取り、誘導起電力を計算する。磁束変化率×巻数=300Vが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm048 | clinical_eng | 2024 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 電磁波について正しいのはどれか。 a．縦波である。 b．質量を有する。 c．波長が短いほどエネルギーは大きい。 d．伝播速度は真空中で一定である。 e．マイクロ波は赤外線よりも周波数が高い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。電磁波は横波（a誤）で質量を持たない（b誤）。波長が短いほどエネルギーが大きい（c正：E=hf=hc/λ）。真空中の伝播速度は光速で一定（d正）。マイクロ波は赤外線より周波数が低い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm049 | clinical_eng | 2024 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図は、交流電源の起電力の時間的変化である。この電源に0.1µFのキャパシタを接続したとき、流れる電流の最大値［mA］に最も近いのはどれか。 | 4 | 8 | 16 | 31 | 62 | D | 図を参照。交流電源の波形から振幅と周波数を読み取り、キャパシタに流れる電流I=ωCV0を計算する。角周波数ω=2πf、C=0.1µFから最大電流約31mAが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm050 | clinical_eng | 2024 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の回路の入出力波形が図2であった。抵抗の大きさR［kΩ］に最も近いのはどれか。 | 1 | 3.7 | 10 | 37 | 100 | C | 図を参照。RC回路の入出力波形から時定数τ=RCを求め、抵抗値を算出する。波形の立ち上がり・減衰特性から時定数を読み取り、既知のC値からR≒10kΩが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm051 | clinical_eng | 2024 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路でVoが10VになるVi［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。理想演算増幅器の非反転増幅回路でVo=10Vとなる入力電圧を求める。増幅率G=1+Rf/R1から入力電圧Vi=Vo/G=10/G。回路定数からG≒3.33、Vi≒3Vが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm052 | clinical_eng | 2024 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で遮断周波数［Hz］に最も近いのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 160 | 320 | 1000 | 1600 | 3200 | A | 図を参照。演算増幅器を用いたフィルタ回路の遮断周波数fc=1/(2πRC)を計算する。回路のR,C値を読み取り、fc≒160Hzが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm053 | clinical_eng | 2024 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | CMRR（同相除去比）が100dBの差動増幅器の入力端子間に1mVを入力すると1Vが出力された。二つの入力端子を短絡し、アースとの間に1Vを入力すると出力電圧［V］はどれか。 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | B | 図を参照。差動利得Ad=1V/1mV=1000（60dB）。CMRR=100dBなので同相利得Ac=Ad/10^(100/20)=1000/100000=0.01。同相入力1Vに対し出力=0.01×1=0.01V。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm054 | clinical_eng | 2024 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧3Vのツェナーダイオードを含む図の回路のViとVoの関係を示すグラフはどれか。 ただし、ツェナーダイオードの特性は理想とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ツェナーダイオードのクリッピング回路で、ツェナー電圧3Vでの入出力特性を求める。入力が正の3V以上で出力が3Vにクリップされ、負方向は順方向降下（約0.7V）でクリップされるグラフを選ぶ。 | True | 2024_ce_24_pm054.jpg;2024_ce_24_pm054_2.jpg;2024_ce_24_pm054_3.jpg;2024_ce_24_pm054_4.jpg;2024_ce_24_pm054_5.jpg;2024_ce_24_pm054_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm055 | clinical_eng | 2024 | 55 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の回路の論理式はどれか。 | X＝A＋B・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝A＋B＋<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>・<span style="text-decoration:overline;">B</span>・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝A・B・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A・B・C</span> | E | 図を参照。論理回路図から論理式を導出する。各ゲートの機能（AND、OR、NOT、NAND、NOR）を正しく読み取り、出力の論理式を求める。 | True | 2024_ce_24_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm056 | clinical_eng | 2024 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 変調について正しいのはどれか。 a．PNMではパルス波の周波数を変化させる。 b．PAMではパルス波の位置を変化させる。 c．PWMではパルス波の幅を変化させる。 d．ASKでは搬送波の振幅を変化させる。 e．FSKでは搬送波の周波数を変化させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | PWMはパルス幅変調（c正）、ASKは振幅偏移変調（d正）、FSKは周波数偏移変調（e正）。PNMという変調方式は一般的ではない（a誤）。PAMはパルス振幅変調で振幅を変化させる（b誤：位置ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm057 | clinical_eng | 2024 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータの補助記憶装置として用いられるのはどれか。 | SSD | USB | RAM | CPU | GPU | A | SSD（Solid State Drive）はフラッシュメモリを用いた補助記憶装置。USB（a誤：インターフェース規格）、RAM（c誤：主記憶装置）、CPU（d誤：中央処理装置）、GPU（e誤：画像処理装置）は補助記憶装置ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm058 | clinical_eng | 2024 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | Bluetoothについて誤っているのはどれか。 | 帯域は2.4GHz帯を使用している。 | 1km以上の距離で通信が可能である。 | ペアリングが必要である。 | Wi-Fiよりもデータ転送速度が遅い。 | ウェアラブルデバイスに使われる。 | B | 図を参照。Bluetoothの通信距離は一般に数m～数十m程度であり、1km以上の通信は不可。2.4GHz帯使用（a正）。ペアリング必要（c正）。Wi-Fiより低速（d正）。ウェアラブルデバイスに使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm059 | clinical_eng | 2024 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図のフローチャートでaに20を入力したとき、出力Sはどれか。 ただし、（a mod 2）はaを2で割った余りを表す。 | 90 | 100 | 110 | 210 | 220 | C | 図を参照。フローチャートに従いa=20を入力し、ループ処理を追跡する。各ステップでaの値とmod 2の結果を確認しながらSを累積計算し、最終出力S=110を得る。 | True | 2024_ce_24_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm060 | clinical_eng | 2024 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | コンピュータネットワークに関する用語との組合せで誤っているのはどれか。 | IoT -- デバイスのインターネット接続 | LAN -- 限られたエリア内で構築されたネットワーク | HTTPS -- Webデータを暗号化した通信プロトコル | TCP/IP -- インターネットの標準的な通信プロトコル | SMTP -- ファイル転送のための通信プロトコル | E | SMTPはSimple Mail Transfer Protocolであり、電子メール送信のためのプロトコル。ファイル転送はFTP（File Transfer Protocol）が正しい。IoT（a正）、LAN（b正）、HTTPS（c正）、TCP/IP（d正）はいずれも正しい組合せ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm061 | clinical_eng | 2024 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | ランサムウェアについて正しいのはどれか。 | ウイルス感染を防御する。 | データを暗号化し身代金を要求する。 | 外部からの不正なアクセスを防ぐ。 | 偽のウェブサイトに誘導する。 | 大量のリクエストによりサービスを停止させる。 | B | ランサムウェアはコンピュータ内のデータを暗号化し、復号のために身代金（ransom）を要求するマルウェア。ウイルス防御はアンチウイルス（a誤）。不正アクセス防止はファイアウォール（c誤）。偽サイト誘導はフィッシング（d誤）。サービス停止はDDoS（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm062 | clinical_eng | 2024 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | ネガティブフィードバック制御について正しいのはどれか。 a．開ループ制御系である。 b．出力の計測が不要である。 c．目標値が変化しても制御できる。 d．目標値と制御量の差を用いて制御する。 e．フィードフォワード制御よりも外乱の影響に弱い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ネガティブフィードバック制御は目標値と制御量の差（偏差）を用いて制御する閉ループ制御系。目標値変化にも追従可能（c正）、偏差を利用（d正）。開ループではない（a誤）。出力計測は必要（b誤）。外乱に対してフィードフォワードより強い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm063 | clinical_eng | 2024 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 血液ガス測定装置が専用電極で計測しているのはどれか。 a．酸素分圧 b．動脈血酸素含量 c．重炭酸イオン d．二酸化炭素分圧 e．pH | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液ガス測定装置ではクラーク電極で酸素分圧（a正）、セバリングハウス電極でCO2分圧（d正）、ガラス電極でpH（e正）を専用電極で直接計測する。動脈血酸素含量（b誤）と重炭酸イオン（c誤）は計算値として算出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm064 | clinical_eng | 2024 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 陽圧式人工呼吸に伴う生体への影響について正しいのはどれか。 | 尿量の増加 | 中心静脈圧の低下 | 静脈還流の増加 | 心拍出量の増加 | 頭蓋内圧の上昇 | E | 陽圧式人工呼吸は胸腔内圧を上昇させ、静脈還流減少・心拍出量減少をもたらし、頭蓋内圧を上昇させる。尿量は減少（a誤）。中心静脈圧は上昇（b誤）。静脈還流は減少（c誤）。心拍出量は減少（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm065 | clinical_eng | 2024 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | COPD患者の在宅NPPVについて正しいのはどれか。 a．夜間は酸素吸入療法を用いることが多い。 b．排痰の多い症例でも安全に使用できる。 c．TPPVに比べて患者への侵襲は大きい。 d．TPPVよりも使用症例が多い。 e．換気補助による呼吸筋の負担を軽減できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | COPD患者のNPPV（非侵襲的陽圧換気）ではTPPVより使用症例が多く（d正）、呼吸筋負担を軽減できる（e正）。夜間はNPPVを使用し酸素吸入を併用することもあるが「酸素吸入療法のみ」ではない（a誤）。排痰困難な症例には不向き（b誤）。NPPVはTPPVより低侵襲（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm066 | clinical_eng | 2024 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 睡眠時無呼吸症候群（SAS）について正しいのはどれか。 | 貧血の原因となる。 | 睡眠時無呼吸の評価のために終夜睡眠ポリグラフ検査を行う。 | 無呼吸・低呼吸が1時間あたり20回だと重症に分類される。 | 重症の場合、まずマウスピースによる治療が試みられる。 | 扁桃肥大がある場合、外科手術による改善は期待できない。 | B | 睡眠時無呼吸症候群の評価には終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）を行う。貧血の原因とはならない（a誤）。AHI30以上で重症（c誤：20ではない）。重症ではまずCPAP（d誤：マウスピースは軽症～中等症）。扁桃肥大は手術で改善しうる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm067 | clinical_eng | 2024 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 高気圧酸素治療中、装置内に持ち込むことができるのはどれか。 a．義 歯 b．ガーゼ c．アルコール綿 d．補聴器 e．カイロ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 高気圧酸素治療装置内には静電気や発火の危険があるため持込制限がある。義歯（a正：金属製でも可）とガーゼ（b正：綿製で安全）は持込可。アルコール綿は可燃性（c誤）。補聴器は電子機器（d誤）。カイロは発熱・発火危険（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm068 | clinical_eng | 2024 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 4 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 a．最も繁用しているのは均質膜である。 b．多孔質膜ではwet lungは起こさない。 c．内部灌流型が主流である。 d．血液は均質膜を通過しない。 e．外部灌流型は内部灌流型よりも血流の乱流が生じやすい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 内部灌流型では血液は中空糸内側を流れガスは外側を流れる（c正が主流とされるが誤）。血液は均質膜を通過しない（d正）。外部灌流型は血液が中空糸外側を流れ乱流が生じやすい（e正）。最も繁用されるのは多孔質膜（a誤）。多孔質膜では長時間使用でwet lung発生（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm069 | clinical_eng | 2024 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環で正しいのはどれか。 | 血糖値は低下する。 | 血小板数は増加する。 | 血液粘稠度は体温の低下とともに上昇する。 | 酸素消費量は体温の低下とともに増加する。 | 体外循環時間が長くなると血漿遊離ヘモグロビン濃度は低下する。 | C | 体外循環中、体温低下により血液粘稠度は上昇する。血糖値はストレス反応で上昇（a誤）。血小板数は消費・希釈で減少（b誤）。酸素消費量は低体温で減少（d誤）。長時間体外循環で血漿遊離Hb濃度は溶血により上昇（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm070 | clinical_eng | 2024 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 遠心ポンプについて正しいのはどれか。 a．人工心肺停止時には送血回路を鉗子で遮断し血液逆流を防ぐ。 b．離脱前の低流量時には回転数による流量制御が困難である。 c．冷却時に流量を維持するには回転数を上げる必要がある。 d．人工心肺運転中の送血回路の遮断は禁忌である。 e．誤って空気を体内に送り込むことはない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 遠心ポンプでは停止時にヘッド圧で血液逆流するため送血回路を遮断する（a正）。低流量時は後負荷の影響を受けやすく流量制御が困難（b正）。冷却時は血液粘度上昇で回転数増加が必要（c正）。運転中の遮断は圧上昇で危険だが禁忌ではない（d誤）。空気送り込みの可能性あり（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm071 | clinical_eng | 2024 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | 体内設置型（植込み型）補助人工心臓で正しいのはどれか。 | 両心の補助ができる。 | 在宅での使用はできない。 | 無拍動流型が主流である。 | ワルファリンは使用しない。 | 心臓移植適応の患者は使用できない。 | C | 体内設置型（植込み型）補助人工心臓は現在、無拍動流型（連続流型）が主流である。両心補助は体外設置型が主（a誤）。在宅使用可能（b誤）。ワルファリン等の抗凝固療法は必須（d誤）。心臓移植待機患者が主な適応（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm072 | clinical_eng | 2024 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 経皮的心肺補助装置（PCPS）で正しいのはどれか。 | 全身麻酔を要する。 | 拍動流ポンプを使用する。 | ワルファリンを使用する。 | 人工肺を使用する。 | 左室の後負荷を軽減させる。 | D | PCPS（経皮的心肺補助装置）は人工肺（膜型人工肺）と遠心ポンプで構成され、人工肺を使用する。全身麻酔は不要で局所麻酔で挿入可能（a誤）。遠心ポンプは無拍動流（b誤）。ヘパリンを使用（c誤：ワルファリンではない）。左室後負荷は増加する（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm073 | clinical_eng | 2024 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環離脱時に大動脈解離が疑われた場合、行う処置はどれか。 a．灌流温を下げる。 b．送血量を上げる。 c．IABPを挿入する。 d．ヘパリンを追加する。 e．経食道エコーで確認する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。体外循環離脱時に大動脈解離が疑われた場合、灌流温を下げて臓器保護を図り（a正）、経食道エコーで解離の確認を行う（e正）。送血量を上げると偽腔拡大のリスク（b誤）。IABP挿入は解離を悪化させる可能性（c誤）。ヘパリン追加は出血リスク増大（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm074 | clinical_eng | 2024 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 図は血液透析の標準的な回路構成である。気泡センサを取り付ける位置として最も適切なのはどれか。 | A | B | C | D | E | E | 図を参照。気泡センサは静脈側（返血側）ドリップチャンバの下流に設置し、患者に空気が入るのを防ぐ。ダイアライザの下流で患者への返血直前の位置が最適である。 | True | 2024_ce_24_pm074.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm075 | clinical_eng | 2024 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析液の組成について正しいのはどれか。 a．Na+ -- 135～140mEq/L b．K+ -- 2.0～2.5mEq/L c．グルコース -- 1000～1500mg/dL d．HCO3- -- 40～45mEq/L e．Ca2+ -- 2.5～3.5mEq/L | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 透析液のNa+は135-140mEq/L（a正）、K+は2.0-2.5mEq/L（b正）、Ca2+は2.5-3.5mEq/L（e正）。グルコースは100-200mg/dL程度（c誤：1000-1500は高すぎる）。HCO3-は25-35mEq/L程度（d誤：40-45は高すぎる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm076 | clinical_eng | 2024 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | バスキュラーアクセスの造設に外科手術が必要でないのはどれか。 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 表在化動脈（動脈表在化） | カフ型カテーテル | 非カフ型カテーテル | E | 非カフ型カテーテル（テンポラリーカテーテル）はセルジンガー法で経皮的に内頚静脈等に挿入するため、外科手術は不要。自己血管内シャント・人工血管内シャント・表在化動脈・カフ型カテーテルはいずれも外科的処置が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm077 | clinical_eng | 2024 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析治療中の患者に大幅な血圧低下がみられた。このときの対応として誤っているのはどれか。 | 下肢を挙上する。 | 除水速度を下げる。 | 昇圧薬を投与する。 | 透析液温度を上げる。 | 生理食塩液を投与する。 | D | 血圧低下時に透析液温度を上げると末梢血管が拡張しさらに血圧が低下するため誤った対応。下肢挙上（a正）、除水速度低下（b正）、昇圧薬投与（c正）、生理食塩液投与（e正）は適切な対応。透析液温度はむしろ下げるべき。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm078 | clinical_eng | 2024 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析穿刺部位の消毒に適さないのはどれか。 | 過酢酸 | クロルヘキシジングルコン酸塩含有アルコール | ポビドンヨード | エタノール | イソプロパノール | A | 過酢酸は透析装置やダイアライザの消毒・洗浄に用いる高水準消毒薬であり、穿刺部位の皮膚消毒には適さない。クロルヘキシジン含有アルコール（b正）、ポビドンヨード（c正）、エタノール（d正）、イソプロパノール（e正）は穿刺部位消毒に使用可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm079 | clinical_eng | 2024 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 4 | アフェレシス療法について正しいのはどれか。 a．血漿分離法としては遠心分離法と膜分離法がある。 b．二重濾過血漿分離法には置換液としてアルブミン製剤を使用する。 c．LDLアフェレシスは家族性高コレステロール血症に適応がある。 d．膜型血漿分離法ではアデニン加クエン酸ブドウ糖液を抗凝固薬として用いる。 e．エンドトキシン吸着は血漿吸着療法である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。血漿分離法は遠心分離法と膜分離法（a正）。二重濾過血漿分離法にアルブミン製剤は不要（b誤：選択的分離のため置換液不要）。LDLアフェレシスは家族性高コレステロール血症に適応（c正）。膜型血漿分離はヘパリンを使用（d誤）。エンドトキシン吸着は直接血液灌流（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm080 | clinical_eng | 2024 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 静止している物体に図の加速度を与えて直線運動をさせる。8秒後までの移動距離［m］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 16 | 24 | 40 | 64 | D | 図を参照。加速度-時間グラフから速度を求め、速度-時間曲線の面積から移動距離を計算する。加速度を時間で積分して速度、速度を時間で積分して変位を求め、8秒後の移動距離40mが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm081 | clinical_eng | 2024 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 質量mのおもりとバネ定数kのバネを組合せて単振動させたとき、周期がTであった。質量とバネ定数を以下のように変えたとき、周期が2Tとなる組合せはどれか。 ただし、選択肢は【質量】 -- 【バネ定数】とする。 | m/2 -- k | m/2 -- 2k | m -- k/2 | 2m -- k/2 | 2m -- k | D | 図を参照。単振動の周期T=2π√(m/k)。周期を2Tにするには√(m'/k')=2√(m/k)、m'/k'=4m/k。質量2m、バネ定数k/2のとき、(2m)/(k/2)=4m/k=4(m/k)で条件を満たす。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm082 | clinical_eng | 2024 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 図のような長さL、断面積Aのステンレス棒の両端を力Fで引っ張ったとき、棒の長さが⊿L伸びた。正しいのはどれか。 a．Aは小さくなる。 b．応力はAに比例する。 c．長さ方向のひずみは⊿Lである。 d．ひずみを応力で除したものを弾性率という。 e．フックの法則が成り立つとき、Fと⊿Lは比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。引張荷重を受けるとポアソン効果で断面積Aは小さくなる（a正）。フックの法則成立時、F=EA⊿L/LよりFと⊿Lは比例（e正）。応力σ=F/AでAに反比例（b誤）。ひずみε=⊿L/L（c誤：⊿Lそのものではない）。応力/ひずみが弾性率（d誤：逆）。 | True | 2024_ce_24_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm083 | clinical_eng | 2024 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す波形の音波を水中に発射した。その音波の波長［cm］はどれか。 | 0.15 | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | D | 図を参照。波形から周波数fを読み取り、水中の音速v（約1500m/s）を用いてλ=v/fから波長を計算する。波形の周期と音速から波長15cmが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm083.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm084 | clinical_eng | 2024 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 1 | 熱の伝わり方でないのはどれか。 a．干 渉 b．発 振 c．伝 導 d．対 流 e．放 射（ふく射） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 図を参照。熱の伝わり方は伝導（c正）、対流（d正）、放射（ふく射）（e正）の3種類。干渉（a誤）は波動現象、発振（b誤）は振動現象であり、熱の伝わり方ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm085 | clinical_eng | 2024 | 85 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 2 | 図の流体モデル内の血液の抵抗値を両端で測定したところ1kΩであった。血液の抵抗率［Ωcm］はどれか。 ただし、血液流体モデルで、断面積Aは2cm2、長さLは10cmとする。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | E | 図を参照。抵抗率ρ=R×A/L=1000×2/10=200Ωcm。血液の電気抵抗率は約150-200Ωcmであり、この値は生体の電気的特性として重要。断面積と長さから抵抗率を算出する基本問題。 | True | 2024_ce_24_pm085.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm086 | clinical_eng | 2024 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 蛍（けい）光について正しいのはどれか。 a．生体は蛍光を発生しない。 b．蛍光発光によりエネルギー準位が上がる。 c．蛍光発光の波長は物質によらず一定である。 d．励起光とは異なる波長で発光する。 e．励起状態から基底状態への遷移により発光する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 蛍光は励起状態から基底状態への遷移により発光し（e正）、励起光とは異なる（通常より長い）波長で発光する（d正）。生体も自家蛍光を発する（a誤）。蛍光発光でエネルギー準位は下がる（b誤）。蛍光波長は物質固有（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm087 | clinical_eng | 2024 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 2 | 能動輸送はどれか。 | 糸球体における尿素の移動 | 毛細血管から腹腔への水の移動 | 細胞内から細胞外へのNa<sup>+</sup>の移動 | 毛細血管から組織への酸素の移動 | 毛細血管から肺胞への二酸化炭素の移動 | C | 細胞内から細胞外へのNa+の移動はNa+/K+-ATPaseによる能動輸送（ATPを消費）である。糸球体の尿素濾過は受動輸送。毛細血管からの水移動は圧力差による受動輸送。酸素・CO2の移動は拡散（受動輸送）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm088 | clinical_eng | 2024 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 人工心肺による体外循環中に起こりうる生体反応はどれか。 a．溶 血 b．カプセル化 c．がん化 d．石灰化 e．補体活性化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 人工心肺による体外循環中には血液と人工材料の接触により溶血（a正：機械的破壊）と補体活性化（e正：生体防御反応）が起こりうる。カプセル化は長期埋め込み時（b誤）。がん化は関係ない（c誤）。石灰化は長期留置デバイス（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm089 | clinical_eng | 2024 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 医用材料に用いるシリコーンについて正しいのはどれか。 a．生体内では加水分解される。 b．Si-O結合をもつ。 c．オイル状とゴム状のものがある。 d．放射線滅菌で変性しやすい。 e．人工血管に使われる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | シリコーン（ポリジメチルシロキサン等）はSi-O結合を主鎖に持ち（b正）、オイル状からゴム状まで様々な形態がある（c正）。生体内で加水分解されにくい（a誤）。放射線滅菌に比較的安定（d誤）。人工血管にはePTFEやポリエステルが主（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm090 | clinical_eng | 2024 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 正しいのはどれか。 a．金属結合は水素結合より強い。 b．水素結合は共有結合より強い。 c．水素結合はイオン結合より強い。 d．ファンデルワールス結合は水素結合より強い。 e．共有結合はファンデルワールス結合より強い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 結合の強さは共有結合＞イオン結合＞金属結合＞水素結合＞ファンデルワールス結合の順。金属結合は水素結合より強い（a正）。共有結合はファンデルワールス結合より強い（e正）。水素結合は共有結合より弱い（b誤）。水素結合はイオン結合より弱い（c誤）。ファンデルワールスは最弱（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z

## summary
ファイル名 | 問題数
CE_questions_2014.xlsx | 180
CE_questions_2015.xlsx | 180
CE_questions_2016.xlsx | 180
CE_questions_2017.xlsx | 180
CE_questions_2018.xlsx | 180
CE_questions_2019.xlsx | 180
CE_questions_2020.xlsx | 180
CE_questions_2021.xlsx | 180
CE_questions_2022.xlsx | 180
CE_questions_2023.xlsx | 180
CE_questions_2024.xlsx | 180
合計 | 1980