## Worksheet
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm001
感染症法に定められている1類感染症でないのはどれか。
|  | 1 | エボラ出血熱
|  | 2 | マールブルグ病
|  | 3 | 痘そう（天然痘）
|  | 4 | 鳥インフルエンザ（H5N1） | 正解
|  | 5 | ペスト
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm002
図のマークについて正しいのはどれか。
|  | 1 | 環境保全推進
|  | 2 | 感染性廃棄物処理 | 正解
|  | 3 | 化学汚染防止
|  | 4 | 放射線防護
|  | 5 | 食品衛生管理
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm003
糖質の代謝について正しいのはどれか。
|  | 1 | 解糖系ではATPの生成と消費の両方が行われる。 | 正解
|  | 2 | 1分子のグルコースから1分子のピルビン酸が生じる。
|  | 3 | 嫌気代謝で生じる乳酸はアセチルCoAから生成される。
|  | 4 | クエン酸回路（TCAサイクル）でH<sub>2</sub>Oが生じる。
|  | 5 | 電子伝達系はミトコンドリアのマトリックスに存在する。
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm004
治験の説明として適切でないのはどれか。
|  | 1 | 新薬の承認申請を目的とする。
|  | 2 | Good Clinical Practice（GCP）に従う。
|  | 3 | Institutional Review Board（IRB）の審査が必要である。
|  | 4 | 被験者からの同意を口頭で得る。 | 正解
|  | 5 | 実施途中で同意の撤回ができる。
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm005
急性炎症が慢性期に移行したことを示唆する所見はどれか。
|  | 1 | 好中球の遊走
|  | 2 | 血管透過性の亢進
|  | 3 | 液性成分の滲出
|  | 4 | 組織圧の上昇
|  | 5 | 線維芽細胞の増殖 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2023_ce_23_pm006
正しいのはどれか。 a．プログラムされた細胞死をネクローシスという。 b．凝固壊死はアポトーシスの一種である。 c．出血は炎症の4徴の一つである。 d．肉芽組織の形成は創傷治癒過程の第1相である。 e．液性免疫はB細胞を介する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2023_ce_23_pm007
分時換気量が6000mLの安静呼吸時において、吸気の酸素濃度が21％、呼気の平均酸素濃度が16％、肺胞の酸素分圧が100mmHg、肺毛細血管の平均酸素分圧が85mmHgのとき、酸素の肺拡散能［mL/（mmHg・分）］はおよそいくらか。
|  | 1 | 15
|  | 2 | 20 | 正解
|  | 3 | 25
|  | 4 | 75
|  | 5 | 80
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2023_ce_23_pm008
冠循環について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 運動時に増大する。
|  | 2 | 心筋への栄養供給を担う。
|  | 3 | 主に収縮期に血流がある。 | 正解
|  | 4 | 狭心症の発症に関与する。
|  | 5 | 心拍出量の約5％を占める。
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2023_ce_23_pm009（不備問題解なし）
腹腔内の消化管について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 幽門には括約筋がある。 | 正解
|  | 2 | ガストリンは胃酸分泌を促進する。 | 正解
|  | 3 | 副交感神経は消化管運動を促進する。 | 正解
|  | 4 | 輪走筋と縦走筋はどちらも平滑筋である。 | 正解
|  | 5 | 漿膜は腸間膜を介して腹膜に連続している。 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2023_ce_23_pm010
正しいのはどれか。
|  | 1 | 大脳の連合野は認知や行動判断などの高次機能を営む。 | 正解
|  | 2 | 大脳皮質の中心前回は主に体性感覚を受ける。
|  | 3 | 運動は深部感覚によって支配される。
|  | 4 | 脊髄神経は32対からなる。
|  | 5 | 間脳は中脳と橋からなる。
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 2023_ce_23_pm011
術後無気肺の徴候として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 低酸素血症
|  | 2 | 呼吸困難
|  | 3 | 高体温
|  | 4 | 頻呼吸
|  | 5 | 徐 脈 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2023_ce_23_pm012
気管支喘息でみられるのはどれか。 a．アトピー素因 b．可逆性の気道狭窄 c．発作時のピークフロー増加 d．拘束性換気障害 e．気道過敏性の低下
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2023_ce_23_pm013
急性肺動脈血栓塞栓症の危険因子でないのはどれか。
|  | 1 | 大腿骨頸部骨折
|  | 2 | 長期臥床
|  | 3 | 悪性腫瘍
|  | 4 | 心房細動 | 正解
|  | 5 | 深部静脈血栓症
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2023_ce_23_pm014
IABPの禁忌はどれか。
|  | 1 | 大動脈弁狭窄症
|  | 2 | 大動脈弁閉鎖不全症 | 正解
|  | 3 | 僧帽弁狭窄症
|  | 4 | 僧帽弁閉鎖不全症
|  | 5 | 三尖弁閉鎖不全症
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2023_ce_23_pm015
カテーテルアブレーション治療の適応となる不整脈はどれか。 a．心室頻拍 b．洞不全症候群 c．Wenckebach型房室ブロック d．WPW症候群 e．心房粗動
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 2023_ce_23_pm016
低血糖について正しいのはどれか。 a．糖尿病治療薬の副作用で起こる。 b．徐脈を起こしやすい。 c．顔面紅潮が特徴的である。 d．ショ糖を飲ませて治療する。 e．グルカゴンの点鼻薬を治療に使用できる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2023_ce_23_pm017
真菌感染症はどれか。 a．マイコプラズマ肺炎 b．トラコーマ c．口腔カンジダ症 d．クリプトコッカス脳脊髄炎 e．肺アスペルギルス症
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2023_ce_23_pm018
腎前性腎不全の原因となる疾患・病態はどれか。
|  | 1 | 出血性ショック | 正解
|  | 2 | 横紋筋融解症
|  | 3 | 両側性尿路結石
|  | 4 | 造影剤の副作用
|  | 5 | 溶血性尿毒症症候群
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2023_ce_23_pm019
慢性透析患者の原疾患として最も多いのはどれか。
|  | 1 | 腎硬化症
|  | 2 | 間質性腎炎
|  | 3 | 多発性嚢胞腎
|  | 4 | 糖尿病性腎症 | 正解
|  | 5 | 慢性糸球体腎炎
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 2023_ce_23_pm020
正しいのはどれか。
|  | 1 | A型肝炎は慢性化しない。 | 正解
|  | 2 | C型肝炎はワクチンで予防できる。
|  | 3 | 自己免疫性肝炎の治療にはインターフェロンを用いる。
|  | 4 | NASHはアルコール性脂肪肝炎のことである。
|  | 5 | 薬剤性肝障害は劇症化しない。
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 血液系 | 2023_ce_23_pm021
胃全摘後に認めた巨赤芽球性貧血の治療に用いるのはどれか。
|  | 1 | 亜鉛製剤
|  | 2 | 副腎皮質ステロイド薬
|  | 3 | ビタミンB<sub>12</sub>製剤 | 正解
|  | 4 | 鉄 剤
|  | 5 | エリスロポエチン製剤
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 2023_ce_23_pm022
全身麻酔はどれか。 a．硬膜外麻酔 b．伝達麻酔 c．浸潤麻酔 d．静脈麻酔 e．吸入麻酔
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 2023_ce_23_pm023
脳死判定基準に合致しないのはどれか。
|  | 1 | 脳幹反射の全消失
|  | 2 | 自発呼吸の消失
|  | 3 | 平坦脳波
|  | 4 | 深昏睡
|  | 5 | 縮 瞳 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 2023_ce_23_pm024
図のスパイログラムで肺活量はどれか。
|  | 1 | a
|  | 2 | b
|  | 3 | c
|  | 4 | d | 正解
|  | 5 | e
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 2023_ce_23_pm025
物理量と単位との組合せで正しいのはどれか。
|  | 1 | コンダクタンス -- C
|  | 2 | 磁束密度 -- H
|  | 3 | 熱容量 -- K
|  | 4 | 応 力 -- Pa | 正解
|  | 5 | 吸収線量 -- Sv
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 2023_ce_23_pm026
1mVの信号に50µVの雑音が重畳しているときSN比［dB］はどれか。 ただし、log102＝0.3とする。
|  | 1 | 13
|  | 2 | 23
|  | 3 | 26 | 正解
|  | 4 | 40
|  | 5 | 46
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2023_ce_23_pm027
生体電気計測に用いられる電極について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 生体内イオン電流を電子電流へ変換する。
|  | 2 | 皮膚との接触面積を広くすると接触インピーダンスが上昇する。 | 正解
|  | 3 | 電極ペーストは皮膚との接触インピーダンスを下げる。
|  | 4 | 銀 - 塩化銀電極は不分極電極である。
|  | 5 | X線はカーボン電極を透過する。
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2023_ce_23_pm028
脳波計について正しい組合せはどれか。 a．標準感度 -- 5mm/50µV b．時定数 -- 0.03s c．同相除去比 -- 40dB d．入力インピーダンス -- 1MΩ e．記録速度 -- 30mm/s
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2023_ce_23_pm029
呼吸機能の計測で正しいのはどれか。 a．微小圧力用センサにはホール素子を用いる。 b．コンプライアンスは体積と圧力との積によって求められる。 c．流量は流速と断面積との積によって求められる。 d．フライシュ型流量計は細管を抵抗として圧力差を測定している。 e．熱線型呼吸流量計では白金線抵抗を用いる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2023_ce_23_pm030
体温計測について正しいのはどれか。 a．婦人用電子体温計は4桁で表示する。 b．深部体温計では熱流補償法が用いられる。 c．医用サーモグラフィは近赤外線を利用している。 d．予測式電子体温計にはサーモパイルが使用される。 e．耳用赤外線体温計は体温の連続測定に適している。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 2023_ce_23_pm031
内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 a．電子内視鏡はグラスファイバを用いて画像を伝達する。 b．電子内視鏡の光源は挿入部先端に組み込まれている。 c．カプセル内視鏡は画像データを体外に送信する。 d．IRI（Infra-Red Imaging）では粘膜深部の血管を観察できる。 e．超音波内視鏡は組織内部病変の診断に用いられる。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 2023_ce_23_pm032
光トポグラフィ装置について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 酸素化ヘモグロビン量の変化を検出する。
|  | 2 | 大脳皮質の活動状態を可視化できる。
|  | 3 | 脳神経外科領域の術前検査に用いられる。
|  | 4 | 多チャンネル測定ができる。
|  | 5 | 遠赤外光を用いて測定する。 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 2023_ce_23_pm033
機械力を利用する医療機器はどれか。 a．冷凍手術器 b．IABP装置 c．高気圧治療装置 d．レーザメス e．サイクロトロン
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2023_ce_23_pm034
体外式除細動器について正しいのはどれか。 a．電極パドルへの導電性ゼリー塗布不良は熱傷リスクとなる。 b．通電テストには50Ω負荷抵抗を使用する。 c．心室細動除去ではR波同期スイッチをオンにする。 d．通電時に、介助者は患者を保持し体動を防ぐ。 e．電極パドルの通電ボタンは左右いずれか片方を押す。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2023_ce_23_pm035
植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．電源にはリチウムイオン電池が使用される。 b．VDD型ペースメーカの電極リードは2本必要である。 c．DDD型ペースメーカではA-Vディレイの設定が必要である。 d．リードレスペースメーカはX線透視下に留置する。 e．心臓再同期療法（CRT）では左心室用電極リードが必要である。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2023_ce_23_pm036
IVR（interventional radiology）治療について正しいのはどれか。 a．動脈瘤治療にも適応がある。 b．TAVIとは経カテーテル的大動脈弁植込み術のことである。 c．冠動脈インターベンション時のX線透視は不要である。 d．ステントは血管内のみに使用される。 e．ロータブレータは消化管狭窄に使用する器材である。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2023_ce_23_pm037
レーザ手術における有害事象の原因でないのはどれか。 a．保護メガネ着用 b．出射方向の確認不良 c．被覆なしの金属鉗子使用 d．レーザ照射部の複数スタッフによる操作 e．発生ガスの除去
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm038
JIS T 1022の規定で誤っているのはどれか。
|  | 1 | ME機器を使用するすべての医用室には保護接地を設けなければならない。
|  | 2 | ME機器に電源供給する場合には医用コンセントが使用される。
|  | 3 | 接地幹線には病院建物の鉄骨が利用できる。
|  | 4 | 壁面接地端子と医用接地センタ間の電気抵抗値は1Ω以下である。 | 正解
|  | 5 | 医用接地方式に用いる接地極の接地抵抗値は10Ω以下である。
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm039
非接地配線方式の主たる目的はどれか。
|  | 1 | 患者漏れ電流の防止
|  | 2 | 対地絶縁破壊の防止
|  | 3 | 停電時の電源確保
|  | 4 | 一線地絡時の電源供給継続 | 正解
|  | 5 | 過電流の監視
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm040
JIS T 0601-1における保護接地線抵抗の測定方法において規定されていないのはどれか。
|  | 1 | 温 度 | 正解
|  | 2 | 通電時間
|  | 3 | 電圧値
|  | 4 | 電流値
|  | 5 | 周波数
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm041
ME機器の保守点検に含まれないのはどれか。
|  | 1 | 血液浄化装置の外装の清拭
|  | 2 | 輸液ポンプの流量精度の測定
|  | 3 | 人工呼吸器のバクテリアフィルタの交換
|  | 4 | カプノメータ表示値の標準ガスでの校正
|  | 5 | 人工心肺装置の劣化した電源プラグの修理 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm042
酸素を4L/分で10時間投与する場合、最小限必要となるボンベ本数はどれか。 ただし、ボンベの充填圧は15MPa、内容量は3.5Lとする。
|  | 1 | 1本
|  | 2 | 3本
|  | 3 | 5本 | 正解
|  | 4 | 10本
|  | 5 | 15本
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm043
信頼度0.90の心拍計と信頼度0.80の脈拍計を同時に使用した。このときの心拍数、脈拍数のどちらかが測定できる信頼度はどれか。
|  | 1 | 0.72
|  | 2 | 0.8
|  | 3 | 0.85
|  | 4 | 0.94
|  | 5 | 0.98 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm044
小電力医用テレメータの受信に影響を及ぼすのはどれか。
|  | 1 | 携帯電話
|  | 2 | 無線LAN
|  | 3 | 工事用クレーンのリモコン | 正解
|  | 4 | 電子レンジ
|  | 5 | Bluetooth機器
臨床工学技士 | 2023 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2023_ce_23_pm045
医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務づけている法律はどれか。
|  | 1 | 医師法
|  | 2 | 医療法 | 正解
|  | 3 | 製造物責任法
|  | 4 | 臨床工学技士法
|  | 5 | 医薬品医療機器等法
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2023_ce_23_pm046
図のように、真空中に置かれた無限に長い直線状導体A、B、Cに電流I［A］を流したところ、導体Aにx軸方向の力が働いた。導体Aの長さ1mの部分にかかる電磁力の大きさ［N］はどれか。 ただし、A、B、Cは、xy平面上のy軸と平行に距離a［m］を隔てて置かれており、真空の透磁率をµ0［H/m］とする。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160; | 正解
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2023_ce_23_pm047
比誘電率4、比透磁率1の材質中の電磁波の速度は真空中の何倍か。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160; | 正解
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2023_ce_23_pm048
RL直列回路がある。この回路に実効値100Vの正弦波交流電圧を加えたとき、Rの抵抗値は80Ω、Lのリアクタンスは60Ωであった。回路の皮相電力［VA］はどれか。
|  | 1 | 20
|  | 2 | 40
|  | 3 | 60
|  | 4 | 80
|  | 5 | 100 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2023_ce_23_pm049
図に示す回路の時定数［s］はどれか。
|  | 1 | 2.5 | 正解
|  | 2 | 5
|  | 3 | 7
|  | 4 | 10
|  | 5 | 15
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2023_ce_23_pm050
図の回路の周波数特性をグラフに示す。遮断周波数を示すのはどれか。
|  | 1 | ア
|  | 2 | イ | 正解
|  | 3 | ウ
|  | 4 | エ
|  | 5 | オ
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2023_ce_23_pm051
図の回路についてV0［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 1
|  | 2 | 2
|  | 3 | 3 | 正解
|  | 4 | 4
|  | 5 | 5
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2023_ce_23_pm052
図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 遮断周波数より十分低い帯域では微分特性を有する。 | 正解
|  | 2 | 遮断周波数より十分高い帯域では積分特性を有する。
|  | 3 | 入力インピーダンスは無限大である。
|  | 4 | 出力インピーダンスは無限大である。
|  | 5 | 直流の入力信号を増幅できる。
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2023_ce_23_pm053
図の回路でV0＝-12Vのとき、R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 2
|  | 2 | 4 | 正解
|  | 3 | 6
|  | 4 | 8
|  | 5 | 12
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2023_ce_23_pm054
差動増幅器の入力端子間に2mVを入力したとき、4Vの出力が得られた。この入力端子を短絡して、アースとの間に1Vを入力したとき、200mVの出力が得られた。この差動増幅器の同相除去比（CMRR）［dB］はどれか。
|  | 1 | 20
|  | 2 | 40
|  | 3 | 60
|  | 4 | 80 | 正解
|  | 5 | 100
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm055
図の回路と等価な論理式はどれか。
|  | 1 | X＝A・B＋C
|  | 2 | X＝A・B＋<span style="text-decoration:overline;">C</span>
|  | 3 | X＝（<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>）・C | 正解
|  | 4 | X＝（A＋B）・C
|  | 5 | X＝（A＋B）・<span style="text-decoration:overline;">C</span>
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2023_ce_23_pm056
正しいのはどれか。
|  | 1 | ダイポールアンテナは送信専用である。
|  | 2 | パターンアンテナは小型化が困難である。
|  | 3 | ロッドアンテナは指向性がある。
|  | 4 | チップアンテナは小型になるほど高感度となる。
|  | 5 | ダイバーシティアンテナはフェージング対策に優れている。 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm057
USBについて正しいのはどれか。 a．ポートの形状はHDMIと同じである。 b．データ転送はパラレル方式である。 c．入出力装置に電力供給ができる。 d．ホットプラグインに対応する。 e．ハブを用いてポートを増設できる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm058
ソフトウェアについて正しいのはどれか。
|  | 1 | 組込みソフトウェアは電気機器に内蔵される。 | 正解
|  | 2 | ミドルウェアはハードウェアを管理・制御する。
|  | 3 | 応用ソフトウェアはOSとアプリケーションを仲介する。
|  | 4 | DBMS（Data Base Management System）は入出力機器を制御する。
|  | 5 | OSはデータベースを管理する。
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm059
SaaS（Software as a Service）型ME機器管理システムの利用開始に伴い、医療施設内で必須となるのはどれか。 a．クライアント端末の準備 b．システム専用サーバの設置 c．サーバアプリケーションのインストール d．バックアップ用記憶装置の設置 e．インターネットに接続できる環境の整備
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm060
情報セキュリティの基本概念としての可用性（availability）を維持するのはどれか。
|  | 1 | 情報の変更履歴の保存
|  | 2 | 二段階認証によるログイン
|  | 3 | 情報の外部への持ち出し禁止
|  | 4 | UPSによるサーバの電源確保 | 正解
|  | 5 | 電子署名によるなりすまし防止
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2023_ce_23_pm061
マルウェアの説明で正しいのはどれか。
|  | 1 | コンピュータウイルスの侵入を防ぐためのソフトウェアである。
|  | 2 | 不正アクセスを防止するためのソフトウェアである。
|  | 3 | システムに侵入し悪意ある活動をするソフトウェアである。 | 正解
|  | 4 | ユーザ評価の低いソフトウェアである。
|  | 5 | システムの利用ログを記録するソフトウェアである。
臨床工学技士 | 2023 | 医用電気電子工学 | システム工学 | 2023_ce_23_pm062
図のブロック線図の伝達関数はどれか。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160; | 正解
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2023_ce_23_pm063
高気圧酸素治療の適応疾患でないのはどれか。
|  | 1 | 慢性骨髄炎
|  | 2 | 自然気胸 | 正解
|  | 3 | ガス壊疽
|  | 4 | 突発性難聴
|  | 5 | 一酸化炭素中毒
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2023_ce_23_pm064
人工呼吸器の異常と有害事象との組合せで誤っているのはどれか。
|  | 1 | 呼気弁の開放不全 -- 圧損傷
|  | 2 | 呼吸流路の屈曲 -- 換気の異常
|  | 3 | 呼吸回路のリーク -- 低二酸化炭素血症 | 正解
|  | 4 | 加温加湿器の停止 -- 喀痰の硬化
|  | 5 | 吸入気酸素濃度の異常上昇 -- 酸素中毒
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2023_ce_23_pm065
人工呼吸管理中の気管吸引について正しいのはどれか。 a．吸引時間は10秒程度とする。 b．医師または看護師だけが実施できる。 c．時刻を決めて定期的に実施する。 d．吸引圧は30kPa以上とする。 e．吸引カテーテル外径は気管チューブ内径の50％以下とする。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2023_ce_23_pm066
在宅酸素療法について誤っているのはどれか。
|  | 1 | COPDの予後を改善する。
|  | 2 | 液化酸素を用いる場合がある。
|  | 3 | 慢性心不全に有効である。
|  | 4 | CO<sub>2</sub>ナルコーシスの発症に注意する。
|  | 5 | 肺高血圧症に禁忌である。 | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2023_ce_23_pm067
量規定調節換気中の患者の気道内圧低下の原因として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 無気肺の改善
|  | 2 | 気管支攣縮の軽快
|  | 3 | 呼吸器回路からのガス漏れ
|  | 4 | 気管チューブ先端の片肺への移動 | 正解
|  | 5 | 気管チューブのカフからの空気漏れ
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm068
ローラポンプと比較した遠心ポンプの特徴として正しいのはどれか。 a．溶血が少ない。 b．血液粘度の影響を受けにくい。 c．停止時に血液の逆流を生じない。 d．吸引ポンプとして使用できる。 e．空気を送りにくい。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm069
人工心肺を用いた体外循環中の臓器循環について正しいのはどれか。
|  | 1 | 骨格筋の血流量は増加する。
|  | 2 | 腹部臓器の血流量は増加する。
|  | 3 | 急性腎不全の発症は体外循環時間に依存しない。
|  | 4 | 脳血流量はautoregulationにより維持される。 | 正解
|  | 5 | 腎臓のautoregulationが保たれる灌流圧の下限界値は30mmHgである。
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm070
人工心肺を用いた開心術中の心筋保護について正しいのはどれか。 a．細胞内液型心筋保護液のナトリウム濃度は細胞外液型よりも低い。 b．高カルシウム液で心停止を得る。 c．心筋保護液に血液を混ぜる場合には超低温がよい。 d．僧帽弁手術では選択的冠灌流が必要である。 e．逆行性冠灌流の場合には冠静脈洞から注入する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm071
正しいのはどれか。 a．日本の心臓移植は年間500例を超えている。 b．体内設置型補助人工心臓の最も多い合併症は機器の故障である。 c．体内設置型補助人工心臓が植え込まれた最多の疾患は虚血性心疾患である。 d．体内設置型補助人工心臓は心臓移植までのブリッジとして使用することが多い。 e．臓器移植法では本人の意思不明の場合、家族の承諾で臓器提供できる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm072
V-A ECMOについて正しいのはどれか。 a．灌流量の増加によって左室後負荷が軽減される。 b．脱血不良が発生すると脱血回路内圧は上昇する。 c．ガス交換膜に結露が発生した場合には人工肺の緊急交換を要する。 d．遠心ポンプ駆動停止時には鉗子で回路を遮断する。 e．人工肺に血栓による部分閉塞が発生すると人工肺前の回路内圧が上昇する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2023_ce_23_pm073
人工心肺を用いた体外循環時に大動脈解離が発生した場合の対応で誤っているのはどれか。
|  | 1 | 送血温を下げる。
|  | 2 | 送血圧を上げる。 | 正解
|  | 3 | 真腔に送血カニューレを入れ直す。
|  | 4 | 上行大動脈の色調を確認する。
|  | 5 | 経食道心臓超音波検査を行う。
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm074
血液透析施行中に常時監視している項目はどれか。 a．血漿浸透圧 b．漏 血 c．気泡混入 d．静脈側回路内圧 e．透析液エンドトキシン濃度
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm075
未分画ヘパリンによって活性が阻害される凝固因子はどれか。
|  | 1 | フィブリン（第Ⅰa因子）
|  | 2 | トロンビン（第Ⅱa因子） | 正解
|  | 3 | 第Ⅲ因子
|  | 4 | 第Ⅻ因子
|  | 5 | 第ⅩⅢ因子
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm076
内シャントの合併症はどれか。 a．スチール症候群 b．静脈高血圧症 c．瘤形成 d．不均衡症候群 e．透析アミロイドーシス
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm077
血液透析中の血圧低下時の処置として適切なのはどれか。 a．下肢挙上 b．血流量増加 c．除水速度増加 d．生理食塩液補充 e．マンニトール注射液投与
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm078
慢性維持血液透析の回路に空気混入が生じる原因となるのはどれか。 a．脱血側穿刺針と血液回路の接続不良 b．脱血側サンプリングポートへの刺入ミス c．生理食塩液ラインの閉鎖忘れ d．抗凝固薬注入ラインとシリンジとの接続不良 e．ダイアライザ入口部と血液回路の接続不良
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2023 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2023_ce_23_pm079
置換補充液を必要とする治療はどれか。 a．血球成分除去（CAP） b．腹水濾過濃縮再静注（CART） c．持続的血液透析濾過（CHDF） d．二重濾過血漿分離交換（DFPP） e．血漿吸着（PA）
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2023_ce_23_pm080
質量mの物体が半径r、周速度vで等速円運動しているときの向心力の大きさはどれか。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160; | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2023_ce_23_pm081
ダッシュポットに発生する抵抗力に比例するロッドの運動学的条件はどれか。
|  | 1 | 変 位
|  | 2 | 速 度 | 正解
|  | 3 | 加速度
|  | 4 | 速度の2乗
|  | 5 | 加速度の2乗
臨床工学技士 | 2023 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2023_ce_23_pm082
気圧が1013hPaから934hPaに低下した。図のように、水銀柱で測定していた場合、柱の高さhの変化Δh［cm］に最も近いのはどれか。
|  | 1 | 10
|  | 2 | 6
|  | 3 | -0.6
|  | 4 | -6 | 正解
|  | 5 | -10
臨床工学技士 | 2023 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2023_ce_23_pm083
音のドプラ効果について正しいのはどれか。 a．ドプラ効果の大きさ（ドプラシフト）は音速に依存しない。 b．水中でも生じる効果である。 c．音源が出す音波の振幅に依存しない。 d．観測者が音源に接近すると音が低く聞こえる。 e．音のうなり現象はドプラ効果である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2023 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2023_ce_23_pm084
図のような長さL、断面積A、熱伝導率kの物体において、面aの温度がθ1、面bの温度がθ2である。t秒間に移動する熱量Qと反比例するのはどれか。 ただし、熱量は面aから面bへのみ移動する。
|  | 1 | A
|  | 2 | t
|  | 3 | L | 正解
|  | 4 | k
|  | 5 | θ<sub>1</sub>－θ<sub>2</sub>
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2023_ce_23_pm085
同じエネルギーの放射線で電離作用の強さの順番が正しいのはどれか。
|  | 1 | α線 ＞ β線 ＞ γ線 | 正解
|  | 2 | α線 ＞ γ線 ＞ β線
|  | 3 | γ線 ＞ β線 ＞ α線
|  | 4 | γ線 ＞ α線 ＞ β線
|  | 5 | β線 ＞ γ線 ＞ α線
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2023_ce_23_pm086
生体の光特性について正しいのはどれか。
|  | 1 | 波長が短いほど組織深部に到達する。
|  | 2 | UV<sub>A</sub>はUV<sub>C</sub>より表皮での吸収が大きい。
|  | 3 | 可視光は皮膚表面でほとんど反射される。
|  | 4 | 血液は可視光域では赤色光の吸収が小さい。 | 正解
|  | 5 | 水は赤外光よりも可視光を良く吸収する。
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2023_ce_23_pm087
細胞膜を介して能動輸送される物質はどれか。
|  | 1 | 水
|  | 2 | 尿 素
|  | 3 | 酸 素
|  | 4 | 二酸化炭素
|  | 5 | グルコース | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2023_ce_23_pm088
医用材料に対する血液凝固の促進反応で正しいのはどれか。 a．ヘパリンが作用する。 b．クエン酸が関与する。 c．カルシウムイオンが関与する。 d．プロトロンビンが活性化する。 e．第Ⅹa因子が活性化する。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2023_ce_23_pm089
医用材料と用途との組合せで正しいのはどれか。
|  | 1 | セルロース -- 血液回路
|  | 2 | ポリスルフォン -- 透析膜 | 正解
|  | 3 | ポリ塩化ビニル -- 人工血管
|  | 4 | ポリグリコール酸 -- 眼内レンズ
|  | 5 | ポリテトラフルオロエチレン -- 血漿分離膜
臨床工学技士 | 2023 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2023_ce_23_pm090
ポリエチレンテレフタレートを構成する結合はどれか。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e