## Worksheet
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am001
ホメオスタシスの意味に最も近いのはどれか。
|  | 1 | 永続
|  | 2 | 恒常 | 正解
|  | 3 | 耐久
|  | 4 | 反復
|  | 5 | 連続
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2017_ce_17_am002
図は、日本人の摂取エネルギーの栄養素別構成比の平均値（平成25年）を示す。栄養素の並び（左から右に配列）で正しいのはどれか。
|  | 1 | 蛋白質、脂質、炭水化物 | 正解
|  | 2 | 脂質、蛋白質、炭水化物
|  | 3 | 炭水化物、蛋白質、脂質
|  | 4 | 脂質、炭水化物、蛋白質
|  | 5 | 蛋白質、炭水化物、脂質
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2017_ce_17_am003
医療機器の国際的なクラス分類でクラスⅣ（高度管理医療機器に相当）に分類されるのはどれか。
|  | 1 | ペースメーカ | 正解
|  | 2 | 電子体温計
|  | 3 | 電子内視鏡
|  | 4 | 汎用輸液ポンプ
|  | 5 | 造影剤注入装置
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2017_ce_17_am004
血液中に移行する前に肝臓で代謝を受ける（初回通過効果がある）薬剤の投与方法はどれか。
|  | 1 | 舌下
|  | 2 | 経口 | 正解
|  | 3 | 吸入
|  | 4 | 直腸内
|  | 5 | 静脈注射
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am005
外眼筋を支配する脳神経はどれか。 a．Ⅱ b．Ⅲ c．Ⅳ d．Ⅵ e．Ⅶ
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am006
ATPを最も多く合成するのはどれか。
|  | 1 | 小胞体
|  | 2 | ゴルジ体
|  | 3 | リボソーム
|  | 4 | ミトコンドリア | 正解
|  | 5 | 核
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am007
心血管の構造について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 洞結節は右心房の近傍に存在する。
|  | 2 | 左冠動脈は二本に分岐する。
|  | 3 | 僧帽弁は三尖よりなる。 | 正解
|  | 4 | 右総頸動脈は腕頭動脈から分岐する。
|  | 5 | 大動脈壁は三層構造よりなる。
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am008
近位尿細管で再吸収されないのはどれか。
|  | 1 | 水
|  | 2 | アンモニア | 正解
|  | 3 | Cl<sup>－</sup>
|  | 4 | Na<sup>＋</sup>
|  | 5 | ブドウ糖
臨床工学技士 | 2017 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2017_ce_17_am009
免疫について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 活性化したB細胞は抗体を産生する。
|  | 2 | 肥満細胞がヒスタミンを放出して炎症を引き起こす。
|  | 3 | マクロファージは抗原情報を提示する。
|  | 4 | キラーT細胞がウイルスに感染した細胞を破壊する。
|  | 5 | リンパ球が体内に侵入した細菌を貪食する。 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 2017_ce_17_am010
ショックの原因として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 脱水
|  | 2 | 敗血症
|  | 3 | 急性心筋梗塞
|  | 4 | &#x2163;型アレルギー反応 | 正解
|  | 5 | 迷走神経反射
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2017_ce_17_am011
％VC＜80％、FEV1.0％≧70％となる病態を呈する疾患はどれか。 a．放射線肺炎 b．サルコイドーシス c．肺気腫 d．気管支喘息発作 e．肺線維症
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2017_ce_17_am012
慢性呼吸不全とみなす呼吸不全状態の持続期間はどれか。
|  | 1 | 1週間以上
|  | 2 | 2週間以上
|  | 3 | 1ヶ月以上 | 正解
|  | 4 | 2ヶ月以上
|  | 5 | 3ヶ月以上
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2017_ce_17_am013
二次性低血圧症を引き起こす原因となるのはどれか。 a．脱水 b．心不全 c．甲状腺機能亢進症 d．褐色細胞腫 e．アジソン病
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2017_ce_17_am014
急性心筋梗塞の合併症として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 心室瘤
|  | 2 | 心室中隔穿孔
|  | 3 | 僧帽弁閉鎖不全
|  | 4 | 大動脈弁狭窄 | 正解
|  | 5 | 完全房室ブロック
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 2017_ce_17_am015
副甲状腺機能低下症の合併症はどれか。 a．尿路結石 b．多飲・多尿 c．胃・十二指腸潰瘍 d．高リン血症 e．テタニー症状
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 神経・筋肉系 | 2017_ce_17_am016
神経・筋肉疾患にみられる症状・徴候について正しい組合せはどれか。 a．アルツハイマー病 -- 認知障害 b．パーキンソン病 -- 筋固縮 c．筋萎縮性側索硬化症 -- 昏睡 d．ギラン・バレー症候群 -- けいれん e．重症筋無力症 -- 午後に増悪する筋力低下
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2017_ce_17_am017
抗酸菌感染症について正しいのはどれか。 a．検出にはグラム染色を用いる。 b．喀痰培養で抗酸菌が検出されれば結核と診断できる。 c．BCGは死菌ワクチンである。 d．結核と診断した場合は直ちに保健所に届ける。 e．排菌者と接触した場合は接触者健康診断が必要である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2017_ce_17_am018
糖尿病性腎症について正しいのはどれか。 a．発症リスクは糖尿病の罹病期間と相関しない。 b．微量アルブミン尿の測定が早期診断に有用である。 c．網膜症、神経障害の合併頻度が高い。 d．血液透析などの腎代替療法が必要になることはまれである。 e．治療に副腎皮質ステロイドを用いる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2017_ce_17_am019
長期透析患者にみられる合併症でないのはどれか。
|  | 1 | 腎性貧血
|  | 2 | アミロイドーシス
|  | 3 | 二次性副甲状腺機能低下症 | 正解
|  | 4 | 活性型ビタミンD欠乏
|  | 5 | 掻痒症
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 2017_ce_17_am020
逆流性食道炎について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 胃液の逆流によって発生する。
|  | 2 | アルコール摂取は増悪因子である。
|  | 3 | 高齢者に多い。
|  | 4 | 肥満者に多い。
|  | 5 | ヘリコバクター・ピロリの除菌により改善する。 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 血液系 | 2017_ce_17_am021
血液細胞の構造と機能について正しいのはどれか。 a．多能性造血幹細胞は白血球に分化できない。 b．網赤血球は赤血球造血の指標になる。 c．T細胞は細胞性免疫に関与する。 d．単球はマクロファージに分化する。 e．好酸球は即時型アレルギーを起こす。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 2017_ce_17_am022（不備問題複数回答）
揮発性吸入麻酔薬を使用時の悪性高熱症について正しいのはどれか。 a．ミオグロビン尿を合併しやすい。 b．横紋筋融解症を合併しやすい。 c．脱分極性筋弛緩薬でも誘発されやすい。 d．麻酔器の回路交換は不要である。 e．劇症型の死亡率は90％に及ぶ。
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 2017_ce_17_am023
集中治療における臓器機能代替療法で用いられるのはどれか。 a．人工呼吸器 b．血液浄化装置 c．スワンガンツカテーテル d．人工知能 e．体外式膜型人工肺
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 2017_ce_17_am024
感染防止に微粒子マスク（N95マスク）が必要なのはどれか。 a．メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）肺炎 b．結核 c．麻疹 d．水痘 e．インフルエンザ
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 2017_ce_17_am025
アニオンギャップが増加しない代謝性アシドーシスはどれか。 a．飢餓によるケトアシドーシス b．乳酸性アシドーシス c．下痢によるアシドーシス d．近位尿細管性アシドーシス e．糖尿病性ケトアシドーシス
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 2017_ce_17_am026
正しい組合せはどれか。 a．電気量 -- クーロン b．エネルギー -- ワット c．磁束 -- テスラ d．光束 -- ルーメン e．コンダクタンス -- ジーメンス
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 2017_ce_17_am027
雑音対策について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 信号の入力導線にシールド線を使用する。
|  | 2 | 入力導線をまとめると電磁誘導による交流雑音が軽減できる。
|  | 3 | ディジタルフィルタは演算によって雑音を除去する。
|  | 4 | 不規則雑音の低減化には加算平均を使用する。
|  | 5 | 高周波雑音はハムフィルタで除去する。 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2017_ce_17_am028
心電図テレメータについて誤っているのはどれか。
|  | 1 | 送信機のチャネル番号は4桁の数字で表示する。
|  | 2 | 専用周波数帯は1GHz帯にある。 | 正解
|  | 3 | ディジタル変調方式にはFSKがある。
|  | 4 | ダイバーシティ方式は受信感度の安定に役立つ。
|  | 5 | 同じ病棟内では同じ色ラベルの送信機を使用する。
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2017_ce_17_am029
中心静脈圧の計測ができるのはどれか。
|  | 1 | 観血式測定法 | 正解
|  | 2 | オシロメトリック法
|  | 3 | トノメトリ法
|  | 4 | 容積補償法
|  | 5 | 聴診法
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2017_ce_17_am030
酸素摂取量に基づく心拍出量計測法はどれか。
|  | 1 | フィック法 | 正解
|  | 2 | 熱希釈法
|  | 3 | 色素希釈法
|  | 4 | 超音波断層法
|  | 5 | 血圧波形解析法
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2017_ce_17_am031
差圧方式の呼吸計測装置はどれか。
|  | 1 | ベネディクトロス型スパイロメータ
|  | 2 | フライシュ型ニューモタコグラフ | 正解
|  | 3 | 熱線式流量計
|  | 4 | 超音波流量計
|  | 5 | カプノメータ
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 2017_ce_17_am032
超音波を用いた画像計測について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 動画の撮影が可能である。
|  | 2 | Mモードは弁の動きを描画できる。
|  | 3 | Aモードでは断層像が得られる。 | 正解
|  | 4 | コンベックス走査はリニア走査より深部視野が広い。
|  | 5 | 血流の画像が得られる。
臨床工学技士 | 2017 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 2017_ce_17_am033
ラジオアイソトープによる画像計測について誤っているのはどれか。
|  | 1 | PETの空間分解能はX線CTと同程度である。 | 正解
|  | 2 | PETでは陽電子の対消滅による&#947;線を検出する。
|  | 3 | SPECTでは人体の3次元構造を画像化する。
|  | 4 | 体内での放射線の散乱を考慮する必要がある。
|  | 5 | 体内での放射線の吸収を考慮する必要がある。
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 2017_ce_17_am034
治療機器とエネルギーとの組合せで正しいのはどれか。 a．ガンマナイフ -- 粒子線 b．温熱治療器 -- 紫外線 c．マイクロ波治療器 -- 電磁波 d．サイクロトロン -- 電子線 e．高気圧酸素治療装置 -- 陽圧
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2017_ce_17_am035
電気メスで正しいのはどれか。
|  | 1 | 300～500kHz帯の電流を用いる。 | 正解
|  | 2 | 切開モードでは断続波を用いる。
|  | 3 | 導電接触形対極板は静電接触形対極板より接触インピーダンスが大きい。
|  | 4 | 高周波漏れ電流の許容値は500mA以内である。
|  | 5 | 負荷抵抗10Ωでキャリブレーションする。
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2017_ce_17_am036
現在用いられているESWLの衝撃波発生方式でないのはどれか。 a．電磁板方式 b．電極放電方式 c．圧電素子方式 d．レーザ方式 e．圧縮空気方式
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2017_ce_17_am037
冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。
|  | 1 | 上腕静脈からカテーテルを挿入する。
|  | 2 | 患部まで超音波診断装置でカテーテルを誘導する。
|  | 3 | 狭窄部ではバルーンを0.2MPa程度で加圧する。
|  | 4 | ロータブレータ使用時に冠動脈血流は減少する。 | 正解
|  | 5 | ステント留置直後から抗血小板療法は不要である。
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2017_ce_17_am038
治療用レーザ装置と適用との組合せで正しいのはどれか。 a．ArFエキシマレーザ（193nm） -- 近視矯正 b．CO2レーザ（10.6μm） -- 尿管結石破砕 c．Nd:YAGレーザ（1.064μm） -- 疼痛治療 d．半導体レーザ（630～680nm） -- 光線力学療法 e．Dyeレーザ（585～630nm） -- あざ治療
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2017_ce_17_am039
超音波凝固切開装置で誤っているのはどれか。
|  | 1 | アクティブブレードは45～55kHzの周波数で振動する。
|  | 2 | 70～100℃で組織中のタンパク質を凝固させる。
|  | 3 | 細い血管からの出血を止めることができる。
|  | 4 | 電気メスに比べて短時間で凝固切開が可能である。 | 正解
|  | 5 | 内視鏡外科手術に用いられる。
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am040
臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。
|  | 1 | 動脈留置カテーテルからの採血
|  | 2 | 人工呼吸器の運転条件の設定
|  | 3 | 人工呼吸中の気管吸引による喀痰除去
|  | 4 | 血液浄化装置の先端部の内シャントへの穿刺
|  | 5 | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am041（不備問題複数回答）
図の記号が付いた装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値［μA］はどれか。
|  | 1 | 10
|  | 2 | 50 | 正解
|  | 3 | 100
|  | 4 | 500 | 正解
|  | 5 | 1000
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am042
JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．電圧計Vの入力抵抗は100kΩである。 b．R1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成している。 c．10kHz、1mAの漏れ電流は0.1mAと評価される。 d．電圧計で1Vと測定された場合、漏れ電流値は1mAとする。 e．R2は10kΩである。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am043
ME機器の購入から廃棄までの故障率が、時間経過とともにどのように変化するかを表すグラフとして、最も適切なのはどれか。 ただし、X軸を経過時間（t）、Y軸を故障率（λ）とする。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160; | 正解
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am044
医療ガスの性質について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 酸素ガスの比重（対空気）は約1.5である。 | 正解
|  | 2 | 亜酸化窒素ガスには支燃性がある。
|  | 3 | 窒素ガスの沸点は約－196℃である。
|  | 4 | 二酸化炭素ガスの臨界温度は約31℃である。
|  | 5 | ヘリウムガス中の音速は空気中の約3倍である。
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am045
表示光ならびに表示色の使用について正しいのはどれか。 a．心電図モニタの電極外れのときに黄色のランプが点灯する。 b．保護接地線の被覆が黒色である。 c．特別非常電源コンセントの外郭が緑色である。 d．除細動器の充電完了時に赤色のランプが点灯する。 e．心室細動の発生時に心電図モニタの赤色のランプが点滅する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2017_ce_17_am046
JIS T 0601-1-2のイミュニティ試験において想定されていない妨害はどれか。
|  | 1 | 静電気放電
|  | 2 | 無線電波
|  | 3 | 火花放電
|  | 4 | 雷誘導電圧
|  | 5 | 電離放射線 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2017_ce_17_am047
一様な電界に置かれた導体について正しいのはどれか。 ただし、真空中とする。 a．導体表面に電荷が現れる。 b．導体内の電界の大きさは0となる。 c．導体内の自由電子は電界の方向へ移動する。 d．導体内では誘電分極が起こる。 e．電界の方向は導体表面との接線方向となる。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2017_ce_17_am048
無限に長い直線導体に6.28Aの電流が流れているとき、導体から1.00m離れた位置の磁界の強さ［A/m］に最も近いのはどれか。
|  | 1 | 0.1
|  | 2 | 0.3
|  | 3 | 1 | 正解
|  | 4 | 6
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2017_ce_17_am049
図の回路において、スイッチを閉じると、閉じる前と比べて1Ωの抵抗に流れる電流［A］が2倍となった。このときの抵抗R［Ω］はどれか。
|  | 1 | 0.2
|  | 2 | 0.5
|  | 3 | 1 | 正解
|  | 4 | 2
|  | 5 | 5
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2017_ce_17_am050
起電力50V、内部抵抗5Ωの電池に負荷抵抗Rを接続する。Rを調節してRでの消費電力を最大にしたときのRの消費電力［W］はどれか。
|  | 1 | 25
|  | 2 | 50
|  | 3 | 125 | 正解
|  | 4 | 250
|  | 5 | 500
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2017_ce_17_am051
図の回路でスイッチを閉じてから1ms後にインダクタの両端にかかる電圧［V］に最も近いのはどれか。 ただし、自然対数の底eは2.7とする。
|  | 1 | 1.5
|  | 2 | 1.2
|  | 3 | 0.9
|  | 4 | 0.6 | 正解
|  | 5 | 0.3
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2017_ce_17_am052
図のpn接合で正しいのはどれか。 a．多数キャリアAには右方向に力が作用する。 b．多数キャリアBは電子である。 c．電圧Eを高くしていくと降伏現象が生じる。 d．電圧Eを高くすると空乏層が小さくなる。 e．電圧Eを高くすると拡散電位が高くなる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2017_ce_17_am053
正しいのはどれか。 a．LEDの発光強度は加えた電圧に比例する。 b．LEDの発光波長は流した電流に比例する。 c．LEDの順方向電圧は整流用ダイオードよりも高い。 d．フォトダイオードの出力電流はアノードから流出する方向に流れる。 e．フォトダイオードの出力電流は入射光が強くなると増加する。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2017_ce_17_am054
図の回路の電圧増幅度を20dBとするとき、抵抗Rに流れる電流I［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 0.01
|  | 2 | 0.1 | 正解
|  | 3 | 1
|  | 4 | 10
|  | 5 | 100
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2017_ce_17_am055
図の回路について、正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．遮断周波数より十分に低い帯域で微分特性を有する。 b．コンデンサC1と抵抗R2に流れる電流は等しい。 c．遮断周波数は314Hzである。 d．直流成分は通過する。 e．入力インピーダンスは抵抗R1とR2で決まる。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2017_ce_17_am056
時分割多重方式（TDM）において、19200bpsの伝送路で4チャネルの信号を通信したい。各チャネルの伝送速度の最大値［byte/s］はどれか。 ただし、各チャネルの伝送速度は同一とする。
|  | 1 | 300
|  | 2 | 600 | 正解
|  | 3 | 2400
|  | 4 | 4800
|  | 5 | 19200
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | システム工学 | 2017_ce_17_am057
図1と図2の伝達関数は等しい。図1中の伝達関数G（s）はどれか。 ただし、sをラプラス変換の演算子とする。
|  | 1 | 1/s＋6
|  | 2 | 2/s＋6
|  | 3 | 1/2・1/s＋5
|  | 4 | 1/s＋5
|  | 5 | 2/s＋5 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am058
コンピュータの入出力インタフェースについて正しいのはどれか。
|  | 1 | IEEE1394は無線LANの規格である。
|  | 2 | USBはパラレルインタフェースである。
|  | 3 | USBのデータ転送速度はRS-232Cよりも速い。 | 正解
|  | 4 | シリアルATAは複数のコンピュータ間の通信に使用される。
|  | 5 | HDMIはコンピュータとハードディスクの接続に使用される。
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am059
OS（オペレーティングシステム）の役割でないのはどれか。
|  | 1 | メールの管理 | 正解
|  | 2 | プロセスの制御
|  | 3 | メモリの管理
|  | 4 | ユーザインタフェースの提供
|  | 5 | ファイルシステムの管理
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am060
ランサムウェア対策として効果がないのはどれか。
|  | 1 | ファイルはすべて暗号化して保存する。 | 正解
|  | 2 | 不審な添付ファイルのついたメールは削除する。
|  | 3 | ウイルス対策ソフトの定義ファイルを更新する。
|  | 4 | OSを更新し脆弱性を解消する。
|  | 5 | 重要なファイルは定期的にバックアップしておく。
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am061
16進数の減算、C8－4Aの結果を16進数で表したのはどれか。
|  | 1 | 78
|  | 2 | 7E | 正解
|  | 3 | 87
|  | 4 | 88
|  | 5 | 8E
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am062
論理式X＝A・B＋A・Cと等価な論理回路はどれか。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160; | 正解
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2017 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2017_ce_17_am063
移動平均法を使用する目的はどれか。
|  | 1 | 変動を軽減して平滑化する。 | 正解
|  | 2 | 周期的な信号を検出する。
|  | 3 | 波形の尖鋭度を求める。
|  | 4 | 特定区間の面積を求める。
|  | 5 | 周波数成分を求める。
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2017_ce_17_am064
呼気終末二酸化炭素分圧（PETCO2）値を低下させる因子はどれか。
|  | 1 | 高体温
|  | 2 | シバリング
|  | 3 | 閉塞性換気障害
|  | 4 | 循環血液量減少 | 正解
|  | 5 | 麻酔器ソーダライム劣化
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2017_ce_17_am065
人工鼻について正しいのはどれか。
|  | 1 | 死腔が増加する。 | 正解
|  | 2 | 湿度調節が必要である。
|  | 3 | 温度調節が必要である。
|  | 4 | 気流抵抗が減少する。
|  | 5 | 過剰加湿になりやすい。
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2017_ce_17_am066
人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策について正しいのはどれか。 a．体動防止のため過鎮静にする。 b．24時間ごとに口腔ケアを行う。 c．人工呼吸器回路を頻回に交換しない。 d．人工呼吸中の患者を仰臥位で管理しない。 e．人工呼吸器から離脱できるかどうかを48時間ごとに評価する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2017_ce_17_am067
量規定換気（VCV）方式の特徴で圧規定換気（PCV）方式と比較して誤っているのはどれか。 a．不均等換気が少ない。 b．換気量の変更が容易である。 c．圧外傷の危険性が高い。 d．最高気道内圧が変動する。 e．気道内圧は吸気早期に設定吸気圧に達する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2017_ce_17_am068
矩形波を用いた量規定換気（VCV）方式において、1回換気量500mL、換気回数10回/分、吸気呼気比1：2のとき、吸気流量（L/分）はどれか。
|  | 1 | 0.5
|  | 2 | 5
|  | 3 | 15 | 正解
|  | 4 | 30
|  | 5 | 60
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2017_ce_17_am069
人工心肺送血ポンプにおけるローラポンプと遠心ポンプの比較で正しいのはどれか。 a．ローラポンプは回転数による流量制御が容易である。 b．遠心ポンプは流量計を必要とする。 c．血液損傷は遠心ポンプに多く見られる。 d．ローラポンプでは回路閉塞時の回路破裂の危険は少ない。 e．遠心ポンプは長期補助循環に適している。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2017_ce_17_am070
人工心肺を用いた体外循環中の血中電解質について正しいのはどれか。 a．インスリン使用時には低カリウムになりやすい。 b．低体温時には高カリウムになりやすい。 c．アルカローシス時には高カリウムになりやすい。 d．保存血を使用すると低カルシウムになりやすい。 e．低ナトリウムになりやすい。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2017_ce_17_am071
乳児の人工心肺を用いた体外循環で成人と比較して正しいのはどれか。 a．無血充填時の希釈率が高くなる。 b．体表面積当たりの至適灌流量が多い。 c．至適灌流圧が高い。 d．無輸血体外循環が容易である。 e．水分バランスの管理が容易である。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2017_ce_17_am072
補助循環について正しいのはどれか。
|  | 1 | IABPではバルーンを弓部大動脈に留置する。
|  | 2 | PCPSは全身麻酔を必要とする。
|  | 3 | PCPSは左心系の後負荷を軽減する。
|  | 4 | 補助人工心臓は右心補助に用いられることが多い。
|  | 5 | 補助人工心臓は左房脱血よりも左室脱血タイプが多い。 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2017_ce_17_am073
人工心肺を用いた体外循環中に生じる大動脈解離について正しいのはどれか。 a．大腿動脈送血では解離は生じない。 b．灌流圧を下げた状態で人工心肺を継続する。 c．上行大動脈は緊満する。 d．上行大動脈の色調の変化がみられる。 e．脱血不良となる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am074
オンライン血液透析濾過で正しいのはどれか。
|  | 1 | 透析液とは別にバッグに入った置換液が必要である。
|  | 2 | 透析困難症とアミロイドーシスに保険適応疾患が限られる。
|  | 3 | わが国では前希釈法が主流である。 | 正解
|  | 4 | エンドトキシン捕捉フィルタは不要である。
|  | 5 | 血液浄化器には血液透析と同じダイアライザが使用される。
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am075
除水制御方式として正しいのはどれか。 a．容量比例方式 b．ベンチュリー方式 c．ダブルチャンバ方式 d．複式ポンプ方式 e．ビスカスコントロール方式
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am076
血漿交換療法について正しいのはどれか。 a．自己免疫疾患の治療に用いられる。 b．血小板は血漿分離膜を通過する。 c．血漿を冷却すると濾過率が上昇する。 d．単純血漿交換療法では置換補充液にリンゲル液を用いる。 e．二重濾過血漿分離交換法は血漿成分分画器を用いる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am077
市販されている血液透析用の透析液中の濃度で正しいのはどれか。 a．重炭酸 30mEq/L b．カルシウム 3.0mEq/L c．カリウム 6.0mEq/L d．無機リン 4.5mg/dL e．マグネシウム 3.0mEq/L
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am078
慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）の治療で正しいのはどれか。 a．透析時間の短縮 b．食事中リン摂取量の増加 c．副甲状腺摘除術 d．活性型ビタミンD製剤投与 e．低血流量透析
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2017_ce_17_am079
血液透析施行中に静脈圧下限警報が鳴った。原因として考えられないのはどれか。
|  | 1 | 脱血不良
|  | 2 | ダイアライザ内の血液凝固
|  | 3 | 静脈側ドリップチャンバ内の血液凝固 | 正解
|  | 4 | 動脈側回路の折れ曲がり
|  | 5 | 静脈側回路の穿刺針からの脱落
臨床工学技士 | 2017 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2017_ce_17_am080
動摩擦係数0.2の水平な床に質量4、6、10kgの箱A、B、Cを図のようにならべて置き、水平に60Nの力で箱Aを押して動かしているときに箱Cのおよその加速度［m/s2］はどれか。 ただし、力を作用する前の加速度は0である。
|  | 1 | 0.2
|  | 2 | 1 | 正解
|  | 3 | 2
|  | 4 | 3
|  | 5 | 6
臨床工学技士 | 2017 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2017_ce_17_am081
質量20gの鋼球を水平面から真上方向に15m/sの速度で発射した。鋼球が再び水平面に落ちるまでのおよその時間［s］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。
|  | 1 | 3.1 | 正解
|  | 2 | 5.2
|  | 3 | 7.3
|  | 4 | 9.4
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2017 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2017_ce_17_am082
バネとダシュポットを並列に接続したフォークトモデルの両端に図のように応力を与えたときのひずみの変化を表しているのはどれか。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160; | 正解
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2017 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2017_ce_17_am083
図のように1本の管から2本の管が分岐して内部に非圧縮性流体が流れているときに成り立つ式はどれか。 ただし、pを圧力、vを流速、Qを流量とし、全ての管の断面積は等しいとする。 a．p1＝p2＋p3 b．v1＝v2＋v3 c．Q1＝Q2＋Q3 d．v12＝v22＋v32 e．Q12＝Q22＋Q32
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2017_ce_17_am084
正しいのはどれか。 a．毛細血管の分岐部では渦が発生しやすい。 b．大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。 c．血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。 d．ヘマトクリット値が上昇すると血液粘度が増加する。 e．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2017_ce_17_am085
興奮性細胞の電気的特性で誤っている組合せはどれか。
|  | 1 | 再分極相 -- 不応期
|  | 2 | 細胞膜 -- 静電容量
|  | 3 | 静止電位 -- －90～－50mV
|  | 4 | オーバーシュート -- 0～40mV
|  | 5 | 無髄神経 -- 跳躍伝導 | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2017_ce_17_am086
生物への影響を考慮した放射線量を示す単位はどれか。
|  | 1 | Bq
|  | 2 | C/kg
|  | 3 | eV
|  | 4 | Gy
|  | 5 | Sv | 正解
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2017_ce_17_am087
生体内で比熱の小さい物質あるいは組織はどれか。 a．血液 b．筋 c．骨 d．脂肪 e．細胞内液
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2017_ce_17_am088
太陽光線の生体への作用で正しいのはどれか。 a．UVAは真皮まで達する。 b．DNAは紫外域での吸収が大きい。 c．血液の散乱はヘマトクリット値により変化する。 d．水での吸収は赤外光よりも可視光の方が大きい。 e．ビリルビンは可視光領域での吸収が小さい。
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2017_ce_17_am089
誤っているのはどれか。
|  | 1 | 生体適合性要件は材料によって異なる。
|  | 2 | EOG滅菌は耐熱性の低い材料に使われる。
|  | 3 | 人工腎臓には再吸収機能がある。 | 正解
|  | 4 | アレルギー性元素を含む医用材料がある。
|  | 5 | 生体吸収性材料は非吸収性材料に比べ耐久性が劣る。
臨床工学技士 | 2017 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2017_ce_17_am090
医用材料に対する生体反応と関連する物質との組合せで誤っているのはどれか。
|  | 1 | カプセル化 -- コラーゲン
|  | 2 | 補体活性化 -- アナフィラトキシン
|  | 3 | 石灰化 -- リン酸カルシウム
|  | 4 | 血栓形成 -- エラスチン | 正解
|  | 5 | 炎症 -- ヒスタミン