## Worksheet
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2018_ce_18_pm001
老齢、廃疾、死亡など労働能力の長期的喪失に対する補償を給付する社会保険はどれか。
|  | 1 | 年金保険 | 正解
|  | 2 | 医療保険
|  | 3 | 雇用保険
|  | 4 | 労働者災害補償保険
|  | 5 | 介護保険
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2018_ce_18_pm002
糖代謝について正しいのはどれか。 a．糖質は1gあたり4kcalのエネルギーに相当する。 b．低酸素では解糖系からATPを生成できない。 c．糖質は主に胃で吸収される。 d．ぺントースリン酸系ではリボースを合成する。 e．低血糖はインスリン過剰投与で誘発される。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2018_ce_18_pm003
塩基のうち、DNAの構成成分でないのはどれか。
|  | 1 | イノシン | 正解
|  | 2 | アデニン
|  | 3 | チミン
|  | 4 | シトシン
|  | 5 | グアニン
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2018_ce_18_pm004
循環障害について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 動脈硬化粥腫病変の破綻による血栓性閉塞を塞栓症と呼ぶ。 | 正解
|  | 2 | 虚血により細胞組織が壊死に陥った状態を梗塞と呼ぶ。
|  | 3 | 側副血行は動脈閉塞時の組織壊死範囲を軽減する。
|  | 4 | 肺塞栓の原因として深部静脈血栓が挙げられる。
|  | 5 | 粥状硬化は動脈狭窄の原因の一つである。
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2018_ce_18_pm005
血液・血清の測定値でパニック値（生命に危険が及ぶ値）はどれか。 a．K+ 4.5mEq/L b．Na+ 148mEq/L c．クレアチニン 1.5mg/dL d．ヘモグロビン 4.6g/dL e．血糖 38mg/dL
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2018_ce_18_pm006
誤っているのはどれか。
|  | 1 | 前腕における脈拍の触知は橈骨動脈で行う。
|  | 2 | 観血式血圧測定では動脈内にカテーテルを留置する。
|  | 3 | 非観血式血圧測定ではカフ部の高さを心臓と同じにする。
|  | 4 | 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧との平均値である。 | 正解
|  | 5 | 脈圧の左右差は動脈閉塞性疾患でみられる。
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2018_ce_18_pm007
フィブリンを分解するのはどれか。
|  | 1 | ヘパリン
|  | 2 | トロンビン
|  | 3 | カルシウム
|  | 4 | プラスミン | 正解
|  | 5 | ワルファリン
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2018_ce_18_pm008
ある物質Aの血漿中濃度が30mg/dL、1分間の尿中排泄量が11mgであった。糸球体濾過量が120mL/分のとき、物質Aは濾過されたうちのおよそ何％が排泄されているか。 ただし、物質Aは血中で代謝を受けず糸球体で自由に濾過されるものとする。
|  | 1 | 10％
|  | 2 | 30％ | 正解
|  | 3 | 50％
|  | 4 | 70％
|  | 5 | 90％
臨床工学技士 | 2018 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2018_ce_18_pm009
ホルモンについて誤っているのはどれか。 a．バソプレッシンは主に腎臓の集合管に作用する。 b．成長ホルモンは副腎より分泌される。 c．原発性甲状腺機能亢進症では甲状腺刺激ホルモン（TSH）の分泌が亢進する。 d．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）は糖質コルチコイドの分泌を刺激する。 e．副甲状腺ホルモン（PTH）は血中カルシウム濃度を上昇させる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 2018_ce_18_pm010
創傷治癒の過程について正しいのはどれか。
|  | 1 | 成熟相（組織再構築期）は受傷直後～3日間の時期でみられる。
|  | 2 | 増殖相には肉芽組織が形成される。 | 正解
|  | 3 | 上皮細胞はコラーゲンを産生する。
|  | 4 | 線維芽細胞は分裂し扁平化しシート状に結合して創部を覆いつくす。
|  | 5 | 炎症相にはコラーゲン線維の再構築により瘢痕組織が形成される。
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2018_ce_18_pm011
抗結核薬の副作用の組合せで正しいのはどれか。 a．イソニアジド（INH） -- 末梢神経炎 b．ピラジナミド（PZA） -- 心筋炎 c．リファンピシン（RFP） -- 髄膜炎 d．カナマイシン（KM） -- 難 聴 e．エタンブトール（EB） -- 視力障害
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2018_ce_18_pm012
二次性高血圧症の基礎疾患でないのはどれか。
|  | 1 | アジソン病 | 正解
|  | 2 | クッシング症候群
|  | 3 | 甲状腺機能亢進症
|  | 4 | 原発性アルドステロン症
|  | 5 | 糸球体腎炎
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2018_ce_18_pm013
高血圧症について正しいのはどれか。
|  | 1 | 診断は基準値以上の平均血圧の値で決める。
|  | 2 | 診断は一回の血圧測定で決める。
|  | 3 | 初回治療では、まず薬物治療を開始する。
|  | 4 | 本態性高血圧症は高血圧患者の約半数を占める。
|  | 5 | 若年者の高血圧症では、基礎疾患の存在を考慮する。 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2018_ce_18_pm014
カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。
|  | 1 | 心房細動
|  | 2 | 心室頻拍
|  | 3 | 上室性頻拍
|  | 4 | WPW症候群
|  | 5 | Brugada症候群 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 2018_ce_18_pm015
肥満の原因となるのはどれか。 a．クッシング症候群 b．甲状腺機能亢進症 c．アジソン病 d．褐色細胞腫 e．インスリノーマ
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2018_ce_18_pm016
医療従事者として感染予防のために血清抗体価の確認が行われるのはどれか。 a．肺炎球菌肺炎 b．インフルエンザ c．麻 疹 d．風 疹 e．流行性耳下腺炎
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 2018_ce_18_pm017
針刺し事故でできるだけ早く予防内服が必要な感染症はどれか。
|  | 1 | HIV感染症 | 正解
|  | 2 | ポリオ
|  | 3 | インフルエンザ
|  | 4 | サイトメガロウイルス感染症
|  | 5 | ウイルス肝炎
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2018_ce_18_pm018
急性腎不全の病型と原因との組合せで誤っているのはどれか。
|  | 1 | 腎前性 -- 出 血
|  | 2 | 腎 性 -- 高カルシウム血症
|  | 3 | 腎 性 -- 横紋筋融解症
|  | 4 | 腎後性 -- 造影剤 | 正解
|  | 5 | 腎後性 -- 尿管閉塞
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2018_ce_18_pm019
尿路結石症で体外衝撃波結石破砕術（ESWL）の適応となるのはどれか。 a．繰り返す尿路感染 b．無機能腎 c．腎動脈瘤 d．易出血傾向 e．水腎症
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 2018_ce_18_pm020
胆嚢疾患について正しいのはどれか。
|  | 1 | 胆嚢内結石はほとんどが手術の適応である。
|  | 2 | 胆石の疝痛発作は空腹時に出現する。
|  | 3 | 胆管内の結石の診断は腹部X線で行う。
|  | 4 | 胆嚢癌の危険因子として胆石がある。 | 正解
|  | 5 | 胆嚢炎の原因は血行性感染である。
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 血液系 | 2018_ce_18_pm021
顆粒球はどれか。 a．好中球 b．好酸球 c．好塩基球 d．単 球 e．リンパ球
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 2018_ce_18_pm022
パルスオキシメータによるモニタリングについて正しいのはどれか。 a．同じ酸素分圧でも高体温では酸素飽和度が低くなる。 b．同じ酸素分圧でもアシドーシスでは酸素飽和度が低くなる。 c．インドシアニングリーン（色素）は測定値に影響しない。 d．一酸化炭素ヘモグロビンは測定誤差の原因にはならない。 e．末梢循環不全では測定値の信頼性が乏しい。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2018_ce_18_pm023
ヒトの手を介し感染する病原体はどれか。
|  | 1 | 結核菌
|  | 2 | MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） | 正解
|  | 3 | A型肝炎ウイルス
|  | 4 | リケッチア
|  | 5 | 梅毒トレポネーマ
臨床工学技士 | 2018 | 臨床医学総論 | 手術医学 | 2018_ce_18_pm024
医療安全について正しいのはどれか。
|  | 1 | 医療事故では、関係する個人の責任が最も問われる。
|  | 2 | 医療事故を減らすには、組織の対応より個人の注意が重要である。
|  | 3 | インシデント報告書は、事故発生後に原因を究明したのちに提出する。
|  | 4 | 各医療機関は、医療従事者全員を対象とした研修が義務付けられている。 | 正解
|  | 5 | 病棟での患者確認では、忙しい場合には患者の姓のみでもよい。
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 生体計測の基礎 | 2018_ce_18_pm025
最も高い周波数成分まで記録する必要があるのはどれか。
|  | 1 | 筋電図 | 正解
|  | 2 | 心電図
|  | 3 | 脳 波
|  | 4 | 心音図
|  | 5 | 容積脈波
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2018_ce_18_pm026
標準紙送り速さで記録した心電図のR-R間隔が20mmであった。心拍数［回/分］はどれか。
|  | 1 | 40
|  | 2 | 48
|  | 3 | 65
|  | 4 | 75 | 正解
|  | 5 | 90
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2018_ce_18_pm027
脳波計測で電位変化の最も小さいのはどれか。
|  | 1 | 睡眠脳波電位
|  | 2 | 覚醒時脳波電位
|  | 3 | 聴性脳幹誘発電位 | 正解
|  | 4 | 体性感覚誘発電位
|  | 5 | 視覚誘発電位
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2018_ce_18_pm028
観血式血圧計の波形ダンピングの原因となるのはどれか。 a．回路内への気泡混入 b．カテーテル先端での血栓形成 c．カテーテルの先当り d．ゼロ点調整不良 e．血圧トランスデューサの設置高さの変更
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2018_ce_18_pm029
体表面サーモグラフで測定する光の主な波長はどれか。
|  | 1 | 10nm
|  | 2 | 100nm
|  | 3 | 1μm
|  | 4 | 10μm | 正解
|  | 5 | 100μm
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 2018_ce_18_pm030
超音波診断装置について正しいのはどれか。 a．狭窄部位の高血流速度の測定にはパルス波を用いる。 b．心臓弁運動の定量にはMモードを用いる。 c．組織性状の画像化には高調波が有用である。 d．腹部の画像描出にはセクタ走査が適している。 e．Bモード画像描出には連続波を用いる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体計測装置学 | 画像診断法 | 2018_ce_18_pm031
ラジオアイソトープ（RI）を用いた医用画像について正しいのはどれか。 a．α線を測定する。 b．空間分解能は1mm程度である。 c．PETでは腫瘍の存在を検出できる。 d．PETでは糖代謝の画像が得られる。 e．SPECTでは組織線維化の画像が得られる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2018_ce_18_pm032
体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．二相性波形は半導体スイッチにより極性を反転する。 b．出力パルス幅は2～5μsである。 c．出力端子の一方は接地されている。 d．通電テストには50Ωの無誘導抵抗を用いる。 e．心房細動除去にはR波同期を用いる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2018_ce_18_pm033
冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。 a．ガイドワイヤはX線透視下で誘導する。 b．バルーン拡張時に冠動脈血流量は減少する。 c．治療後の再狭窄はない。 d．ロータブレータは衝撃波を利用する。 e．術後の抗血小板療法は不要である。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2018_ce_18_pm034
輸液ポンプで誤っているのはどれか。
|  | 1 | シリンジポンプは微量注入に適する。
|  | 2 | 滴下センサには赤外線が用いられる。
|  | 3 | ペリスタルティック方式には気泡アラームがある。
|  | 4 | 流量制御型では汎用輸液セットが使える。 | 正解
|  | 5 | 与圧注入方式は小型軽量である。
臨床工学技士 | 2018 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2018_ce_18_pm035
正しい組合せはどれか。 a．Arレーザ -- 近視治療 b．ArFエキシマレーザ -- 網膜光凝固 c．CO2レーザ -- 切 開 d．Nd：YAGレーザ -- 凝固止血 e．Dyeレーザ -- 疼痛治療
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2018_ce_18_pm036
RF容量結合型加温法で正しいのはどれか。 a．100MHz以上の周波数の電波を用いる。 b．誘電損により発熱する。 c．電気抵抗の低い組織ほど加温されやすい。 d．表面冷却のためにボーラス（水バッグ）を使用する。 e．電極サイズが小さいほど電極近傍の加温は強くなる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm037
ME機器の表示光で「操作者による即時の対処が必要」を意味する色はどれか。
|  | 1 | 青
|  | 2 | 黄
|  | 3 | 緑
|  | 4 | 橙
|  | 5 | 赤 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm038
非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．絶縁変圧器の2次巻線から1次巻線への漏れ電流は10μA以下である。 b．絶縁監視装置の表示値が1mAを超えると警報が発生する。 c．地絡発生時における電源供給の確保が主目的である。 d．多数のME機器を使用すると絶縁監視装置の警報が発生する可能性がある。 e．保護接地設備は必要ない。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm039
JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．保護接地線の断線 b．電源導線のいずれか1本の断線 c．絶縁のいずれか一つの短絡 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧の印加
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm040
着脱式ではない電源コードをもつ医用電気機器で、電源プラグの接地ピンから金属外装までの抵抗値の規定値は何Ω以下か。
|  | 1 | 0.1
|  | 2 | 0.2 | 正解
|  | 3 | 0.5
|  | 4 | 1
|  | 5 | 2
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm041
IABPの始業点検項目でないのはどれか。 a．バッテリの充電状態 b．バルーン内圧の測定 c．接触電流の測定 d．ヘリウムガスのボンベ内残量 e．トリガ信号の確認
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm042
内容積10Lの酸素ボンベの圧力調整器が5MPaを示しているとき、酸素ガスのおよその残量［L］はどれか。
|  | 1 | 50
|  | 2 | 150
|  | 3 | 200
|  | 4 | 500 | 正解
|  | 5 | 1500
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm043
フールプルーフはどれか。 a．医療ガスボンベのヨーク形バルブ b．体外式ペースメーカの電源スイッチ c．IABP装置のガスリークアラーム機構 d．体外式除細動器へのバッテリの搭載 e．電気メスの対極板接触不良検知機構
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2018_ce_18_pm044
臨床工学技士の業務で、書面等により医師の具体的な指示を受けなければならないのはどれか。 a．人工呼吸中の吸引による喀痰の除去 b．人工心肺装置操作中の血液流量の条件変更 c．高気圧酸素治療中の加圧時間の設定 d．血液浄化装置先端部（穿刺針）の抜去後の止血処置 e．植込み型心臓ペースメーカへのプログラミングヘッドの設置
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm045
図は、真空中に正電荷で帯電した半径rの導体球の断面である。 図中の各点（＊）において電界強度が最も大きい点はどれか。
|  | 1 | A
|  | 2 | B
|  | 3 | C
|  | 4 | D | 正解
|  | 5 | E
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm046
図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。 ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度を B2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。
|  | 1 | 磁束密度B<sub>1</sub>は電流I<sub>1</sub>に反比例する。
|  | 2 | 電流I<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>1</sub>との向きは逆方向となる。
|  | 3 | 導線1と導線2の間には引力が働く。 | 正解
|  | 4 | 力F<sub>2</sub>は導線間の距離rに比例する。
|  | 5 | 磁束密度B<sub>1</sub>と磁束密度B<sub>2</sub>の向きは同方向となる。
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm047
直径4mmで長さ1mの金属導体がある。この導体の長さを変えずに直径を2mmにしたとき、抵抗値はもとの何倍か。
|  | 1 | 1/4
|  | 2 | 1/2
|  | 3 | 1
|  | 4 | 2
|  | 5 | 4 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm048
図1の片対数グラフは、図2の回路においてスイッチSを①にしてコンデンサCを10Vに充電後、スイッチを②にして抵抗Rで放電したときのコンデンサCにかかる電圧の経時変化である。 およその時定数［秒］はどれか。 ただし、自然対数の底はe=2.7 とする。
|  | 1 | 0.5
|  | 2 | 1
|  | 3 | 2
|  | 4 | 5 | 正解
|  | 5 | 8
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm049
RLC直列回路において共振時の電気インピーダンスの大きさはどれか。ただし、ωは共振角周波数とする。
|  | 1 | &#160; | 正解
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2018_ce_18_pm050
直流電動機（モータ）に直流電圧20Vを加えたところ、100mAの電流が流れ定常回転した。 このモータを10分間回した時の消費エネルギー［J］はどれか。
|  | 1 | 240
|  | 2 | 1200 | 正解
|  | 3 | 2400
|  | 4 | 12000
|  | 5 | 24000
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm051
起電力を生じるデバイスはどれか。 a．有機EL b．CdS c．サーミスタ d．ホール素子 e．熱電対
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm052
図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 a．時定数は10msである。 b．通過域の増幅度は20dBである。 c．遮断周波数ではViとVoの位相差はゼロである。 d．入力インピーダンスは周波数に反比例する。 e．遮断周波数より十分に高い帯域で積分特性を有する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm053
ツェナー電圧3Vのツェナーダイオードを含む図の回路のViとVoの関係を示すグラフはどれか。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160; | 正解
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm054
図のように接続された二つの増幅器において、A2の増幅度が34dBであるとき、V1［mV］はどれか。 ただし、log102=0.3 とする。
|  | 1 | 2
|  | 2 | 5
|  | 3 | 20 | 正解
|  | 4 | 50
|  | 5 | 200
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm055
図の回路のVi［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | -2
|  | 2 | -1 | 正解
|  | 3 | 0
|  | 4 | 1
|  | 5 | 2
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2018_ce_18_pm056
周波数fcの搬送波（正弦波）を周波数fsの正弦波によりAM変調し、DSB（両側波帯）で送信するときの周波数スペクトルはどれか。
|  | 1 | &#160; | 正解
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2018_ce_18_pm057
プログラミング言語はどれか。
|  | 1 | Android
|  | 2 | DICOM
|  | 3 | Java | 正解
|  | 4 | GUI
|  | 5 | Linux
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2018_ce_18_pm058
外部からの不正アクセスを防ぐ目的で、インターネットと内部のネット ワークやシステムの間に置く仕組みはどれか。
|  | 1 | スイッチングハブ
|  | 2 | ウイルスチェッカ
|  | 3 | ファイアウォール | 正解
|  | 4 | SSL（Secure Sockets Layer）
|  | 5 | スパイウェア
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2018_ce_18_pm059
図の回路に等価なのはどれか。
|  | 1 | OR | 正解
|  | 2 | AND
|  | 3 | NOR
|  | 4 | NOT
|  | 5 | NAND
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2018_ce_18_pm060
帯域が1～200Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。
|  | 1 | 1
|  | 2 | 1.25
|  | 3 | 2.5 | 正解
|  | 4 | 5
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2018_ce_18_pm061
実効値10Vの信号に実効値1Vの雑音が重畳しているとき、SN比［dB］はどれか。
|  | 1 | -20
|  | 2 | -10
|  | 3 | 0
|  | 4 | 10
|  | 5 | 20 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 医用電気電子工学 | システム工学 | 2018_ce_18_pm062
Z(√3+j）の偏角がπ/2となるZはどれか。 ただし、jは虚数単位である。
|  | 1 | 1
|  | 2 | j
|  | 3 | 1+j
|  | 4 | 1+j√3 | 正解
|  | 5 | √3+j
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm063
高気圧酸素治療の生体に対する作用で誤っているのはどれか。
|  | 1 | 酸素毒性の発現
|  | 2 | 溶解型酸素の増加
|  | 3 | 結合型酸素の増加 | 正解
|  | 4 | 一酸化炭素の排出促進
|  | 5 | 不活性ガスの排出促進
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm064
図のようなカプノグラムを呈する麻酔中の原因はどれか。
|  | 1 | 誤挿管
|  | 2 | 気道狭窄
|  | 3 | 回路リーク
|  | 4 | 自発呼吸の混入
|  | 5 | 二酸化炭素吸収剤の劣化 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm065
人工呼吸器回路ヒータワイヤの役割はどれか。
|  | 1 | 回路内結露を防止する。 | 正解
|  | 2 | 回路強度を確保する。
|  | 3 | 病原性微生物の殺菌を行う。
|  | 4 | 室温のガスを体温まで加温する。
|  | 5 | 体温の調節を行う。
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm066
持続性気道陽圧（CPAP）の説明で正しいのはどれか。
|  | 1 | 吸気呼気比は一定になる。
|  | 2 | 分時換気量は一定になる。
|  | 3 | 筋弛緩薬投与が必要になる。
|  | 4 | 気道内圧が一定になる。 | 正解
|  | 5 | 高二酸化炭素血症が適応である。
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm067（不備問題複数回答）
人工呼吸器を装着した成人患者の気管吸引で正しいのはどれか。 a．自発呼吸がある患者では吸気時に吸引カテーテルを挿入する。 b．吸引圧を80～120mmHgに設定する。 c．6～12フレンチサイズ（Fr．）の吸引カテーテルを準備する。 d．吸引カテーテルを22～28cm挿入して徐々に引き上げながら吸引する。 e．1回の吸引時間は10～15秒以内とする。
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2018_ce_18_pm068
成人患者でPSVモードにおいて、PS：10cmH2O、PEEP：5cmH2Oに設定したとき、アラームの設定として適切なのはどれか。 a．分時換気量上限 4L/分 b．分時換気量下限 2L/分 c．気道内圧上限 40cmH2O d．呼吸数上限 15回/分 e．無呼吸時間 120秒
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm069
人工心肺における遠心ポンプについて正しいのはどれか。 a．流量計は不要である。 b．吸引ポンプに用いることができる。 c．ローラポンプに比べて血液損傷が少ない。 d．回路閉塞時に回路破裂の心配がない。 e．空気を送り込む心配がない。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm070
外部灌流型膜型肺について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 中空糸の外側を血液が流れる。
|  | 2 | 落差脱血に用いるのに適している。
|  | 3 | 内部灌流型膜型肺より圧力損失が小さい。
|  | 4 | 内部灌流型膜型肺より多く用いられている。
|  | 5 | 血液の流れは層流になる。 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm071
人工心肺中の血液への影響について正しいのはどれか。 a．送血ポンプは溶血の原因になる。 b．T細胞やNK細胞の活性が低下する。 c．顆粒球は人工心肺開始直後から一過性に増加する。 d．血小板は70～80％減少する。 e．溶血によりハプトグロビンが増加する。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm072
人工心肺中の血液希釈について正しいのはどれか。 a．充填量の大きい人工心肺ほど希釈率は高くなる。 b．小児では成人に比して希釈率は低くなる。 c．希釈限界はヘマトクリット10％である。 d．希釈率が高いほど酸素運搬能は高まる。 e．希釈率が高いほど末梢循環抵抗が減少する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm073
心筋保護について正しいのはどれか。 a．送血回路から側枝を出し送血ポンプの圧力で注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．初回注入量の目安は80mL/kgである。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2018_ce_18_pm074
IABPについて正しいのはどれか。 a．上行大動脈にバルーンを留置する。 b．収縮期血圧を上昇させる。 c．中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症には禁忌である。 d．冠動脈灌流圧を増加させる。 e．左室後負荷を軽減させる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2018_ce_18_pm075
血液透析（HD）、血液濾過（HF）、血液透析濾過（HDF）の特徴として誤っているのはどれか。
|  | 1 | HDはHDFに比べ、大分子溶質の除去に優れる。 | 正解
|  | 2 | HDはHFに比べ、小分子溶質の除去に優れる。
|  | 3 | 後希釈法HFの補充液流量は血流量（Q<sub>B</sub>）に依存する。
|  | 4 | 前希釈法HDFでは大量液置換が可能である。
|  | 5 | オンラインHDFでは清浄化した透析液を置換液として利用する。
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2018_ce_18_pm076
最も大きな細孔をもつ分離膜はどれか。
|  | 1 | 逆浸透膜
|  | 2 | 透析膜
|  | 3 | 限外濾過膜
|  | 4 | 血漿成分分画膜
|  | 5 | 血漿分離膜 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2018_ce_18_pm077
血液透析において、出血性病変を有する患者にも使用可能な抗凝固薬はどれか。 a．ナファモスタットメシル酸塩 b．低分子量ヘパリン c．未分画ヘパリン d．アルガトロバン e．ワルファリン
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2018_ce_18_pm078
体重60kgで残腎機能がない血液透析患者において、1日あたりの摂取量で適切なのはどれか。 a．食 塩 -- 12g b．エネルギー -- 2000kcal c．リ ン -- 800mg d．カリウム -- 3000mg e．水 -- 2L
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2018_ce_18_pm079
透析用患者監視装置の警報項目とその原因との組合せで正しいのはどれか。 a．動脈側圧上昇 -- ダイアライザ内血液凝固 b．静脈側圧上昇 -- 脱血不良 c．透析液圧上昇 -- 給水圧低下 d．気泡混入 -- 返血針脱落 e．漏 血 -- 膜破損
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2018_ce_18_pm080
ベクトル量はどれか。 a．質 量 b．時 間 c．加速度 d．運動量 e．仕事量
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2018_ce_18_pm081
速度に比例する抵抗力を発揮する機械要素（ダンパ）がある。比例定数であるダンパ定数の次元はどれか。
|  | 1 | kg・s<sup>-2</sup>
|  | 2 | kg・s<sup>-1</sup> | 正解
|  | 3 | kg・m・s<sup>-2</sup>
|  | 4 | kg・m・s<sup>-1</sup>
|  | 5 | kg・s
臨床工学技士 | 2018 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2018_ce_18_pm082
流速1m/sの血流に生じる動圧［mmHg］のおよその値はどれか。
|  | 1 | 0.4
|  | 2 | 1
|  | 3 | 4 | 正解
|  | 4 | 10
|  | 5 | 40
臨床工学技士 | 2018 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2018_ce_18_pm083
血管内のレイノルズ数が最も大きいのはどれか。
|  | 1 | 総頸動脈
|  | 2 | 上行大動脈 | 正解
|  | 3 | 橈骨動脈
|  | 4 | 大腿動脈
|  | 5 | 毛細血管
臨床工学技士 | 2018 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2018_ce_18_pm084
20℃、100gの水を1分間加熱して30℃とするために必要な仕事率［W］はどれか。 ただし、水の比熱は4.2J/（g・℃）とする。
|  | 1 | 7
|  | 2 | 42
|  | 3 | 70 | 正解
|  | 4 | 420
|  | 5 | 700
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2018_ce_18_pm085
正しいのはどれか。
|  | 1 | 粘性流体のずり速度のSI単位はm/sである。
|  | 2 | 生体軟組織のポアソン比はおよそ1.0である。
|  | 3 | 縦弾性率を表すヤング率の単位はPaである。 | 正解
|  | 4 | 腱より筋のヤング率は大きい。
|  | 5 | 動脈血管の円周方向の最大変形は20％程度である。
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2018_ce_18_pm086
生体の熱特性について正しいのはどれか。 a．脂肪組織は筋組織に比べて比熱が大きい。 b．運動時に熱の産生が最も多い臓器は肝臓である。 c．体表からの放射エネルギーのピーク波長は赤外領域にある。 d．皮膚における末梢血管の拡張は体表からの熱の放散を促進させる。 e．生体内部での熱の移動に最も寄与しているのは組織の熱伝導である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2018_ce_18_pm087
能動輸送による物質の移動はどれか。 a．肺胞から血液への酸素の移動 b．血中酸素の血管外組織への移動 c．毛細血管から組織間質へのグルコースの移動 d．細胞内から細胞外へのナトリウムイオンの移動 e．尿細管におけるグルコースの移動（再吸収）
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2018_ce_18_pm088
医用材料の安全性試験で誤っているのはどれか。
|  | 1 | 無菌性を評価する。
|  | 2 | 溶出物を用いて評価する。
|  | 3 | 製品個々について評価する。 | 正解
|  | 4 | 機械的な特性を評価する。
|  | 5 | 接触部位に応じて評価する。
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2018_ce_18_pm089
医用材料に対する血栓形成反応で誤っているのはどれか。
|  | 1 | タンパク質の吸着
|  | 2 | 血小板の活性化
|  | 3 | フィブリンの形成
|  | 4 | トロンビンの活性化
|  | 5 | ナトリウムイオンの放出 | 正解
臨床工学技士 | 2018 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2018_ce_18_pm090
ステンレスの表面に形成されるのはどれか。
|  | 1 | 酸化クロム | 正解
|  | 2 | 酸化鉄
|  | 3 | 酸化亜鉛
|  | 4 | 酸化マグネシウム
|  | 5 | 酸化銅