## Worksheet
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2020_ce_20_am001
PDCAサイクルに含まれないのはどれか。
|  | 1 | 実 施
|  | 2 | 処 置
|  | 3 | 点 検
|  | 4 | 依 頼 | 正解
|  | 5 | 計 画
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2020_ce_20_am002
疾病予防の概念における二次予防はどれか。
|  | 1 | 予防接種
|  | 2 | 生活指導
|  | 3 | 健康診断 | 正解
|  | 4 | 労働環境の改善
|  | 5 | リハビリテーション
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2020_ce_20_am003
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」においてインフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）はどれか。
|  | 1 | 一類感染症
|  | 2 | 二類感染症
|  | 3 | 三類感染症
|  | 4 | 四類感染症
|  | 5 | 五類感染症 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2020_ce_20_am004
単糖はどれか。 a．マルトース b．ガラクトース c．フルクトース d．スクロース e．ラクトース
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2020_ce_20_am005
薬剤治療に影響を与える因子として考えにくいのはどれか。
|  | 1 | 投与経路
|  | 2 | ABO式血液型 | 正解
|  | 3 | 体 重
|  | 4 | 併用薬
|  | 5 | 年 齢
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2020_ce_20_am006
尿検査の項目でないのはどれか。
|  | 1 | ブドウ糖
|  | 2 | グリコヘモグロビン（HbA1c） | 正解
|  | 3 | pH
|  | 4 | ケトン体
|  | 5 | 比 重
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2020_ce_20_am007
大気圧が480mmHgの高地における吸入気酸素分圧（PIO2）［mmHg］はおよそいくらか。 ただし、体温は37℃、大気の酸素濃度は21％、飽和水蒸気圧は47mmHgである。
|  | 1 | 91 | 正解
|  | 2 | 100
|  | 3 | 150
|  | 4 | 160
|  | 5 | 433
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2020_ce_20_am008
糖が最も再吸収されるのはどの部位か。
|  | 1 | 糸球体
|  | 2 | 近位尿細管 | 正解
|  | 3 | ヘンレ係蹄
|  | 4 | 遠位尿細管
|  | 5 | 集合管
臨床工学技士 | 2020 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2020_ce_20_am009
伸張反射（腱反射）の中枢はどこか。
|  | 1 | 脊 髄 | 正解
|  | 2 | 橋
|  | 3 | 視 床
|  | 4 | 大脳基底核
|  | 5 | 小 脳
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 2020_ce_20_am010
アナフィラキシーショックの患者の血圧を上昇させるために用いる薬剤として最も適切なのはどれか。
|  | 1 | アトロピン
|  | 2 | アドレナリン | 正解
|  | 3 | リドカイン
|  | 4 | グルココルチコイド
|  | 5 | 抗ヒスタミン薬
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2020_ce_20_am011
急性呼吸促迫症候群（ARDS）の病態として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 拡散障害
|  | 2 | 換気血流比不均等
|  | 3 | 気道抵抗上昇
|  | 4 | シャント率増加
|  | 5 | 肺コンプライアンス増加 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2020_ce_20_am012
気管支喘息について正しいのはどれか。
|  | 1 | 発作時には短時間作用性β<sub>2</sub>刺激薬吸入を行う。 | 正解
|  | 2 | スパイロメトリーで拘束性換気障害を認める。
|  | 3 | 呼気中CO濃度が診断に有用である。
|  | 4 | 長期管理における薬物療法の基本は経口ステロイド薬である。
|  | 5 | 生活環境に注意する必要はない。
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2020_ce_20_am013
災害のため自家用車内で避難生活を続けていた男性が車外に出たところ、突然の胸痛と呼吸困難を発症し救急外来を受診した。この患者の治療で最も適切なのはどれか。
|  | 1 | 血栓溶解療法 | 正解
|  | 2 | 下肢マッサージ
|  | 3 | 弾性ストッキング装着
|  | 4 | ストリッピング手術
|  | 5 | 血管内レーザ焼灼術
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2020_ce_20_am014
カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。
|  | 1 | 心房細動
|  | 2 | 心室頻拍
|  | 3 | 上室性頻拍
|  | 4 | WPW症候群
|  | 5 | Brugada症候群 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 2020_ce_20_am015
糖尿病の血管合併症でないのはどれか。
|  | 1 | 心筋梗塞
|  | 2 | 神経症
|  | 3 | 腎 症
|  | 4 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 正解
|  | 5 | 網膜症
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2020_ce_20_am016
感染症とその原因との組合せで正しいのはどれか。
|  | 1 | 足白癬 -- カンジダ
|  | 2 | 風 疹 -- ヒト単純ヘルペスウイルス
|  | 3 | 水 痘 -- EBウイルス
|  | 4 | はしか -- 麻疹ウイルス | 正解
|  | 5 | 流行性耳下腺炎 -- ヒト乳頭腫ウイルス
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2020_ce_20_am017
ネフローゼ症候群でみられるのはどれか。 a．タンパク尿 b．易出血性 c．高血圧 d．浮 腫 e．高コレステロール血症
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2020_ce_20_am018
前立腺癌について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 高齢者に多い。
|  | 2 | 検診で発見されることが多い。
|  | 3 | 前立腺生検で確定診断する。
|  | 4 | 腫瘍マーカではCEAが上昇する。 | 正解
|  | 5 | ロボット支援手術が可能である。
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 2020_ce_20_am019
抗生物質投与後に細菌の異常繁殖が原因で起こるのはどれか。
|  | 1 | 偽膜性腸炎 | 正解
|  | 2 | 過敏性腸炎
|  | 3 | 潰瘍性大腸炎
|  | 4 | 虚血性腸炎
|  | 5 | クローン病
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 血液系 | 2020_ce_20_am020
血液凝固に関与するのはどれか。
|  | 1 | ビタミンA
|  | 2 | ビタミンB<sub>1</sub>
|  | 3 | ビタミンB<sub>12</sub>
|  | 4 | ビタミンD
|  | 5 | ビタミンK | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 2020_ce_20_am021
麻酔中にカプノメータで検出できないのはどれか。
|  | 1 | 不整脈 | 正解
|  | 2 | 食道挿管
|  | 3 | 回路脱離
|  | 4 | 空気塞栓
|  | 5 | 喘息発作
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 2020_ce_20_am022
集中治療室においてモニタリングしない生体情報はどれか。
|  | 1 | 心電図
|  | 2 | 肺活量 | 正解
|  | 3 | 体 温
|  | 4 | 尿 量
|  | 5 | 血 圧
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 2020_ce_20_am023
手術に関連した滅菌、消毒について正しい組合せはどれか。 a．手 指 -- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 b．粘 膜 -- ベンザルコニウム塩化物液 c．鋼製小物 -- 高圧蒸気滅菌 d．手術室の壁 -- ホルムアルデヒド e．腹腔鏡 -- 乾熱滅菌
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 2020_ce_20_am024
心電図について誤っているのはどれか。
|  | 1 | P波は心房筋の興奮を表す。
|  | 2 | PQ時間の延長は洞結節の障害を表す。 | 正解
|  | 3 | QRS波は心室筋の興奮を表す。
|  | 4 | ST部分の下降は心筋虚血の指標である。
|  | 5 | T波は心室筋が興奮から回復する時期に現れる。
臨床工学技士 | 2020 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 2020_ce_20_am025
IgE抗体が関与するアレルギー反応はどれか。
|  | 1 | アナフィラキシーショック | 正解
|  | 2 | 血液型不適合輸血に伴う拒絶反応
|  | 3 | 過敏性肺臓炎
|  | 4 | 臓器移植に伴う拒絶反応
|  | 5 | ツベルクリン反応
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 2020_ce_20_am026
トランスデューサが備えるべき特性でないのはどれか。
|  | 1 | 測定対象に対する選択性が良いこと。
|  | 2 | 測定すべき範囲内で直線性が保たれていること。
|  | 3 | 測定対象のもつ信号の応答速度に対応できること。
|  | 4 | 生体に結合したとき低侵襲であること。
|  | 5 | 信号対雑音比を小さくできること。 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2020_ce_20_am027
心電図を標準の速さで記録したとき、PQ間隔が5mmの時のPQ時間［s］はどれか。
|  | 1 | 0.1
|  | 2 | 0.15
|  | 3 | 0.2 | 正解
|  | 4 | 0.35
|  | 5 | 0.4
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2020_ce_20_am028
筋電計の構成要素でないのはどれか。
|  | 1 | 加算平均装置
|  | 2 | 針電極
|  | 3 | 電気刺激装置
|  | 4 | 音刺激装置 | 正解
|  | 5 | スピーカ
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2020_ce_20_am029
心拍出量の計測ができないのはどれか。
|  | 1 | 熱希釈法
|  | 2 | 色素希釈法
|  | 3 | 脈波伝搬速度法 | 正解
|  | 4 | 超音波断層法
|  | 5 | 血圧波形解析法
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2020_ce_20_am030
経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。
|  | 1 | 経皮的に測定したPtcCO<sub>2</sub>は動脈血のPaCO<sub>2</sub>よりも低くなる。
|  | 2 | 経皮的に測定したPtcO<sub>2</sub>は動脈血のPaO<sub>2</sub>よりも高くなる。
|  | 3 | 計測皮膚面を42～44℃に加温する。 | 正解
|  | 4 | 計測には脈波信号が必要である。
|  | 5 | 新生児には使用できない。
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2020_ce_20_am031
超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きい。 b．高い周波数を用いることで深部臓器の観察が可能になる。 c．Aモードでは断層像が得られる。 d．連続波ドプラ計測では血流の速度分布が得られる。 e．造影剤としてマイクロバブルが用いられている。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2020_ce_20_am032
ラジオアイソトープを用いた医用画像装置について正しいのはどれか。 a．X線CTに比べ空間分解能が高い。 b．放射性核種から放出されるベータ線を検出し画像化している。 c．FDG-PETの撮影では糖代謝情報が得られる。 d．SPECTは脳血流分布を観察できる。 e．PETの撮影には施設内にサイクロトロンの設置が必要である。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 2020_ce_20_am033
電流が直接作用する治療はどれか。
|  | 1 | ECMO
|  | 2 | ESWL
|  | 3 | IABP
|  | 4 | ICD | 正解
|  | 5 | PTCA
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2020_ce_20_am034
電気メスについて正しいのはどれか。 a．バイポーラ電極は対極板が必要である。 b．凝固にはバースト波を用いる。 c．身体の部分同士の接触が分流熱傷の原因となる。 d．ペースメーカ障害の原因となる。 e．出力電力の増加に伴い対極板の必要面積は減少する。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2020_ce_20_am035
ESWLについて正しいのはどれか。
|  | 1 | 膀胱結石治療の第一選択である。
|  | 2 | 伝搬経路に存在する動脈瘤にも安全である。
|  | 3 | X線照準方式は腸管ガスの影響を受ける。
|  | 4 | 水中放電方式では球の中心に衝撃波が集束する。
|  | 5 | 電磁板方式では音響レンズが使用される。 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2020_ce_20_am036
輸液ポンプについて正しいのはどれか。
|  | 1 | 微量薬液を高い定常性で送れるのはペリスタルティック方式である。
|  | 2 | 流量制御型の方が滴数制御型よりも流量の精度が高い。 | 正解
|  | 3 | シリンジ型で起きるサイフォニング現象では、薬液がシリンジへ逆流する。
|  | 4 | ペリスタルティック方式の場合、輸液セットのクレンメを機器本体よりも上につける。
|  | 5 | JISでは輸液ポンプの精度は設定値に対して誤差が±15％以内と規定されている。
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2020_ce_20_am037
超音波凝固切開装置について正しいのはどれか。 a．5～10mmの振幅で先端が振動する。 b．55kHz前後の振動を用いる。 c．凝固温度はレーザメスよりも低温である。 d．対極板が必要である。 e．内視鏡外科手術での使用は禁忌である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2020_ce_20_am038
ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．腫瘍組織の血流量は温度に比例して増加する。 b．マイクロ波加温は深部加温に適する。 c．超音波加温はガスの多い臓器に適する。 d．誘電型加温は脂肪層の発熱が大きい。 e．誘電型装置の電極パッドには冷却水を灌流する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am039
臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。
|  | 1 | 動脈留置カテーテルからの採血
|  | 2 | 人工呼吸器の運転条件の設定
|  | 3 | 人工呼吸中の気管吸引による喀痰除去
|  | 4 | 血液浄化装置の先端部の内シャントへの穿刺
|  | 5 | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am040
JIS T 1022における無停電非常電源のコンセント外郭の色はどれか。
|  | 1 | 白
|  | 2 | 赤
|  | 3 | 緑 | 正解
|  | 4 | 茶
|  | 5 | 灰
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am041
図のMDで電圧測定器の表示値が50mVを示した。漏れ電流値はどれか。
|  | 1 | 0.5μA
|  | 2 | 5μA
|  | 3 | 50μA | 正解
|  | 4 | 0.5mA
|  | 5 | 5mA
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am042
JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．追加保護接地線の断線 b．3Pプラグの接地ピンの折損 c．電源導線のいずれか1本の断線 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧印加
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am043
図で示した医療ガス配管設備（JIS T 7101）は二酸化炭素のアウトレットである。識別色はどれか。
|  | 1 | だいだい | 正解
|  | 2 | 緑
|  | 3 | 黄
|  | 4 | 青
|  | 5 | 黒
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am044
信頼度r＝0.3の要素を4個並列に結合した系の全体の信頼度はどれか。
|  | 1 | 0.01
|  | 2 | 0.24
|  | 3 | 0.6
|  | 4 | 0.76 | 正解
|  | 5 | 0.99
臨床工学技士 | 2020 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2020_ce_20_am045
医用電気機器が他からの電磁的な妨害に耐える能力を示すのはどれか。
|  | 1 | EMC
|  | 2 | EMI
|  | 3 | ESD
|  | 4 | immunity | 正解
|  | 5 | emission
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am046
真空中に1C（クーロン）の点電荷Aと2Cの点電荷Bが1mの距離で存在する。正しいのはどれか。
|  | 1 | Bの受ける力は、Aの受ける力の2倍である。
|  | 2 | Bの受ける力の方向は、A、Bを結ぶ直線に垂直である。
|  | 3 | A、B間の距離を0.5mにすると、Bの受ける力は2倍になる。
|  | 4 | Aの電荷量を2倍にすると、A及びBの受ける力は2倍になる。 | 正解
|  | 5 | A及びBの電荷量を両方とも2倍にしても、Aの受ける力は変わらない。
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am047
磁気の性質について正しいのはどれか。
|  | 1 | 無限に長いソレノイドでは内部の磁束密度は一様である。 | 正解
|  | 2 | 有限長のソレノイドでは外部に一様な磁界が存在する。
|  | 3 | 一回巻き円形コイルの中心における磁界の大きさは、円形コイルの半径の2乗に反比例する。
|  | 4 | 直線電流によって生じる磁界の大きさは、電流からの距離の2乗に反比例する。
|  | 5 | 永久磁石に使用する磁性体の比透磁率は約1である。
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am048（不備問題複数回答）
図の回路でキルヒホッフの法則を用いた解法について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 図の回路には三つの閉回路がある。
|  | 2 | a点の電位は起電力E<sub>2</sub>とR<sub>2</sub>両端の電圧降下との差となる。 | 正解
|  | 3 | a点に流れ込む電流とa点から流れ出す電流の和は等しい。
|  | 4 | 一つの閉回路に含まれる電圧降下の大きさと起電力の大きさは等しい。
|  | 5 | 一つの閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負は変わる。 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am049
20℃の水100gが入った保温ポットに電気抵抗42Ωのニクロム線を入れて直流1Aを10秒間通電した。水の温度上昇［℃］はどれか。 ただし、比熱を4.2J・g-1・K-1とする。
|  | 1 | 1 | 正解
|  | 2 | 4.2
|  | 3 | 10
|  | 4 | 18
|  | 5 | 42
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am050
図の正弦波交流波形において、電圧波形v（実線）と電流波形i（点線）の位相差（角度）はπ/3 radである。有効電力［W］はどれか。
|  | 1 | 5
|  | 2 | 10
|  | 3 | 12.5 | 正解
|  | 4 | 25
|  | 5 | 50
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2020_ce_20_am051
図は、電源として用いられるAC-DCコンバータの構成例を示したものである。 （ア），（イ），（ウ），（エ），（オ），（カ）内に入れるべき語句の正しい順番はどれか。
|  | 1 | 変圧器→平滑回路→整流回路→インバータ→平滑回路→整流回路
|  | 2 | インバータ→整流回路→平滑回路→変圧器→整流回路→平滑回路
|  | 3 | インバータ→平滑回路→整流回路→変圧器→平滑回路→整流回路
|  | 4 | 整流回路→平滑回路→インバータ→変圧器→整流回路→平滑回路 | 正解
|  | 5 | 平滑回路→整流回路→インバータ→変圧器→平滑回路→整流回路
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am052
正しいのはどれか。 a．ホール効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 b．ダイオードのアノードにカソードよりも高い電圧を加えると電流は順方向に流れる。 c．p形半導体の多数キャリアは電子である。 d．MOSFETの入力インピーダンスはバイポーラトランジスタに比べて小さい。 e．金属の導電率は温度が高くなると増加する。
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am053
LEDについて正しいのはどれか。 a．発光強度は流した電流に比例する。 b．2つの端子に極性はない。 c．発光効率は白熱電球と同等である。 d．発光波長は使用する半導体材料により異なる。 e．電流と電圧の関係は指数関数にしたがう。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am054
図の回路の電圧利得が20dBであるとき、R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 1
|  | 2 | 2
|  | 3 | 5 | 正解
|  | 4 | 7
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am055
図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | &#160; | 正解
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am056
図の回路に対応する表はどれか。 ただし、表中のLは回路内で0V、Hは5Vの電圧に対応するものとする。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160; | 正解
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2020_ce_20_am057
振幅変調について誤っているのはどれか
|  | 1 | 搬送波に正弦波が用いられる。
|  | 2 | 占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まる。
|  | 3 | 半波整流回路で復調できる。
|  | 4 | 変調度は1以下に設定する。
|  | 5 | 周波数変調に比べ雑音に強い。 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2020_ce_20_am058
画像処理に特化して設計された装置はどれか。
|  | 1 | GPU（Graphics Processing Unit） | 正解
|  | 2 | VGA（Video Graphics Array）
|  | 3 | ALU（Arithmetic Logic Unit）
|  | 4 | MMU（Memory Management Unit）
|  | 5 | GUI （Graphical User Interface）
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2020_ce_20_am059
情報セキュリティは機密性、完全性、可用性の3つの基本概念で整理できる。可用性を高めるのはどれか。
|  | 1 | 電子署名の使用
|  | 2 | 2段階認証の使用
|  | 3 | ファイルの暗号化
|  | 4 | ハードウェアの二重化 | 正解
|  | 5 | 廃棄メディアの細断処理
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2020_ce_20_am060
非可逆圧縮が使用されるのはどれか。 a．音声データ b．静止画データ c．動画データ d．機械語コード e．テキストデータ
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2020_ce_20_am061
2進数01010101を3倍した2進数はどれか。
|  | 1 | 10000000
|  | 2 | 10101010
|  | 3 | 10101101
|  | 4 | 11101110
|  | 5 | 11111111 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2020_ce_20_am062
帯域が1～100Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 2.5
|  | 3 | 5 | 正解
|  | 4 | 10
|  | 5 | 20
臨床工学技士 | 2020 | 医用電気電子工学 | システム工学 | 2020_ce_20_am063
以下の問いに答えよ。
|  | 1 | 3
|  | 2 | 4
|  | 3 | 6 | 正解
|  | 4 | 12
|  | 5 | 18
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2020_ce_20_am064
加温加湿器と比較して人工鼻が優れているのはどれか。 a．死腔がない。 b．気道出血時に適する。 c．過剰加湿にならない。 d．細菌汚染が少ない。 e．ネブライザとの併用に適する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2020_ce_20_am065
カプノメータについて誤っているのはどれか。
|  | 1 | 肺胞死腔があると呼気終末二酸化炭素分圧は上昇する。 | 正解
|  | 2 | 二酸化炭素の赤外線吸収を応用している。
|  | 3 | 呼吸ガスの二酸化炭素分圧を測定する。
|  | 4 | メインストリーム方式ではアダプタの死腔が大きい。
|  | 5 | カプノグラムでの波形低下は回路のリークを示唆する。
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2020_ce_20_am066
気管吸引について正しいのはどれか。 a．人工呼吸器装着中は時間を決めて行う。 b．人工呼吸器装着中は換気量や気道内圧が効果の指標となる。 c．1回の吸引操作で10秒以上の陰圧はかけない。 d．重篤な低酸素血症は絶対的禁忌である。 e．滅菌手袋を使用しなければならない。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2020_ce_20_am067
在宅での非侵襲的陽圧換気（NPPV）について正しいのはどれか。 a．気管切開孔に接続して用いる。 b．喀痰量が多くても用いることができる。 c．対象疾患として慢性閉塞性肺疾患（COPD）が最も多い。 d．重度の睡眠時無呼吸症候群では用いられる。 e．1万例以上の症例において用いられている。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2020_ce_20_am068
酸素療法の安全対策として正しいのはどれか。 a．慢性閉塞性肺疾患（COPD）の急性増悪時にはCO2ナルコーシスの危険がある。 b．90％の酸素濃度で酸素中毒をきたす危険はない。 c．酸素は可燃性ガスである。 d．酸素ボンベは高温・直射日光を避けた場所に保管する。 e．液体酸素が漏れた場合、凍傷などを起こす危険性がある。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2020_ce_20_am069
正しいのはどれか。 a．ローラポンプは回転数と流量が比例する。 b．ローラポンプは溶血の原因とならない。 c．遠心ポンプは流量計を必要としない。 d．遠心ポンプは容積型ポンプである。 e．遠心ポンプは回路破裂の危険がない。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2020_ce_20_am070
人工心肺において、成人の至適灌流量［mL/分/kg］はどれか。
|  | 1 | 10～20
|  | 2 | 30～40
|  | 3 | 60～80 | 正解
|  | 4 | 120～140
|  | 5 | 160～200
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2020_ce_20_am071
低体温体外循環に伴う生体の変化で誤っているのはどれか。
|  | 1 | 出血傾向を来しやすい。
|  | 2 | 動脈圧が低下する。
|  | 3 | 心房細動になりやすい。
|  | 4 | 脳血流を維持するautoregulationが働く。
|  | 5 | 高カリウム血症になりやすい。 | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2020_ce_20_am072
人工心肺を用いた体外循環中に血中カリウム濃度の上昇につながるのはどれか。 a．赤血球液充填 b．カルシウム投与 c．インスリン投与 d．フロセミド投与 e．代謝性アシドーシス
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2020_ce_20_am073
ECMOについて正しいのはどれか。 a．動脈-静脈ECMO方式が主流である。 b．心機能の低下が高度の場合には静脈-静脈バイパスを採用する。 c．静脈-動脈ECMOでは高流量になるほど左心室の後負荷は減少する。 d．静脈-静脈ECMOでは送血と脱血の間の再循環が生じうる。 e．PCPSと静脈-動脈ECMOは同じ回路構成である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am074
血液透析によって積極的に除去すべき成分はどれか。 a．アミノ酸 b．尿 素 c．リ ン d．β2-ミクログロブリン e．アルブミン
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am075
血液透析の回路構成として適切でないのはどれか。
|  | 1 | 中空糸型ダイアライザ内で血液と透析液を並流になるよう流した。 | 正解
|  | 2 | 抗凝固薬注入ラインを血液ポンプの下流側に設置した。
|  | 3 | 生理食塩液の注入ラインを血液ポンプの上流側に設置した。
|  | 4 | 返血側ドリップチャンバ上部から圧ラインを引いた。
|  | 5 | 返血側ドリップチャンバの下流側に気泡検知器を設置した。
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am076
液の補充を必要としない治療はどれか。
|  | 1 | 血液濾過（HF）
|  | 2 | 単純血漿交換（Pex）
|  | 3 | 血液透析濾過（HDF）
|  | 4 | 体外限外濾過法（ECUM） | 正解
|  | 5 | 二重濾過血漿分離交換法（DFPP）
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am077
腎性貧血の治療薬として用いられるのはどれか。
|  | 1 | 活性型ビタミンD
|  | 2 | カルシウム拮抗薬
|  | 3 | カルシウム受容体作動薬
|  | 4 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン | 正解
|  | 5 | アンジオテンシン変換酵素阻害薬
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am078
不均衡症候群の対処法として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 血液流量を低く設定する。
|  | 2 | マンニトールを点滴する。
|  | 3 | 短時間頻回透析を行う。
|  | 4 | 低ナトリウム透析液を使用する。 | 正解
|  | 5 | 小面積のダイアライザを使用する。
臨床工学技士 | 2020 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2020_ce_20_am079
血液透析中に常時監視すべき項目はどれか。 a．気泡混入 b．血漿浸透圧 c．透析液エンドトキシン濃度 d．透析液圧 e．漏
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2020_ce_20_am080
力［N］をSI基本単位で表したのはどれか。
|  | 1 | kg
|  | 2 | kg/m<sup>2</sup>
|  | 3 | kg/m<sup>3</sup>
|  | 4 | kg・m/s<sup>2</sup> | 正解
|  | 5 | kg・m/s<sup>3</sup>
臨床工学技士 | 2020 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2020_ce_20_am081
図のように円柱を軸方向に引っ張った際に生じる横ひずみを表すのはどれか。 ただし、破線が変形前、実線が変形後の円柱である。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160; | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2020_ce_20_am082
円管の中を粘性流体が層流で流れている。同じレイノルズ数になるのはどれか。 a．平均流速0.5倍、円管の長さ2倍 b．粘性率2倍、円管の長さ0.5倍 c．平均流速2倍、円管の内径2倍 d．平均流速0.25倍、円管の内径4倍 e．粘性率2倍、円管の内径2倍
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2020 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2020_ce_20_am083
正しいのはどれか。 a．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 b．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 c．血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。 d．大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。 e．動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は増加する。
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2020_ce_20_am084
20℃で体積1000Lの物体を75℃まで温める。この物体の体膨張係数が0.0036K-1であるとき、温まった物体の体積［L］に一番近いのはどれか。 ただし、圧力は一定とする。
|  | 1 | 200
|  | 2 | 270
|  | 3 | 1200 | 正解
|  | 4 | 1270
|  | 5 | 1340
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2020_ce_20_am085
生体組織の受動的電気特性について正しいのはどれか。 a．導電率は周波数とともに増加する。 b．α分散は水分子の緩和現象に起因する。 c．皮下脂肪の導電率は筋組織よりも高い。 d．骨格筋は異方性を示す。 e．インピーダンスは非線形性を示す。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2020_ce_20_am086
生体軟組織について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 皮膚組織は粘弾性体である。
|  | 2 | 弾性線維はコラーゲンからなる。 | 正解
|  | 3 | ポアソン比は0.5程度である。
|  | 4 | 弾性要素と粘性要素の直並列モデルで表せる。
|  | 5 | 外力を負荷すると時間とともにひずみが増加する。
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2020_ce_20_am087
生体の磁気特性について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 生体の比透磁率は5000程度である。 | 正解
|  | 2 | 水素の原子核は磁気モーメントをもつ。
|  | 3 | 神経伝導で磁界が発生する。
|  | 4 | 酸素化ヘモグロビンは反磁性体である。
|  | 5 | 脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2020_ce_20_am088
生体組織の光特性について正しいのはどれか。
|  | 1 | UVcは表皮での吸収が大きい。 | 正解
|  | 2 | 光の波長が短いほど組織深部に浸透する。
|  | 3 | メラニンは紫外光よりも赤外光をよく吸収する。
|  | 4 | 血液は可視光の中で赤色光の吸収が大きい。
|  | 5 | 眼底での可視光の吸収はない。
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2020_ce_20_am089
医療機器の安全性試験について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 溶出物試験が行われる。
|  | 2 | 医療機器安全管理責任者が行う。 | 正解
|  | 3 | 生物学的試験が行われる。
|  | 4 | 医薬品医療機器等法で規制される。
|  | 5 | 物性試験が行われる。
臨床工学技士 | 2020 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2020_ce_20_am090
化学結合の強さの順番で正しいのはどれか。
|  | 1 | 金属結合＞ファンデルワールス結合＞共有結合
|  | 2 | ファンデルワールス結合＞共有結合＞金属結合
|  | 3 | 共有結合＞ファンデルワールス結合＞金属結合
|  | 4 | 金属結合＞共有結合＞ファンデルワールス結合
|  | 5 | 共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合 | 正解