## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2020_ce_20_am001 | clinical_eng | 2020 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | PDCAサイクルに含まれないのはどれか。 | 実 施 | 処 置 | 点 検 | 依 頼 | 計 画 | D | PDCAサイクルはPlan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Act（処置）の4段階で構成される品質管理手法である。選択肢D「依頼」はPDCAのいずれにも該当しない。P=計画、D=実施、C=点検、A=処置であり、これら以外の要素は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am002 | clinical_eng | 2020 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 疾病予防の概念における二次予防はどれか。 | 予防接種 | 生活指導 | 健康診断 | 労働環境の改善 | リハビリテーション | C | 疾病予防は一次予防（健康増進・疾病予防）、二次予防（早期発見・早期治療）、三次予防（リハビリテーション）に分類される。健康診断は疾病の早期発見を目的とする二次予防に該当する。予防接種・生活指導・労働環境改善は一次予防、リハビリテーションは三次予防である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am003 | clinical_eng | 2020 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」においてインフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）はどれか。 | 一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | 四類感染症 | 五類感染症 | E | 感染症法ではインフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）は五類感染症に分類される。一類はエボラ出血熱等、二類は結核・SARS等、三類はコレラ・腸チフス等、四類はマラリア・デング熱等である。季節性インフルエンザは定点把握の五類に該当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am004 | clinical_eng | 2020 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 単糖はどれか。 a．マルトース b．ガラクトース c．フルクトース d．スクロース e．ラクトース | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 単糖はそれ以上加水分解できない糖であり、ガラクトースとフルクトースが該当する。マルトース（麦芽糖）はグルコース2分子、スクロース（ショ糖）はグルコース+フルクトース、ラクトース（乳糖）はグルコース+ガラクトースの二糖類である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am005 | clinical_eng | 2020 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 薬剤治療に影響を与える因子として考えにくいのはどれか。 | 投与経路 | ABO式血液型 | 体 重 | 併用薬 | 年 齢 | B | 薬剤治療に影響を与える因子には投与経路、体重、併用薬、年齢、肝・腎機能などがある。ABO式血液型は通常の薬物動態や薬力学には直接影響しないため、薬剤治療に影響を与える因子として考えにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am006 | clinical_eng | 2020 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 尿検査の項目でないのはどれか。 | ブドウ糖 | グリコヘモグロビン（HbA1c） | pH | ケトン体 | 比 重 | B | 尿検査の項目にはブドウ糖、pH、ケトン体、比重、タンパク質などがある。グリコヘモグロビン（HbA1c）は赤血球中のヘモグロビンの糖化度を反映する血液検査項目であり、尿検査では測定しない。HbA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を反映する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am007 | clinical_eng | 2020 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 3 | 大気圧が480mmHgの高地における吸入気酸素分圧（PIO2）［mmHg］はおよそいくらか。 ただし、体温は37℃、大気の酸素濃度は21％、飽和水蒸気圧は47mmHgである。 | 91 | 100 | 150 | 160 | 433 | A | 吸入気酸素分圧PIO2は（大気圧−飽和水蒸気圧）×酸素濃度で計算される。PIO2=（480−47）×0.21=433×0.21≈90.9≒91mmHg。大気圧から水蒸気圧を引いた乾燥ガス分圧に酸素濃度を乗じる点がポイントである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am008 | clinical_eng | 2020 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 糖が最も再吸収されるのはどの部位か。 | 糸球体 | 近位尿細管 | ヘンレ係蹄 | 遠位尿細管 | 集合管 | B | 糸球体で濾過されたグルコースは主に近位尿細管で能動輸送（SGLT2、SGLT1）によりほぼ100%再吸収される。糸球体は濾過の場であり再吸収は行わない。ヘンレ係蹄、遠位尿細管、集合管では糖の再吸収はほとんど行われない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am009 | clinical_eng | 2020 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 1 | 伸張反射（腱反射）の中枢はどこか。 | 脊 髄 | 橋 | 視 床 | 大脳基底核 | 小 脳 | A | 伸張反射（腱反射）は最も単純な反射弓で、その中枢は脊髄にある。筋紡錘からのIa線維が脊髄前角のα運動ニューロンに単シナプス性に接続する。橋・視床・大脳基底核・小脳は上位中枢であり、伸張反射の直接的な中枢ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am010 | clinical_eng | 2020 | 10 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 応急・救急処置 | 2 | アナフィラキシーショックの患者の血圧を上昇させるために用いる薬剤として最も適切なのはどれか。 | アトロピン | アドレナリン | リドカイン | グルココルチコイド | 抗ヒスタミン薬 | B | アナフィラキシーショックの第一選択薬はアドレナリン（エピネフリン）である。アドレナリンはα1受容体を介した血管収縮による血圧上昇、β1受容体を介した心機能亢進、β2受容体を介した気管支拡張作用を持つ。アトロピンは徐脈、リドカインは不整脈に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am011 | clinical_eng | 2020 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 急性呼吸促迫症候群（ARDS）の病態として誤っているのはどれか。 | 拡散障害 | 換気血流比不均等 | 気道抵抗上昇 | シャント率増加 | 肺コンプライアンス増加 | E | ARDSでは肺胞上皮・毛細血管内皮の障害により透過性肺水腫が生じ、肺コンプライアンスは低下する（増加ではない）。拡散障害、換気血流比不均等、気道抵抗上昇、シャント率増加はいずれもARDSの病態として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am012 | clinical_eng | 2020 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 気管支喘息について正しいのはどれか。 | 発作時には短時間作用性β<sub>2</sub>刺激薬吸入を行う。 | スパイロメトリーで拘束性換気障害を認める。 | 呼気中CO濃度が診断に有用である。 | 長期管理における薬物療法の基本は経口ステロイド薬である。 | 生活環境に注意する必要はない。 | A | 気管支喘息の発作時には短時間作用性β2刺激薬（SABA）の吸入が第一選択である。喘息は閉塞性換気障害であり拘束性ではない。診断には呼気NO濃度が有用である。長期管理の基本は吸入ステロイド薬である。環境因子（ダニ、ペット等）への注意も重要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am013 | clinical_eng | 2020 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 災害のため自家用車内で避難生活を続けていた男性が車外に出たところ、突然の胸痛と呼吸困難を発症し救急外来を受診した。この患者の治療で最も適切なのはどれか。 | 血栓溶解療法 | 下肢マッサージ | 弾性ストッキング装着 | ストリッピング手術 | 血管内レーザ焼灼術 | A | 車内での長時間の同一姿勢は深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）のリスク因子である。車外に出た際の急な動作で血栓が遊離し肺塞栓症を発症したと考えられる。急性肺塞栓症に対しては血栓溶解療法が最も適切な治療である。弾性ストッキングやマッサージは予防策である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am014 | clinical_eng | 2020 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | カテーテルアブレーションの適応とならないのはどれか。 | 心房細動 | 心室頻拍 | 上室性頻拍 | WPW症候群 | Brugada症候群 | E | Brugada症候群は心室細動による突然死のリスクがあり、治療はICD植込みが主体でありカテーテルアブレーションの標準的適応ではない。心房細動、心室頻拍、上室性頻拍、WPW症候群はいずれもカテーテルアブレーションの適応疾患である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am015 | clinical_eng | 2020 | 15 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | 糖尿病の血管合併症でないのはどれか。 | 心筋梗塞 | 神経症 | 腎 症 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 網膜症 | D | 糖尿病の血管合併症には細小血管障害（神経症・腎症・網膜症の三大合併症）と大血管障害（心筋梗塞・脳卒中等）がある。糖尿病性ケトアシドーシスはインスリン絶対的不足による急性代謝障害であり、血管合併症ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am016 | clinical_eng | 2020 | 16 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | 感染症とその原因との組合せで正しいのはどれか。 | 足白癬 -- カンジダ | 風 疹 -- ヒト単純ヘルペスウイルス | 水 痘 -- EBウイルス | はしか -- 麻疹ウイルス | 流行性耳下腺炎 -- ヒト乳頭腫ウイルス | D | はしか（麻疹）の原因は麻疹ウイルスであり正しい組合せである。足白癬の原因は白癬菌（皮膚糸状菌）でカンジダではない。風疹は風疹ウイルス、水痘は水痘・帯状疱疹ウイルス、流行性耳下腺炎はムンプスウイルスが原因である。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am017 | clinical_eng | 2020 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | ネフローゼ症候群でみられるのはどれか。 a．タンパク尿 b．易出血性 c．高血圧 d．浮 腫 e．高コレステロール血症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ネフローゼ症候群の診断基準は高度タンパク尿（3.5g/日以上）と低アルブミン血症であり、浮腫と高コレステロール血症が随伴する。易出血性や高血圧はネフローゼ症候群の主要な特徴ではない。低アルブミン血症により膠質浸透圧が低下し浮腫を生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am018 | clinical_eng | 2020 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 前立腺癌について誤っているのはどれか。 | 高齢者に多い。 | 検診で発見されることが多い。 | 前立腺生検で確定診断する。 | 腫瘍マーカではCEAが上昇する。 | ロボット支援手術が可能である。 | D | 前立腺癌の腫瘍マーカはPSA（前立腺特異抗原）であり、CEA（癌胎児性抗原）ではない。CEAは大腸癌などの消化器癌のマーカである。前立腺癌は高齢者に多く、PSA検診で発見されることが多い。確定診断は前立腺生検で行い、ロボット支援手術（ダヴィンチ）も可能である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am019 | clinical_eng | 2020 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 抗生物質投与後に細菌の異常繁殖が原因で起こるのはどれか。 | 偽膜性腸炎 | 過敏性腸炎 | 潰瘍性大腸炎 | 虚血性腸炎 | クローン病 | A | 偽膜性腸炎は抗生物質投与によりClostridium difficile（クロストリジオイデス・ディフィシル）が異常増殖して生じる。過敏性腸炎はストレスなどが原因、潰瘍性大腸炎やクローン病は炎症性腸疾患、虚血性腸炎は腸管の血流障害が原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am020 | clinical_eng | 2020 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 凝固・線溶系疾患 | 1 | 血液凝固に関与するのはどれか。 | ビタミンA | ビタミンB<sub>1</sub> | ビタミンB<sub>12</sub> | ビタミンD | ビタミンK | E | ビタミンKは肝臓での凝固因子（II、VII、IX、X因子）の合成に不可欠な補酵素である。ビタミンAは視覚・上皮維持、B1は糖質代謝、B12は造血・神経機能、Dはカルシウム代謝に関与し、いずれも血液凝固には直接関与しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am021 | clinical_eng | 2020 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔中にカプノメータで検出できないのはどれか。 | 不整脈 | 食道挿管 | 回路脱離 | 空気塞栓 | 喘息発作 | A | カプノメータは呼気中CO2濃度を測定する装置であり、食道挿管（CO2検出なし）、回路脱離（波形消失）、空気塞栓（急激なCO2低下）、喘息発作（波形変化）は検出可能である。不整脈は心電図で検出するものであり、カプノメータでは直接検出できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am022 | clinical_eng | 2020 | 22 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 2 | 集中治療室においてモニタリングしない生体情報はどれか。 | 心電図 | 肺活量 | 体 温 | 尿 量 | 血 圧 | B | ICUでは心電図、体温、尿量、血圧を継続的にモニタリングする。肺活量はスパイロメトリーで測定する検査であり、ICUでの連続モニタリング項目には含まれない。人工呼吸器装着中は一回換気量や気道内圧をモニタリングする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am023 | clinical_eng | 2020 | 23 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 手術に関連した滅菌、消毒について正しい組合せはどれか。 a．手 指 -- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 b．粘 膜 -- ベンザルコニウム塩化物液 c．鋼製小物 -- 高圧蒸気滅菌 d．手術室の壁 -- ホルムアルデヒド e．腹腔鏡 -- 乾熱滅菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 粘膜にはベンザルコニウム塩化物液（逆性石鹸）が使用でき、鋼製小物には高圧蒸気滅菌が適切である。手指には次亜塩素酸ナトリウムは刺激が強く不適。ホルムアルデヒドは発がん性があり壁面消毒には不適。腹腔鏡に乾熱滅菌は耐熱性の問題で不適切である。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am024 | clinical_eng | 2020 | 24 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 機能検査 | 2 | 心電図について誤っているのはどれか。 | P波は心房筋の興奮を表す。 | PQ時間の延長は洞結節の障害を表す。 | QRS波は心室筋の興奮を表す。 | ST部分の下降は心筋虚血の指標である。 | T波は心室筋が興奮から回復する時期に現れる。 | B | PQ時間の延長は房室結節（房室伝導）の障害を示すものであり、洞結節の障害ではない。洞結節の障害は洞不全症候群として現れる。P波は心房筋興奮、QRS波は心室筋興奮、ST下降は心筋虚血、T波は心室筋の再分極を表すのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am025 | clinical_eng | 2020 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | IgE抗体が関与するアレルギー反応はどれか。 | アナフィラキシーショック | 血液型不適合輸血に伴う拒絶反応 | 過敏性肺臓炎 | 臓器移植に伴う拒絶反応 | ツベルクリン反応 | A | IgE抗体が関与するのはI型（即時型）アレルギー反応であり、アナフィラキシーショックが代表的である。血液型不適合輸血はII型、過敏性肺臓炎はIII型、臓器移植拒絶反応とツベルクリン反応はIV型（遅延型）アレルギーに分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am026 | clinical_eng | 2020 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | トランスデューサが備えるべき特性でないのはどれか。 | 測定対象に対する選択性が良いこと。 | 測定すべき範囲内で直線性が保たれていること。 | 測定対象のもつ信号の応答速度に対応できること。 | 生体に結合したとき低侵襲であること。 | 信号対雑音比を小さくできること。 | E | トランスデューサは信号対雑音比（S/N比）を大きくすることが望ましい。S/N比が小さいと雑音に埋もれ正確な計測ができない。選択性、直線性、応答速度、低侵襲性はいずれもトランスデューサが備えるべき特性である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am027 | clinical_eng | 2020 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 心電図を標準の速さで記録したとき、PQ間隔が5mmの時のPQ時間［s］はどれか。 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | C | 心電図の標準記録速度は25mm/sである。PQ間隔5mmの場合、PQ時間=5mm÷25mm/s=0.2秒となる。正常PQ時間は0.12〜0.20秒であり、0.2秒は正常上限に相当する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am028 | clinical_eng | 2020 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 筋電計の構成要素でないのはどれか。 | 加算平均装置 | 針電極 | 電気刺激装置 | 音刺激装置 | スピーカ | D | 筋電計の構成要素には針電極、電気刺激装置、加算平均装置、スピーカ（筋電図の音響モニタリング用）が含まれる。音刺激装置は聴性脳幹反応（ABR）検査などの聴覚系検査で使用するものであり、筋電計の構成要素ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am029 | clinical_eng | 2020 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | 心拍出量の計測ができないのはどれか。 | 熱希釈法 | 色素希釈法 | 脈波伝搬速度法 | 超音波断層法 | 血圧波形解析法 | C | 心拍出量の計測法には熱希釈法、色素希釈法、超音波断層法（ドプラ法）、血圧波形解析法がある。脈波伝搬速度法は動脈硬化の指標として用いられ、心拍出量の計測には利用できない。脈波伝搬速度は血管壁の硬さに依存する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am030 | clinical_eng | 2020 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。 | 経皮的に測定したPtcCO<sub>2</sub>は動脈血のPaCO<sub>2</sub>よりも低くなる。 | 経皮的に測定したPtcO<sub>2</sub>は動脈血のPaO<sub>2</sub>よりも高くなる。 | 計測皮膚面を42～44℃に加温する。 | 計測には脈波信号が必要である。 | 新生児には使用できない。 | C | 経皮的血液ガス分圧測定装置は計測皮膚面を42〜44℃に加温して毛細血管の血流を増加させ動脈血化する。PtcCO2はPaCO2より高値、PtcO2はPaO2より低値となる。脈波信号は不要で、新生児に適した非侵襲的モニタリング法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am031 | clinical_eng | 2020 | 31 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 a．脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きい。 b．高い周波数を用いることで深部臓器の観察が可能になる。 c．Aモードでは断層像が得られる。 d．連続波ドプラ計測では血流の速度分布が得られる。 e．造影剤としてマイクロバブルが用いられている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 脂肪より肝臓の方が音響インピーダンスが大きいのは正しい。造影剤としてマイクロバブルが用いられるのも正しい。高い周波数は分解能は高いが減衰が大きく深部観察には不適。Aモードは振幅表示で断層像はBモード。連続波ドプラでは速度分布（距離分解能）は得られない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am032 | clinical_eng | 2020 | 32 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | ラジオアイソトープを用いた医用画像装置について正しいのはどれか。 a．X線CTに比べ空間分解能が高い。 b．放射性核種から放出されるベータ線を検出し画像化している。 c．FDG-PETの撮影では糖代謝情報が得られる。 d．SPECTは脳血流分布を観察できる。 e．PETの撮影には施設内にサイクロトロンの設置が必要である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | FDG-PETでは糖代謝情報が得られ、SPECTで脳血流分布を観察でき、PETにはサイクロトロンが必要である。RI画像はX線CTに比べ空間分解能は低い。PET/SPECTではガンマ線（消滅放射線含む）を検出しベータ線ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am033 | clinical_eng | 2020 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 2 | 電流が直接作用する治療はどれか。 | ECMO | ESWL | IABP | ICD | PTCA | D | ICDは植込み型除細動器であり、電流（電気ショック）を直接心臓に作用させて致死的不整脈を停止させる。ECMOは体外膜型酸素化、ESWLは衝撃波結石破砕、IABPは大動脈内バルーンパンピング、PTCAは経皮的冠動脈形成術であり、いずれも電流の直接作用ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am034 | clinical_eng | 2020 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスについて正しいのはどれか。 a．バイポーラ電極は対極板が必要である。 b．凝固にはバースト波を用いる。 c．身体の部分同士の接触が分流熱傷の原因となる。 d．ペースメーカ障害の原因となる。 e．出力電力の増加に伴い対極板の必要面積は減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスではバースト波で凝固を行い、身体部分同士の接触は分流熱傷の原因となり、ペースメーカ障害の原因となる。バイポーラ電極は対極板不要（モノポーラが必要）。出力電力増加に伴い対極板面積は増やす必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am035 | clinical_eng | 2020 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | ESWLについて正しいのはどれか。 | 膀胱結石治療の第一選択である。 | 伝搬経路に存在する動脈瘤にも安全である。 | X線照準方式は腸管ガスの影響を受ける。 | 水中放電方式では球の中心に衝撃波が集束する。 | 電磁板方式では音響レンズが使用される。 | E | ESWLの電磁板方式では音響レンズを使用して衝撃波を集束させる。膀胱結石は内視鏡的砕石が第一選択。動脈瘤が経路にある場合は禁忌。X線照準方式は腸管ガスの影響を受けにくく、超音波照準方式が影響を受ける。水中放電方式では楕円反射体の焦点に集束する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am036 | clinical_eng | 2020 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 輸液ポンプについて正しいのはどれか。 | 微量薬液を高い定常性で送れるのはペリスタルティック方式である。 | 流量制御型の方が滴数制御型よりも流量の精度が高い。 | シリンジ型で起きるサイフォニング現象では、薬液がシリンジへ逆流する。 | ペリスタルティック方式の場合、輸液セットのクレンメを機器本体よりも上につける。 | JISでは輸液ポンプの精度は設定値に対して誤差が±15％以内と規定されている。 | B | 流量制御型は輸液ポンプのチューブを直接制御するため滴数制御型より流量精度が高い。微量薬液の高精度投与にはシリンジポンプが適する。サイフォニング現象は薬液が患者側へ過剰流入する現象。ペリスタルティック方式ではクレンメは機器より下流につける。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am037 | clinical_eng | 2020 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置について正しいのはどれか。 a．5～10mmの振幅で先端が振動する。 b．55kHz前後の振動を用いる。 c．凝固温度はレーザメスよりも低温である。 d．対極板が必要である。 e．内視鏡外科手術での使用は禁忌である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 超音波凝固切開装置は55kHz前後の超音波振動を用いる。凝固温度は約80℃程度でレーザメス（数百℃以上）より低温である。振幅は50〜100μm程度であり5〜10mmではない。対極板は不要で、内視鏡外科手術で広く使用されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am038 | clinical_eng | 2020 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | ハイパーサーミアについて正しいのはどれか。 a．腫瘍組織の血流量は温度に比例して増加する。 b．マイクロ波加温は深部加温に適する。 c．超音波加温はガスの多い臓器に適する。 d．誘電型加温は脂肪層の発熱が大きい。 e．誘電型装置の電極パッドには冷却水を灌流する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | ハイパーサーミアでは誘電型加温は脂肪層の発熱が大きく、電極パッドには冷却水を灌流して皮膚を保護する。腫瘍組織は正常組織と異なり温度上昇に伴う血流増加が乏しい。マイクロ波は表在加温、超音波はガスの多い臓器に不適である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am039 | clinical_eng | 2020 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 2 | 臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。 | 動脈留置カテーテルからの採血 | 人工呼吸器の運転条件の設定 | 人工呼吸中の気管吸引による喀痰除去 | 血液浄化装置の先端部の内シャントへの穿刺 | ペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続 | E | 臨床工学技士法ではペースメーカ植込み時のジェネレータと電極リードの接続は医師の業務であり、臨床工学技士の業務には含まれない。動脈留置カテーテルからの採血、人工呼吸器の条件設定、気管吸引、血液浄化装置の穿刺は臨床工学技士が行える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am040 | clinical_eng | 2020 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 2 | JIS T 1022における無停電非常電源のコンセント外郭の色はどれか。 | 白 | 赤 | 緑 | 茶 | 灰 | C | 図を参照。JIS T 1022では無停電非常電源のコンセント外郭は緑色と規定されている。一般非常電源は赤色、商用電源は白色である。無停電非常電源は瞬時停電も許容されない生命維持装置等に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am041 | clinical_eng | 2020 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図のMDで電圧測定器の表示値が50mVを示した。漏れ電流値はどれか。 | 0.5μA | 5μA | 50μA | 0.5mA | 5mA | C | 図を参照。MD（人体インピーダンスモデル）は1kΩの抵抗で構成される。電圧測定器が50mVを示した場合、漏れ電流=50mV÷1kΩ=50μAとなる。漏れ電流の測定ではMDの抵抗値と測定電圧から電流を算出する。 | True | 2020_ce_20_am041.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am042 | clinical_eng | 2020 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | JIS T 0601-1における単一故障状態はどれか。 a．追加保護接地線の断線 b．3Pプラグの接地ピンの折損 c．電源導線のいずれか1本の断線 d．SIP/SOPへの外部電圧の印加 e．F形装着部の患者接続部への外部電圧印加 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。JIS T 0601-1における単一故障状態には、3Pプラグの接地ピンの折損と電源導線のいずれか1本の断線が含まれる。追加保護接地線の断線は正常状態でも考慮される。SIP/SOPへの外部電圧印加やF形装着部への外部電圧印加も単一故障状態に含まれるが、本問ではb,cが正答の組合せとなっている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am043 | clinical_eng | 2020 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 図で示した医療ガス配管設備（JIS T 7101）は二酸化炭素のアウトレットである。識別色はどれか。 | だいだい | 緑 | 黄 | 青 | 黒 | A | 図を参照。JIS T 7101では二酸化炭素の医療ガス配管設備の識別色は「だいだい（橙）」と規定されている。酸素は緑、空気は黄、笑気は青、窒素は黒、吸引は黒である。アウトレットの形状も各ガスで異なりピン方式で誤接続を防止する。 | True | 2020_ce_20_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am044 | clinical_eng | 2020 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 3 | 信頼度r＝0.3の要素を4個並列に結合した系の全体の信頼度はどれか。 | 0.01 | 0.24 | 0.6 | 0.76 | 0.99 | D | 並列系の信頼度は1−（1−r）^n=1−（1−0.3）^4=1−0.7^4=1−0.2401=0.7599≒0.76となる。並列結合では要素が1つでも動作すればシステムが機能するため、要素数が増えるほど全体の信頼度は向上する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am045 | clinical_eng | 2020 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 2 | 医用電気機器が他からの電磁的な妨害に耐える能力を示すのはどれか。 | EMC | EMI | ESD | immunity | emission | D | immunity（イミュニティ）は電磁的妨害に対する耐性を示す。EMCは電磁両立性（emissionとimmunityの総称）、EMIは電磁妨害、ESDは静電気放電を意味する。emissionは機器が発する電磁妨害のことである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am046 | clinical_eng | 2020 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 真空中に1C（クーロン）の点電荷Aと2Cの点電荷Bが1mの距離で存在する。正しいのはどれか。 | Bの受ける力は、Aの受ける力の2倍である。 | Bの受ける力の方向は、A、Bを結ぶ直線に垂直である。 | A、B間の距離を0.5mにすると、Bの受ける力は2倍になる。 | Aの電荷量を2倍にすると、A及びBの受ける力は2倍になる。 | A及びBの電荷量を両方とも2倍にしても、Aの受ける力は変わらない。 | D | クーロンの法則より、二つの点電荷間に働く力はF=kQ1Q2/r^2である。作用・反作用の法則により、AとBが受ける力の大きさは等しい。Aの電荷を2倍にするとF'=k×2Q1×Q2/r^2=2Fとなり、A・B双方の受ける力が2倍になる。距離0.5mでは4倍になる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am047 | clinical_eng | 2020 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 磁気の性質について正しいのはどれか。 | 無限に長いソレノイドでは内部の磁束密度は一様である。 | 有限長のソレノイドでは外部に一様な磁界が存在する。 | 一回巻き円形コイルの中心における磁界の大きさは、円形コイルの半径の2乗に反比例する。 | 直線電流によって生じる磁界の大きさは、電流からの距離の2乗に反比例する。 | 永久磁石に使用する磁性体の比透磁率は約1である。 | A | 図を参照。無限に長いソレノイド内部の磁束密度は一様であるのは正しい。有限長ソレノイドの外部磁界は一様ではない。円形コイル中心の磁界は半径に反比例。直線電流の磁界は距離に反比例（2乗ではない）。永久磁石の比透磁率は数百〜数千である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am048（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2020 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図の回路でキルヒホッフの法則を用いた解法について誤っているのはどれか。 | 図の回路には三つの閉回路がある。 | a点の電位は起電力E<sub>2</sub>とR<sub>2</sub>両端の電圧降下との差となる。 | a点に流れ込む電流とa点から流れ出す電流の和は等しい。 | 一つの閉回路に含まれる電圧降下の大きさと起電力の大きさは等しい。 | 一つの閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負は変わる。 | E | 図を参照。キルヒホッフの法則では閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負が変わるのは正しい特徴であり、誤りとは言えない（不備問題）。キルヒホッフの第一法則は節点での電流の保存、第二法則は閉回路での電圧の総和がゼロであることを示す。 | True | 2020_ce_20_am048（不備問題複数回答）.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am049 | clinical_eng | 2020 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 20℃の水100gが入った保温ポットに電気抵抗42Ωのニクロム線を入れて直流1Aを10秒間通電した。水の温度上昇［℃］はどれか。 ただし、比熱を4.2J・g-1・K-1とする。 | 1 | 4.2 | 10 | 18 | 42 | A | 図を参照。ジュール熱Q=I^2×R×t=1^2×42×10=420J。水の温度上昇ΔT=Q/(m×c)=420/(100×4.2)=1℃。ニクロム線で発生した熱がすべて水に吸収されると仮定すると、水温は20℃から21℃に上昇し、温度上昇は1℃である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am050 | clinical_eng | 2020 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の正弦波交流波形において、電圧波形v（実線）と電流波形i（点線）の位相差（角度）はπ/3 radである。有効電力［W］はどれか。 | 5 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | C | 図を参照。正弦波交流の有効電力P=Vrms×Irms×cosφである。波形から振幅を読み取り実効値を求め、位相差π/3 radのcosφ=cos60°=0.5を用いて計算する。P=Vrms×Irms×0.5=12.5Wとなる。 | True | 2020_ce_20_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am051 | clinical_eng | 2020 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 4 | 図は、電源として用いられるAC-DCコンバータの構成例を示したものである。 （ア），（イ），（ウ），（エ），（オ），（カ）内に入れるべき語句の正しい順番はどれか。 | 変圧器→平滑回路→整流回路→インバータ→平滑回路→整流回路 | インバータ→整流回路→平滑回路→変圧器→整流回路→平滑回路 | インバータ→平滑回路→整流回路→変圧器→平滑回路→整流回路 | 整流回路→平滑回路→インバータ→変圧器→整流回路→平滑回路 | 平滑回路→整流回路→インバータ→変圧器→平滑回路→整流回路 | D | 図を参照。AC-DCコンバータ（スイッチング電源）の構成は、商用交流→整流回路→平滑回路→インバータ（高周波交流化）→変圧器→整流回路→平滑回路の順である。まず交流を直流に変換し、インバータで高周波交流に変換後、変圧器で変圧し再度整流・平滑する。 | True | 2020_ce_20_am051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am052 | clinical_eng | 2020 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 a．ホール効果が大きい半導体は磁気センサに利用される。 b．ダイオードのアノードにカソードよりも高い電圧を加えると電流は順方向に流れる。 c．p形半導体の多数キャリアは電子である。 d．MOSFETの入力インピーダンスはバイポーラトランジスタに比べて小さい。 e．金属の導電率は温度が高くなると増加する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ホール効果が大きい半導体は磁気センサに利用される（a正）。ダイオードのアノード電位がカソードより高いと順方向電流が流れる（b正）。p形半導体の多数キャリアは正孔で電子ではない。MOSFETの入力インピーダンスはバイポーラより大きい。金属の導電率は高温で減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am053 | clinical_eng | 2020 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | LEDについて正しいのはどれか。 a．発光強度は流した電流に比例する。 b．2つの端子に極性はない。 c．発光効率は白熱電球と同等である。 d．発光波長は使用する半導体材料により異なる。 e．電流と電圧の関係は指数関数にしたがう。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 図を参照。LEDの発光強度は電流に比例し（a正）、発光波長は半導体材料で決まり（d正）、電流-電圧特性は指数関数に従う（e正）。LEDにはアノード・カソードの極性がある。発光効率は白熱電球より大幅に高い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am054 | clinical_eng | 2020 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路の電圧利得が20dBであるとき、R［kΩ］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | C | 図を参照。電圧利得20dBは電圧比10倍を意味する。反転増幅回路の利得=R/R1（R1は入力抵抗）として、図の回路定数から計算するとR=5kΩとなる。20dB=20log10(Vo/Vi)よりVo/Vi=10である。 | True | 2020_ce_20_am054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am055 | clinical_eng | 2020 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路について正しいのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。理想演算増幅器の回路解析では、仮想短絡（反転入力端子と非反転入力端子の電位が等しい）と入力端子に電流が流れ込まないという2つの条件を用いて解く。回路構成から出力電圧の式を導出する。 | True | 2020_ce_20_am055.jpg;2020_ce_20_am055_2.jpg;2020_ce_20_am055_3.jpg;2020_ce_20_am055_4.jpg;2020_ce_20_am055_5.jpg;2020_ce_20_am055_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am056 | clinical_eng | 2020 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路に対応する表はどれか。 ただし、表中のLは回路内で0V、Hは5Vの電圧に対応するものとする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。論理回路の真理値表を求めるには、各入力の組合せに対して回路を追跡し出力を決定する。LはLow（0V）、HはHigh（5V）に対応し、論理ゲートの種類（AND、OR、NOT等）に応じて出力が決まる。 | True | 2020_ce_20_am056.jpg;2020_ce_20_am056_2.jpg;2020_ce_20_am056_3.jpg;2020_ce_20_am056_4.jpg;2020_ce_20_am056_5.jpg;2020_ce_20_am056_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am057 | clinical_eng | 2020 | 57 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 振幅変調について誤っているのはどれか | 搬送波に正弦波が用いられる。 | 占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まる。 | 半波整流回路で復調できる。 | 変調度は1以下に設定する。 | 周波数変調に比べ雑音に強い。 | E | 振幅変調（AM）は周波数変調（FM）に比べ雑音に弱いのが欠点であり、「雑音に強い」は誤り。搬送波に正弦波を用い、占有帯域幅は変調波の周波数成分で決まり、半波整流回路で復調でき、変調度は1以下に設定するのはいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am058 | clinical_eng | 2020 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | 画像処理に特化して設計された装置はどれか。 | GPU（Graphics Processing Unit） | VGA（Video Graphics Array） | ALU（Arithmetic Logic Unit） | MMU（Memory Management Unit） | GUI （Graphical User Interface） | A | GPUは画像処理に特化したプロセッサであり、大量の並列演算を高速に処理できる。VGAはビデオ表示規格、ALUは算術論理演算装置（CPUの一部）、MMUはメモリ管理ユニット、GUIはグラフィカルユーザインタフェース（概念）であり、いずれも装置そのものではないか画像処理特化ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am059 | clinical_eng | 2020 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 情報セキュリティは機密性、完全性、可用性の3つの基本概念で整理できる。可用性を高めるのはどれか。 | 電子署名の使用 | 2段階認証の使用 | ファイルの暗号化 | ハードウェアの二重化 | 廃棄メディアの細断処理 | D | 可用性とはシステムが必要な時に利用可能であることを指す。ハードウェアの二重化は障害時にも稼働を継続でき可用性を高める。電子署名は完全性、2段階認証は機密性、ファイル暗号化は機密性、メディア細断は機密性の確保に寄与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am060 | clinical_eng | 2020 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 非可逆圧縮が使用されるのはどれか。 a．音声データ b．静止画データ c．動画データ d．機械語コード e．テキストデータ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 非可逆圧縮は元のデータを完全に復元できない代わりに高い圧縮率を実現する。音声データ（MP3等）、静止画データ（JPEG等）、動画データ（MPEG等）で使用される。機械語コードやテキストデータは1ビットの変化でも意味が変わるため非可逆圧縮は使用できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am061 | clinical_eng | 2020 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2進数01010101を3倍した2進数はどれか。 | 10000000 | 10101010 | 10101101 | 11101110 | 11111111 | E | 2進数01010101は10進数で85である。85×3=255であり、255の2進数表現は11111111（8ビット全て1）である。2進数の乗算は各桁のシフト加算で計算でき、01010101×11=01010101+10101010=11111111となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am062 | clinical_eng | 2020 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 帯域が1～100Hzのアナログ信号をサンプリングするとき、エイリアシングを起こさないサンプリング間隔の最大値［ms］はどれか。 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | C | 図を参照。ナイキストの定理より、エイリアシングを防ぐにはサンプリング周波数は信号の最高周波数の2倍以上必要。最高周波数100Hzなので最低サンプリング周波数は200Hz。サンプリング間隔の最大値=1/200=0.005秒=5msとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am063 | clinical_eng | 2020 | 63 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | C | 図を参照。ブロック線図やシステムの伝達関数に関する計算問題である。与えられた図の構成要素から伝達関数を求め、フィードバック系の場合はG/(1+GH)の公式を適用する。計算結果は6となる。 | True | 2020_ce_20_am063.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am064 | clinical_eng | 2020 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 加温加湿器と比較して人工鼻が優れているのはどれか。 a．死腔がない。 b．気道出血時に適する。 c．過剰加湿にならない。 d．細菌汚染が少ない。 e．ネブライザとの併用に適する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 人工鼻は加温加湿器と比べ、過剰加湿にならない（c正）点と細菌汚染が少ない（d正）点で優れている。人工鼻はフィルタとして作用し細菌の通過を防ぐ。死腔は人工鼻の方が大きい。気道出血時やネブライザ併用時は人工鼻の使用は推奨されない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am065 | clinical_eng | 2020 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | カプノメータについて誤っているのはどれか。 | 肺胞死腔があると呼気終末二酸化炭素分圧は上昇する。 | 二酸化炭素の赤外線吸収を応用している。 | 呼吸ガスの二酸化炭素分圧を測定する。 | メインストリーム方式ではアダプタの死腔が大きい。 | カプノグラムでの波形低下は回路のリークを示唆する。 | A | カプノメータで肺胞死腔があると呼気終末CO2分圧は低下する（上昇ではない）。肺胞死腔ではガス交換が行われないためCO2が希釈される。CO2の赤外線吸収を応用し呼吸ガスのCO2分圧を測定する。メインストリーム方式のアダプタ死腔やリークの波形変化に関する記述は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am066 | clinical_eng | 2020 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 気管吸引について正しいのはどれか。 a．人工呼吸器装着中は時間を決めて行う。 b．人工呼吸器装着中は換気量や気道内圧が効果の指標となる。 c．1回の吸引操作で10秒以上の陰圧はかけない。 d．重篤な低酸素血症は絶対的禁忌である。 e．滅菌手袋を使用しなければならない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 気管吸引では人工呼吸器装着中の換気量や気道内圧が効果の指標となり（b正）、1回の吸引操作で10秒以上の陰圧をかけない（c正）。時間を決めて定期的に行うのではなく必要時に行う。重篤な低酸素血症は相対的禁忌。清潔手袋で可だが必ずしも滅菌手袋は不要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am067 | clinical_eng | 2020 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 在宅での非侵襲的陽圧換気（NPPV）について正しいのはどれか。 a．気管切開孔に接続して用いる。 b．喀痰量が多くても用いることができる。 c．対象疾患として慢性閉塞性肺疾患（COPD）が最も多い。 d．重度の睡眠時無呼吸症候群では用いられる。 e．1万例以上の症例において用いられている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 在宅NPPVの対象疾患としてCOPDが最も多く（c正）、重度の睡眠時無呼吸症候群でも用いられ（d正）、1万例以上で使用実績がある（e正）。NPPVはマスクを介して使用し気管切開孔には接続しない。喀痰量が多い場合はNPPVの適応外である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am068 | clinical_eng | 2020 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 酸素療法の安全対策として正しいのはどれか。 a．慢性閉塞性肺疾患（COPD）の急性増悪時にはCO2ナルコーシスの危険がある。 b．90％の酸素濃度で酸素中毒をきたす危険はない。 c．酸素は可燃性ガスである。 d．酸素ボンベは高温・直射日光を避けた場所に保管する。 e．液体酸素が漏れた場合、凍傷などを起こす危険性がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | COPDの急性増悪時には高濃度酸素投与でCO2ナルコーシスの危険がある（a正）。高濃度酸素で酸素中毒のリスクがあり90%でも危険。酸素は支燃性ガスで可燃性ではない。酸素ボンベは高温・直射日光を避けて保管する（d正）。液体酸素漏れは凍傷の危険がある（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am069 | clinical_eng | 2020 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 正しいのはどれか。 a．ローラポンプは回転数と流量が比例する。 b．ローラポンプは溶血の原因とならない。 c．遠心ポンプは流量計を必要としない。 d．遠心ポンプは容積型ポンプである。 e．遠心ポンプは回路破裂の危険がない。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | ローラポンプは回転数と流量が比例する定量型ポンプであり（a正）、遠心ポンプは回路破裂の危険がない非容積型ポンプである（e正）。ローラポンプはチューブ圧閉により溶血を生じうる。遠心ポンプは流量計が必要であり、遠心力型（非容積型）ポンプである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am070 | clinical_eng | 2020 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 2 | 人工心肺において、成人の至適灌流量［mL/分/kg］はどれか。 | 10～20 | 30～40 | 60～80 | 120～140 | 160～200 | C | 人工心肺における成人の至適灌流量は体重あたり60〜80mL/分/kgとされている。体表面積あたりでは2.2〜2.6L/分/m²に相当する。適切な灌流量は末梢組織への十分な酸素供給を確保するために重要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am071 | clinical_eng | 2020 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 低体温体外循環に伴う生体の変化で誤っているのはどれか。 | 出血傾向を来しやすい。 | 動脈圧が低下する。 | 心房細動になりやすい。 | 脳血流を維持するautoregulationが働く。 | 高カリウム血症になりやすい。 | E | 低体温体外循環では低カリウム血症になりやすい（高カリウム血症は誤り）。低体温によりカリウムが細胞内にシフトする。出血傾向、動脈圧低下、心房細動のなりやすさ、脳血流の自動調節（autoregulation）の維持はいずれも正しい病態変化である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am072 | clinical_eng | 2020 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中に血中カリウム濃度の上昇につながるのはどれか。 a．赤血球液充填 b．カルシウム投与 c．インスリン投与 d．フロセミド投与 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 赤血球液（MAP血）には保存液中のカリウムが蓄積しており充填により血中K+が上昇する（a正）。代謝性アシドーシスではH+が細胞内に入りK+が細胞外に出るため高カリウムとなる（e正）。カルシウム投与は直接K+に影響しにくい。インスリンとフロセミドはK+を低下させる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am073 | clinical_eng | 2020 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 4 | ECMOについて正しいのはどれか。 a．動脈-静脈ECMO方式が主流である。 b．心機能の低下が高度の場合には静脈-静脈バイパスを採用する。 c．静脈-動脈ECMOでは高流量になるほど左心室の後負荷は減少する。 d．静脈-静脈ECMOでは送血と脱血の間の再循環が生じうる。 e．PCPSと静脈-動脈ECMOは同じ回路構成である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | V-V ECMOでは送血と脱血間の再循環が生じうる（d正）。PCPSとV-A ECMOは同じ回路構成である（e正）。現在はV-V方式が呼吸補助の主流で、A-V方式ではない。心機能低下高度の場合はV-A バイパスを採用する。V-A ECMOでは高流量で左室後負荷は増加する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am074 | clinical_eng | 2020 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析によって積極的に除去すべき成分はどれか。 a．アミノ酸 b．尿 素 c．リ ン d．β2-ミクログロブリン e．アルブミン | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 血液透析で積極的に除去すべき成分は尿素（尿毒症物質）、リン（高リン血症予防）、β2-ミクログロブリン（アミロイドーシス予防）である。アミノ酸とアルブミンは生体に必要な成分であり除去すべきではない。透析膜の選択ではアルブミン漏出を最小限にする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am075 | clinical_eng | 2020 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の回路構成として適切でないのはどれか。 | 中空糸型ダイアライザ内で血液と透析液を並流になるよう流した。 | 抗凝固薬注入ラインを血液ポンプの下流側に設置した。 | 生理食塩液の注入ラインを血液ポンプの上流側に設置した。 | 返血側ドリップチャンバ上部から圧ラインを引いた。 | 返血側ドリップチャンバの下流側に気泡検知器を設置した。 | A | 血液透析では血液と透析液を対向流（向流）で流すのが効率的であり、並流は適切でない。抗凝固薬は血液ポンプ上流（脱血側）に設置する。生食注入ラインは上流側、返血側チャンバから圧ラインを引き、気泡検知器は返血側チャンバ下流に設置するのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am076 | clinical_eng | 2020 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 2 | 液の補充を必要としない治療はどれか。 | 血液濾過（HF） | 単純血漿交換（Pex） | 血液透析濾過（HDF） | 体外限外濾過法（ECUM） | 二重濾過血漿分離交換法（DFPP） | D | 体外限外濾過法（ECUM）は血液から水分のみを除去する方法で、補充液は不要である。血液濾過（HF）は大量の濾液を除去するため補充液が必要。単純血漿交換やDFPPは血漿を除去するため置換液が必要。HDFも同様に補充液を必要とする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am077 | clinical_eng | 2020 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 腎性貧血の治療薬として用いられるのはどれか。 | 活性型ビタミンD | カルシウム拮抗薬 | カルシウム受容体作動薬 | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン | アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | D | 腎性貧血は腎臓でのエリスロポエチン産生低下が主因であり、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（rHuEPO）が治療薬として用いられる。活性型ビタミンDは骨代謝異常、Ca拮抗薬は高血圧、Ca受容体作動薬は二次性副甲状腺機能亢進症、ACE阻害薬は高血圧に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am078 | clinical_eng | 2020 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 不均衡症候群の対処法として誤っているのはどれか。 | 血液流量を低く設定する。 | マンニトールを点滴する。 | 短時間頻回透析を行う。 | 低ナトリウム透析液を使用する。 | 小面積のダイアライザを使用する。 | D | 不均衡症候群は急激な溶質除去による浸透圧差で脳浮腫が生じる病態である。低ナトリウム透析液は浸透圧差を増大させるため不均衡症候群の対処法としては誤り。血液流量低下、マンニトール投与、短時間頻回透析、小面積ダイアライザ使用は緩やかな溶質除去に有効。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am079 | clinical_eng | 2020 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析中に常時監視すべき項目はどれか。 a．気泡混入 b．血漿浸透圧 c．透析液エンドトキシン濃度 d．透析液圧 e．漏 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液透析中に常時監視すべき項目は気泡混入（a正）、透析液圧（d正）、漏血（e正）である。血漿浸透圧は常時監視項目ではなく定期検査項目。透析液エンドトキシン濃度は定期的な水質管理で測定するもので常時監視ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am080 | clinical_eng | 2020 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 力［N］をSI基本単位で表したのはどれか。 | kg | kg/m<sup>2</sup> | kg/m<sup>3</sup> | kg・m/s<sup>2</sup> | kg・m/s<sup>3</sup> | D | 図を参照。力Nのsi基本単位はkg・m/s²である。ニュートンの第二法則F=maより、質量[kg]×加速度[m/s²]=力[N]=kg・m/s²となる。kg単独は質量、kg/m²やkg/m³は密度関連、kg・m/s³はワット[W]の基本単位表記である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am081 | clinical_eng | 2020 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | 図のように円柱を軸方向に引っ張った際に生じる横ひずみを表すのはどれか。 ただし、破線が変形前、実線が変形後の円柱である。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。円柱を軸方向に引っ張ると軸方向に伸び、横方向（径方向）に縮む。横ひずみは直径の変化量を元の直径で割ったもので、ε横=(d-d')/dで表される。ポアソン比は横ひずみ/縦ひずみで定義される。 | True | 2020_ce_20_am081.jpg;2020_ce_20_am081_2.jpg;2020_ce_20_am081_3.jpg;2020_ce_20_am081_4.jpg;2020_ce_20_am081_5.jpg;2020_ce_20_am081_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am082 | clinical_eng | 2020 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 円管の中を粘性流体が層流で流れている。同じレイノルズ数になるのはどれか。 a．平均流速0.5倍、円管の長さ2倍 b．粘性率2倍、円管の長さ0.5倍 c．平均流速2倍、円管の内径2倍 d．平均流速0.25倍、円管の内径4倍 e．粘性率2倍、円管の内径2倍 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | レイノルズ数Re=ρvd/μ（ρ:密度、v:平均流速、d:管内径、μ:粘性率）である。粘性率2倍・内径2倍の場合Re'=ρv(2d)/(2μ)=ρvd/μ=Reで変化なし。管の長さはレイノルズ数に関与しない。平均流速0.25倍・内径4倍でもRe'=ρ(0.25v)(4d)/μ=Reで同じ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am083 | clinical_eng | 2020 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 正しいのはどれか。 a．動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。 b．血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。 c．血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。 d．大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。 e．動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 動脈血圧のピーク値は末梢に行くほど増大する（a正）。血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する（ポアズイユの法則、b正）。血管石灰化で壁が硬くなると脈波伝搬速度は増加する（c正）。大動脈では動圧は静圧に比べ非常に小さい。動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は低下する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am084 | clinical_eng | 2020 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 20℃で体積1000Lの物体を75℃まで温める。この物体の体膨張係数が0.0036K-1であるとき、温まった物体の体積［L］に一番近いのはどれか。 ただし、圧力は一定とする。 | 200 | 270 | 1200 | 1270 | 1340 | C | 体膨張による体積変化はΔV=V₀×β×ΔTで計算される。ΔV=1000×0.0036×(75-20)=1000×0.0036×55=198L。温まった物体の体積=1000+198=1198L≒1200Lとなる。体膨張係数が小さいため線形近似が成り立つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am085 | clinical_eng | 2020 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 4 | 生体組織の受動的電気特性について正しいのはどれか。 a．導電率は周波数とともに増加する。 b．α分散は水分子の緩和現象に起因する。 c．皮下脂肪の導電率は筋組織よりも高い。 d．骨格筋は異方性を示す。 e．インピーダンスは非線形性を示す。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 生体組織の導電率は周波数とともに増加する（a正）。骨格筋は線維方向で異方性を示す（d正）。インピーダンスは非線形性を示す（e正）。α分散はイオンの界面分極に起因し水分子の緩和ではない（β分散がタンパク質、γ分散が水）。皮下脂肪の導電率は筋組織より低い。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am086 | clinical_eng | 2020 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 2 | 生体軟組織について誤っているのはどれか。 | 皮膚組織は粘弾性体である。 | 弾性線維はコラーゲンからなる。 | ポアソン比は0.5程度である。 | 弾性要素と粘性要素の直並列モデルで表せる。 | 外力を負荷すると時間とともにひずみが増加する。 | B | 弾性線維はエラスチンからなり、コラーゲンからなるのは膠原線維（コラーゲン線維）である。皮膚組織は粘弾性体であり、ポアソン比は0.5程度（非圧縮性に近い）。弾性要素と粘性要素の直並列モデル（フォークトモデル等）で表現でき、クリープ現象を示す。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am087 | clinical_eng | 2020 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の磁気特性 | 2 | 生体の磁気特性について誤っているのはどれか。 | 生体の比透磁率は5000程度である。 | 水素の原子核は磁気モーメントをもつ。 | 神経伝導で磁界が発生する。 | 酸素化ヘモグロビンは反磁性体である。 | 脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。 | A | 生体の比透磁率はほぼ1であり5000程度ではない（鉄などの強磁性体が5000程度）。水素原子核は磁気モーメントを持ちMRIの原理となる。神経伝導で微弱な磁界が発生する。酸素化ヘモグロビンは反磁性体、脱酸素化ヘモグロビンは常磁性体である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am088 | clinical_eng | 2020 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 生体組織の光特性について正しいのはどれか。 | UVcは表皮での吸収が大きい。 | 光の波長が短いほど組織深部に浸透する。 | メラニンは紫外光よりも赤外光をよく吸収する。 | 血液は可視光の中で赤色光の吸収が大きい。 | 眼底での可視光の吸収はない。 | A | UVc（短波長紫外線）は表皮での吸収が大きく深部には到達しにくい。波長が長いほど組織深部に浸透する（短いほどではない）。メラニンは紫外光をよく吸収する（赤外光ではない）。血液は可視光の青・緑領域の吸収が大きく赤色光は透過しやすい。眼底でも可視光の吸収はある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am089 | clinical_eng | 2020 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 2 | 医療機器の安全性試験について誤っているのはどれか。 | 溶出物試験が行われる。 | 医療機器安全管理責任者が行う。 | 生物学的試験が行われる。 | 医薬品医療機器等法で規制される。 | 物性試験が行われる。 | B | 医療機器の安全性試験は薬事法（医薬品医療機器等法）で規制され、溶出物試験、生物学的試験、物性試験が行われる。医療機器安全管理責任者は医療機関における医療機器の安全管理を担当する者であり、安全性試験の実施者ではない。試験は製造販売業者の責任で行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_am090 | clinical_eng | 2020 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 化学結合の強さの順番で正しいのはどれか。 | 金属結合＞ファンデルワールス結合＞共有結合 | ファンデルワールス結合＞共有結合＞金属結合 | 共有結合＞ファンデルワールス結合＞金属結合 | 金属結合＞共有結合＞ファンデルワールス結合 | 共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合 | E | 化学結合の強さは共有結合＞金属結合＞ファンデルワールス結合の順である。共有結合は電子の共有による最も強い結合。金属結合は金属元素間の結合。ファンデルワールス結合は分子間力による最も弱い結合である。水素結合はこれらの中間的な強さを持つ。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm001 | clinical_eng | 2020 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 院内感染の標準予防策として正しいのはどれか。 | 患者の常在菌保有率の検査 | 院内感染発生に関する患者説明会の開催 | 電子カルテによる感染症データの一元化 | 院内感染した職員の診療記録の全職員への開示 | 感染リスクの分類に基づく医療器材の消毒滅菌 | E | 標準予防策（スタンダードプリコーション）は感染リスクの分類に基づく医療器材の適切な消毒滅菌を含む。スポルディングの分類でクリティカル・セミクリティカル・ノンクリティカルに分け処理する。常在菌検査、説明会、データ一元化、記録開示は標準予防策の内容ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm002 | clinical_eng | 2020 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 疾病とその原因となる作業との組合せで誤っているのはどれか。 | 難 聴 -- 騒音下での作業 | 眼精疲労 -- VDT作業 | 減圧症 -- 高圧線保守作業 | じん肺 -- 鉱山掘削作業 | 振動障害 -- 削岩機作業 | C | 減圧症は高圧環境から急速に減圧する際に体内溶解ガスが気泡化して生じる疾患であり、潜水作業やケーソン作業が原因となる。高圧線保守作業では減圧症は生じない。難聴−騒音、眼精疲労−VDT作業、じん肺−鉱山掘削、振動障害−削岩機は正しい組合せである。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm003 | clinical_eng | 2020 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 酵素について誤っているのはどれか。 | 触媒の一種である。 | 基質は酵素が作用する物質を示す。 | 体内での至適温度は25℃付近である。 | 酵素ごとの至適pHが存在する。 | タンパク質で構成される。 | C | 体内での酵素の至適温度は体温付近の37℃前後であり、25℃ではない。酵素は生体内触媒としてはたらき、基質は酵素が作用する物質を指す。酵素ごとに至適pHが存在し（例：ペプシンはpH2、トリプシンはpH8）、主にタンパク質で構成される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm004 | clinical_eng | 2020 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 1 | 炎症の5徴に含まれないのはどれか。 | 発 赤 | 発 熱 | 掻痒感 | 疼 痛 | 機能障害 | C | 炎症の5徴は発赤（rubor）、発熱（calor）、腫脹（tumor）、疼痛（dolor）、機能障害（functio laesa）である。掻痒感（かゆみ）は炎症の5徴に含まれない。最初の4徴はケルススが、機能障害はウィルヒョウが追加した。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm005 | clinical_eng | 2020 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞について正しいのはどれか。 a．細胞膜は主にフィブリンで構成される。 b．ゴルジ装置はATP産生を担う。 c．リボゾームはタンパク合成を担う。 d．リソソームは物質を分解処理する。 e．核はDNAを含む。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | リボゾームはタンパク合成を担い（c正）、リソソームは物質を分解処理し（d正）、核はDNAを含む（e正）。細胞膜はリン脂質二重層で構成されフィブリンではない。ゴルジ装置はタンパク質の修飾・分泌に関与しATP産生はミトコンドリアが担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm006 | clinical_eng | 2020 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 呼吸 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 右主気管支は左主気管支よりも短い。 | 中葉は右肺に存在する。 | 肺胞でガス交換が行われる。 | 気管は食道の背側を走行する。 | 胸膜腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれている。 | D | 気管は食道の腹側（前側）を走行するのが正しく、背側（後側）ではない。右主気管支は左より短く太く垂直に近い。中葉は右肺にのみ存在する。肺胞でガス交換が行われ、胸膜腔は壁側胸膜と臓側胸膜に囲まれているのは正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm007 | clinical_eng | 2020 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 3 | 心臓の刺激伝導系と心電図について正しいのはどれか。 a．洞房結節と房室結節の間にヒス束がある。 b．プルキンエ線維は主に心室筋の収縮を担う。 c．P波は心房筋の興奮を表す。 d．心房細動ではP波を認めない。 e．QRS波とともに拡張期が始まる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | プルキンエ線維は心室筋の収縮を担い（b正）、P波は心房筋の興奮を表し（c正）、心房細動ではP波を認めない（d正）。洞房結節と房室結節の間にあるのは心房内伝導路であり、ヒス束は房室結節の下部から心室中隔に延びる。QRS波の開始とともに収縮期が始まる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm008 | clinical_eng | 2020 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | ホルモンと主な産生部位の組合せで適切でないのはどれか。 | プロラクチン -- 副甲状腺 | グルカゴン -- 膵 臓 | 成長ホルモン -- 下垂体 | エリスロポエチン -- 腎 臓 | サイロキシン -- 甲状腺 | A | プロラクチンは下垂体前葉から分泌されるホルモンであり、副甲状腺からではない。副甲状腺からはパラソルモン（PTH）が分泌される。グルカゴン−膵臓、成長ホルモン−下垂体、エリスロポエチン−腎臓、サイロキシン−甲状腺はいずれも正しい組合せ。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm009 | clinical_eng | 2020 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生殖、発生、老化 | 2 | 老化、加齢に伴う変化でないのはどれか。 | クレアチニンクリアランスは低下する。 | 染色体の一部（テロメア）が短くなる。 | 胃酸の分泌は低下する。 | 血圧の調節機能が低下する。 | 蝸牛の有毛細胞が増える。 | E | 加齢に伴い蝸牛の有毛細胞は減少し聴力低下（老人性難聴）を生じる。増えるのは誤り。クレアチニンクリアランス低下、テロメア短縮、胃酸分泌低下、血圧調節機能低下はいずれも加齢に伴う生理的変化として正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm010 | clinical_eng | 2020 | 10 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 創傷治癒 | 2 | 創傷治癒の過程について正しいのはどれか。 | 炎症反応が始まると毛細血管の透過性は亢進する。 | 出血に対しては好中球が凝集し止血する。 | 上皮細胞は受傷直後に創部を覆いつくす。 | 赤血球が肉芽を形成する。 | 血管内皮細胞が壊死組織を貪食する。 | A | 創傷治癒の炎症期では毛細血管の透過性が亢進し血漿成分が組織に漏出する。止血は血小板が凝集して行う（好中球ではない）。上皮細胞は受傷後徐々に増殖し創部を覆う。肉芽は線維芽細胞や毛細血管で形成される。壊死組織の貪食はマクロファージが行う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm011 | clinical_eng | 2020 | 11 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 高齢者の細菌性肺炎の特徴はどれか。 a．意識混濁が起こりやすい。 b．高熱がでやすい。 c．咳症状が顕著である。 d．食事量に変化はない。 e．予後が不良である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 高齢者の細菌性肺炎では意識混濁が起こりやすく（a正）、予後が不良である（e正）。高齢者では典型的な高熱や激しい咳症状が出にくく、食欲低下や活動性低下など非定型的な症状で発症することが多い。免疫力低下や基礎疾患の合併が予後不良の要因となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm012 | clinical_eng | 2020 | 12 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 低血圧に関連する病態はどれか。 a．脱 水 b．アジソン病 c．褐色細胞腫 d．原発性アルドステロン症 e．心タンポナーデ | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 低血圧に関連する病態は脱水（循環血液量減少、a正）、アジソン病（副腎不全によるコルチゾール低下、b正）、心タンポナーデ（心拍出量低下、e正）である。褐色細胞腫はカテコラミン過剰分泌で高血圧、原発性アルドステロン症はアルドステロン過剰で高血圧を呈する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm013 | clinical_eng | 2020 | 13 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 大動脈弁狭窄症について誤っているのはどれか。 | 拡張期雑音を聴取する。 | 失神の原因となる。 | 高齢化とともに増加している。 | 左室肥大を来たす。 | 経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）による治療が増加している。 | A | 大動脈弁狭窄症（AS）は収縮期に大動脈弁が十分に開かないため収縮期雑音を聴取する。拡張期雑音を聴取するのは大動脈弁閉鎖不全症である。ASは失神、狭心痛、心不全の原因となり、高齢化で増加。左室肥大を来たし、TAVIによる治療が普及している。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm014 | clinical_eng | 2020 | 14 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 2 | バセドウ病において低下するのはどれか。 a．食 欲 b．脈拍数 c．体 重 d．甲状腺刺激ホルモン e．甲状腺ホルモン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | バセドウ病では甲状腺ホルモンが過剰分泌され、負のフィードバックにより甲状腺刺激ホルモン（TSH）が低下する（d正）。代謝亢進により体重も低下する（c正）。食欲は亢進し、脈拍数は増加する。甲状腺ホルモンは上昇するため低下は誤り。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm015 | clinical_eng | 2020 | 15 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 発症時に激しい頭痛を伴うことが多いのはどれか。 | アテローム血栓性脳梗塞 | 心原性脳塞栓症 | ラクナ梗塞 | 脳出血 | くも膜下出血 | E | くも膜下出血は発症時に「今までに経験したことのない激しい頭痛」を伴うことが特徴的である。脳動脈瘤の破裂が主因で突然発症する。アテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞は徐々に発症し頭痛は軽度。心原性脳塞栓症は突然発症するが頭痛は必発ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm016 | clinical_eng | 2020 | 16 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | 肺結核症について正しいのはどれか。 | 患者周辺では接触感染予防策を講じる。 | 健常人は感染しても発症しない。 | 喀痰塗抹検査は3日連続で行う。 | 1種類の薬物で治療する。 | 五類感染症に指定されている。 | C | 肺結核症の喀痰塗抹検査は3日連続（3連痰）で行い抗酸菌を検出する。結核は空気感染（飛沫核感染）であり接触感染予防策ではない。健常人でも免疫低下時に発症しうる。治療は多剤併用（イソニアジド、リファンピシン等）で行う。結核は二類感染症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm017 | clinical_eng | 2020 | 17 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 尿路結石の診断や治療適応の判断に用いられない画像検査はどれか。 | 腹部超音波検査 | 単純X線検査 | 点滴静注腎盂造影法 | 腹部CT検査 | 腎動脈造影法 | E | 腎動脈造影法は腎血管性疾患の診断に用いるもので、尿路結石の診断・治療適応判断には通常用いない。腹部超音波検査、単純X線検査、点滴静注腎盂造影法（IVP）、腹部CT検査はいずれも尿路結石の画像診断として広く用いられている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm018 | clinical_eng | 2020 | 18 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 1 | 胃潰瘍の原因となるのはどれか。 | カンジダ | ヘリコバクター・ピロリ菌 | マイコプラズマ | ボツリヌス菌 | ムンプスウイルス | B | 胃潰瘍の主な原因はヘリコバクター・ピロリ菌感染とNSAIDsの使用である。ピロリ菌は胃粘膜に定着しウレアーゼを産生して胃粘膜を障害する。カンジダは真菌感染症、マイコプラズマは肺炎、ボツリヌス菌は食中毒、ムンプスウイルスは流行性耳下腺炎の原因である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm019 | clinical_eng | 2020 | 19 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 1 | 赤血球の破壊亢進に伴う貧血はどれか。 | 鉄欠乏性貧血 | 腎性貧血 | 溶血性貧血 | 再生不良性貧血 | 巨赤芽球性貧血 | C | 溶血性貧血は赤血球の破壊亢進（溶血）により生じる貧血である。鉄欠乏性貧血は鉄不足による赤血球産生低下、腎性貧血はエリスロポエチン不足、再生不良性貧血は骨髄造血能低下、巨赤芽球性貧血はビタミンB12・葉酸不足が原因で、いずれも赤血球産生の問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm020 | clinical_eng | 2020 | 20 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 2 | 表面麻酔を用いるのはどれか。 a．脱臼整復 b．気管支鏡検査 c．胃内視鏡検査 d．気管切開術 e．三叉神経ブロック | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 表面麻酔は粘膜表面に局所麻酔薬を塗布・噴霧する方法で、気管支鏡検査（b正）と胃内視鏡検査（c正）の咽頭麻酔に用いる。脱臼整復には局所麻酔や鎮静が用いられる。気管切開術には局所浸潤麻酔、三叉神経ブロックは神経ブロックであり表面麻酔ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm021 | clinical_eng | 2020 | 21 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | ICU入室患者の重要臓器機能を評価するSOFAスコアにおいてより重症を示すのはどれか。 a．昇圧薬の使用 b．血清ビリルビン値の低下 c．PaO2/FIO2の上昇 d．血小板数の増加 e．1日尿量の減少 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | SOFAスコアでは昇圧薬の使用（a正）と1日尿量の減少（e正）はより重症を示す。血清ビリルビン値の上昇（低下ではない）、PaO2/FIO2の低下（上昇ではない）、血小板数の減少（増加ではない）が重症を示す。SOFAスコアは6臓器機能を0-4点で評価する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm022（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2020 | 22 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 3 | 病原体の感染経路で正しい組合せはどれか。 a．麻疹ウイルス -- 空気感染 b．マイコプラズマ -- 空気感染 c．水痘・帯状疱疹ウイルス -- 飛沫感染 d．インフルエンザウイルス -- 飛沫感染 e．MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） -- 接触感染 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 麻疹ウイルスは空気感染（a正）、インフルエンザウイルスは飛沫感染（d正）、MRSAは接触感染（e正）である。マイコプラズマは飛沫感染であり空気感染ではない。水痘・帯状疱疹ウイルスは空気感染であり飛沫感染ではない。本問は不備問題として複数回答が認められた。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm023 | clinical_eng | 2020 | 23 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 医療安全について正しいのはどれか。 | 医療行為により患者に重篤な損害を与えた事例をインシデントという。 | アクシデントが発生する背景には数多くのインシデントが隠れている。 | 患者がベッドから転落した場合、怪我がなければ報告しなくてよい。 | 再診であれば患者確認作業は省略してよい。 | 患者識別バンドを確認すればフルネームを名乗ってもらう必要はない。 | B | ハインリッヒの法則によれば、1件の重大事故の背景には多数のインシデント（ヒヤリハット）が存在する。インシデントは患者に損害を与えていない事象、アクシデントは実際に損害を与えた事象を指す。転落は怪我の有無に関わらず報告が必要。患者確認は毎回必要である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm024 | clinical_eng | 2020 | 24 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 1 | 栄養成分として1gあたりの熱量が最大のものはどれか。 | 炭水化物 | 脂 質 | タンパク質 | 食物繊維 | 水 | B | 三大栄養素の1gあたりの熱量は炭水化物4kcal、タンパク質4kcal、脂質9kcalである。脂質が最も高いエネルギーを持つ。食物繊維はほとんどエネルギーを産生せず（0〜2kcal/g）、水はエネルギーを産生しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm025 | clinical_eng | 2020 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | SI単位について正しいのはどれか。 a．J（ジュール）は基本単位である。 b．dB（デシベル）は補助単位である。 c．V（ボルト）は組立単位である。 d．1S（ジーメンス）は1A/Vである。 e．Ω（オーム）は基本単位である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | V（ボルト）はSI組立単位であり（c正）、1S（ジーメンス）は1A/Vで定義される（d正）。J（ジュール）はkg・m²/s²の組立単位であり基本単位ではない。dB（デシベル）はSI単位系には含まれない。Ω（オーム）も組立単位であり基本単位ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm026 | clinical_eng | 2020 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 睡眠脳波計測中に筋電図が混入した。これを除去するために行う処理で正しいのはどれか。 | 加算平均 | 移動平均 | 微分演算 | 自己相関 | フーリエ変換 | B | 脳波（〜30Hz程度）に混入した筋電図（数十〜数百Hz以上）を除去するには低域通過フィルタ（移動平均）が有効である。移動平均は高周波成分を平滑化する効果がある。加算平均はS/N比向上、微分は変化率検出、自己相関は周期性検出、FFTは周波数分析に用いる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm027 | clinical_eng | 2020 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体電気計測 | 3 | 心電図記録の交流雑音対策で正しいのはどれか。 | 誘導コード同士は離してばらばらに配置する。 | 心電計の電源コードはベッドと平行に配置する。 | 心電計の弁別比は少なくとも40dB以上を用いる。 | 患者のベッドは病室の壁から離して配置する。 | 心電計の右足コードは保護接地端子に直接接続する。 | D | 心電図記録時の交流雑音対策として、患者のベッドは壁から離して配置する。壁内の電源配線からの静電誘導・電磁誘導の影響を減らすためである。誘導コードはまとめて配置する。電源コードとベッドは直角に配置する。弁別比は60dB以上が望ましい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm028 | clinical_eng | 2020 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。 | 最低血圧は測定できない。 | 圧振動の周波数から算出する。 | 不整脈は計測誤差の原因とならない。 | 最高血圧以上では圧振動は検出されない。 | 平均血圧付近で圧振動の振幅が最大となる。 | E | オシロメトリック法では平均血圧付近でカフ内圧振動（振幅）が最大となることを利用して血圧を測定する。最高・最低血圧ともに算出可能。圧振動の振幅変化から判定する。不整脈は計測誤差の原因となる。最高血圧以上でも微小な圧振動は検出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm029 | clinical_eng | 2020 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | ガス分析計測 | 3 | カプノメータについて正しいのはどれか。 a．サイドストリーム型では測定に時間的な遅れが生じる。 b．脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性を利用する。 c．窒素ガス濃度は誤差の原因となる。 d．ゼロ点校正が不要である。 e．二酸化炭素ガスは4.3μmに光吸収のピークをもつ。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | カプノメータではサイドストリーム型は呼吸ガスをサンプリングチューブで吸引するため時間遅れが生じる（a正）。CO2ガスは4.3μm付近に赤外線吸収ピークを持つ（e正）。脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性はパルスオキシメータの原理。窒素ガスは赤外線を吸収しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm030 | clinical_eng | 2020 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 3 | 医用サーモグラフについて正しいのはどれか。 a．赤外線を照射して体温を計測する。 b．光量子型検出器は赤外線検出器として用いられている。 c．ステファン・ボルツマンの法則から温度を求めている。 d．深部の温度分布がわかる。 e．温度分解能は1℃である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 医用サーモグラフでは光量子型（半導体型）検出器が赤外線検出に用いられ（b正）、ステファン・ボルツマンの法則（放射エネルギー∝T⁴）から温度を求める（c正）。赤外線は体表から自然放射されるもので照射するのではない。深部温度は計測できない。温度分解能は0.05℃程度である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm031 | clinical_eng | 2020 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 核磁気共鳴画像計測 | 3 | MRIについて正しいのはどれか。 a．造影剤を用いなくても血管を描画できる。 b．炭素原子の分布を画像化したものである。 c．画像の輝度値は水を0、空気を－1000とする。 d．X線CTに比べ肺の構造観察に適している。 e．撮影では傾斜磁場を用いて位置情報を得ている。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | MRIでは造影剤なしでMRAにより血管描出が可能（a正）。撮影では傾斜磁場で位置情報を得ている（e正）。MRIは水素原子核（プロトン）の分布を画像化したものであり炭素ではない。CT値（HU）はX線CTの値。MRIは肺の描出は苦手でX線CTの方が適する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm032 | clinical_eng | 2020 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 3 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 | カプセル内視鏡の光源にはLEDが用いられる。 | 超音波内視鏡ではセクタ走査が用いられる。 | 狭帯域光観察（NBI）では2つの狭帯域波長光を用いる。 | カプセル内視鏡は無線回路を内蔵している。 | 電子内視鏡の先端にはイメージセンサが装着されている。 | B | 超音波内視鏡ではラジアル走査（機械走査）が一般的に用いられ、セクタ走査ではない。カプセル内視鏡はLED光源と無線回路を内蔵している。NBI（狭帯域光観察）は2つの狭帯域波長光（415nm、540nm）を用いる。電子内視鏡先端にはCCD/CMOSイメージセンサが装着されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm033 | clinical_eng | 2020 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 | AAIは心室をペーシングする。 | デマンド機構はpulse on T対策には無効である。 | デュアルチャンバ・ペースメーカのAVディレイは120～250ms程度に設定する。 | 電極は自己心拍の心内波高値が1mV以下の箇所に留置する。 | X線CTはペースメーカの誤作動を起こさない。 | C | デュアルチャンバ・ペースメーカのAVディレイ（房室遅延）は通常120〜250ms程度に設定される。AAIは心房ペーシングであり心室ではない。デマンド機構はpulse on T対策に有効。電極留置は心内波高値が十分大きい箇所を選択する。X線CTでも誤作動の可能性がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm034 | clinical_eng | 2020 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．洞不全症候群（SSS）は適応疾患である。 b．NBG（ICHD）コードの4番目の文字Rは心拍応答機能を示す。 c．DDDペースメーカの電極リードは1本である。 d．ニッケル水素電池が用いられる。 e．ジェネレータはチタン合金製のケースに密封されている。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 洞不全症候群（SSS）はペースメーカの適応疾患（a正）。NBGコード4番目のRは心拍応答（Rate modulation）機能を示す（b正）。ジェネレータはチタン合金ケースに密封（e正）。DDDペースメーカは心房・心室の2本のリードが必要。リチウムヨウ素電池が用いられる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm035 | clinical_eng | 2020 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 冠動脈インターベンション治療について正しいのはどれか。 | 治療中の冠動脈造影は不要である。 | 治療中の血管内超音波診断装置の使用は禁忌である。 | バルーン拡張圧は10気圧程度である。 | ステント留置後の再狭窄はない。 | 補助循環装置の待機は不要である。 | C | 冠動脈インターベンション（PCI）でバルーン拡張圧は通常8〜12気圧程度で使用される。治療中は冠動脈造影が必須であり、血管内超音波（IVUS）も併用可能。ステント留置後も再狭窄のリスクはある。急変時に備え補助循環装置の待機が推奨される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm036 | clinical_eng | 2020 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 正しい組合せはどれか。 a．内視鏡的癌治療 -- ArFエキシマレーザ b．角膜形成術 -- Nd：YAGレーザ c．網膜光凝固 -- Arレーザ d．光線力学的治療 -- Dyeレーザ e．尿路結石破砕 -- CO2レーザ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 網膜光凝固にはArレーザが用いられ（c正）、光線力学的治療（PDT）にはDyeレーザが用いられる（d正）。内視鏡的癌治療にはNd:YAGレーザ、角膜形成術にはArFエキシマレーザ、尿路結石破砕にはHo:YAGレーザが用いられる。CO2レーザは軟組織の切開に使用。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm037 | clinical_eng | 2020 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 内視鏡機器 | 3 | 腹部内視鏡外科手術において正しいのはどれか。 a．気腹に二酸化炭素を用いる。 b．気腹により静脈還流は増加する。 c．硬性鏡は使用できない。 d．トロッカを介して器具を挿入する。 e．肺血栓塞栓症のリスクがある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 腹部内視鏡外科手術ではCO2で気腹し（a正）、トロッカを介して器具を挿入し（d正）、肺血栓塞栓症のリスクがある（e正）。気腹により腹腔内圧が上昇すると下大静脈が圧迫され静脈還流は減少する。硬性鏡は腹腔鏡手術で広く使用されている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm038 | clinical_eng | 2020 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 臨床工学技士と医療安全 | 1 | 事故が発生した場合のリスクマネジメントのあり方として適切でないのはどれか。 | 状況の把握 | 原因の分析 | 責任の追及 | 再発防止策の立案 | 対処策の事後評価 | C | リスクマネジメントでは状況把握、原因分析、再発防止策の立案、対処策の事後評価が重要である。責任の追及は個人を罰する行為であり、組織的な安全管理の改善には結びつかない。ノンパニティブ（非懲罰的）な姿勢でシステムの改善を図ることが求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm039 | clinical_eng | 2020 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 100kHzの電流を成人男性に通電したときの最小感知電流［mA］に近いのはどれか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 商用周波数（50/60Hz）の最小感知電流は約1mAであるが、周波数が高くなると感知閾値は上昇する。100kHzでは皮膚のインピーダンスが低下し、最小感知電流は約100mA程度となる。高周波では神経・筋の興奮作用が減少するためである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm040 | clinical_eng | 2020 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 4 | 非接地配線方式について正しいのはどれか。 a．地絡事故による停電を防止する。 b．絶縁変圧器の二次側電路は片側を接地する。 c．絶縁変圧器の定格容量は30kVA以下である。 d．絶縁変圧器の二次側の対地インピーダンスは1MΩ以下で警報が発生する。 e．絶縁変圧器の二次側から一次側への漏れ電流値は0.1mA以下である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 非接地配線方式は地絡事故による停電を防止する（a正）。絶縁変圧器の二次側から一次側への漏れ電流値は0.1mA以下と規定されている（e正）。二次側電路は非接地（片側接地しない）。定格容量は10kVA以下。対地インピーダンスは50kΩ以下で警報が発生する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm041 | clinical_eng | 2020 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | JIS T 1022でMRI室などのカテゴリCに属する医用室に設けなければならない電気設備はどれか。 a．保護接地 b．等電位接地 c．非接地配線方式 d．無停電非常電源 e．一般または特別非常電源 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。JIS T 1022においてカテゴリCのMRI室等には保護接地（a正）と一般または特別非常電源（e正）が必要である。等電位接地や非接地配線方式はカテゴリBの手術室等に必要。無停電非常電源は生命維持装置等に用いる。カテゴリCは特殊医用室に分類される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm042 | clinical_eng | 2020 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定で正常状態の許容値［μA］はどれか。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | C | 図を参照。図の漏れ電流測定回路から測定の種類を判別し、JIS T 0601-1の許容値を適用する。正常状態での接地漏れ電流の許容値は100μAと考えられる。BF形装着部の患者漏れ電流は正常状態で100μA以下と規定されている。 | True | 2020_ce_20_pm042.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm043 | clinical_eng | 2020 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1における漏れ電流測定で使用する電圧測定器に必要な性能はどれか。 a．指示誤差が±5％以内である。 b．入力容量が150pF以下である。 c．入力抵抗が1MΩ以上である。 d．出力抵抗が10kΩ以上である。 e．測定できる周波数の上限は10MHzである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | JIS T 0601-1の漏れ電流測定用電圧測定器には、指示誤差±5%以内（a正）、入力容量150pF以下（b正）、入力抵抗1MΩ以上（c正）が要求される。出力抵抗ではなく入力インピーダンスが重要。周波数上限は1MHzまでカバーすればよい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm044 | clinical_eng | 2020 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 2 | 内容積3.5Lの酸素ボンベの圧力調整器が10MPaを示している。5L/minの流量で酸素を投与した場合の投与可能時間はおよそ何分か。 | 35 | 70 | 175 | 350 | 500 | B | 酸素ボンベの使用可能時間は（ボンベ内容積×圧力）÷流量で計算する。3.5L×10MPa=3.5×100（気圧換算）=350L相当。350L÷5L/min=70分。ゲージ圧10MPaは約100気圧に相当し、大気圧下の体積に換算して流量で除する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm045 | clinical_eng | 2020 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 電磁環境について誤っているのはどれか。 | ME機器に対する携帯電話の推奨離隔距離は1mである。 | 携帯電話は受信状態がよい場合に送信出力が小さくなる。 | 無線LANに影響を及ぼすME機器がある。 | 医用テレメータは近隣病院との混信がありうる。 | 医用テレメータの受信範囲を広げるには送信機の送信出力を上げる。 | E | 図を参照。医用テレメータは電波法により送信出力が制限されており、受信範囲を広げるには送信出力を上げるのではなくアンテナの配置や受信機の感度を改善する必要がある。携帯電話の推奨離隔距離1m、受信状態による出力調整、無線LANへの影響、近隣病院との混信はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm046 | clinical_eng | 2020 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 4 | N巻きコイル（右巻き）をダイオードD、抵抗Rからなる回路につなぎ（図1）、時間tとともに変化する一様な磁界中に置いた。図2は、3つの時間領域①、②、③におけるBの時間変化を表している。 図1における電流Iの有無について正しいのはどれか。 ただし、ダイオードは理想的とする。 | ①電流あり -- ②電流なし -- ③電流なし | ①電流あり -- ②電流なし -- ③電流あり | ①電流あり -- ②電流あり -- ③電流あり | ①電流なし -- ②電流あり -- ③電流なし | ①電流なし -- ②電流なし -- ③電流あり | A | 図を参照。ファラデーの法則により磁束の時間変化が起電力を生じる。領域①でBが減少→レンツの法則により磁束を維持する方向に誘導起電力→ダイオードの順方向→電流あり。領域②でB一定→起電力なし→電流なし。領域③でB増加→誘導起電力はダイオード逆方向→電流なし。 | True | 2020_ce_20_pm046.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm047 | clinical_eng | 2020 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | シールドについて正しいのはどれか。 a．フェライトは磁気シールド材として用いられる。 b．真空にすると電気力線は遮断される。 c．磁力線を遮断するには誘電体が適している。 d．同軸ケーブルは静電シールドの機能をもっている。 e．電磁波をシールドするには導電率の大きな材料が適している。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | フェライトは高透磁率の磁性体で磁気シールドに適する（a正）。同軸ケーブルの外部導体は静電シールド機能を持つ（d正）。電磁波シールドには導電率の大きな銅・アルミ等が適する（e正）。真空では電気力線は遮断されない。磁力線遮断には高透磁率材料が必要で誘電体では不可。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm048 | clinical_eng | 2020 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 2 | 100Vの電圧を加えると5Wの電力を消費する抵抗器に、0.2Aの電流を流したときの消費電力［W］はどれか。 | 4 | 20 | 25 | 80 | 400 | D | 図を参照。100Vで5Wの抵抗値はR=V²/P=100²/5=2000Ω。0.2Aの電流を流したときの消費電力P=I²R=0.2²×2000=0.04×2000=80W。オームの法則とジュール熱の公式を組み合わせて解く。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm049 | clinical_eng | 2020 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | コンデンサを10Vに充電した後、100Ωの抵抗で放電した場合のコンデンサにかかる電圧の経時変化を図の片対数グラフに示す。 コンデンサの静電容量［F］はどれか。 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | B | 図を参照。RC放電回路の時定数τ=RCである。片対数グラフからτを読み取り（電圧が初期値の1/e≒0.368倍になる時間）、C=τ/R=τ/100で算出する。グラフからτ≒4秒と読み取れるため、C=4/100=0.04Fとなる。 | True | 2020_ce_20_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm050 | clinical_eng | 2020 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 1＋j | 1－j | 1＋2j | 1－2j | 2＋√3ｊ | B | 図を参照。交流回路の複素インピーダンスを用いた計算問題である。回路の素子構成から複素インピーダンスを求め、電圧と電流の関係を複素数で表現する。計算の結果、答えは1−jとなる。 | True | 2020_ce_20_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm051 | clinical_eng | 2020 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ダイオードの電流I、電圧Eの方向を図1のように定めたとき、このダイオードの特性グラフは図2のようになった。このとき、このダイオードの順方向電圧VFと逆方向降伏電圧VRはどれか。 | V<sub>F</sub>＝0.6V -- V<sub>R</sub>＝－3.0V | V<sub>F</sub>＝－0.6V -- V<sub>R</sub>＝－3.0V | V<sub>F</sub>＝－0.6V -- V<sub>R</sub>＝3.0V | V<sub>F</sub>＝－3.0V -- V<sub>R</sub>＝0.6V | V<sub>F</sub>＝3.0V -- V<sub>R</sub>＝0.6V | A | 図を参照。ダイオードのアノード側を正方向と定めた特性グラフから、順方向電圧VF（電流が急激に増加し始める電圧）と逆方向降伏電圧VR（逆方向で急激に電流が流れ始める電圧）を読み取る。VF=0.6V、VR=-3.0Vとなる。 | True | 2020_ce_20_pm051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm052 | clinical_eng | 2020 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路のVoが、V1＝2V、V2＝3VのときのVoと同じになるのはどれか。 ただし、A は理想演算増幅器とする。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。理想演算増幅器の回路でV1=2V、V2=3Vを入力した時のVoを計算し、同じ出力となる入力の組合せを求める。仮想短絡と電流保存則を用いて出力電圧の式を導出し、各選択肢の値を代入して一致するものを選ぶ。 | True | 2020_ce_20_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm053 | clinical_eng | 2020 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路においてViに3Vを入力したときのVo［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | D | 図を参照。理想演算増幅器の非反転増幅回路でVi=3Vを入力した場合、回路の帰還抵抗比から利得を求めVoを算出する。非反転増幅器の利得は1+Rf/Riであり、利得が7/3倍でVo=7Vとなるか、回路構成により計算する。 | True | 2020_ce_20_pm053.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm054 | clinical_eng | 2020 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の論理回路のXを示す論理式はどれか。 | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">B</span> | X＝A＋B | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A＋B</span> | A | 図を参照。論理回路の構成をたどり、入力A、Bに対する出力Xの論理式を導出する。回路内のNAND、NOR、AND、OR等のゲートを順に解析し、最終出力がX=NOT Aとなることを確認する。 | True | 2020_ce_20_pm054.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm055 | clinical_eng | 2020 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 19200bpsの伝送路で時分割多重通信方式（TDM）により複数チャネルを同時通信する場合、全てのチャネルが300byte/s以上の伝送速度を確保可能なチャネル数の最大値はどれか。 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | D | 19200bpsの伝送路で300byte/s=300×8=2400bps以上を各チャネルに確保する場合、最大チャネル数=19200÷2400=8チャネルとなる。TDM方式では各チャネルに時分割で帯域を割り当てるため、全帯域をチャネル数で等分する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm056 | clinical_eng | 2020 | 56 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | CPUについて誤っているのはどれか。 | 演算ユニット、制御ユニット、一時記憶ユニットから構成される。 | 主記憶装置から命令を読込んで解読し、実行する。 | マルチコアCPUでは複数の処理を並列に実行することができる。 | 64ビットCPUでは一度に処理するデータ長が64ビットである。 | CPUの構造が同じであれば、クロック周波数が低いほど処理速度が速い。 | E | 図を参照。CPUの構造が同じであれば、クロック周波数が高いほど処理速度が速い（低いほど速いは誤り）。CPUは演算・制御・レジスタ（一時記憶）で構成され、主記憶から命令を読込み実行する。マルチコアで並列処理可能。64ビットCPUは64ビット単位でデータ処理する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm057 | clinical_eng | 2020 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 図のフローチャートで、nに5を入力したとき出力されるfの値はどれか。 | 14 | 15 | 24 | 40 | 120 | E | 図を参照。フローチャートでn=5を入力すると、5の階乗(5!)を計算するアルゴリズムが実行される。5!=5×4×3×2×1=120。フローチャートの繰り返し構造をn=5から順に追跡していくと、f=120が出力される。 | True | 2020_ce_20_pm057.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm058 | clinical_eng | 2020 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 標的型攻撃メールの特徴について誤っているのはどれか。 | 特定組織（官公庁、企業、医療機関等）の機密情報の窃取を目的とする。 | 件名、本文、添付ファイル名を業務に関連したものに偽装する。 | 本文や添付ファイルに記載したリンク先にウイルスを仕込む。 | 組織が頻繁に利用するウェブサイトを改ざんしウイルスを仕込む。 | 大量のスパムメールを不特定多数に送信する。 | E | 標的型攻撃メールは特定組織を狙い撃ちにする攻撃であり、不特定多数への大量スパムメール送信は標的型攻撃の特徴ではない。業務関連を装った件名・本文、リンク先へのウイルス設置、水飲み場攻撃による組織利用サイトの改ざんは標的型攻撃の手法である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm059 | clinical_eng | 2020 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 16進数の減算4A－25の結果を10進数で表したのはどれか。 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | D | 図を参照。16進数4A=4×16+10=74、16進数25=2×16+5=37。74−37=37（10進数）。16進数の各桁を10進数に変換してから減算を行う。または16進数同士で直接減算してから10進数に変換してもよい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm060 | clinical_eng | 2020 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 論理演算 X・Yを求める論理回路がある。図のようなX、Yを入力した時の出力はどれか。 | A | B | C | D | E | B | 図を参照。論理積（AND）演算X・Yの結果は両方の入力が1のときのみ1となる。入力波形XとYの各時刻における値を確認し、両方が1（High）の区間のみ出力が1となる波形を選択する。 | True | 2020_ce_20_pm060.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm061 | clinical_eng | 2020 | 61 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体時系列信号の解析手法と用途の組合せで正しいのはどれか。 | ローパスフィルタ -- 聴覚誘発電位の検出 | FFT -- 周波数分析 | 微分法 -- 基線動揺の除去 | 加算平均法 -- 平滑化 | 移動平均法 -- 波形パターンの認識 | B | 図を参照。FFT（高速フーリエ変換）は時系列信号を周波数領域に変換する周波数分析手法であり正しい組合せ。ローパスフィルタは高周波除去で誘発電位検出には加算平均が適切。微分法は変化率検出。加算平均法はS/N比改善。移動平均法は平滑化（高周波除去）に用いる。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm062 | clinical_eng | 2020 | 62 | 医用電気電子工学 | システム工学 | システムと制御 | 3 | 図のブロック線図における全体の伝達関数はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | D | 図を参照。ブロック線図の伝達関数を求めるには、直列結合は積、並列結合は和、フィードバック結合はG/(1±GH)の公式を適用する。図の構成に従い各ブロックの伝達関数を組み合わせて全体の伝達関数を導出する。 | True | 2020_ce_20_pm062.jpg;2020_ce_20_pm062_2.jpg;2020_ce_20_pm062_3.jpg;2020_ce_20_pm062_4.jpg;2020_ce_20_pm062_5.jpg;2020_ce_20_pm062_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm063 | clinical_eng | 2020 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 一酸化窒素吸入療法について正しいのはどれか。 a．一酸化窒素には血管拡張作用がある。 b．一酸化窒素は酸化されて有害な二酸化窒素になる。 c．一酸化窒素はヘモグロビンと結合すると失活する。 d．一酸化窒素吸入により換気血流不均等が悪化する。 e．一酸化窒素吸入によりメトヘモグロビンが減少する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 一酸化窒素（NO）は血管拡張作用があり（a正）、酸化されて有害なNO2になり（b正）、ヘモグロビンと結合すると失活する（c正）。NO吸入は換気血流不均等を改善する（悪化ではない）。NO吸入によりメトヘモグロビンは増加する（減少ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm064 | clinical_eng | 2020 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 | 動脈血酸素分圧を測定する。 | 足趾では測定できない。 | 紫外光の吸光度により判定する。 | 循環不全では動脈波の検出が難しい。 | マニキュアの影響は受けない。 | D | パルスオキシメータは動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定する装置であり、酸素分圧ではない。循環不全では末梢の脈動が減弱するため動脈波の検出が困難になる。足趾でも測定可能。赤色光と赤外光の吸光度比で判定し紫外光は使用しない。マニキュアは測定に影響する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm065 | clinical_eng | 2020 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 人工呼吸中のファイティングの原因として考えにくいのはどれか。 | 不適切な換気パターン | 気道分泌物の貯留 | 鎮静薬の投与不足 | 血圧の低下 | 咳嗽発作 | D | ファイティング（人工呼吸器との非同調）の原因としては不適切な換気パターン、気道分泌物の貯留、鎮静不足、咳嗽発作などが挙げられる。血圧の低下は循環動態の問題であり、ファイティングの直接的原因とは考えにくい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm066 | clinical_eng | 2020 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の効果について誤っているのはどれか。 | 自然気胸を改善する。 | 気体による周囲組織の圧迫を解除する。 | 低酸素の末梢組織を酸素化する。 | 体内組織に溶解した窒素を速やかに体外へ排出する。 | 一酸化炭素ヘモグロビンを速やかに解離する。 | A | 高気圧酸素治療は自然気胸を悪化させる可能性があり改善効果はない（気圧上昇でさらに肺が圧迫される）。気体圧迫の解除、低酸素組織の酸素化、溶解窒素の排出促進、CO-Hb解離促進はいずれも高気圧酸素治療の正しい効果である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm067 | clinical_eng | 2020 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 在宅酸素療法について正しいのはどれか。 | 慢性心不全に用いられる。 | 肺高血圧症に用いられない。 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の予後を改善しない。 | 動脈血の二酸化炭素分圧の確認は不要である。 | 吸気デマンドバルブで酸素ボンベの使用時間は10倍に伸びる。 | A | 在宅酸素療法（HOT）は慢性心不全にも適応がある。肺高血圧症にも用いられ、COPDの予後を改善することが証明されている。動脈血CO2分圧の確認はCO2ナルコーシス予防のため重要。吸気デマンドバルブでの酸素節約効果は2〜3倍程度であり10倍にはならない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm068 | clinical_eng | 2020 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | 高気圧酸素治療の加圧時に生じる合併症はどれか。 a．鼓膜障害 b．腸管破裂 c．皮下気腫 d．肺の過膨張症候群 e．副鼻腔スクイーズ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 高気圧酸素治療の加圧時にはボイルの法則により体腔内の気体が圧縮される。鼓膜障害（a正：中耳腔の気圧差）と副鼻腔スクイーズ（e正：副鼻腔内の陰圧）が加圧時の合併症である。腸管破裂・皮下気腫・肺の過膨張症候群は減圧時の合併症である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm069 | clinical_eng | 2020 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 3 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 | シリコーンの気体透過係数はポリプロピレンより大きい。 | シリコーンを用いた多孔質膜が用いられている。 | 親水性の膜が用いられている。 | 内部灌流型が多数を占める。 | ウェットラングは微小孔からの血漿漏出により生じる。 | A | シリコーンの気体透過係数はポリプロピレンより大きく、均質膜（非多孔質膜）として使用される。ポリプロピレンは多孔質膜として使用される（シリコーンが多孔質ではない）。膜は疎水性であり、外部灌流型（血液が中空糸外側）が主流。ウェットラングは微小孔からの血漿漏出で生じる現象だが、これはポリプロピレン膜の問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm070 | clinical_eng | 2020 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の電解質、内分泌系の変動で正しいのはどれか。 a．血中ナトリウム濃度は低下する。 b．血中カリウム濃度は低下する。 c．赤血球液の使用で血中カルシウム濃度は上昇する。 d．インスリンの過剰分泌により低血糖になりやすい。 e．バソプレシンは増加する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 体外循環中は血液希釈により血中Na濃度が低下し（a正）、同様にK濃度も低下する（b正）。バソプレシン（抗利尿ホルモン）はストレス反応として増加する（e正）。赤血球液には保存中にCaキレート剤が含まれCa濃度は低下する。低体温下ではインスリン分泌は低下し高血糖になりやすい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm071 | clinical_eng | 2020 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中の溶血について正しいのはどれか。 | 膜型肺より気泡型肺の方が溶血は少ない。 | 遠心ポンプよりローラポンプの方が溶血は少ない。 | 高度溶血例ではヘパリンを追加する。 | 細い送血カニューレを用いると溶血は少なくなる。 | 血中カリウム濃度が上昇した場合、高度溶血を疑う。 | E | 高度溶血時には遊離ヘモグロビンとともに細胞内カリウムが放出され血中K濃度が上昇する。これは高度溶血を疑う指標となる。気泡型肺は膜型肺より溶血が多い。ローラポンプは遠心ポンプより溶血が多い傾向がある。高度溶血時はヘパリンではなく原因除去が重要。細い送血カニューレは流速増加により溶血が増える。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm072 | clinical_eng | 2020 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環で正しいのはどれか。 | 開始時には、まず脱血カニューレ、続いて送血カニューレを挿入する。 | 大動脈遮断時には、一時的に送血流量を増加させる。 | 大動脈遮断解除時には、一時的に送血流量を増加させる。 | 遠心ポンプを用いる場合、復温時には、同一回転数でも流量が増加する。 | 人工心肺停止時には、脱血側回路をクランプしてから回転を止める。 | D | 遠心ポンプでは復温時に血液粘度が低下し、同一回転数でも流量が増加する。開始時はまず送血カニューレ→脱血カニューレの順に挿入する。大動脈遮断時は送血流量を減少させる。大動脈遮断解除時も急激な流量増加は避ける。人工心肺停止時は送血側からクランプする。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm073 | clinical_eng | 2020 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺を用いた体外循環中の血液凝固系管理で正しいのはどれか。 | ACT（活性化凝固時間）を200秒以下に維持する。 | 全回路ヘパリンコーティング人工心肺では充填時のヘパリン量を半減できる。 | プロタミン投与によって血圧は上昇する。 | プロタミンには軽度の抗凝血作用があるのでヘパリン中和時の過量投与は避ける。 | プロタミン投与後も術野出血が続く場合は吸引ポンプを回し回収を続ける。 | D | プロタミンには軽度の抗凝血作用があるため、ヘパリン中和時の過量投与は避けるべきである。ACTは400秒以上に維持する（200秒以下ではない）。全回路ヘパリンコーティングでも充填時のヘパリン省略は推奨されない。プロタミンは血圧低下を引き起こす。プロタミン投与後は吸引ポンプを停止する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm074 | clinical_eng | 2020 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 安全管理 | 3 | 人工心肺を用いた体外循環中の安全管理で正しいのはどれか。 | レベルセンサには磁気センサが用いられている。 | レベルセンサはエアトラップ（バブルトラップ）に取り付ける。 | フィルタのサイズは動脈フィルタの方がバブルトラップより目が細かい。 | 閉鎖回路では気泡流入の可能性はない。 | エアブロックとは送血回路が空気で満たされ送血が止まることをいう。 | C | 動脈フィルタの目開きは通常20〜40μmで、バブルトラップ（貯血槽のフィルタ）の約170μmより細かい。レベルセンサには超音波式や光学式が用いられ磁気センサではない。レベルセンサは貯血槽に取り付ける。閉鎖回路でも気泡流入の可能性はある。エアブロックは脱血不良時に生じる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm075 | clinical_eng | 2020 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 腹膜透析療法 | 3 | 腹膜透析液に含まれ、除水を行うために必要な物質はどれか。 a．ブドウ糖 b．カリウム c．アルブミン d．クレアチニン e．イコデキストリン | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 腹膜透析で除水を行うにはブドウ糖（a正）やイコデキストリン（e正）が浸透圧剤として透析液に含まれる。ブドウ糖は結晶浸透圧、イコデキストリンは膠質浸透圧で除水する。カリウムは腹膜透析液に通常含まれない。アルブミンやクレアチニンは除水目的では使用しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm076 | clinical_eng | 2020 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | 糸球体濾過量と同じ単位をもつ指標はどれか。 a．Kt/V b．ふるい係数 c．クリアスペース d．透析液流量 e．総括物質移動面積係数 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 糸球体濾過量（GFR）の単位はmL/minである。透析液流量（d正：mL/min）と総括物質移動面積係数（KoA）（e正：mL/min）が同じ単位を持つ。Kt/Vは無次元量、ふるい係数も無次元量、クリアスペースはmLの単位で異なる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm077 | clinical_eng | 2020 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 維持透析患者の内シャントで、本来末梢組織側に流れるべき血液がシャント側に流れることによって生じる末梢循環障害はどれか。 | スチール症候群 | 静脈高血圧症 | ソアサム症候群 | 仮性動脈瘤 | 血清腫 | A | スチール症候群はシャント作成後に本来末梢組織に流れるべき血液がシャント側に流れ、末梢の虚血症状（冷感、疼痛、壊死等）を生じる病態である。静脈高血圧症は静脈還流障害、ソアサム症候群は高拍出性心不全、仮性動脈瘤は吻合部の局所的拡張、血清腫は液体貯留である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm078 | clinical_eng | 2020 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 急性血液浄化として持続的に施行される治療はどれか。 | CART | CHDF | DFPP | HHD | On-line HDF | B | CHDF（持続的血液透析濾過）は急性腎障害等の重症患者に対して24時間持続的に施行される血液浄化療法である。CARTは腹水濾過濃縮再静注法、DFPPは二重濾過血漿分離交換法で間欠的。HHDは在宅血液透析。On-line HDFは維持透析患者向けの間欠的治療。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm079 | clinical_eng | 2020 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析施行中、静脈圧上限警報が鳴った。原因として考えられないのはどれか。 a．脱血不良 b．ダイアライザ内の血液凝固 c．静脈側ドリップチャンバ内の血液凝固 d．静脈側回路の折れ曲がり e．静脈側穿刺針の穿刺不良 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 静脈圧上限警報の原因は静脈側の閉塞・狭窄であり、ダイアライザ内凝固、ドリップチャンバ内凝固、回路折れ曲がり、穿刺針の問題が該当する。脱血不良は脱血側（動脈側）の問題であり静脈圧上昇の原因にはならない。漏血は別のアラームで検出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm080 | clinical_eng | 2020 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 2 | 質量50kgの物体が秒速10mで動いている。この物体に一定の大きさの制動力を加え続けると25m移動したところで停止した。制動力の大きさ［N］はどれか。 ただし、制動力以外に運動を妨げる効果は無視できるものとする。 | 1 | 2 | 20 | 100 | 200 | D | 図を参照。運動エネルギーと仕事の関係から制動力を求める。1/2×mv²=F×d、1/2×50×10²=F×25、2500=25F、F=100N。または等加速度運動の式v²=v₀²+2adからa=-2m/s²、F=ma=50×2=100Nとなる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm081 | clinical_eng | 2020 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 2 | ある材料を引っ張って徐々にひずみを増やし、そのときの応力を記録した結果を図に示す。ある時点から特性が大きく変化して、応力がほとんど増加しないにもかかわらずひずみが増加し続ける現象が起こった。その時点を示すのはグラフ上のどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。応力-ひずみ曲線において、弾性限度を超えた後に応力がほとんど増加しないにもかかわらずひずみが増加し続ける点は降伏点である。降伏点では材料が塑性変形を開始し、応力の大きな増加なしにひずみが進行する。グラフ上の点Cがこれに該当する。 | True | 2020_ce_20_pm081.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm082 | clinical_eng | 2020 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 2 | ベルヌーイの定理に含まれるパラメータ（物理変数）はどれか。 a．流 速 b．静 圧 c．高 さ d．温 度 e．粘性率 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | ベルヌーイの定理は1/2ρv²+P+ρghで表され、流速v（a正）、静圧P（b正）、高さh（c正）をパラメータとして含む。温度や粘性率はベルヌーイの定理には直接含まれない。ベルヌーイの定理は非粘性・定常・非圧縮の理想流体に適用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm083 | clinical_eng | 2020 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 2 | 可聴音におけるドプラ効果において、観測される音の周波数変化に影響しない因子はどれか。 | 音波の振幅 | 風 速 | 音源と観測者の速度ベクトルのなす角度 | 音源の速さ | 観測者の速さ | A | ドプラ効果で観測される周波数変化は音源と観測者の相対速度に依存し、音波の振幅（音の大きさ）は周波数変化に影響しない。風速、音源と観測者の速度ベクトルのなす角度、音源・観測者の速さはいずれもドプラ効果に影響する因子である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm084 | clinical_eng | 2020 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 2 | 変形しない容器に空気を密封し27℃から57℃に加熱したときの圧力の変化はどれか。 | 0.9倍 | 1.1倍 | 1.5倍 | 1.8倍 | 2.1倍 | B | シャルルの法則により定積変化では圧力は絶対温度に比例する。27℃=300K、57℃=330K。圧力比=330/300=1.1倍。温度を摂氏ではなく絶対温度（ケルビン）に変換して計算する点がポイントである。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm085 | clinical_eng | 2020 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 2 | 神経細胞の興奮について誤っている組合せはどれか。 | 跳躍伝導 -- 有髄神経の興奮伝搬 | 静止電位 -- 細胞内外のイオン濃度差 | 脱分極 -- Naイオンの細胞内流入 | 再分極 -- 静止膜電位への復帰 | 興奮持続時間 -- 1秒程度 | E | 神経細胞の興奮持続時間は約1〜2ミリ秒（ms）であり、1秒ではない。跳躍伝導は有髄神経のランヴィエ絞輪間を飛び越える伝導様式。静止電位は細胞内外のイオン濃度差による。脱分極はNa+の細胞内流入、再分極はK+流出による膜電位回復である。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm086 | clinical_eng | 2020 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 筋肉の特性音響インピーダンスを1.7×106kg・m-2・s-1、血液の特性音響インピーダンスを1.6×106kg・m-2・s-1としたとき、筋肉と血液の境界面の超音波の反射係数はおよそどれか。 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | B | 超音波の反射係数R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)で計算する。R=(1.7-1.6)/(1.7+1.6)×10⁶/(10⁶)=0.1/3.3≈0.03。音響インピーダンスの差が小さいほど反射は少なく透過が多い。筋肉と血液は音響インピーダンスが近いため反射係数は小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm087 | clinical_eng | 2020 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 3 | 能動輸送によるものはどれか。 a．肺胞における毛細血管への酸素の移動 b．毛細血管から血管外組織への酸素の移動 c．毛細血管から血管外組織へのグルコースの移動 d．尿細管におけるグルコースの再吸収 e．細胞における静止膜電位の維持 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 能動輸送はATPエネルギーを消費して濃度勾配に逆らって物質を移動させる。尿細管でのグルコース再吸収（d正：SGLT2による二次性能動輸送）と静止膜電位の維持（e正：Na+/K+-ATPaseポンプ）が該当する。肺胞・毛細血管のO2移動やグルコース移動は拡散（受動輸送）である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm088 | clinical_eng | 2020 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の条件 | 2 | 医用材料の滅菌で正しいのはどれか。 | 電子線滅菌の処理時間は数時間である。 | 乾熱滅菌は高分子材料の滅菌に用いられる。 | 高圧蒸気滅菌はタンパク質を変性させる。 | EOG滅菌の処理温度は80℃程度である。 | 濾過滅菌はウイルスの除去に用いられる。 | C | 高圧蒸気滅菌（オートクレーブ、121℃・20分等）はタンパク質を熱変性させる作用がある。電子線滅菌の処理時間は数秒〜数分と短い。乾熱滅菌は160〜170℃の高温を必要とし高分子材料には不適。EOG滅菌の温度は50〜60℃。濾過滅菌は細菌除去が目的でウイルスは通過しうる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm089 | clinical_eng | 2020 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 3 | 埋植した材料に対する慢性局所反応で正しいのはどれか。 a．血栓形成 b．肉芽形成 c．石灰化 d．アナフィラキシー e．補体活性化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 埋植材料に対する慢性局所反応には肉芽形成（b正：異物周囲に線維芽細胞やマクロファージが集積）と石灰化（c正：材料表面へのカルシウム沈着）がある。血栓形成は急性反応、アナフィラキシーは全身性反応、補体活性化は急性の生体反応であり慢性局所反応ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z
2020_ce_20_pm090 | clinical_eng | 2020 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 1 | 形状記憶機能をもつのはどれか。 | ニッケル-チタン合金 | パイロライトカーボン | ステンレス | チタン-アルミニウム-バナジウム合金 | コバルト-クロム合金 | A | ニッケル-チタン（Ni-Ti）合金は代表的な形状記憶合金であり、温度変化により記憶した形状に復元する。ステントや歯科矯正ワイヤーに使用される。パイロライトカーボンは人工心臓弁、ステンレスは手術器具、Ti-Al-V合金は人工関節、Co-Cr合金は人工関節や歯科材料に使用される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:07:05.000Z