## questions
question_id | department | exam_year | exam_number | category | subcategory | subtopic | difficulty | question_text | choice_a | choice_b | choice_c | choice_d | choice_e | correct_answer | explanation | has_image | image_url | is_multi_select | source | created_at
2024_ce_24_am001 | clinical_eng | 2024 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 2 | 人間を対象とする医学研究の倫理的原則について述べたのはどれか。 | ヒポクラテスの誓い | ヘルシンキ宣言 | ジュネーブ宣言 | サンフランシスコ宣言 | ウイーン宣言 | B | ヘルシンキ宣言は世界医師会が採択した、人間を対象とする医学研究の倫理的原則に関する宣言である。ヒポクラテスの誓いは医師の職業倫理、ジュネーブ宣言は医師の倫理綱領、サンフランシスコ宣言・ウィーン宣言は医学研究の倫理原則を直接規定したものではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am002 | clinical_eng | 2024 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 臨床工学技士法における臨床工学技士について正しいのはどれか。 a．内閣総理大臣から免許を受ける。 b．名称独占について記載されている。 c．チーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれている。 d．医師の指示なしに人工心肺装置の操作を行うことができる。 e．医師の指示なしに人工呼吸器の設定変更を行うことができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 臨床工学技士法では名称独占が規定されており（b正）、2021年改正でチーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれた（c正）。免許は厚生労働大臣から受ける（a誤）。人工心肺・人工呼吸器の操作は医師の指示が必要（d,e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am003 | clinical_eng | 2024 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | タンパク質の構造について誤っているのはどれか。 | ペプチド結合したアミノ酸の配列を一次構造という。 | αヘリックスは二次構造の形態の一つである。 | アミノ酸鎖が折りたたまれた立体構造を三次構造という。 | 強酸や強塩基でpHを変化させると構造が変化する。 | ヘモグロビンの構造は3つのサブユニットからなる。 | E | ヘモグロビンは4つのサブユニット（α2β2）からなる四次構造を持つため、3つのサブユニットという記述は誤り。一次構造はアミノ酸配列、二次構造にはαヘリックスやβシート、三次構造は立体構造、強酸・強塩基による変性は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am004 | clinical_eng | 2024 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 3 | 薬物動態について正しいのはどれか。 | 筋肉内注射の効果発現までの時間は静脈内注射よりも短い。 | 静脈内注射の血中濃度持続時間は筋肉内注射よりも長い。 | 用量反応曲線の50％有効量とは臨床研究で50％の被験者に効果が出る用量である。 | 用量反応曲線の50％致死量とは動物実験で50％の動物が死亡する用量である。 | 生物学的半減期の4倍の時間が経過すると血中濃度は1/8になる。 | D | 50%致死量（LD50）は動物実験で半数が死亡する用量であり正しい。静脈内注射は効果発現が最速（a誤）、持続時間は筋注より短い（b誤）。ED50は50%の対象に効果が出る用量だが臨床研究とは限らない（c誤）。半減期4倍で1/16（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am005 | clinical_eng | 2024 | 5 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 免疫・アレルギー | 2 | がん細胞への自然免疫を担うのはどれか。 | NK細胞 | B細胞 | 形質細胞 | ヘルパーT細胞 | 細胞傷害性T細胞 | A | NK細胞（ナチュラルキラー細胞）は自然免疫を担い、がん細胞やウイルス感染細胞を非特異的に攻撃する。B細胞・形質細胞・ヘルパーT細胞・細胞傷害性T細胞は獲得免疫に関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am006 | clinical_eng | 2024 | 6 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 生物学的基礎 | 2 | 細胞小器官について誤っているのはどれか。 | 核内にはDNAが存在する。 | ミトコンドリアはATPを生成する。 | 滑面小胞体はカルシウムを貯蔵する。 | ライソゾームは不要な物質を分解する。 | ゴルジ体は脂質の分解や合成を担う。 | E | ゴルジ体はタンパク質の修飾・分類・輸送を担う細胞小器官であり、脂質の分解や合成は滑面小胞体の機能である。核にDNA（a正）、ミトコンドリアでATP生成（b正）、滑面小胞体のCa貯蔵（c正）、ライソゾームの分解機能（d正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am007 | clinical_eng | 2024 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 血液 | 2 | 赤血球について正しいのはどれか。 | 直径は約100µmである。 | 1µLの血液中に約20～30万個存在する。 | 生成には葉酸が必要である。 | 腎臓で破壊される。 | 寿命は約1週間である。 | C | 赤血球の生成にはビタミンB12と葉酸が必要であり正しい。赤血球の直径は約7-8µm（a誤）、血液1µL中に約450-500万個（b誤）、主に脾臓で破壊される（d誤）、寿命は約120日（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am008 | clinical_eng | 2024 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 腎・泌尿器 | 2 | 原尿が通過する経路の順番として正しいのはどれか。 | 集合管→近位尿細管→ヘンレ係蹄→遠位尿細管→ボーマン嚢 | 集合管→近位尿細管→遠位尿細管→ヘンレ係蹄→ボーマン嚢 | 近位尿細管→集合管→ボーマン嚢→ヘンレ係蹄→遠位尿細管 | ボーマン嚢→近位尿細管→ヘンレ係蹄→遠位尿細管→集合管 | ボーマン嚢→近位尿細管→遠位尿細管→ヘンレ係蹄→集合管 | D | 原尿は糸球体で濾過されボーマン嚢に入り、近位尿細管→ヘンレ係蹄（ループ）→遠位尿細管→集合管の順に通過する。この経路で水や電解質の再吸収・分泌が行われ最終的に尿となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am009 | clinical_eng | 2024 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 2 | 内分泌臓器と分泌ホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。 | 精 巣 -- アンドロゲン | 膵 臓 -- インスリン | 下垂体 -- プロラクチン | 甲状腺 -- トリヨードサイロニン | 副甲状腺 -- カルシトニン | E | 副甲状腺（上皮小体）から分泌されるのはパラソルモン（PTH）であり、カルシトニンは甲状腺の傍濾胞細胞（C細胞）から分泌される。精巣-アンドロゲン、膵臓-インスリン、下垂体-プロラクチン、甲状腺-T3はいずれも正しい組合せ。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am010 | clinical_eng | 2024 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | エネルギー代謝 | 1 | 5％ブドウ糖注射液500mL中に含まれる熱量［kcal］はどれか。 ただし、ブドウ糖1gから4kcalが発生するものとする。 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | C | 5%ブドウ糖液500mL中のブドウ糖量は500×0.05=25g。ブドウ糖1gあたり4kcalなので25×4=100kcal。基本的な計算問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am011 | clinical_eng | 2024 | 11 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | チアノーゼを判定する部位で適切なのはどれか。 | 口 唇 | 手 掌 | 前額部 | 眼球結膜 | 眼瞼結膜 | A | チアノーゼは還元ヘモグロビンの増加により皮膚・粘膜が青紫色を呈する状態で、口唇や爪床など毛細血管が豊富で皮膚が薄い部位で判定する。手掌や前額部は判定に不適。眼球結膜は黄疸、眼瞼結膜は貧血の判定部位。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am012 | clinical_eng | 2024 | 12 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 消毒・滅菌 | 3 | 手術に関連した滅菌、消毒について正しい組合せはどれか。 a．手 指 -- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 b．粘 膜 -- ベンザルコニウム塩化物液 c．鋼製小物 -- 高圧蒸気滅菌 d．手術室の壁 -- ホルムアルデヒド e．腹腔鏡 -- 乾熱滅菌 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 粘膜にはベンザルコニウム塩化物液（b正）、鋼製小物には高圧蒸気滅菌（c正）が適切。手指には次亜塩素酸は皮膚刺激が強く不適（a誤）。手術室の壁にホルムアルデヒドは現在推奨されない（d誤）。腹腔鏡に乾熱滅菌はレンズ損傷の恐れ（e誤）。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am013 | clinical_eng | 2024 | 13 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 手術概論 | 2 | 全身麻酔手術の術前スクリーニング検査として適切なのはどれか。 a．胸部X線検査 b．呼吸機能検査 c．ホルター心電図検査 d．脳波検査 e．ABO血液型検査 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 全身麻酔の術前スクリーニングには胸部X線検査（a正）、呼吸機能検査（b正）、ABO血液型検査（e正）が含まれる。ホルター心電図は24時間記録で不整脈精査用でありスクリーニングではない（c誤）。脳波検査も通常のスクリーニングに含まれない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am014 | clinical_eng | 2024 | 14 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | COPDについて誤っているのはどれか。 | 男性に多い。 | 喫煙者の80％以上に発症する。 | スパイロメトリーでFEV1/FVC（1秒率）が70％未満である。 | 呼吸リハビリテーションを行う。 | インフルエンザワクチン接種が推奨される。 | B | COPDは喫煙者の約15-20%に発症するものであり、80%以上という記述は誤り。男性に多い（a正）、1秒率70%未満（c正）、呼吸リハビリが有効（d正）、インフルエンザワクチン接種推奨（e正）はいずれも正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am015 | clinical_eng | 2024 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 血管病学 | 3 | 正しいのはどれか。 | 脱水は血圧を上昇させる。 | 起立動作は血圧を上昇させる。 | ステロイドホルモンは血圧を低下させる。 | 高齢者では脈圧は小さくなる。 | 正常では下腿の血圧は上腕よりも高い。 | E | 正常では下腿の血圧は上腕よりも高い（足関節上腕血圧比ABI≒1.0-1.3）。脱水は循環血液量減少で血圧低下（a誤）。起立で一時的に血圧低下（b誤）。ステロイドは血圧上昇（c誤）。高齢者は動脈硬化で脈圧増大（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am016 | clinical_eng | 2024 | 16 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 3 | 拡張期雑音が聴取されるのはどれか。 a．僧帽弁狭窄 b．大動脈弁狭窄 c．肺動脈弁狭窄 d．心室中隔欠損 e．大動脈弁閉鎖不全 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 拡張期雑音は僧帽弁狭窄（a正：拡張期ランブル）と大動脈弁閉鎖不全（e正：拡張期灌水様雑音）で聴取される。大動脈弁狭窄・肺動脈弁狭窄・心室中隔欠損は収縮期雑音である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am017 | clinical_eng | 2024 | 17 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 内分泌疾患 | 1 | 副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。 | アドレナリン | アルドステロン | アンドロゲン | オキシトシン | コルチゾール | A | 副腎髄質からはアドレナリン（エピネフリン）とノルアドレナリンが分泌される。アルドステロンとコルチゾールは副腎皮質から、アンドロゲンは副腎皮質や精巣から、オキシトシンは下垂体後葉から分泌される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am018 | clinical_eng | 2024 | 18 | 臨床医学総論 | 内科学概論 | 症候と病態生理 | 2 | 交感神経緊張状態はどれか。 a．瞳孔散大 b．心拍数減少 c．血圧低下 d．唾液量増加 e．消化管運動抑制 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 交感神経緊張状態では瞳孔散大（a正）と消化管運動抑制（e正）が起こる。交感神経興奮時は心拍数増加（b誤）、血圧上昇（c誤）、唾液量減少（d誤）である。闘争・逃走反応の一環として理解する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am019 | clinical_eng | 2024 | 19 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症総論 | 2 | 標準予防策において感染性が低いのはどれか。 | 唾 液 | 血 液 | 尿 | 便 | 汗 | E | 標準予防策（スタンダードプリコーション）では汗を除く全ての体液・血液・分泌物・排泄物を感染性があるものとして扱う。汗は感染性が低いとされており、特別な防護は不要とされている。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am020 | clinical_eng | 2024 | 20 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 腎臓の疾患 | 3 | 免疫の関与が小さいのはどれか。 | 膜性腎症 | IgA腎症 | ループス腎炎 | 糖尿病性腎症 | 膜性増殖性糸球体腎炎 | D | 糖尿病性腎症は高血糖による糸球体の微小血管障害が主因であり、免疫機序の関与は小さい。膜性腎症、IgA腎症、ループス腎炎、膜性増殖性糸球体腎炎はいずれも免疫複合体の沈着や自己免疫機序が病態に深く関与する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am021 | clinical_eng | 2024 | 21 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 生殖器系の疾患 | 3 | 正しいのはどれか。 | 男性は乳癌を発症しない。 | 子宮頸癌の発症にはEBウイルスが関与する。 | 子宮体癌の危険因子に経産婦がある。 | 子宮筋腫は閉経にて退縮する。 | 卵巣腫瘍は精巣腫瘍よりも発生数が少ない。 | D | 子宮筋腫はエストロゲン依存性腫瘍であり、閉経後はエストロゲン低下により退縮する。男性も乳癌を発症しうる（a誤）。子宮頸癌はHPV関与（b誤、EBウイルスではない）。経産婦は子宮体癌の危険因子ではなく未産婦が危険因子（c誤）。卵巣腫瘍は精巣腫瘍より多い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am022 | clinical_eng | 2024 | 22 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 正しいのはどれか。 | 食道癌は女性に多い。 | 胃癌による死亡率は増加している。 | 虚血性腸炎は高齢者に多い。 | 潰瘍性大腸炎は大腸癌になりにくい。 | クローン病は大腸に限局する。 | C | 虚血性腸炎は動脈硬化を基盤とした腸管虚血であり高齢者に多い。食道癌は男性に多い（a誤）。胃癌の死亡率は減少傾向（b誤）。潰瘍性大腸炎は長期経過で大腸癌リスク上昇（d誤）。クローン病は口腔から肛門まで消化管全体に発生しうる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am023（不備問題複数回答） | clinical_eng | 2024 | 23 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 3 | アレルギーに関与するのはどれか。 a．好中球 b．好酸球 c．好塩基球 d．肥満細胞 e．単 球 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | アレルギー反応（I型）には好酸球（b）、好塩基球（c）、肥満細胞（d）が関与する。肥満細胞と好塩基球はIgEを介したヒスタミン放出に関与し、好酸球はアレルギー炎症の制御に関与する。好中球と単球は主に自然免疫の食作用を担う。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am024 | clinical_eng | 2024 | 24 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 集中治療 | 3 | SOFAスコアに含まれないのはどれか。 | 体 温 | 血小板数 | 平均血圧 | ビリルビン値 | Glasgow Coma Scale | A | SOFAスコアは呼吸（PaO2/FiO2）、凝固（血小板数）、肝臓（ビリルビン）、循環（平均血圧・昇圧薬）、中枢神経（GCS）、腎臓（クレアチニン・尿量）の6項目で構成される。体温は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am025 | clinical_eng | 2024 | 25 | 臨床医学総論 | 免疫・移植 | 免疫に関係する疾患 | 2 | 医原性免疫不全の原因となるのはどれか。 | インスリン | グルカゴン | バゾプレシン | アドレナリン | グルココルチコイド | E | グルココルチコイド（副腎皮質ステロイド）は免疫抑制作用を持ち、長期使用により医原性免疫不全を引き起こす。インスリン、グルカゴン、バゾプレシン、アドレナリンは免疫抑制作用を主作用としない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am026 | clinical_eng | 2024 | 26 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 計測論 | 2 | 繰り返し測定し平均することで影響を小さくできる誤差はどれか。 | 偶然誤差 | 個人誤差 | 系統誤差 | 理論的誤差 | 測定器誤差 | A | 偶然誤差はランダムに発生する誤差であり、繰り返し測定して平均することで影響を小さくできる。系統誤差・個人誤差・理論的誤差・測定器誤差は一定方向の偏りを持つため、平均しても除去できない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am027 | clinical_eng | 2024 | 27 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体信号の処理について正しいのはどれか。 | 基線ドリフトの影響を低減するために加算平均を用いる。 | 信号波形のピーク位置は微分演算で検出できる。 | 高周波雑音を除去するためにハムフィルタを用いる。 | 不規則雑音に埋もれた繰り返し信号は移動平均で検出できる。 | アナログ信号をディジタル信号に変換するためにフーリエ変換を用いる。 | B | 図を参照。信号波形のピーク位置は微分演算でゼロクロス点として検出できる。基線ドリフトにはハイパスフィルタ（a誤）、高周波雑音にはローパスフィルタ（c誤）、不規則雑音に埋もれた繰り返し信号は加算平均で検出（d誤）、AD変換にはサンプリングと量子化を用いる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am028 | clinical_eng | 2024 | 28 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | 第Ⅲ誘導 | <sub>a</sub>V<sub>R</sub>誘導 | <sub>a</sub>V<sub>L</sub>誘導 | <sub>a</sub>V<sub>F</sub>誘導 | V<sub>1</sub>誘導 | C | 図を参照。心電図の各誘導の特徴から判定する問題。aVL誘導は左腕方向の電位を反映し、特定の波形パターンを示す。標準12誘導心電図の誘導法と各誘導が反映する心臓の部位を理解することが重要。 | True | 2024_ce_24_am028.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am029 | clinical_eng | 2024 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 2 | オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。 | 中心静脈圧が測定できる。 | 不整脈は測定誤差の原因となる。 | 1心拍ごとに血圧を連続測定できる。 | 聴診法よりも周囲の雑音の影響を受けやすい。 | カフ圧が最高血圧と等しいとき脈波振動の振幅が最大となる。 | B | オシロメトリック法では不整脈があると脈波振動が不規則になり測定誤差の原因となる。中心静脈圧は測定不可（a誤）。1心拍ごとの連続測定はできない（c誤）。聴診法より雑音の影響を受けにくい（d誤）。脈波振幅最大はカフ圧が平均血圧付近のとき（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am030 | clinical_eng | 2024 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | リリー型呼吸流量計の測定に用いるのはどれか。 | 差 圧 | 温度変化 | カルマン渦列 | 可動円筒の変位 | 超音波伝播時間差 | A | リリー型呼吸流量計は細いメッシュ（スクリーン）の両側の差圧を測定して呼吸流量を求める差圧式流量計である。温度変化は熱線式、カルマン渦列は渦式、可動円筒は回転式、超音波伝播時間差は超音波式の原理。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am031 | clinical_eng | 2024 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 超音波画像計測 | 3 | 超音波画像計測について正しいのはどれか。 | Bモードでは反射波信号が強いほど暗く表示される。 | Mモードで左室駆出率が概算できる。 | コンベックス走査ではプローブに近いほど広視野が得られる。 | 超音波の波長が短いほど深部を描出できる。 | パワードプラ法では血流方向を表示できる。 | B | Mモード（モーションモード）では心臓弁や心室壁の動きを時間軸上に表示でき、左室径から駆出率を概算できる。Bモードでは反射波が強いほど明るく表示（a誤）。コンベックス走査は深部ほど広視野（c誤）。短波長は分解能向上だが減衰増大（d誤）。パワードプラは血流方向不明（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am032 | clinical_eng | 2024 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | X線画像計測 | 2 | X線による撮像について正しいのはどれか。 a．神経の走行方向の観察に適している。 b．臓器の動きの撮影が可能である。 c．組織を透過したX線を画像化する。 d．造影剤は空間分解能の改善のために使用する。 e．得られる画像の空間分解能は5mm程度である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | X線撮像では透過X線を画像化し（c正）、透視（フルオロスコピー）では臓器の動きの撮影が可能（b正）。神経走行の観察には不向き（a誤）。造影剤はコントラスト分解能の改善用（d誤）。空間分解能は0.1mm程度（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am033 | clinical_eng | 2024 | 33 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 電気メスによる熱傷の原因として考えられるのはどれか。 a．高周波非接地（フローティング）形電気メスの使用 b．消毒液の貯留 c．対極板の接触不良 d．身体の部分同士の接触 e．ディスポーザブル対極板の使用 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 電気メスによる熱傷の原因は、消毒液の貯留（b正：高周波電流が集中）、対極板の接触不良（c正：電流密度増大）、身体部分同士の接触（d正：意図しない電流経路）。非接地型電気メスやディスポ対極板はむしろ安全対策。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am034 | clinical_eng | 2024 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 体外式除細動器で正しいのはどれか。 a．電極ペーストを使用しないと除細動効果が低下する。 b．電源コードをコンセントに接続した状態で保管する。 c．出力端子はフローティングされている。 d．二相性波形の極性の反転にはコイルを使用する。 e．通電テストには500Ωの負荷抵抗を使用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 電極ペースト未使用で除細動効果低下（a正）、電源コード接続状態で保管し緊急時に備える（b正）、出力端子はフローティングで患者安全確保（c正）。二相性波形の極性反転にはスイッチング回路を使用（d誤）。通電テストには50Ωの負荷抵抗（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am035 | clinical_eng | 2024 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 3 | 経皮的冠動脈インターベンション（PCI）治療について誤っているのはどれか。 a．治療前には冠動脈CT検査が有用である。 b．薬剤溶出ステントは金属ステントよりも再狭窄率が高い。 c．経胸壁心臓超音波診断装置が必要である。 d．ロータブレータでは一時的に冠動脈血流の減少が起こる。 e．治療後は抗血小板療法を行う。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 薬剤溶出ステント（DES）は金属ステント（BMS）よりも再狭窄率が低い（b誤）。PCI治療前にCT検査は有用（a正）だが、経胸壁心エコーはPCI中に必須ではなく、透視装置が必要（c誤）。ロータブレータで冠血流一時減少（d正）、術後に抗血小板療法を行う（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am036 | clinical_eng | 2024 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 超音波治療機器 | 3 | 超音波凝固切開装置について誤っているのはどれか。 | アクティブブレードが振動する。 | 把持力を強めることで切離できる。 | 100℃前後で組織凝固させる。 | 術野に煙が発生しやすい。 | 止血能力に優れる。 | D | 超音波凝固切開装置はアクティブブレードの超音波振動で組織を凝固・切開する。術野に煙は発生しにくく（d誤）、これが電気メスとの違いの利点。100℃前後で凝固（c正）、把持力強化で切離（b正）、止血能力に優れる（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am037 | clinical_eng | 2024 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 手術支援ロボット | 2 | ロボット支援下腹腔鏡手術について正しいのはどれか。 a．全身麻酔下で実施する。 b．手術器具を腹腔に入れて手術する。 c．開腹手術の準備は不要である。 d．プログラムに基づいたロボットによる自律的手術である。 e．操作用コンソールは患者と異なる部屋に設置できる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | ロボット支援下腹腔鏡手術は全身麻酔下で実施し（a正）、トロッカーを介して手術器具を腹腔に入れる（b正）。操作コンソールは患者と異なる部屋に設置可能（e正）。開腹手術の準備は必要（c誤）。ロボットは術者の操作に追従し自律的ではない（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am038 | clinical_eng | 2024 | 38 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 熱治療機器 | 3 | 低温常圧型の冷凍手術器で使用される冷却剤はどれか。 | アルゴン | 亜酸化窒素（笑気） | 液化二酸化炭素 | 液体ヘリウム | 液体窒素 | E | 低温常圧型の冷凍手術器では液体窒素が使用される。アルゴンはジュール・トムソン効果を利用した高圧型で使用。亜酸化窒素も冷凍手術に使用されるが高圧型。液化CO2、液体ヘリウムは冷凍手術の一般的な冷却剤ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am039 | clinical_eng | 2024 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 各種エネルギーの人体への危険性 | 3 | 1kHzでの最小感知電流が1mAとすると、100kHzではおよそ何mAになるか。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | D | 感電の最小感知電流は周波数が高くなると増加する。商用周波数域では1mA程度だが、周波数が100倍（1kHz→100kHz）になると最小感知電流は約100倍の100mAとなる。高周波になるほど神経・筋への刺激作用は減少する。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am040 | clinical_eng | 2024 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | ME機器について正しいのはどれか。 a．B形装着部は外部電圧の印加に対して保護されている。 b．CF形装着部はミクロショック対策が施されている。 c．内部電源ME機器の電源はフローティングされている。 d．クラスⅠのME機器は接地極付2極（3P）プラグが必要である。 e．クラスⅡのME機器の追加保護手段は基礎絶縁である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | CF形装着部はミクロショック対策済み（b正）、内部電源ME機器はフローティング（c正）、クラスⅠは保護接地が必要で3Pプラグ使用（d正）。B形装着部は外部電圧に対する保護はない（a誤）。クラスⅡの追加保護手段は補強絶縁（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am041 | clinical_eng | 2024 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 非接地配線方式の構成に含まれないのはどれか。 | 漏電遮断器 | 絶縁変圧器 | 絶縁監視装置 | 電流監視装置 | 通電流警報装置 | A | 非接地配線方式は絶縁変圧器、絶縁監視装置、電流監視装置、通電流警報装置で構成される。漏電遮断器は接地配線方式で使用されるものであり、非接地配線方式には含まれない。非接地方式は1線地絡時も電源供給を継続できる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am042 | clinical_eng | 2024 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定する電気的な単一故障状態はどれか。 a．3Pプラグの接地ピンの折損 b．電源導線のいずれか1本の断線 c．強化絶縁の短絡 d．電源導線と金属筐体の接触 e．沿面距離または空間距離のいずれかの短絡 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。JIS T 0601-1の単一故障状態には、3Pプラグの接地ピン折損（a正）、電源導線1本の断線（b正）、沿面距離・空間距離の短絡（e正）が含まれる。強化絶縁の短絡は単一故障として想定しない（c誤）。電源導線と金属筐体の接触は短絡故障であり別扱い（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am043 | clinical_eng | 2024 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。 a．R2は10kΩである。 b．R1とR2には無誘導抵抗器を用いる。 c．R1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成している。 d．電圧測定器の指示値が100mVのとき、漏れ電流値は100µAである。 e．電圧測定器の入力インピーダンスは100kΩである。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 図を参照。漏れ電流測定用器具（MD）ではR1とR2に無誘導抵抗器を使用し（b正）、R1とC1で1kHzの低域通過フィルタを構成する（c正）。100mV指示時に漏れ電流100µA（d正）。R2は10kΩではなく1kΩ（a誤）。電圧測定器の入力インピーダンスは1MΩ以上（e誤）。 | True | 2024_ce_24_am043.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am044 | clinical_eng | 2024 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | ボンベ内の液化二酸化炭素の重量が2.5kgのとき、およそのガス残量［L］はどれか。 ただし、二酸化炭素のモル質量は44g/mol、モル体積は22.4L/molとする。 | 150 | 360 | 500 | 750 | 1200 | E | CO2のモル質量44g/mol、モル体積22.4L/molより、2500g÷44g/mol≒56.8mol、56.8×22.4≒1273L。最も近い選択肢は1200L。液化ガスのボンベ残量は重量から計算する必要がある。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am045 | clinical_eng | 2024 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 誤っている組合せはどれか。 | FMEA -- 故障モード影響解析 | FTA -- 故障の木解析 | MTBF -- 平均動作不能時間 | MTTR -- 平均修復時間 | アベイラビリティ -- 機器の利用可能な確率 | C | 図を参照。MTBFは平均故障間動作時間（Mean Time Between Failures）であり、平均動作不能時間ではない（c誤）。FMEA-故障モード影響解析（a正）、FTA-故障の木解析（b正）、MTTR-平均修復時間（d正）、アベイラビリティ-利用可能確率（e正）。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am046 | clinical_eng | 2024 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 図に示すように、面積A、厚さdの誘電体１（誘電率ε1）及び誘電体2（誘電率ε2）を平行平板電極で挟んだキャパシタがある。このキャパシタの静電容量はどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | A | 図を参照。2つの誘電体を並列に接続した構成のキャパシタであり、それぞれの静電容量を足し合わせる。面積Aの半分ずつにε1とε2の誘電体があるため、C=ε1A/(2d)+ε2A/(2d)=(ε1+ε2)A/(2d)となる。 | True | 2024_ce_24_am046.jpg;2024_ce_24_am046_2.jpg;2024_ce_24_am046_3.jpg;2024_ce_24_am046_4.jpg;2024_ce_24_am046_5.jpg;2024_ce_24_am046_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am047 | clinical_eng | 2024 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 磁化されていない強磁性体に磁界を加え変化させたところ、磁性体内の磁束密度が図の点A、B、C、D、E、Bの順に変化した。残留磁束密度を示す点はどれか。 | A | B | C | D | E | C | 図を参照。強磁性体のヒステリシスループにおいて、磁界を0にしたときに残る磁束密度が残留磁束密度である。磁界H=0の点は横軸との交点であり、点Cが該当する。ヒステリシス曲線の理解が必要。 | True | 2024_ce_24_am047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am048 | clinical_eng | 2024 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路で、スイッチSWを閉じた瞬間に流れる電流I［A］はどれか。 ただし、キャパシタの初期電圧は0Vとする。 | （図参照：選択肢1） | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | C | 図を参照。スイッチを閉じた瞬間、キャパシタの初期電圧は0Vなのでキャパシタは短絡と等価。回路のインピーダンスと電源電圧から初期電流を計算する。回路構成に応じてオームの法則を適用し0.15Aが得られる。 | True | 2024_ce_24_am048.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am049 | clinical_eng | 2024 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 4 | 図3の回路を流れる電流I［A］はどれか。 ただし、図1の起電力EAと図3の起電力EAは等しく、図2の起電力EBと図3の起電力EBは等しいとする。 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 2 | 3 | A | 図を参照。重ね合わせの理を用いて解く。図1でEAのみの回路、図2でEBのみの回路の電流を求め、図3では両方の起電力が存在するため重ね合わせにより合成電流I=4/3Aが得られる。 | True | 2024_ce_24_am049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am050 | clinical_eng | 2024 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図の回路の端子AB間のインピーダンスが5Ωであった。抵抗の大きさR［Ω］はどれか。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 図を参照。端子AB間のインピーダンスが5Ωとなる条件から抵抗Rを求める。回路の直並列接続の合成インピーダンスを計算し、R=4Ωが得られる。 | True | 2024_ce_24_am050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am051 | clinical_eng | 2024 | 51 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電力装置 | 2 | ブラシ付きDCモータについて誤っているのはどれか。 | モータに流す電流の向きを反転すると回転方向が反転する。 | モータに流す電流を大きくするとトルクが増加する。 | ブラシと整流子の接触は電気的ノイズの原因となる。 | 外力によって回転させると発電機として機能する。 | 回転子に永久磁石を用いる。 | E | ブラシ付きDCモータでは固定子（ステータ）に永久磁石を用い、回転子（ロータ）にはコイル（電機子巻線）を用いる。電流反転で回転方向反転（a正）、電流増加でトルク増加（b正）、ブラシ接触がノイズ源（c正）、発電機として機能（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am052 | clinical_eng | 2024 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 常温において正しいのはどれか。 | 純水は導体とみなせる。 | 銅よりも金の抵抗率は小さい。 | 物質の導電率は電流に比例する。 | 電流密度は物質の抵抗値に比例する。 | 電線の抵抗値は断面積に反比例する。 | E | 電線の抵抗値R=ρL/Aであり、断面積Aに反比例する。純水は絶縁体に近い（a誤）。金の抵抗率は銅より大きい（b誤）。導電率は物質固有の値で電流に依存しない（c誤）。電流密度は電界に比例（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am053 | clinical_eng | 2024 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 | LED光はコヒーレント光である。 | 太陽電池のエネルギー変換効率は75～80％である。 | フォトカプラは動脈血酸素飽和度計測のセンサに用いられる。 | フォトダイオードに順方向電圧を印加して受光素子とする。 | サーモカメラでの撮影には外部の光源は不要である。 | E | サーモカメラは物体から放射される赤外線（熱放射）を検出するため、外部光源は不要。LED光はインコヒーレント（a誤）。太陽電池の変換効率は20-25%程度（b誤）。フォトカプラは信号絶縁用（c誤）。フォトダイオードは逆方向バイアスで受光（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am054 | clinical_eng | 2024 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 2 | 正しいのはどれか。 | 焦電素子は磁気計測に利用される。 | サーミスタは非接触に体温計測できる。 | ひずみゲージは圧電効果を利用した素子である。 | 抵抗膜方式のタッチパネルは手袋装着時でも動作する。 | サーモグラフィはファラデーの法則を利用した装置である。 | D | 図を参照。抵抗膜方式のタッチパネルは物理的な押圧で2枚の導電膜が接触するため、手袋装着時でも動作する。焦電素子は赤外線検出用（a誤）。サーミスタは接触式（b誤）。ひずみゲージはピエゾ抵抗効果（c誤）。サーモグラフィはステファン・ボルツマンの法則（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am055 | clinical_eng | 2024 | 55 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で10kΩの抵抗に流れる電流の大きさ［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 図を参照。理想演算増幅器の反転増幅回路の問題。仮想短絡により反転入力端子は0V。入力電圧と入力抵抗から電流を求め、その電流が10kΩの帰還抵抗に流れるため2mAとなる。 | True | 2024_ce_24_am055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am056 | clinical_eng | 2024 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 3 | 周波数3GHz用のアンテナ長［cm］として適切なのはどれか。 | 2.5 | 10 | 25 | 50 | 100 | A | 図を参照。3GHzの波長λ=c/f=3×10^8/(3×10^9)=0.1m=10cm。アンテナ長は一般にλ/4=2.5cmが適切。半波長ダイポールアンテナの場合はλ/2=5cmだが、λ/4のモノポールが実用的。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am057 | clinical_eng | 2024 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 論理式A＋（B・C）に等しいのはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | B | 図を参照。論理式A+(B・C)を論理ゲートで実現する回路を選ぶ。BとCのAND出力とAのOR演算を行う回路構成が正解。ド・モルガンの定理による等価変換も考慮する。 | True | 2024_ce_24_am057.jpg;2024_ce_24_am057_2.jpg;2024_ce_24_am057_3.jpg;2024_ce_24_am057_4.jpg;2024_ce_24_am057_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am058 | clinical_eng | 2024 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 2 | 2進数101と1011の積はどれか。 | 10001 | 101001 | 101011 | 110111 | 1011011 | D | 2進数の乗算：101(=5)×1011(=11)=55。55を2進数に変換すると110111。筆算で101×1011=101000+10100+101=110111と求められる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am059 | clinical_eng | 2024 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | 1枚10Mbyteのディジタル画像を1秒間に10枚伝送したい。最低限必要な伝送速度（bps：bits per second）はどれか。 | 1Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps | D | 10Mbyte×10枚=100Mbyte/秒。1byte=8bitsなので100×8=800Mbps。最低限必要な伝送速度は800Mbps以上であり、選択肢から1Gbps（=1000Mbps）が最低限必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am060 | clinical_eng | 2024 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | ルータの基本機能はどれか。 a．異なるネットワーク間のデータ転送を中継する。 b．IPアドレスに基づいて転送経路を選択する。 c．経路ごとにユーザ認証を行う。 d．データに消失や誤りがないかチェックする。 e．データを暗号化する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | ルータの基本機能は異なるネットワーク間のデータ転送中継（a正）とIPアドレスに基づく転送経路選択（b正）。ユーザ認証（c誤）、データチェック（d誤、これはTCPの機能）、暗号化（e誤、VPNなど別途必要）はルータの基本機能ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am061 | clinical_eng | 2024 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | 情報セキュリティ対策に使われるファイアウォールの機能はどれか。 | ウイルスを検出して駆除する。 | ネットワークを監視し不正アクセスを防ぐ。 | 標的型メールを遮断する。 | 暗号化されたファイルを復号する。 | OSの脆弱性を修正する。 | B | ファイアウォールはネットワークを監視し不正アクセスを防ぐ機能を持つ。ウイルス検出・駆除はアンチウイルスソフト（a誤）。標的型メール遮断はメールフィルタ（c誤）。暗号化ファイル復号は復号ツール（d誤）。OS脆弱性修正はパッチ適用（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am062 | clinical_eng | 2024 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 医療における情報処理 | 2 | 電子カルテシステムに要求される「見読性」について説明したものはどれか。 a．データ入力・修正の履歴を記録する。 b．権限のない操作者によるデータへのアクセスを管理する。 c．法令で定める期間にわたって復元可能な状態で保存する。 d．必要なときに必要な形でデータを確認することができる。 e．紙カルテと同様に時系列でデータを確認することができる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 図を参照。電子カルテの見読性とは、必要なときに必要な形でデータを確認できること（d正）、紙カルテ同様に時系列でデータ確認できること（e正）。データ入力・修正履歴の記録は真正性（a誤）、アクセス管理は機密性（b誤）、保存期間は保存性（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am063 | clinical_eng | 2024 | 63 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | e-atをラプラス変換したものはどれか。 ただし、sはラプラス変数である。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | E | 図を参照。e^(-at)のラプラス変換は1/(s+a)である。ラプラス変換の基本公式L{e^(-at)}=1/(s+a)（s>-a）を適用する。 | True | 2024_ce_24_am063.jpg;2024_ce_24_am063_2.jpg;2024_ce_24_am063_3.jpg;2024_ce_24_am063_4.jpg;2024_ce_24_am063_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am064 | clinical_eng | 2024 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 酸素療法で使用する機器で一方弁が付いているのはどれか。 | 鼻カニューラ | オープンマスク | ベンチュリ―マスク | リザーバ付き酸素マスク | ハイフローネーザルカニューラ | D | リザーバ付き酸素マスクには一方弁（ノンリブリーザ弁）が付いており、呼気がリザーババッグに逆流するのを防ぎ、高濃度酸素（60-90%）の投与を可能にする。他の機器には一方弁は標準装備されていない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am065 | clinical_eng | 2024 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 3 | 高気圧酸素治療の適応疾患はどれか。 | 開放性骨折 | 急性心筋梗塞 | 中耳炎 | 網膜動脈閉塞症 | 急性副鼻腔炎 | D | 網膜動脈閉塞症は高気圧酸素治療の適応疾患の一つで、高濃度酸素により網膜の酸素化を改善する。開放性骨折は感染リスクで禁忌ではないが主適応でない。急性心筋梗塞・中耳炎・急性副鼻腔炎は適応外。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am066 | clinical_eng | 2024 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 成人男性（体重50kg）に対する人工呼吸器装着の初期設定として適切でないのはどれか。 | 換気回数を12回/分とした。 | 1回換気量を500mLとした。 | 吸気時間と呼気時間の比（I：E比）を2：1とした。 | 呼気終末陽圧（PEEP）を3cmH<sub>2</sub>Oとした。 | トリガ感度を－1～－2cmH<sub>2</sub>Oとした。 | C | I:E比（吸気:呼気）は通常1:2が標準的であり、2:1は逆比換気となり特殊な設定。初期設定としては不適切。換気回数12回/分（a正）、1回換気量500mL（b正、約10mL/kg）、PEEP 3cmH2O（d正）、トリガ感度-1～-2cmH2O（e正）は適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am067 | clinical_eng | 2024 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 3 | メインストリーム方式のカプノメータについて誤っているのはどれか。 | プローブには赤色光の光源を使用している。 | アダプタが死腔となる。 | サイドストリーム方式に比べて応答が速い。 | セルの汚れや水滴の付着により測定誤差を生じる。 | ICUなどでの長期間の人工呼吸管理に使用される。 | A | メインストリーム方式のカプノメータは赤外線光源（主に4.26µmの赤外線）を使用し、赤色光ではない。CO2は赤外線を吸収する特性を利用する。アダプタが死腔（b正）、応答速度が速い（c正）、セル汚れで誤差（d正）、長期管理に使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am068 | clinical_eng | 2024 | 68 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | 酸素濃縮器について正しいのはどれか。 a．酸素濃縮膜を用いた機器では90％程度の酸素濃度が得られる。 b．吸着分離型を用いた機器では40％程度の酸素濃度が得られる。 c．吸着分離型では機器の発熱が問題になる。 d．停電に備えてバッテリーを内蔵したものが望ましい。 e．自家発電機は指定のもの以外は安全性に保証がない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 吸着分離型は発熱が問題（c正）、停電対策にバッテリー内蔵が望ましい（d正）、自家発電機は指定品以外の安全性保証なし（e正）。酸素濃縮膜では40%程度（a誤、90%ではない）。吸着分離型では90%以上の濃度が得られる（b誤、40%ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am069 | clinical_eng | 2024 | 69 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 2 | 人工呼吸管理中の加温加湿について正しいのはどれか。 | 加温加湿器では定期的に水道水を追加する。 | 加温加湿器のヒータワイヤは呼気回路に組み入れる。 | 人工鼻ではネブライザの併用が有用である。 | 人工鼻では分泌物が多いと呼吸抵抗が上昇する。 | 人工鼻は加温加湿器と比べて加湿性能が優れている。 | D | 図を参照。人工鼻（HMEフィルタ）は分泌物が多いと目詰まりし呼吸抵抗が上昇する。加温加湿器には滅菌蒸留水を使用（a誤）。ヒータワイヤは吸気回路（b誤）。人工鼻とネブライザ併用は不適（c誤）。人工鼻は加温加湿器より加湿性能が劣る（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am070 | clinical_eng | 2024 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 2 | 遠心ポンプはどれか。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。遠心ポンプはインペラ（羽根車）を高速回転させて血液に遠心力を与え送血する。ローラポンプなど他のポンプとの構造の違いを図から判別する問題。 | True | 2024_ce_24_am070.jpg;2024_ce_24_am070_2.jpg;2024_ce_24_am070_3.jpg;2024_ce_24_am070_4.jpg;2024_ce_24_am070_5.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am071 | clinical_eng | 2024 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環中の血液希釈の効果で正しいのはどれか。 a．溶血が軽減する。 b．輸血量が減少する。 c．組織浮腫が軽減する。 d．酸素解離曲線が右方移動する。 e．脂肪塞栓が軽減する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 血液希釈により溶血が軽減（a正：血液粘度低下）、輸血量が減少（b正：同種血使用量削減）、脂肪塞栓が軽減（e正）。組織浮腫は増悪する（c誤：膠質浸透圧低下のため）。酸素解離曲線は左方移動（d誤：ヘモグロビン濃度低下のため）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am072 | clinical_eng | 2024 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 4 | 人工心肺による体外循環中の生体反応において血中で上昇するのはどれか。 a．レニン活性 b．血清カリウム c．血清カルシウム d．プロスタグランジン e．心房性ナトリウム利尿ペプチド | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 体外循環中にはレニン活性（a正：ストレス反応）、プロスタグランジン（d正：炎症反応）、心房性ナトリウム利尿ペプチド（e正：心房伸展は減少するが分泌は増加）が上昇する。血清カリウムは低下傾向（b誤）、血清カルシウムも希釈で低下（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am073 | clinical_eng | 2024 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 人工心肺による体外循環で正しいのはどれか。 a．中心静脈圧は15mmHg以上を維持する。 b．平均血圧は100mmHg以上を維持する。 c．ヘマトクリット値は20％以上を維持する。 d．混合静脈血酸素飽和度は70％以上を維持する。 e．成人の灌流量は中等度低体温では60～80mL/（分・kg）である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | 図を参照。ヘマトクリット20%以上維持（c正）、混合静脈血酸素飽和度70%以上（d正）、中等度低体温での灌流量60-80mL/分/kg（e正）。中心静脈圧は0-5mmHg程度が適正（a誤）。平均血圧は50-80mmHg程度（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am074 | clinical_eng | 2024 | 74 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 図のAの動脈圧波形を示す補助循環装置について正しいのはどれか。 | 流量補助の装置である。 | 心筋酸素消費量を減少させる。 | ACTを400秒以上で管理する。 | 大動脈弁狭窄症には禁忌である。 | 心内留置型ポンプカテーテルと併用する。 | B | 図を参照。IABPの動脈圧波形を示す問題。IABPは圧補助の装置であり（a誤：流量補助ではない）、拡張期にバルーンを膨らませて冠動脈血流を増加させ心筋酸素消費量を減少させる（b正）。大動脈弁閉鎖不全が禁忌（d誤）。ACTは200秒程度（c誤）。 | True | 2024_ce_24_am074.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am075 | clinical_eng | 2024 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析の治療で直接改善される病態はどれか。 a．高リン血症 b．腎性貧血 c．二次性副甲状腺機能亢進症 d．低栄養 e．代謝性アシドーシス | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 血液透析は高リン血症（a正：リンの除去）と代謝性アシドーシス（e正：重炭酸イオン補充）を直接改善する。腎性貧血はエリスロポエチン不足が原因で透析では改善しない（b誤）。二次性副甲状腺機能亢進症や低栄養も透析で直接改善されない（c,d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am076 | clinical_eng | 2024 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 4 | オンライン血液透析濾過で誤っているのはどれか。 | 前希釈法の方が後希釈法に比べ濾過流量当たりの物質除去効率が高い。 | 承認された多用途透析装置の使用が必要である。 | 置換液の清浄度はエンドトキシン濃度と細菌数の両方で規定される。 | ヘモダイアフィルタの使用が必須である。 | β<sub>2</sub>ミクログロブリンの分子量以上の中分子溶質の除去を目的とする。 | A | 図を参照。前希釈法は希釈により濾過効率が低下するため、後希釈法の方が濾過流量あたりの物質除去効率は高い（a誤：前希釈の方が低い）。承認された多用途透析装置の使用（b正）、置換液の清浄度規定（c正）、ヘモダイアフィルタ必須（d正）、中分子除去目的（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am077 | clinical_eng | 2024 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 図に示す中空糸膜が10000本、平行に束ねられてハウジングに詰められているダイアライザは全中空糸内容量が約70mLである。血流量が200mL/minのとき、血液が中空糸の内側を通過するおよその平均時間［s］はどれか。 ただし、膜を介した血液成分の移動は無視できるものとする。 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | B | 図を参照。全中空糸内容量70mLに対し血流量200mL/minで通過する時間は70/200=0.35min=21秒≒20秒。中空糸の内容積と血流量から通過時間を算出する基本的な計算問題。 | True | 2024_ce_24_am077.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am078 | clinical_eng | 2024 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | ダイアライザで正しいのはどれか。 | 中空糸型では、透析液はハウジング（外筒）近傍ほど流れやすい。 | ポリスルフォン膜は対称構造を示す。 | 血液と透析液とは同じ向きに流れる。 | 積層型ダイアライザが広く使用されている。 | 生体適合性が低い膜では補体の活性化が少ない。 | A | 中空糸型ダイアライザではハウジング近傍は透析液が流れやすい（チャネリング現象）。ポリスルフォン膜は非対称構造（b誤）。血液と透析液は向流（c誤）。中空糸型が広く使用（d誤）。生体適合性が低い膜では補体活性化が多い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am079 | clinical_eng | 2024 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 血液透析に該当しない現象はどれか。 a．拡 散 b．濾 過 c．吸 着 d．分 解 e．吸 収 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 血液透析では拡散（濃度差による溶質移動）と濾過（圧力差による水・溶質移動）が主な原理。吸着は一部の膜で生じる。分解（d誤）と吸収（e誤）は血液透析の原理に該当しない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am080 | clinical_eng | 2024 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 1 | 質量500gのおもりを糸でつるした。糸にかかる張力［N］はどれか。 ただし、重力加速度は9.8m/s2とする。 | 0.49 | 4.9 | 49 | 98 | 490 | B | 質量500g=0.5kgのおもりにかかる重力（張力）はF=mg=0.5×9.8=4.9N。基本的な力学の計算問題である。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am081 | clinical_eng | 2024 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 非鉄金属材料の引張試験について正しいのはどれか。 a．応力－ひずみ線図が得られる。 b．ヤング率を求めることができる。 c．比例限度での応力は弾性限度の応力よりも大きい。 d．上降伏点が存在する。 e．耐力に相当する外力を与えた場合、永久ひずみが残る。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 図を参照。引張試験では応力-ひずみ線図が得られ（a正）、弾性域の傾きからヤング率を求められる（b正）。耐力は0.2%永久ひずみを生じる応力で、永久ひずみが残る（e正）。非鉄金属では比例限度≦弾性限度（c誤）。上降伏点は鉄鋼の特徴（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am082 | clinical_eng | 2024 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 流体力学 | 3 | 以下の問いに答えよ。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。流体力学に関する問題で、ベルヌーイの定理や連続の式を適用して解く。流体の圧力・流速・断面積の関係を正しく理解する必要がある。 | True | 2024_ce_24_am082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am083 | clinical_eng | 2024 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 3 | 血液の粘性に関して正しいのはどれか。 | ずり（せん断）速度は粘性係数に比例する。 | ヘマトクリット値が増加すると粘性係数は減少する。 | 血球を除去するとニュートン流体とみなせる。 | 集軸効果ではみかけの粘性が増加する。 | 集軸効果は連銭形成に起因する。 | C | 血球を除去した血漿はニュートン流体とみなせる。血液は赤血球の変形能により非ニュートン流体の挙動を示す。ずり速度は粘性係数に比例しない（a誤）。Ht増加で粘性増加（b誤）。集軸効果でみかけの粘性は減少（d誤）。集軸効果は軸方向への赤血球集中による現象（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am084 | clinical_eng | 2024 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 静止した観測者に音源がまっすぐに接近している。音源の振動数の10％高い音が観測者に聞こえたとき、音源が近づく速さ［km/h］に最も近いのはどれか。 ただし、音速を340m/sとする。 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | D | ドップラー効果の問題。音源が近づく速さをvとすると、f'=f×V/(V-v)で1.1f=f×340/(340-v)。340-v=340/1.1≒309.1、v≒30.9m/s=111.3km/h≒110km/h。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am085 | clinical_eng | 2024 | 85 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の電気的特性 | 3 | 生体の電気的特性で正しい組合せはどれか。 | α分散 -- 水分子の緩和現象に由来 | α分散 -- 数十MHz | β分散 -- 細胞構造に由来 | β分散 -- 数十GHz | γ分散 -- イオンの集散に由来 | C | β分散は細胞膜による構造に起因する誘電分散であり、数百kHz～数十MHz帯で観察される。α分散はイオンの集散に由来し低周波域（a,e誤）。β分散は数十GHzではない（d誤）。γ分散は水分子の緩和現象に由来し数十GHz帯。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am086 | clinical_eng | 2024 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の機械的特性 | 3 | 血管の力学特性について正しいのはどれか。 a．変形挙動は線形である。 b．ヒステリシスをもたない。 c．力学的等方性を示す。 d．エラスチンはコラーゲンよりも弾性率が小さい。 e．応力を負荷するとクリープ現象が生じる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | エラスチンはコラーゲンより弾性率が小さく伸展性に富む（d正）。応力負荷でクリープ現象（粘弾性体の特徴）が生じる（e正）。血管の変形は非線形（a誤）。ヒステリシスを持つ（b誤）。異方性を示す（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am087 | clinical_eng | 2024 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体と放射線 | 2 | J/kgに相当する固有単位はどれか。 a．H b．Bq c．Gy d．Sv e．Wb | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | J/kgの単位を持つのはGy（グレイ、吸収線量）とSv（シーベルト、等価線量・実効線量）。H（ヘンリー）はV・s/A、Bq（ベクレル）はs^-1、Wb（ウェーバ）はV・sであり、いずれもJ/kgではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am088 | clinical_eng | 2024 | 88 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の熱特性 | 2 | 同じ質量で温度を1℃を上昇させるために必要なエネルギーが最も大きいのはどれか。 | 骨 | 血 漿 | 脂 肪 | コラーゲン | リン酸カルシウム | B | 血漿は水分を多く含み（約90%が水）、比熱容量が最も大きい（約3.9J/g・℃、水に近い）。骨・脂肪・コラーゲン・リン酸カルシウムは水分含有量が少なく比熱容量は血漿より小さい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am089 | clinical_eng | 2024 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 安全性試験 | 3 | 生体に接触する全ての医療機器において考慮すべき生物学的安全性評価項目はどれか。 a．感作性試験 b．細胞毒性試験 c．埋植試験 d．血液適合性試験 e．刺激性または皮内反応試験 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 生体に接触する全ての医療機器では感作性試験（a正）、細胞毒性試験（b正）、刺激性または皮内反応試験（e正）が必須の評価項目。埋植試験は体内埋め込み機器のみ（c誤）。血液適合性試験は血液接触機器のみ（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_am090 | clinical_eng | 2024 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 医療機器とその材料との組合せで正しいのはどれか。 | 人工弁弁葉 -- ステンレス鋼 | 人工肺用ガス交換膜 -- ポリスルフォン | ガイドワイヤ -- ニッケル・チタン合金 | 人工歯根 -- 高密度ポリエチレン | 血液透析膜 -- ポリジメチルシロキサン | C | ガイドワイヤにはニッケル・チタン合金（ニチノール）が超弾性を活かして使用される。人工弁弁葉はパイロライトカーボン（a誤）。人工肺膜はポリプロピレンやシリコーン（b誤）。人工歯根はチタン（d誤）。血液透析膜はポリスルフォン（e誤）。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm001 | clinical_eng | 2024 | 1 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 公衆衛生 | 2 | 我が国の主要死因別にみた粗死亡率で令和4年の1位から5位を左から順に並べたのはどれか。 | 悪性新生物＞心疾患＞肺 炎＞老 衰＞脳血管疾患 | 悪性新生物＞心疾患＞老 衰＞脳血管疾患＞肺 炎 | 心疾患＞悪性新生物＞老 衰＞脳血管疾患＞肺 炎 | 悪性新生物＞脳血管疾患＞心疾患＞老 衰＞肺 炎 | 心疾患＞悪性新生物＞脳血管疾患＞老 衰＞肺 炎 | B | 令和4年の死因順位は1位悪性新生物、2位心疾患、3位老衰、4位脳血管疾患、5位肺炎。老衰が近年上昇し3位となっている点が重要。人口動態統計の基本知識が問われる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm002 | clinical_eng | 2024 | 2 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 関係法規 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 医師法は医師の応召義務を定めている。 | 健康増進法は国民に健康増進の努力義務を課している。 | 感染症法は医療廃棄物の処理・清掃に関する規定を定めている。 | 医療法は病院や診療所等の開設、施設、管理等の規準を定めている。 | 毒劇物取締法は健康被害が発生する恐れの高い物質を指定している。 | C | 感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）は感染症の予防・患者医療に関する規定であり、医療廃棄物の処理・清掃は廃棄物処理法の管轄。医師法の応召義務（a正）、健康増進法の努力義務（b正）、医療法（d正）、毒劇物取締法（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm003 | clinical_eng | 2024 | 3 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | 糖質の消化・吸収について誤っているのはどれか。 | αアミラーゼはデンプンをマルトースに分解する。 | ラクターゼは膵臓から分泌される。 | マルターゼは小腸に存在する。 | スクロースを加水分解するとグルコースとフルクトースが生じる。 | グルコースはNa<sup>+</sup>との共輸送で小腸上皮細胞に取り込まれる。 | B | ラクターゼは小腸粘膜の刷子縁膜に存在する酵素であり、膵臓からは分泌されない。αアミラーゼによるデンプン分解（a正）、マルターゼの小腸存在（c正）、スクロース加水分解（d正）、グルコースのNa+共輸送（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm004 | clinical_eng | 2024 | 4 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 生化学の基礎 | 2 | ビタミンについて正しいのはどれか。 a．ビタミンAは体内でカロテンを合成する材料になる。 b．ビタミンB2の欠乏により脚気が生じる。 c．ビタミンB12の吸収には胃から分泌される内因子が必要である。 d．ビタミンDの生成には紫外線が必要である。 e．ビタミンEは抗酸化作用をもつ。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | ビタミンB12の吸収には胃の内因子が必要（c正）、ビタミンDの生成に紫外線が必要（d正）、ビタミンEは抗酸化作用を持つ（e正）。カロテンが体内でビタミンAに変換される（a誤：逆）。ビタミンB1の欠乏で脚気（b誤：B2ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm005 | clinical_eng | 2024 | 5 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 薬理学の基礎 | 2 | 医薬品添付文書について誤っているのはどれか。 | 記載項目の順序はすべての医薬品で共通している。 | 禁忌の記載事項は赤枠で囲まれる。 | インターネットで閲覧可能である。 | 警告がある場合は添付文書の右肩に赤い帯がつく。 | 医薬品販売に関する広告文書である。 | E | 医薬品添付文書は医療従事者向けの公的文書であり、広告文書ではない。記載項目の順序は共通（a正）、禁忌は赤枠（b正）、インターネット閲覧可能（c正、PMDA等）、警告時は赤い帯（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm006 | clinical_eng | 2024 | 6 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 病理学概論 | 2 | iPS細胞の説明として誤っているのはどれか。 | 多能性をもつ。 | 幹細胞である。 | 体細胞由来である。 | 移植後高率にがん化する。 | 患者自身の細胞から作成できる。 | D | iPS細胞は多能性を持つ幹細胞で体細胞から作製可能だが、移植後に高率にがん化するという記述は誤り。初期のiPS細胞ではがん化リスクが指摘されたが、技術改良により大幅に低減されている。患者自身の細胞から作製可能（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm007 | clinical_eng | 2024 | 7 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 循環 | 2 | 正しいのはどれか。 a．肺動脈弁は二尖である。 b．三尖弁は房室弁である。 c．大動脈弁は左心室の出口にある。 d．僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる。 e．冠状静脈洞は右心室に開口する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | 三尖弁は右房室弁で房室弁である（b正）。大動脈弁は左心室の出口にある（c正）。僧帽弁は腱索で乳頭筋につながる（d正）。肺動脈弁は三尖（3弁尖）である（a誤：二尖ではない）。冠状静脈洞は右心房に開口（e誤：右心室ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm008 | clinical_eng | 2024 | 8 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 消化と吸収 | 2 | 肝臓の機能として誤っているのはどれか。 | 消化酵素の生成と分泌 | 糖質、脂質、タンパク質の代謝 | 薬物の代謝 | 循環血液量の調節のための血液貯蔵 | 安静時の体温を維持するための熱産生 | A | 肝臓は胆汁を生成・分泌するが、胆汁は消化酵素を含まない（脂肪の乳化を行う）。肝臓自体は消化酵素を生成・分泌しない。糖質・脂質・タンパク質の代謝（b正）、薬物代謝（c正）、血液貯蔵（d正）、熱産生（e正）は肝臓の機能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm009 | clinical_eng | 2024 | 9 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 情報の受容と処理 | 2 | 誤っているのはどれか。 | 視床は中脳に分類される。 | 橋は脳幹に分類される。 | 交感神経は末梢神経に分類される。 | 被殻は大脳基底核に分類される。 | 脊髄神経は体性神経に分類される。 | A | 視床は間脳に分類され、中脳ではない。橋は脳幹の一部（b正）。交感神経は末梢神経の自律神経系（c正）。被殻は大脳基底核の構成要素（d正）。脊髄神経は体性神経と自律神経を含む末梢神経（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm010 | clinical_eng | 2024 | 10 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 内臓機能の調節 | 3 | 寒冷曝露時の体温調節反応として誤っているのはどれか。 | 体温セットポイントの上昇 | 交感神経による皮膚立毛筋の収縮 | 血管腫縮による皮膚血流量の減少 | 褐色脂肪細胞での脂質代謝の増加 | 骨格筋の不随意的収縮（shivering）の発生 | A | 寒冷曝露時には体温セットポイントは変化しない（発熱時に上昇する）。皮膚立毛筋収縮（b正）、皮膚血流量減少（c正）、褐色脂肪代謝増加（d正：非ふるえ産熱）、shivering（e正：ふるえ産熱）はいずれも寒冷時の正常な体温調節反応。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm011 | clinical_eng | 2024 | 11 | 臨床医学総論 | 外科学概論 | 外傷・熱傷 | 2 | 外傷診療において迅速簡易超音波検査（FAST）で確認するのはどれか。 | 急性硬膜外血腫 | 外傷性気胸 | 肩関節脱臼 | 腹腔内出血 | 大腿骨頸部骨折 | D | FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）は外傷患者に対して腹腔内出血（腹腔内遊離液体）の有無を迅速に評価する超音波検査。硬膜外血腫はCT（a誤）、気胸は胸部X線（b誤）、脱臼・骨折はX線（c,e誤）で評価。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm012 | clinical_eng | 2024 | 12 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 3 | ARDSについて正しいのはどれか。 a．重症熱傷は原因疾患の一つである。 b．基本病態は肺の線維化である。 c．発症時期は重症度分類に含まれない。 d．人工呼吸器関連肺傷害に注意する。 e．治療法の一つに腹臥位療法がある。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | ARDSでは重症熱傷が原因の一つ（a正）、人工呼吸器関連肺傷害に注意（d正）、腹臥位療法が有効（e正）。基本病態は肺毛細血管透過性亢進による非心原性肺水腫（b誤：線維化ではない）。発症時期は重症度分類のベルリン定義に含まれる（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm013 | clinical_eng | 2024 | 13 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | 手術患者の肺血栓塞栓症の予防法はどれか。 a．早期離床 b．酸素療法 c．抗血小板療法 d．間欠的空気圧迫法（IPC） e．弾性ストッキングの装 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 肺血栓塞栓症の予防には早期離床（a正）、間欠的空気圧迫法IPC（d正）、弾性ストッキング（e正）が有効。酸素療法は予防法ではなく治療（b誤）。抗血小板療法ではなく抗凝固療法が用いられる（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm014 | clinical_eng | 2024 | 14 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 1 | 58歳の男性。狭心症で通院中に外来の待合室で意識消失となった。脈は触れず、あえぐような呼吸をしている。直ちに準備するのはどれか。 | 自動体外式除細動器（AED） | 心エコー装置 | 人工呼吸器 | 心臓ペースメーカ | 胸腔ドレナージチューブ | A | 狭心症患者が意識消失し脈が触れず死戦期呼吸を呈しており、心停止（心室細動の可能性が高い）と判断される。直ちにAEDを準備し、CPRを開始する。心エコーや人工呼吸器は初期対応として不適切。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm015 | clinical_eng | 2024 | 15 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 心臓病学 | 2 | 心房細動による脳塞栓発症のリスク評価項目でないのはどれか。 | 心不全 | 高血圧 | 年 齢 | 糖尿病 | 脂質異常症 | E | CHADS2スコアまたはCHA2DS2-VAScスコアで心房細動による脳塞栓リスクを評価する。項目は心不全(C)、高血圧(H)、年齢(A)、糖尿病(D)、脳卒中既往(S2)等であり、脂質異常症は含まれない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm016 | clinical_eng | 2024 | 16 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 代謝性疾患 | 2 | メタボリックシンドロームの診断基準項目はどれか。 a．皮下脂肪蓄積 b．血圧高値 c．空腹時高血糖 d．低HDLコレステロール血症 e．高尿酸血症 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | D | メタボリックシンドロームの診断基準は内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径）に加え、血圧高値（b正）、空腹時高血糖（c正）、脂質異常（高TGまたは低HDL-C）（d正）。皮下脂肪ではなく内臓脂肪（a誤）。高尿酸血症は基準に含まれない（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm017 | clinical_eng | 2024 | 17 | 臨床医学総論 | 感染症 | 感染症 | 2 | グラム陽性菌はどれか。 a．緑膿菌 b．大腸菌 c．MRSA d．腸球菌 e．アシネトバクター属 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | グラム陽性菌はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、c正）と腸球菌（d正）。緑膿菌・大腸菌・アシネトバクター属はグラム陰性菌である。グラム染色による菌の分類は感染症診療の基本。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm018 | clinical_eng | 2024 | 18 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 尿路の疾患 | 2 | 腎・尿路結石で誤っているのはどれか。 | 大部分はカルシウム結石である。 | 症状は腰背部から下腹部に放散する疼痛である。 | 尿検査では血尿を伴うことが多い。 | 片腎の患者では腎不全の原因となる。 | 体外衝撃波砕石術（ESWL）は妊婦も施行可能である。 | E | 体外衝撃波砕石術（ESWL）は妊婦には禁忌である。衝撃波が胎児に悪影響を及ぼす可能性がある。カルシウム結石が大部分（a正）、腰背部～下腹部の疼痛（b正）、血尿（c正）、片腎で腎不全リスク（d正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm019 | clinical_eng | 2024 | 19 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 消化器系疾患と治療 | 2 | 肝硬変患者の症状・所見でないのはどれか。 | 昏 睡 | 浮 腫 | 皮膚搔痒感 | 血清コレステロール値の低下 | 血小板数の増加 | E | 肝硬変では門脈圧亢進や肝機能低下により脾機能亢進が起こり、血小板数は減少する（増加ではない）。昏睡（肝性脳症、a正）、浮腫（b正）、皮膚搔痒感（胆汁うっ滞、c正）、血清コレステロール低下（肝合成能低下、d正）はいずれも肝硬変の所見。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm020 | clinical_eng | 2024 | 20 | 臨床医学総論 | 血液系 | 赤血球系疾患 | 1 | 貧血の症状・所見でないのはどれか。 | 頭 痛 | 徐 脈 | めまい | 息切れ | 全身倦怠感 | B | 貧血では組織への酸素供給低下を代償するため心拍出量が増加し頻脈となる。徐脈は貧血の症状ではない。頭痛（a正）、めまい（c正）、息切れ（d正）、全身倦怠感（e正）はいずれも貧血の典型的症状。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm021 | clinical_eng | 2024 | 21 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 区域麻酔および局所麻酔 | 1 | 局所麻酔はどれか。 a．表面麻酔 b．浸潤麻酔 c．伝達麻酔 d．静脈麻酔 e．吸入麻酔 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 局所麻酔には表面麻酔（a正）、浸潤麻酔（b正）、伝達麻酔（c正：神経ブロック）が含まれる。静脈麻酔と吸入麻酔は全身麻酔の方法であり局所麻酔ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm022 | clinical_eng | 2024 | 22 | 臨床医学総論 | 麻酔科学 | 全身麻酔 | 2 | 麻酔管理中にカプノメータが検出に有用でないのはどれか。 | 不整脈 | 低換気 | 悪性高熱 | 食道挿管 | 呼吸回路脱離 | A | カプノメータはCO2濃度を測定する装置で、低換気（b正）、悪性高熱（c正：CO2産生増加）、食道挿管（d正：CO2非検出）、呼吸回路脱離（e正：CO2波形消失）の検出に有用。不整脈はECGモニタで検出すべきもので、カプノメータでは有用でない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm023 | clinical_eng | 2024 | 23 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 救急医療 | 1 | トリアージ・タッグの色で救急処置の優先度が高い順に左から並んでいるのはどれか。 | 緑＞黄＞赤＞黒 | 赤＞黒＞黄＞緑 | 赤＞黄＞緑＞黒 | 黒＞緑＞黄＞赤 | 黒＞赤＞黄＞緑 | C | トリアージ・タッグの優先度は赤（最優先治療）＞黄（待機的治療）＞緑（軽症）＞黒（死亡・救命不能）の順。救急処置の優先度が高い順に並べると赤＞黄＞緑＞黒となる。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm024 | clinical_eng | 2024 | 24 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 呼吸器系 | 2 | スパイログラフィで測定できないのはどれか。 | 肺活量 | 1秒量 | 1回換気量 | 機能的残気量 | 予備呼気量 | D | スパイロメトリーでは残気量を含む肺気量分画（機能的残気量、残気量、全肺気量）は測定できない。これらの測定にはガス希釈法や体プレチスモグラフィが必要。肺活量（a正）、1秒量（b正）、1回換気量（c正）、予備呼気量（e正）は測定可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm025 | clinical_eng | 2024 | 25 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 生体情報の計測 | 3 | 生体電気信号増幅器の入力インピーダンスについて正しいのはどれか。 | 単位にはdBを用いる。 | 入力電圧と出力電圧との比を表す。 | 大きさは入力信号の周波数に依存する。 | 電極ペーストを使用すると小さくなる。 | 信号源インピーダンスよりも小さくする。 | C | 図を参照。入力インピーダンスは周波数に依存する（容量性成分があるため高周波で低下）。単位はΩ（a誤：dBは比の単位）。入力電圧/出力電圧比は利得（b誤）。電極ペーストは電極インピーダンスを下げる（d誤：入力インピーダンスではない）。信号源より大きくする（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm026 | clinical_eng | 2024 | 26 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体電気計測 | 2 | 標準的な紙送り速度で脳波計測を行ったところ、図のような波形が得られた。網かけ部分の波形の種類はどれか。 | α波 | β波 | γ波 | δ波 | θ波 | A | 図を参照。標準紙送り速度（30mm/s）で脳波計測した波形から周波数を読み取る。α波は8-13Hzの波形で、安静閉眼時に後頭部優位に出現する。波形の周期から周波数を計算しα波と判定する。 | True | 2024_ce_24_pm026.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm027 | clinical_eng | 2024 | 27 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 生体磁気計測 | 3 | 生体磁気計測について正しいのはどれか。 | 磁界はスカラー量である。 | 透磁率を計測している。 | 静電シールドルーム内で計測する必要がある。 | 生体から発生している磁界は地磁気とほぼ等しい。 | SQUID磁束計はジョセフソン効果を利用している。 | E | SQUID（超伝導量子干渉計）磁束計はジョセフソン効果を利用して微弱な生体磁場を計測する。磁界はベクトル量（a誤）。磁束密度を計測（b誤）。磁気シールドルーム内で計測（c誤：静電ではない）。生体磁界は地磁気より遙かに微弱（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm028 | clinical_eng | 2024 | 28 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 循環系の計測 | 3 | 心拍出量の測定について誤っているのはどれか。 | Fick法では動静脈血酸素含有較差を利用する。 | 色素希釈法では指示薬としてインドシアニングリーンを用いる。 | 単回の熱希釈法では冷却した指示薬を右房に注入する。 | 熱希釈法を利用して連続心拍出量を測定できる。 | 動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテルを用いる。 | E | 動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテル（スワンガンツカテーテル）は不要で、動脈ラインのみで心拍出量を推定できる。Fick法（a正）、色素希釈法（b正）、熱希釈法の注入部位（c正）、連続心拍出量測定（d正）は正しい。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm029 | clinical_eng | 2024 | 29 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 呼吸系の計測 | 3 | インピーダンス式呼吸モニタについて誤っているのはどれか。 | 心電図モニタの電極を兼用できる。 | 胸郭の広がりに由来するインピーダンスの変化を記録する。 | 胸壁表面に配置した電極間に直接電圧を印加する。 | 電極を貼る位置によって影響を受ける。 | 体動はアーチファクトの原因となる。 | C | インピーダンス式呼吸モニタでは胸壁に交流（高周波微小電流）を印加しインピーダンス変化を記録する。直接電圧ではない（c誤）。心電図電極を兼用可能（a正）。胸郭のインピーダンス変化を利用（b正）。電極位置の影響あり（d正）。体動がアーチファクト源（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm030 | clinical_eng | 2024 | 30 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 体温計測 | 2 | 一般用電子体温計について正しいのはどれか。 | 低体温手術中の患者管理に使用できる。 | 測定時間は1～2秒である。 | センサにサーモパイルを用いる。 | ステファン・ボルツマンの法則を利用している。 | 予測式では温度上昇曲線から平衡温を推定する。 | E | 予測式電子体温計は温度上昇曲線から平衡温（実測値）を推定する方式である。低体温手術管理には不適（a誤：食道温等を使用）。測定時間は数十秒～（b誤）。センサはサーミスタ（c誤）。ステファン・ボルツマンの法則は放射温度計（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm031 | clinical_eng | 2024 | 31 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 内視鏡画像計測 | 2 | 内視鏡画像計測について誤っているのはどれか。 | 狭帯域光観察には赤色光が用いられる。 | 腹腔内の検査では二酸化炭素を送気する。 | カプセル内視鏡は腸の観察に用いられる。 | 超音波内視鏡ではラジアル走査が用いられる。 | キセノンランプは電子内視鏡の光源として用いられる。 | A | 狭帯域光観察（NBI）には青色光と緑色光の狭帯域光を用い、粘膜表層の毛細血管を強調表示する。赤色光ではない（a誤）。腹腔鏡ではCO2送気（b正）。カプセル内視鏡で腸観察（c正）。超音波内視鏡でラジアル走査（d正）。キセノンランプ使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm032 | clinical_eng | 2024 | 32 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 光トポグラフィ | 2 | 光トポグラフィ装置について誤っているのはどれか。 | 近赤外光を用いて測定する。 | 大脳皮質を測定対象とする。 | 発声しながら測定できる。 | 空間分解能は1mm程度である。 | 時間分解能は0.1s程度である。 | D | 光トポグラフィの空間分解能は数cm程度であり、1mmではない。近赤外光を使用（a正）。大脳皮質が測定対象（b正）。発声しながら測定可能（c正：非侵襲・非拘束）。時間分解能は0.1秒程度（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm033 | clinical_eng | 2024 | 33 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 治療の基礎 | 1 | 低周波電流を使って治療する機器はどれか。 | 電気メス | レーザメス | サイクロトロン | 心臓ペースメーカ | マイクロ波治療器 | D | 心臓ペースメーカは低周波の電気パルス（数Hz程度）を用いて心筋を刺激する。電気メスは高周波電流（a誤）。レーザメスは光エネルギー（b誤）。サイクロトロンは荷電粒子加速（c誤）。マイクロ波治療器はマイクロ波（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm034 | clinical_eng | 2024 | 34 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．デマンド機構はspike on Tによる心室細動を防ぐ。 b．心臓再同期療法（CRT）は左室と右室を同期して刺激する。 c．リードレスペースメーカは胸部を切開して挿入する。 d．DDD型では電極リードは3本必要である。 e．電源にはリチウム・ヨウ素電池を使用する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | デマンド機構はspike on Tを防ぐ（a正）。CRTは左右心室を同期刺激（b正）。リチウム・ヨウ素電池使用（e正）。リードレスペースメーカはカテーテルで経静脈的に挿入（c誤：胸部切開不要）。DDD型は心房・心室の2本が基本（d誤：3本ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm035 | clinical_eng | 2024 | 35 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 電気的治療機器 | 3 | 心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。 a．慢性心房細動はDDDモードの適応である。 b．完全房室ブロックは心房ペーシングの適応である。 c．Brugada症候群は心臓ペースメーカの適応である。 d．心臓再同期療法（CRT）用は心不全症例に使用する。 e．モービッツⅡ型第2度房室ブロックは心臓ペースメーカの適応である。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | CRT用ペースメーカは心不全症例に使用（d正）。モービッツⅡ型は高度房室ブロックに移行しやすくペースメーカ適応（e正）。慢性心房細動ではDDDは不適（a誤：VVI等）。完全房室ブロックでは心室ペーシング必要（b誤）。Brugada症候群はICDの適応（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm036 | clinical_eng | 2024 | 36 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 機械的治療機器 | 2 | 滴数制御型（滴下制御方式）の輸液ポンプについて誤っているのはどれか。 | 専用の輸液セットが必要である。 | 滴下センサには赤外線が使用されている。 | 空液を検出して警報で知らせる。 | フリーフローを検出して警報で知らせる。 | 高濃度のブドウ糖液で誤差を生じる。 | A | 滴数制御型（滴下制御方式）の輸液ポンプは汎用の輸液セットを使用でき、専用セットは不要。滴下センサに赤外線使用（b正）。空液検出警報（c正）。フリーフロー検出警報（d正）。高濃度ブドウ糖液は滴下サイズ変化で誤差発生（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm037 | clinical_eng | 2024 | 37 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 光治療機器 | 3 | 多関節マニピュレータでレーザ光を伝送する医療用レーザ装置はどれか。 | XeClエキシマレーザ装置 | Nd：YAGレーザ装置 | CO<sub>2</sub>レーザ装置 | Rubyレーザ装置 | 半導体レーザ装置 | C | 図を参照。CO2レーザは波長10.6µmの遠赤外線で光ファイバ伝送ができないため、多関節マニピュレータ（関節ミラー）で伝送する。エキシマレーザ・Nd:YAGレーザ・Rubyレーザ・半導体レーザは光ファイバ伝送が可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm038 | clinical_eng | 2024 | 38 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全基準 | 3 | 図記号と説明との組合せで正しいのはどれか。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | 図を参照。ME機器の図記号と説明の正しい組合せを選ぶ問題。IEC 60601-1で規定される各種安全記号（BF形装着部、CF形装着部、クラスⅡ機器等）の意味を正確に理解する必要がある。 | True | 2024_ce_24_pm038.jpg | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm039 | clinical_eng | 2024 | 39 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 安全管理技術 | 3 | 病院電気設備で電路の1線地絡時にも電力の供給を継続するのはどれか。 | 一般非常電源 | 無停電非常電源 | 漏電監視装置 | 片側接地配線方式 | 非接地配線方式 | E | 図を参照。非接地配線方式は絶縁変圧器により電源を大地から絶縁するため、1線が地絡しても電流が流れず電力供給を継続できる。一般非常電源・無停電非常電源は停電対策（a,b誤）。漏電監視は監視のみ（c誤）。片側接地方式は地絡時に遮断（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm040 | clinical_eng | 2024 | 40 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 3 | 図の漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチS2の用途はどれか。 | 電源極性の切り替え | 電源導線の1本の断線の模擬 | 保護接地線の断線の模擬 | 追加保護接地線の断線の模擬 | 患者誘導コードの切り替え | B | 図を参照。漏れ電流測定用電源ボックスのスイッチS2は電源導線の1本の断線を模擬するためのものである。S1は電源極性の切り替え、S3は保護接地線の断線模擬に使用される。単一故障状態の模擬に用いる。 | True | 2024_ce_24_pm040.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm041 | clinical_eng | 2024 | 41 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電気的安全性の測定 | 4 | JIS T 0601-1によるME機器の漏れ電流測定を実施した。SIP/SOPへ外部電圧を印加したときの患者漏れ電流で許容値を超えているのはどれか。 | B形装着部の交流（NC）：50µA | B形装着部の直流（NC）：20µA | BF形装着部の交流（SFC）：100µA | BF形装着部の直流（NC）：10µA | CF形装着部の直流（SFC）：40µA | B | SIP/SOPへの外部電圧印加時のBF形装着部の直流患者漏れ電流の許容値はNC状態で10µAである。20µAはこの許容値を超えている。各装着部タイプと条件（NC/SFC）による漏れ電流許容値の暗記が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm042 | clinical_eng | 2024 | 42 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 医療ガス | 3 | JIS T 7101における配管端末器で用いられるガス別特定コネクタでないのはどれか。 | おねじ | DISS | ピン方式 | カプラK方式 | シュレーダ方式 | A | JIS T 7101の配管端末器のガス別特定コネクタにはDISS、ピン方式、カプラK方式、シュレーダ方式がある。おねじはボンベバルブの接続に使用されるもので、配管端末器のコネクタ方式ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm043 | clinical_eng | 2024 | 43 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | システム安全 | 2 | 電気メス使用時に対極板コードが断線すると電気メスの出力が自動的に遮断される。このような安全機構はどれか。 | 多重系 | 警報システム | デッドマンシステム | フールプルーフ | フェイルセーフ | E | フェイルセーフとは故障や異常発生時に安全側に動作する設計思想。対極板コード断線時に電気メス出力が自動遮断されるのはフェイルセーフの例。多重系は冗長化（a誤）。デッドマンシステムは操作者が操作をやめると停止（c誤）。フールプルーフは誤操作防止（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm044 | clinical_eng | 2024 | 44 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 電磁環境 | 3 | 医用テレメータの電波受信について正しいのはどれか。 a．隣接チャネルの使用は受信障害の原因になる。 b．近隣病院の医用テレメータとの混信がありうる。 c．携帯電話の電波は医用テレメータの受信に影響を及ぼす。 d．受信範囲を広げるには送信機の出力を上げる。 e．受信アンテナシステムにはブースタを設置する。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 医用テレメータでは隣接チャネルが受信障害の原因（a正）、近隣病院との混信あり（b正）、ブースタ設置で受信感度向上（e正）。携帯電話は周波数帯が異なり影響少ない（c誤）。送信出力は法規制で変更不可（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm045 | clinical_eng | 2024 | 45 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 関係法規等 | 3 | 医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器に該当するのはどれか。 a．輸液ポンプ b．除細動器 c．電子内視鏡 d．血液加温器 e．電動式低圧吸引器 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 高度管理医療機器（クラスⅢ・Ⅳ）には輸液ポンプ（a正：不具合で重篤な健康被害）と除細動器（b正：生命に直結）が該当する。電子内視鏡（c誤：管理医療機器）、血液加温器（d誤）、電動式低圧吸引器（e誤）はクラスⅡの管理医療機器。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm046 | clinical_eng | 2024 | 46 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 6cm離れた2点A、BにそれぞれQ［C］、4Q［C］の正の点電荷がある。3個目の点電荷を線分AB上に置くとき、これに働く力がつりあうAからの距離［cm］はどれか。 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | D | 図を参照。クーロンの法則より、点電荷にかかる力がつりあう位置を求める。Aからの距離xにおいてQ/x^2=4Q/(6-x)^2。整理すると(6-x)^2=4x^2、6-x=2x（正の解）、x=2cm。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm047 | clinical_eng | 2024 | 47 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 3 | 巻数が200回のインダクタを貫く磁束が図のように減少したときの誘導起電力の大きさ［V］はどれか。 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | C | 図を参照。ファラデーの法則よりV=-NdΦ/dt。巻数200回、磁束の時間変化率をグラフから読み取り、誘導起電力を計算する。磁束変化率×巻数=300Vが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm047.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm048 | clinical_eng | 2024 | 48 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電磁気学 | 2 | 電磁波について正しいのはどれか。 a．縦波である。 b．質量を有する。 c．波長が短いほどエネルギーは大きい。 d．伝播速度は真空中で一定である。 e．マイクロ波は赤外線よりも周波数が高い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | 図を参照。電磁波は横波（a誤）で質量を持たない（b誤）。波長が短いほどエネルギーが大きい（c正：E=hf=hc/λ）。真空中の伝播速度は光速で一定（d正）。マイクロ波は赤外線より周波数が低い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm049 | clinical_eng | 2024 | 49 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図は、交流電源の起電力の時間的変化である。この電源に0.1µFのキャパシタを接続したとき、流れる電流の最大値［mA］に最も近いのはどれか。 | 4 | 8 | 16 | 31 | 62 | D | 図を参照。交流電源の波形から振幅と周波数を読み取り、キャパシタに流れる電流I=ωCV0を計算する。角周波数ω=2πf、C=0.1µFから最大電流約31mAが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm049.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm050 | clinical_eng | 2024 | 50 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 電気回路 | 3 | 図1の回路の入出力波形が図2であった。抵抗の大きさR［kΩ］に最も近いのはどれか。 | 1 | 3.7 | 10 | 37 | 100 | C | 図を参照。RC回路の入出力波形から時定数τ=RCを求め、抵抗値を算出する。波形の立ち上がり・減衰特性から時定数を読み取り、既知のC値からR≒10kΩが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm050.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm051 | clinical_eng | 2024 | 51 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路でVoが10VになるVi［V］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 図を参照。理想演算増幅器の非反転増幅回路でVo=10Vとなる入力電圧を求める。増幅率G=1+Rf/R1から入力電圧Vi=Vo/G=10/G。回路定数からG≒3.33、Vi≒3Vが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm051.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm052 | clinical_eng | 2024 | 52 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | 図の回路で遮断周波数［Hz］に最も近いのはどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。 | 160 | 320 | 1000 | 1600 | 3200 | A | 図を参照。演算増幅器を用いたフィルタ回路の遮断周波数fc=1/(2πRC)を計算する。回路のR,C値を読み取り、fc≒160Hzが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm052.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm053 | clinical_eng | 2024 | 53 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 4 | CMRR（同相除去比）が100dBの差動増幅器の入力端子間に1mVを入力すると1Vが出力された。二つの入力端子を短絡し、アースとの間に1Vを入力すると出力電圧［V］はどれか。 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | B | 図を参照。差動利得Ad=1V/1mV=1000（60dB）。CMRR=100dBなので同相利得Ac=Ad/10^(100/20)=1000/100000=0.01。同相入力1Vに対し出力=0.01×1=0.01V。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm054 | clinical_eng | 2024 | 54 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 電子回路 | 3 | ツェナー電圧3Vのツェナーダイオードを含む図の回路のViとVoの関係を示すグラフはどれか。 ただし、ツェナーダイオードの特性は理想とする。 | （図参照：選択肢1） | （図参照：選択肢2） | （図参照：選択肢3） | （図参照：選択肢4） | （図参照：選択肢5） | C | 図を参照。ツェナーダイオードのクリッピング回路で、ツェナー電圧3Vでの入出力特性を求める。入力が正の3V以上で出力が3Vにクリップされ、負方向は順方向降下（約0.7V）でクリップされるグラフを選ぶ。 | True | 2024_ce_24_pm054.jpg;2024_ce_24_pm054_2.jpg;2024_ce_24_pm054_3.jpg;2024_ce_24_pm054_4.jpg;2024_ce_24_pm054_5.jpg;2024_ce_24_pm054_6.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm055 | clinical_eng | 2024 | 55 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図の回路の論理式はどれか。 | X＝A＋B・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝A＋B＋<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A</span>・<span style="text-decoration:overline;">B</span>・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝A・B・<span style="text-decoration:overline;">C</span> | X＝<span style="text-decoration:overline;">A・B・C</span> | E | 図を参照。論理回路図から論理式を導出する。各ゲートの機能（AND、OR、NOT、NAND、NOR）を正しく読み取り、出力の論理式を求める。 | True | 2024_ce_24_pm055.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm056 | clinical_eng | 2024 | 56 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 通信工学 | 2 | 変調について正しいのはどれか。 a．PNMではパルス波の周波数を変化させる。 b．PAMではパルス波の位置を変化させる。 c．PWMではパルス波の幅を変化させる。 d．ASKでは搬送波の振幅を変化させる。 e．FSKでは搬送波の周波数を変化させる。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | E | PWMはパルス幅変調（c正）、ASKは振幅偏移変調（d正）、FSKは周波数偏移変調（e正）。PNMという変調方式は一般的ではない（a誤）。PAMはパルス振幅変調で振幅を変化させる（b誤：位置ではない）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm057 | clinical_eng | 2024 | 57 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 1 | コンピュータの補助記憶装置として用いられるのはどれか。 | SSD | USB | RAM | CPU | GPU | A | SSD（Solid State Drive）はフラッシュメモリを用いた補助記憶装置。USB（a誤：インターフェース規格）、RAM（c誤：主記憶装置）、CPU（d誤：中央処理装置）、GPU（e誤：画像処理装置）は補助記憶装置ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm058 | clinical_eng | 2024 | 58 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | Bluetoothについて誤っているのはどれか。 | 帯域は2.4GHz帯を使用している。 | 1km以上の距離で通信が可能である。 | ペアリングが必要である。 | Wi-Fiよりもデータ転送速度が遅い。 | ウェアラブルデバイスに使われる。 | B | 図を参照。Bluetoothの通信距離は一般に数m～数十m程度であり、1km以上の通信は不可。2.4GHz帯使用（a正）。ペアリング必要（c正）。Wi-Fiより低速（d正）。ウェアラブルデバイスに使用（e正）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm059 | clinical_eng | 2024 | 59 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | コンピュータ | 3 | 図のフローチャートでaに20を入力したとき、出力Sはどれか。 ただし、（a mod 2）はaを2で割った余りを表す。 | 90 | 100 | 110 | 210 | 220 | C | 図を参照。フローチャートに従いa=20を入力し、ループ処理を追跡する。各ステップでaの値とmod 2の結果を確認しながらSを累積計算し、最終出力S=110を得る。 | True | 2024_ce_24_pm059.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm060 | clinical_eng | 2024 | 60 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | コンピュータネットワークに関する用語との組合せで誤っているのはどれか。 | IoT -- デバイスのインターネット接続 | LAN -- 限られたエリア内で構築されたネットワーク | HTTPS -- Webデータを暗号化した通信プロトコル | TCP/IP -- インターネットの標準的な通信プロトコル | SMTP -- ファイル転送のための通信プロトコル | E | SMTPはSimple Mail Transfer Protocolであり、電子メール送信のためのプロトコル。ファイル転送はFTP（File Transfer Protocol）が正しい。IoT（a正）、LAN（b正）、HTTPS（c正）、TCP/IP（d正）はいずれも正しい組合せ。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm061 | clinical_eng | 2024 | 61 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 1 | ランサムウェアについて正しいのはどれか。 | ウイルス感染を防御する。 | データを暗号化し身代金を要求する。 | 外部からの不正なアクセスを防ぐ。 | 偽のウェブサイトに誘導する。 | 大量のリクエストによりサービスを停止させる。 | B | ランサムウェアはコンピュータ内のデータを暗号化し、復号のために身代金（ransom）を要求するマルウェア。ウイルス防御はアンチウイルス（a誤）。不正アクセス防止はファイアウォール（c誤）。偽サイト誘導はフィッシング（d誤）。サービス停止はDDoS（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm062 | clinical_eng | 2024 | 62 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | ネットワークと情報セキュリティ | 2 | ネガティブフィードバック制御について正しいのはどれか。 a．開ループ制御系である。 b．出力の計測が不要である。 c．目標値が変化しても制御できる。 d．目標値と制御量の差を用いて制御する。 e．フィードフォワード制御よりも外乱の影響に弱い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | D | ネガティブフィードバック制御は目標値と制御量の差（偏差）を用いて制御する閉ループ制御系。目標値変化にも追従可能（c正）、偏差を利用（d正）。開ループではない（a誤）。出力計測は必要（b誤）。外乱に対してフィードフォワードより強い（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm063 | clinical_eng | 2024 | 63 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 呼吸療法技術 | 2 | 血液ガス測定装置が専用電極で計測しているのはどれか。 a．酸素分圧 b．動脈血酸素含量 c．重炭酸イオン d．二酸化炭素分圧 e．pH | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | C | 血液ガス測定装置ではクラーク電極で酸素分圧（a正）、セバリングハウス電極でCO2分圧（d正）、ガラス電極でpH（e正）を専用電極で直接計測する。動脈血酸素含量（b誤）と重炭酸イオン（c誤）は計算値として算出される。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm064 | clinical_eng | 2024 | 64 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 原理と構造 | 3 | 陽圧式人工呼吸に伴う生体への影響について正しいのはどれか。 | 尿量の増加 | 中心静脈圧の低下 | 静脈還流の増加 | 心拍出量の増加 | 頭蓋内圧の上昇 | E | 陽圧式人工呼吸は胸腔内圧を上昇させ、静脈還流減少・心拍出量減少をもたらし、頭蓋内圧を上昇させる。尿量は減少（a誤）。中心静脈圧は上昇（b誤）。静脈還流は減少（c誤）。心拍出量は減少（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm065 | clinical_eng | 2024 | 65 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 3 | COPD患者の在宅NPPVについて正しいのはどれか。 a．夜間は酸素吸入療法を用いることが多い。 b．排痰の多い症例でも安全に使用できる。 c．TPPVに比べて患者への侵襲は大きい。 d．TPPVよりも使用症例が多い。 e．換気補助による呼吸筋の負担を軽減できる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | COPD患者のNPPV（非侵襲的陽圧換気）ではTPPVより使用症例が多く（d正）、呼吸筋負担を軽減できる（e正）。夜間はNPPVを使用し酸素吸入を併用することもあるが「酸素吸入療法のみ」ではない（a誤）。排痰困難な症例には不向き（b誤）。NPPVはTPPVより低侵襲（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm066 | clinical_eng | 2024 | 66 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 在宅呼吸管理 | 2 | 睡眠時無呼吸症候群（SAS）について正しいのはどれか。 | 貧血の原因となる。 | 睡眠時無呼吸の評価のために終夜睡眠ポリグラフ検査を行う。 | 無呼吸・低呼吸が1時間あたり20回だと重症に分類される。 | 重症の場合、まずマウスピースによる治療が試みられる。 | 扁桃肥大がある場合、外科手術による改善は期待できない。 | B | 睡眠時無呼吸症候群の評価には終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）を行う。貧血の原因とはならない（a誤）。AHI30以上で重症（c誤：20ではない）。重症ではまずCPAP（d誤：マウスピースは軽症～中等症）。扁桃肥大は手術で改善しうる（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm067 | clinical_eng | 2024 | 67 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 安全管理 | 2 | 高気圧酸素治療中、装置内に持ち込むことができるのはどれか。 a．義 歯 b．ガーゼ c．アルコール綿 d．補聴器 e．カイロ | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 高気圧酸素治療装置内には静電気や発火の危険があるため持込制限がある。義歯（a正：金属製でも可）とガーゼ（b正：綿製で安全）は持込可。アルコール綿は可燃性（c誤）。補聴器は電子機器（d誤）。カイロは発熱・発火危険（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm068 | clinical_eng | 2024 | 68 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 原理と構成 | 4 | 膜型人工肺について正しいのはどれか。 a．最も繁用しているのは均質膜である。 b．多孔質膜ではwet lungは起こさない。 c．内部灌流型が主流である。 d．血液は均質膜を通過しない。 e．外部灌流型は内部灌流型よりも血流の乱流が生じやすい。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 内部灌流型では血液は中空糸内側を流れガスは外側を流れる（c正が主流とされるが誤）。血液は均質膜を通過しない（d正）。外部灌流型は血液が中空糸外側を流れ乱流が生じやすい（e正）。最も繁用されるのは多孔質膜（a誤）。多孔質膜では長時間使用でwet lung発生（b誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm069 | clinical_eng | 2024 | 69 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環の病態生理 | 3 | 人工心肺による体外循環で正しいのはどれか。 | 血糖値は低下する。 | 血小板数は増加する。 | 血液粘稠度は体温の低下とともに上昇する。 | 酸素消費量は体温の低下とともに増加する。 | 体外循環時間が長くなると血漿遊離ヘモグロビン濃度は低下する。 | C | 体外循環中、体温低下により血液粘稠度は上昇する。血糖値はストレス反応で上昇（a誤）。血小板数は消費・希釈で減少（b誤）。酸素消費量は低体温で減少（d誤）。長時間体外循環で血漿遊離Hb濃度は溶血により上昇（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm070 | clinical_eng | 2024 | 70 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 3 | 遠心ポンプについて正しいのはどれか。 a．人工心肺停止時には送血回路を鉗子で遮断し血液逆流を防ぐ。 b．離脱前の低流量時には回転数による流量制御が困難である。 c．冷却時に流量を維持するには回転数を上げる必要がある。 d．人工心肺運転中の送血回路の遮断は禁忌である。 e．誤って空気を体内に送り込むことはない。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 遠心ポンプでは停止時にヘッド圧で血液逆流するため送血回路を遮断する（a正）。低流量時は後負荷の影響を受けやすく流量制御が困難（b正）。冷却時は血液粘度上昇で回転数増加が必要（c正）。運転中の遮断は圧上昇で危険だが禁忌ではない（d誤）。空気送り込みの可能性あり（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm071 | clinical_eng | 2024 | 71 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 2 | 体内設置型（植込み型）補助人工心臓で正しいのはどれか。 | 両心の補助ができる。 | 在宅での使用はできない。 | 無拍動流型が主流である。 | ワルファリンは使用しない。 | 心臓移植適応の患者は使用できない。 | C | 体内設置型（植込み型）補助人工心臓は現在、無拍動流型（連続流型）が主流である。両心補助は体外設置型が主（a誤）。在宅使用可能（b誤）。ワルファリン等の抗凝固療法は必須（d誤）。心臓移植待機患者が主な適応（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm072 | clinical_eng | 2024 | 72 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 補助循環法 | 3 | 経皮的心肺補助装置（PCPS）で正しいのはどれか。 | 全身麻酔を要する。 | 拍動流ポンプを使用する。 | ワルファリンを使用する。 | 人工肺を使用する。 | 左室の後負荷を軽減させる。 | D | PCPS（経皮的心肺補助装置）は人工肺（膜型人工肺）と遠心ポンプで構成され、人工肺を使用する。全身麻酔は不要で局所麻酔で挿入可能（a誤）。遠心ポンプは無拍動流（b誤）。ヘパリンを使用（c誤：ワルファリンではない）。左室後負荷は増加する（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm073 | clinical_eng | 2024 | 73 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 体外循環技術 | 4 | 人工心肺による体外循環離脱時に大動脈解離が疑われた場合、行う処置はどれか。 a．灌流温を下げる。 b．送血量を上げる。 c．IABPを挿入する。 d．ヘパリンを追加する。 e．経食道エコーで確認する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。体外循環離脱時に大動脈解離が疑われた場合、灌流温を下げて臓器保護を図り（a正）、経食道エコーで解離の確認を行う（e正）。送血量を上げると偽腔拡大のリスク（b誤）。IABP挿入は解離を悪化させる可能性（c誤）。ヘパリン追加は出血リスク増大（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm074 | clinical_eng | 2024 | 74 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 図は血液透析の標準的な回路構成である。気泡センサを取り付ける位置として最も適切なのはどれか。 | A | B | C | D | E | E | 図を参照。気泡センサは静脈側（返血側）ドリップチャンバの下流に設置し、患者に空気が入るのを防ぐ。ダイアライザの下流で患者への返血直前の位置が最適である。 | True | 2024_ce_24_pm074.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm075 | clinical_eng | 2024 | 75 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 3 | 血液透析液の組成について正しいのはどれか。 a．Na+ -- 135～140mEq/L b．K+ -- 2.0～2.5mEq/L c．グルコース -- 1000～1500mg/dL d．HCO3- -- 40～45mEq/L e．Ca2+ -- 2.5～3.5mEq/L | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | B | 透析液のNa+は135-140mEq/L（a正）、K+は2.0-2.5mEq/L（b正）、Ca2+は2.5-3.5mEq/L（e正）。グルコースは100-200mg/dL程度（c誤：1000-1500は高すぎる）。HCO3-は25-35mEq/L程度（d誤：40-45は高すぎる）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm076 | clinical_eng | 2024 | 76 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | バスキュラーアクセスの造設に外科手術が必要でないのはどれか。 | 自己血管内シャント | 人工血管内シャント | 表在化動脈（動脈表在化） | カフ型カテーテル | 非カフ型カテーテル | E | 非カフ型カテーテル（テンポラリーカテーテル）はセルジンガー法で経皮的に内頚静脈等に挿入するため、外科手術は不要。自己血管内シャント・人工血管内シャント・表在化動脈・カフ型カテーテルはいずれも外科的処置が必要。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm077 | clinical_eng | 2024 | 77 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析治療中の患者に大幅な血圧低下がみられた。このときの対応として誤っているのはどれか。 | 下肢を挙上する。 | 除水速度を下げる。 | 昇圧薬を投与する。 | 透析液温度を上げる。 | 生理食塩液を投与する。 | D | 血圧低下時に透析液温度を上げると末梢血管が拡張しさらに血圧が低下するため誤った対応。下肢挙上（a正）、除水速度低下（b正）、昇圧薬投与（c正）、生理食塩液投与（e正）は適切な対応。透析液温度はむしろ下げるべき。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm078 | clinical_eng | 2024 | 78 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 血液透析療法 | 2 | 透析穿刺部位の消毒に適さないのはどれか。 | 過酢酸 | クロルヘキシジングルコン酸塩含有アルコール | ポビドンヨード | エタノール | イソプロパノール | A | 過酢酸は透析装置やダイアライザの消毒・洗浄に用いる高水準消毒薬であり、穿刺部位の皮膚消毒には適さない。クロルヘキシジン含有アルコール（b正）、ポビドンヨード（c正）、エタノール（d正）、イソプロパノール（e正）は穿刺部位消毒に使用可能。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm079 | clinical_eng | 2024 | 79 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | アフェレシス療法 | 4 | アフェレシス療法について正しいのはどれか。 a．血漿分離法としては遠心分離法と膜分離法がある。 b．二重濾過血漿分離法には置換液としてアルブミン製剤を使用する。 c．LDLアフェレシスは家族性高コレステロール血症に適応がある。 d．膜型血漿分離法ではアデニン加クエン酸ブドウ糖液を抗凝固薬として用いる。 e．エンドトキシン吸着は血漿吸着療法である。 | a、b、c | a、b、e | a、d、e | b、c、d | c、d、e | A | 図を参照。血漿分離法は遠心分離法と膜分離法（a正）。二重濾過血漿分離法にアルブミン製剤は不要（b誤：選択的分離のため置換液不要）。LDLアフェレシスは家族性高コレステロール血症に適応（c正）。膜型血漿分離はヘパリンを使用（d誤）。エンドトキシン吸着は直接血液灌流（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm080 | clinical_eng | 2024 | 80 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 静止している物体に図の加速度を与えて直線運動をさせる。8秒後までの移動距離［m］はどれか。 | （図参照：選択肢1） | 16 | 24 | 40 | 64 | D | 図を参照。加速度-時間グラフから速度を求め、速度-時間曲線の面積から移動距離を計算する。加速度を時間で積分して速度、速度を時間で積分して変位を求め、8秒後の移動距離40mが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm080.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm081 | clinical_eng | 2024 | 81 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 力学の基礎 | 3 | 質量mのおもりとバネ定数kのバネを組合せて単振動させたとき、周期がTであった。質量とバネ定数を以下のように変えたとき、周期が2Tとなる組合せはどれか。 ただし、選択肢は【質量】 -- 【バネ定数】とする。 | m/2 -- k | m/2 -- 2k | m -- k/2 | 2m -- k/2 | 2m -- k | D | 図を参照。単振動の周期T=2π√(m/k)。周期を2Tにするには√(m'/k')=2√(m/k)、m'/k'=4m/k。質量2m、バネ定数k/2のとき、(2m)/(k/2)=4m/k=4(m/k)で条件を満たす。 | False |  | True | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm082 | clinical_eng | 2024 | 82 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 材料力学 | 3 | 図のような長さL、断面積Aのステンレス棒の両端を力Fで引っ張ったとき、棒の長さが⊿L伸びた。正しいのはどれか。 a．Aは小さくなる。 b．応力はAに比例する。 c．長さ方向のひずみは⊿Lである。 d．ひずみを応力で除したものを弾性率という。 e．フックの法則が成り立つとき、Fと⊿Lは比例する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 図を参照。引張荷重を受けるとポアソン効果で断面積Aは小さくなる（a正）。フックの法則成立時、F=EA⊿L/LよりFと⊿Lは比例（e正）。応力σ=F/AでAに反比例（b誤）。ひずみε=⊿L/L（c誤：⊿Lそのものではない）。応力/ひずみが弾性率（d誤：逆）。 | True | 2024_ce_24_pm082.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm083 | clinical_eng | 2024 | 83 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 波動現象 | 3 | 図に示す波形の音波を水中に発射した。その音波の波長［cm］はどれか。 | 0.15 | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | D | 図を参照。波形から周波数fを読み取り、水中の音速v（約1500m/s）を用いてλ=v/fから波長を計算する。波形の周期と音速から波長15cmが得られる。 | True | 2024_ce_24_pm083.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm084 | clinical_eng | 2024 | 84 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 熱現象 | 1 | 熱の伝わり方でないのはどれか。 a．干 渉 b．発 振 c．伝 導 d．対 流 e．放 射（ふく射） | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | A | 図を参照。熱の伝わり方は伝導（c正）、対流（d正）、放射（ふく射）（e正）の3種類。干渉（a誤）は波動現象、発振（b誤）は振動現象であり、熱の伝わり方ではない。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm085 | clinical_eng | 2024 | 85 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 生体の流体現象 | 2 | 図の流体モデル内の血液の抵抗値を両端で測定したところ1kΩであった。血液の抵抗率［Ωcm］はどれか。 ただし、血液流体モデルで、断面積Aは2cm2、長さLは10cmとする。 | 2 | 5 | 20 | 50 | 200 | E | 図を参照。抵抗率ρ=R×A/L=1000×2/10=200Ωcm。血液の電気抵抗率は約150-200Ωcmであり、この値は生体の電気的特性として重要。断面積と長さから抵抗率を算出する基本問題。 | True | 2024_ce_24_pm085.jpg | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm086 | clinical_eng | 2024 | 86 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体の光特性 | 3 | 蛍（けい）光について正しいのはどれか。 a．生体は蛍光を発生しない。 b．蛍光発光によりエネルギー準位が上がる。 c．蛍光発光の波長は物質によらず一定である。 d．励起光とは異なる波長で発光する。 e．励起状態から基底状態への遷移により発光する。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | E | 蛍光は励起状態から基底状態への遷移により発光し（e正）、励起光とは異なる（通常より長い）波長で発光する（d正）。生体も自家蛍光を発する（a誤）。蛍光発光でエネルギー準位は下がる（b誤）。蛍光波長は物質固有（c誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm087 | clinical_eng | 2024 | 87 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 生体における輸送現象 | 2 | 能動輸送はどれか。 | 糸球体における尿素の移動 | 毛細血管から腹腔への水の移動 | 細胞内から細胞外へのNa<sup>+</sup>の移動 | 毛細血管から組織への酸素の移動 | 毛細血管から肺胞への二酸化炭素の移動 | C | 細胞内から細胞外へのNa+の移動はNa+/K+-ATPaseによる能動輸送（ATPを消費）である。糸球体の尿素濾過は受動輸送。毛細血管からの水移動は圧力差による受動輸送。酸素・CO2の移動は拡散（受動輸送）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm088 | clinical_eng | 2024 | 88 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 相互作用 | 2 | 人工心肺による体外循環中に起こりうる生体反応はどれか。 a．溶 血 b．カプセル化 c．がん化 d．石灰化 e．補体活性化 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 人工心肺による体外循環中には血液と人工材料の接触により溶血（a正：機械的破壊）と補体活性化（e正：生体防御反応）が起こりうる。カプセル化は長期埋め込み時（b誤）。がん化は関係ない（c誤）。石灰化は長期留置デバイス（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm089 | clinical_eng | 2024 | 89 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 医用材料の種類 | 3 | 医用材料に用いるシリコーンについて正しいのはどれか。 a．生体内では加水分解される。 b．Si-O結合をもつ。 c．オイル状とゴム状のものがある。 d．放射線滅菌で変性しやすい。 e．人工血管に使われる。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | C | シリコーン（ポリジメチルシロキサン等）はSi-O結合を主鎖に持ち（b正）、オイル状からゴム状まで様々な形態がある（c正）。生体内で加水分解されにくい（a誤）。放射線滅菌に比較的安定（d誤）。人工血管にはePTFEやポリエステルが主（e誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z
2024_ce_24_pm090 | clinical_eng | 2024 | 90 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 材料化学 | 2 | 正しいのはどれか。 a．金属結合は水素結合より強い。 b．水素結合は共有結合より強い。 c．水素結合はイオン結合より強い。 d．ファンデルワールス結合は水素結合より強い。 e．共有結合はファンデルワールス結合より強い。 | a、b | a、e | b、c | c、d | d、e | B | 結合の強さは共有結合＞イオン結合＞金属結合＞水素結合＞ファンデルワールス結合の順。金属結合は水素結合より強い（a正）。共有結合はファンデルワールス結合より強い（e正）。水素結合は共有結合より弱い（b誤）。水素結合はイオン結合より弱い（c誤）。ファンデルワールスは最弱（d誤）。 | False |  | False | past_exam | 2026-04-11T08:38:49.000Z